Director al IMSP SCTO

___________ Serghei ȘTEPA

CAIET DE SARCINI

- Denumirea beneficiarului de stat: Instituţia Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.

- Organizatorul procedurii de achiziţie: Instituţia Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.

- Obiectul achiziţilor: Sterilizator și Casoletă medicală pentru sterilizare conform necesităţilor IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie pentru anul 2022

| № | Denumirea mărfii | Specificatia tehnica |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Lotul 1 Sterilizator 200 L – 2 buc. |  |  |
| Sterilizator, volumul de 200 litri |  |  |
|  | Descriere | Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării intrumentelor medicale cu consctrucție interioară din oțel inox |
|  | Parametrul | Specificația |
|  | Ventilaţie | forţată, controlată electronic |
|  | Construcție interioară | oțel inox |
|  | Construcție exterioară | cu acoperire anticorozivă |
|  | Regimuri de sterilizare | programabile |
|  | Protecție la supraîncălzire | analogical digitală |
|  | Alarme | acustică |
|  |  | vizuală |
|  | Diagnostic automat | cu afișarea codului erorii |
|  | Volumul | 200, ± 20 l |
|  | Camera sterilizatorului | Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior |
|  | Temperatura | 50 - 200℃ |
|  | Abaterea temperatură | nu mai mare de 3℃ |
|  | Abatere timp | ≤ 1 min |
|  | Timp încălzire până la temperatura setată | ≤ 60 min |
|  | Regim de sterilizare prestabilite | 180℃, 60 min |
|  |  | 160℃, 150 min |
|  |  | 120℃, 45 min |
|  | Rezoluția de programare | 1℃ |
|  | Timpul de răcire | ≤ 45 min, pînă la 75℃ |
|  | Deconectare de avariere | la temperatura 205 - 235℃ |
|  | Tipul de funcționare fără întrerupere | ≥ 8 ore |
|  | Rafturi | ≥ 6 |
|  | Suport pentru sterilizator | da |
|  | Alimentare | 200-240V, 50 Hz |
| Lotul 2 Casoletă medicală pentru sterilizare, cu filtru,– 10 buc. |  |  |
| Casoletă medicală pentru sterilizare, cu filtru |  |  |
|  | Descriere | De inox cu perforații pentru sterilizarea la aburi |
|  | Parametrul | Specificația |
|  | Diametru , mm | 390 (± 5) |
|  | Înălțimea, mm | 190 (± 5) |
|  | Construcție | inox |
|  |  | perforate |
|  |  | cu colier |
|  |  | cu capac |
|  | Volum, dm3 | 18 |
|  | Alimentare | 200-240V, 50 Hz |

- Modul de prezentare a ofertelor:

- Ofertele se prezintă în limba de stat, cu specificarea clară a prețurilor oferite în perioada solocitată;

- Prețul produsului se indică în lei MD fără TVA și cu TVA, concret la tipul de produs solicitat în specificație;

- Oferta trebuie să conțină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare.

- Se prezintă lista materialelor în mod desfăşurat, preţul materialelor include toate                                                                    cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului;

- Preţul ofertei se stabileşte de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziţie. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în consideraţie de ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către beneficiar;

- Fiecare pagină trebuie să fie ștampilată și semnată electronic de ofertant;

- Oferta este valabilă 90 de zile de la data limită de depunere a ofertei;

- Oferta cîștigătoare se va aprecia conform criterilui – cel mai mic preț pe lot și corespunderea cerințelor suplimentare (documentele obligatorii).;

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: La comandă beneficiarului în timp de 24 de ore de la solicitare după necesități pe parcursul anului 2022.

- Contractul se încheie între beneficiarul de stat și ofertantul cîștigător în termen de 10 zile  de la data determinării ofertei cîștigătoare.

Relații de contact: Tel: 24-44-05, 24-12-62, 24-52-43

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
| 2 | Certificat de atribuire a contului bancar | copie eliberat de banca deţinătoare de cont | da |
| 3 | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național | Eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. În cazul operatorilor economici nerezidenți ai Republicii Moldova, se va prezenta un certificat/document analogic (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
| 4 | Cerere de participare | Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
| 5 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
| 6 | Propunerea tehnică (specificații tehnice) | Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
| 7 | Propunerea financiară (specificații de preț) | Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
| 8 | Date despre paricipant | Confirmat prin semnătura şi ştampila Participantului. | da |

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

Igor Cospormac – președinte al grupului de lucru, vicedirector al IMSP SCTO.

Darciuc Irina - membru, asistent medical sef al IMSP SCTO.

Gabriela Doagă – secretar al comisiei, contabil șefal al IMSP SCTO.

Pereverzeva Tatiana- membru, economist al IMSP SCTO

Bobuţac Eugeniu- membru, Inginer p/u exploatarea utilajului medical al IMSP SCTO

Morozova Violeta – membru, Inginer principal p/u exploatarea util.medical al IMSP SCTO