# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea _echipament medical______________________
                                                               (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție__licitație deschisă________________________
                                                                                             (tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

- IDNO: _ 1018601000021____________________________________________

- Adresa: _ mun.Chișinău, str. Gh. Asachi,67 A_________________________

- Numărul de telefon/fax: 022-574-519_______________________________

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: _achizitii@ansp.md www.ansp.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate publică în domeniul sănătății publice.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV |  |  | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 |  |  | Set de greutăți (1-500) gr. | set | 2 | Set de greutati cu masa de: 1g, 2g, 5g, 10g, 20g, 50g, 100g, 200g, 500g - 9 buc . greutati de cl.II. Eroare admisă: +/- 0,003g; Certificat de etalonare. |  |
| Total valoarea estimată Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  | 14000,00 lei |
| 2. | Lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 |  |  | Set de greutăţi (1 – 100) gr. | set | 3 | Set de greutăți de clasa II -1g/2g-2buc./5g/10g/20g-2buc/50g/100g; 9 buc.; Certificat de etalonare. |  |
|  | Total valoarea estimată Lot 2 |  |  |  |  |  |  | 15000,00 lei |
| 3. | Lot 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 |  |  | Microscop stereoscopic | buc. | 1 | •Microscop stereoscopic cu lumină transmisă diascopic cu intensitate reglabilă; •Iluminare cu lampă halogenă 20W; • Oculare pereche WF 10x/20 mm (2buc), WF 15x/15 mm(2buc), WF 20x/10 mm(2buc); • Cap binocular, inclinat la 45°; • Toate componente optice tratate anti-fungi; • Distanta interpupilara ajustabila: 55-75 mm; • Zoom stereo: 0.7x -4.5x cu obiective parafocale; • Magnificare: 7 x ...45 x; • Camp de vizionare: 28.5 mm/4.4 mm; • Distanta de lucru: 100 mm; • Cupe pentru oculare (1pereche); Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa; Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final; Perioada de garanţie min 1 an din momentul instalării echipamentului. |  |
| Total valoarea estimată Lot 3 |  |  |  |  |  |  |  | 30000,00 lei |
| 4. | Lot 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 |  | Microscop stereoscopic |  | buc. | 1 | •Microscop stereoscopic cu lumină transmisă diascopic cu intensitate reglabilă; •Iluminare cu lampă LED 3W; • Oculare pereche WF 10x/20 mm (2buc) , WF 15x/15 mm(2buc), WF 20x/10 mm(2buc); • Cap trinocular, inclinat la 45°; • Toate componente optice tratate anti-fungi; • Distanta interpupilara ajustabila: 55-75 mm; • Zoom stereo: 0.7x -4.5x cu obiective parafocale; • Magnificare: 7 x ...45 x; • Obiectiv aditional 2.0x (1buc), 1.5x (1buc), 0.5x (1buc), compatibile; • Camp de vizionare: 28.5 mm/4.4 mm; • Distanta de lucru: 100 mm; • Cupe pentru oculare (1pereche); Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa; Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final; Perioada de garanţie min 1 an din momentul instalării echipamentului. |  |
| Total valoarea estimată Lot 4 |  |  |  |  |  |  |  | 35000,00 lei |
| 5. |  | Lot 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 33100000-1 |  | Higrometru psihrometric(+15 °C - +40 °C) | buc. | 24 | Preconizat pentru măsurarea exactă a temperaturii și umidității relative în camere închise. Caracteristici: - intervalul de temperatură a termometrului uscat de la 15 °C până la +40 °C; - intervalul de măsurare a umidității în depindența de temperatura: de la 20% până la 90% la temperature; de la +26 °C până la +40 °C; de la 40% până la 90% la temperatura; de la +23 °C până la +26 °C; de la 54% până la 90% la temperatura; de la +20 °C până la +23 °C; -lichid termometric - toluen; Prețul de absolvire: 0,2 ° C; -Înălțime 290 mm, lățime 120 mm, grosime 50 mm; Buletin de verificare metrologică iniţială; Perioada de garanţie min 2 ani din momentul instalării echipamentului; |  |
| Total valoarea estimată Lot 5 |  |  |  |  |  |  |  | 8000,00 lei |
| 6. |  | Lot 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 33100000-1 |  | Baie cu apa de laborator digitala cu 6 ochiuri | buc. | 1 | Băile cu 6 locuri au o platformă perforată, acoperită cu capac din oţel inoxidabil; Carcasa băilor este acoperită cu un strat de oţel galvanizat, vopsită epoxi, iar interiorul şi cadrul băilor sunt confecţionate din inox. Controlul temperaturii se realizează printr-un termostat digital (precizia 0,1°C la 37°C ), iar rezistenţele de încălzire sunt prevăzute cu protecţie la supraîncălzire; Regulatorul de nivel al apei din baie este ajustabil şi este inclus în aparatul standard Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. Perioada de garanţie min 1 an din momentul instalării echipamentului |  |
| Total valoarea estimată Lot 6 |  |  |  |  |  |  |  | 11500,00 lei |
| 7. |  | Lot 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 33100000-1 |  | Termoshaker (incubator cu agitare) pentru microplăci | buc. | 1 | Se utilizează pentru agitarea probelor în condiții ambientale: pe masa de lucru în laborator, în incubator; Linie folosită în testul ELISA; Mișcare vibratorie; Interval de temperatură + 25° ... + 60°C; Reglarea temperaturii - digitală, cu 0,1°C; Setarea și afișarea frecvenței/timpului mișcării vibratorii - digitală, LED; Diametrul oscilației vibrațiilor - ≥2 mm; Viteză reglabilă - 250-1200/minute; Timpul de încălzire a combustibilului până la 37°C - 15-20 minute; Temporizator cu semnal acustic - 1 min - 96 ore. (pas - 1 min); Numărul de plăci pe platformă - minimum 2; Tensiunea de alimentare - 220-240 V/50 Hz; Tipul prizei - adaptat la cerințele sistemului electric din Moldova; Garanţie - cel puțin 1 an. |  |
| Total valoarea estimată Lot 7 |  |  |  |  |  |  |  | 24000,00 lei |
| 8. |  | Lot 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 33100000-1 |  | pH-metru | buc. | 2 | Gama: pH – ( -2.000…+19.999unităţi); Milivolţi – (-3000 ... 2000); Temperatura de compensare automată sau manuală în limitele -20 +150°C; Setarea manuală pH-ului sau automată cu soluţii tampon pH: 1,65; 4,00; 6,86; 9,18 pH; Calibrare automată; Alimentare 220V; Ieşire analogică 2V, 100 mV; Ieşire digitală C2(RS-232C); Afişare - grafic LCD; Conţinutului pachetului de dotare: convector compatibil; trepied universal pentru electrozi; Electrozi 2 buc. (ion selectiv NO3, pH); Senzor de temperatură; Kit de accesorii(set de cabluri p/u verificare şi soluţii tampon cu pH 1,65; 4,00; 6,86; 9,18); Instrucţiunea de utilizare; Asigurarea metrologică a echipamentului; La momentul livrării echipamentul trebuie să fie inclus în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare” Institutului Naţional de Metrologie; - Buletin de verificare metrologică iniţială; - Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final; - Deservire gratuită, perioada de garanţie min 2 ani din momentul instalării echipamentului. |  |
| Total valoarea estimată Lot 8 |  |  |  |  |  |  |  | 34000,00 lei |
| 9. |  | Lot 9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 33100000-1 |  | Dozator | buc. | 2 | Dozator monocanal volum reglabil 0,5-10 mkl; Îmbunătățit mecanism pentru reglarea volumului dozării; -volumul izolației mecanismului carcasei este dozator/setat; pentru a reduce influența căldurii mâinilor asupra rezultatrlor clare și ușor de citit; - completă autoclavabile; -Mecanismul pe micro volume de lichid super-expulzar; -ușurința laboratoarelor de întreținere și calibrare’ -compatibilitatea cu majoritatea piesele de mana; Certificat de etalonare; - Manualul de utilizare tradus în limba română. |  |
|  |  | Total valoarea estimată Lot 9 |  |  |  |  |  | 7000,00 |
| 10. |  | Lot 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 33100000-1 |  | Aspirator portabil pentru recoltare probelor de aer cu 4 canale pentru indicatori chimici | buc. | 1 | Parametrii tehnici cu 4 canale: Diapazonul vitezei de recoltare - 0,2-2,0 l/min (min. 2 canale) şi 2,0 - 20,0 l/min (min. 2 canale); timpul max de aspirare - 90 min.; prezenţa taimerului, indicatorul temperaturii aerului şi presiunei atmosferice, alimentare: Tensiune de alimentare, AC 220 si DC 12V; Conform paşaportului tehnic cu schimbarea pieselor: pompa de aer, acumulator; - Buletin de verificare metrologică iniţială; - Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final; - Deservire gratuită, perioada de garanţie min. 2 ani din momentul instalării echipamentului; - Manualul de utilizare tradus în limba română. |  |
| Total valoarea estimată Lot 10 |  |  |  |  |  |  |  | 42000,00 lei |
| 11. |  | Lot 11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 33100000-1 |  | Compresor de aer pentru laborator la Spectrofotometrul de absorbtie atomica (SAA) | buc. | 1 | Compact si robust, extrem de silentios, fara vibratii, usor de manevrat si portabil; Tratat anti coroziune; Capacitate minim a resiverului: 14-16 litri; Compresie: 8-10 bari; Nivel zgomot: 45 db(A); Randamentul minim: 60 L/m; Sistemul de filtrare a aierului cu catrige de curațire a aierului de ulei; Putere: 460-540 Watt; Voltaj: 230 Volt; Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa; Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final; Perioada de garanţie min 1 an din momentul instalării echipamentului. |  |
| Total valoarea estimată Lot 11 |  |  |  |  |  |  |  | 35000,00 lei |
| 12. |  | Lot 12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 33100000-1 |  | Stabilizator de current (UPS) | buc. | 2 | Capacitate de ieșire - min 2700 wați / 3000 VA; Tensiune de ieșire Distorsiune - Mai puțin de maxim 5% la sarcină maximă; Frecvența de ieșire (sincronizare la rețea) -47 - 53 Hz pentru nominală 50 Hz; Line Interactive; Formă de undă - undă sinusoidală; Tensiune de intrare-200-250V; Frecvență de intrare-50/60 Hz +/- 3 Hz (auto-detectare); Porturi de interfață - RJ-45 Serial, SmartSlot, USB; Durata menținerii funcționalității în lipsa curentului electric cu capacitate de ieșire - min 2700 wați / 3000 VA - nu mai putin de 30 min; Cantitatea disponibilă de interfață SmartSlot ™ disponibilă; Panoul de control - starea LCD multifuncțională și consola de control; Alarmă auditivă - Alarma atunci când este pe baterie: alarmă distinctivă a bateriei descărcate: întârzieri configurabile; Garanție standard - 2 ani; Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. |  |
| Total valoarea estimată Lot 12 |  |  |  |  |  |  |  | 67000,00 lei |
| 13. |  | Lot 13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 33100000-1 |  | Balanta analizor de umiditate sau termobalanta de umiditate | buc. | 1 | Rezoluția de cântărire, g - 0,001; Încărcătura minimă, g - 0,02; Discretizarea determinării umidității,% - 0,01; Precizia setării temperaturii, ° С - 1; Temperatura de uscare ° C 50-160; Timp de măsurare cu 1-59; Timp maxim de uscare care poate fi setat, hv 110 Afișajul se aprinde; Timp de uscare - masa (% umiditate) - temperatura de uscare; Diametrul plăcii de unică folosință mm 90; Temperatura de funcționare, ° С +5 - +30; Indicator - cristal lichid Număr de baze de date 6; Clasa de precizie DSTU EN 45501 cl.II; Temperatura maximă de uscare, ° С până la 250 100 placi de proba incluse; Posibilitate de presetare timp de uscare si oprire automata; Calcularea umiditatii: % greutate uscata; % umiditate raportata la greutatea initiala sau greutatea uscata; Setare pentru memorarea de pana la 10 programe dedicate in functie de: mod,temperatura,timp,metoda de calcul; Calcularea si listarea evaluarilor statistice; Afisare graficelor de uscare; Posibilitatea de scriere de comentarii pe raport de la o tastatura PC externa; Evidenta data si timp; Calibrare digitala; Tara semiautomata; La momentul livrării echipamentul trebuie să fie inclus în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare”al Institutului Naţional de Metrologie; Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final; Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa; Buletin de verificare metrologica; Perioada de garanţie min 1 an din momentul instalării echipamentului. |  |
| Total valoarea estimată Lot 13 |  |  |  |  |  |  |  | 25000,00 lei |
| 14. |  | Lot 14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 33100000-1 |  | Cuptor cu muflă diapazon de temperatură 0-1000 grade | buc. | 1 | Tmax, grade C - 1100; Programare digitală a temperaturii si timpului Domeniul de reglare automate a temperaturei de la +150 pînă la min +1100 °C, incalzire din 4 parti; Materialul camerei de ardere si a usii din ceramica; volumul minim 7,2 Litri; Dimensiuni camera mm, (190-210 x 290-310 x 120-100); Dimensiuni totale mm, (440-450 x 580-600 x 520-540 ); Putere min, kW - 3,0; Tensiune, V – 230; Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa; Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final; Perioada de garanţie min 1 an din momentul instalării echipamentului; Buletin de verificare metrologică |  |
| Total valoarea estimată Lot 14 |  |  |  |  |  |  |  | 40000,00 lei |
| 15. |  | Lot 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 33100000-1 |  | Anemometru | buc. | 1 | Măsurarea simultană a temperaturii şi viteza fluxului de aer; Indicarea simultana la toate valorile. Ecran LCD mare, cu contrast reglabil; Calcularea volumului de aer care trece prin rotor; Senzor de temperatură; Caracteristici tehnice: Domeniu 0,4 - 30 m/s; Rezoluţie 0,01m/s; Precizie +/-3% m/s; Temperatura oC -10...60°C; Rezolutie 0,1°C; Precizie ±0,3%; Volumul zonei de acoperire a fluxului de aer m3/min 9999; Dual-funcția de afișare LCD; Senzorul de viteză a aerului rotor debit cu rulmenţi cu frecare redusă; Senzor de temperatură:termistor de precizie; Alimentarea - 9 V; Dimensiuni maximum 178x74x33 mm; capul senzorului:rotund; Asigurarea metrologică a echipamentului; Asigurarea metrologică a echipamentului; La momentul livrării echipamentul trebuie să fie inclus în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare” al Institutului Naţional de Metrologie; Buletin de verificare metrologică iniţială; Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. |  |
| Total valoarea estimată Lot 15 |  |  |  |  |  |  |  | 5450,00 lei |
| 16. |  | Lot 16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 33100000-1 |  | Distilator capacitatea 25/oră | buc. | 12 | Productivitate, l / h 25 ± 10%; Curentul de rețea Variabilă, în trei faze; Tensiunea rețelei 380 ± 10% B; Frecvența rețelei 50 Hz; Consumul de energie 15-20 ± 10% kW; Consumul de apă pentru răcire și putere 300-350 dm3 / h; Conductivitatea apei produs 0,056-5,0µs/cm; materialul inox; Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa; Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final; Perioada de garanţie min 1 an din momentul instalării echipamentului |  |
| Total valoarea estimată Lot 16 |  |  |  |  |  |  |  | 200000,00 lei |
| 17. |  | Lot 17 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 33100000-1 |  | Aparat portabil pentru prelevarea probelor de aer pentru investigații microbiologice | buc. | 7 | debitul volumului de aer: 100 litre/min; controlul electronic al vitezei şi debitului de aer, -volumul probei ajustabil de la 50 l pînă la 10m3; - timpul recoltării probei de la 1 sec-60 min; timer electronic ajustabil 3 sec-10 min; exteriorul din metalic plastificat; rezistent la dezinfectanţi uzuali şi acid peracetic, compatibil cu cutii Petri de unică folosinţă cu d. 90 -100 mm; două poziţie de prelevare a probelor 900 şi 1800; cu ajutorul adaptorului montat in stativ, - baterii reîncărcabile cu autonomie de funcţionare minin de 4 ore; indicator pentru baterie, trasabilitatea totală (data, imp,mediu de cultură, volumul probei, operator, locul prelevării, încărcător baterie), sursa de aprovizionare – 220v; geantă de transport, certificat de control, manual de operare; Accesorii: grilă oţel-inox, trepied ( suport) din aluminiu; Manualul de utilizare tradus în limba română; Perioada de garanţie min 1 an din momentul instalării echipamentului. |  |
| Total valoarea estimată Lot 17 |  |  |  |  |  |  |  | 420000,00 lei |
| 18. |  | Lot 18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 33100000-1 |  | Termometru Maximal | buc. | 1 | diapazonul - 0-200°С; Buletin de verificare metrologică. |  |
| Total valoarea estimată Lot 18 |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 lei |
| 19. |  | Lot 19 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 33100000-1 |  | Termometru | buc. | 12 | Conform ISO 7218; Intervalul de temperatură 0-55 °C; Valoarea diviziunii 0,2 °C; Lungimea 40cm-50cm; Buletin de verificare metrologică. |  |
| Total valoarea estimată Lot 19 |  |  |  |  |  |  |  | 2500,00 lei |
| 20. |  | Lot 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 33100000-1 |  | Termometru | buc. | 4 | Termomrntru cu alcool etilic (pentru frigider); diapazonul -50°C - +50°C, valoarea diviziunii ± 0,5°C; Buletin de verificare metrologică. |  |
| Total valoarea estimată Lot 20 |  |  |  |  |  |  |  | 800,00 lei |
| 21. |  | Lot 21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 33100000-1 |  | Termohigrometrul digital | buc. | 2 | Pentru temperatura, intervalul de masurare este, -20°C – +70°C; iar cel de umiditate e de la 0 la 100%ur; Ca rezolutie, afiseaza temperatura in incremente de 0.1°C, iar toleranta e de ± 0.6°C, in timp ce umiditatea se afiseaza pana la subunitati de 0.1%ur si cu toleranta de ±3%ur; afisajul digital, posibilitatea de salvare a datelor prin cablu USB; functia de alarma si avertizare; Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa; Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final; Perioada de garanţie min 1 an din momentul instalării echipamentului; Buletin de verificare metrologică. |  |
| Total valoarea estimată Lot 21 |  |  |  |  |  |  |  | 30000,00 lei |
| 22. |  | Lot 22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 33100000-1 |  | Frigider 200-220l cu cameră frigorifică | buc. | 4 | Model- vertical cu o singură usa cu camera frigorifică; Categorie- Independent; Temperaturi +4˚C+8˚C; Capacitate - 200-220 litri; Culoare – Alb; Clasa energetica- A/A+; Sistem de dezgheţare: Automat; Numar rafturi- 4-6; Lumina interioara si de avertizare; Numar de compartimente pe usa 4-5; Usa reversibila; Grosimea izolaţiei -nu mai putin de 50 mm; Nivel de zgomot 40-45 dB(A); Alimentare- 220V, 50 Hz; Manualul de utilizare tradus în limba română Instalare şi instruirea personalului la sediul utilizatorului; Deservire gratuită, perioada de garanţie cel putin 2 ani. |  |
| Total valoarea estimată Lot 22 |  |  |  |  |  |  |  | 60000,00 lei |
| 23. |  | Lot 23 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 33100000-1 |  | Frigider 500 L, cu cameră frigorifică | buc. | 3 | Principale Amplasarea conjelator jos; Dezgheţare frigider No Frost; Dezgheţare congelator No Frost; Numărul de camere 2; Număr de uşi 2; Numar de compresoare: 1; Agent frigorific: R600a; Protecţie antibacteriana da; Control Display LCD – da; Tip control electronic; Capacitate min 500L; Capacitate totala:Capacitate frigider, min 350 L; Capacitate congelator, min 105; Clasa de eficienţă energetică A+++; Consum de energie anual, kWh 216; Tensiunea: 220-240V, 50/60 Hz; Nivel de zgomot, dB 43; Setarea temperaturii pentru frigider : +0 – +20°C; Setarea temperaturii pentru congelator : min 0 - (– 18°C); Iluminare frigider – da; Siguranţa Numar rafturi frigider: min 3; Numar rafturi usi: min 3. |  |
| Total valoarea estimată Lot 23 |  |  |  |  |  |  |  | 50000,00 lei |
| 24. |  | Lot 24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 33100000-1 |  | Frigider cu o usa fara congelator, min. 400 l | buc. | 7 | Model- vertical cu o singură usa cu camera frigorifică, fără congelator; Categorie- Independent; Temperaturi +4˚C+10˚C; Capacitate camerei - de la 400 litri și mai mult; Culoare – Alb; Clasa energetica- A/A+/A++; Sistem de dezgheţare: Automat; Numar rafturi- 4-6; Lumina interioara si de avertizare; Numar de compartimente pe usa 4-5; Usa reversibila; Grosimea izolaţiei -nu mai putin de 50 mm; Nivel de zgomot 39-45 dB(A); Alimentare- 220V, 50 Hz; Manualul de utilizare tradus în limba română Instalare şi instruirea personalului la sediul utilizatorului; Deservire gratuită, perioada de garanţie 5 ani. |  |
| Total valoarea estimată Lot 24 |  |  |  |  |  |  |  | 35000,00 lei |
| 25. | Lot 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 |  | Evaporator rotativ (rotaevaporator) |  | buc. | 1 | Racire:verticala; Suprafata de racire: min. - 1200 cm2 Interval de viteza: 20 - 280 rpm; Afişarea digitală LCD; Rotatie reversibila in 2 sensuri; Ridicare: motorizata pe verticala; Materialul garniturilor pentru vacuum din PTFE; Domeniu de temperatura: min 30°C...180°C , reglarea digitală a temperaturii; Acuratete: ±1°C; Puterea incalzirii: min. 1300W; Volumul baie: 5 -5,5 lit; Timer programabil 1-999 min; Umiditate permisibila 80%; Clasa de protectie conform DIN EN 60529: IP 20; Interfata de conectare: RS 232; Alimentare: 220 - 240 V; Frecventa: 50/60 Hz; Trap adapter, female joint ST/NS 29/32, male joint - ST/NS 19/20 si 24/20; Dotarea: pompă cu vacuum compatibilă cu modelul propus - 2 bucati; capacitatea 25-35 l/min; max vacuum 200mbar; presiune max 30 psi; puterea 150-180watt; indicator presiune vacuum; cu regulator material inox; colbe de rezervă (şlif 29 )volume-50,100,250,500,1000 ml (5 un.); Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final, deservire gratuită, perioada de garanţie min 2 ani din momentul instalării echipamentului, manualul de utilizare. |  |
| Total valoarea estimată Lot 25 |  |  |  |  |  |  |  | 89000,00 lei |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  |  |  | 1280550 lei |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru fiecare lot V;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _ nu se admite _________

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: pe parcursul anului 2019, la solicitarea beneficiarului.

- Termenul de valabilitate a contractului:__ 31.12.2019_________________________

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): __nu_____________________

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): ____nu se aplica_____________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DUAE | Semnat şi ştampilat electronic de către participant | Da |
|  | Oferta formularul F3.1 | Semnat şi ştampilat electronic de către participant | Da |
|  | Specificaţii tehnice potrivit modelului din (F4.1) | original confirmat prin semnătura electronică Participantului; | Da |
|  | Specificaţii de preţ potrivit modelului din (F4.2) | original confirmat prin semnătura electronică a Participantului; | Da |
|  | Garanţia bancară pentru ofertă | Valabilă pe perioada de valabilitate a ofertelor, 1% din valoarea ofertei fără TVA. Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 sau Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante (nr. contului este indicat in documentatia standard) | Da |
|  | Garanţia bancară de bună execuție | 5% din valoarea contractului. Garanția de buna execuție conform formularului sau prin transfer la contul autorităţii contractante (nr. contului este indicat in documentatia standard) | Da |
|  | Înșiințare de recepționare a notificării privind desfășurarea activității de comerț eliberat de Primărie. | Copie confirmat prin semnătura şi ştampila electronică a Participantului. | Da |
|  | Raport financiar pentru anul precedent. | Copie – confirmată prin semnătura și ștampila electronică a Participantului. | Da |
|  | Certificat de calitate și/sau declarația de conformitate (inclusiv CE) eliberat de producător sau de instituția acreditată. | Copie – confirmată prin semnătura și ștampila electronică a Participantului. | DA |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz__ nu se aplică________________________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică în 3 runde, cu pasul minim de scadere de 1 %.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _ nu se aplică_____________________________________________________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: _la cel mai mic preț pentru fiecare lot și corespunderea criteriilor de calificare și selecție solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică_ |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] indicată în  SIA RSAP._____________________________

- pe: [data] indicată în  SIA RSAP._______________________________________

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _60 zile_________________

- Locul deschiderii ofertelor: _ indicată în  SIA RSAP_________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _             Limba de Stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: __ Nu se aplică ______________________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):_ Nu se aplică _____________________________________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:__ Nu se aplică _____________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:________________________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_13.08.2019_____

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | accepta |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | accepta |
| plățile electronice | accepta |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ____nu___________________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________ Nicolae FURTUNĂ

L.Ș.