3. Unit Dentar – 2 buc

| Nit dentar (caracteristici de baza) |  |
| --- | --- |
| Descriere | Unit dentar complex,in set cu compresor de aer. Elementul medicului standard +Lampa foto-polimerizata Lucrari efectuate cu acest fotoliu; - Terapie - Ortopedie - Chirurgie usoara |

| Unitate stomatologică (caracteristici de baza) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descriere | Reprezintă echipamentul stomatologic esenţial pentru igiena dentară şi tratament stomatologic |  |
| Parametrul |  | Specificaţia |
| Scaun stomatologic | Unghi de înclinare | de la 100°pînă la 180° |
|  | Tetieră | reglabilă |
|  | Urcare/ coborîre | ≥ 30cm |
|  | Greutate maximă | ≥ 150kg |
|  | Comandă | pedală |
|  | Suprafaţa | rezistentă la prelucrarea chimică |
|  | Programe de poziţionare | minim 3 |
|  | Accesorii | cotiere |
| Scaun medic | Suprafaţa | rezistentă la prelucrarea chimică |
|  | Sarcina maximă | ≥ 150kg |
|  | Înălţime | reglabilă |
|  | Suport spate | da |
|  | Suport picior | da |
| Masa dentistului | Turbină | da |
|  | Seringă cu 3 căi | apă, aer, spray |
|  |  | vîrf angulat 90⁰, detaşabil |
|  | Scaler cu minim 6 vîrfuri cu iluminare LED | da |
|  | Micromotor electric | da |
|  | Piesă contraughi | da |
| Braţ asistentă | Aspirator de salivă | 2 furtunuri |
|  | Panou de comandă cu aceleași funcții ca la masa dentistului | da |
| Bloc hidraulic | Bol detaşabil | da |
|  | Clătitor | da |
|  | Filtru pentru impurităţi | da |
|  | Posibilitatea programării volumului de apă | da |
| Turbină dentară | Sistem buton la schimbul borului | da |
|  | Presiune de lucru | de la 2.5 pînă la 2.7 bar |
|  | Sursa de lumină | LED |
|  | Răcire apă/aer | minim 3 orificii separate |
|  | Rotaţii | ≥300000 rot/min |
| Piesă contraunghi | Rotaţii | ≥40000 rot/min |
|  | Adaptabilă la micromotor | da |
|  | Autoclavabilă | da |
|  | Schimbarea frezei | buton |
|  | Răcire apă/aer | minim 3 orificii separate |
| Sursa de lumină | Poziţii 2 | ≥ 4000 Lux |
|  |  | de la 20 000 Lux |
|  | Axa de rotaţie | ≥3 |
|  | Unghi de iluminare | reglabilă |
|  | Înălţime | reglabilă |
|  | Tip lumină | alb/rece |
| Detartror (scaler) | 5 vîrfuri cu iluminare LED | da |
|  | Mîner detaşabil, autoclavabil | da |
|  | Frecvenţa de lucru | 25 pînă la 31 KHz |
|  | Intensitate | reglabilă |
|  | Tip virfuri | ≥ 4 |
|  | Accesorii | trusă endodotică |
| Compresor | Fără ulei | da |
|  | Putere | ≥1,5kw |
| Revenirea automată la poziţia iniţială |  | da |
| Control multifuncţional de la picior |  | mobil |
| Tensiune |  | 220-240V |
| Frecvenţa |  | 50-60 Hz |