I.P „SERVICIUL NAȚIONAL  DE MANAGEMENT AL FRECVENȚELOR RADIO ”

CAIET DE SARCINI

privind achiziţia unui generator de supratensiuni cu durata de 10/700µsec cu dispozitiv de cuplare/decuplare la porturi de comunicații/date

Elaborat:

Şef Direcţia DECP				               Anatolie GUZUN

Aprobat:

Director Tehnic     					       Ovidiu SPĂTARU

Chişinău – 2020

CAIET DE SARCINI

privind achiziţia unui generator de supratensiuni cu durata de 10/700µsec cu dispozitiv de cuplare/decuplare la porturi de comunicații/date

CUPRINS

1.	NOTE GENERALE	3

2.	OBIECTUL ACHIZIŢIEI	3

3.	SCOPUL GENERAL AL ACHIZIŢIEI	4

4.	CANTITATEA	4

5.    COMPONENŢA	5

6.	CARACTERISTICI TEHNICE MINIME OBLIGATORII ALE MIJLOACELOR SI                                                                     UTILAJULUI DE MĂSURARE	5

7.    INSTRUIRE	8

8.    PERIOADA DE GARANŢIE	8

9.    PERIOADA POSTGARANŢIE	8

10.    CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU  OFERTANŢI	9

11.   MODUL DE EVALUARE A OFERTELOR.......................................................................... 9

| # NOTE GENERALE | Se va completa de către ofertant |  |
| --- | --- | --- |
|  | Specificaţii tehnice garantate | Abateri/ Remarce De specificat dacă există |
| Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor pe bază cărora se elaborează de către fiecare ofertant Propunerea tehnică. Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minime şi obligatorii. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care Propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minime din Caietul de sarcini. Oferta ce conţine caracteristici ale produselor inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini va fi considerată neconformă si va fi respinsă. |  |  |
| # Obiectul achiziţiei |  |  |
| Obiectul procedurii de achiziție îl constituie: Furnizarea, Instalarea şi punerea în funcţiune a unui generator de supratensiuni cu durata de 10/700µsec cu dispozitiv de cuplare/decuplare la porturi de comunicații/date pentru testări de imunitate în conformitate cu standardul IEC/EN 61000-4-5 ediția 3 din 2014 Scopul achiziţiei: Utilajele şi accesoriile se achiziţionează pentru dotarea laboratorului de încercări din cadrul IP SNMFR. Locul livrării: Locul livrării mijloacelor şi utilajului de măsurare achziţionate este sediul IP SNMFR din or. Durlești, str. N.Dimo 22/20, MD 2003 |  |  |
| # SCOPUL GENERAL AL ACHIZIŢIEI |  |  |
| - efectuarea încercărilor de laborator – măsurarea parametrilor de compatibilitate electromagnetică a produselor de comunicaţii electronice şi electrocasnice în conformitate cu standardele europene din domeniul compatibiltăţii electromagnetice şi celor pentru echipamente radio; - Testarea echipamentelor radio din punct de vedere al utilizării eficiente a spectrului de frecvenţe radio, astfel încât acestea să nu cauzeze interferenţe prejudiciabile care să împiedice buna utilizare a spectrului de către deţinătorii de licenţe sau utilizatorii finali (cerinţă a Reglementării tehnice „Echipamente radio, echipamente terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea conformităţii acestora”, aprobată prin HG 1274 din 23.11.2007) - Facilitarea acreditării laboratorului de încercări pentru măsurătorile necesare activităţii de evaluare a conformităţii produselor cât şi de control al pieţei produselor de comunicaţii electronice pentru o gamă largă de teste la cerinţele de compatibilitate electromagnetică privite din punctul de vedere al emisiilor de perturbaţii EMI şi imunităţii la perturbaţii EMS (Reglementarea tehnică „Compatibilitatea Electromagnetică a Echipamentelor”, aprobată prin HG 807 din 29.10.2015). - Oferirea producătorilor de produse electrocasnice, de telecomunicaţii şi radio a serviciilor de încercări şi testări necesar de efectuat în vederea marcării produselor cu marca de conformitate SM sau CE. |  |  |
| # CANTITATEA |  |  |
| - Conform p.5 al prezentului caiet de sarcini |  |  |

| # COMPONENŢA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Generator de supratensiuni cu durata de 10/700µsec de tip benchtop, unitate funcțională independentă pentru testarea imunităţii în conformitate cu standardul IEC/EN 61000-4-5 ed.3 - una unitate 2. CDN dispozitiv de cuplare/decuplare la porturi de comunicații/date pentru testari de imunitate in conformitate cu standardul IEC/EN 61000-4-5 editia 3- una unitate |  |  |
| # CARACTERISTICI TEHNICE MINIME OBLIGATORII ALE MIJLOACELOR SI UTILAJULUI DE MĂSURARE |  |  |
| - Generator de supratensiuni pentru testarea imunităţii în conformitate cu standardul IEC/EN 61000-4-5 ed.3 (2014) trebuie sa satisfaca urmatoarele cerinte minime: Construcţia şi caracteristicile generatorului de supratensiuni trebuie să corespundă cerinţelor standardului IEC/EN 61000-4-5 ed.3 pct.6 si anexa A. Surge Combination Wave generator. Voltage (open circuit); 200 V - 5,000 V ± 10% or better. Voltage front time; 1.2 μs ± 30%. Voltage Pulse duration; 50 μs ± 20%. Current (short circuit); Max. 2,500 A ± 10% or better. Current Pulse front time; 8 μs ± 20%. Current Pulse duration; 20 μs ± 20%. Forma impulsului de tensiune; conform IEC/EN 61000-4-5 pct.6 figura 2. Forma impulsului de curent; conform IEC/EN 61000-4-5 pct.6 figura 3. Phase shifting:; 0....360° relativ de unghul de fază a reţelei de c.a. de alimentare cu toleranţa de ±10°. Synchronization; 0° - 360°, resolution 1°. Pulse Polarity; Positive/negative/alternating. Release of pulses; Automatic, manual, external. Repetition rate; 1 per minute or faster. Event counter; 1 - 99,999, selectable or better. OUTPUTS. Direct; Via HV connectors for external coupling networks. Built-in Coupling/decoupling networks for AC or DC power lines; conform IEC/EN 61000-4-5 pct.6.3.2 fig. 5 and 6. Coupling mode; Line to line Line(s) to ground. EUT supply; AC: 300 V, 50Hz DC: 300 V Current: 16 A. Port de iesire pentru conexiune, trigger; 5 V trigger signal for oscilloscope. Telecom Surge Combination Wave generator. Voltage (open circuit); 200 V - 5,000 V ± 10 % or better. Voltage front time; 10 μs ± 30 %. Voltage Pulse duration; 700 μs ± 20 %. Current (short circuit); 4 A - 125 A or better. Current Pulse front time; 5 μs ± 20 %. Current Pulse duration; 320 μs ± 20 %. Forma impulsului de tensiune; conform IEC/EN 61000-4-5 anexa A, figura A.2. Forma impulsului de curent; conform IEC/EN 61000-4-5 anexa A, figura A3. Trigger of events; Automatic, manual, external. Repetition rate; 0.5 Hz (2 s - 999 s) or better. Event counter; 1 - 99.999, selectable or better. General data. Operating Voltage; 100-240 V, 50/60 Hz. Operating Temperature range; 15 °C to +35 °C. Mijlocul de masurare se va livra cu soft de control si dirijare. Mijlocul de masurare trebuie să fie conform cu reglementările tehnice europene aplicabile, cerinţele de securitate a standardului EN/IEC 61010 şi cerinţele de compatibilitate electromagnetică a standardelor EMC&EMI relevante. Mijlocul de masurare va fi livrat cu Certificat de etalonare eliberat de laborator acreditat ILAC/EA/APLAC/IAAC (ISO 17025).. Certificatul de etalonare trebuie să fie de o vechime nu mai mare de 3 luni de la data livrării câtre IP SNMFR. - CDN dispozitiv de cuplare/decuplare la porturi de comunicații/date pentru testări de imunitate în conformitate cu standardul IEC/EN 61000-4-5 ediția 3 trebuie să satisfaca următoarele cerințe minime: Construcţia şi caracteristicile dispozitivului CDN trebuie să corespundă cerinţelor standardului IEC/EN 61000-4-5 editia 3, fig. 10 și fig. A.4. CDN interconnections line; for 8 lines (4 pairs) as per IEC 61000-4-5 Ed.3, - Surge pulses (Fig. 10), - Telecom Surge (Fig. A4). Max. voltage; 5 kV impulse or better. Line voltage; max. 50 V / 250 V or better. Line current; max. 1 A or better. Coupling; Selectable - GDT, gas arrestor - Individual CD. Matching resistors Rc; Surge Pulse 1.2/50 µs, 8 x 320 Ohm (4 pairs), 4 x 160 Ohm (2 pairs), 2 x 80 Ohm (1 pair). Matching resistors Rc; Telecom surge 10/700 µs, 8 x 25 Ohm. Decoupling; 20 mH decoupling inductor, ± 10 % tolerance pairwise current compensated. Residual voltage at the AE port; 5 kV impulse < 100 V (1.2/50 µs), < 100 V (10/700 µs),. Connectors; 4 mm safety lab sockets. Mijlocul de masurare trebuie să fie conform cu reglementările tehnice europene aplicabile, cerinţele de securitate a standardului EN/IEC 61010 şi cerinţele de compatibilitate electromagnetică a standardelor EMC&EMI relevante. Mijlocul de masurare va fi livrat cu Certificat de etalonare eliberat de laborator acreditat ILAC/EA/APLAC/IAAC (ISO 17025).. Certificatul de etalonare trebuie să fie de o vechime nu mai mare de 3 luni de la data livrării câtre IP SNMFR. |  |  |
| # Accesorii |  |  |
| Vor fi oferite toate accesoriile standard, cabluri pentru interconectări, fire şi cabluri pentru conectare la sursa de energie electrică, conectoare, etc. Vor fi oferite copiile soft şi hard a Instrucţiunilor de Inofensivitate, a Manualului de instalare şi a Manualului de operare în cel puţin una din limbile romană/engleză/rusă. |  |  |

| 7. Instruirea personalului |  |  |
| --- | --- | --- |
| Contractantul va instala, va pune în funcţiune şi va demonstra modul de funcţionare a echipamentului. După instalarea echipamentului contractantul/ofertantul trebuie să demonstreze că echipamentul livrat corespunde prezentului caiet de sarcini şi va oferi instrucţiuni personalului laboratorului privind următoarele aspecte: - Funcţionarea echipamentului - Verificarea caracteristicilor - Aspecte de mentenanţă şi troubleshooting - Instrucţiuni de inofensivitate în timpul operării şi mentenanţei echipamentului - Mentenanţa preventivă şi corectivă a echipamentului În cazu în care se constatată că echipamentul prezintă devieri de la cerințele prezentului caiet de sarcini, acestea sunt incluse într-un act de constatare, iar procesul –verbal de acceptanţă a echipamentelor nu se semnează. Actul de constatare se transmite Furnizorului. Înlocuirea echipamentului livrat sau, după caz, înlăturarea deficiențelor vor fi efectuate de furnizor din cont propriu. |  |  |
| # PERIOADA DE GARANŢIE |  |  |
| Perioada de garanţie trebuie să fie minim 24 luni pentru echipamentul de măsurare solicitat şi va începe de la data semnării fără obiecţii a procesului –verbal de acceptanţă a echipamentelor. În cazul cînd diferite părţi ale echipamentului sunt acceptate de către IP SNMFR în diferite perioade de timp, perioada de garanţie pentru întreg echipamentul/sistemul de măsurare va începe din data semnării ultimului proces verbal de acceptanţă. |  |  |
| # PERIOADA POST GARANŢIE |  |  |
| Contractantul are obligaţia de a garanta, ca echipamentele oferite, vor fi asigurate cu servicii de reparație şi piese de schimb de către producătorul produsului, pentru o perioadă de minim 7 ani după expirarea perioadei de garanţie. |  |  |

| # Criterii de eligibilitate pentru ofertanţi |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ofertantul va furniza documente care să stabilească experienţa şi capacitatea, după cum urmează: - Ofertantul va avea o experienţă minimă de 5 ani în furnizarea unor echipamente similare sau superioare acestora - Ofertantul va furniza copia scrisorilor de recomandare sau feedback-ul de la cel puţin 3 laboratoare europene acreditate care utilizează astfel de echipamente sau o scrisoare oficială din partea producătorului echipamentului privind denumirea laboratoarelor europene acreditate care utilizează astfel de echipamente. Notă: în cazul în care ofertantul nu este producătorul echipamentului, se acceptă referinţele companiei producătoare pentru tipul echipamentului solicitat. |  |  |
| # Modul și factorii de evaluare a ofertelor |  |  |
| Va fi selectată oferta care îndeplinește toate cerințele prezentului Caiet de sarcini şi care are prețul total cel mai scăzut. |  |  |
| Notă: Conformitatea şi respectarea tuturor cerinţelor prezentate mai sus în prezentul caiet de sarcini trebuie furnizate în detaliu pentru fiecare cerinţă în coloana Specificaţii tehnice garantate (STG) cu documente de suport tehnic, ilustraţii, scheme, diagrame, desene, cataloage ale furnizorilor de echipamente, părţi şi subansamble oferite. |  |  |