## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesității IMSP Institutul de Pneumologie “Chiril Draganiuc” | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Aparat lazer pentru rezecții traheobronșice endoscopice | Aparat lazer pentru rezecții traheobronșice endoscopice |  |  |  | Aparat lazer Descriere Aparat lazer pentru rezecții traheobronșice endoscopice Parametrul Specificația Lungimi de undă: 980 nm și 1470 nm Putere maximă totală ≥ 45 W distribuită Reglare individuală a puterii pentru fiecare lungime de undă Fascicul de ghidaj (target beam) 532 nm (verde) – 1 mW sau 635 nm (roșu) – 4 mW Intensitate reglabilă de către utilizator Moduri de tratament CW (continuu) Pulse Mode (pulsat) Durata impulsului / pauzei: 0,01 – 10 sec (impuls) 0,01 – 10 sec (pauză) Alimentare electrică: 110 – 240 VAC 50 / 60 Hz Accesorii Fibră optică tip Bare Fiber 1000 μm - minim 5 buc Vârf plat (Flat Tip) Conector Luer reglabil Sterilizabilă / de unică folosință (ID 1 × 6 h) 1000 μm Fibră optică Bare Fiber 400 μm- minim 5 buc Vârf plat 400 μm Fibră optică Bare Fiber 600 μm-minim 5 buc Vârf plat 600 μm Conector Luer reglabil Piese de mână și instrumente- minim 2 seturi Instrument laparoscopic articulat (bending instrument) Instrument pentru toracoscopie cu adaptor pentru aspirarea fumului, compatibil cu fibre 600 – 1000 μm Piesă de mână universală Dual Luer, compatibilă cu fibre 600 – 1000 μm Accesorii Cărucior mobil pentru sistem laser-1 buc Ochelari de protecție laser pentru următoarele intervale: 950 – 980 nm -2 buc 980 – 1400 nm- 2 buc 1400 – 11500 nm- 2 buc Ac de biopsie 14 G, lungime minim 6 cm, cu marcaje centimetrice, steril, ambalaj-2buc Sistem evacuare fum chirurgical Sistem complet de evacuare fum tip FUMOVAC 700 sau echivalent: Unitate completă 220 / 240 V, 50 / 60 Hz Filtru pentru evacuator fum (set dublu)- minim 20 buc Set tuburi de unică folosință, lungime 3 m, steril ( 10 buc.) Tub laparoscopic pentru evacuare fum, lungime minim 2 m, steril ( 5 buc.) Necesitatea mentenanței рost gаrаnțiе Da. Se imрunе asigurarea serviciilor de mentenantă preventivă și corectivă după expirarea garantiei, inclusiv verificări periodice, calibrare, actualizări software, intervenții de service și disponibilitatea pieselor de schimb, pentru menținerea performanței și siguranței echipamentului. Necesitatea trainingului Da. Este nесеsаră instruirea inițială și practică а medicilor bronhologi, medicilor chirurgi toracici, medicilor ATI și а asistenților medicali privind utilizarea sistemului lаsеr măsurilе de securitate laser, utilizarea fibrelor optice și întreținerea сurеntă а echipamentului.
33100000-1 | 2 | Unitate de criochirurgie cu CO2 | Unitate de criochirurgie cu CO2 |  |  |  | Destinat pentru: Unitate de criochirurgie pentru criobiopsie, criorecanalizare șI criodevitalizare în bronhoscopie flexibilă Obligatoriu Poate fi utilizat în biopsia pulmonară endobroșică și transbronșică Obligatoriu Recunoasterea sondelor: Unitatea va recunoaște instrumentul conectat și va ajusta automat parametrii pentru fiecare tip de sondă. Obligatoriu Afișare pe ecran: Toate setările sunt vizibile pe afișajul panoului frontal Obligatoriu Afișare pe ecran: numărare a timpului pentru a indica durata de activitate și a asista utilizatorul cu semnale acustice și vizuale Obligatoriu Gaz: Gaz de răcire CO2 Gaz: Presiunea de admisie a gazului 50-65 bar Accesul la sonda flexibilă trebuie asigurat și compatibil, prin intermediu unui bronhoscop (exemple ale Olympus BF-Q170, BF-1TQ170 existente în instituție) obligatoriu Programe presetabile minim 10 Pedală de activare/ control- 1 buc Sonde criogenice de diferite diametre și lungimi, sterile, de unica folosință, adaptate procedurii de crioablație, criodebulking tumoral, îndepărtarea țesutului de granulație și criobiopsie endobronșică- minim 20 buc Echipat cu coș pentru accesorii Butelie pentru CO2: 1x minim 5L (DIN) sau volumul furnizat de bitelie să fie optim conform recomandărilor producătorului. Obligatoriu Regulator de CO2 (DIN) cu manometru Furtun de CO2 Necesarul adițional de furtun, conectoare și adaptoare pentru instalație. Conform recomandările producătorului Kituri sterile și accesorii necesare utilizării crioprobelor- conform configurației producătoriului (să se prezinte lista completă) Necesitatea mentenanței рost gаrаnțiе - Da. Se imрunе asigurarea serviciilor de mentenantă preventivă și corectivă după expirarea garantiei, inclusiv verificări periodice, calibrare, actualizări software, intervenții de service și disponibilitatea pieselor de schimb, pentru menținerea performanței și siguranței echipamentului. Necesitatea trainingului - Da. Este nесеsаră instruirea inițială și practică а medicilor bronhologi, medicilor chirurgi toracici, medicilor ATI și а asistenților medicali privind utilizarea sistemului lаsеr măsurilе de securitate laser, utilizarea fibrelor optice și întreținerea сurеntă а echipamentului.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesității IMSP Institutul de Pneumologie “Chiril Draganiuc” | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Aparat lazer pentru rezecții traheobronșice endoscopice | Aparat lazer pentru rezecții traheobronșice endoscopice | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
33100000-1 | 2 | Unitate de criochirurgie cu CO2 | Unitate de criochirurgie cu CO2 | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________