## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Instrumentelor Medicale/Chirurgicale suplimentare conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2027 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Aplicator de Buldog laparoscopic | Aplicator de Buldog laparoscopic |  |  |  | Set aplicator laparoscopic de buldoguri reutilizabil. Lungimea totală 370 +-10mm, diametrul 10 mm compatibil cu troacar de 10mm. In set 6+-1 buldoguri de diferite dimensiuni. Material inox medical, reutilizabil.
33100000-1 | 2 | Bisturiu cu vârf bont | Bisturiu cu vârf bont |  |  |  | Bisturiu cu vârf bont (ref. J-15-017). Material inox medical, reutilizabil.
33100000-1 | 3 | Broșă Kirschner 1.0mm | Broșă Kirschner 1.0mm |  |  |  | Broșă Kirschner 1.0mm,lungimea 250-300 mm. Material inox medical.
33100000-1 | 4 | Broșă Kirschner 1.8mm | Broșă Kirschner 1.8mm |  |  |  | Broșă Kirschner 1.8mm,lungimea 250-300 mm. Material inox medical.
33100000-1 | 5 | Capse polimerice Hem-o-lok Extra-Large (XL) | Capse polimerice Hem-o-lok Extra-Large (XL) |  |  |  | Clipse din polimeri biocompatibili pentru clip aplicator de mărime Extra Large propus, biodegradabile sau care se absoarbe în timp (1 set/cutie conține 10-15 cartridge, fiecare cartridge min. 5 clipse)
33100000-1 | 6 | Capse polimerice Hem-o-lok Large (L) | Capse polimerice Hem-o-lok Large (L) |  |  |  | Clipse din polimeri biocompatibili pentru clip aplicator de mărime Large propus, biodegradabile sau care se absoarbe în timp (1 set/cutie conține 10-15 cartridge, fiecare cartridge min. 5 clipse)
33100000-1 | 7 | Capse polimerice Hem-o-lok Medium-Large (ML) | Capse polimerice Hem-o-lok Medium-Large (ML) |  |  |  | Clipse din polimeri biocompatibili pentru clip aplicator de mărime Medium - Large propus, biodegradabile sau care se absoarbe în timp (1 set/cutie conține 10-15 cartridge, fiecare cartridge min. 5 clipse)
33100000-1 | 8 | Cardiochirurgie (CABG) Micro foarfecă coronariană 125 grade | Cardiochirurgie (CABG) Micro foarfecă coronariană 125 grade |  |  |  | Micro-foarfeca pentru arterele coronariene, ultra-fine tip Jacobson. Lungimea instrumentului 180mm (+/-5mm). Branșele cu lungimea de 7mm (+/3mm) înclinate la 125 grade cu vârfurile ascuțite. Mânerul rotund, antiderapant. (Echivalent codului de referință: 03-1039 Geister)
33100000-1 | 9 | Cardiochirurgie (CABG) Micro foarfecă coronariană 45 grade | Cardiochirurgie (CABG) Micro foarfecă coronariană 45 grade |  |  |  | Micro-foarfecă pentru arterele coronariene, ultra-fine tip Jacobson. Lungimea instrumentului 180mm (+/-5mm). Branșele cu lungimea de 7mm (+/3mm) înclinate la 45 grade cu vârfurile ascuțite. Mânerul rotund, antiderapant. (Echivalent codului de referință: 03-1033 Geister).
33100000-1 | 10 | Cardiochirurgie (CABG) Micro foarfecă coronariană 90 grade | Cardiochirurgie (CABG) Micro foarfecă coronariană 90 grade |  |  |  | Micro-foarfecă pentru arterele coronariene, ultra-fine tip Jacobson. Lungimea instrumentului 180mm (+/-5mm). Branșele cu lungimea de 7mm (+/3mm) înclinate la 90 grade cu vârfurile ascuțite. Mânerul rotund, antiderapant. (Echivalent codului de referință: 03-1037 Geister).
33100000-1 | 11 | Cardiochirurgie (CABG) Micro portac anastomoză LIMA-LAD | Cardiochirurgie (CABG) Micro portac anastomoză LIMA-LAD |  |  |  | Micro-portac Jacobson pentru arterele coronariene(anastomoză LIMA-LAD). Lungimea instrumentului: 205mm (+/-5mm). Branșele drepte cu lungimea de 11mm, lățimea de 0,4mm, inserate cu Sapphire. (Echivalent codului de referință: 03-0195 Geister)
33100000-1 | 12 | Cardiochirurgie (CABG) Micro-portac anastomoze distale | Cardiochirurgie (CABG) Micro-portac anastomoze distale |  |  |  | Micro-portac Jacobson pentru arterele coronariene (anastamoze distale). Lungimea instrumentului: 205mm (+/-5mm). Branșele drepte cu lungimea de 11mm, lățimea de 0.8mm, înserate cu Sapphire. Echivalent codului de referință: 03-0205 Geister
33100000-1 | 13 | Cardiochirurgie (MICS). Clamp Aortic flexibil | Cardiochirurgie (MICS). Clamp Aortic flexibil |  |  |  | Clamp aortic flexibil tunelat (tip Cygnet) cu lungimea 430mm (+/-10mm) cu branșele clampării arcuite, lungimea branșelor 66mm (+/-2mm), branșele arcuite cu tunel de inserție pentru protecțiile atraumatice de unică folosință. (Echivalent codului de referință V-10143 Peters surgucical )
33100000-1 | 14 | Cardiochirurgie (MICS). Foarfecă cu înclinare la 30 grade | Cardiochirurgie (MICS). Foarfecă cu înclinare la 30 grade |  |  |  | Foarfecă cardiochirurgical minim-invaziv pentru valve tip Robust. Dublă acțiune. Branșele înclinate lateral la 30grade. Lungimea instrumentului 290mm(+/-5mm). Grosimea instrumentului de 7mm(+/-1mm). Mânerul acoperit cu material antiderapant. Echivalent codului de referință: 34-7833S Geister
33100000-1 | 15 | Cardiochirurgie (MICS). Foarfecă minim-invaziv Potts | Cardiochirurgie (MICS). Foarfecă minim-invaziv Potts |  |  |  | Foarfecă cardiochirurgical minim-invaziv pentru țesuturi tip Potts. Branșele înclinate înainte la 30grade, lungimea branșelor 11mm (+/-2mm). Lungimea instrumentului 290mm(+/-5mm). Grosimea corpul de 5mm(+/-1mm). Mânerul acoperit cu material antiderapant. Echivalent codului de referință: 34-7861S Geister
33100000-1 | 16 | Cardiochirurgie (MICS). Portac minim-invaziv pentru v. Aortica | Cardiochirurgie (MICS). Portac minim-invaziv pentru v. Aortica |  |  |  | Portac cardiochirurgical minim-invaziv pentru valva Aortica, destinat pentru fire de sutura 2/0. Lungimea totală a instrumentului: 290mm(+/-5mm). Lungimea de lucru: 170mm(+/-2mm). Diametrul corpului instrumentului: 5mm. Branșele înclinate inserate cu Tungsten. Mânerul acoperit cu material antiderapant. Echivalent codului de referință: 34-7802S Geister
33100000-1 | 17 | Cardiochirurgie (MICS). Retractor Weitlaner | Cardiochirurgie (MICS). Retractor Weitlaner |  |  |  | Retractor Weitlaner de reținere cu 4-5 dinți bont bont, adâncimea dinților 27mm pentru canularea periferică în intervenții cardiace minim-invazive. Lungimea instrumentului: 240mm(+/-10mm). Material inox medical, nesteril, reutilizabil. (Echivalent codului de referință 30-0617 GEISTER)
33100000-1 | 18 | Cardiochirurgie (MIDCAB). Pensă pentru prelevarea arterei mamare | Cardiochirurgie (MIDCAB). Pensă pentru prelevarea arterei mamare |  |  |  | Pensă cardiochirururgicala pentru MIDCAB, pentru prelevarea arterei mamare. Mânerul negru, anti reflector, antiderapant. Lungimea de lucru a instrumentului: 170mm(+/-5mm). Lungimea totala: 290mm(+/-10mm). Diametrul corpului instrumentului: 2,7mm. Branșele înclinate la 25 grade, unica acțiune, atraumatice cu Sapphire. Echivalent codului de referință: 38-7936S Geister
33100000-1 | 19 | Cardiochirurgie Portac de fire metalice | Cardiochirurgie Portac de fire metalice |  |  |  | Portac Baumgartner puternic pentru fire metalice 7/0. Branșele drepte lungimea 2cm (+/-0,5cm) inserție serată, lățimea branșelor 0,5 cm. Inserția branșelor serată, cu Tunsten. Lungimea instrumentului 20cm (+/-5cm). Echivalent codului de referință: BM112R Asesculap
33100000-1 | 20 | Cardiochirurgie(CABG). Micropensă GERALD | Cardiochirurgie(CABG). Micropensă GERALD |  |  |  | Micro-pensă GERALD cu mâner plat. Branșele drepte îngustate cu inserție serată. Lungimea instrumentului. Echivalent codului de referință BD197R Aesculap
33100000-1 | 21 | Cardiochirurgie. Clamp de linie și tubulatură | Cardiochirurgie. Clamp de linie și tubulatură |  |  |  | Clamp de linie puternic (pentru tubulatură conexiunilor cu CEC). Lungimea instrumentului 180mm. Lungimea branșelor 25mm (+/-5mm). Branșele drepte. Echivalent codului de referință AN912R Aesculap
33100000-1 | 22 | Cardiochirurgie. Foarfecă Toennis-Adson 175mm | Cardiochirurgie. Foarfecă Toennis-Adson 175mm |  |  |  | Foarfecă tip Toennis-Adson. Lungimea instrumentului 175mm (+/-5mm). Branșele curbate tip Delicate bont bont, inserate cu Tunsten. Echivalent codului de referință BC273R Aesculap
33100000-1 | 23 | Cardiochirurgie. Foarfecă Metzenbaum 230mm | Cardiochirurgie. Foarfecă Metzenbaum 230mm |  |  |  | Foarfecă tip Metzenbaum . Lungimea instrumentului 230mm (+/-5mm). Branșele curbate tip Metzenbaum bont bont, inserate cu Tunsten. Echivalent codului de referință: BC287R Aesculap
33100000-1 | 24 | Cardiochirurgie. Foarfecă de linie curbat | Cardiochirurgie. Foarfecă de linie curbat |  |  |  | Foarfecă de linie tip Mayo cu branșe curbate, design solid. Lungimea instrumentului 170mm (+/-5mm). Branșele curbate bont bont, inserate cu Tunsten. Echivalent codului de referință: BC243R
33100000-1 | 25 | Cardiochirurgie. Foarfecă de linie drept | Cardiochirurgie. Foarfecă de linie drept |  |  |  | Foarfecă de linie tip Mayo cu branșe drepte. Lungimea instrumentului 170mm (+/-5mm). Branșele drepte bont bont, inserate cu Tunsten Echivalent codului de referință: BC242R
33100000-1 | 26 | Cardiochirurgie. Portac cu mâner rotund pentru suturarea Aortei | Cardiochirurgie. Portac cu mâner rotund pentru suturarea Aortei |  |  |  | Portac cu mâner rotund, branșele drepte cu inserție cu diamant (ex. DiaDust), pentru fir 4/0 si mai mic. 2/0. Echivalent codului de referință FM223R Aesculap
33100000-1 | 27 | Casolete medicale pentru sterilizare Ø 360 | Casolete medicale pentru sterilizare Ø 360 |  |  |  | "Casolete medicale pentru sterilizare Destinație: pentru sterilizare materialului consumabil, pansament și produse medicale în autoclav la sterilizare cu abur sub presiune și sterilizare cu căldură uscată Proprietăți: Rezistentă la sterilizarea cu abur sub presiune Tip material inox AISI-304 capac cu sistem de blocare prin clemă, mâner de transportare și sistem de aerisire pentru a permite circulația liberă a aburului în timpul ciclului de sterilizare Dimensiuni: Ø 360 x h190 mm (+/-10mm) Forma de ambalare: Ambalat de producător
33100000-1 | 28 | Casolete medicale pentru sterilizare 6 litri | Casolete medicale pentru sterilizare 6 litri |  |  |  | Casolete medicale pentru sterilizare Destinație: pentru sterilizare materialului consumabil, pansament și produse medicale în autoclav la sterilizare cu abur sub presiune și sterilizare cu căldură uscată Proprietăți: Rezistentă la sterilizarea cu abur sub presiune Tip material inox AISI-304 capac cu sistem de blocare prin clemă, mâner de transportare și sistem de aerisire cu filtru pentru a permite circulația liberă a aburului în timpul ciclului de sterilizare Dimensiuni: Ø 250 x h160 mm (+/-10mm), Vol 6 litri. Forma de ambalare: Ambalat de producător
33100000-1 | 29 | Casolete medicale pentru sterilizare 9 litri | Casolete medicale pentru sterilizare 9 litri |  |  |  | Casolete medicale pentru sterilizare Destinație: pentru sterilizare materialului consumabil, pansament și produse medicale în autoclav la sterilizare cu abur sub presiune și sterilizare cu căldură uscată Proprietăți: Rezistentă la sterilizarea cu abur sub presiune Tip material inox AISI-304 capac cu sistem de blocare prin clemă, mâner de transportare și sistem de aerisire cu filtru pentru a permite circulația liberă a aburului în timpul ciclului de sterilizare Dimensiuni: Ø 280 x h160 mm (+/-10mm). Vol 9 litri. Forma de ambalare: Ambalat de producător
33100000-1 | 30 | Casolete medicale pentru sterilizare 18 litri | Casolete medicale pentru sterilizare 18 litri |  |  |  | Casolete medicale pentru sterilizare Destinație: pentru sterilizare materialului consumabil, pansament și produse medicale în autoclav la sterilizare cu abur sub presiune și sterilizare cu căldură uscată Proprietăți: Rezistentă la sterilizarea cu abur sub presiune Tip material inox AISI-304 capac cu sistem de blocare prin clemă, mâner de transportare și sistem de aerisire cu filtru pentru a permite circulația liberă a aburului în timpul ciclului de sterilizare Dimensiuni: Ø 390 x h160 mm (+/-10mm). Vol 18 litri. Forma de ambalare: Ambalat de producător
33100000-1 | 31 | Ciocănaș anatomic cu cârlig | Ciocănaș anatomic cu cârlig |  |  |  | Ciocănaș anatomic cu cârlig, din oțel inoxidabil integral, sterilizabil (Ref: JO-21-1590-1)
33100000-1 | 32 | Clește pentru extracții dinți premolari superiori | Clește pentru extracții dinți premolari superiori |  |  |  | Clește pentru extracții pentru dinți premolari superiori. Material inox medical, reutilizabil.
33100000-1 | 33 | Clește pentru extracții dinți molari superiori | Clește pentru extracții dinți molari superiori |  |  |  | Clește pentru extracții pentru dinți molari superiori. Material inox medical, reutilizabil.
33100000-1 | 34 | Clește pentru extracții pentru dinți frontali inferiori | Clește pentru extracții pentru dinți frontali inferiori |  |  |  | Clește pentru extracții pentru dinți frontali inferiori. Material inox medical, reutilizabil.
33100000-1 | 35 | Clește pentru extracții pentru dinți premolari inferiori | Clește pentru extracții pentru dinți premolari inferiori |  |  |  | Clește pentru extracții pentru dinți premolari inferiori
33100000-1 | 36 | Clește pentru extracții pentru dinți molari inferiori | Clește pentru extracții pentru dinți molari inferiori |  |  |  | Clește pentru extracții pentru dinți molari inferiori. Material inox medical, reutilizabil.
33100000-1 | 37 | Clește pentru extracții pentru dinți frontali superiori | Clește pentru extracții pentru dinți frontali superiori |  |  |  | Clește pentru extracții pentru dinți frontali superiori. Material inox medical, reutilizabil.
33100000-1 | 38 | Clip aplicator dimensiune Medium-Large (ML) | Clip aplicator dimensiune Medium-Large (ML) |  |  |  | Clip aplicator diametrul de 10 mm, lungimea de lucru de 340 ± 20 mm, dimensiune Medium-Large (ML). (Analog cu Richard Wolf 8389.911)
33100000-1 | 39 | Clip aplicator dimensiune Extra-Large (XL) | Clip aplicator dimensiune Extra-Large (XL) |  |  |  | Clip aplicator de mărime Extra Large, compatibil cu clipse polimerice, sterilizabil prin autoclavare, lungimea de 450 ± 30 mm,
33100000-1 | 40 | Clip aplicator dimensiune Large (L) | Clip aplicator dimensiune Large (L) |  |  |  | Clip aplicator de mărime Large, compatibil cu clipse polimerice, sterilizabil prin autoclavare, lungimea de 450 ± 30 mm
33100000-1 | 41 | Clip aplicator dimensiune Medium-Large (ML) | Clip aplicator dimensiune Medium-Large (ML) |  |  |  | Clip aplicator de mărime Medium - Large, compatibil cu clipse polimerice, sterilizabil prin autoclavare, lungimea de 450 ± 30 mm
33100000-1 | 42 | Clip aplicator mărimea M | Clip aplicator mărimea M |  |  |  | Clip aplicator mărimea M, lungimea 180 mm
33100000-1 |  | Clipse M | Clipse M |  |  |  | Clipse mărimea M p/t By-pass în bloc câte 6 (Echivalent LT-200 albe)
33100000-1 | 43 | Clip aplicator mărimea S | Clip aplicator mărimea S |  |  |  | Clip aplicator mărimea S compatibil cu clipse LT-100 culoarea albastră , lungimea 180 mm
33100000-1 |  | Clipse S | Clipse S |  |  |  | Clipse mărimea S p/t By-pass în bloc câte 6 (Echivalent LT-100 albastru)
33100000-1 | 44 | Clipuri plastice tip HEM-O-LOK-XXL | Clipuri plastice tip HEM-O-LOK-XXL |  |  |  | Clipuri plastice tip HEMOLOK-XXL. Polimer Non-absorbabile 10 mm printr-un port
33100000-1 | 45 | Clipuri titan | Clipuri titan |  |  |  | Clipuri titan mărimea ML (Ref: QTY6)
33100000-1 | 46 | Cuțit pentru amputație Liston 260x130mm | Cuțit pentru amputație Liston 260x130mm |  |  |  | Cuțit pentru amputație Liston 260mm. Din material inoxidabil lungimea lamei 13 cm
33100000-1 | 47 | Cuțit pentru amputație Liston 335x200mm | Cuțit pentru amputație Liston 335x200mm |  |  |  | Cuțit pentru amputație Liston 335mm (Ref. J-15-185). Din material inoxidabil, lungimea lamei 20 cm
33100000-1 | 48 | Cuțit pentru coaste, cartilaginos | Cuțit pentru coaste, cartilaginos |  |  |  | Cuțit pentru coaste, cartilaginos, din otel inoxidabil. (Ref.J-15-048)
33100000-1 | 49 | Cuțit pentru creier | Cuțit pentru creier |  |  |  | Cuțit pentru secționarea țesutului cerebral. Din oțel inoxidabil integral, lungimea lamei de 341mm
33100000-1 | 50 | Cuțit pentru rezecție | Cuțit pentru rezecție |  |  |  | Cuțit pentru rezecție, cu lamă unică 300x160mm din oțel inoxidabil integral (Ref. Н-43)
33100000-1 | 51 | Depărtătoare chirurgicale late | Depărtătoare chirurgicale late |  |  |  | Depărtătoare chirurgicale late (tip Deaver, Richardson sau echivalent ), din oțel inoxidabil, reutilizabile, pentru expunere intra operatorie
33100000-1 | 52 | Depărtător bucal Minnesota | Depărtător bucal Minnesota |  |  |  | Depărtător bucal Minnesota, din oțel inoxidabil, reutilizabile.
33100000-1 | 53 | Depărtător de gură Davis Boyle | Depărtător de gură Davis Boyle |  |  |  | Depărtător de gură Davis Boyle cu 5 lame schimbabile de diferite dimensiuni, din oțel inoxidabil, reutilizabile.
33100000-1 | 54 | Depărtător de gura Whitehead | Depărtător de gura Whitehead |  |  |  | Depărtător de gura Whitehead, din oțel inoxidabil, reutilizabile.
33100000-1 | 55 | Depărtător de rană Volcman | Depărtător de rană Volcman |  |  |  | Depărtător de rană Volcman 4-dinți ascuțit (Ref. J-19-128) *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 56 | Disector pentru vase | Disector pentru vase |  |  |  | Disector fin pentru vase. Lungimea instrumentului 215mm, branșele curbate (Asemănător codului de referință Aesculap BJ080R)
33100000-1 | 57 | Electrod Tip cârlig | Electrod Tip cârlig |  |  |  | Electrod monopolar Tip cârlig diametrul 5 mm lungime 33-37 cm
33100000-1 | 58 | Electrod Tip tijă | Electrod Tip tijă |  |  |  | Electrod monopolar – 1 buc Tip tijă diametrul 5 mm lungime 33-37 cm
33100000-1 | 59 | Elevator periostal Allen | Elevator periostal Allen |  |  |  | Elevator periostal Allen. *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 60 | Elevator periostal MOLT | Elevator periostal MOLT |  |  |  | Elevator periostal MOLT. *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 61 | Extractor pentru capse chirurgicale metalice | Extractor pentru capse chirurgicale metalice |  |  |  | Dispozitiv mecanic, pentru îndepărtarea rapidă și ușoară a capselor chirurgicale ale pielii. Metal: oțel inoxidabil Să suporte sterilizări multiple
33100000-1 | 62 | Ferestrău din inox 300mm | Ferestrău din inox 300mm |  |  |  | Ferestrău din inox 300mm (Ref:JO-21-225) *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 63 | Capac cu filtru integrat cu 1000 cicluri de sterilizare | Capac cu filtru integrat cu 1000 cicluri de sterilizare |  |  |  | Sistem de filtrare integrat în capac (lid) pentru container sterilizare Tehnologie: filtru permanent (PTFE – politetrafluoretilenă) (Echivalent: Premium / PRIMELine® PRO) 2. Durată de viață- validat pentru ~1000 cicluri de sterilizare Standard: DIN EN 868-8 3. Caracteristici principale Filtru permanent cu barieră microbiologică (germ barrier) Integrat în capac (nu este consumabil separat) Compatibil cu containere AESCULAP Rezistent la: sterilizare repetată, spălare mecanică, temperaturi înalte 4. Material Filtru: PTFE (politetrafluoretilenă) Capac: aluminiu sau polimer de înaltă rezistență (în funcție de model) 5.Sterilizare cu abur (steam sterilization)
33100000-1 | 64 | Capac cu filtru integrat cu 5000 cicluri de sterilizare | Capac cu filtru integrat cu 5000 cicluri de sterilizare |  |  |  | Sistem de filtrare integrat în capac (lid) pentru container sterilizare Tehnologie: filtru permanent (PTFE – politetrafluoretilenă) (Echivalent: Premium / PRIMELine® PRO) 2. Durată de viață- validat pentru ~5000 cicluri de sterilizare Standard: DIN EN 868-8 3. Caracteristici principale Filtru permanent cu barieră microbiologică (germ barrier) Integrat în capac (nu este consumabil separat) Compatibil cu containere AESCULAP Rezistent la:sterilizare repetată, spălare mecanică, temperaturi înalte 4. Material Filtru: PTFE (politetrafluoretilenă) Capac: aluminiu sau polimer de înaltă rezistență (în funcție de model) 5.Sterilizare cu abur (steam sterilization)
33100000-1 | 65 | Foarfece anatomic intestinal, drept 210mm. | Foarfece anatomic intestinal, drept 210mm. |  |  |  | Foarfece anatomic intestinal, drept 210mm, din oțel inoxidabil integral. (Ref. J-22-241)
33100000-1 | 66 | Foarfece chirurgicale bonte, drepte 200mm | Foarfece chirurgicale bonte, drepte 200mm |  |  |  | Foarfece chirurgicale bonte, drepte 200mm (Ref. J-22-008) din oțel inoxidabil integral, sterilizabil
33100000-1 | 67 | Foarfece chirurgicale, vertical încovoiate 150mm | Foarfece chirurgicale, vertical încovoiate 150mm |  |  |  | Foarfece chirurgical tip ''Kuper'' vertical încovoiate 150mm (+/-5mm). *Reutilizabil, material inox medical. (Ref. J-22-105)
33100000-1 | 68 | Foarfece ginecologic Model DUBOIS | Foarfece ginecologic Model DUBOIS |  |  |  | Foarfece ginecologic Model DUBOIS, curbat, L- 27cm. *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 69 | Foarfece ginecologic Model SIEBOLD | Foarfece ginecologic Model SIEBOLD |  |  |  | Foarfece ginecologic Model SIEBOLD , L-24cm. *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 70 | Foarfece Model TOENNIS-ADSON | Foarfece Model TOENNIS-ADSON |  |  |  | Foarfece Model TOENNIS-ADSON pentru disecție, curbat, L-18 cm. *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 71 | Foarfece Model WERTHEIM | Foarfece Model WERTHEIM |  |  |  | Foarfece Model WERTHEIM pentru histerectomie, bont/bont, curbat, puternic, L-223-225mm. *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 72 | Forceps biopsie pentru duodenoscop canal 1.8mm | Forceps biopsie pentru duodenoscop canal 1.8mm |  |  |  | Forceps biopsie pentru duodenoscop cu diametrul canalului de 1.8mm; Lungimea minim 170cm.
33100000-1 | 73 | Forceps de coagulare pentru hemostază endoscopică, cu irigare și brațe rotative | Forceps de coagulare pentru hemostază endoscopică, cu irigare și brațe rotative |  |  |  | Forceps de coagulare pentru hemostază endoscopică, cu port de irigare și brațe rotative. Deschidere: 5mm; diametru:2,3mm; lungimea de lucru :1650-2000mm.
33100000-1 | 74 | Forceps pentru biopsie fierbinte, cu port de irigare | Forceps pentru biopsie fierbinte, cu port de irigare |  |  |  | Forceps pentru biopsie fierbinte, cu port de irigare, forma brațelor: cupe ovale de 2,3 mm. Lungimea de lucru:1600-2400mm
33100000-1 | 75 | Instrument pentru suturarea fasciei | Instrument pentru suturarea fasciei |  |  |  | Instrument pentru suturarea fasciei diametrul 3 mm Lungime 15-21 cm *Reutilizabil, material inox medical. Autoclavabil
33100000-1 | 76 | Lamă sternală pentru retractor tip ADAMS | Lamă sternală pentru retractor tip ADAMS |  |  |  | Lamă sternală compatibilă cu retractorul ADAMS. 1 bucată= o pereche de lame (pentru branșa dreaptă și stângă a retractorului). Lățimea lamelor: 50mm(+/-5mm). Lungimea lamelor: 40mm(+/-5mm).*Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 77 | Luxator pentru extracții dentare drept | Luxator pentru extracții dentare drept |  |  |  | Luxator pentru extracții dentare drept. *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 78 | Luxator pentru extracții dentare curbat dreapta. | Luxator pentru extracții dentare curbat dreapta. |  |  |  | Luxator pentru extracții dentare curbat dreapta. *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 79 | Luxator pentru extracții dentare curbat stângă. | Luxator pentru extracții dentare curbat stângă. |  |  |  | Luxator pentru extracții dentare curbat stângă. *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 80 | Luxator pentru extracții dentare rădăcini radiculare curbat dreapta. | Luxator pentru extracții dentare rădăcini radiculare curbat dreapta. |  |  |  | Luxator pentru extracții dentare rădăcini radiculare curbat dreapta. *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 81 | Luxator pentru extracții dentare rădăcini radiculare curbat stângă. | Luxator pentru extracții dentare rădăcini radiculare curbat stângă. |  |  |  | Luxator pentru extracții dentare rădăcini radiculare curbat stângă. *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 82 | Luxator pentru extracții dentare apex dentar curbat dreapta. | Luxator pentru extracții dentare apex dentar curbat dreapta. |  |  |  | Luxator pentru extracții dentare apex dentar curbat dreapta. *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 83 | Luxator pentru extracții dentare apex dentar curbat dreapta. | Luxator pentru extracții dentare apex dentar curbat dreapta. |  |  |  | Luxator pentru extracții dentare apex dentar curbat dreapta. *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 84 | Mâner tip Ligasur pentru operații deschise tip Maryland | Mâner tip Ligasur pentru operații deschise tip Maryland |  |  |  | Instrument unica folosință L-230mm , D- 5mm. Mâner tip Ligasur pentru operații deschise tip Maryland cu vârfuri bonte, curbate, deschidere cu acțiune dublă, cu serații transversale. (Asemănător codului de referință LF 1923 pentru aparatul Valleylab LS10 Generator Medtronic aflat in dotare in instituție)
33100000-1 | 85 | Mâner tip Ligasure -pentru operații laparascopice tip Maryland | Mâner tip Ligasure -pentru operații laparascopice tip Maryland |  |  |  | Instrument laparoscopic disector-ligaturare tip Maryland, lungime 37cm, fălcile 5mm. (Echivalent cu Coviden RF LF1937 . Pentru aparatul Valleylab™ LS10 Generator aflat în dotare in instituție) Steril. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
33100000-1 | 86 | Mâner tip Ligasure -pentru operații laparascopice tip Maryland | Mâner tip Ligasure -pentru operații laparascopice tip Maryland |  |  |  | Instrument laparoscopic disector-ligaturare tip Maryland, lungime 23cm, fălcile 5mm. (Echivalent cu Coviden RF LF1937 . Pentru aparatul Valleylab™ LS10 Generator aflat în dotare in instituție) Steril. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
33100000-1 | 87 | Oglindă laringiană | Oglindă laringiană |  |  |  | Oglindă laringiană cu mâner, diametrul 26 mm
33100000-1 | 88 | Oglindă stomatologică | Oglindă stomatologică |  |  |  | Oglindă stomatologică cu mâner, fără mărire, diametrul 23 mm
33100000-1 | 89 | Pensetă anatomică DE BAKEY | Pensetă anatomică DE BAKEY |  |  |  | Pensetă anatomică De BAKEY atraumatică drept 240mm ( 9 1/2 inci ), lățime fălci 3,50mm, zimțată ( Echivalent codului de referință FB 407R AESCULAP )
33100000-1 | 90 | Pensetă dințată, palmată 15 cm | Pensetă dințată, palmată 15 cm |  |  |  | Penseta dințată, palmată 15 cm (Ref. J-16-119), material inox medical reutilizabil
33100000-1 | 91 | Pensă bipolară fălci drepte, duble fenestrate | Pensă bipolară fălci drepte, duble fenestrate |  |  |  | Pensă bipolară pentru disecție vârf rotunjit fălci drepte, duble fenestrate, diametrul 5 mm, lungime 33-37 cm, mâner cu conector bipolar, rotativa 360 grade, demontabilă in maxim 3 părți componente : mâner, teaca, element de lucru, teaca izolata, cu port spălare cu dop
33100000-1 | 92 | Pensă bipolară vârf tip Maryland | Pensă bipolară vârf tip Maryland |  |  |  | Pensă bipolară pentru disecție, vârf tip Maryland, fălci curbe, diametrul 5 mm, lungime 33-37 cm, mâner cu conector bipolar rotativa 360 grade, demontabilă in maxim 3 părți componente : mâner, teaca, element de lucru, teaca izolata, cu port spălare cu dop
33100000-1 | 93 | Pensă cu cremalieră p/u albituri (Backhaus) | Pensă cu cremalieră p/u albituri (Backhaus) |  |  |  | Pensă cu cremalieră p/u albituri 100-120mm (+/-5mm), (Backhaus). *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 94 | Pensă Model HEANY-BALLENTIN | Pensă Model HEANY-BALLENTIN |  |  |  | Pensă Model HEANY-BALLENTIN pentru histerectomie, curbată, L-25 cm. *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 95 | Pensă model WERTHEIM | Pensă model WERTHEIM |  |  |  | Pensă model WERTHEIM pentru histerectomie, L-25 cm. *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 96 | Pensă pentru disecție vârf cu fălci angulate la aproximativ 90 grade | Pensă pentru disecție vârf cu fălci angulate la aproximativ 90 grade |  |  |  | Pensă pentru disecție, vârf cu fălci angulate la aproximativ 90 grade, diametrul 5 mm, lungime 33-37 cm, lungimea branșelor 15±3mm, dubla deschidere, mâner cu conector monopolar, fără cremaliera, rotativa 360 grade, demontabilă în maxim 3 părți componente : mâner, teacă, element de lucru, teacă izolată, cu port spălare cu dop
33100000-1 | 97 | Pensă pentru disecție vârf cu fălci atraumatice | Pensă pentru disecție vârf cu fălci atraumatice |  |  |  | Pensă pentru disecție, vârf cu fălci atraumatice, diametrul 10 mm, lungime 33-37 cm, lungimea branșelor 42±5mm, dubla deschidere, mâner cu conector monopolar, cu cremaliera rotativa 360 grade demontabilă in maxim 3 părți componente: mâner, teacă, element de lucru, teacă izolată, cu port spălare cu dop
33100000-1 | 98 | Pensă pentru disecție Kelly Maryland | Pensă pentru disecție Kelly Maryland |  |  |  | Pensă pentru disecție, vârf cu fălci curbe lungi Kelly Maryland, diametrul 5 mm, lungime 41-46 cm, lungimea branșelor 22±3mm, dubla deschidere, mâner cu conector monopolar cu cremalieră, rotativa 360 grade, demontabilă in maxim 3 părți componente: mâner, teacă, element de lucru, teacă izolată, cu port spălare cu dop
33100000-1 | 99 | Pensă pentru îndepărtarea corpilor străini cornee | Pensă pentru îndepărtarea corpilor străini cornee |  |  |  | Pensă pentru îndepărtarea corpilor străini cornee.
33100000-1 | 100 | Pensă pentru prehensiune drepte, fenestrate | Pensă pentru prehensiune drepte, fenestrate |  |  |  | Pensă pentru prehensiune, vârf cu fălci lungi, drepte, fenestrate. diametrul 5 mm, lungime 33-37 cm, lungimea branșelor 36±5mm mâner cu conector monopolar mâner fără cremalieră
33100000-1 | 101 | Pensă pentru prehensiune fălci scurte tip cupă | Pensă pentru prehensiune fălci scurte tip cupă |  |  |  | pensă pentru prehensiune pentru biopsie, fălci scurte tip cupă, diametrul 5 mm, lungime 33-37 cm, lungimea branșelor 15±3mm, mâner cu conector monopolar fără cremalieră. Rotativă 360 grade demontabilă în maxim 3 părți componente: mâner, teacă, element de lucru, teacă izolată, cu port spălare cu dop
33100000-1 | 102 | Pensă pentru prehensiune vârf cu fălci lungi, curbate | Pensă pentru prehensiune vârf cu fălci lungi, curbate |  |  |  | Pensă pentru prehensiune vârf cu fălci lungi, curbate, atraumatice, diametrul 5 mm, lungime 33-37 cm, lungimea branșelor 26±5mm, mâner cu conector monopolar, fără cremalieră, rotativa 360 grade demontabilă în maxim 3 părți componente: mâner, teacă, element de lucru, teacă izolată, cu port spălare cu dop
33100000-1 | 103 | Pensă pentru prehensiune vârf cu fălci lungi, curbate | Pensă pentru prehensiune vârf cu fălci lungi, curbate |  |  |  | Pensă pentru prehensiune vârf cu fălci lungi, curbate, atraumatice, diametrul 5 mm, lungime 41-46 cm, lungimea branșelor 26±5mm, mâner cu conector monopolar cu cremalieră rotativa 360 grade demontabilă in maxim 3 părți componente: mâner, teacă, element de lucru, teacă izolată, cu port spălare cu dop
33100000-1 | 104 | Pensă pentru prehensiune vârf cu fălci lungi, drepte | Pensă pentru prehensiune vârf cu fălci lungi, drepte |  |  |  | Pensă pentru prehensiune, vârf cu fălci lungi, drepte, fenestrate, diametrul 5 mm, lungime 33-37 cm, lungimea branșelor 26±5mm mâner cu conector monopolar fără cremalieră.
33100000-1 | 105 | Pensă pentru prehensiune vârf cu fălci scurte, drepte | Pensă pentru prehensiune vârf cu fălci scurte, drepte |  |  |  | Pensă pentru prehensiune, vârf cu fălci scurte, drepte, fenestrate, diametrul 5 mm, lungime 33-37 cm, lungimea branșelor 19±3mm, mâner cu conector monopolar fără cremalieră, rotativa 360 grade demontabilă in maxim 3 părți componente : mâner, teaca, element de lucru, teaca izolata, cu port spălare cu dop
33100000-1 | 106 | Pensă standard chirurgicală 150mm | Pensă standard chirurgicală 150mm |  |  |  | Pensă standard chirurgicală 150mm pentru pansamente
33100000-1 | 107 | Perie de curățare pentru endoscop 1.8mm | Perie de curățare pentru endoscop 1.8mm |  |  |  | Perie de curățare pentru endoscop cu 2 capete. Lungimea totală 2300mm,deametru total 1,8 mm. Lungimea perii 20mm,deametru perii 5mm
33100000-1 | 108 | Perie de curățare pentru endoscop 1.6mm | Perie de curățare pentru endoscop 1.6mm |  |  |  | Perie de curățare pentru endoscop cu 2 capete lucrătoare. Lungimea totală 2300mm,deametru total 1,6mm. Lungimea perii 20mm,deametru perii 3mm
33100000-1 | 109 | Port-ac fălci curbe spre stângă | Port-ac fălci curbe spre stângă |  |  |  | Port-ac cu miner tip V. Fălci curbe spre stângă. diametrul 5 mm. Lungime 33-36 cm Autoclavabil
33100000-1 | 110 | Port-ac fălci drepte | Port-ac fălci drepte |  |  |  | Port-ac cu mâner tip V. Fălci drepte. diametrul 5 mm. Lungime 33-36 cm, Autoclavabil
33100000-1 | 111 | Recipient de sterilizare medicală 285x280x200mm | Recipient de sterilizare medicală 285x280x200mm |  |  |  | Recipientele de sterilizare de dimensiuni medii pentru sterilizarea, depozitarea și transportul implanturilor, instrumente chirurgicale, echipamente chirurgicale și textile. Formate din două părți principale: recipientul și capacul. Corpurile principale ale cutiilor și capacelor sunt din aluminiu de calitate. Cu orificii pentru aer pe suprafața capacului, cu o garnitură de silicon, suport de filtru blocabil din oțel inoxidabil/aluminiu/plastic cu o garnitură de etanșare în jurul său, care menține filtrele plasate în poziția centrală pe interiorul capacului. Dimensiuni 285x280x200mm +/-10%
33100000-1 | 112 | Recipient de sterilizare medicală 465x280x150mm | Recipient de sterilizare medicală 465x280x150mm |  |  |  | Recipientele de sterilizare de dimensiuni medii pentru sterilizarea, depozitarea și transportul implanturilor, instrumente chirurgicale, echipamente chirurgicale și textile. Formate din două părți principale: recipientul și capacul. Corpurile principale ale cutiilor și capacelor sunt din aluminiu de calitate. Cu orificii pentru aer pe suprafața capacului, cu o garnitură de silicon, suport de filtru blocabil din oțel inoxidabil/aluminiu/plastic cu o garnitură de etanșare în jurul său, care menține filtrele plasate în poziția centrală pe interiorul capacului. Dimensiuni 465x280x150mm +/-10%
33100000-1 | 113 | Reducer trocar | Reducer trocar |  |  |  | Reducere diametrul de la 12 la 5 mm
33100000-1 | 114 | Reflector frontal ORL | Reflector frontal ORL |  |  |  | Reflector frontal ORL. D - 100 mm
33100000-1 | 115 | Riglă interpupilară | Riglă interpupilară |  |  |  | Riglă interpupilară
33100000-1 | 116 | Riglă pupilară | Riglă pupilară |  |  |  | Riglă pupilară
33100000-1 | 117 | Rigle/compas chirurgical | Rigle/compas chirurgical |  |  |  | Rigle și compas chirurgical, din oțel inoxidabil sau material echivalent, reutilizabile, pentru măsurători și planificare chirurgicală
33100000-1 | 118 | Saltea de silicon tip plasă 236x250mm | Saltea de silicon tip plasă 236x250mm |  |  |  | Saltea silicon tip plasă 236×250 mm pentru instrumente chirurgicale ( Echivalent Cod referință: JF941) Tip: mat poziționare / protecție instrumente Compatibilitate: container 1/2 (half-size) Material: silicon medical (medical grade) Structură: tip plasă (mesh perforat) Proprietăți: antiderapant (fixare sigură a instrumentelor) flexibil și rezistent, fără latex Compatibilitate sterilizare autoclavabil (sterilizare cu abur) rezistent la cicluri repetate de: spălare mecanică, dezinfecție termică
33100000-1 | 119 | Saltea de silicon tip plasă 240x250mm | Saltea de silicon tip plasă 240x250mm |  |  |  | Saltea silicon tip plasă 240×250 mm pentru instrumente chirurgicale ( Echivalent Cod referință: JF938) Tip: mat poziționare / protecție instrumente Compatibilitate: container 1/2 (half-size) Material: silicon medical (medical grade) Structură: tip plasă (mesh perforat) Proprietăți: antiderapant (fixare sigură a instrumentelor), flexibil și rezistent, fără latex Compatibilitate sterilizare: autoclavabil (sterilizare cu abur), rezistent la cicluri repetate de: spălare mecanică, dezinfecție termică
33100000-1 | 120 | Seringa pentru anestezie stomatologica | Seringa pentru anestezie stomatologica |  |  |  | Seringa pentru anestezie stomatologica. Reutilizabilă.
33100000-1 | 121 | Sonda anatomica cu marcaj, p/u cadavre З-36 | Sonda anatomica cu marcaj, p/u cadavre З-36 |  |  |  | Sonda anatomica cu marcaj, p/u cadavre З-36 *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 122 | Sonda chirurgicală canelată 170mm | Sonda chirurgicală canelată 170mm |  |  |  | Sonda chirurgicală canelată 170mm *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 123 | Sondă chirurgicală, dublu butonată 250x 2 | Sondă chirurgicală, dublu butonată 250x 2 |  |  |  | Sondă chirurgicală, dublu butonată 250x 2 (Ref: ЗН-17-1) *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 124 | Trocar D-4mm | Trocar D-4mm |  |  |  | Trocar D-4mm cu mâner (Ref: J-14-004) *Reutilizabil, material inox medical
33100000-1 | 125 | Tub exterior | Tub exterior |  |  |  | Tub exterior izolator 5/5 mm 310 mm (Ref: PM 973R)
33100000-1 | 126 | Tub interior | Tub interior |  |  |  | Inserție metalica tub pentru 5/5 mm 310 mm (Ref: PM600201)
33100000-1 | 127 | Tub interior | Tub interior |  |  |  | Inserție metalica tub pentru 5/5 mm 370 mm (Ref: PM618201)
33100000-1 | 128 | Valve multifuncționale 11 mm | Valve multifuncționale 11 mm |  |  |  | Valve multifuncționale diametrul 11 mm. Compatibil la canula (port laparoscopic) de 11 mm diametru, parte de lucru 110± 10mm, cu conector robinet pentru insuflator,, capăt distal oval oblic. *Reutilizabil, material inox medical.( Echivalent codului 30103 H2 )
33100000-1 | 129 | Valve multifuncționale 6 mm | Valve multifuncționale 6 mm |  |  |  | Valve multifuncționale diametrul 6 mm.Compatibil la canula (port laparoscopic) de 6 mm diametru, parte de lucru 110± 6 mm, cu conector robinet pentru insuflator,, capăt distal oval oblic. *Reutilizabil, material inox medical.( Echivalent codului 30160 H2 )

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Instrumentelor Medicale/Chirurgicale suplimentare conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2027 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Aplicator de Buldog laparoscopic | Aplicator de Buldog laparoscopic | Set | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8333.3333
33100000-1 | 2 | Bisturiu cu vârf bont | Bisturiu cu vârf bont | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 416.6667
33100000-1 | 3 | Broșă Kirschner 1.0mm | Broșă Kirschner 1.0mm | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 390
33100000-1 | 4 | Broșă Kirschner 1.8mm | Broșă Kirschner 1.8mm | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 725
33100000-1 | 5 | Capse polimerice Hem-o-lok Extra-Large (XL) | Capse polimerice Hem-o-lok Extra-Large (XL) | Set | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2916.6667
33100000-1 | 6 | Capse polimerice Hem-o-lok Large (L) | Capse polimerice Hem-o-lok Large (L) | Set | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2916.6667
33100000-1 | 7 | Capse polimerice Hem-o-lok Medium-Large (ML) | Capse polimerice Hem-o-lok Medium-Large (ML) | Set | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2916.6667
33100000-1 | 8 | Cardiochirurgie (CABG) Micro foarfecă coronariană 125 grade | Cardiochirurgie (CABG) Micro foarfecă coronariană 125 grade | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 53820
33100000-1 | 9 | Cardiochirurgie (CABG) Micro foarfecă coronariană 45 grade | Cardiochirurgie (CABG) Micro foarfecă coronariană 45 grade | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 45750
33100000-1 | 10 | Cardiochirurgie (CABG) Micro foarfecă coronariană 90 grade | Cardiochirurgie (CABG) Micro foarfecă coronariană 90 grade | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 50230
33100000-1 | 11 | Cardiochirurgie (CABG) Micro portac anastomoză LIMA-LAD | Cardiochirurgie (CABG) Micro portac anastomoză LIMA-LAD | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 36000
33100000-1 | 12 | Cardiochirurgie (CABG) Micro-portac anastomoze distale | Cardiochirurgie (CABG) Micro-portac anastomoze distale | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 36250
33100000-1 | 13 | Cardiochirurgie (MICS). Clamp Aortic flexibil | Cardiochirurgie (MICS). Clamp Aortic flexibil | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 91666.6667
33100000-1 | 14 | Cardiochirurgie (MICS). Foarfecă cu înclinare la 30 grade | Cardiochirurgie (MICS). Foarfecă cu înclinare la 30 grade | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 153333.3333
33100000-1 | 15 | Cardiochirurgie (MICS). Foarfecă minim-invaziv Potts | Cardiochirurgie (MICS). Foarfecă minim-invaziv Potts | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 75000
33100000-1 | 16 | Cardiochirurgie (MICS). Portac minim-invaziv pentru v. Aortica | Cardiochirurgie (MICS). Portac minim-invaziv pentru v. Aortica | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 75000
33100000-1 | 17 | Cardiochirurgie (MICS). Retractor Weitlaner | Cardiochirurgie (MICS). Retractor Weitlaner | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6333.3333
33100000-1 | 18 | Cardiochirurgie (MIDCAB). Pensă pentru prelevarea arterei mamare | Cardiochirurgie (MIDCAB). Pensă pentru prelevarea arterei mamare | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 38333.3333
33100000-1 | 19 | Cardiochirurgie Portac de fire metalice | Cardiochirurgie Portac de fire metalice | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9166.6667
33100000-1 | 20 | Cardiochirurgie(CABG). Micropensă GERALD | Cardiochirurgie(CABG). Micropensă GERALD | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23333.3333
33100000-1 | 21 | Cardiochirurgie. Clamp de linie și tubulatură | Cardiochirurgie. Clamp de linie și tubulatură | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8000
33100000-1 | 22 | Cardiochirurgie. Foarfecă Toennis-Adson 175mm | Cardiochirurgie. Foarfecă Toennis-Adson 175mm | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 21333.3333
33100000-1 | 23 | Cardiochirurgie. Foarfecă Metzenbaum 230mm | Cardiochirurgie. Foarfecă Metzenbaum 230mm | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 24000
33100000-1 | 24 | Cardiochirurgie. Foarfecă de linie curbat | Cardiochirurgie. Foarfecă de linie curbat | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 21000
33100000-1 | 25 | Cardiochirurgie. Foarfecă de linie drept | Cardiochirurgie. Foarfecă de linie drept | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 21000
33100000-1 | 26 | Cardiochirurgie. Portac cu mâner rotund pentru suturarea Aortei | Cardiochirurgie. Portac cu mâner rotund pentru suturarea Aortei | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 41666.6667
33100000-1 | 27 | Casolete medicale pentru sterilizare Ø 360 | Casolete medicale pentru sterilizare Ø 360 | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5850
33100000-1 | 28 | Casolete medicale pentru sterilizare 6 litri | Casolete medicale pentru sterilizare 6 litri | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11666.6667
33100000-1 | 29 | Casolete medicale pentru sterilizare 9 litri | Casolete medicale pentru sterilizare 9 litri | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12500
33100000-1 | 30 | Casolete medicale pentru sterilizare 18 litri | Casolete medicale pentru sterilizare 18 litri | Bucată | 40 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 61666.6667
33100000-1 | 31 | Ciocănaș anatomic cu cârlig | Ciocănaș anatomic cu cârlig | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 625
33100000-1 | 32 | Clește pentru extracții dinți premolari superiori | Clește pentru extracții dinți premolari superiori | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 833.3333
33100000-1 | 33 | Clește pentru extracții dinți molari superiori | Clește pentru extracții dinți molari superiori | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 833.3333
33100000-1 | 34 | Clește pentru extracții pentru dinți frontali inferiori | Clește pentru extracții pentru dinți frontali inferiori | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 833.3333
33100000-1 | 35 | Clește pentru extracții pentru dinți premolari inferiori | Clește pentru extracții pentru dinți premolari inferiori | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 833.3333
33100000-1 | 36 | Clește pentru extracții pentru dinți molari inferiori | Clește pentru extracții pentru dinți molari inferiori | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 833.3333
33100000-1 | 37 | Clește pentru extracții pentru dinți frontali superiori | Clește pentru extracții pentru dinți frontali superiori | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 833.3333
33100000-1 | 38 | Clip aplicator dimensiune Medium-Large (ML) | Clip aplicator dimensiune Medium-Large (ML) | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 93750
33100000-1 | 39 | Clip aplicator dimensiune Extra-Large (XL) | Clip aplicator dimensiune Extra-Large (XL) | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2500
33100000-1 | 40 | Clip aplicator dimensiune Large (L) | Clip aplicator dimensiune Large (L) | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2500
33100000-1 | 41 | Clip aplicator dimensiune Medium-Large (ML) | Clip aplicator dimensiune Medium-Large (ML) | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2500
33100000-1 | 42 | Clip aplicator mărimea M | Clip aplicator mărimea M | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14583.3333
33100000-1 |  | Clipse M | Clipse M | Bucată | 12600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 63000
33100000-1 | 43 | Clip aplicator mărimea S | Clip aplicator mărimea S | Bucată | 6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17500
33100000-1 |  | Clipse S | Clipse S | Bucată | 12600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 63000
33100000-1 | 44 | Clipuri plastice tip HEM-O-LOK-XXL | Clipuri plastice tip HEM-O-LOK-XXL | Bucată | 900 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 59250
33100000-1 | 45 | Clipuri titan | Clipuri titan | Bucată | 300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5000
33100000-1 | 46 | Cuțit pentru amputație Liston 260x130mm | Cuțit pentru amputație Liston 260x130mm | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 750
33100000-1 | 47 | Cuțit pentru amputație Liston 335x200mm | Cuțit pentru amputație Liston 335x200mm | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 750
33100000-1 | 48 | Cuțit pentru coaste, cartilaginos | Cuțit pentru coaste, cartilaginos | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 716.6667
33100000-1 | 49 | Cuțit pentru creier | Cuțit pentru creier | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 366.6667
33100000-1 | 50 | Cuțit pentru rezecție | Cuțit pentru rezecție | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 766.6667
33100000-1 | 51 | Depărtătoare chirurgicale late | Depărtătoare chirurgicale late | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 833.3333
33100000-1 | 52 | Depărtător bucal Minnesota | Depărtător bucal Minnesota | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 500
33100000-1 | 53 | Depărtător de gură Davis Boyle | Depărtător de gură Davis Boyle | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 833.3333
33100000-1 | 54 | Depărtător de gura Whitehead | Depărtător de gura Whitehead | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 833.3333
33100000-1 | 55 | Depărtător de rană Volcman | Depărtător de rană Volcman | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 500
33100000-1 | 56 | Disector pentru vase | Disector pentru vase | Bucată | 6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15000
33100000-1 | 57 | Electrod Tip cârlig | Electrod Tip cârlig | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1666.6667
33100000-1 | 58 | Electrod Tip tijă | Electrod Tip tijă | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1666.6667
33100000-1 | 59 | Elevator periostal Allen | Elevator periostal Allen | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 416.6667
33100000-1 | 60 | Elevator periostal MOLT | Elevator periostal MOLT | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 416.6667
33100000-1 | 61 | Extractor pentru capse chirurgicale metalice | Extractor pentru capse chirurgicale metalice | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5625
33100000-1 | 62 | Ferestrău din inox 300mm | Ferestrău din inox 300mm | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 416.6667
33100000-1 | 63 | Capac cu filtru integrat cu 1000 cicluri de sterilizare | Capac cu filtru integrat cu 1000 cicluri de sterilizare | Bucată | 102 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 46750
33100000-1 | 64 | Capac cu filtru integrat cu 5000 cicluri de sterilizare | Capac cu filtru integrat cu 5000 cicluri de sterilizare | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 140000
33100000-1 | 65 | Foarfece anatomic intestinal, drept 210mm. | Foarfece anatomic intestinal, drept 210mm. | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 416.6667
33100000-1 | 66 | Foarfece chirurgicale bonte, drepte 200mm | Foarfece chirurgicale bonte, drepte 200mm | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 833.3333
33100000-1 | 67 | Foarfece chirurgicale, vertical încovoiate 150mm | Foarfece chirurgicale, vertical încovoiate 150mm | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 416.6667
33100000-1 | 68 | Foarfece ginecologic Model DUBOIS | Foarfece ginecologic Model DUBOIS | Bucată | 7 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8190
33100000-1 | 69 | Foarfece ginecologic Model SIEBOLD | Foarfece ginecologic Model SIEBOLD | Bucată | 8 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9120
33100000-1 | 70 | Foarfece Model TOENNIS-ADSON | Foarfece Model TOENNIS-ADSON | Bucată | 6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11500
33100000-1 | 71 | Foarfece Model WERTHEIM | Foarfece Model WERTHEIM | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5750
33100000-1 | 72 | Forceps biopsie pentru duodenoscop canal 1.8mm | Forceps biopsie pentru duodenoscop canal 1.8mm | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 225
33100000-1 | 73 | Forceps de coagulare pentru hemostază endoscopică, cu irigare și brațe rotative | Forceps de coagulare pentru hemostază endoscopică, cu irigare și brațe rotative | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 37500
33100000-1 | 74 | Forceps pentru biopsie fierbinte, cu port de irigare | Forceps pentru biopsie fierbinte, cu port de irigare | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3750
33100000-1 | 75 | Instrument pentru suturarea fasciei | Instrument pentru suturarea fasciei | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3333.3333
33100000-1 | 76 | Lamă sternală pentru retractor tip ADAMS | Lamă sternală pentru retractor tip ADAMS | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25000
33100000-1 | 77 | Luxator pentru extracții dentare drept | Luxator pentru extracții dentare drept | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1666.6667
33100000-1 | 78 | Luxator pentru extracții dentare curbat dreapta. | Luxator pentru extracții dentare curbat dreapta. | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1666.6667
33100000-1 | 79 | Luxator pentru extracții dentare curbat stângă. | Luxator pentru extracții dentare curbat stângă. | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1666.6667
33100000-1 | 80 | Luxator pentru extracții dentare rădăcini radiculare curbat dreapta. | Luxator pentru extracții dentare rădăcini radiculare curbat dreapta. | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1666.6667
33100000-1 | 81 | Luxator pentru extracții dentare rădăcini radiculare curbat stângă. | Luxator pentru extracții dentare rădăcini radiculare curbat stângă. | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1666.6667
33100000-1 | 82 | Luxator pentru extracții dentare apex dentar curbat dreapta. | Luxator pentru extracții dentare apex dentar curbat dreapta. | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1666.6667
33100000-1 | 83 | Luxator pentru extracții dentare apex dentar curbat dreapta. | Luxator pentru extracții dentare apex dentar curbat dreapta. | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1666.6667
33100000-1 | 84 | Mâner tip Ligasur pentru operații deschise tip Maryland | Mâner tip Ligasur pentru operații deschise tip Maryland | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 41666.6667
33100000-1 | 85 | Mâner tip Ligasure -pentru operații laparascopice tip Maryland | Mâner tip Ligasure -pentru operații laparascopice tip Maryland | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 155082.6
33100000-1 | 86 | Mâner tip Ligasure -pentru operații laparascopice tip Maryland | Mâner tip Ligasure -pentru operații laparascopice tip Maryland | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 77541.3
33100000-1 | 87 | Oglindă laringiană | Oglindă laringiană | Bucată | 6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 600
33100000-1 | 88 | Oglindă stomatologică | Oglindă stomatologică | Bucată | 6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 500
33100000-1 | 89 | Pensetă anatomică DE BAKEY | Pensetă anatomică DE BAKEY | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 19166.6667
33100000-1 | 90 | Pensetă dințată, palmată 15 cm | Pensetă dințată, palmată 15 cm | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 833.3333
33100000-1 | 91 | Pensă bipolară fălci drepte, duble fenestrate | Pensă bipolară fălci drepte, duble fenestrate | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8333.3333
33100000-1 | 92 | Pensă bipolară vârf tip Maryland | Pensă bipolară vârf tip Maryland | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8333.3333
33100000-1 | 93 | Pensă cu cremalieră p/u albituri (Backhaus) | Pensă cu cremalieră p/u albituri (Backhaus) | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 200
33100000-1 | 94 | Pensă Model HEANY-BALLENTIN | Pensă Model HEANY-BALLENTIN | Bucată | 14 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17500
33100000-1 | 95 | Pensă model WERTHEIM | Pensă model WERTHEIM | Bucată | 14 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10150
33100000-1 | 96 | Pensă pentru disecție vârf cu fălci angulate la aproximativ 90 grade | Pensă pentru disecție vârf cu fălci angulate la aproximativ 90 grade | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4166.6667
33100000-1 | 97 | Pensă pentru disecție vârf cu fălci atraumatice | Pensă pentru disecție vârf cu fălci atraumatice | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8333.3333
33100000-1 | 98 | Pensă pentru disecție Kelly Maryland | Pensă pentru disecție Kelly Maryland | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8333.3333
33100000-1 | 99 | Pensă pentru îndepărtarea corpilor străini cornee | Pensă pentru îndepărtarea corpilor străini cornee | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 250
33100000-1 | 100 | Pensă pentru prehensiune drepte, fenestrate | Pensă pentru prehensiune drepte, fenestrate | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10000
33100000-1 | 101 | Pensă pentru prehensiune fălci scurte tip cupă | Pensă pentru prehensiune fălci scurte tip cupă | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8333.3333
33100000-1 | 102 | Pensă pentru prehensiune vârf cu fălci lungi, curbate | Pensă pentru prehensiune vârf cu fălci lungi, curbate | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10000
33100000-1 | 103 | Pensă pentru prehensiune vârf cu fălci lungi, curbate | Pensă pentru prehensiune vârf cu fălci lungi, curbate | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10000
33100000-1 | 104 | Pensă pentru prehensiune vârf cu fălci lungi, drepte | Pensă pentru prehensiune vârf cu fălci lungi, drepte | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 50000
33100000-1 | 105 | Pensă pentru prehensiune vârf cu fălci scurte, drepte | Pensă pentru prehensiune vârf cu fălci scurte, drepte | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10000
33100000-1 | 106 | Pensă standard chirurgicală 150mm | Pensă standard chirurgicală 150mm | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1458.3333
33100000-1 | 107 | Perie de curățare pentru endoscop 1.8mm | Perie de curățare pentru endoscop 1.8mm | Bucată | 400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9673.3333
33100000-1 | 108 | Perie de curățare pentru endoscop 1.6mm | Perie de curățare pentru endoscop 1.6mm | Bucată | 400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9673.3333
33100000-1 | 109 | Port-ac fălci curbe spre stângă | Port-ac fălci curbe spre stângă | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10833.3333
33100000-1 | 110 | Port-ac fălci drepte | Port-ac fălci drepte | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10833.3333
33100000-1 | 111 | Recipient de sterilizare medicală 285x280x200mm | Recipient de sterilizare medicală 285x280x200mm | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10000
33100000-1 | 112 | Recipient de sterilizare medicală 465x280x150mm | Recipient de sterilizare medicală 465x280x150mm | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11666.6667
33100000-1 | 113 | Reducer trocar | Reducer trocar | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12666.6667
33100000-1 | 114 | Reflector frontal ORL | Reflector frontal ORL | Bucată | 6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5000
33100000-1 | 115 | Riglă interpupilară | Riglă interpupilară | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 166.6667
33100000-1 | 116 | Riglă pupilară | Riglă pupilară | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 166.6667
33100000-1 | 117 | Rigle/compas chirurgical | Rigle/compas chirurgical | Set | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1666.6667
33100000-1 | 118 | Saltea de silicon tip plasă 236x250mm | Saltea de silicon tip plasă 236x250mm | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 64500
33100000-1 | 119 | Saltea de silicon tip plasă 240x250mm | Saltea de silicon tip plasă 240x250mm | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 31250
33100000-1 | 120 | Seringa pentru anestezie stomatologica | Seringa pentru anestezie stomatologica | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3333.3333
33100000-1 | 121 | Sonda anatomica cu marcaj, p/u cadavre З-36 | Sonda anatomica cu marcaj, p/u cadavre З-36 | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 66.6667
33100000-1 | 122 | Sonda chirurgicală canelată 170mm | Sonda chirurgicală canelată 170mm | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 125
33100000-1 | 123 | Sondă chirurgicală, dublu butonată 250x 2 | Sondă chirurgicală, dublu butonată 250x 2 | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 83.3333
33100000-1 | 124 | Trocar D-4mm | Trocar D-4mm | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1250
33100000-1 | 125 | Tub exterior | Tub exterior | Bucată | 6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7200
33100000-1 | 126 | Tub interior | Tub interior | Bucată | 6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7800
33100000-1 | 127 | Tub interior | Tub interior | Bucată | 6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7800
33100000-1 | 128 | Valve multifuncționale 11 mm | Valve multifuncționale 11 mm | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5000
33100000-1 | 129 | Valve multifuncționale 6 mm | Valve multifuncționale 6 mm | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4166.6667
TOTAL | [10 empty] | 2282937.2333

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________