## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Implanturilor traumatologico-ortopedice conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Prețul estimativ
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Lotul 1. Implanturi convenționale pentru mini fragmente oase | Șuruburi corticale autotarodante Ø2.0mm | bucată | 253 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 7084
33100000-1 | 2.1 | Lotul 2. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mici | Șuruburi corticale autotarodante Ø3.5mm | bucată | 5014 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 299128.8
33100000-1 | 2.2 | Lotul 2. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mici | Șuruburi spongioase Ø4.0mm, filetate total | bucată | 1339 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 2.3 | Lotul 2. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mici | Plăci 1/3 tubulare, fixare cu şuruburi Ø3,5mm | bucată | 1106 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 2.4 | Lotul 2. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mici | Plăci înguste cu contact limitat, fixare cu şuruburi Ø3,5mm | bucată | 257 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 2.5 | Lotul 2. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mici | Plăci reconstructive drepte, fixare cu şuruburi Ø3,5mm | bucată | 134 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 3.1 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm | bucată | 2123 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 2416844.13
33100000-1 | 3.2 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø3.5mm | bucată | 5954 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 3.3 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Șuruburi spongioase blocante autotarodante Ø3.5mm | bucată | 1686 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 3.4 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci mici drepte blocate, fixare cu șuruburi Ø3.5mm | bucată | 342 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 3.5 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci reconstructive drepte blocate, fixare cu șuruburi Ø3.5mm | bucată | 217 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 3.6 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci blocate Tibie Distal Medial, fixare cu șuruburi Ø2.7mm/ Ø3.5mm | bucată | 170 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 3.7 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci blocate Tibie Distal Medial, fixare cu șuruburi Ø3.5mm/ Ø3.5mm | bucată | 183 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 3.8 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci blocate Humerus Proximal, fixare cu șuruburi Ø3.5mm | bucată | 254 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 3.9 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci blocate Humerus Distal Lateral, fixare cu șuruburi Ø2.7mm/ Ø3.5mm | bucată | 199 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 3.10 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci blocate Humerus Distal Medial, fixare cu șuruburi Ø2.7mm/ Ø3.5mm | bucată | 212 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 3.11 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci blocate Claviculă Superior Anterior, fixare cu șuruburi Ø3.5mm | bucată | 132 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 3.12 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci blocate Claviculă Superior Anterior cu extensie acromială, fixare cu șuruburi Ø2.7mm/ Ø3.5mm | bucată | 126 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 3.13 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci blocate pentru Calcaneu, fixare cu șuruburi 3.5mm | bucată | 30 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 3.14 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci blocate Volar Radius Distal, fixare cu șuruburi Ø 2.7mm, 6-8 orificii în cap | bucată | 101 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 3.15 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci blocate Volar Radius Distal, fixare cu șuruburi Ø 2.7mm, 4 orificii în cap | bucată | 20 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 3.16 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci blocate pentru Olecranon, fixare șuruburi Ø 3.5mm | bucată | 108 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 3.17 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci blocate Tibie Distal Anterolateral, fixare cu șuruburi Ø3.5/4.0mm | bucată | 193 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 3.18 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci blocate Fibula Distal, fixare cu șuruburi Ø2.7mm/Ø3.5mm | bucată | 137 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 3.19 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci blocate pentru Tibie Pxoximal Posterior, fixare cu șuruburi Ø 3.5mm | bucată | 40 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 3.20 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci blocate Tibie Pxoximal Medial, fixare cu șuruburi Ø3.5mm | bucată | 126 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 3.21 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci 1/3 tubulare blocate, fixare cu șuruburi Ø3.5mm | bucată | 63 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 3.22 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Ghiduri pentru burghie (plăci blocate) | bucată | 9 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 3.23 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici |  | bucată | 9 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 3.24 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Set instrumente | bucată | 8 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 4.1 | Lotul 4. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari | Șuruburi corticale autotarodante Ø4.5mm | bucată | 7061 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 345264
33100000-1 | 4.2 | Lotul 4. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari | Șuruburi maleolare Ø4.5mm | bucată | 292 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 4.3 | Lotul 4. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari | Șuruburi spongioase Ø6.5mm, filetate 32mm | bucată | 1177 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 4.4 | Lotul 4. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari | Șuruburi spongioase autotarodante Ø6.5mm, filetate 32mm | bucată | 251 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 4.5 | Lotul 4. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari | Șuruburi spongioase Ø6.5mm, filetate total | bucată | 70 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 4.6 | Lotul 4. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari | Plăci înguste cu contact limitat, fixare cu șuruburi Ø4.5mm | bucată | 20 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 4.7 | Lotul 4. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari | Plăci late cu contact limitat, fixare cu șuruburi Ø4.5mm | bucată | 61 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 4.8 | Lotul 4. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari | Placă în “T”îndoită, fixare cu șuruburi Ø4.5mm | bucată | 14 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 4.9 | Lotul 4. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari | Plăci în “T”, fixare cu șuruburi Ø4.5mm | bucată | 266 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 4.10 | Lotul 4. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari | Plăci unghiulare 95° cu lame | bucată | 38 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 4.11 | Lotul 4. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari | Placă unghiulară 95° | bucată | 15 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 4.12 | Lotul 4. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari | Placă unghiulară 95° | bucată | 8 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 5.1 | Lotul 5. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari | Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø5.0mm | bucată | 2834 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 703777
33100000-1 | 5.2 | Lotul 5. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari | Șurub cortical blocant autotarodant Ø5.0mm, lungime 65mm | bucată | 730 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 5.3 | Lotul 5. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari | Șuruburi spongioase blocante autotarodante Ø5.5mm, filetate 32mm | bucată | 834 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 5.4 | Lotul 5. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari | Șuruburi spongioase blocante autotarodante Ø5.5mm, filetate total | bucată | 596 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 5.5 | Lotul 5. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari | Plăci înguste blocate, fixare cu șuruburi Ø5.0mm | bucată | 61 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 5.6 | Lotul 5. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari | Plăci late blocate, fixare cu șuruburi Ø5.0mm | bucată | 112 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 5.7 | Lotul 5. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari | Plăci blocate pentru Tibie Proximal Medial, fixare cu șuruburi șuruburi Ø 5.0mm | bucată | 52 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 5.8 | Lotul 5. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari | Plăci blocate Tibie Proximal Lateral, fixare cu șuruburi Ø 5.0mm | bucată | 119 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 5.9 | Lotul 5. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari | Plăci blocate Femur Distal Lateral, fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm | bucată | 261 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 5.10 | Lotul 5. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari | Ghid pentru burghiu (plăci blocate) | bucată | 9 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 5.11 | Lotul 5. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari | Set instrumente | bucată | 8 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 6.1 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șuruburi spongioase canulate Ø3.5mm | bucată | 63 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 49664
33100000-1 | 6.2 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șuruburi spongioase canulate autotarodante Ø3.5mm | bucată | 101 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 6.3 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șuruburi spongioase canulate autotarodante Ø4.0mm, filetat scurt | bucată | 46 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 6.4 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șuruburi corticale canulate autotarodante Ø4.0mm | bucată | 47 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 6.5 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șuruburi canulate Ø4.5mm | bucată | 66 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 6.6 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șuruburi spongioase canulate Ø7.0mm, filetat 32mm | bucată | 10 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 6.7 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șuruburi spongioase canulate autotarodante Ø7.3mm, filetat 16mm | bucată | 30 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 6.8 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șuruburi spongioase canulate autotarodante Ø7.3mm, filetat 32mm | bucată | 30 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 6.9 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șaibă pentru șuruburi canulate | bucată | 40 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 7.1 | Lotul 7. Șuruburi Canulate Compresive fără cap | Șurub canulat compresiv fără cap | bucată | 36 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 34214.4
33100000-1 | 7.2 | Lotul 7. Șuruburi Canulate Compresive fără cap | Șuruburi canulate Herbert | bucată | 96 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 8.1 | Lotul 8. Sisteme DHS/DCS | Plăci DHS 135° | bucată | 19 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 25863
33100000-1 | 8.2 | Lotul 8. Sisteme DHS/DCS | Plăci DHS | bucată | 9 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 8.3 | Lotul 8. Sisteme DHS/DCS | Plăci DCS 95° | bucată | 24 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 8.4 | Lotul 8. Sisteme DHS/DCS | Suruburi condilare de tractiune (seturi cu șuruburi de compresie) | bucată | 58 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 9.1 | Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului | Șurub spongios canulat | bucată | 30 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 290760
33100000-1 | 9.2 | Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului | Șuruburi spongioase canulate Ø6.5mm, filetate total, titan | bucată | 30 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 9.3 | Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului | Șaibă pentru șuruburi Ø6.5mm | bucată | 55 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 9.4 | Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului | Șuruburi spongioase canulate Ø4.5mm, filetate parțial, titan | bucată | 30 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 9.5 | Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului | Șuruburi spongioase canulate Ø4.5mm, filetate total, titan | bucată | 30 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 9.6 | Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului | Șaibă pentru șuruburi Ø4.5mm | bucată | 36 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 9.7 | Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului | Placă blocate pentru simfiza pubiană | bucată | 25 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 9.8 | Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului | Plăci reconstructive drepte blocate, fixare cu șuruburi blocante Ø3.5mm | bucată | 37 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 9.9 | Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului | Plăci reconstructive curbe blocate, fixare cu șuruburi blocante Ø3.5mm | bucată | 20 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 9.10 | Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului | Placă acetabulară îngustă pentru peretele posterior | bucată | 5 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 9.11 | Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului | Placă acetabulară standardă pentru peretele posterior | bucată | 5 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 9.12 | Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului | Placă ischio-acetabulară îngustă pentru peretele posterior | bucată | 5 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 9.13 | Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului | Placă ischio-acetabulară standardă pentru peretele posterior | bucată | 5 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 9.14 | Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului | Plăci reconstructive suprapectineale acetabulare | bucată | 20 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 9.15 | Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului | Plăci pelvice reconstructive blocate in ‘J’ | bucată | 20 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 9.16 | Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului | Pensă pentru repoziție oase bazin | bucată | 1 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 10.1 | Lotul 10. Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm | Șuruburi Schanz | bucată | 93 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 347915
33100000-1 | 10.2 | Lotul 10. Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm | Șurub Schanz Ø5.0mm | bucată | 759 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 10.3 | Lotul 10. Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm | Șurub Schanz Ø6.5mm | bucată | 235 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 10.4 | Lotul 10. Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm | Șurub Schanz Ø6.5mm | bucată | 35 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 10.5 | Lotul 10. Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm | Bare externe Ø8mm | bucată | 54 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 10.6 | Lotul 10. Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm | Lăcațelepentrubară Ø8mm | bucată | 156 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 10.7 | Lotul 10. Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm | Clemă bară-bară pentru bare Ø8mm | bucată | 70 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 10.8 | Lotul 10. Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm | Bare externe Ø11mm | bucată | 348 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 10.9 | Lotul 10. Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm | Lăcațelepentrubară Ø11mm | bucată | 244 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 10.10 | Lotul 10. Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm | Clemă bară-bară pentru bare Ø11mm | bucată | 121 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 10.11 | Lotul 10. Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm | Set de chei | bucată | 14 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 11.1 | Lotul 11. Fixatoare externe model Ilizarov | Semiinele Ilizarov | bucată | 24 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 110422
33100000-1 | 11.2 | Lotul 11. Fixatoare externe model Ilizarov | Tije telescopice | bucată | 20 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 11.3 | Lotul 11. Fixatoare externe model Ilizarov | Pivoturi femenine | bucată | 4 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 11.4 | Lotul 11. Fixatoare externe model Ilizarov | Șuruburi pentru fixare broșe | bucată | 500 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 11.5 | Lotul 11. Fixatoare externe model Ilizarov | urub canulat pentru fixare broșe | bucată | 200 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 11.6 | Lotul 11. Fixatoare externe model Ilizarov | Piuliță | bucată | 1000 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 11.7 | Lotul 11. Fixatoare externe model Ilizarov | Șuruburi Schanz | bucată | 20 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 11.8 | Lotul 11. Fixatoare externe model Ilizarov | Întinzător broșe pentru fixator Ilizarov | bucată | 10 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 12 | Broșe Kirschner | Broșe Kirschner | bucată | 770 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 10010
33100000-1 | 13 | Broșe Kirschner | Broșe Kirschner | bucată | 1050 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 15750
33100000-1 | 14 | Broșe Kirschner | Broșe Kirschner | bucată | 1970 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 35460
33100000-1 | 15 | Broșe Kirschner | Broșe Kirschner | bucată | 2080 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 37440
33100000-1 | 16 | Broșe Kirschner | Broșe Kirschner | bucată | 2330 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 41940
33100000-1 | 17 | Broșe Kirschner | Broșe Kirschner | bucată | 3380 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 64220
33100000-1 | 18 | Broșe Kirschner | Clește pentru taiat broșe și sârmă | bucată | 45 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 65250
33100000-1 | 19 | Sârmă pentru cerclaj | Sârmă pentru cerclaj | bucată | 53 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 6360
33100000-1 | 20 | Sârmă pentru cerclaj | Sârmă pentru cerclaj | bucată | 53 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 6360
33100000-1 | 21 | Sârmă pentru cerclaj | Sârmă pentru cerclaj | bucată | 156 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 18720
33100000-1 | 22 | Sârmă pentru cerclaj | Sârmă pentru cerclaj | bucată | 105 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 12600
33100000-1 | 23 | Sârmă pentru cerclaj | Sârmă pentru cerclaj | bucată | 9 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 1080
33100000-1 | 24 | Burghie standarde și canulate | Burghie standarde | bucată | 23 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 1610
33100000-1 | 25 | Burghie standarde și canulate | Burghie standarde | bucată | 71 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 5680
33100000-1 | 26 | Burghie standarde și canulate | Burghie standarde | bucată | 73 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 6935
33100000-1 | 27 | Burghie standarde și canulate | Burghie standarde | bucată | 123 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 11070
33100000-1 | 28 | Burghie standarde și canulate | Burghie standarde | bucată | 119 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 10710
33100000-1 | 29 | Burghie standarde și canulate | Burghie standarde | bucată | 26 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 2470
33100000-1 | 30 | Burghie standarde și canulate | Burghie standarde | bucată | 57 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 5700
33100000-1 | 31 | Burghie standarde și canulate | Burghie standarde | bucată | 52 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 5200
33100000-1 | 32 | Burghie standarde și canulate | Burghie canulate | bucată | 23 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 4140
33100000-1 | 33 | Burghie standarde și canulate | Burghie canulate | bucată | 23 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 6440
33100000-1 | 34 | Burghie standarde și canulate | Burghie canulate | bucată | 14 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 3920
33100000-1 | 35 | Șurubelnițe standarde | Șurubelnițe standarde | bucată | 36 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 8820
33100000-1 | 36 | Șurubelnițe standarde | Șurubelnițe standarde | bucată | 48 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 11760
33100000-1 | 37 | Șurubelnițe standarde | Șurubelnițe standarde | bucată | 45 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 11025
33100000-1 | 38 | Șurubelnițe canulate | Șurubelnițe canulate | bucată | 13 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 3185
33100000-1 | 39 | Șurubelnițe canulate | Șurubelnițe canulate | bucată | 23 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 6325
33100000-1 | 40 | Șurubelnițe canulate | Șurubelnițe canulate | bucată | 8 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 2200
33100000-1 | 41 | Instrumente ortopedice | Pense pentru reducere oase, vârfuri rotungite | bucată | 12 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 7920
33100000-1 | 42 | Instrumente ortopedice | Pense pentru reducere oase, vârfuri rotungite | bucată | 13 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 10010
33100000-1 | 43 | Instrumente ortopedice | Pense pentru reducere oase, vârfuri rotungite | bucată | 13 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 11050
33100000-1 | 44 | Instrumente ortopedice | Pensă pentru Maleole | bucată | 24 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 9840
33100000-1 | 45 | Instrumente ortopedice | Pense pentru susținere oase | bucată | 11 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 7315
33100000-1 | 46 | Instrumente ortopedice | Pense pentru susținere oase | bucată | 11 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 8635
33100000-1 | 47 | Instrumente ortopedice | Pense pentru susținere oase | bucată | 12 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 10740
33100000-1 | 48 | Instrumente ortopedice | Pense pentru susținere oase | bucată | 10 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 10150
33100000-1 | 49 | Instrumente ortopedice | Pense pentru susținere oase | bucată | 10 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 10700
33100000-1 | 50 | Instrumente ortopedice | Pense pentru susținere oase | bucată | 11 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 7260
33100000-1 | 51 | Instrumente ortopedice | Pense pentru susținere oase | bucată | 12 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 4920
33100000-1 | 52 | Instrumente ortopedice | Pense pentru susținere oase | bucată | 2 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 1380
33100000-1 | 53 | Instrumente ortopedice | Pense pentru susținere oase | bucată | 10 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 7800
33100000-1 | 54 | Instrumente ortopedice | Pense pentru susținere oase | bucată | 10 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 9900
33100000-1 | 55 | Instrumente ortopedice | Pense pentru reducere oase, vârfuri ascuțite | bucată | 11 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 3960
33100000-1 | 56 | Instrumente ortopedice | Pense pentru reducere oase, vârfuri ascuțite | bucată | 12 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 5880
33100000-1 | 57 | Instrumente ortopedice | Pense pentru reducere oase, vârfuri ascuțite | bucată | 11 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 6325
33100000-1 | 58 | Mașină ortopedică electrică | Mașină electrică | bucată | 13 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 415350
33100000-1 | 59.1 | Lotul 59. Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată (titan) | Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată (titan) | bucată | 54 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 187720
33100000-1 | 59.2 | Lotul 59. Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată (titan) | Șuruburi zăvorâre distale, diam. 6.0- 6.5mm, titan | bucată | 75 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 59.3 | Lotul 59. Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată (titan) | Suruburi de zavorire proximală diam. 4.5 – 5.0mm, titan | bucată | 20 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 59.4 | Lotul 59. Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată (titan) | Set instrumente | bucată | 2 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 60.1 | Lotul 60. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată (Titan) | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată (Titan) | bucată | 85 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 376600
33100000-1 | 60.2 | Lotul 60. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată (Titan) | Suruburi reconstructive de zăvorâre proximală diam. 6.0-6.5mm, titan | bucată | 70 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 60.3 | Lotul 60. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată (Titan) | Suruburi zăvorâre proximală diam. 4.5-5.0mm, titan | bucată | 50 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 60.4 | Lotul 60. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată (Titan) | Suruburi pentru zăvorâre distală diam. 4.5-5.0mm, titan | bucată | 165 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 60.5 | Lotul 60. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată (Titan) | Set instrumente | bucată | 3 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 61.1 | Lotul 61. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată (oțel inox) | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată (oțel inox) | bucată | 150 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 511383
33100000-1 | 61.2 | Lotul 61. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată (oțel inox) | Suruburi reconstructive de zăvorâre proximală diam. 6.0-6.5mm, inox | bucată | 25 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 61.3 | Lotul 61. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată (oțel inox) | Surub pentru zăvorâre proximală diam. 4.5-5.0mm, inox | bucată | 10 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 61.4 | Lotul 61. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată (oțel inox) | Suruburi pentru zăvorâre distală diam. 4.5-5.0mm, inox | bucată | 69 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 61.5 | Lotul 61. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată (oțel inox) | Set instrumente | bucată | 1 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 62.1 | Lotul 62. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN (titan) | Tije PFN 130° canulate, stânga/dreapta, titan | bucată | 324 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 1306524
33100000-1 | 62.2 | Lotul 62. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN (titan) | Suruburi zăvorâre distală diam. 4.5- 5.0mm, titan | bucată | 380 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 62.3 | Lotul 62. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN (titan) | Suruburi canulate zăvorăre proximală diam. 8.0-11.0mm, titan | bucată | 256 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 62.4 | Lotul 62. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN (titan) | Suruburi canulate zăvorăre proximală diam. 6.0-6.5mm, titan | bucată | 200 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 62.5 | Lotul 62. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN (titan) | Set instrumente | bucată | 5 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 63.1 | Lotul 63. Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorîtă Canulată de Reconstrucție (titan) | Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorîtă Canulată de Reconstrucție (titan) | bucată | 202 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 663116
33100000-1 | 63.2 | Lotul 63. Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorîtă Canulată de Reconstrucție (titan) | Suruburi pentru zăvorăre diam. 4.5-5.0mm, titan | bucată | 505 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 63.3 | Lotul 63. Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorîtă Canulată de Reconstrucție (titan) | Set instrumente | bucată | 4 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 64.1 | Lotul 64. Tijă Centromedulară femurală blocată universală canulată (oțel inox) | Tijă Centromedulară femurală blocată universală canulată (oțel inox) | bucată | 144 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 501445
33100000-1 | 64.2 | Lotul 64. Tijă Centromedulară femurală blocată universală canulată (oțel inox) | Şuruburi canulate de reconstrucţie diam. 6.5mm, inox | bucată | 25 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 64.3 | Lotul 64. Tijă Centromedulară femurală blocată universală canulată (oțel inox) | Şuruburi de zăvorâre diam. 6.5mm, inox | bucată | 20 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 64.4 | Lotul 64. Tijă Centromedulară femurală blocată universală canulată (oțel inox) | Şuruburi de zăvorâre proximală și distală diam. 4,5mm, inox | bucată | 30 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 64.5 | Lotul 64. Tijă Centromedulară femurală blocată universală canulată (oțel inox) | Set de instrumente | bucată | 1 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 65.1 | Lotul 65. Tijă centromedulară zăvorîtă canulată de humerus (oțel inox) | Tijă centromedulară zăvorîtă canulată de humerus (oțel inox) | bucată | 42 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 134540
33100000-1 | 65.2 | Lotul 65. Tijă centromedulară zăvorîtă canulată de humerus (oțel inox) | Şuruburi de zavorâre distală diam. 3.5-4.5mm, inox | bucată | 94 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 65.3 | Lotul 65. Tijă centromedulară zăvorîtă canulată de humerus (oțel inox) | Obturator, inox | bucată | 21 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 65.4 | Lotul 65. Tijă centromedulară zăvorîtă canulată de humerus (oțel inox) | Set de instrumente | bucată | 2 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 66.1 | Lotul 66. Fixatoare pentru fracturile de cot (titan) | Plăci în “L” blocate | bucată | 10 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 207610
33100000-1 | 66.2 | Lotul 66. Fixatoare pentru fracturile de cot (titan) | Ancore diam. 3.5mm | bucată | 20 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 66.3 | Lotul 66. Fixatoare pentru fracturile de cot (titan) | Suruburi corticale blocante Ø2,7mm | bucată | 85 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 66.4 | Lotul 66. Fixatoare pentru fracturile de cot (titan) | Suruburi Herbert canulate | bucată | 82 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 66.5 | Lotul 66. Fixatoare pentru fracturile de cot (titan) | Placă în “T” blocată | bucată | 20 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 67.1 | Lotul 67. Sistem de fixare LIA cu fixare femurala cu Implant de tip button cu bucla ajustabila si surub de interferenta | Sistem de fixare LIA | bucată | 80 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 1678300
33100000-1 | 67.2 | Lotul 67. Sistem de fixare LIA cu fixare femurala cu Implant de tip button cu bucla ajustabila si surub de interferenta | Ancora umar | bucată | 10 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 68.1 | Lotul 68. Elevatoare periostale | Elevator Farabeuf drept, 15cm | bucată | 4 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 4800
33100000-1 | 68.2 | Lotul 68. Elevatoare periostale | Farabeuf Elevator 15 cm, 6⃰ Curved | bucată | 4 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 69.1 | Lotul 69. Măsurător adâncime șuruburi | Măsurător adâncime șuruburi, diapazon măsurare pînă la 100mm | bucată | 1 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 860
33100000-1 | 69.2 | Lotul 69. Măsurător adâncime șuruburi | Măsurător adâncime șuruburi, diapazon măsurare pînă la 120mm | bucată | 1 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 70.1 | Arc de extenzie chișner | Lotul 70. Arc de extensie Kirschner,x=120mm, y=120mm, cu 3 cârlige de tracție | bucată | 3 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 3240
33100000-1 | 70.2 | Arc de extenzie chișner | Arc de extensie Kirschner, x=155mm, y=155mm, cu 3 cârlige de tracție | bucată | 3 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 70.3 | Arc de extenzie chișner | Arc de extensie Kirschner, x=200mm, y=155mm, cu 3 cârlige de tracție | bucată | 3 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 71 | Tăietor mare de pini | Tăietor mare de pini, diametru de tăiere minimum 6.0mm, drept, lungime totală 570±5mm | bucată | 1 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 600
33100000-1 | 72.1 | Pensă Bohler pentru tăierea oaselor. | Pensă pentru tăierea oaselor, lungime 15cm. Variante lame:drepte/curbate. Material: inox | bucată | 1 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 1800
33100000-1 | 72.2 | Pensă Bohler pentru tăierea oaselor. | Pensă Bohler pentru tăierea oaselor. Variante lame: drepte/curbate.Material: inox | bucată | 2 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 73.1 | Pensă perforatoare pentru glenoid | Pensă perforatoare pentru glenoid, ușor curbată, vârfuri ascuțite lungime 17cm. Material: inox | bucată | 2 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 2400
33100000-1 | 73.2 | Pensă perforatoare pentru glenoid | Pensă Jone pentru reducere oase, vârfuri ascuțite lungime 20cm. Material: inox | bucată | 1 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 73.3 | Pensă perforatoare pentru glenoid | Pensa pentru os malleolar, dreaptă, cu 1x1 pini ascuțiți, lungime 21cm | bucată | 1 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 74 | Pensă Luer ciupitoare de os | Pensă Luer ciupitoare de os, branșe 8x12mm drepte. Material: inox. | bucată | 1 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 600
33100000-1 | 75.1 | Retractor pentru cap humerus | Retractor pentru cap humerus, lame lățime 18mm, lungime 22cm. Material: inox. | bucată | 2 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 2400
33100000-1 | 75.2 | Retractor pentru cap humerus | Elevator Hohmann pentru os, lățime 22mm, lungime 26cm. Material: inox | bucată | 2 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 75.3 | Retractor pentru cap humerus | Elevator Hohmann pentru os, lățime 22mm, lungime 26cm. Material: inox | bucată | 2 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 76.1 | Daltă Stille | Daltă Stille, lățime 25mm, lungime 20cm. Material: inox | bucată | 1 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 1160
33100000-1 | 76.2 | Daltă Stille | Daltă Stille20cm, 8⃰ | bucată | 1 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 77.1 | Pense chirurgicale | Lotul 77. Pense chirurgicale cu 1x2 dinți ; L-16cm | bucată | 2 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 2400
33100000-1 | 77.2 | Pense chirurgicale | Pense chirurgicale cu 1x2 dinți ; L-20cm | bucată | 2 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 78.1 | Pense hemostatice | Lotul 78. Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, dreaptă, L-14cm | bucată | 5 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 3480
33100000-1 | 78.2 | Pense hemostatice | Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, dreaptă, L-16cm | bucată | 5 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 78.3 | Pense hemostatice | Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, curbă, L-14cm | bucată | 5 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 78.4 | Pense hemostatice | Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, curbă, L-16cm | bucată | 5 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 79.1 | Port ace | Lotul 79. Port ace chirurgicale CRILE-WOOD: L-18cm | bucată | 2 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 5600
33100000-1 | 79.2 | Port ace | Port ace chirurgicale CRILE-WOOD: L-20cm | bucată | 2 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 79.3 | Port ace | Port ace chirurgicale MAYO-HEGAR, dreaptă TC: L-18cm | bucată | 2 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 79.4 | Port ace | Port ace chirurgicale MAYO-HEGAR, dreaptă TC: L-20cm | bucată | 2 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 80 | Retractore | Lotul 80. Retractor MEYERDING L-18 cm, 18x7 mm | bucată | 2 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 360
33100000-1 | 81 | Clemă Gerster-Lowmann | Clemă Gerster-Lowmann pentru oase, cu 1x2 branșe. Material: inox | bucată | 2 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 800
33100000-1 | 82 | Elevator periostal | Elevator periostal melacarpols mic,17,5cm. Material: inox | bucată | 2 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 400
33100000-1 | 83.1 | Placă blocată Femur Proximal,pe stinga fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii in col femural,8 orificii diafizare | Lotul 83. Placă blocată Femur Proximal,pe stinga fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii in col femural,8 orificii diafizare | bucată | 5 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 24100
33100000-1 | 83.2 | Placă blocată Femur Proximal,pe stinga fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii in col femural,14 orificii diafizare | Placă blocată Femur Proximal,pe stinga fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii in col femural,14 orificii diafizare | bucată | 5 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 83.3 | Placă blocată Femur Proximal,pe dreapta fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii in col femural,8 orificii diafizare | Placă blocată Femur Proximal,pe dreapta fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii in col femural,8 orificii diafizare | bucată | 5 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 83.4 | Placă blocată Femur Proximal,pe dreapta fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii in col femural,14 orificii diafizare | Placă blocată Femur Proximal,pe dreapta fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii in col femural,14 orificii diafizare | bucată | 5 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 83.5 | Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 90mm | Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 90mm | bucată | 10 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 83.6 | Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 95mm | Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 95mm | bucată | 10 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 83.7 | Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 100mm | Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 100mm | bucată | 10 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 83.8 | Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 105 mm | Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 105 mm | bucată | 10 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 84.1 | Şuruburi de zăvorâre proximală și distală diam. 4,5mm, inox | Lotul 84. Şurub de zăvorâre proximală și distală, lungime 40mm, inox | bucată | 22 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 21824
33100000-1 | 84.2 |  | Şurub de zăvorâre proximală și distală, lungime 42mm, inox | bucată | 22 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 85.1 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mici conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard si cu compresie de 3,5 mm și 4,0 mm | Lotul 85. Placa reconstructivă pentru șurub 3,5 mm 6 - 10 orificii | bucată | 80 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 144000
33100000-1 | 85.2 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Placa directionata humerus proximal cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, pentru surub diam. 3.5mm cu 9 orificii metafizare si 3- 8 orificii diafizare | bucată | 60 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 85.3 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Placa reconstructivă pentru șurub 1,5mm 6-8 orificii | bucată | 20 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 85.4 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Placa reconstructivă pentru șurub 2.0mm 6-8 orificii | bucată | 20 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 85.5 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Placa reconstructivă pentru șurub 2.5mm 6-8 orificii | bucată | 20 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 85.6 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Placă reconstructivă în T pentru șurub 2.0mm 6-8 orificii | bucată | 20 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 86.1 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Lotul 86. Placa reconstructivî în T pentru șurub 2.4/2.5mm 6-8 orificii | bucată | 20 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 381120
33100000-1 | 86.2 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Șurub cortical cam hexagonal, autotarodant diametru 1.5mm | bucată | 50 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 86.3 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Șurub cortical cam hexagonal, autotarodant diametru 2.0mm | bucată | 50 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 86.4 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Șurub cortical cam hexagonal, autotarodant diametru2.4/2.5mm | bucată | 50 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 86.5 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm, 5,0 și 5,5 mm | Placă mediala femur distal cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica de 5.0/5.5 dreapta/stinga cu 4-6 suruburi metafizare si 4-10 suruburi diafizare | bucată | 10 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 86.6 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm, 5,0 și 5,5 mm | Placă Blocată Medială Proximală de Tibie cu, cu 5-10 orificii meta-diafizare, variante anatomice pentru stînga/dreapta, grosimea 3.0 mm pentru suruburi 5,0 mm | bucată | 20 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 86.7 | Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată | Surub 4,5 - 5,0 mm zavorire proximala titan | bucată | 20 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 86.8 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Șurub spongios canulat complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material titan diametrul 7,0 / 7,3 mm, lungimea șuruburilor 120 - 130 mm - cu pasul de 5 mm | bucată | 20 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 86.9 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Șurub spongios canulat complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material titan diametrul 6,5 mm, lungimea șuruburilor 70 - 120 mm - cu pasul de 5 mm 5 mm | bucată | 30 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 86.10 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Șurub spongios canulat complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material inox, diametrul 4,0 / 4,5 mm, lungimea șuruburilor 40 - 80 mm | bucată | 100 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 86.11 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Șurub spongios complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material inox, diametrul 4,0 / 4,5 mm, lungimea șuruburilor 35 - 85 mm | bucată | 30 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 86.12 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Piuliță pentru șuruburi diametrul 4,0 / 4,5 mm, material inox | bucată | 60 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 86.13 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Placa reconstructivă dreaptă pentru șuruburi 3,5 mm, 14 - 22 orificii, material inox | bucată | 30 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 86.14 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Placa reconstructivă dreaptă cu orificiile rotunde pentru șuruburi 3,5 mm, 14 - 24 orificii, material inox | bucată | 20 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 86.15 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Placă reconstructivă curbă pentru bazin, pentru șuruburi diametrul 3,5 mm, 08-18 orificii, material inox. | bucată | 20 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 86.16 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Placa în T, cu unghi drept, pentru șuruburi 3,5 mm, 7 – 10 orificii, material inox | bucată | 10 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 86.17 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Placa în T, cu unghi oblic, pentru șuruburi 3,5 mm, 7 – 10 orificii, material inox | bucată | 10 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 86.18 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Placă blocată cu cirlig, pentru suruburi 3,5 mm, 3 gauri, material inox | bucată | 10 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 86.19 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Placa reconstructivă dreaptă pentru șuruburi 4.0 - 4,5 mm, 10-16 orificii, material inox | bucată | 10 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 86.20 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Placa reconstructivă dreaptă cu orificiile rotunde pentru șuruburi 4.0 - 4,5 mm, 12-24 orificii, material inox | bucată | 10 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 86.21 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Placă reconstructivă curbă blocată pentru bazin, pentru șuruburi diametrul 3,5 mm, 10-16 orificii, material inox | bucată | 20 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 86.22 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Șuruburi corticale autotarodante diametrul 3,5mm, speciale ( cap cu profil mic), pentru plăci acetabulare și suprapecineale, lungime 12-110mm, material inox | bucată | 200 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 86.23 | Fixatoare externe | Lacata cu autofixare laterala prin clic bara-bara diam.8mm | bucată | 10 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 86.24 | Fixatoare externe | Lacata cu autofixare laterala prin clic bara-bara diam.11mm | bucată | 150 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 86.25 | Tije blocate pentru calcaneu | Tija calcaneu | bucată | 10 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 86.26 | Tije blocate pentru calcaneu | Șuruburi blocate 5-5,5mm. diametrul | bucată | 60 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 86.27 | Tije blocate pentru calcaneu | Obturatoare | bucată | 10 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 86.28 | Tijă Centromedulară tibiala blocată, retrograda, canulată | Tija tibie | bucată | 10 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 87.1 | Tijă Centromedulară tibiala blocată, retrograda, canulată | Lotul 87. Surub 4,5 -5,0 mm zavorire titan | bucată | 50 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 176550
33100000-1 | 87.2 | Placi blocate pentru fracturi periimplant | Placa periprotetica condil femural blocata titan | bucată | 5 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 87.3 | Placi blocate pentru fracturi periimplant | Placa periprotetica femur proximala blocata titan | bucată | 5 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 87.4 | Placi blocate pentru fracturi periimplant | Placi cu gheare pentru fracturile periprotetice | bucată | 5 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 87.5 | Placi blocate pentru fracturi periimplant | Placa periprotetica blocata dreapta si curba | bucată | 5 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 87.6 | Placi blocate pentru fracturi periimplant | Placa blocata de stabilizare | bucată | 10 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 87.7 | Placi blocate pentru fracturi periimplant | Placa blocata tip buton pentru fixarea benzilor de cerclaj/tensiune pe placile periprotetice | bucată | 10 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 87.8 | Placi blocate pentru fracturi periimplant | Suruburi blocate de diam 3.5 mm | bucată | 40 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 87.9 | Placi blocate pentru fracturi periimplant | Surub diam 3.5 mm pentru orificiul central al placii blocata de stabilizare | bucată | 10 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 87.10 | Placi blocate pentru fracturi periimplant | .Surub diam 4.5 mm pentru orificiul central al placii blocata de stabilizare | bucată | 10 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 87.11 | Placi blocate pentru fracturi periimplant | Suruburi corticale diam 4.5 mm | bucată | 60 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 88.1 | Lotul 88. Placi blocate pentru fracturi periimplant | Suruburi corticale blocate diam 5.0 mm | bucată | 60 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 22000
33100000-1 | 88.2 | Placi blocate pentru fracturi periimplant | Suruburi blocate cu virf tocit de diam 5 mm | bucată | 20 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 88.3 | Placi blocate pentru fracturi periimplant | Suruburi canulate blocate de diam 5.0 mm | bucată | 30 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1 | 89.1 | Lotul 89. Placi blocate pentru fracturi periimplant | Suruburi spongioase canulate blocate de diam 6.5 mm | bucată | 10 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 62000
33100000-1 | 89.2 | Placi blocate pentru fracturi periimplant | Benzi de tensiune | bucată | 20 |  |  |  |  | pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
[6 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
|  | Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ | [8 empty] | 0

## Specificaţii tehnice (2)
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr.
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Implanturilor traumatologico-ortopedice conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2
33100000-1 | 1 | Lotul 1. Implanturi convenționale pentru mini fragmente oase | Șuruburi corticale autotarodante Ø2.0mm |  |  |  | Șurub cortical autotarodant Ø2.0mm, lungime de la 14mm pînă la 20 mm, cu incrementul de 2 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.
33100000-1 | 2.1 | Lotul 2. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mici | Șuruburi corticale autotarodante Ø3.5mm |  |  |  | Șurub cortical autotarodant Ø3.5mm, lungime de la 16mm pînă la 50 mm, cu incrementul de 2 mm Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.
33100000-1 | 2.2 | Lotul 2. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mici | Șuruburi spongioase Ø4.0mm, filetate total |  |  |  | Șurub spongios Ø4.0mm, filetat total, lungime de la 24mm pînă la 60 mm, cu incrementul de 2 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului
33100000-1 | 2.3 | Lotul 2. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mici | Plăci 1/3 tubulare, fixare cu şuruburi Ø3,5mm |  |  |  | Placă 1/3 tubulară, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, cu 6 , 7 , 8, 9 și 10 orificii Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Lățime și grosime standarde. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.
33100000-1 | 2.4 | Lotul 2. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mici | Plăci înguste cu contact limitat, fixare cu şuruburi Ø3,5mm |  |  |  | Placă îngustă cu contact limitat, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, de la 6 orificii pînă la 12 orificii. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Lățime și grosime standarde. Orificii dinamic compresive. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.
33100000-1 | 2.5 | Lotul 2. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mici | Plăci reconstructive drepte, fixare cu şuruburi Ø3,5mm |  |  |  | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, cu minim 6 orificii pînă la 10 orificii. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Lățime și grosime standarde. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.
33100000-1 | 3.1 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm |  |  |  | Șurub cortical blocant autotarodant Ø2.7mm, lungime minim 14mm pînă la 52 mm, cu incrementul de 2 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Compatibile cu plăcile blocate oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.
33100000-1 | 3.2 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø3.5mm |  |  |  | Șurub cortical blocant autotarodant Ø3.5mm, lungime de la 12mm pînă la 50 mm, cu incrementul de 2 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Compatibile cu plăcile blocate oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.
33100000-1 | 3.3 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Șuruburi spongioase blocante autotarodante Ø3.5mm |  |  |  | Șurub spongios blocant autotarodant Ø3.5mm, lungime dela 14mm pînâ la 60 mm, cu incremenentul de 2 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Compatibile cu plăcile blocate oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului
33100000-1 | 3.4 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci mici drepte blocate, fixare cu șuruburi Ø3.5mm |  |  |  | Placă mică dreaptă blocată, fixare cu șuruburi Ø3.5mm, 6 orificii Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Aplicabilă pentru diafiză Radius-Cubitus.. Să permită folosirea şuruburilor blocante Ø3.5mm și a şuruburilor corticale convenţionale Ø3.5mm. Orificii dinamic compresive. Placa să fie ascuţită la un capat pentru a putea fi introdusă miniinvaziv.Placa să fie cu contact limitat. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului
33100000-1 | 3.5 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci reconstructive drepte blocate, fixare cu șuruburi Ø3.5mm |  |  |  | Placă reconstructivă dreaptă blocată, fixare cu șuruburi Ø3.5mm, de la 8 orificii pMaterial: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Să permită folosirea şuruburilor blocante Ø3.5mm și a şuruburilor corticale convenţionale Ø3.5mm. Orificii dinamic compresive. Placa să fie ascuţită la un capat pentru a putea fi introdusă miniinvaziv.Placa să fie cu contact limitat. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.
33100000-1 | 3.6 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci blocate Tibie Distal Medial, fixare cu șuruburi Ø2.7mm/ Ø3.5mm |  |  |  | Placă blocată Tibie Distal Medială, 8 orificii diafizare, stânga Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Lățime și grosime standarde. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Orificii diafizare dinamic compresive. Să permită folosirea şuruburilor blocante Ø3.5mm și a şuruburilor corticale convenţionale Ø3.5mm. 9 orificii metafizare pentru șuruburi blocante Ø2.7mm.Placa să fie ascuţită în capătul de inserţie pentru a putea fi introdusă miniinvaziv. Compatibile cu șuruburile blocante Ø2.7mm și Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanţii la licitaţie vor prezenta mostre de plăci.
33100000-1 | 3.7 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci blocate Tibie Distal Medial, fixare cu șuruburi Ø3.5mm/ Ø3.5mm |  |  |  | Placă blocată Tibie Distal Medială, 4 orificii diafizare, stânga Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Lățime și grosime standarde. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Să permită folosirea şuruburilor blocante Ø3.5mm și a şuruburilor corticale convenţionale Ø3.5mm.9 orificii metafizare pentru șuruburi blocante Ø3.5mm.Placa să fie ascuţită în capătul de inserţie pentru a putea fi introdusă miniinvaziv. Compatibile cu șuruburile Ø3.5mm blocante oferite. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanţii la licitaţie vor prezenta mostre de plăci. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.
33100000-1 | 3.8 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci blocate Humerus Proximal, fixare cu șuruburi Ø3.5mm |  |  |  | Placă blocată Humerus Proximal, fixare cu șuruburi Ø3.5mm, de la 3 orificii pînă la 14 orificii diafizare Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive. 9 orificii metafizare. Lățime și grosime standarde. Compatibile cu șuruburile blocante Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.
33100000-1 | 3.9 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci blocate Humerus Distal Lateral, fixare cu șuruburi Ø2.7mm/ Ø3.5mm |  |  |  | Placă blocată Humerus Distal Lateral, de la 5 orificii diafizare pînă la 12 orificii diafizare, stânga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive pentru șuruburi blocante Ø3.5mm. 3 orificii metafizare pentru șuruburi blocante Ø2.7mm. . Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø2.7mm și Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.
33100000-1 | 3.10 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci blocate Humerus Distal Medial, fixare cu șuruburi Ø2.7mm/ Ø3.5mm |  |  |  | Placă blocată Humerus Distal Medial, de la 5 orificii diafizare pînă la 10 orificii diafizare, stânga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive pentru șuruburi blocante Ø3.5mm. 3 orificii metafizare pentru șuruburi blocante Ø2.7mm.Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø2.7mm și Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.
33100000-1 | 3.11 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci blocate Claviculă Superior Anterior, fixare cu șuruburi Ø3.5mm |  |  |  | Placă blocată Claviculă Superior Anterior, fixare cu șuruburi Ø3.5mm, de la 7 orificii pînă la 9 orificii , stânga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.
33100000-1 | 3.12 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci blocate Claviculă Superior Anterior cu extensie acromială, fixare cu șuruburi Ø2.7mm/ Ø3.5mm |  |  |  | Placă blocată Claviculă Superior Anterior cu extensie acromială, de la 4 orificii diafizare pînă la 8 orificii diafizare, stânga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive pentru șuruburi blocante Ø3.5mm. 6 orificii metafizare pentru șuruburi blocante Ø2.7mm. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø2.7mm și Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.
33100000-1 | 3.13 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci blocate pentru Calcaneu, fixare cu șuruburi 3.5mm |  |  |  | Placă blocată pentru Calcaneu, fixare cu șuruburi Ø3.5mm, Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Lungime 60-65mm. Grosime standarde. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta.Compatibilă cu șuruburile blocante Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.
33100000-1 | 3.14 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci blocate Volar Radius Distal, fixare cu șuruburi Ø 2.7mm, 6-8 orificii în cap |  |  |  | Placă blocată Volar Radius Distal, fixare cu șuruburi Ø2.7mm, de la 3 orificii diafizare pînă la 6 orificii diafizare , stânga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive. 6-8 orificii metafizare (în cap). Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø2.7mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.
33100000-1 | 3.15 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci blocate Volar Radius Distal, fixare cu șuruburi Ø 2.7mm, 4 orificii în cap |  |  |  | Placă blocată Volar Radius Distal, fixare cu șuruburi Ø2.7mm, 5 orificii diafizare, stânga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive. 4 orificii metafizare (în cap). Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø2.7mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.
33100000-1 | 3.16 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci blocate pentru Olecranon, fixare șuruburi Ø 3.5mm |  |  |  | Placă blocată pentru Olecranon, fixare șuruburi Ø3.5mm, de la 4 orificii diafizare pînă la 12 orificii diafizare , stânga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive pentru șuruburi blocante Ø3.5mm. 8 orificii metafizare pentru șuruburi blocante Ø3.5mm. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului
33100000-1 | 3.17 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci blocate Tibie Distal Anterolateral, fixare cu șuruburi Ø3.5/4.0mm |  |  |  | Placă blocată Tibie Distal Anterolaterală, fixare cu șuruburi Ø3.5/4.0mm, de la 6 orificii diafizare pînă la 14 orificii diafizare, stânga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive pentru șuruburi blocante Ø3.5mm.Să permită folosirea şuruburilor blocante Ø3.5mm și a şuruburilor corticale convenţionale Ø3.5mm.Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Placa să fie ascuţită în capătul de inserţie pentru a putea fi introdusă miniinvaziv.În partea proximală plăcile trebuie să aibă patru orificii orizontale. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø3.5mm oferite.Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.
33100000-1 | 3.18 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci blocate Fibula Distal, fixare cu șuruburi Ø2.7mm/Ø3.5mm |  |  |  | Placă blocată Fibula Distal, de la 4 orificii diafizare pînă la 10 orificii diafizare, stânga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive pentru șuruburi blocante Ø3.5mm. 5 orificii metafizare pentru șuruburi blocante Ø2.7mm. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø2.7mm și Ø3.5mm oferite.Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.
33100000-1 | 3.19 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci blocate pentru Tibie Pxoximal Posterior, fixare cu șuruburi Ø 3.5mm |  |  |  | Placă blocată pentru Tibie Pxoximal Posterior, fixare cu șuruburi Ø 3.5mm, 3 și 4 orificii diafizare Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive. Să permită folosirea şuruburilor blocante Ø3.5mm și a şuruburilor corticale convenţionale Ø3.5mm.Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Placa să fie ascuţită în capătul de inserţie pentru a putea fi introdusă miniinvaziv.În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului
33100000-1 | 3.20 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci blocate Tibie Pxoximal Medial, fixare cu șuruburi Ø3.5mm |  |  |  | Placă blocată Tibia Pxoximal Medial, fixare cu șuruburi Ø 3.5mm, de la 5 orificii diafizare pînă la 10 orificii diafizare, stânga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive. Orificii diafizare dinamic compresive. Să permită folosirea şuruburilor blocante Ø3.5mm și a şuruburilor corticale convenţionale Ø3.5mm. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Placa să fie ascuţită în capătul de inserţie pentru a putea fi introdusă miniinvaziv.În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø3.5mm oferite.Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.
33100000-1 | 3.21 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci 1/3 tubulare blocate, fixare cu șuruburi Ø3.5mm |  |  |  | Placă 1/3 tubulară blocată, fixare cu șuruburi Ø3.5mm, de la 8 orificii pînă la 14 orificii. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø3.5mm oferite.Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.
33100000-1 | 3.22 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Ghiduri pentru burghie (plăci blocate) |  |  |  | Ghid pentru burghiu Ø2.0mm (pentru plăci blocate cu șuruburi Ø2.7mm) Material: oțel inox. Nesteril. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel).
33100000-1 | 3.23 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici |  |  |  |  | Ghid pentru burghiu Ø2.8mm (pentru plăci blocate cu șuruburi Ø3.5mm) Material: oțel inox. Nesteril. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel).
33100000-1 | 3.24 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Set instrumente |  |  |  | Set instrumente pentru fragmente oase mici Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. Compatibil cu implantele livrate. 2. Va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. Va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. Va fi nou (neutilizat) 5. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 24 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 6. instrumentarul va fi cu locuri bine determinate în trusă 7. Componentele setului de instrumente: • Cutie pentru instrumente • Instrumente pentru îndoirea plăcilor (flexor dreapta si stînga) • Retractor mare si mic de tip Farabeuf • Razusa (elevator) drept, elevator rotungit • Burghiu 2.5 • Burghiu 2.8mm L-200-250mm • Burghiu canulat 2,5 • Tarod canulat 3,5 • Fixator de os mic • Extractor de suruburi deteriorate • Fixator de repozitie (fixator de os) • Surubelnita hexagonala 2.5 • Sablon placii reconstructive 3.5 • Sablon DCP 3.5 si LC-DCP 3.5 • Penceta pentru suruburi • Tarod pentru suruburi spongioase 4 • Tarod pentru suruburi corticale 3.5 • Dispozitiv pentru masurarea suruburilor • Ghidaj(Drill sleeve) penru DCP 2.5 • Ghidaj (Drill sleeve) dublu 2.5/3.0 • Ghidaj(Drill sleeve) dublu 2.5/3.5 • Ghidaj (Drill sleeve) pentru plăcile blocate, pentru burghiu 2,8mm.
33100000-1 | 4.1 | Lotul 4. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari | Șuruburi corticale autotarodante Ø4.5mm |  |  |  | Șurub cortical autotarodant Ø4.5mm, lungime 22 cm-70 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.
33100000-1 | 4.2 | Lotul 4. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari | Șuruburi maleolare Ø4.5mm |  |  |  | Șurub maleolar Ø4.5mm, lungime de la 40mm pînă la 70 mm, cu incrementul de 5 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.
33100000-1 | 4.3 | Lotul 4. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari | Șuruburi spongioase Ø6.5mm, filetate 32mm |  |  |  | Șurub spongios Ø6.5mm, filetat 32mm, lungime de la 35mm pînă la 85 mm, cu incrementul de 5 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului.
33100000-1 | 4.4 | Lotul 4. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari | Șuruburi spongioase autotarodante Ø6.5mm, filetate 32mm |  |  |  | Șurub spongios autotarodant Ø6.5mm, filetat 32mm, lungime de la 40mm pînă la 100 mm, cu increment de 5 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.
33100000-1 | 4.5 | Lotul 4. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari | Șuruburi spongioase Ø6.5mm, filetate total |  |  |  | Șurub spongios autotarodant Ø6.5mm, filetat total, lungime 35mm și 45 mm Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului
33100000-1 | 4.6 | Lotul 4. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari | Plăci înguste cu contact limitat, fixare cu șuruburi Ø4.5mm |  |  |  | Placă îngustă cu contact limitat, fixare cu șuruburi Ø4.5mm, 10 orificii Material: oțel inox. Marcajul producătorului. Orificii dinamic compresive. Lățime și grosime standarde. Orificiile să permită folosirea şuruburilor convenţionale. Să fie cu contact limitat.
33100000-1 | 4.7 | Lotul 4. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari | Plăci late cu contact limitat, fixare cu șuruburi Ø4.5mm |  |  |  | Placă lată cu contact limitat, fixare cu șuruburi Ø4.5mm, de la 10 orificii până la 16 mm, Material: oțel inox. Marcajul producătorului. Orificii dinamic compresive. Lățime și grosime standarde. Orificiile să permită folosirea şuruburilor convenţionale. Să fie cu contact limitat. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.
33100000-1 | 4.8 | Lotul 4. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari | Placă în “T”îndoită, fixare cu șuruburi Ø4.5mm |  |  |  | Placă în “T”îndoită, fixare cu șuruburi Ø4.5mm, 7 orificii diafizare Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. 2 orificii rotunde în cap. Un orificiu diafizar să fie dinamic compresiv. Lățime și grosime standarde.Orificiile să permită folosirea şuruburilor convenţionale. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.
33100000-1 | 4.9 | Lotul 4. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari | Plăci în “T”, fixare cu șuruburi Ø4.5mm |  |  |  | Placă în “T”, fixare cu șuruburi Ø4.5mm, cu 4, 5, 6, 7 și 8 orificii diafizare Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. 2 orificii rotunde în cap. Un orificiu diafizar să fie dinamic compresiv. Lățime și grosime standarde. Orificiile să permită folosirea şuruburilor convenţionale. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.
33100000-1 | 4.10 | Lotul 4. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari | Plăci unghiulare 95° cu lame |  |  |  | Placă unghiulară 95°, lamă lungime 70mm și de 80, 7 orificii Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. O parte din orificii să fie dinamic compresive. Orificiile să permită folosirea şuruburilor convenţionale. Lățime și grosime standarde.
33100000-1 | 4.11 | Lotul 4. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari | Placă unghiulară 95° |  |  |  | Placă unghiulară 95°, lamă lungime 70mm, 9 orificii Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. O parte din orificii să fie dinamic compresive. Orificiile să permită folosirea şuruburilor convenţionale. Lățime și grosime standarde.
33100000-1 | 4.12 | Lotul 4. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari | Placă unghiulară 95° |  |  |  | Placă unghiulară 95°, lamă lungime 70mm, 12 orificii Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. O parte din orificii să fie dinamic compresive. Orificiile să permită folosirea şuruburilor convenţionale. Lățime și grosime standarde.
33100000-1 | 5.1 | Lotul 5. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari | Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø5.0mm |  |  |  | Șurub cortical blocant autotarodant Ø5.0mm, lungime de la 18mm până la 60 mm, cu incremenetul de 2 mm. Material: oțel inox. Nnesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Compatibile cu plăcile blocate oferite.Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.
33100000-1 | 5.2 | Lotul 5. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari | Șurub cortical blocant autotarodant Ø5.0mm, lungime 65mm |  |  |  | Șurub cortical blocant autotarodant Ø5.0mm, lungime de la 65mm pînă la 80 mm, cu incrementul de 5 mm. Material: oțel inox. Nnesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Compatibile cu plăcile blocate oferite.Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.
33100000-1 | 5.3 | Lotul 5. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari | Șuruburi spongioase blocante autotarodante Ø5.5mm, filetate 32mm |  |  |  | Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat 32mm, lungime de la 50mm pînă la 85 mm, cu incremenetul de 5 mm. Material: oțel inox. Nnesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Compatibile cu plăcile blocate oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.
33100000-1 | 5.4 | Lotul 5. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari | Șuruburi spongioase blocante autotarodante Ø5.5mm, filetate total |  |  |  | Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime de la 50mm până la 80 mm, cu incrementul de 5 mm. Material: oțel inox. Nnesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Compatibile cu plăcile blocate oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.
33100000-1 | 5.5 | Lotul 5. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari | Plăci înguste blocate, fixare cu șuruburi Ø5.0mm |  |  |  | Placă îngustă blocată, fixare cu șuruburi Ø5.0mm, 8 orificii Aplicabilă pentru partea diafizară Humerus. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø5.0mmoferite. Să permită folosirea şuruburilor blocante Ø5.0mm şi a şuruburilor corticale convenţionale Ø4.5mm. Orificiile diafizare să permită auto-compresia fragmentelor de os. Placa să fie ascuţită în capătul de inserţie pentru a putea fi introdusă miniinvaziv. Placa să fie cu contact limitat. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.
33100000-1 | 5.6 | Lotul 5. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari | Plăci late blocate, fixare cu șuruburi Ø5.0mm |  |  |  | Placă lată blocată, fixare cu șuruburi Ø4.5/5.0mm, 10, 11, 12 și 14 orificii Aplicabilă pentru partea diafizară Femur. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø5.0mm oferite. Să permită folosirea şuruburilor blocante Ø5.0mm şi a şuruburilor corticale convenţionale Ø4.5mm. Orificiile diafizare să permită auto-compresia fragmentelor de os. Placa să fie ascuţită în capătul de inserţie pentru a putea fi introdusă miniinvaziv. Placa să fie cu contact limitat. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.
33100000-1 | 5.7 | Lotul 5. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari | Plăci blocate pentru Tibie Proximal Medial, fixare cu șuruburi șuruburi Ø 5.0mm |  |  |  | Placă blocată pentru Tibie Proximal Medial, fixare cu șuruburi șuruburi Ø 5.0mm, de la 5 orificii diafizare până la8 orificii diafizare, cu incrementul de 1 mm, stânga și dreapta,Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø5.0mm oferite. Să permită folosirea şuruburilor blocante Ø5.0mm. Orificiile diafizare să permită şi folosirea şuruburilor corticale convenţionale Ø4.5mm. Orificiile diafizare să permită auto- compresia fragmentelor de os. Placa să fie ascuţită în capătul de inserţie pentru a putea fi introdusă miniinvaziv. Placa să fie cu contact limitat. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.
33100000-1 | 5.8 | Lotul 5. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari | Plăci blocate Tibie Proximal Lateral, fixare cu șuruburi Ø 5.0mm |  |  |  | Placă blocată Tibie Proximal Lateral, fixare cu șuruburi Ø 5.0mm,de la 4 orificii diafizare până la 14 orificii diafizare , stânga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø5.0mm oferite. Să permită folosirea şuruburilor blocante Ø5.0mm şi şuruburilor corticale convenţionale Ø4.5mm. Orificiile diafizare să permită auto-compresia fragmentelor de os. Placa să fie ascuţită în capătul de inserţie pentru a putea fi introdusă miniinvaziv. În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.
33100000-1 | 5.9 | Lotul 5. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari | Plăci blocate Femur Distal Lateral, fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm |  |  |  | Placă blocată Femur Distal Lateral, fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm,de la 4 orificii diafizare până la 14 orificii diafizare, stânga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. 7 orificii metafizare. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø5.0/5.5mm oferite. Să permită folosirea şuruburilor blocante Ø5.0/5.5mm. Orificiile diafizare să permită şi folosirea şuruburilor corticale convenţionale Ø4.5mm. Orificiile diafizare să permită auto-compresia fragmentelor de os. Placa să fie ascuţită în capătul de inserţie pentru a putea fi introdusă miniinvaziv. Placa să fie cu contact limitat. Placile sa fie livrate cu set de instrumentar LISS (în custodie). Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci.
33100000-1 | 5.10 | Lotul 5. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari | Ghid pentru burghiu (plăci blocate) |  |  |  | Ghid pentru burghiu Ø4.3mm (pentru plăci blocate cu șuruburi Ø5.0mm) Material: oțel inox. Nesteril. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel).
33100000-1 | 5.11 | Lotul 5. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari | Set instrumente |  |  |  | Set instrumente pentru fragmente oase mar Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. Compatibil cu implantele livrate 2. Va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. Va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. Va fi nou (neutilizat). 5. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 24 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 6. instrumentarul va fi cu locuri bine determinate în trusă 7. Componentele setului de instrumente: • Cutie pentru instrumente • Instrument pentru indoirea placilor (flexor dreapta și stînga) • Retractor mare si mic de tip Farabeuf • Retractor de tip Hoffmann • Razușa (elevator) drept, elevator rotungit • Burghiu 4.5mm L.200-250mm • Burghiu 3.2 • Extractor de suruburi deteriorate 4.5 • Fixator de os mare de tip Lambotte • Fixator de repozitie de tip forceps • Fixator de mentinere dinamic • Surubelnita hexagonal mare 3.5 • Corpul surubelnitei hexagonale mare 3.5 • Penceta pentru suruburi • Sablon lung/sablon scurt • Tarod pentru suruburi spongioase 6.5 • Tarod pentru suruburi corticale 4.5 • Dispozitiv pentru măsurarea suruburilor • Ghidaj (Drill sleeve) DCP pentru pentru burghiu 3.2 • Ghida j(Drill sleeve) dublu 3.2/6.5 • Ghida j(Drill sleeve) dublu 3.2/4.5 • Ghidaj (Drill sleeve) pentru plăcile blocate, pentru burghiu 4,3mm
33100000-1 | 6.1 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șuruburi spongioase canulate Ø3.5mm |  |  |  | Șurub spongios canulat Ø3.5mm, lungime de la 30mm până la 50 mm, cu incrementul de 5 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.
33100000-1 | 6.2 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șuruburi spongioase canulate autotarodante Ø3.5mm |  |  |  | Șurub spongios canulat autotarodant Ø3.5mm, lungime de la 20mm până la 46 mm, cu incrementul de 2 mm.Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.
33100000-1 | 6.3 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șuruburi spongioase canulate autotarodante Ø4.0mm, filetat scurt |  |  |  | Șurub spongios canulat autotarodant Ø4.0mm, filetat scurt, lungime de la 30mm până la 46 mm, cu incrementul de 2 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.
33100000-1 | 6.4 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șuruburi corticale canulate autotarodante Ø4.0mm |  |  |  | Șurub cortical canulat autotarodant Ø4.0mm, lungime de 40, 45 și 50 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.
33100000-1 | 6.5 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șuruburi canulate Ø4.5mm |  |  |  | Șurub canulat Ø4.5mm, lungime de 40mm, 45 mm și 50 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.
33100000-1 | 6.6 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șuruburi spongioase canulate Ø7.0mm, filetat 32mm |  |  |  | Șurub spongios canulat Ø7.0mm, filetat 32mm, lungime de 60mm, 95mm și 110 mm Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului
33100000-1 | 6.7 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șuruburi spongioase canulate autotarodante Ø7.3mm, filetat 16mm |  |  |  | Șurub spongios canulat Ø7.3mm, filetat 16mm, lungime 60mm Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi.
33100000-1 | 6.8 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șuruburi spongioase canulate autotarodante Ø7.3mm, filetat 32mm |  |  |  | Șurub spongios canulat Ø7.3mm, filetat 32mm, lungime 60mm Material: oțel inox. Nesteril. Autotarodant. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi.
33100000-1 | 6.9 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șaibă pentru șuruburi canulate |  |  |  | Șaibă pentru șuruburi spongioase canulate Ø7.3mm Material: oțel inox. Nesterilă.
33100000-1 | 7.1 | Lotul 7. Șuruburi Canulate Compresive fără cap | Șurub canulat compresiv fără cap |  |  |  | Șurub canulat compresiv fără cap Ø3.0/3.5mm, lungime de 36mm, 38 mm și 50mm Material: Titan. Nesteril. Canal pentru broșă Ø1. 0mm.Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi.
33100000-1 | 7.2 | Lotul 7. Șuruburi Canulate Compresive fără cap | Șuruburi canulate Herbert |  |  |  | Șurub canulat Herbert Ø3.0/3.5mm, lungime de 20mm și 22 mm. Material: oțel inox/titan. Nesteril. Marcajul producătorului.
33100000-1 | 8.1 | Lotul 8. Sisteme DHS/DCS | Plăci DHS 135° |  |  |  | Placă DHS 135°, cu 4 orificii și 5 orificii dinamic compresive Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Cilindru lungime 38mm. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci.
33100000-1 | 8.2 | Lotul 8. Sisteme DHS/DCS | Plăci DHS |  |  |  | Placă DHS, cu 4 orificii, 5 orificii, 6 orificiiși 7 orificii. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Placa va fi livrată în 2 variante: cu contact limitat şi cu găuri filetate. Porţiunea clindrică a plăcii accesibilă în 2 lungimi: 25 mm şi 38 mm. Unghiul plăcii 130°, 135°, 140°. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci.
33100000-1 | 8.3 | Lotul 8. Sisteme DHS/DCS | Plăci DCS 95° |  |  |  | Placă DCS 95°, 8 orificii și 9 orificii dimamic compresive Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Să permită la nivel condilian folosirea şuruburilor spongioase diam. 6.5mm. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci.
33100000-1 | 8.4 | Lotul 8. Sisteme DHS/DCS | Suruburi condilare de tractiune (seturi cu șuruburi de compresie) |  |  |  | Surub condylar de tractiune, lungime de la 60mm pînâ la 120 mm, cu incrementul de 5 mm. Set cu șurub de compesie. Material: oțel inox. Nesteril. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi.
33100000-1 | 9.1 | Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului | Șurub spongios canulat |  |  |  | Șurub spongios canulat Ø6.5mm, filetat 32mm, lungime de la 70mm până la 115 mm, cu incremenentul de 5 mm. Material: Titan. Nesteril. Cap hexagonal. Autotarodant.Marcajul producatorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi.
33100000-1 | 9.2 | Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului | Șuruburi spongioase canulate Ø6.5mm, filetate total, titan |  |  |  | Șurub spongios canulat Ø6.5mm, filetat total, lungime de la 70mm până la 115 mm, cu incrementul de 5 mm. Material: Titan. Nesteril. Cap hexagonal. Autotarodant. Marcajul producatorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi.
33100000-1 | 9.3 | Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului | Șaibă pentru șuruburi Ø6.5mm |  |  |  | Șaibă pentru șuruburi spongioase canulate Ø6.5mm Material: Titan. Nesterilă.
33100000-1 | 9.4 | Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului | Șuruburi spongioase canulate Ø4.5mm, filetate parțial, titan |  |  |  | Șurub spongios canulat Ø4.0/4.5mm, filetat parțial, lungime de la 40mm până la 70 mm, cu incrementul de 5 mm. Material: Titan. Nesteril. Cap hexagonal. Autotarodant. Marcajul producatorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi.
33100000-1 | 9.5 | Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului | Șuruburi spongioase canulate Ø4.5mm, filetate total, titan |  |  |  | Șurub spongios canulat Ø4.0/4.5mm, filetat total, lungime de la 40mm până la 70 mm, cu incrementul de 5 mm. Material: Titan. Nesteril. Cap hexagonal. Autotarodant. Marcajul producatorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi
33100000-1 | 9.6 | Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului | Șaibă pentru șuruburi Ø4.5mm |  |  |  | Șaibă pentru șuruburi spongioase canulateØ4.0/4.5mm Material: Titan. Nesterilă.
33100000-1 | 9.7 | Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului | Placă blocate pentru simfiza pubiană |  |  |  | Placă blocată curbă pentru simfiza pubiană, fixare cu șuruburi blocante Ø3.5mm, 4 orificii și 6 orificii. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producatorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci
33100000-1 | 9.8 | Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului | Plăci reconstructive drepte blocate, fixare cu șuruburi blocante Ø3.5mm |  |  |  | Placă reconstructivă dreaptă blocată, fixare cu șuruburi blocante Ø3.5mm, de la 4 orificii până la 12 orificii. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producatorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci.
33100000-1 | 9.9 | Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului | Plăci reconstructive curbe blocate, fixare cu șuruburi blocante Ø3.5mm |  |  |  | Placă reconstructivă curbă blocată pentru bazin, fixare cu șuruburi blocante Ø3.5mm, de la 10 orificii până la 16 orificii. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producatorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci
33100000-1 | 9.10 | Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului | Placă acetabulară îngustă pentru peretele posterior |  |  |  | Placă acetabulară îngustă pentru peretele posterior, fixare cu șuruburiØ3.5mm, stânga și dreapta Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producatorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci.
33100000-1 | 9.11 | Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului | Placă acetabulară standardă pentru peretele posterior |  |  |  | Placă acetabulară standardă pentru peretele posterior, fixare cu șuruburiØ3.5mm, stânga și dreapta Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producatorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci.
33100000-1 | 9.12 | Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului | Placă ischio-acetabulară îngustă pentru peretele posterior |  |  |  | Placă ischio-acetabulară îngustă pentru peretele posterior, fixare cu șuruburiØ3.5mm, stânga și dreapta Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producatorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci.
33100000-1 | 9.13 | Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului | Placă ischio-acetabulară standardă pentru peretele posterior |  |  |  | Placă ischio-acetabulară standardă pentru peretele posterior, fixare cu șuruburiØ3.5mm, stânga și dreapta Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producatorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci.
33100000-1 | 9.14 | Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului | Plăci reconstructive suprapectineale acetabulare |  |  |  | Placă reconstructivă suprapectineală acetabulară, fixare cu șuruburi Ø3.5mm, stânga șo dreapta Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului
33100000-1 | 9.15 | Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului | Plăci pelvice reconstructive blocate in ‘J’ |  |  |  | Placă pelvică reconstructivă blocată in ‘J’, fixare cu șuruburi blocante Ø3.5mm, cu 10 și 12 orificii, stânga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producatorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci
33100000-1 | 9.16 | Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului | Pensă pentru repoziție oase bazin |  |  |  | Pensă pentru repoziție oase bazin, dreaptă, vârfuri ascuțite cu olive, șurub de fixare, lungime 250mm Material: oțel inox. Nesterilă. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.
33100000-1 | 10.1 | Lotul 10. Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm | Șuruburi Schanz |  |  |  | Șurub Schanz Ø4.0mm, lungime 200mm, filet cortical Self Drilling Material: oțel inox. Nesteril. Marcajul producătorului. Marcajul producatorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi.
33100000-1 | 10.2 | Lotul 10. Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm | Șurub Schanz Ø5.0mm |  |  |  | Șurub Schanz Ø5.0mm, lungime 250mm, filet cortical Self Drilling Material: oțel inox. Nesteril. Marcajul producătorului. Marcajul producatorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi.
33100000-1 | 10.3 | Lotul 10. Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm | Șurub Schanz Ø6.5mm |  |  |  | Șurub Schanz Ø6.5mm, lungime 200mm, filet cortical Material: oțel inox. Nesteril. Marcajul producătorului. Marcajul producatorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi.
33100000-1 | 10.4 | Lotul 10. Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm | Șurub Schanz Ø6.5mm |  |  |  | Șurub Schanz Ø6.5mm, lungime 250mm, filet cortical Self Drilling Material: oțel inox. Nesteril. Marcajul producătorului. Marcajul producatorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi.
33100000-1 | 10.5 | Lotul 10. Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm | Bare externe Ø8mm |  |  |  | Bară externă Ø8mm, lungime de la 100mm până la 300 mm, cu incrementul de 50 mm. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul barelor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de bare.
33100000-1 | 10.6 | Lotul 10. Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm | Lăcațelepentrubară Ø8mm |  |  |  | Lăcată pentru șuruburi Schanz de Ø3.0mm și Ø 4.0mm , pentru bară Ø8mm Material: oțel inox. Nesterile. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul produselor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de lăcățele
33100000-1 | 10.7 | Lotul 10. Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm | Clemă bară-bară pentru bare Ø8mm |  |  |  | Clemă bară-bară pentru bare Ø8mm Material: oțel inox. Nesterile. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul produselor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de lăcățele
33100000-1 | 10.8 | Lotul 10. Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm | Bare externe Ø11mm |  |  |  | Bară externă Ø11mm, lungime de la 150mm până la 400mm , cu incrementul de 50 mm. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul barelor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de bare.
33100000-1 | 10.9 | Lotul 10. Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm | Lăcațelepentrubară Ø11mm |  |  |  | Lăcată pentru șuruburiSchanzØ6.5mm, pentrubară Ø11mm Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului
33100000-1 | 10.10 | Lotul 10. Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm | Clemă bară-bară pentru bare Ø11mm |  |  |  | Clemă bară-bară pentru bare Ø11mm Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului
33100000-1 | 10.11 | Lotul 10. Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm | Set de chei |  |  |  | Set de chei pentru asamblare fixatoare externe cu bare 8mm/11mm Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului
33100000-1 | 11.1 | Lotul 11. Fixatoare externe model Ilizarov | Semiinele Ilizarov |  |  |  | Semiinel Ilizarov cu diametrul de Ø140mm, 160 mm și 180mm. Material: oțel inox. Nesterile. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre. Să se accepte schimbarea semiinelelor după dimensiuni.
33100000-1 | 11.2 | Lotul 11. Fixatoare externe model Ilizarov | Tije telescopice |  |  |  | Tijă telescopică 100 mm și 150 mm. Material: oțel inox. Nesterile. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre. Să se accepte schimbarea arcurilor după dimensiuni.
33100000-1 | 11.3 | Lotul 11. Fixatoare externe model Ilizarov | Pivoturi femenine |  |  |  | Pivot femenin cu 2 și 3 gaură Material: oțel inox. Nesterile. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre. Să se accepte schimbarea pivoților după numărul de găuri.
33100000-1 | 11.4 | Lotul 11. Fixatoare externe model Ilizarov | Șuruburi pentru fixare broșe |  |  |  | Șurub cresat pentru fixare broșe Material: oțel inox. Nesterile. Să se accepte schimbarea șuruburilor după tipuri
33100000-1 | 11.5 | Lotul 11. Fixatoare externe model Ilizarov | urub canulat pentru fixare broșe |  |  |  | Șurub canulat pentru fixare broșe Material: oțel inox. Nesterile. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre. Să se accepte schimbarea șuruburilor după tipuri
33100000-1 | 11.6 | Lotul 11. Fixatoare externe model Ilizarov | Piuliță |  |  |  | Piuliță Filet M6. Material: oțel inox. Nesterilă. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre.
33100000-1 | 11.7 | Lotul 11. Fixatoare externe model Ilizarov | Șuruburi Schanz |  |  |  | Șurub Schanz Ø5.0mm, lungime 150mm Material: oțel inox. Nesteril. Filet cortical.Marcajul producatorului. Să se accepte schimbarea șuruburilordupă dimensiuni. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi.
33100000-1 | 11.8 | Lotul 11. Fixatoare externe model Ilizarov | Întinzător broșe pentru fixator Ilizarov |  |  |  | Întinzător de broșe pentru fixator Ilizarov Material: oțel inox. Nesteril. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre
33100000-1 | 12 | Broșe Kirschner | Broșe Kirschner |  |  |  | Broșă Kirschner Ø0.80mm, lungime 150mm Material: oțel inox rigid. Nesterilă. Vârf tip trocar la ambele capete. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre de broșe. Să se accepte schimbarea broșelor după dimensiuni.
33100000-1 | 13 | Broșe Kirschner | Broșe Kirschner |  |  |  | Broșă Kirschner Ø1.0mm, lungime 200mm Material: oțel inox rigid. Nesterilă. Vârf tip trocar la ambele capete. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre de broșe. Să se accepte schimbarea broșelor după dimensiuni.
33100000-1 | 14 | Broșe Kirschner | Broșe Kirschner |  |  |  | Broșă Kirschner Ø1.5mm, lungime 300mm Material: oțel inox rigid. Nesterilă. Vârf tip trocar la ambele capete. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre de broșe. Să se accepte schimbarea broșelor după dimensiuni.
33100000-1 | 15 | Broșe Kirschner | Broșe Kirschner |  |  |  | Broșă Kirschner Ø1.8mm, lungime 300mm Material: oțel inox rigid. Nesterilă. Vârf tip trocar la ambele capete. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre de broșe. Să se accepte schimbarea broșelor după dimensiuni.
33100000-1 | 16 | Broșe Kirschner | Broșe Kirschner |  |  |  | Broșă Kirschner Ø2.0mm, lungime 300mm Material: oțel inox rigid. Nesterilă. Vârf tip trocar la ambele capete. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre de broșe. Să se accepte schimbarea broșelor după dimensiuni.
33100000-1 | 17 | Broșe Kirschner | Broșe Kirschner |  |  |  | Broșă Kirschner Ø2.0mm, lungime 400mm Material: oțel inox rigid. Nesterilă. Vârf tip trocar la ambele capete. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre de broșe. Să se accepte schimbarea broșelor după dimensiuni.
33100000-1 | 18 | Broșe Kirschner | Clește pentru taiat broșe și sârmă |  |  |  | Clește pentru taiat broșe și sârmă, cu inserții TC, lungime 230mm Diametru minimal tăiere broșe rigide: 2.2mm. Diametru minimal tăiere sârmă moale: 3.0mm. Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.
33100000-1 | 19 | Sârmă pentru cerclaj | Sârmă pentru cerclaj |  |  |  | Sârmă pentru cerclaj 21 SWG (Ø0.80mm), bobină 5 metri Material: oțel inox malealabil. Nesterilă. Să se accepte schimbarea sârmei după dimensiuni la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre de sârmă.
33100000-1 | 20 | Sârmă pentru cerclaj | Sârmă pentru cerclaj |  |  |  | Sârmă pentru cerclaj 20 SWG (Ø0.90mm), bobină 5 metri Material: oțel inox malealabil. Nesterilă. Să se accepte schimbarea sârmei după dimensiuni la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre de sârmă.
33100000-1 | 21 | Sârmă pentru cerclaj | Sârmă pentru cerclaj |  |  |  | Sârmă pentru cerclaj 19 SWG (Ø1.00mm), bobină 5 metri Material: oțel inox malealabil. Nesterilă. Să se accepte schimbarea sârmei după dimensiuni la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre de sârmă.
33100000-1 | 22 | Sârmă pentru cerclaj | Sârmă pentru cerclaj |  |  |  | Sârmă pentru cerclaj 18 SWG (Ø1.25mm), bobină 5 metri Material: oțel inox malealabil. Nesterilă. Să se accepte schimbarea sârmei după dimensiuni la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre de sârmă.
33100000-1 | 23 | Sârmă pentru cerclaj | Sârmă pentru cerclaj |  |  |  | Sârmă pentru cerclaj 17 SWG (Ø1.50mm), bobină 5 metri Material: oțel inox malealabil. Nesterilă. Să se accepte schimbarea sârmei după dimensiuni la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre de sârmă.
33100000-1 | 24 | Burghie standarde și canulate | Burghie standarde |  |  |  | Burghiu diam. 1.8mm, lungime 125-130mm Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.
33100000-1 | 25 | Burghie standarde și canulate | Burghie standarde |  |  |  | Burghiu diam. 2.5mm, lungime 125-130mm Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.
33100000-1 | 26 | Burghie standarde și canulate | Burghie standarde |  |  |  | Burghiu diam. 2.5mm, lungime 200-250mm Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.
33100000-1 | 27 | Burghie standarde și canulate | Burghie standarde |  |  |  | Burghiu diam. 2.8mm, lungime 125-130mm Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.
33100000-1 | 28 | Burghie standarde și canulate | Burghie standarde |  |  |  | Burghiu diam. 3.2mm, lungime 125-130mm Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.
33100000-1 | 29 | Burghie standarde și canulate | Burghie standarde |  |  |  | Burghiu diam. 3.2mm, lungime 200-250mm Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.
33100000-1 | 30 | Burghie standarde și canulate | Burghie standarde |  |  |  | Burghiu diam. 4.0mm, lungime 200-250mm Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.
33100000-1 | 31 | Burghie standarde și canulate | Burghie standarde |  |  |  | Burghiu diam. 4.5mm, lungime 200-250mm Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.
33100000-1 | 32 | Burghie standarde și canulate | Burghie canulate |  |  |  | Burghiu canulat diam. 3.5mm, lungime 200-250mm. Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel).
33100000-1 | 33 | Burghie standarde și canulate | Burghie canulate |  |  |  | Burghiu canulat diam. 4.5mm, lungime 300mm Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel).
33100000-1 | 34 | Burghie standarde și canulate | Burghie canulate |  |  |  | Burghiu canulat diam. 5.0mm, lungime 200-250mm, diametru canalului 2.2 mm Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel).
33100000-1 | 35 | Șurubelnițe standarde | Șurubelnițe standarde |  |  |  | Șurubelniță pentru șuruburi Ø2.7mm (șliț hexagonal S=2.0mm) Materialul părții de lucru: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel).
33100000-1 | 36 | Șurubelnițe standarde | Șurubelnițe standarde |  |  |  | Șurubelniță pentru șuruburi Ø3.5/4.0mm (șliț hexagonal S=2.5mm) Materialul părții de lucru: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel).
33100000-1 | 37 | Șurubelnițe standarde | Șurubelnițe standarde |  |  |  | Șurubelniță pentru șuruburi Ø4.5/5.0/5.5/6.5/7.0mm (șliț hexagonal S=3.5mm) Materialul părții de lucru: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel).
33100000-1 | 38 | Șurubelnițe canulate | Șurubelnițe canulate |  |  |  | Șurubelniță canulată pentru șuruburi canulate Ø3.5/4.0mm (șliț hexagonal S=2.5mm) Materialul părții de lucru: oțel inox. Nesterile. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.
33100000-1 | 39 | Șurubelnițe canulate | Șurubelnițe canulate |  |  |  | Șurubelniță canulată pentru șuruburi canulate Ø4.5/6.5/7.0/7.3mm (șliț hexagonal S=3.5mm) Materialul părții de lucru: oțel inox. Nesterile. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.
33100000-1 | 40 | Șurubelnițe canulate | Șurubelnițe canulate |  |  |  | Şurubelniţă canulată pentru şuruburi Ø7.3mm (șliț hexagonalS=4.5mm) Materialul părții de lucru: oțel inox. Nesterile. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.
33100000-1 | 41 | Instrumente ortopedice | Pense pentru reducere oase, vârfuri rotungite |  |  |  | Pensă pentru reducere oase, vârfuri rotungite, lungime 140mm Branșe zimțate. Cu șurub de fixare. Materialul părții de lucru: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Pr
33100000-1 | 42 | Instrumente ortopedice | Pense pentru reducere oase, vârfuri rotungite |  |  |  | Pensă pentru reducere oase, vârfuri rotungite, lungime 160mm Branșe zimțate. Cu șurub de fixare. Materialul părții de lucru: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.
33100000-1 | 43 | Instrumente ortopedice | Pense pentru reducere oase, vârfuri rotungite |  |  |  | Pensă pentru reducere oase, vârfuri rotungite, lungime 240mm Branșe zimțate. Cu șurub de fixare. Materialul părții de lucru: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.
33100000-1 | 44 | Instrumente ortopedice | Pensă pentru Maleole |  |  |  | Pensă pentru maleole, lungime 210mm Branșe cu pinuri ascuțite, orientate în interior. Cu clichet pentru fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.
33100000-1 | 45 | Instrumente ortopedice | Pense pentru susținere oase |  |  |  | Pensă cu autocentrare pentru oase, lungime 150mm Lățime branșe 2.5mm. Cu șurub de fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor
33100000-1 | 46 | Instrumente ortopedice | Pense pentru susținere oase |  |  |  | Pensă cu autocentrare pentru oase, lungime 190mm Lățime branșe 6.5mm. Cu șurub de fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.
33100000-1 | 47 | Instrumente ortopedice | Pense pentru susținere oase |  |  |  | Pensă cu autocentrare pentru oase, lungime 240mm Lățime branșe 9.5mm. Cu șurub de fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.
33100000-1 | 48 | Instrumente ortopedice | Pense pentru susținere oase |  |  |  | Pensă cu autocentrare pentru oase, lungime 260mm Lățime branșe 10.0mm. Cu șurub de fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.
33100000-1 | 49 | Instrumente ortopedice | Pense pentru susținere oase |  |  |  | Pensă cu autocentrare pentru oase, lungime 280mm Lățime branșe 11.0mm. Cu șurub de fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.
33100000-1 | 50 | Instrumente ortopedice | Pense pentru susținere oase |  |  |  | Pensa FARABEUF-LAMBOTTE pentru oase, lungime 260mm Cu clichet pentru fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.
33100000-1 | 51 | Instrumente ortopedice | Pense pentru susținere oase |  |  |  | Pensă PATELLA pentru oase, lungime 185mm Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.
33100000-1 | 52 | Instrumente ortopedice | Pense pentru susținere oase |  |  |  | Pensă LAMBOTTE pentru oase, lungime 220mm Cu o branșă mobilă pentru autocentrare. Cu clichet pentru fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor
33100000-1 | 53 | Instrumente ortopedice | Pense pentru susținere oase |  |  |  | Pensă LAMBOTTE pentru oase, lungime 270mm Cu o branșă mobilă pentru autocentrare. Cu clichet pentru fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.
33100000-1 | 54 | Instrumente ortopedice | Pense pentru susținere oase |  |  |  | Pensă LAMBOTTE pentru oase, lungime 300mm Cu o branșă mobilă pentru autocentrare. Cu clichet pentru fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor
33100000-1 | 55 | Instrumente ortopedice | Pense pentru reducere oase, vârfuri ascuțite |  |  |  | Pensă pentru reducere oase, vârfuri ascuțite, lungime 135mm Cu clichet pentru fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.
33100000-1 | 56 | Instrumente ortopedice | Pense pentru reducere oase, vârfuri ascuțite |  |  |  | Pensă pentru reducere oase, vârfuri ascuțite, lungime 170mm Cu clichet pentru fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.
33100000-1 | 57 | Instrumente ortopedice | Pense pentru reducere oase, vârfuri ascuțite |  |  |  | Pensă pentru reducere oase, vârfuri ascuțite, lungime 200mm Cu clichet pentru fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.
33100000-1 | 58 | Mașină ortopedică electrică | Mașină electrică |  |  |  | Mașină electrică de găurit și introdus broșe Componență: piesa de mână (motorul) cu axă canulată; baterii reîncărcabile (2 buc.); dispozitiv încărcare baterii; mandrină cu chee pentru fixare burghie și broșe; set pentru transferul aseptic al bateriei; container pentru păstrare, transportare și sterilizare. Rezistență la sterilizare prin metoda de autoclavare până la temperatura 135°C. Instrucțiunea de utilzare în limba română.
33100000-1 | 59.1 | Lotul 59. Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată (titan) | Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată (titan) |  |  |  | Tijă Femur retrogradă canulată Ø9mm x 300mm, titan Diametrul 9,0- 10,0mm. Lungimea 280,0- 380,0mm. - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorîrea condiliană cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conţină sistemul de introducere şi fixare a buloanelor); - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate; - Tijele să aibă marcajul producătorului; - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, si 2 gauri pentru zavorire in plan sagital, dintre care una ovală pentru compactare; - Să prezinte obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm; - Zăvorîrea proximala să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 5,0 mm; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare; - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 59.2 | Lotul 59. Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată (titan) | Șuruburi zăvorâre distale, diam. 6.0- 6.5mm, titan |  |  |  | Surub zăvorâre distală, lungime de 60mm, 65 mm și 70 mm, titan Toate şuruburile de zăvorâre să fie cu vărf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate.
33100000-1 | 59.3 | Lotul 59. Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată (titan) | Suruburi de zavorire proximală diam. 4.5 – 5.0mm, titan |  |  |  | Surub zăvorâre proximală, lungimede la 40mm până la 50 mm, cu incrementul de 2 mm, titan Toate şuruburile de zăvorâre să fie cu vărf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate
33100000-1 | 59.4 | Lotul 59. Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată (titan) | Set instrumente |  |  |  | Set instrumente Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie; Componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cât şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire cu reglaj fin atât pentru găurile din plan orizontal cât şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8mm la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru.
33100000-1 | 60.1 | Lotul 60. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată (Titan) | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată (Titan) |  |  |  | Tijă Femur reconstructivă Diametrul 9,0- 10,0mm. Lungimea 360,0- 420,0mm, varianta stînga/dreapta. - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită introducerea prin virful marelui trohanter si implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterograd variantă standart (să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate; - Tijele să aibă marcajul producătorului; - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei centromedulare; - Să prezinte şurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 5,0 mm; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 60.2 | Lotul 60. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată (Titan) | Suruburi reconstructive de zăvorâre proximală diam. 6.0-6.5mm, titan |  |  |  | Surub reconstructiv zăvorâre proximală, lungime 80mm de la 105 mm, cu incrementul de 5 mm, titan Toate şuruburile de zăvorâre să fie cu vărf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate.
33100000-1 | 60.3 | Lotul 60. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată (Titan) | Suruburi zăvorâre proximală diam. 4.5-5.0mm, titan |  |  |  | Surub zăvorâre proximală, lungime de la 60mm până la 66mm, cu incrementul de 2 mm, titan Toate şuruburile de zăvorâre să fie cu vărf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate
33100000-1 | 60.4 | Lotul 60. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată (Titan) | Suruburi pentru zăvorâre distală diam. 4.5-5.0mm, titan |  |  |  | Surub zăvorâre distală, lungime de la 40mm până la 66 mm, cu incrementul de 2 mm, titan Toate şuruburile de zăvorâre să fie cu vărf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate.
33100000-1 | 60.5 | Lotul 60. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată (Titan) | Set instrumente |  |  |  | Set instrumente Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie; Componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cât şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire cu reglaj fin atât pentru găurile din plan orizontal cât şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8mm la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru.
33100000-1 | 61.1 | Lotul 61. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată (oțel inox) | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată (oțel inox) |  |  |  | Tijă Femur recostructivă cu diametrul de Ø9-10 mm și lungimele de la 360mm pînă la 420, stânga și dreapta, inox Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) şi să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorîrea condiliană cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conţină sistemul de introducere şi fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între 360 şi 420 mm; - Material de confecţionare inox. - Tijele să aibă marcajul producătorului; - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei centromedulare; - Să prezinte şurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
33100000-1 | 61.2 | Lotul 61. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată (oțel inox) | Suruburi reconstructive de zăvorâre proximală diam. 6.0-6.5mm, inox |  |  |  | Surub reconstructiv zăvorâre proximala autotarodant, lungimea de la 90mm pînă la 105 mm, cu incremntul de 5 mm inox. Toate şuruburile de zăvorâre să fie cu vărf autotarodant (self tapping). Material: Inox. Nesterile, fără termen de valabilitate.
33100000-1 | 61.3 | Lotul 61. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată (oțel inox) | Surub pentru zăvorâre proximală diam. 4.5-5.0mm, inox |  |  |  | Surub pentru zăvorâre proximală autotarodant, lungime 65mm, inox Toate şuruburile de zăvorâre să fie cu vărf autotarodant (self tapping). Material: Inox. Nesterile, fără termen de valabilitate.
33100000-1 | 61.4 | Lotul 61. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată (oțel inox) | Suruburi pentru zăvorâre distală diam. 4.5-5.0mm, inox |  |  |  | Surub pentru zăvorâre distală autotarodant, lungimede 40mm, 50 mm și 55 mm, inox Toate şuruburile de zăvorâre să fie cu vărf autotarodant (self tapping). Material: Inox. Nesterile, fără termen de valabilitate.
33100000-1 | 61.5 | Lotul 61. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată (oțel inox) | Set instrumente |  |  |  | Set instrumente Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie; Componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariui să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire cu reglaj fin atât pentru găurile din plan orizontal cât şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8mm la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru.
33100000-1 | 62.1 | Lotul 62. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN (titan) | Tije PFN 130° canulate, stânga/dreapta, titan |  |  |  | Tijă PFN 130° cu diametrul de Ø10mm și 11 mm și lungimile de la 240mm pînă la 380 mm, cu incrementul de 20 mm, titan Varianta stînga/dreapta - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate; - Tijele să aibă marcajul producătorului; - Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º faţă de axa tijei centromedulare; - Să prezinte şurub de compresiune; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 5,0 mm; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 62.2 | Lotul 62. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN (titan) | Suruburi zăvorâre distală diam. 4.5- 5.0mm, titan |  |  |  | Surub zăvorâre distală, lungime de la 40mm pînă la 66 mm (+/-1mm), titan Toate şuruburile de zăvorâre să fie cu vărf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate.
33100000-1 | 62.3 | Lotul 62. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN (titan) | Suruburi canulate zăvorăre proximală diam. 8.0-11.0mm, titan |  |  |  | Surub canulat zăvorăre proximală, lungime de la 85mm până la 110 mm, cu incrementul de 5 mm, titan Toate şuruburile de zăvorâre să fie cu vărf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate
33100000-1 | 62.4 | Lotul 62. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN (titan) | Suruburi canulate zăvorăre proximală diam. 6.0-6.5mm, titan |  |  |  | Surub canulat zăvorăre proximală, lungime de la 90mm până la 105 mm, cu incementul de 5 mm, titan Toate şuruburile de zăvorâre să fie cu vărf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate
33100000-1 | 62.5 | Lotul 62. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN (titan) | Set instrumente |  |  |  | Set instrumente Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru;
33100000-1 | 63.1 | Lotul 63. Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorîtă Canulată de Reconstrucție (titan) | Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorîtă Canulată de Reconstrucție (titan) |  |  |  | Tija Tibia reconstructivă canulată cu diametrul de Ø9mm și 10 mm, lungimea de 280mm pînă la 380 mm, cu incrementul de 20 mm, titan Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată (cu canal de minim 4 mm ) cu un design care să permită implantarea fără alezaj ; - Să poată fi folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru reconstrucţia platoului tibial) cu posibilitate de zăvorăre în partea proximală în 3 planuri (frontal şi în două planuii de 45 (grade) perpendiculare între ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0 mm) ; - Material titan Nesteril - fara termen de valabilitate; - Tijele să aibă marcajul producătorului; - Să prezinte şurub de compresie care să realizeze compactarea în focar; - Să prezinte obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte o gaură ovală atît în extremitatea proximală cît şi în cea distală a tijei pentru compactare şi dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vărful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal, găurile de blocaj să fie filetate ; - Posibilitatea de a zăvorî în partea distală în 4 planuri (sagital, frontal şi două în unghi de 450, perpendiculare.) ; - Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
33100000-1 | 63.2 | Lotul 63. Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorîtă Canulată de Reconstrucție (titan) | Suruburi pentru zăvorăre diam. 4.5-5.0mm, titan |  |  |  | Surub pentru zăvorăre, lungime de la 30mm pînă la 50 mm, cu incrementul de 2 mm, titan Toate şuruburile de zăvorâre să fie cu vărf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate.
33100000-1 | 63.3 | Lotul 63. Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorîtă Canulată de Reconstrucție (titan) | Set instrumente |  |  |  | Set instrumente Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie; Componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire cu reglaj fin atât pentru găurile din plan orizontal cât şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8mm la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru
33100000-1 | 64.1 | Lotul 64. Tijă Centromedulară femurală blocată universală canulată (oțel inox) | Tijă Centromedulară femurală blocată universală canulată (oțel inox) |  |  |  | Tijă femurală universală cu diametrul de Ø9mm, 10 mm și 11 mm, lungimea de la 360mm pînă la 420 mm, dreapta și stânga, inox 1. Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj. 2. Să poată fi introdusă anterograd variantă standart (să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd, varianta de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) şi să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorîrea condiliană cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conţină sistemul de introducere şi fixare a buloanelor). 3. Variantă anatomică stînga / dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter. 4. Diametre tije cuprinse între 9 – 11 mm şi lungimi cuprinse între 360 şi 420 mm. 5. Material de confecţionare oţel – inox. Tijele să aibă marcajul producătorului. 6. În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare. 7. Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei centromedulare. 8. Să prezinte şurub de compresiune. 9. Să prezinte obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm . 10. Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distale. 11. Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare. 12. Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm. 13. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanţii la licitaţie vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare şi cataloagele producătorilor. 14. Sa se accepte schimbarea lugimii a tijelor și șuruburilor corticale. 15. Sa se accepte schimbarea tijelor dreapta/stinga. |  | 0
33100000-1 | 64.2 | Lotul 64. Tijă Centromedulară femurală blocată universală canulată (oțel inox) | Şuruburi canulate de reconstrucţie diam. 6.5mm, inox |  |  |  | Şurub canulat de reconstrucţie, lungime de la 90mm pînă la120 mm, inox Material: Inox. Nesterile, fără termen de valabilitate.
33100000-1 | 64.3 | Lotul 64. Tijă Centromedulară femurală blocată universală canulată (oțel inox) | Şuruburi de zăvorâre diam. 6.5mm, inox |  |  |  | Şurub de zăvorâre, lungime de la 40mm până la 52 mm, cu incrementul de 2 mm, inox Toate şuruburile de zăvorâre să fie cu vărf autotarodant (self tapping). Material: Inox. Nesterile, fără termen de valabilitate
33100000-1 | 64.4 | Lotul 64. Tijă Centromedulară femurală blocată universală canulată (oțel inox) | Şuruburi de zăvorâre proximală și distală diam. 4,5mm, inox |  |  |  | Şurub de zăvorâre proximală și distală, lungime de la 44mm pînă la 56 mm, cu incrementul de 2 mm, inox Toate şuruburile de zăvorâre să fie cu vărf autotarodant (self tapping). Material: Inox. Nesterile, fără termen de valabilitate.
33100000-1 | 64.5 | Lotul 64. Tijă Centromedulară femurală blocată universală canulată (oțel inox) | Set de instrumente |  |  |  | Set de instrumente 1. Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă. 2. Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele. 3.Instrumentariu să aibă marcajul producătorului. 4.Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital. 5.Instrumentarul să conţină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor. 6.Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru. 7. Va fi livrat în termen de 10 zile de la solicitare. 8. Va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimului implant existent în stocul beneficiarului. 9. Va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 10. Va fi nou (neutilizat), în caz de deteriorare sau uzare excesivă a unui component a setului să fie reamplasat. 11. În caz de defecțiune, instrumentele vor fi deservite în termen de 20 zile lucrătoare de la solicitare.
33100000-1 | 65.1 | Lotul 65. Tijă centromedulară zăvorîtă canulată de humerus (oțel inox) | Tijă centromedulară zăvorîtă canulată de humerus (oțel inox) |  |  |  | Tijă Humerus zăvorâtă Ø8mm x 220mm, 240 mm și 260 mm, inox 1. Tija să fie canulată, cu un design care permite implantarea fără alezaj. 2. Să potă fi folosită şi ca tija de reconstrucţie pentru capul şi colul humeral, cu posibilitate de zăvorîre în partea proximală în trei planuri cu şuruburi diam. 4,5 mm. 3. Diametre cuprinse între 8 mm, lungimi cuprinse între 220 – 260 mm. 4. Material oţel inox. Tijele să aibă marcajul producătorului. 5. Să prezinte o gaură ovală pentru compactare 6. Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de 4,5 – 5.0 mm lungimi cuprinse între 28 şi 40 mm. 7. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanţii la licitaţie vor prezenta mostre de fixatoare, instrumentariu de aplicare şi cataloagele producătorilor. 8. Sa se accepte schimbarea lugimii a tijelor și șuruburilorde zavorâre.
33100000-1 | 65.2 | Lotul 65. Tijă centromedulară zăvorîtă canulată de humerus (oțel inox) | Şuruburi de zavorâre distală diam. 3.5-4.5mm, inox |  |  |  | Şurub zavorâre distală, lungime de la 24mm până la 40 mm, cu încrementul de 2 mm, inox Toate şuruburile de zăvorâre să fie cu vărf autotarodant (self tapping). Material: Inox. Nesterile, fără termen de valabilitate.
33100000-1 | 65.3 | Lotul 65. Tijă centromedulară zăvorîtă canulată de humerus (oțel inox) | Obturator, inox |  |  |  | Obturator standart, inox Obturatoare: minim 5 dimensiuni cu increment de 5 mm. Material: Inox. Nesterile, fără termen de valabilitate.
33100000-1 | 65.4 | Lotul 65. Tijă centromedulară zăvorîtă canulată de humerus (oțel inox) | Set de instrumente |  |  |  | Set de instrumente 1. Instrumentariul să conţină elemente de ochire distală pentru toate găurile cu posibilitate de reglaj fin. 2. Tusa de instrumente să fie livrată în custodie. 3.Instrumentariul să aibă marcajul producătorului. 2. Instrumentariul să conţină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului alezor cu cel de introducere a tijelor. 3. Componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă. 4. Va fi livrat în termen de 10 zile de la solicitare. 5. Va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimului implant existent în stocul beneficiarului. 6. Va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 7. Va fi nou (neutilizat), în caz de deteriorare sau uzare excesivă a unui component a setului să fie reamplasat. 8. În caz de defecțiune, instrumentele vor fi deservite în termen de 20 zile lucrătoare de la solicitare.
33100000-1 | 66.1 | Lotul 66. Fixatoare pentru fracturile de cot (titan) | Plăci în “L” blocate |  |  |  | Placă în “L” blocată, 4 orificii diafizare, fixare cu șuruburi Ø2,7mm, stânga, dreapta, titan Material: Titan. Nesterilă. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre.
33100000-1 | 66.2 | Lotul 66. Fixatoare pentru fracturile de cot (titan) | Ancore diam. 3.5mm |  |  |  | Șurub de ancorare diam. 3.5mm din titan, cu fir sutură de polietilenă USP 2, steril
33100000-1 | 66.3 | Lotul 66. Fixatoare pentru fracturile de cot (titan) | Suruburi corticale blocante Ø2,7mm |  |  |  | Surub cortical blocant Ø2,7mm, lungime de la 16mm până la 34 mm, titan Material: Titan. Nesteril. Autotarodant. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre.
33100000-1 | 66.4 | Lotul 66. Fixatoare pentru fracturile de cot (titan) | Suruburi Herbert canulate |  |  |  | Surub Herbert canulat 3.0/3.5m lungime de la 14mm până la 20 mm, titan Material: Titan. Nesteril. Autotarodant. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre.
33100000-1 | 66.5 | Lotul 66. Fixatoare pentru fracturile de cot (titan) | Placă în “T” blocată |  |  |  | Placă în “T” blocată pentru Radius Proximal, 4 orificii diafizare, fixare cu șuruburi Ø2,7mm, titan Material: Titan. Nesterilă.Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre.
33100000-1 | 67.1 | Lotul 67. Sistem de fixare LIA cu fixare femurala cu Implant de tip button cu bucla ajustabila si surub de interferenta | Sistem de fixare LIA |  |  |  | Sistem de fixare femurala pentru reconstructia de ligament incrucisat anterior si ligament incrucisat posterior - Fixarea femurala sa se realizeze cu un implant de tip button cu bucla ajustabila - Bucla de sutura al implantului sa fie banda ortopedica rezistenta cu doua componente de material (polietilena UHMWPE si poliester) de culoare alb - Fixarea pe corticala externa femurala sa se faca pe toata suprafata butonului - Mecanismul de blocare al buclei ajustabile sa fie in minim cinci puncte distincte, care sa reziste deplasarilor ciclice - Sistemul de fixare femurala sa permita tragerea si fixarea ireversibila a grefei in capatul canalului femural, fara a mai exista spatiu gol intre capatul grefonului si tunel - Sistemul de masurare si forare a canalului femural pentru fixarea implantului sa se realizeze printr-o singura manevra cu o brosa de maxim 4 mm diametru - Implatul sa se potriveasca canalelor de os cu dimensiune cuprinsa intre 2-6 cm - Disponibil si pentru tehnica de reconstructie LIA si LIP All-inside si InternalBrace - Disponibil si in varianta de fixare os-tendon-os (BTB) - Incarcat cu fir suplimentar pentru bascularea butonului - Disponibil si in varianta de implant cu bucla ajustabila fara buton pentru interventiile LIA si LIP ALL-inside, butonul sa se poata aplica ulterior pe corticala externa - Butonul sa fie din titan cu forma rotunda si concava cu diametrul intre 11 – 20 mm si sa fie prevazut cu canturi pentru introducerea suturii prin el - pe toata durata contractului sa se puna la dispozitie trusa instrumentar pentru interventiile de tip LIA-LIP All-inside SURUB INTERFERENTA METALIC - Confectionat din titan; - Diametre disponibile: 5, intre 6 – 10mm; - Lungimi disponibile: 3 pentru diametrul de 6mm si 4 pentru diametrul cuprins intre 7 –10mm; - Diametrul canelurii: 1mm pentru diametrul de 6mm si 2mm pentru diametrele cuprinse intre 7 – 10mm - Filetul rotunjit; - Disponibile in 2 variante cu cap ingropat si cap apparent; - surubul sa poata fi folosit pentru fixarea grefelor de os sau tesut moale in tunele osoase
33100000-1 | 67.2 | Lotul 67. Sistem de fixare LIA cu fixare femurala cu Implant de tip button cu bucla ajustabila si surub de interferenta | Ancora umar |  |  |  | Ancora de sutura pentru reatasatea ligamentelor si tendoanelor in os cortical - Sa fie fabricate din aliaj de titan - Prevazuta cu fir de sutura ortopedic Nr. #2, impletit, rezistent cu doua componente de material (polietilena si polyester) - Sa fie de dimensiuni reduse: dimetru 2,4 mm si 2,8 mm; lungimea maxima 12 mm. - Sa se livreze impreuna cu burghiu si gid pentru introducere - Sa se poata folosi pentru: instabilitatea laterala si mediala a gleznei; repararea tendonului biceps; repararea ligamentului patelar; “Bankart”; SLAP; - Prevazuta cu marcaj de adancime pentru introducerea in os - Prevazuta cu filet pentru fixarea in os (impotriva osului cortical). - Ancora sa fie premontata pe un dispozitiv cu tija si maner pentru firul de sutura - Sa se livreze cu instrumentar pentru procedurile de artroscopie pe umar. - Ambalata individual, sterila de unica folosinta
33100000-1 | 68.1 | Lotul 68. Elevatoare periostale | Elevator Farabeuf drept, 15cm |  |  |  | Elevator Farabeuf drept, 15cm
33100000-1 | 68.2 | Lotul 68. Elevatoare periostale | Farabeuf Elevator 15 cm, 6⃰ Curved |  |  |  | Elevator Farabeuf curbat 15cm
33100000-1 | 69.1 | Lotul 69. Măsurător adâncime șuruburi | Măsurător adâncime șuruburi, diapazon măsurare pînă la 100mm |  |  |  | Măsurător adâncime șuruburi, diapazon măsurare pînă la 100mm
33100000-1 | 69.2 | Lotul 69. Măsurător adâncime șuruburi | Măsurător adâncime șuruburi, diapazon măsurare pînă la 120mm |  |  |  | Măsurător adâncime șuruburi, diapazon măsurare pînă la 120mm
33100000-1 | 70.1 | Arc de extenzie chișner | Lotul 70. Arc de extensie Kirschner,x=120mm, y=120mm, cu 3 cârlige de tracție |  |  |  | Arc de extensie Kirschner, x=120mm, y=120mm, cu 3 cârlige de tracție
33100000-1 | 70.2 | Arc de extenzie chișner | Arc de extensie Kirschner, x=155mm, y=155mm, cu 3 cârlige de tracție |  |  |  | Arc de extensie Kirschner, x=155mm, y=155mm, cu 3 cârlige de tracție
33100000-1 | 70.3 | Arc de extenzie chișner | Arc de extensie Kirschner, x=200mm, y=155mm, cu 3 cârlige de tracție |  |  |  | Arc de extensie Kirschner, x=200mm, y=155mm, cu 3 cârlige de tracție
33100000-1 | 71 | Tăietor mare de pini | Tăietor mare de pini, diametru de tăiere minimum 6.0mm, drept, lungime totală 570±5mm |  |  |  | Tăietor mare de pini, diametru de tăiere minimum 6.0mm, drept, lungime totală 570±5mm
33100000-1 | 72.1 | Pensă Bohler pentru tăierea oaselor. | Pensă pentru tăierea oaselor, lungime 15cm. Variante lame:drepte/curbate. Material: inox |  |  |  | Pensă pentru tăierea oaselor, lungime 15cm. Variante lame:drepte/curbate. Material: inox
33100000-1 | 72.2 | Pensă Bohler pentru tăierea oaselor. | Pensă Bohler pentru tăierea oaselor. Variante lame: drepte/curbate.Material: inox |  |  |  | Pensă Bohler pentru tăierea oaselor. Variante lame: drepte/curbate.Material: inox
33100000-1 | 73.1 | Pensă perforatoare pentru glenoid | Pensă perforatoare pentru glenoid, ușor curbată, vârfuri ascuțite lungime 17cm. Material: inox |  |  |  | Pensă perforatoare pentru glenoid, ușor curbată, vârfuri ascuțite lungime 17cm. Material: inox
33100000-1 | 73.2 | Pensă perforatoare pentru glenoid | Pensă Jone pentru reducere oase, vârfuri ascuțite lungime 20cm. Material: inox |  |  |  | Pensă Jone pentru reducere oase, vârfuri ascuțite lungime 20cm. Material: inox
33100000-1 | 73.3 | Pensă perforatoare pentru glenoid | Pensa pentru os malleolar, dreaptă, cu 1x1 pini ascuțiți, lungime 21cm |  |  |  | Pensa pentru os malleolar, dreaptă, cu 1x1 pini ascuțiți, lungime 21cm
33100000-1 | 74 | Pensă Luer ciupitoare de os | Pensă Luer ciupitoare de os, branșe 8x12mm drepte. Material: inox. |  |  |  | Pensă Luer ciupitoare de os, branșe 8x12mm drepte. Material: inox.
33100000-1 | 75.1 | Retractor pentru cap humerus | Retractor pentru cap humerus, lame lățime 18mm, lungime 22cm. Material: inox. |  |  |  | Retractor pentru cap humerus, lame lățime 18mm, lungime 22cm. Material: inox.
33100000-1 | 75.2 | Retractor pentru cap humerus | Elevator Hohmann pentru os, lățime 22mm, lungime 26cm. Material: inox |  |  |  | Elevator Hohmann pentru os, lățime 22mm, lungime 26cm. Material: inox
33100000-1 | 75.3 | Retractor pentru cap humerus | Elevator Hohmann pentru os, lățime 22mm, lungime 26cm. Material: inox |  |  |  | Elevator Hohmann pentru os, lățime 22mm, lungime 26cm. Material: inox
33100000-1 | 76.1 | Daltă Stille | Daltă Stille, lățime 25mm, lungime 20cm. Material: inox |  |  |  | Daltă Stille, lățime 25mm, lungime 20cm. Material: inox
33100000-1 | 76.2 | Daltă Stille | Daltă Stille20cm, 8⃰ |  |  |  | Daltă Stille20cm, 8⃰
33100000-1 | 77.1 | Pense chirurgicale | Lotul 77. Pense chirurgicale cu 1x2 dinți ; L-16cm |  |  |  | Pense chirurgicale cu 1x2 dinți ; L-16cm
33100000-1 | 77.2 | Pense chirurgicale | Pense chirurgicale cu 1x2 dinți ; L-20cm |  |  |  | Pense chirurgicale cu 1x2 dinți ; L-20cm
33100000-1 | 78.1 | Pense hemostatice | Lotul 78. Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, dreaptă, L-14cm |  |  |  | Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, dreaptă, L-14cm
33100000-1 | 78.2 | Pense hemostatice | Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, dreaptă, L-16cm |  |  |  | Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, dreaptă, L-16cm
33100000-1 | 78.3 | Pense hemostatice | Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, curbă, L-14cm |  |  |  | Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, curbă, L-14cm
33100000-1 | 78.4 | Pense hemostatice | Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, curbă, L-16cm |  |  |  | Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, curbă, L-16cm
33100000-1 | 79.1 | Port ace | Lotul 79. Port ace chirurgicale CRILE-WOOD: L-18cm |  |  |  | Port ace chirurgicale CRILE-WOOD: L-18cm
33100000-1 | 79.2 | Port ace | Port ace chirurgicale CRILE-WOOD: L-20cm |  |  |  | Port ace chirurgicale CRILE-WOOD: L-20cm
33100000-1 | 79.3 | Port ace | Port ace chirurgicale MAYO-HEGAR, dreaptă TC: L-18cm |  |  |  | Port ace chirurgicale MAYO-HEGAR, dreaptă TC: L-18cm
33100000-1 | 79.4 | Port ace | Port ace chirurgicale MAYO-HEGAR, dreaptă TC: L-20cm |  |  |  | Port ace chirurgicale MAYO-HEGAR, dreaptă TC: L-20cm
33100000-1 | 80 | Retractore | Lotul 80. Retractor MEYERDING L-18 cm, 18x7 mm |  |  |  | Retractor MEYERDING L-18 cm, 18x7 mm
33100000-1 | 81 | Clemă Gerster-Lowmann | Clemă Gerster-Lowmann pentru oase, cu 1x2 branșe. Material: inox |  |  |  | Clemă Gerster-Lowmann pentru oase, cu 1x2 branșe. Material: inox
33100000-1 | 82 | Elevator periostal | Elevator periostal melacarpols mic,17,5cm. Material: inox |  |  |  | Elevator periostal melacarpols mic,17,5cm. Material: inox
33100000-1 | 83.1 | Placă blocată Femur Proximal,pe stinga fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii in col femural,8 orificii diafizare | Lotul 83. Placă blocată Femur Proximal,pe stinga fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii in col femural,8 orificii diafizare |  |  |  | Placă blocată Femur Proximal, fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 4-5 orificii in col femural, pentru stanga, 8 orificii diafizare, inox
33100000-1 | 83.2 | Placă blocată Femur Proximal,pe stinga fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii in col femural,14 orificii diafizare | Placă blocată Femur Proximal,pe stinga fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii in col femural,14 orificii diafizare |  |  |  | Placă blocată Femur Proximal, fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 4-5 orificii in col femural, pentru stanga, 14 orificii diafizare, inox
33100000-1 | 83.3 | Placă blocată Femur Proximal,pe dreapta fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii in col femural,8 orificii diafizare | Placă blocată Femur Proximal,pe dreapta fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii in col femural,8 orificii diafizare |  |  |  | Placă blocată Femur Proximal, fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 4-5 orificii in col femural, pentru dreapta, 8 orificii diafizare, inox
33100000-1 | 83.4 | Placă blocată Femur Proximal,pe dreapta fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii in col femural,14 orificii diafizare | Placă blocată Femur Proximal,pe dreapta fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii in col femural,14 orificii diafizare |  |  |  | Placă blocată Femur Proximal, fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 4-5 orificii in col femural, pentru dreapta, 14 orificii diafizare, inox
33100000-1 | 83.5 | Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 90mm | Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 90mm |  |  |  | Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 90mm, inox
33100000-1 | 83.6 | Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 95mm | Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 95mm |  |  |  | Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 95mm, inox
33100000-1 | 83.7 | Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 100mm | Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 100mm |  |  |  | Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 100mm, inox
33100000-1 | 83.8 | Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 105 mm | Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 105 mm |  |  |  | Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 105 mm, inox
33100000-1 | 84.1 | Şuruburi de zăvorâre proximală și distală diam. 4,5mm, inox | Lotul 84. Şurub de zăvorâre proximală și distală, lungime 40mm, inox |  |  |  | Şurub de zăvorâre proximală și distală, lungime 40mm, inox Toate şuruburile de zăvorâre să fie cu vărf autotarodant (self tapping). Material: Inox. Nesterile, fără termen de valabilitate.
33100000-1 | 84.2 |  | Şurub de zăvorâre proximală și distală, lungime 42mm, inox |  |  |  | Şurub de zăvorâre proximală și distală, lungime 42mm, inox Toate şuruburile de zăvorâre să fie cu vărf autotarodant (self tapping). Material: Inox. Nesterile, fără termen de valabilitate.
33100000-1 | 85.1 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mici conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard si cu compresie de 3,5 mm și 4,0 mm | Lotul 85. Placa reconstructivă pentru șurub 3,5 mm 6 - 10 orificii |  |  |  | Placa reconstructivă pentru șurub 3,5 mm 6 - 10 orificii .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;
33100000-1 | 85.2 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Placa directionata humerus proximal cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, pentru surub diam. 3.5mm cu 9 orificii metafizare si 3- 8 orificii diafizare |  |  |  | Placa directionata humerus proximal cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, pentru surub diam. 3.5mm cu 9 orificii metafizare si 3- 8 orificii diafizare . - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;
33100000-1 | 85.3 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Placa reconstructivă pentru șurub 1,5mm 6-8 orificii |  |  |  | Placa reconstructivă pentru șurub 1,5mm 6-8 orificii . Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox/titan; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;
33100000-1 | 85.4 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Placa reconstructivă pentru șurub 2.0mm 6-8 orificii |  |  |  | Placa reconstructivă pentru șurub 2.0mm 6-8 orificii . Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox/titan;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;
33100000-1 | 85.5 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Placa reconstructivă pentru șurub 2.5mm 6-8 orificii |  |  |  | Placa reconstructivă pentru șurub 2.4/2.5mm 6-8 orificii . Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox/titanNesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;
33100000-1 | 85.6 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Placă reconstructivă în T pentru șurub 2.0mm 6-8 orificii |  |  |  | Placă reconstructivă în T pentru șurub 2.0mm 6-8 orificii . Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox/titan;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;
33100000-1 | 86.1 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Lotul 86. Placa reconstructivî în T pentru șurub 2.4/2.5mm 6-8 orificii |  |  |  | Placa reconstructivî în T pentru șurub 2.4/2.5mm 6-8 orificii . Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox/titan; Nesteril - fara termen de valabilitate
33100000-1 | 86.2 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Șurub cortical cam hexagonal, autotarodant diametru 1.5mm |  |  |  | Șurub cortical cam hexagonal, autotarodant diametru 1.5mm . Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox/titan; Nesteril - fara termen de valabilitate
33100000-1 | 86.3 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Șurub cortical cam hexagonal, autotarodant diametru 2.0mm |  |  |  | Șurub cortical cam hexagonal, autotarodant diametru 2.0mm . Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox/titan; Nesteril - fara termen de valabilitate
33100000-1 | 86.4 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Șurub cortical cam hexagonal, autotarodant diametru2.4/2.5mm |  |  |  | Șurub cortical cam hexagonal, autotarodant diametru 2.4/2.5mm . Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox/titan; Nesteril - fara termen de valabilitate
33100000-1 | 86.5 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm, 5,0 și 5,5 mm | Placă mediala femur distal cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica de 5.0/5.5 dreapta/stinga cu 4-6 suruburi metafizare si 4-10 suruburi diafizare |  |  |  | Placă mediala femur distal cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica de 5.0/5.5 dreapta/stinga cu 4-6 suruburi metafizare si 4-10 suruburi diafizare . Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;
33100000-1 | 86.6 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm, 5,0 și 5,5 mm | Placă Blocată Medială Proximală de Tibie cu, cu 5-10 orificii meta-diafizare, variante anatomice pentru stînga/dreapta, grosimea 3.0 mm pentru suruburi 5,0 mm |  |  |  | Placă Blocată Medială Proximală de Tibie cu, cu 5-10 orificii meta-diafizare, variante anatomice pentru stînga/dreapta, grosimea 3.0 mm pentru suruburi 5,0 mm . Variante anatomice: pentru stînga/dreapta;Inox Nesteril - fara termen de valabilitate - Să permită folosirea şuruburilor blocate cu diametrul 5,0 mm; - Orificiile diafizare să permită şi folosirea şuruburilor corticale convenţionale de 4,5 mm; - Orificiile diafizaresă permită auto-compresia fragmentelor de os; - Placa să fie ascuţită în capătul de inserţie pentru a putea fi introdusă miniinvaziv; - În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii; - Şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Placile sa fie livrate cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie; Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;
33100000-1 | 86.7 | Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată | Surub 4,5 - 5,0 mm zavorire proximala titan |  |  |  | Surub 4,5 - 5,0 mm zavorire proximala titan .L 40,0-50,,0 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului;
33100000-1 | 86.8 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Șurub spongios canulat complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material titan diametrul 7,0 / 7,3 mm, lungimea șuruburilor 120 - 130 mm - cu pasul de 5 mm |  |  |  | Șurub spongios canulat complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material titan diametrul 7,0 / 7,3 mm, lungimea șuruburilor 120 - 130 mm - cu pasul de 5 mm .implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din titan; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului -
33100000-1 | 86.9 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Șurub spongios canulat complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material titan diametrul 6,5 mm, lungimea șuruburilor 70 - 120 mm - cu pasul de 5 mm 5 mm |  |  |  | Șurub spongios canulat complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material titan diametrul 6,5 mm, lungimea șuruburilor 70 - 120 mm - cu pasul de 5 mm 5 mm .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din titan; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;
33100000-1 | 86.10 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Șurub spongios canulat complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material inox, diametrul 4,0 / 4,5 mm, lungimea șuruburilor 40 - 80 mm |  |  |  | Șurub spongios canulat complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material inox, diametrul 4,0 / 4,5 mm, lungimea șuruburilor 40 - 80 mm .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;
33100000-1 | 86.11 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Șurub spongios complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material inox, diametrul 4,0 / 4,5 mm, lungimea șuruburilor 35 - 85 mm |  |  |  | Șurub spongios complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material inox, diametrul 4,0 / 4,5 mm, lungimea șuruburilor 35 - 85 mm .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;
33100000-1 | 86.12 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Piuliță pentru șuruburi diametrul 4,0 / 4,5 mm, material inox |  |  |  | Piuliță pentru șuruburi diametrul 4,0 / 4,5 mm, material inox .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;
33100000-1 | 86.13 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Placa reconstructivă dreaptă pentru șuruburi 3,5 mm, 14 - 22 orificii, material inox |  |  |  | Placa reconstructivă dreaptă pentru șuruburi 3,5 mm, 14 - 22 orificii, material inox .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;
33100000-1 | 86.14 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Placa reconstructivă dreaptă cu orificiile rotunde pentru șuruburi 3,5 mm, 14 - 24 orificii, material inox |  |  |  | Placa reconstructivă dreaptă cu orificiile rotunde pentru șuruburi 3,5 mm, 14 - 24 orificii, material inox .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;
33100000-1 | 86.15 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Placă reconstructivă curbă pentru bazin, pentru șuruburi diametrul 3,5 mm, 08-18 orificii, material inox. |  |  |  | Placă reconstructivă curbă pentru bazin, pentru șuruburi diametrul 3,5 mm, 08-18 orificii, material inox. .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;
33100000-1 | 86.16 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Placa în T, cu unghi drept, pentru șuruburi 3,5 mm, 7 – 10 orificii, material inox |  |  |  | Placa în T, cu unghi drept, pentru șuruburi 3,5 mm, 7 – 10 orificii, material inox .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;
33100000-1 | 86.17 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Placa în T, cu unghi oblic, pentru șuruburi 3,5 mm, 7 – 10 orificii, material inox |  |  |  | Placa în T, cu unghi oblic, pentru șuruburi 3,5 mm, 7 – 10 orificii, material inox .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;
33100000-1 | 86.18 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Placă blocată cu cirlig, pentru suruburi 3,5 mm, 3 gauri, material inox |  |  |  | Placă blocată cu cirlig, pentru suruburi 3,5 mm, 3 gauri, material inox .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;
33100000-1 | 86.19 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Placa reconstructivă dreaptă pentru șuruburi 4.0 - 4,5 mm, 10-16 orificii, material inox |  |  |  | Placa reconstructivă dreaptă pentru șuruburi 4.0 - 4,5 mm, 10-16 orificii, material inox .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;
33100000-1 | 86.20 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Placa reconstructivă dreaptă cu orificiile rotunde pentru șuruburi 4.0 - 4,5 mm, 12-24 orificii, material inox |  |  |  | Placa reconstructivă dreaptă cu orificiile rotunde pentru șuruburi 4.0 - 4,5 mm, 12-24 orificii, material inox .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;
33100000-1 | 86.21 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Placă reconstructivă curbă blocată pentru bazin, pentru șuruburi diametrul 3,5 mm, 10-16 orificii, material inox |  |  |  | Placă reconstructivă curbă blocată pentru bazin, pentru șuruburi diametrul 3,5 mm, 10-16 orificii, material inox .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;
33100000-1 | 86.22 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Șuruburi corticale autotarodante diametrul 3,5mm, speciale ( cap cu profil mic), pentru plăci acetabulare și suprapecineale, lungime 12-110mm, material inox |  |  |  | Șuruburi corticale autotarodante diametrul 3,5mm, speciale ( cap cu profil mic), pentru plăci acetabulare și suprapecineale, lungime 12-110mm, material inox .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;
33100000-1 | 86.23 | Fixatoare externe | Lacata cu autofixare laterala prin clic bara-bara diam.8mm |  |  |  | Lacata cu autofixare laterala prin clic bara-bara diam.8mm . - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;
33100000-1 | 86.24 | Fixatoare externe | Lacata cu autofixare laterala prin clic bara-bara diam.11mm |  |  |  | Lacata cu autofixare laterala prin clic bara-bara diam.11mm . Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;
33100000-1 | 86.25 | Tije blocate pentru calcaneu | Tija calcaneu |  |  |  | Tija calcaneu ."marimea 45-70 mm, diametrul 10-12mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Fixatoarele să fie livrate cu set de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
33100000-1 | 86.26 | Tije blocate pentru calcaneu | Șuruburi blocate 5-5,5mm. diametrul |  |  |  | Șuruburi blocate 5-5,5mm. diametrul . Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului
33100000-1 | 86.27 | Tije blocate pentru calcaneu | Obturatoare |  |  |  | Obturatoare ."marimea 0-20 mm, - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Fixatoarele să fie livrate cu set de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
33100000-1 | 86.28 | Tijă Centromedulară tibiala blocată, retrograda, canulată | Tija tibie |  |  |  | Tija tibie ."Diametrul 9,0- 10,0mm. Lungimea 200,0- 300,0mm, - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - să poată fi introdusă retrograd transcalcanean - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Fixatoarele să fie livrate cu set de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea proximala să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 5,0 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
33100000-1 | 87.1 | Tijă Centromedulară tibiala blocată, retrograda, canulată | Lotul 87. Surub 4,5 -5,0 mm zavorire titan |  |  |  | Surub 4,5 -5,0 mm zavorire titan ."L 26,0-75,0 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului;
33100000-1 | 87.2 | Placi blocate pentru fracturi periimplant | Placa periprotetica condil femural blocata titan |  |  |  | Placa periprotetica condil femural blocata titan .Material: aliaj de titan Pentru pozitionarea si fixarea fracturilor distale de femur Anatomica stinga,dreapta Lungimi 167-367 mm Numar de orificii 6-16 Minim 7 gauri distale minim un orificiu de dinamizare Grosimea placii minim 5 mm Placa sa se fixeze cu suruburi corticale diam 4.5 mm, suruburi blocate corticale de diam 5 mm, suruburi blocate cu virf tocit de diam 5 mm, dar si suruburi corticale canulate blocate de diam 5.0 mm Sa permita fixarea suplimentara cu banda de cerclaj/tensiune si/sau atasamente ce se ataseaza la placa blocata Se va livra gratis in folosință cu instrumentar complet pentru implantare
33100000-1 | 87.3 | Placi blocate pentru fracturi periimplant | Placa periprotetica femur proximala blocata titan |  |  |  | Placa periprotetica femur proximala blocata titan .Material: aliaj de titan Universala si/sau anatomica stinga-dreapta Sa prezinte 2 gheare pentru stabilizarea trohanteriana Lungimi 120-372 mm Sa fie disponibila in minim 6 dimensiuni (orificii cuprinse intre 2 si 16) minim un orificiu de dinamizare Sa prezinte gauri filetate pentru fixarea cu suruburi blocate corticale de 5 mm, suruburi corticale diam 4.5 mm, suruburi blocate cu virf tocit de diam 5 mm. Sa permita fixarea aditionala cu banda de cerclaj/tensiune si/sau atasamente ce se ataseaza la placa blocata Se va livra gratis in folosință cu instrumentar complet pentru implantare
33100000-1 | 87.4 | Placi blocate pentru fracturi periimplant | Placi cu gheare pentru fracturile periprotetice |  |  |  | Placi cu gheare pentru fracturile periprotetice .Material: aliaj de titan Universala si/sau anatomica stinga-dreapta Sa prezinte 2 gheare pentru stabilizarea trohanteriana Lungimi 120-372 mm Sa fie disponibila in minim 6 dimensiuni (orificii cuprinse intre 2 si 16) minim un orificiu de dinamizare Sa prezinte gauri filetate pentru fixarea cu suruburi blocate corticale de 5 mm, suruburi corticale diam 4.5 mm, suruburi blocate cu virf tocit de diam 5 mm. Sa permita fixarea aditionala cu banda de cerclaj/tensiune si/sau atasamente ce se ataseaza la placa blocata Se va livra gratis in folosință cu instrumentar complet pentru implantare
33100000-1 | 87.5 | Placi blocate pentru fracturi periimplant | Placa periprotetica blocata dreapta si curba |  |  |  | Placa periprotetica blocata dreapta si curba .Confectionate din aliaj de titan Placi blocate drepte si curbe Grosimea placii minim 5 mm Sa se fixeze cu suruburi corticale diam 4.5 mm, suruburi blocate corticale de diam 5 mm, suruburi blocate cu virf tocit de diam 5 mm. Cel putin 5 dimensiuni, numarul de orificii 6-14 pentru placi blocate drepte sic el putin 2 dimensiuni pentru placi blocate curbe minim un orificiu de dinamizare Sa permita fixarea aditionala cu banda de cerclaj/tensiune si/sau atasamente ce se ataseaza la placa blocata Se va livra gratis in folosință cu instrumentar complet pentru implantare
33100000-1 | 87.6 | Placi blocate pentru fracturi periimplant | Placa blocata de stabilizare |  |  |  | Placa blocata de stabilizare .Se fixeaza deasupra placii periprotetice blocate de femur proximal/distal Material: aliaj de titan Sa fie disponibila in minim 3 dimensiuni (orificii cuprinse intre 2 si 8) Sa se fixeze cu suruburi blocate de diam 3.5 mm (lungimea 12-70 mm), suruburi pentru orificiul central diam 3.5mm si 4.5 mm. Se va livra gratis in folosință cu instrumentar complet pentru implantare
33100000-1 | 87.7 | Placi blocate pentru fracturi periimplant | Placa blocata tip buton pentru fixarea benzilor de cerclaj/tensiune pe placile periprotetice |  |  |  | Placa blocata tip buton pentru fixarea benzilor de cerclaj/tensiune pe placile periprotetice .Material: aliaj de titan Compatibila pentru banda de cerclaj/tensiune de latimea minima de 6 mm Se va livra gratis in folosință cu instrumentar complet pentru implantare
33100000-1 | 87.8 | Placi blocate pentru fracturi periimplant | Suruburi blocate de diam 3.5 mm |  |  |  | Suruburi blocate de diam 3.5 mm .Suruburi blocate de diam 3.5 mm Material: aliaj de titan Lungimea 12-70 mm
33100000-1 | 87.9 | Placi blocate pentru fracturi periimplant | Surub diam 3.5 mm pentru orificiul central al placii blocata de stabilizare |  |  |  | Surub diam 3.5 mm pentru orificiul central al placii blocata de stabilizare .Surub diam 3.5 mm pentru orificiul central al placii blocata de stabilizare Material: aliaj de titan
33100000-1 | 87.10 | Placi blocate pentru fracturi periimplant | .Surub diam 4.5 mm pentru orificiul central al placii blocata de stabilizare |  |  |  | .Surub diam 4.5 mm pentru orificiul central al placii blocata de stabilizare Material: aliaj de titan
33100000-1 | 87.11 | Placi blocate pentru fracturi periimplant | Suruburi corticale diam 4.5 mm |  |  |  | Suruburi corticale diam 4.5 mm .Suruburi corticale diam 4.5 mm Material: aliaj de titan Lungimea 12-95 mm
33100000-1 | 88.1 | Lotul 88. Placi blocate pentru fracturi periimplant | Suruburi corticale blocate diam 5.0 mm |  |  |  | Suruburi corticale blocate diam 5.0 mm .Suruburi corticale blocate diam 5.0 mm Material: aliaj de titan Lungimea 12-100 mm
33100000-1 | 88.2 | Placi blocate pentru fracturi periimplant | Suruburi blocate cu virf tocit de diam 5 mm |  |  |  | Suruburi blocate cu virf tocit de diam 5 mm .Suruburi blocate cu virf tocit de diam 5 mm Material: aliaj de titan Lungimea 10-20 mm
33100000-1 | 88.3 | Placi blocate pentru fracturi periimplant | Suruburi canulate blocate de diam 5.0 mm |  |  |  | Suruburi canulate blocate de diam 5.0 mm .Suruburi corticale canulate blocate de diam 5.0 mm Material: aliaj de titan Lungimea 30-110 mm
33100000-1 | 89.1 | Lotul 89. Placi blocate pentru fracturi periimplant | Suruburi spongioase canulate blocate de diam 6.5 mm |  |  |  | Suruburi spongioase canulate blocate de diam 6.5 mm .Suruburi spongioase canulate blocate de diam 6.5 mm Material: aliaj de titan Lungimea 45-115 mm
33100000-1 | 89.2 | Placi blocate pentru fracturi periimplant | Benzi de tensiune |  |  |  | Benzi de tensiune .Benzi de tensiune Confectionate din polietilena UHMWPE Latimea de cel putin 6 mm pentru a distribui uniform presiunea si de a proteja osul Lungimea 450 – 650 mm Mecanism de blocare pre asamblat, sa prezinte variant standard si low profile Se fie sterile. Termen restant al sterilizarii – nu mai mic de 3 ani la momentul livrarii. Se va livra gratis in custodie instrumentar complet pentru implantare Setul de instrumente sa contina dispozitivul pentru tensionare. Benzi de tensiune Confectionate din polietilena UHMWPE Latimea de cel putin 6 mm pentru a distribui uniform presiunea si de a proteja osul Lungimea 450 – 650 mm Mecanism de blocare pre asamblat, sa prezinte variant standard si low profile Se fie sterile. Termen restant al sterilizarii – nu mai mic de 3 ani la momentul livrarii. Se va livra gratis in custodie instrumentar complet pentru implantare Setul de instrumente sa contina dispozitivul pentru tensionare.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
|  | Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ | [7 empty] | 0

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ |  |  |  | 0