## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMPS Institutul de Cardiologie pentru anul 2025 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatprul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
3310000-1 | 1 | Kit-uri pentru proceduri de crioablație | Kit-uri pentru proceduri de crioablație |  |  |  | Kit pentru cryoablatie consta din mai multe componente, care vor fi solicitate de beneficiar (una sau mai multe de același fel) la necesitate: 1. Balon de crioablație (Cateter cu balon de crioablație cu diametru 23-28 mm. Structura interna cu dublu balon pentru o siguranța sporita. Diametru cateter de cca 10 F Deflectie bidirecțională. Lungime capat distal >7mm Lungime totala cateter >= 135 cm. Lungime capat distal intre 8 si 14 mm. Varf si teaca din material Pebax cu sulfat de bariu. Prevăzut cu termocupla in interiorul balonului pentru măsurarea temperaturii. Compatibil cu fir ghid intre 0.032’’-0.035’’ Fr) 2. Teacă introducătoare (Diametru interior 12 F. Diametru exterior 15 F. Lungime totală cca 81 cm. Compatibilă cu ghid 0,032-0,035 Fr. Deflexie unidirectională. Compatibilă cu catetere de până la 10,5 Fr Din material Pebax cu sulfat de bariu) 3. Cateter de mapping (Cateter cu formă predefinită tip „buclă” pentru mapping la nivelul venelor pulmonare Lungime de min 160 cm. Grosimea cateterului cca 1mm (cca 3F). Număr de electrozi minim 8. Lungimea electrozilor de minim 1 mm. Distanta intre electrozi de 4/6 mm. Disponibil cu mai multe dimensiuni de „bucla. Poate fi folosit pentru stimularea cardiac. Poate fi folosit in timpul conversiei electrice.) 4. Cablu conector cateter mapping (Cablu conector al cateterului de mapping la consolă) 5. Furtun coaxial steril (Cablu coaxial pentru conectarea cateterului la consola si administrea de protoxid de azot). 6. Cablu umbilical steril (Cablu pentru conexiunea electrică între cateter balon de ablatie și consolă) Cerințe minime față de dispozitivul ce urmează a fi oferit în comodat: Cerințe față de dispozitivul medical – 1 bucată, nu mai vechi de anul 2022. Prin tehnologia aplicată pentru dispozitivul medical oferit în comodat se vor oferi și toate componentele: dispozitivul medical, accesorii/consumabile/ soluții și alte produse obligatorii aferente activității dispozitivului medical corespunzător – Cantitate necesară pentru 50 proceduri. Oricare costuri suplimentare lunare/anuale care ar permite buna funcționare a dispozitivului medical și efectuarea procedurilor cu utilizarea kiturilor propuse, vor fi acoperite de către operatorul economic pe perioada consumării acestora. Confirmarea privind asigurarea gratuită a funcționalității, mentenanței, reparației dispozitivului medical oferit în comodat, pe toată perioada consumării kiturilor contractate. Confirmarea privind actualizarea gratuită a software/ hardware de către producător pe perioada utilizării dispozitivului medical. CryoConsole găzduiește componentele și software-ul necesar pentru a efectua procedurile de crioablație. Acesta controlează livrarea, recuperarea și eliminarea agentului frigorific de crioablare în siguranță și cu eficienta. Mai exact, consola: • Stochează și controlează livrarea agentului frigorific lichid (N2O) prin ombilicalul coaxial către cateter; • Recuperează vaporii de agent frigorific din cateter sub vacuum constant; • Elimina agentul frigorific prin sistemul de evacuare a spitalului in condiții de maxima siguranța; Datele pacientului și variabilele terapiei sunt gestionate de o interfață simplă cu ecran tactil. Ecranul afișează, de asemenea, date numerice și grafice pentru a ajuta medicii și personalul să evalueze starea sistemului, timpul de ablație și temperatura cateterului. CryoConsole poate transmite informații despre procedură către alte sisteme de înregistrare EP în scopuri de afișare. Compatibila cu cateterele de crioablatie cu balon si cu catetere de crioablatie focale. Dotata cu software pentru managementul pacienților. Capacitatea de descărcare a datelor procedurale pe stic USB sau printarea rapoartelor. Date despre procedura si rapoarte. Posibilitate de selectare a timpilor de ablație. Consola este prevăzută cu cabluri pentru conectarea la sistemul de electrofiziologie Dotata cu furtun de evacuare a gazelor ce poate fi conectat la sistemul de vacuum al spitalului Posibilitate de acționare a consolei prin intermediul unei pedale exterioare. Sa funcționeze cu butelie de Protoxid de Azot de 5 L. Sa poată tine presiune constanta in balonul de crioablatie pe toata durata umflării si a crioablatiei Cu senzori ce monitorizează presiunea, integritatea balonului , temperatura si nivelul de protoxid de azot din butelie. Confirmarea privind instruirea/pregătirea personalului implicat (medic, tehnician/bioinginer) în operarea dispozitivului medical (funcționarea și întreținerea de bază) precum și asistență tehnică asigurată de operatorul economic câștigător și reprezentantul producătorului pentru 50 de proceduri achiziționate în baza contractului, în mod gratuit, la solicitarea beneficiarului.
3310000-1 | 2 | Butelie refrigerant | Butelie refrigerant |  |  |  | Butelie refrigerant (protoxid de azot) pentru sistem de crioablație. Puritate minim 99,5% Compatibil cu sistemul de crioablatie Presiune 300 Barr.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMPS Institutul de Cardiologie pentru anul 2025 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
3310000-1 | 1 | Kit-uri pentru proceduri de crioablație | Kit-uri pentru proceduri de crioablație | 3: proceduri; 4: 50; 9: Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, I tranșă în termen de până la 60 de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, ce va cuprinde dispozitivul medical și cantitatea de kituri solicitate de beneficiar; Cantitatea de kituri rămasă va fi livrată în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.; 10: 4000000
3310000-1 | 2 | Butelie refrigerant | Butelie refrigerant | 3: bucată; 4: 10; 9: în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.; 10: 130000
4130000
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________