## Consumabile pentru DM
Nr Lot | Nr. lot Procedură | Denumire Lot | Denumire Lot New | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă New | Unitatea de măsură | Preț estimat cu TVA | IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA | IMSP SPITALUL CLINIC BALTI | IMSP SPITALUL RAIONAL NISPORENI | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL GHEORGHE PALADI | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME | IMSP SPITALUL RAIONAL FLORESTI | IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL | Cantitatea Totală | Suma cu TVA | Valoarea estimată
2 | 1 | Absorbent CO2 pentru aparat de anaestezie | Absorbent CO2 pentru aparat de anaestezie | Absorbent de CO2, în canistre 5kg, cu conținut redus de NaOH, granule rotunde de culoare albă, dimensiunea 3-4 mm, cu conținut redus de praf, schimbare de culoare de la alb spre violet. Bucată= o canistră | Absorbent de CO2, în canistre 5kg, cu conținut redus de NaOH, granule rotunde de culoare albă, dimensiunea 3-4 mm, cu conținut redus de praf, schimbare de culoare de la alb spre violet. Bucată= o canistră | Bucată | 394.8 | 300 |  |  | 10 |  |  |  | 310 | 122388 | 101990
7 | 2 | Ansa electrochirurgicală ovală 15mm | Ansa electrochirurgicală ovală 15mm | Ansa electrochirurgicală ovala 15mm unica folosință. Fir împletit, in tub transparent, diametrul indicat, lungimea de lucru: >2000 mm | Ansa electrochirurgicală ovala 15mm unica folosință. Fir împletit, in tub transparent, diametrul indicat, lungimea de lucru: >2000 mm | Bucată | 242.4 | 20 | [6 empty] | 20 | 4848 | 4040
8 | 3 | Ansa electrochirurgicală ovală 20mm | Ansa electrochirurgicală ovală 20mm | Ansa electrochirurgicală ovala 20mm unica folosință. Fir împletit, in tub transparent, diametrul indicat, lungimea de lucru: >2000 mm | Ansa electrochirurgicală ovala 20mm unica folosință. Fir împletit, in tub transparent, diametrul indicat, lungimea de lucru: >2000 mm | Bucată | 255.6 | 20 | [6 empty] | 20 | 5112 | 4260
10 | 4 | Cablul pacientului pentru ECG | Cablul pacientului pentru ECG | Dotat cu 10 fire pentru electrocardiograf,conectori 4,0 mm, conector internațional 15 pini, standart de culori | Dotat cu 10 fire pentru electrocardiograf,conectori 4,0 mm, conector internațional 15 pini, standart de culori | Bucată | 1100 | 3 | [6 empty] | 3 | 3300 | 2750
11 | 5 | Cabluri EEG reutilizabili cu disc argintat | Cabluri EEG reutilizabili cu disc argintat | Cabluri EEG reutilizabili cu disc argintat (10 unitati in set) | Cabluri EEG reutilizabili cu disc argintat (10 unitati in set) | Set | 6500 | 1 | [6 empty] | 1 | 6500 | 5416.67
14 | 6 | Căpăcele - dopuri pentru obturarea cateterelor central și periferice vasculare | Căpăcele - dopuri pentru obturarea cateterelor central și periferice vasculare | Căpăcele pentru obturarea cateterelor central și periferice vasculare. steril, ambalaj individual, male - female. | Căpăcele pentru obturarea cateterelor central și periferice vasculare. steril, ambalaj individual, male - female. | Bucată | 0.72 | 20000 | [6 empty] | 20000 | 14400 | 12000
15 | 7 | Circuit de pacient de unică folosință cu capcană de apă și element încălzitor, compatibil cu umidificatorul Jike SH530 și ventilatorul Mindray SV600 | Circuit de pacient de unică folosință cu capcană de apă și element încălzitor, compatibil cu umidificatorul Jike SH530 și ventilatorul Mindray SV600 | Circuit de pacient de unică utilizare cu capcană de apă cu element încălzitor compatibil cu umidificator Jike SH530 sterilizabil integral la aceiași temperatură, compatibil cu ventilator Mindray SV600, rezistență de inspir maxim 6 cmH2O la 5 L/min și complianță cu sistemul ventilatorului maxim 2 mL/cmH2O | Circuit de pacient de unică utilizare cu capcană de apă cu element încălzitor compatibil cu umidificator Jike SH530 sterilizabil integral la aceiași temperatură, compatibil cu ventilator Mindray SV600, rezistență de inspir maxim 6 cmH2O la 5 L/min și complianță cu sistemul ventilatorului maxim 2 mL/cmH2O | Bucată | 160 | 150 | [6 empty] | 150 | 24000 | 20000
20 | 8 | Electrod activ tip lamă cu mîner cu butoane tăiere și coagulare,reutilizabil | Electrod activ tip lamă cu mîner cu butoane tăiere și coagulare,reutilizabil | Electrod activ tip lamă cu mîner cu butoane tăiere și coagulare, reutulizabil, cu conector cu 3 contacte | Electrod activ tip lamă cu mîner cu butoane tăiere și coagulare, reutulizabil, cu conector cu 3 contacte | Bucată | 450 | 60 | [6 empty] | 60 | 27000 | 22500
23 | 9 | Electrod de taiere bipolar | Electrod de taiere bipolar | Electrod de taiere, cu capatul de lucru unghiular, tip ansă, bipolar,cu 2 tije, pentru utilizare cu teaca 24/26 Fr (K. Storz ,existent), diametrul 0,40 mm | Electrod de taiere, cu capatul de lucru unghiular, tip ansă, bipolar,cu 2 tije, pentru utilizare cu teaca 24/26 Fr (K. Storz ,existent), diametrul 0,40 mm | Bucată | 3011.71 | 42 | [6 empty] | 42 | 126491.82 | 105409.85
27 | 10 | Electrod neutral monoutilizabil copii | Electrod neutral monoutilizabil copii | Electrod neutral monoutilizabil pentru copii, suprafaţa pînă la 200 cm2, cu cablu 3m. | Electrod neutral monoutilizabil pentru copii, suprafaţa pînă la 200 cm2, cu cablu 3m. | Bucată | 45.36 | 200 | [6 empty] | 200 | 9072 | 7560
28 | 11 | Electrod neutral monoutilizabil maturi | Electrod neutral monoutilizabil maturi | Electrod neutral monoutilizabil maturi, suprafaţa pînă la 500 cm2, cu cablu 3m. Compatibil cu BOWA Arc 303. | Electrod neutral monoutilizabil maturi, suprafaţa pînă la 500 cm2, cu cablu 3m. Compatibil cu BOWA Arc 303. | Bucată | 36.29 | 1500 | [6 empty] | 1500 | 54435 | 45362.5
35 | 12 | Electrod sterizabil tip lama | Electrod sterizabil tip lama | Electrod sterizabil tip lama, pentru coagulare monopolara in adincime. Lungimea 15cm. Compatibil cu BOWA Arc 303. | Electrod sterizabil tip lama, pentru coagulare monopolara in adincime. Lungimea 15cm. Compatibil cu BOWA Arc 303. | Bucată | 81.21 | 300 | [6 empty] | 300 | 24363 | 20302.5
36 | 13 | Electrozi ECG copii | Electrozi ECG copii | Electrozi ECG pentru copii, 25-30mm, cu gel lichid, cu sensor Ag/AgCl cu conector presat, Material: Ţesătură poroasă, adezivă, fara latex PVC | Electrozi ECG pentru copii, 25-30mm, cu gel lichid, cu sensor Ag/AgCl cu conector presat, Material: Ţesătură poroasă, adezivă, fara latex PVC | Bucată | 2.4 | 5000 | [6 empty] | 5000 | 12000 | 10000
46 | 14 | Electrozi ECG (adulți) | Electrozi ECG (adulți) | 1.Dimensiune ~ 40x40mm cu gel 2.Potriviți pentru: relaxare, stres și monitorizarea Holter ECG 3.Fără latex 4.Neiritanți pentru piele 5.De unică folosință 6.Mod de prindere tip clemă. | 1.Dimensiune ~ 40x40mm cu gel 2.Potriviți pentru: relaxare, stres și monitorizarea Holter ECG 3.Fără latex 4.Neiritanți pentru piele 5.De unică folosință 6.Mod de prindere tip clemă. | Bucată | 1.26 | 70000 | [6 empty] | 70000 | 88200 | 73500
53 | 15 | Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore | Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 48 ore | 1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 72 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului. | 1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 48 ore, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanțăinitiala | Bucată | 1.22 | 5000 | [6 empty] | 5000 | 6100 | 5083.34
84 | 16 | Filtru antibacterial antiviral cu return hidrotermic (HME) p/VAP | Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic | Filtru(formă pătrată) respirator HME p/u aparatele de anestezie si ventilare,eficienta de filtrare bacteriana si virala 99,9999%,resistenta fluxuxlui la 30 L/min-1,0 cmH2O,la 60 L/min-2,6 cmH2O,volum compresibil 60 ml,volum Tidal minimal 200 ml,return de lichid la VT-500 ml-30,6 mg H2O/L,port Luer p/proba de CO2 | Filtru de tip HME Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare ≥ 99,9999% Rezistența la flux 30l/min ≤ 1,63 cmH2O Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port CO2 luer lock obligatoriu Ambalaj individual | Bucată | 40.58 | 750 |  |  | 3000 |  |  |  | 3750 | 152175 | 126812.5
86 | 17 | Filtru antibacterian pentru circuit de ventilare matur cu returnare de umiditate și căldură rata de filtrare minim 99,999 %, rezistența la inspir maxim 1 mbar la 30 l/min | Filtru pentru circuite de respirație, tip HME | Filtru antibacterian pentru circuit de ventilare matur cu returnare de umiditate și căldură rata de filtrare minim 99,999 %, rezistența la inspir maxim 1 mbar la 30 l/min | Filtru de tip HME Rata de filtrare ≥ 99,99% Rezistența la flux 30l/min ≤ 1,63 cm H2O Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Ambalaj individual | Bucată | 14.1 | 2000 | [6 empty] | 2000 | 28200 | 23500
89 | 18 | Filtru antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala adulti | Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult | Adulti, volumul minimal la inspire 200 ml, efectivitatea filtrarii bacteriane si virale 99,99%, tipul filtrarii mecaninic, durata utilizarii 24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent. | Tip pacient: Adult Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare ≥ 99,999% Rezistența la flux 30l/min ≤ 2,55 cm H2O Volum compresiabil ≤ 90 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual | Bucată | 9.36 | 30000 | [6 empty] | 30000 | 280800 | 234000
90 | 19 | Filtru antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala neonatali | Filtru pentru circuite de respirație, neonatal | Pentru neonatali, “nas artificial”, volumul minimal la inspire 30 ml, efectivitatea filtrarii bacteriane si virale 99,99%, tipul filtrarii mecaninic, durata utilizarii24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent. | Tip pacient: Neonatal Volum tidal minimal ≤ 30 ml Rata de filtrare ≥ 99,9% Volum compresiabil ≤ 10 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Ambalaj individual | Bucată | 21.54 | 100 | [6 empty] | 100 | 2154 | 1795
91 | 20 | Filtru antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala pediatrice | Filtru pentru circuite de respirație, pediatric | Pediatrice, volumul minimal la inspire 75 ml, efectivitatea filtrarii bacteriane si virale 99,99%, tipul filtrarii mecaninic, durata utilizarii24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent. | Tip pacient: Pediatric Rata de filtrare Bacteriala ≥ 99,99% Rata de filtrare Virala ≥ 99,9% Rezistența la flux 30l/min ≤ 2,04 cm H2O Volum compresiabil ≤ 30 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual | Bucată | 20.16 | 500 | [6 empty] | 500 | 10080 | 8400
93 | 21 | Filtru cu filtrare eficienta si cu returnarea optimala a umiditatii si caldurii | Filtru pentru circuite de respirație, tip HME | Filtru cu returnare de umiditate și căldură, pentru circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic pentru protecția pacientilor, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, pentru adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare pentru distribuirea fluxului , 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.999%, return H2O cel puțin 32,0 mg H2O/l, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,6cm H20, volum compresibil nu mai mult de 57ml, greutate nu mai mult de 31g, volumul Tidal minim 150 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramica. Ambalaj: individual, steril. Port Luer p/proba de CO2. | Filtru de tip HME Rata de filtrare ≥ 99,99% Rezistența la flux 30l/min ≤ 1,63 cm H2O Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Ambalaj individualCO2. | Bucată | 12.08 | 4000 | [6 empty] | 4000 | 48320 | 40266.67
98 | 22 | Gel ECG, 250 ml | Gel ECG, 250 ml | 1.Volum flacon 250 ml (± 10 ml); 2.PH 5.5 - 7; 3. gel transparent, incolor, inodor (fără miros); 4.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri; 5. fără deteriorare și coroziune la electrodul ECG; 6.hidrosolubil. | 1.Volum flacon 250 ml (± 10 ml); 2.PH 5.5 - 7; 3. gel transparent, incolor, inodor (fără miros); 4.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri; 5. fără deteriorare și coroziune la electrodul ECG; 6.hidrosolubil. | Bucată | 10 | 100 | [6 empty] | 100 | 1000 | 833.34
99 | 23 | Gel ultrasonografie (ecografie), 1000 ml | Gel ultrasonografie (ecografie), 1000 ml | 1.volum: 1000 ml 2.PH 5.5 - 7; 3.transparent, incolor, inodor (fără miros) 4.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 5.hidrosolubil 6. Flacon transparent sau semitransparent, se permita utilizatorului sa vada cit gel a ramas 7. Sa aiba capac pentru a preveni uscarea gelului 8. Flacon reutilizabil 9. Flacon cu dozator mecanic sau cu posibilitatea de dozare manuală prin apăsarea flaconului | 1.volum: 1000 ml 2.PH 5.5 - 7; 3.transparent, incolor, inodor (fără miros) 4.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 5.hidrosolubil 6. Flacon transparent sau semitransparent, se permita utilizatorului sa vada cit gel a ramas 7. Sa aiba capac pentru a preveni uscarea gelului 8. Flacon reutilizabil 9. Flacon cu dozator mecanic sau cu posibilitatea de dozare manuală prin apăsarea flaconului | Bucată | 23.06 | 70 |  |  | 2 |  |  |  | 72 | 1660.32 | 1383.6
100 | 24 | Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml | Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml | 1.volum: 5000 ml 2.1 flacon de lucru, gol, transparent ~ 250ml (pentru fiecare 5000 ml cîte un flacon) 3.PH 5.5 - 7; 4.transparent, incolor, inodor (fără miros) 5.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 6.hidrosolubil. | 1.volum: 5000 ml 2.1 flacon de lucru, gol, transparent ~ 250ml (pentru fiecare 5000 ml cîte un flacon) 3.PH 5.5 - 7; 4.transparent, incolor, inodor (fără miros) 5.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 6.hidrosolubil. | Bucată | 77.66 | 80 |  |  | 2 |  |  |  | 82 | 6368.12 | 5306.77
101 | 25 | Hârtie pentru USG 110mm*20m | Hârtie pentru USG 110mm*20m | Hârtie pentru USG 110mm*20m (compatibilă cu aparatele: UPP-11S, Toshiba, UPP-110S) | Hârtie pentru USG 110mm*20m (compatibilă cu aparatele: UPP-11S, Toshiba, UPP-110S) | Bucată | 121.65 | 65 | [6 empty] | 65 | 7907.25 | 6589.38
110 | 26 | Hârtie milimetrică, 50 mm*25 m. | Hârtie milimetrică, 50 mm*25 m. | parametrii 50 mm, 25 m. tip: rolă compatibil cu imprimanta Cybov Reader 720 | parametrii 50 mm, 25 m. tip: rolă compatibil cu imprimanta Cybov Reader 720 | Bucată | 72 | 50 | [6 empty] | 50 | 3600 | 3000
111 | 27 | Hârtie milimetrică, 56 mm*25 m. | Hârtie milimetrică, 56 mm*25 m. | parametrii 56 mm x 25 m, tip: rolă | parametrii 56 mm x 25 m, tip: rolă | Bucată | 14.92 | 20 | [6 empty] | 20 | 298.4 | 248.67
116 | 28 | Hârtie termosensibilă, rolă 57mm x20m | Hârtie termosensibilă, rolă 57mm x20m | Hârtie termosensibilă, 57x20x12, rolă | Hârtie termosensibilă, 57x20x12, rolă | Bucată | 7 | 120 | [6 empty] | 120 | 840 | 700
126 | 29 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110х20 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110х20 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110х20 tip: rolă caroiaj rosu/albastru | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110х20 tip: rolă caroiaj rosu/albastru | Bucată | 19.35 | 50 | [6 empty] | 50 | 967.5 | 806.25
133 | 30 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x280mm х180P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x280mm х180P tip: pliată | Hartie ECG, 210mm x280mm x180 P, compatibil cu Schiller AT-102 | Hartie ECG, 210mm x280mm x180 P, compatibil cu Schiller AT-102 | Bucată | 70 | 35 | [6 empty] | 35 | 2450 | 2041.67
137 | 31 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mmx295mmx150 ~ (A4x150) tip: pliată. | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mmx295mmx150 ~ (A4x150) tip: pliată. | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mmx297mmx150 ~ (A4x150) tip: pliată, compatibil cu GE Medical MAC-2000 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mmx297mmx150 ~ (A4x150) tip: pliată, compatibil cu GE Medical MAC-2000 | Bucată | 97.2 | 50 | [6 empty] | 50 | 4860 | 4050
144 | 32 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57х18 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57х18 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57х18 tip: rolă caroiaj rosu/albastru. | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57х18 tip: rolă caroiaj rosu/albastru. | Bucată | 9.33 | 10 | [6 empty] | 10 | 93.3 | 77.75
161 | 33 | Hîrtie termică pentru USG , 110mm x 18m | Hîrtie termică pentru USG , 110mm x 18m | Hârtie termică USG fotografică/videoprint, Super ULSTAR-1100 HG și FOR SONY 110 HG; Dimensiuni: 110mm x 18m; Tip hârtie: High Glossy | Hârtie termică USG fotografică/videoprint, Super ULSTAR-1100 HG și FOR SONY 110 HG; Dimensiuni: 110mm x 18m; Tip hârtie: High Glossy | Bucată | 183.3 | 50 | [6 empty] | 50 | 9165 | 7637.5
164 | 34 | Hîrtie termo pentru analizatorul hematologic Mindray BC-30s | Hîrtie termo pentru analizatorul hematologic Mindray BC-30s | Hirtie termo 50 mm x 18 m | Hirtie termo 50 mm x 18 m | Bucată | 18 | 10 | [6 empty] | 10 | 180 | 150
166 | 35 | Hîrtie termo pentru printer autoclav | Hîrtie termo pentru printer autoclav | Hîrtie termică pentru videoprint autoclav; demensiunile 55 mm x 10 m., tip hîrtie rulou, culoare alba. Prezentarea mostrelor. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) | Hîrtie termică pentru videoprint autoclav; demensiunile 55 mm x 10 m., tip hîrtie rulou, culoare alba. Prezentarea mostrelor. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) | Bucată | 10 | 500 | [6 empty] | 500 | 5000 | 4166.67
167 | 36 | Hîrtie termo-chimică, compatibil cuaparat ECG, CardiofaxM, Nihon Kohden, EKG-1350K | Hîrtie termo-chimică, compatibil cuaparat ECG, CardiofaxM, Nihon Kohden, EKG-1350K | gradata, carte, 210 mm x 140mm , min 200 foi, compatibilă cu CardifaxM, Nihon Kohden, EKG-1350K, imprimeul sa fie accentuat (rosu/roz inchis), cu delimitarea clara a imprimeului | gradata, carte, 210 mm x 140mm , min 200 foi, compatibilă cu CardifaxM, Nihon Kohden, EKG-1350K, imprimeul sa fie accentuat (rosu/roz inchis), cu delimitarea clara a imprimeului | Bucată | 37.53 | 100 | [6 empty] | 100 | 3753 | 3127.5
168 | 37 | Hîrtie termo-chimică, 11 mm , compatibil cu CardiMaxFX7202 | Hîrtie termo-chimică, 11 mm , compatibil cu CardiMaxFX7202 | gradata, carte, 110 mm x 140mm , min 140 foi, compatibilă cu CardiMaxFX7202 imprimeul sa fie accentuat (rosu/roz inchis), cu delimitarea clara a imprimeului | gradata, carte, 110 mm x 140mm , min 140 foi, compatibilă cu CardiMaxFX7202 imprimeul sa fie accentuat (rosu/roz inchis), cu delimitarea clara a imprimeului | Bucată | 20 | 800 | [6 empty] | 800 | 16000 | 13333.34
170 | 38 | Hirtie termo-chimica, compatibil cu EDAN 47mm x 30m | Hirtie termo-chimica, compatibil cu EDAN 47mm x 30m | gradata, rulou, compatibilă cu EDAN 47mm x 30m | gradata, rulou, compatibilă cu EDAN 47mm x 30m | Bucată | 12.98 | 700 | [6 empty] | 700 | 9086 | 7571.67
173 | 39 | Husa sterila p/u microscop chirurgical | Husa sterila p/u microscop chirurgical | Husa sterila p/u microscop chirurgical de tip"smartdrape"REF:306028-0000-0000.Compatibila cu microscopul chirurgical ZEISS Tivato 700. Cu cipul atasat de husa p/u activarea functiei"Smart drape:de la microscopul chirurgical mentionat mai sus. De o singura utilizare.Dimensiuni:132 cm x 340 cm.Anul de productie 2022. | Husa sterila p/u microscop chirurgical de tip"smartdrape"REF:306028-0000-0000.Compatibila cu microscopul chirurgical ZEISS Tivato 700. Cu cipul atasat de husa p/u activarea functiei"Smart drape:de la microscopul chirurgical mentionat mai sus. De o singura utilizare.Dimensiuni:132 cm x 340 cm.Anul de productie 2022. | Bucată | 926 | 600 | [6 empty] | 600 | 555600 | 463000
176 | 40 | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 25- 35 cm | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 25- 35 cm | 1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitorele din cadrul instituției (Bistos BT 770, Edan IM 60, Mindray IPM 15) 2. Marimea 25- 35 cm 3. Reutilizabile 4. Rezistente la agenti chimici, permit dezinfectia chimica 5. Materil nylon si poliuretan | 1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitorele din cadrul instituției (Bistos BT 770, Edan IM 60, Mindray IPM 15) 2. Marimea 25- 35 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent | Bucată | 114 | 25 |  |  | 50 |  |  |  | 75 | 8550 | 7125
178 | 41 | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 33-47 cm | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 33-47 cm | 1. Cu un canal,un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitorele din cadrul instituției 2. Marimea 33-47 cm 3. Reutilizabile 4. Rezistente la agenti chimici, permit dezinfectia chimica 5. Materil nylon si poliuretan | 1. Cu un canal,un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitorele din cadrul instituției 2. Marimea 33-47 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent | Bucată | 114 | 87 |  |  | 50 |  |  |  | 137 | 15618 | 13015
180 | 42 | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 35-55 cm | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 35-55 cm | 1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitorele din cadrul instituției 2. Marimea 35- 55 cm 3. Reutilizabile 4. Rezistente la agenti chimici, permit dezinfectia chimica 5. Materil nylon si poliuretan | 1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitorele din cadrul instituției 2. Marimea 35- 55 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent | Bucată | 114 | 67 |  |  | 50 |  |  |  | 117 | 13338 | 11115
185 | 43 | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR | 1.Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm ±0,5mm Diametru exterior – 30 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Compatibil cu spirometre MIR 5. De unică folosința Se vor prezenta mostre pentru verificare. | 1.Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm ±0,5mm Diametru exterior – 30 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Compatibil cu spirometre MIR 5. De unică folosința Se vor prezenta mostre pentru verificare. | Bucată | 3.29 | 400 |  |  | 2000 |  |  |  | 2400 | 7896 | 6580
193 | 44 | Prezervative pentru USG | Prezervative pentru USG | Prezervative, p/u USG lungimea prezervativului 200 mm (+-10mm), latex, non-alergic, ambalaj individual cu indicarea termenului de valabilitate. | Prezervative, p/u USG lungimea prezervativului 200 mm (+-10mm), latex, non-alergic, ambalaj individual cu indicarea termenului de valabilitate. | Bucată | 2.46 | 2900 | [6 empty] | 2900 | 7134 | 5945
198 | 45 | Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 250mm x 200m | Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 250mm x 200m | Rolă din hîrtie măr.250mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. e, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă | Rolă din hîrtie măr.250mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. e, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă | Bucată | 523.84 | 120 | [6 empty] | 120 | 62860.8 | 52384
199 | 46 | Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 300mm x 200m | Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 300mm x 200m | Rolă din hîrtie măr.300mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C., formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă | Rolă din hîrtie măr.300mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C., formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă | Bucată | 628.61 | 120 | [6 empty] | 120 | 75433.2 | 62861
204 | 47 | Rolă de bandă indicator chimic sterilizare cu plazmă | Rolă de bandă indicator chimic sterilizare cu plazmă | Rolă lăţimea 70 cm (+-5cm) lungimea 200 cm (+-10cm), pentru sterilizare cu plazmă 54 grade C, pretăiate, să fie asigurată desprinderea ușoară | Rolă lăţimea 70 cm (+-5cm) lungimea 200 cm (+-10cm), pentru sterilizare cu plazmă 54 grade C, pretăiate, să fie asigurată desprinderea ușoară | Bucată | 132.12 | 30 | [6 empty] | 30 | 3963.6 | 3303
206 | 48 | Sensor pentru măsurarea saturaţiei de oxigen la deget (SpO2) adulti, p/u Nihon Kohden | Sensor pentru măsurarea saturaţiei de oxigen la deget (SpO2) adulti, p/u Nihon Kohden | Pentru adulţi, > 30 kg, fără latex, cu pelicula adeziva,compatibil cu monitorul NIHON KOHDEN să nu fie din materiale cu proprietăţi poroase.Unica folosinta. | Pentru adulţi, > 30 kg, fără latex, cu pelicula adeziva,compatibil cu monitorul NIHON KOHDEN să nu fie din materiale cu proprietăţi poroase.Unica folosinta. | Bucată | 60 | 500 | [6 empty] | 500 | 30000 | 25000
209 | 49 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray IPM 15 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray IPM 15 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray IPM 15 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray IPM 15 | Bucată | 400 | 7 | [6 empty] | 7 | 2800 | 2333.34
212 | 50 | Set electrocauter | Set electrocauter | Mâner autoclavabil min. 30 cicluri, cu 2 taste, cablu L = 3 m (+-20cm), 3 contacte, și electrod tip cuțit L = 70 mm (+-5mm), compatibil cu mânerul, accesoriu detașabil. | Mâner autoclavabil min. 30 cicluri, cu 2 taste, cablu L = 3 m (+-20cm), 3 contacte, și electrod tip cuțit L = 70 mm (+-5mm), compatibil cu mânerul, accesoriu detașabil. | Bucată | 359.76 | 1400 | [6 empty] | 1400 | 503664 | 419720
213 | 51 | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil | 1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm. | 1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm. | Bucată | 615.04 | 5 | [6 empty] | 5 | 3075.2 | 2562.67
220 | 52 | Sisteme de infuzie pentru pompa de infuzie | Sisteme de infuzie pentru pompa de infuzie | Protectie flux liber, compatibile cu pompa de ifuzie TERUMO TE-LM 800 | Protectie flux liber, compatibile cu pompa de ifuzie TERUMO TE-LM 800 | Bucată | 150 | 1100 | [6 empty] | 1100 | 165000 | 137500
221 | 53 | Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip “Combitrans”, 2linii p/u monitor Dragaer | Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip “Combitrans”, 2linii p/u monitor Dragaer | Cu 2 linii, Diapazonul de masurare 50 mmHg - 300 mHg , Sensibilitatea 5mv/v/mmHg± 1%, Protecţie de impulsul defibrilatorulu suport pentru amplasarea si fixarea sennzorilor de presiune arteriala si venoasa. Compatibil cu cablul cu 4 pini (tip BBraun, aflat în dotare). | Cu 2 linii, Diapazonul de masurare 50 mmHg - 300 mHg , Sensibilitatea 5mv/v/mmHg± 1%, Protecţie de impulsul defibrilatorulu suport pentru amplasarea si fixarea sennzorilor de presiune arteriala si venoasa. Compatibil cu cablul cu 4 pini (tip BBraun, aflat în dotare). | Bucată | 900 | 60 | [6 empty] | 60 | 54000 | 45000
222 | 54 | Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip “Combitrans”, 2linii p/u monitor Nihon | Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip “Combitrans”, 2linii p/u monitor Nihon | Cu 2 linii, Diapazonul de masurare 50 mmHg - 300 mHg5mv/v/mmHg± 1%, Protecţie de impulsul defibrilatorulu suport pentru amplasarea si fixarea sennzorilor de presiune arteriala si venoasa. Compatibil cu cablul cu 4 pini (tip BBraun, aflat în dotare). | Cu 2 linii, Diapazonul de masurare 50 mmHg - 300 mHg5mv/v/mmHg± 1%, Protecţie de impulsul defibrilatorulu suport pentru amplasarea si fixarea sennzorilor de presiune arteriala si venoasa. Compatibil cu cablul cu 4 pini (tip BBraun, aflat în dotare). | Bucată | 900 | 950 | [6 empty] | 950 | 855000 | 712500
224 | 55 | Test-indicator sterilizare 120/45 min extern | Test-indicator sterilizare 120/45 min extern | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 120 grade 45 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 120 grade 45 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. | Test | 0.23 | 1000 | [6 empty] | 1000 | 230 | 191.67
| 55 |  | REGISTRU | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată | 0 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
225 | 56 | Test-indicator sterilizare 120/45 min intern | Test-indicator sterilizare 120/45 min intern | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 120 grade 45 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 120 grade 45 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. | Test | 0.23 | 5000 | [6 empty] | 5000 | 1150 | 958.34
225 | 56 | REGISTRU | REGISTRU | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată | 0 | 5 | [6 empty] | 5 | 0 | 0
226 | 57 | Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern | Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 120 grade 20 min. Intern nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 120 grade 20 min. Intern nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. | Test | 0.11 | 1000 | [6 empty] | 1000 | 110 | 91.67
| 57 |  | REGISTRU | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată | 0 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
227 | 58 | Test-indicator sterilizare 121/15 min | Test-indicator sterilizare 121/15 min | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 121 grade1 15 min., nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 121 grade1 15 min., nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. | Test | 0.32 | 10000 | [6 empty] | 10000 | 3200 | 2666.67
| 58 |  | REGISTRU | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată | 0 | 10 | [6 empty] | 10 | 0 | 0
229 | 59 | Test-indicator sterilizare 121/20 min | Test-indicator sterilizare 121/20 min | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 121 grade 20 min. nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. . | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 121 grade 20 min. nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. . | Test | 0.11 | 2000 | [6 empty] | 2000 | 220 | 183.34
229 | 59 | REGISTRU | REGISTRU | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată | 0 | 2 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
230 | 60 | Test-indicator sterilizare 132° | Test-indicator sterilizare 132° | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 132 grade . Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 132 grade . Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. | Test | 0.11 | 6000 | [6 empty] | 6000 | 660 | 550
| 60 |  | REGISTRU | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată | 0 | 6 | [6 empty] | 6 | 0 | 0
231 | 61 | Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern | Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 132 grade 20 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 132 grade 20 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. | Test | 0.12 | 32000 | [6 empty] | 32000 | 3840 | 3200
| 61 |  | REGISTRU | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată | 0 | 32 | [6 empty] | 32 | 0 | 0
232 | 62 | Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern | Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 132 grade 20 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 132 grade 20 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. | Test | 0.12 | 226000 | [6 empty] | 226000 | 27120 | 22600
232 | 62 | REGISTRU | REGISTRU | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată | 0 | 226 | [6 empty] | 226 | 0 | 0
237 | 63 | Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Universal | Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Universal | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 4 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 4 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. | Test | 0.36 | 2000 | [6 empty] | 2000 | 720 | 600
| 63 |  | REGISTRU | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată | 0 | 2 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
| 64 |  | Set consumabile pentru plasmafereza automată | SUMA TOTALĂ cu TVA | Sistema de uz unic, tubulaturile de conexiune la soluţia NaCl şi soluţia anticoagulantă fiind asigurate cu clame; -ac tip 16 G, cu fisura laterală:lungimea acului nu mai mica de 3 cm. - integrat în sistemul închis şi steril al tubulaturii de recoltare; la portiunea de conexiune a acului cu setul clama si o distanta de 10 cm, - asigurat cu clama la punga de plasma, amplasat pe tubulatura de recoltare pînă la ramificarea racordului Y. lungimea acestui tub nu mai mica de 60 cm. • Sistemul de capisonare a acului post-donare cu utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent Linia pentru separarea plasme sa nu fie mai scurta de 80 cm de la bol- centrifuga.de la ramificarea racordului Y pana la punga de plasma nu mai scurt de 60 cm • Bol-centrifugă pentru colectarea sângelui transparent; • Soluţie anticoagulantă – conţinut de citrat de natriu 4%, steril, apirogen,volum de 200 ml, în recipient de plastic, asigurat cu element ce va permite fixarea recipientului în suport. • Container dublu pentru colectarea plasmei în volum 1000 ml, adaptat pentru fixarea la bol şi cu ac polimer pentru conectarea la recipientul din plastic cu soluţie NaCl; compatibile cu aparatul Nigale. | BUcată | 320 | 1520 | 150 | [5 empty] | 1670 | 534400 | 445333.34
112 | 65 |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 152mm x 90mm x 150 tip: pliată |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 150-152mm x 90mm x 150 tip: pliată compatibil cu dispozitivul Edan F 3 | BUcată | 21.12 |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 | 1056 | 880
1248 | 66 |  | Mască Nebulizer |  | Mască Nebulizer | BUcată | 8.65 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 | 432.5 | 360.42
1309 | 67 |  | Piesa Y-conector rotativ cu capac de aspirație |  | Piesa Y-conector rotativ cu capac de aspirație | BUcată | 16.2 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 | 810 | 675
1630 | 68 |  | Spirometru pentru stimulare pulmonară |  | Spirometru pentru stimulare pulmonară | BUcată | 52.02 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 5202 | 4335
1064 | 69 |  | Conector respirator gofrat |  | Conector respirator gofrat | BUcată | 9.84 |  |  |  | 4000 |  |  |  | 4000 | 39360 | 32800
1117 | 70 |  | Fixatoare adezive multiple pentru tuburile endotraheale |  | Fixatoare adezive multiple pentru tuburile endotraheale la adulți, adolescenți și copii. | BUcată | 20.04 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 | 20040 | 16700
3 | 71 |  | Absorber CO2 compatibil; cu aparatul Dragher (cartus) |  | Absorber CO2 compatibil; cu aparatul Dragher (cartus) | BUcată | 207 |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 | 4968 | 4140
177 | 72 |  | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 25- 35 cm |  | 1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitorele din cadrul instituției (Bistos BT 770, Edan IM 60, Mindray IPM 15) 2. Marimea 25- 35 cm 3. Reutilizabile 4. Rezistente la agenti chimici, permit dezinfectia chimica 5. Materil nylon si poliuretan | BUcată | 114 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 | 5700 | 4750
179 | 73 |  | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 33-47 cm |  | 1. Cu un canal,un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitorele din cadrul instituției 2. Marimea 33-47 cm 3. Reutilizabile 4. Rezistente la agenti chimici, permit dezinfectia chimica 5. Materil nylon si poliuretan | BUcată | 114 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 | 5700 | 4750
181 | 74 |  | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 25- 35 cm |  | 1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitorele din cadrul instituției (Bistos BT 770, Edan IM 60, Mindray IPM 15) 2. Marimea 25- 35 cm 3. Reutilizabile 4. Rezistente la agenti chimici, permit dezinfectia chimica 5. Materil nylon si poliuretan | BUcată | 103.2 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 | 5160 | 4300
219 | 75 |  | Sisteme de infuzie a lichidelor pina la 48 h (compatibil cu infuzomatul din dotare BBraun) |  | Tub calibrat Nu contine latex Rezistent la presiune (2 bari) Lungimea tubului 240-310 cm Steril Compatibil cu Infusomat Compact Plus | BUcată | 190 |  |  |  | 300 |  |  |  | 300 | 57000 | 47500
| 76 |  | Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 450mm x 200m |  | Rolă din hirtie măr.450mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Partea de hirtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparită dimensiunea, codul și numărul de lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-l in conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12luni. Bucată: o rolă | BUcată | 1000 |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 | 20000 | 16666.67
| 77 |  | Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 500mm x 200m |  | Rolă din hirtie măr.500mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Partea de hirtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparită dimensiunea, codul și numărul de lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-l in conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12luni. Bucată: o rolă | Bucată | 1000 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 | 10000 | 8333.34
| 78 |  | Test-indicator sterilizare 121/20 min INTERN |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 121 grade 20 min. nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. . | Test | 0.32 |  |  |  |  | 10000 |  |  | 10000 | 3200 | 2666.67
| 78 |  | REGISTRU |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată | 0 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 | 0 | 0
| 79 |  | Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), transparente |  | 1.Steril, apirogen, ne-toxic 2.Lungimea 150cm (±10cm) 3.Material: PVC, transparent, presiune - 4-7 bari 4.Unică folosință 5.Ambalaj individual 6.Conectare Luer-Lock 7.Termen de valabilitate - 3 ani de la livrare. 8.Tip “male-female” 8. Diametrul tubului: 1,5 x 2,7 mm | Bucată | 133 | [5 empty] | 200 | 150 | 350 | 46550 | 38791.67
[16 empty] | 4283929.01 | 3569940.95