Aprob:

Directorul interimar al IMSP SCTO

_______________ Ștepa Serghei

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea

Dispozitive medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul  2019.
prin procedura de achiziție

Concurs prin Cererea Ofertei de Pret

- Denumirea autorității contractante:

Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie.

- IDNO: 1003600150598

Adresa:  Municipiul Chișinău bd. Ștefan cel Mare 190

- Numărul de telefon/fax: (022) 24-23-30

Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.imspscto@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr./or | Denumirea DM | Cantitatea, Un. | Caracteristici tehnice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BAIE CU ULTRASUNET Cu temporizator digital, sistem de încălzire, monitorizare a temperaturii, și funcția degas. | 2 | - Volum (Litri) min 5l - max 9,5l. - Rezervor din oțel inoxidabil cu capac - Voltaj 230 V / 50 Hz / pînă la 500 Watt , - Frecvența de ieșire (Hz) 42000 - Temperatura reglabilă, - Diapazonul temperaturii: de la - ână la 70 °C , Capac, mânere, picioare antiderapante, cabluri de alimentare, Documente confirmative: Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. Catalogul producătorului, documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, cu indicarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. Termenul de garanție pentru echipament - nu mai mic de 24 luni din data instalării. Anul de producere: 2018 - 2019 |  |  |  |
|  | Preț |  | 40 000.00 |  |  |  |
| 2 | FIERASTRAU PENTRU AUTOPSIE Fierastrau pentru autopsie cu lame schimbabile, | 2 | - Motor cu butonul de oprit/pornit izolat., - System de reglare a rotațiilor: - Turația: min. 12.000 si 21.000 de rotatii pe minut, - Cablu electric - 5 metri, - Mandrină detașabilă (inox), cu posibilitatea de sterilizare. Complect de lame :40 sterili Alimentarea: 230 V / 50 Hz / 500 Watt Documente confirmative: Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. Catalogul producătorului, documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, cu indicarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. Termenul de garanție pentru echipament - nu mai mic de 24 luni din data instalării. Anul de producere: 2018 - 2019 |  |  |  |
|  | Preț |  | 25 000.00 |  |  |  |
| 3 | ORBITAL SHAKER | 1 | - System de reglare a frecvenței rotațiilor: de la 20 – 300 rpm., - Timer: 0 – 99 min sau in continuu. - Miscare orbitală, circulară: minim 19 mm., - Platforma cu cleme pentru fixare a colbei de 500 ml și 1000 ml, - Capacitate 4 x 1 L, 5 x 500 mL., - Incarcare min 4 kg, max. 6 kg., - Alimentare electrica 230 V, 50 Hz, - Cablu rețea. Documente confirmative: Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. Termenul de garanție pentru echipament - nu mai mic de 24 luni din data instalării. Anul de producere: 2018 - 2019 |  |  |  |
|  | Preț – |  | 20 000.00 |  |  |  |
| 4 | AGITATOR MAGNETIC (fără încălzire) | 2 | - Cantitatea agitata (H2O): max.5 L, - Motor: intrare 15 W, ieșire 1,5 W, - Viteza: de la 100, pînă la 1500 r/min., - Material platan: inox sau ceramic, - Dimensiuni platan: 100x100 mm., - Umiditatea relativa admisa 80%. Clasa de protecție IP21. Consumabile: - Două seturi de magnete chimice rezistente, de diferite dimensiuni, minimum 3 în set cu dimensiuni: min 3cm, maximum 8 cm lungime. Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. Termenul de garanție pentru echipament - nu mai mic de 24 luni din data instalării. Anul de producere: 2018 - 2019 |  |  |  |
|  | Preț |  | 18700.00 |  |  |  |
| 5 | Bare pentru agitație magnetică | 6 | Bare cilindrice din aliaje de aluminiu, nichel, fier și cobalt, acoperite cu teflon (PTFE) cu lungimea de 50 mm și diametru de 8 mm. |  |  |  |
|  | Preț |  | 700.00 |  |  |  |
| 6 | Extractor de bare pentru agitare magnetică | 1 | Alcătuit dintr-o colbă rigidă de 27 cm lungime, la capătul căreia se află un magnet puternic acoperit cu teflon (PTFE) |  |  |  |
|  | Preț |  | 4000.00 |  |  |  |
| 7 | pH-metru | 1 | - Calibrare automata, - LCD display, - HxLxl=1700x800x1400 /1900x950x1550mm - Parametri măsurați și afișați: Ph, mV, temperatura (0C), conductivitatea, sarea, oxigenul dizolvat (în secunde). - Diapazonul de măsurare: - Ph-ului: de la 2,00 pînă la 16,00 Rezoluția Ph: 0,01, Compensare ATC: 0/100. - Diapazonul ORP-1999/200 mV; -199.9 mV/499,9 mV; 500/2000 mS+-2+1 - Temperaturii: 0/110 0C. - Conductibilitatea: 0.0/199 µS; 2,00/19,99mS; 20,0/100,0 mS. - Sărurile dizolvate: 0,0/99,9ppm; 100/999 ppm; 1,00/9,99 ppt; 10,0 / 50,0 ppt. - Oxigenului: 0/200,0 %. Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. Termenul de garanție pentru echipament - nu mai mic de 24 luni din data instalării. Anul de producere: 2018 – 2019. |  |  |  |
|  | Preț |  | 22 000,00 |  |  |  |
| 8 | ECOGRAF CU SISTEM COMPACT DE IMAGISTICĂ DOPPLER COLOR (clasa EXPERT) . | 1 | Anul de producere: 2018-2019 Aplicații clinice: General, musculo-scheletal (osteoarticular, ortopedic), vascular Diagonala monitor: Min. 15 inch, Rezoluție: Min. 1042 x 786 (4:3) Stocare de imagini pe HDD: minim 500 GB Porturi pentru tranductoare active: min. 2 un. Baterie încorporată cu durata de lucru: min. 1,5 h |  |  |  |
|  |  | MODURI DE OPERARE ȘI VIZUALIZARE |  |  |  |  |
|  |  |  | 2D |  |  |  |
|  |  |  | M, M-anatomic, M-color |  |  |  |
|  |  |  | Color Doppler, |  |  |  |
|  |  |  | Doppler Continuu, Doppler Pulsat |  |  |  |
|  |  |  | Dopler tisular |  |  |  |
|  |  |  | Power Doppler |  |  |  |
|  |  |  | Redarea simultană în timp real a modulilor 2D, Color Doppler, Doppler Pulsat |  |  |  |
|  |  |  | Armonici superioare |  |  |  |
|  |  |  | Compatibil cu traductori de diferite frecvențe de tip: Convex, liniar, liniar vascular, |  |  |  |
|  |  |  | Optimizare automată a imaginii 2D prin amplasarea unei singure taste |  |  |  |
|  |  |  | Optimizare prin amplasarea unei singure taste a spectrului Doppler prin reglarea automată a scalei de viteze și ajustarea baseline-ului |  |  |  |
|  |  |  | Generarea de rapoarte pentru fiecare pachet de măsurători specifice aplicațiilor disponibile |  |  |  |
|  |  |  | Conectarea sistemului: min. 15 sec |  |  |  |
|  |  |  | Adîncime de scanare: min. 30 cm (40 cm) |  |  |  |
|  |  |  | Gama dinamică: in. 200 dB |  |  |  |
|  |  |  | Nivelele de gri: min. 256 (tonuri) |  |  |  |
|  |  |  | Soft de îmbunătățire a imaginii 2D (prin reducerea artefactelor și intrarea conturilor) – Reglabil în mai multe trepte de intensitate |  |  |  |
|  |  |  | Imagine trapezoidală pe sonda liniară pentru extinderea cîmpului de vizualizare |  |  |  |
|  |  |  | Taste cu funcții personalizabile de catre utilizator |  |  |  |
|  |  |  | Presetări de aplicații pentru fiecare transductor |  |  |  |
|  |  |  | Înregistrarea și redarea video |  |  |  |
|  |  |  | Memorie CINE: 2600 cadre |  |  |  |
|  |  |  | CINE Loop : 8000 linii |  |  |  |
|  |  |  | Conectarea în rețea tip LAN |  |  |  |
|  |  |  | Conectarea în rețea tip Wireless |  |  |  |
|  |  |  | Baterie : Li-ion |  |  |  |
|  |  |  | Mod 2D |  |  |  |
|  |  |  | Zone de focalizare: min. 8 |  |  |  |
|  |  |  | Hărți de gri: min. 13 |  |  |  |
|  |  |  | Scala gamei Dinamice : Min. 50 – 200dB |  |  |  |
|  |  |  | Formare imagine 2D |  |  |  |
|  |  |  | Mod M: Color |  |  |  |
|  |  |  | Frecvențe selectibile în mod M |  |  |  |
|  |  |  | Mod M anatomic inclus în configurație |  |  |  |
|  |  |  | Viteza de derulare Mod M selectibilă: min. 6 trepte |  |  |  |
|  |  |  | Hărți de gri: min. 13 |  |  |  |
|  |  |  | Mod Doppler spectral pulsat PW |  |  |  |
|  |  |  | Volum eșantion reglabil: min. 0,5 – 15 mm |  |  |  |
|  |  |  | PRF minim în modul pulsat: min. 1000 Hz - 22 500 Hz |  |  |  |
|  |  |  | Calcule automate în Doppler pulsat în timp real |  |  |  |
|  |  |  | Reglarea fluxul de sînge peste limita de viteză prin dublarea scalei curente, HPRF |  |  |  |
|  |  |  | Corecția unghiului de imaginile Doppler spectral |  |  |  |
|  |  |  | Mod Doppler spectral Continuu |  |  |  |
|  |  |  | PRF minim în modul continuu: de la 1 500 Hz pînă la 43 000 Hz |  |  |  |
|  |  |  | Optimizare automată a spectrului Doppler printr-o singură apmlasare de buton |  |  |  |
|  |  |  | Calcule automate în Doppler Continuu în timp real |  |  |  |
|  |  |  | Activ cu traductoarele de tip phased-aray |  |  |  |
|  |  |  | Permite inversia spectrului |  |  |  |
|  |  |  | Mod Doppler Color: |  |  |  |
|  |  |  | Hărți de culoare în funcție de transductorul și aplicația folosită: min. 14 |  |  |  |
|  |  |  | PRF cu banda : min. 0,6 K – 14 K Hz |  |  |  |
|  |  |  | Frecvențe spectrabile în transmisie |  |  |  |
|  |  |  | Inclinarea ferestrei doppler stînga-dreapta |  |  |  |
|  |  |  | CONFIGURAȚIA SISTEMULUI |  |  |  |
|  |  |  | - UNITATE DE BAZĂ CU CARACTERISTICILE TEHNICE |  |  |  |
|  |  |  | - SONDA CONVEXĂ |  |  |  |
|  |  |  | Gama de frecvența: de la 2 pînă la 8 MHz |  |  |  |
|  |  |  | Unghi de vizualizare: min. 65 0 |  |  |  |
|  |  |  | Cristale: min. 128 un. |  |  |  |
|  |  |  | Posibilitate atașare ghid biopsie |  |  |  |
|  |  |  | Aplicații |  |  |  |
|  |  |  | - SONDA LINIARĂ |  |  |  |
|  |  |  | Gama de frecvențe: de la 6 pînă la 15 MHz |  |  |  |
|  |  |  | Unghi de vizualizare: min. 40 0 |  |  |  |
|  |  |  | Cristale: : min. 128 un. |  |  |  |
|  |  |  | Posibilitate atașare ghid biopsie |  |  |  |
|  |  |  | Aplicații: Părți moi, musculscheletar |  |  |  |
|  |  |  | - SONDĂ LINIARĂ VASCULARĂ |  |  |  |
|  |  |  | Gama de frecvențe : de la 6 pînă la 12 MHz |  |  |  |
|  |  |  | Multiplicator pentru conectarea sondelor: cel puțin 2 porturi |  |  |  |
|  |  |  | - IMPRIMANTĂ TERMICĂ alb/negru – 1 un. |  |  |  |
|  |  |  | - TROLIU |  |  |  |
|  |  |  | Roți blocabile: 4 |  |  |  |
|  |  |  | Fixare securizată a USG |  |  |  |
|  |  |  | Reglarea verticală: de la 80 cm pînă la 100 mm |  |  |  |
|  |  |  | Suport pentru imprimantă |  |  |  |
|  |  |  | Alimentare electrica: 210V – 240V. |  |  |  |
|  |  |  | Cerințe de certificare: - Conformitate cu directiva 93/42 CEE. - Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. - Prezentarea certificatelor de la producator, ce atesta personal calificat local pentru efectuarea serviciului si reparatiilor in garantie și postgaranție. - Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului și postgaranție 36 luni. - Instalare, darea in exploatare de către participantul câștigător-obligatoriu - Training pentru utilizatori și personalul tehnic la instalare și la solicitare - obligatoriu. |  |  |  |
|  |  |  | Documente confirmative: - Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. - Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), in limba de stat sau in una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza)-obligatoriu. - Să se indice atît în oferta de preț cît și în factură (la livrare), prețul separat pentru fiecare dispozitiv, accesoriu și consumabil din set. |  |  |  |
|  | Preț |  | 450 000.00 |  |  |  |
| 9 | ELECTROCARDIOGRAF cu 3 canale, care înregistrează, printează şi/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display monocrom. | 1 | Tip pacient: adult, pediatric |  |  |  |
|  |  |  | Numărul de canale de procesare: 3 |  |  |  |
|  |  |  | Configurația: Portabil |  |  |  |
|  |  |  | Derivațiile | Tip înregistrare: auto și manual |  |  |
|  |  |  |  | Sensivitatea: 2.5, 5, 10, 20 mm/mv |  |  |
|  |  |  |  | Semnal de calibrare: 1 mV, ± 3% |  |  |
|  |  |  | Gama de frecvență | De diagnostic: 0.05-150 Hz |  |  |
|  |  |  |  | Filtru muscular: 25, 35Hz |  |  |
|  |  |  |  | Filtru frecvență joasă: 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67 Hz |  |  |
|  |  |  |  | Filtru frecvență înaltă: 20, 40, 100, 150Hz |  |  |
|  |  |  |  | Filtru de rețea: 50 Hz |  |  |
|  |  |  | Impendanța de intrare: ≥ 10 M Ohm |  |  |  |
|  |  |  | Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz: > 100 dB |  |  |  |
|  |  |  | Convertor analog-digital: ≥ 12 bit |  |  |  |
|  |  |  | Scurgeri spre pacient prin electrozi: ≤10 μA |  |  |  |
|  |  |  | Detector de pacemaker |  |  |  |
|  |  |  | Indicator deconectare electrod acustic sau visual |  |  |  |
|  |  |  | Imprimantă |  | Termică: încorporată |  |
|  |  |  |  |  | Mărimea hîrtiei: ≥ 60 mm |  |
|  |  |  |  |  | Să se indice numele derivației printate |  |
|  |  |  |  |  | Viteza de înscriere: 5, 10, 12.5, 25, 50 mm/s |  |
|  |  |  |  |  | Densitatea imprimarii: 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s |  |
|  |  |  |  |  | Derivațiile înscrise: minim 12 |  |
|  |  |  |  |  | Numărul de derivații înscrise simultan: 3 |  |
|  |  |  |  |  | Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG |  |
|  |  |  | Diplay |  | Grafic: da |  |
|  |  |  |  |  | LCD monochrmon |  |
|  |  |  |  |  | Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile |  |
|  |  |  |  |  | Marime ecran: ≥ 3 inch |  |
|  |  |  |  |  | Rezoluție display: ≥ 320x240 |  |
|  |  |  |  |  | Numărul de derivații afișate simultan: ≥ 6 |  |
|  |  |  | Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului: Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea |  |  |  |
|  |  |  | Ajustarea automată a izoliniei |  |  |  |
|  |  |  | Identificarea aritmiei |  |  |  |
|  |  |  | Regimul cardiac |  | Diapazon: 30 - 300 BPM |  |
|  |  |  |  |  | Acuratețea: ± 1 BPM |  |
|  |  |  |  |  | Sistem de interpretare a datelor ECG |  |
|  |  |  |  |  | Măsurări: PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR |  |
|  |  |  |  |  | Timpul interpretării: minim 10 s |  |
|  |  |  | Alimentarea: 220 V, 50 Hz |  |  |  |
|  |  |  | Baterie internă: reîncărcabilă |  |  |  |
|  |  |  | Timp operare autonomă: ≥ 2 h |  |  |  |
|  |  |  | Protecție defibrilator |  |  |  |
|  |  |  | Indicatori vizuali |  | Contact slab sau lipsă de contact |  |
|  |  |  |  |  | Status sistem |  |
|  |  |  |  |  | Deconectare alimentare rețea |  |
|  |  |  |  |  | Baterie descărcată |  |
|  |  |  | Accesorii |  |  |  |
|  |  |  | Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc): - 2 set. |  |  |  |
|  |  |  | Hîrtie termică: 30 buc. |  |  |  |
|  |  |  | Gel de contact: 1 litru |  |  |  |
|  |  |  | Geantă portabilă de protecție – 1 un. |  |  |  |
|  |  |  | Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. Termenul de garanție pentru echipament - nu mai mic de 24 luni din data instalării. Anul de producere: 2018 - 2019 |  |  |  |
|  | Preț – 18 000.00 |  |  |  |  |  |
| 10 | STERILIZATOR (V-20 litri) cu aer uscat destinat sterilizării intrumentelor medicale | 1 | Ventilaţie: forţată, controlată electronic |  |  |  |
|  |  |  | Construcție interioară: oțel inox |  |  |  |
|  |  |  | Construcție exterioară: cu acoperire anticorozivă |  |  |  |
|  |  |  | Regimuri de sterilizare: programabile |  |  |  |
|  |  |  | Protecție la supraîncălzire: analogical digitală |  |  |  |
|  |  |  | Alarme: acustică, vizuală |  |  |  |
|  |  |  | Diagnostic automat: cu afișarea codului erorii |  |  |  |
|  |  |  | Volumul: 20 l, ± 5 l |  |  |  |
|  |  |  | Camera sterilizatorului: Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior |  |  |  |
|  |  |  | Temperatura: de la 50℃ pînă la 200℃ |  |  |  |
|  |  |  | Abaterea temperatură: nu mai mare de 3℃ |  |  |  |
|  |  |  | Abatere timp: ≤ 1 min |  |  |  |
|  |  |  | Timp de încălzire pînă la 180℃: ≤ 35 min |  |  |  |
|  |  |  | Regim de sterilizare prestabilite: - 180℃, 60 min, - 160℃, 150 min, - 120℃, 45 min. |  |  |  |
|  |  |  | Timpul de răcire: ≤ 35 min, pînă la 75℃ |  |  |  |
|  |  |  | Deconectare de avariere: la temperatura 205 - 235℃ |  |  |  |
|  |  |  | Tipul de funcționare fără întrerupere: ≥ 8 ore |  |  |  |
|  |  |  | Rafturi: ≥ 2 |  |  |  |
|  |  |  | Alimentare: 200-240V, 50 Hz. |  |  |  |
|  |  |  | Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. Termenul de garanție pentru echipament - nu mai mic de 36 luni din data instalării. Anul de producere: 2018 - 2019 |  |  |  |
|  | Preț - |  | 8000.00 |  |  |  |
| 11 | INCUBATOR (Termostat) Dispozitiv de laborator, care se utilizează pentru menţinerea îndelungată la temperaturi variate | 1 | Diapazon temperatură: de la +25 0 C pînă la +100 0 C |  |  |  |
|  |  |  | Taimer sonor |  |  |  |
|  |  |  | Rezoluția de programare: ≤ 1 grad |  |  |  |
|  |  |  | Timp de funcționare: de la 1 min. pînă la 96 h. neîntrerupt |  |  |  |
|  |  |  | Stabilitatea temperaturii: +-1 0 C |  |  |  |
|  |  |  | Afișaj: LCD |  |  |  |
|  |  |  | Control : Microprocesor |  |  |  |
|  |  |  | Diapazon coeficient de calibrare: 0.936 ...1.063 (± 0.063) |  |  |  |
|  |  |  | Capacitate tuburi: 24х2/1,5 ml ; 15х0,5 ml; 10х0,2 ml |  |  |  |
|  |  |  | Diameru carcasei/adîncime: Ø 130 мм / 45 мм |  |  |  |
|  |  |  | Alimentare rețea: 220 V, 50 Hz |  |  |  |
|  |  |  | Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. Termenul de garanție pentru echipament - nu mai mic de 36 luni din data instalării. Anul de producere: 2018 - 2019 |  |  |  |
|  | Preț – |  | 18 000.00 |  |  |  |
| 12 | Sistem de retractare a țesuturilor moi regiunii toracolombare cu parte mobilă pe bara și system de fixare | 2 | 3 x 4 dinți Brațe articulate Dinți ascuțiți SP4067-20 Lungimea totală a instrumentului 20 cm/8II |  |  |  |
|  | Preț - |  | 2600.00 |  |  |  |
| 13 | Sistem de retractare a țesuturilor moi regiunii lombare, tip Caspar, cu 3 retractoare active, 1 pasi și bară mobilă și system de fixare | 1 |  |  |  |  |
|  | Preț - |  | 2400.00 |  |  |  |
| 14 | Laminotom tip Kerrison cu system de înlăturare a osului | 5 | Ciupitor 450 , sus 2mm -1 un. 3mm - 1un. 4mm – 1 un. 5 mm – 1 un. 6 mm – 1un. Lungimea instrumentului totală 20 cm (20 cm/8II) Unghiul mușcătorului 40 grade, Suprafața acoperită cu titan Culoare neagră |  |  |  |
|  | Preț - |  | 9500.00 |  |  |  |
| 15 | Ciupitor de disc intervertebral tip Caspar, drept, 7 1/4". | 4 | Ciupitor: 2x10 mm -1un. 3x10 mm -1un. 4x10mm – 1un. 5x10mm - 1un. Vîrf drept 0 grade Lungimea instrumentului totală 18 cm (18 cm/7II) |  |  |  |
|  | Preț - |  | 5 500.00 |  |  |  |
| 16 | Ciupitor de disc intervertebral tip Wilde, drept 7 1/4" | 2 | Ciupitor: 4 x 9 mm – 1un. 5 x 10mm – 1un |  |  |  |
|  | Preț - |  | 2500.00 |  |  |  |
| 17 | Retractor radicular cu unghi | 3 | 0 grade 45 grade 90 grade Baionetă dublă Lungimea instrumentului totală 21 cm. /8 1/4II |  |  |  |
|  | Preț - |  | 1100.00 |  |  |  |
| 18 | Sondă cu bilă | 4 | Lungime 23 mm. Mărime: 8 mm – 650, 10 mm - 800 12 mm - 750 13 mm – 800 |  |  |  |
|  | Preț |  | 1000.00 |  |  |  |
| 19 | Sondă pentru aspirație | 4 | 2 mm – 1un 3 mm– 1un 4 mm – 1un 5 mm – 1un |  |  |  |
|  | Preț - |  | 600.00 |  |  |  |
| 20 | Ciupitor de os tip Luer, activ | 1 | - |  |  |  |
|  | Preț – |  | 1000.00 |  |  |  |
| 21 | Lingură tip Volkmann | 3 | 3 mm – 1un 4 mm – 1un 5 mm – 1un |  |  |  |
|  | Preț - |  | 1000.00 |  |  |  |
| 22 | Ciupitor drept | 1 | L – 130 mm. d – 3,4 mm. Mărimea tăietare 6*2mm |  |  |  |
|  | Preț – |  | 10 000.00 |  |  |  |
| 23 | Ciupitor drept, standart | 1 | L - 130mm d – 3,4 mm Mărimea tăietare 6*3,5 mm |  |  |  |
|  | Preț – |  | 12 000.00 |  |  |  |
| 24 | Ciupitor oval, drept | 1 | L - 130mm d – 3,4 mm Mărimea tăietare 6*4,4 mm |  |  |  |
|  | Preț – |  | 12 600.00 |  |  |  |
| 25 | Aparat fizioterapeutic pentru aplicarea cu curent continuu pulsativ | 2 | Diapazonul de reglare a curentului: min. 0,5 – max. 50 mA |  |  |  |
|  |  |  | Consumul de energie: min. 11 VA - max. 15 VA |  |  |  |
|  |  |  | Curentul maximal aplicat la pacient: 50±5 mA |  |  |  |
|  |  |  | Alimentarea aparatului de la rețea: 220 V/50Hz |  |  |  |
|  |  |  | Microampermetru incorporat cu două scări gradate |  |  |  |
|  |  |  | Durata procedurii : de la 0 pînă la 99 sec |  |  |  |
|  |  |  | Diversitatea formelor de curenți |  |  |  |
|  |  |  | Clasa electrosecuritate - II |  |  |  |
|  |  |  | Anul de producere: 2018 - 2019 |  |  |  |
|  |  |  | Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. Termenul de garanție pentru echipament - nu mai mic de 24 luni din data instalării. |  |  |  |
|  | Preț – |  | 22 000.00 |  |  |  |
| 26 | Aparat magnitoterapie (magnito-laser) Preț – | 1 | Amplituda inducției magnetice: 20 (±3) мТl; Puncte de aplicare: min. 4 Durata impulsului: de la 1,5 ms pînă la 2,5 ms. Frecvența impulsurilor curnților: min. 6 Hz Puterea: max. 15 VA Alimentarea curent alternativ: 50 Hz; 220 V |  |  |  |
|  |  |  | Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. Termenul de garanție pentru echipament - nu mai mic de 24 luni din data instalării. Anul de producere: 2018 - 2019 |  |  |  |
|  |  |  | 4000.00 |  |  |  |
| 27 | Aparat pentru inhalare cu compresor (nebulaiser) | 1 | Viteza maximală a pulverizării (dispersării): 0.4 мl/мин |  |  |  |
|  |  |  | Volumul pentru preparate medicamentoase: 7 мl |  |  |  |
|  |  |  | Volumul restant a preparatelor: 0.7 мl |  |  |  |
|  |  |  | Fracția (mărimea) medie a particolelor: 3 мкм |  |  |  |
|  |  |  | Fracția max.particulelor: 5 мкм |  |  |  |
|  |  |  | Lungimea furtunului pentru respirație: min. 200 cm |  |  |  |
|  |  |  | Activitatea compresorului în regim de lucru: min. 6 ore |  |  |  |
|  |  |  | Comutator rezistent la umeditate |  |  |  |
|  |  |  | Ventelator încorporat |  |  |  |
|  |  |  | Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. Termenul de garanție pentru echipament - nu mai mic de 24 luni din data instalării. Anul de producere: 2018 - 2019 |  |  |  |
|  | Preț - |  | 5500.00 |  |  |  |
| 28 | Aparat fizioterapeutic pentru magnitoterapie ( cu frecvență joasă) | 3 | Amplituda maximă a inducției magnetice: 30+- 9 mTl |  |  |  |
|  |  |  | Tensiunea rețelei electrice: 220-+22 V; 50 Hz. |  |  |  |
|  |  |  | Puterea de consum: ≈ 50 VA |  |  |  |
|  |  |  | Durata funcționării neîntrerupte: max. 6 Ah |  |  |  |
|  |  |  | Manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. Termenul de garanție pentru echipament - nu mai mic de 24 luni din data instalării. Anul de producere: 2018 - 2019 |  |  |  |
|  | Preț - |  | 14 100.00 |  |  |  |
| 29 | Aparat ultrasonoterapie | 1 | Начало формы Начало формы Reglarea puterii de emisie: treptată Начало формы 1,5 cm2 Durata procedurii: de la 1 min. pînă la 30 min Puterea consumată: ≈ 45 BA Tensiunea de alimentare de la rețeau electrică: 220V; 50Hz Начало формы - Sonde – min.3 un. Plăci de cuarț – min.5 un. (de rezervă Manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. Termenul de garanție pentru echipament - nu mai mic de 24 luni din data instalării. Anul de producere: 2018 - 2019 Конец формы Конец формы Конец формы Конец формы |  |  |  |
|  | Preț -14 000.00 |  | Начало формы Конец формы |  |  |  |
| 30 | Aparat fizioterapeutic pentru darsinvalizare, pentru aplicarea cu curent frecvență înaltă | 1 | Начало формы Конец формы Putereaconsumată: max 80 W |  |  |  |
|  |  |  | Frecvenţa undelor de puls: max 110 kHz |  |  |  |
|  |  |  | Frecvența impulsurilor de modulare: max. 100 Hz |  |  |  |
|  |  |  | Tensiunea de ieșire a frecvențelor: min. 3,5 kV |  |  |  |
|  |  |  | Intensitatea curentului la ieșire:min. 4mA |  |  |  |
|  |  |  | Durata procedurii: de la 0 pînă la 99 sec. |  |  |  |
|  |  |  | Ceas încorporat |  |  |  |
|  |  |  | Complect de electrozi utilizaţi: min. 1 set. |  |  |  |
|  |  |  | Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. Termenul de garanție pentru echipament - nu mai mic de 24 luni din data instalării. Anul de producere: 2018 - 2019 |  |  |  |
|  | Preț – |  | 14 500.00 |  |  |  |
| 31 | Dispozitiv medical fizioterapeutic p/u miostimulare | 1 | Aparat p/u electristimulare (miostimulare) |  |  |  |
|  |  |  | Canale ieșire: min. 4 un. |  |  |  |
|  |  |  | Programe: min. 3 |  |  |  |
|  |  |  | Electrozi cauciuc: min. 4 un. |  |  |  |
|  |  |  | Durata procedurii: de la 5 min. pînă la 25 min. |  |  |  |
|  |  |  | Curent la ieșire : pînă la 90 мА |  |  |  |
|  |  |  | Durata impulsului: 200 - 500 мкс |  |  |  |
|  |  |  | Pauza intermediară: între 2 sec. |  |  |  |
|  |  |  | Polaritatea: monopolară bipolară |  |  |  |
|  |  |  | Accesorii: - Curele pentru mîini – 1 set. - Curele pentru picioare – 1 set. - Curea pentru abdomen – 1 un. |  |  |  |
|  |  |  | Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. Termenul de garanție pentru echipament - nu mai mic de 24 luni din data instalării. Anul de producere: 2018 - 2019 |  |  |  |
|  | Preț - |  | 3000.00 |  |  |  |
| 32 | Masă- canapea reglabila pentru efectuarea masaj pacienților | 4 | Sistem de ridicare (pleant) |  |  | Hidraulic |
|  |  |  |  |  |  | Electric cu panou de manevrare |
|  |  |  | Secțiuni: min. 2 (cap-spate). Inaltimea reglabilă: min. 48 cm. - max.78 cm., Lățimea canapelei: min. 87 cm., Lungimea totală : min. 200 cm., Lungimea părții spatelui min. 122 cm., Lungimea părții cap: min. 76cm., Cadru suportului: oțel, Suport rolă hartie, Saltea: 1 un., Căptușită cu material impermiabil, lavabilă, la dezinfectare. Greutatea pacient: ≥ 200 Kg. |  |  |  |
|  |  |  | Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. Termenul de garanție pentru echipament - nu mai mic de 36 luni din data instalării. Anul de producere: 2018 - 2019 |  |  |  |
|  | Preț - |  | 36000.00 |  |  |  |
|  | Total |  | 799 300.00 |  |  |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: din moentul semnării contractului pînă la  31.12.2019, în timp de 20 zile de la comanda beneficiarului. DDP - Franco destinație vămuită.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DUAE | semnat electronic de către operatorul economici Obligatoriu | Obligatoriu |
|  | Oferta | Formularul F 3.1 – semnat electronic de către operatorul economici | Obligatoriu |
|  | Specificații de preț | Formularul F 4.1 - semnat electronic de către operatorul economici | Obligatoriu |
|  | Specificații tehnice | Specificații tehnice Formularul F 4.2 - semnat electronic de către operatorul economici | Obligatoriu |
|  | Operatorii la solicitare vor prezenta mostre in termen de trei zile lucratoare |  | Obligatoriu |
|  | Certificate CE |  | Obligatoriu |
|  | Certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale |  | Obligatoriu |
|  | Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 |  | Obligatoriu |
|  | Catalogul producătorului, documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, cu indicarea numarului de referință/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. |  |  |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată achizitii cu costuri mici este completarea dispozitivelor existente în stocul spitalului.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut și calitatea produsului.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Pretul cel mai scazut pe lot si calitatea produsului |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: conform termenului stabilit SIA “RSAP”.

- pe: conform termenului stabilit SIA “RSAP”.

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: în  limba de stat

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare 01.02.2020

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform termenului stabilit SIA “RSAP”.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| sistemul de comenzi electronice | Se va utiliza |
| facturarea electronică | Se va utiliza |
| plățile electronice | Se va utiliza |

Conducătorul grupului de lucru:  ___________________________                L.Ș.