CAIET DE SARCINI

REPARAȚIA DISPOZITIVELOR MEDICALE

| Nr. | Dispozitiv | Lucrări de reparație | Valoarea estimativă fără TVA, lei |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ultrasonograf HI VISION Avius, Prod. HITACHI, anul 2014, S/N: G320243414. | Defect depistat: In timpul funcționării apar artefacte pe imaginea diagnosticată. Problema este prezentă la utilizarea cu toate transductoarele în orice regim de lucru. Lucrări necesare: Repararea plăcii de procesare video (RDBF). | 100 000 |
| 2 | Ultrasonograf HI VISION Avius, Prod. HITACHI, anul 2014, S/N: G320243414. | Sonda convex Diapazonul de frecventa – de la 1.0 Mhz la minim 5.0 Mhz; Unghiul de scanare minim 70 grade si latime de scanare de minim 50 mm; Destinat pentru examinarea organelor interne; Cu verificare metrologica prezent la dare in exploatare; Garantie minim 12 luni | 160 000 |
| 3 | Videocolonoscop, Fujinon EC-590ZW3/L, S/N: 1C667K022, anul 2016. | Lucrări necesare: 1. Înlocuirea cauciuc pentru susținerea de îndoire, (RUBBER FOR BENDING SECTION (RoHS)). 2. Înlocuirea tubului de protecție, (PROTECTION TUBE (RoHS)). 3. Înlocuirea tubului de aer/apă pentru pânze, (FORCEPS CHANNEL TUBE (RoHS) , AIR/WATER TUBE (RoHs)) 4. Înlocuirea secțiunei de inserare, (INSERT SECTION(RoHS)). | 54 200 |
| 4 | Videogastroscop GIF-HQ190, S/N: 2612292 | Defect depistat: - Ruperea firelor metalice de angulatie - Uzarea tubului de insertie - Lipsa unghiurilor - Uzarea portiunii de angulatie Lucrări necesare: - Schimbarea partii de insertie; - Schimbarea fibrelor de lumina; - Schimbarea canalului de biopsie; - Schimbarea cauciucului capului distal A; - Setarea etansietatii; | 140 000 |
|  | T O T A L |  | 454 200 lei |

Cerințe față de dispozitivele reparate:

1. Certificat privind atestarea tehnico-profesională a inginerului care va efectua lucrările de reparație;

2. Garanție lucrărilor de reparație efectuate, minim 6 luni.

3. Testarea, verificarea dispozitivului după îndeplinirea lucrărilor de reparație.

4. Emiterea unui raport a lucrărilor îndeplinite asupra dispozitivului medical.

5. Toate defecțiunile care pot parveni în urma lucrărilor de reparație sunt asumate de agentul economic executor.