## Electrocardi.
CPV | Grupa generală | Grupa Mare | Grupa medie | Grupa mică | Cod Numeric | Cod Final |  | DCI/Denumire Lot | Denumire Poziție | Specificație Tehnică | Divizarea minimă (după forma de ambalare) | UM | IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Dispozitive implantabile | Electrocardiostimulatoare | 004492 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiDispozitive implantabile 004492 | 1-64180 | Electrocardiostimu-lator monocameral, SR, cu regim de stimulare AAIR, VVIR inclusiv cu electrod endocardial | Electrocardiostimu-lator monocameral, SR, cu regim de stimulare AAIR, VVIR inclusiv cu electrod endocardial | Electrocardiostimulator monocameral SR, RMN compatibil minimum 1.5T, cu regim de stimulare AAIR, VVIR inclusiv cu 1 electro endocardial – electrod ventricular cu lungimea 58-65 cm, diametru 5F-7F, cu fixarea active. Prezenta functiilor de autocapturare, adaptarea de fcc. Lungevitatea bateriei minimum 10 ani. Solicitare dimensiunei electrozilor la cerinta specialistului. | 1 | bucată |  | 15 | 15
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Dispozitive implantabile | Electrocardiostimulatoare | 004493 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiDispozitive implantabile 004493 | 2-64180 | Electrocardiostimulator bicameral, DR, cu regim de stimulare DDDR inclusiv cu 2 electrozi endocardiale | Electrocardiostimulator bicameral, DR, cu regim de stimulare DDDR inclusiv cu 2 electrozi endocardiale | Electrocardiostimulator bicameral DR, RMN compatibil minimum 1.5T, cu regim de stimulare DDDR inclusiv cu 2 electrozi endocardiali – 1 electrod atrial cu lungimea 52-60 cm; 1 electrod ventricular cu lungimea 58-65 cm, diametru 5F-7F, cu fixarea active. Prezenta functiilor de autocapturare, adaptarea de fcc, algoritme de protectie declansarii fibrilatiei atriale, algoritme de micsorarea stimulrii VD, posibilitatea efectuarii SEF (optional). Lungevitatea bateriei minimum 10 ani. Solicitare dimensiunei electrozilor la cerinta specialistului. | 1 | bucată |  | 35 | 35
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Dispozitive implantabile | Electrocardiostimulatoare | 004495 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiDispozitive implantabile 004495 | 4-64180 | Cardioverter-defibrilator impalntabil monocameral de tip VR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4 | Cardioverter-defibrilator impalntabil monocameral de tip VR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4 | Cardioverter-defibrilator implantabil monocameral de tip SR, RMN compatibil 1.5T, longivitate dispozitivului minimum 8 ani , electrod ventricular de socare lungimea 58-65 cm, diametru 7F-9F, de tip DF-4 sau DF-1/IS-1, cu fixație activă. Algoritme de autocapturare, autosensing, discriminarea tahicardiei s/ventriculare. 3 zone de tahicardii (VT1, VT2, VF). Terapii antitahicardice de de socare de la 5-40Dj. Solicitare dimensiunei electrozilor la cerinta specialistului. | 1 | bucată |  | 1 | 1
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Dispozitive implantabile | Electrocardiostimulatoare | 004496 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiDispozitive implantabile 004496 | 5-64180 | Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P in complect cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian | Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P in complect cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian | Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P (device pentru terapie de resincronizare) in complect cu electrozi: atrial cu lungimea 52-60 diametru 5F-7 F, cu fixarea active pentru ventricul drept cu lungimea 58-65 diametru 5F-7F, conexiunea IS1, cu fixarea activa, electrod pentru ventricul sting bipolar/quadripolar (conexiunea IS1), minimum 3 vectori de stimulare VS, diametru 4F - 6F cu fixarea pasiva, kit-introducer cu sistem de delivrare pentru intubarea de sinus coronarian (minimum 2 teci cu diferite curburi - la solicitarea specialistului),subselector minimum 2 curburi (la solicitarea specialistului ), balon pentru venografie sinusului coronarian; ghid coronarian hidrofil d- 0.014. Lungevitatea bateriei minimum 7 ani. | 1 | bucată | 7 |  | 7
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Dispozitive implantabile | Electrocardiostimulatoare | 004497 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiDispozitive implantabile 004497 | 6-64180 | Introducer 6-9F de tip “peel-away” | Introducer 6-9F de tip “peel-away” | Teaca-introducer de tip peel-away cu lungimea – 11-15 cm diametru 6F-10F | 1 | bucată |  | 80 | 80
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Dispozitive implantabile | Electrocardiostimulatoare | 004499 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiDispozitive implantabile 004499 | 8-64180 | Registrator implantabil de tip “loop-recorder” | Registrator implantabil de tip “loop-recorder” | Registrator implantabil de tip “loop-recorder”, durată registrarii minimum 3 ani, compatibil cu scanare a RMN. | 1 | bucată |  | 1 | 1
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Dispozitive implantabile | Electrocardiostimulatoare | 004500 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiDispozitive implantabile 004500 | 9-64180 | Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporara | Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporara | Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporara lungimea – 100-130 cm, stimularea bipolara, d- 5-6F, de tip "stiff", cu curbura fixa, optional cu balon. | 1 | bucată |  | 30 | 30
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Dispozitive implantabile | Electrocardiostimulatoare | 004506 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiDispozitive implantabile 004506 | 13-64180 | Cateter electrod ablație cu RF | Cateter electrod ablație cu RF | Cateter electrod ablaţie dimensiuni 7F- 8F, 4 polar cu vîrful electrodului 3,5-4 mm, spaţiu între electrozi 2-5-2 mm, cu sensor de măsurare temperaturii de tip „thermistor sau thermocouple”, cu curbura deflectabilă uni- sau bidirecţional, disponibile în tipuri de curbură S (small), M (medium), L (large), lungimea 100- 115 cm. Catetere să aiba posibilitatea de registrarea intracardiacă, stimularea cardiacă şi vîrful de a livra energie de la generatorul de radiofrecvenţă cu puterea maxima 70 Wt. Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare și generatorul de RF IBI 1500T11. Posibiltatea de a folosi la pacienți pediatrici. | 1 | bucată | 30 |  | 30
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Dispozitive implantabile | Electrocardiostimulatoare | 004508 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiDispozitive implantabile 004508 | 14-64180 | Cateter electrod ablație RF cu irigare | Cateter electrod ablație RF cu irigare | Cateter electrod ablaţie dimensiuni 7F- 8F, 4 polar cu vîrful electrodului 3.5 si 4 mm, cu port suplimentar pentru canal de răcire uniformă, spaţiu între electrozi 2-5-2 mm, cu curbura deflectabilă uni- sau bidirecţional, disponibile în tipuri de curbură M (medium), L (large), lungimea 100 - 115 cm. Catetere să aiba posibilitatea de registrarea intracardiacă, stimularea cardiacă şi vîrful de a livra energie de la generatorul de radiofrecvenţă cu puterea maximală 50W. Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare și generatorul de RF IBI 1500T11. Posibiltatea de a folosi la pacienți pediatrici. | 1 | bucată | 100 |  | 100
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Dispozitive implantabile | Electrocardiostimulatoare | 004511 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiDispozitive implantabile 004511 | 16-64180 | Patch-kit (electrozi set pentru 3D mapping) | Patch-kit (electrozi set pentru 3D mapping) | Patch-kit, setul de electrozi ce se utilizeaza pentru mapparea 3D, compatibile cu sistemul de navigare EnSite Velocity (SJMedical) | 1 | bucată | 10 |  | 10
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Dispozitive implantabile | Electrocardiostimulatoare | 004524 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiDispozitive implantabile 004524 | 29-64180 | Cardiostimulator-cardioverter tricameral (biventricular) CRT – D in complect cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian, electrodul de socare | Cardiostimulator-cardioverter tricameral (biventricular) CRT – D in complect cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian cu electrodul de socare | Cardioverter-defibrilator tricameral (biventricular) CRT – D (device pentru terapie de resincronizare si preventie mortii subite) in complect cu electrozi: atrial cu lungimea 52-60 diametru 5F-7 F, cu fixarea active pentru ventricul drept electrod de socare lungimea 58-65 cm, diametru 7F-9F, de tip DF-4 sau DF-1/IS-1, cu fixație activă, electrod pentru ventricul sting quadripolar (conexiunea IS1/IS4), minimum 10 vectori de stimulare VS, diametru 4F - 6F cu fixarea pasiva, kit-introducer cu sistem de delivrare pentru intubarea de sinus coronarian (minimum 2 teci cu diferite curburi - la solicitarea specialistului),subselector minimum 2 curburi (la solicitarea specialistului ), balon pentru venografie sinusului coronarian; ghid coronarian hidrofil d- 0.014. Lungevitatea bateriei minimum 7 ani. RMN compatibil minimum cu 1.5 T (optional). | 1 | bucată | 10 | 1 | 11
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Dispozitive implantabile | Electrocardiostimulatoare | 004527 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiDispozitive implantabile 004527 | 32-64180 | Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P in complect cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian | Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P in complect cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian | Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P (device pentru terapie de resincronizare) in complect cu electrozi: atrial cu lungimea 52-60 diametru 5F-7 F, cu fixarea active pentru ventricul drept cu lungimea 58-65 diametru 5F-7F, conexiunea IS1, cu fixarea activa, electrod pentru ventricul sting quadripolar (conexiunea IS1/IS4), minimum 10 vectori de stimulare VS, diametru 4F - 6F cu fixarea pasiva, kit-introducer cu sistem de delivrare pentru intubarea de sinus coronarian (minimum 2 teci cu diferite curburi - la solicitarea specialistului),subselector minimum 2 curburi (la solicitarea specialistului ), balon pentru venografie sinusului coronarian; ghid coronarian hidrofil d- 0.014. Lungevitatea bateriei minimum 7 ani. RMN compatibil minimum cu 1.5 T. | 1 | bucată |  | 1 | 1