## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Sistemului de litotriție extracorporală cu unde de șoc conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican ,,Timofei Moșneaga” (repetat) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Sistem de litotriție extracorporală cu unde de șoc | Sistem de litotriție extracorporală cu unde de șoc |  |  |  | Configurare sistemului: - Dispozitiv terapeutic cu unde șoc - 1 buc ; - Ultrasonograf - 1 buc; - Unitatea radiologică cu braț-C - 1 buc; - Masă motorizată pentru tratament dacă dispozitivul terapeutic cu unde șoc nu este dotat - 1 buc. Toate componentile sistemului să fie conforme cu recomandările producătorului dispozitiv terapeutic cu unde șoc (declarație de la producător)"" Dispozitivul terapeutic cu unde șoc Generarea undelor de șoc: piezoelectric sau electromagnetic Adâncimea de penetrare aundelor șoc (minim necesar): 150 mm Presiunea focalizării (minim necesar): 92 MPa Să asigure presiune reglabilă în diapazonul minim necesar 8 MPa - 92 MPa pentru focusul cu diametru de Ø 4,3 mm - Ø 6,7 mm și lungimea de 50 mm - 79 mm Diametrul sursei undelor de șoc 205 mm ± 65 mm Să asigure frecvențile undelor de șoc 1 Hz, 1,5 Hz, 2 Hz, 3 Hz, sinhronizate cu ECG Să fie dotat cu sistem ce asigure locarizarea asistată de ultrasunet în timp real. Panou de control sau telecomandă Masă pentru tratament cu secțiune radio transparentă, ce permite focusarea dispozitivul terapeutic cu unde șoc asistat de unitatea radiologică cu braț-C Masa motorizată integrată sau separată Suprafața utilă minim necesară a mesei : lungimea 180 cm ; lățimea 55 cm. Înălțimea reglabilă motorizată. ""Masa să asigure reglarea minim necesară: ± 60 mm (longitudinal) ± 50 mm (lateral)"" Să asigure sarcina minem necesară 180 kg. Ultrasonograf Ultrasonograful să fie dotat cu softuri licențe, preseturi, pentru recunoaștere și sincronizarea cu dispozitivul terapeutic cu unde șoc Pachet minim necesar: Urologic și Litotriție (dacă este adițional ) Minim 2 porturi active (posibil prin multiplicator); ""Moduri de bază: B-mod M-mod Doppler spectral (PW,CW)"" Regimuri de optimizare și ajutătoare pentru operător Memoria CINE minim 45 000 cadre sau video 50 sec. Spațiul de stocare minim necesar 320 GB Monitor minim 15 inch Dotat cu imprimantă termica ""Periferie minem necesar: -USB"" Traductor convex 3,5 MHz compatibil cu capul terapeutic al dispozitivul terapeutic cu unde șoc propus Traductor convex cu diapazonul minim necesar 2-5 MHz și sistem pentru ecoghidare/biopsie - 1 buc Unitatea radiologică cu braț-C Unitatea radiologică să fie recunoscut și sincronizat cu dispozitivul terapeutic cu unde șoc propus Generator de înaltă frecvență cu puterea minim de 5kW Tub de raze-X cu anod rotativ Dimensiunile focarelor, minim necesare: 0,3 mm și 0,6 mm (bifocal) Camiră digitală CCD cu matricea minim : 960 pixeli × 960 pixeli Pentru floroscopie continuă să asigure diapazonul reglabil de tensiune minim necesar 40 kV-110 kV și intensitatea minim necesar 15,0 mA, intensitatea reglabilă. Pentru floroscopie pulsativă să asigure diapazonul reglabil de tensiune minim necesar 40 kV-110 kV și intensitatea minim necesar 15,0 mA, intensitatea reglabilă. Pentru radiografie să asigure diapazonul minim de tensiune necesar 40 kV-110 kV și intensitatea minim necesar 20 mA, intensitatea reglabilă. Spatiul liber pentru pacient minim 750 mm "Să asigure mișcările brațului -C minim necesar: pivotant ±12º; orbital ±30º; în jurul axei ±120º; orizontal 200 mm; vertical (lift)." Monitor minim 24 inch Panou de control și pedală Spațiul de stocare minim necesar pentru 55 000 imagini Dotat cu instrumente de evaluare/estimare/calculare a dozei absorbite de pacient sau cu un DAP-metru extern. Tensiunea de alimentare pentu tot sistemul 220 V - 230V ,curent alternativ, 50 Hz - 60 Hz Termenul de garantie la tot sistemul minim 36 luni (asigurat de agentul economic sau producător) Sistemul livrat sa fie dotat cu necesarul de piese si/sau consumabile pentru asigurarea cu minim 10 000 000 de impulsuri soc"
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Sistemului de litotriție extracorporală cu unde de șoc conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican ,,Timofei Moșneaga” (repetat) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Sistem de litotriție extracorporală cu unde de șoc | Sistem de litotriție extracorporală cu unde de șoc | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 7 500 000
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________