Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea Incubator de dioxid de carbon, prin achiziţie publică de valoare mică.

- Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „DIOMID GHERMAN”;

2. IDNO: 1003600150602;

3. Adresa: mun Chișinău, str. Vladimir Korolenko 2;

4. Numărul de telefon/fax: 0(22)- 82-90-16;

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante: jurist@imnn.md;

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP;

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): Instituţia Medico-Sanitară Publică, prestarea  serviciilor medicale;

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. crt. | Codul CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33100000-1 | Incubator de dioxid de carbon | buc | 1 | Specificaţie tehnică –incubator ICO105 CO₂ Domeniu de utilizare: Incubator standard cu control CO₂, destinat aplicaţiilor de cultură celulară, bacteriană sau de ţesuturi, cu funcţii avansate de siguranţă şi monitorizare. Temperatură • Domeniu de lucru: de la cu 5 °C peste temperatura ambientală până la +50 °C. • Program standard de sterilizare: 60 minute la 180 °C (fără demontarea senzorilor). • Gama de setare: +18 °C … +50 °C. • Precizia de setare: ±0,1 °C. • Senzori de temperatură: 2 × Pt100 în circuit 4-fire, din clasa A, pentru monitorizare mutuală şi preluare în caz de eroare. • Variaţie în cameră (la +37 °C): ±0,3 K. • Fluctuaţie în timp (la +37 °C): ±0,1 K. Umiditate • Control standard: limitare umiditate relativă cu element Peltier; dacă tava cu apă este plină şi inserată, elementul limitează valoarea la 93 % rh ±2,5 %. • Precizia de setare: ±0,5 % rh. • Gama de setare pentru control activ al umidităţii (opţiune K7): 40 % … 97 % rh şi mod „rh-Off”. Control CO₂ & O₂ • Control CO₂: sistem digital electronic cu detecţie NDIR (dual beam), cu auto-diagnostic şi semnal acustic de fault, compensare pentru presiune barometrică. • Domeniu de ajustare CO₂: 0 … 20 % CO₂. • Precizie de setare CO₂: ±0,1 %. • Variaţie în timp CO₂: ±0,2 % CO₂. • Domeniu de ajustare O₂ (opt-) : 1 … 20 % O₂. • Precizie de setare O₂: ±0,1 %. Tehnologie de control • Controller „Control COCKPIT TwinDISPLAY”: microprocesor PID multifuncţional digital, cu două ecrane TFT de mare rezoluţie. • Multiple limbi disponibile: una dinter care Romană s-au Rusă. • Funcţii de program: SetpointWAIT (procesul nu începe până set-temperatura nu e atinsă) şi parametri ajustabili: temperatură (°C sau °F), CO₂, timp program, zone de timp, trecerea de vară/iarnă. Conectivitate & comunicare • Interfeţe: Ethernet LAN, USB. • Programare/documentare: software AtmoCONTROL pe stick USB pentru programare, gestiune şi transfer al programelor prin Ethernet sau USB. Sisteme de siguranţă • AutoSAFETY: protecţie integrată de supra-/subtemperatură (ASF): monitorizare automată a devierilor faţă de set-point, alarmă, oprire încălzire în caz de supra-temperatură, oprire răcire (dacă este) în caz de subtemperatură. • Alarmă vizuală şi acustică pentru defect. Concept de încălzire • Încălzire pe 6 feţe: sistem cu elemente mari de încălzire pe patru feţe + încălzire suplimentară pe uşă şi pe spate pentru evitarea condensului. Compartiment interior • Material interior: oţel inox 1.4301 (ASTM 304), rezistent la coroziune. • Dimensiuni interne (lăţime A × înălţime B × adâncime C): 560 × 480 × 400 mm (adâncimea redusă cu 35 mm pentru ventilator). • Volum interior: 107 l. • Număr maxim de rafturi interne: 6. • Încărcare maximă cameră: 90 kg. • Încărcare maximă per suport: 15 kg. Carcasă externă • Material carcasă: inox texturat pentru uşă + oţel zincat la spate. • Dimensiuni carcasă (lăţime D × înălţime E × adâncime F): 719 × 850 × 591 mm (adâncimea +56 mm pentru mânerul uşii). Date electrice • Alimentare: 230 V, 50/60 Hz, consum aproximativ 1300 W. • Alternativ: 115 V, 50/60 Hz, consum aproximativ 1300 W. Condiţii ambientale de operare • Temperatura ambientală de operare: 10 °C … 35 °C. • Umiditate ambientă: max. 70 % rh, necondensant. • Altitudine instalare: până la max. 2.000 m deasupra nivelului mării. • Categoria de supratensiune: II. • Grad de poluare: 2. • Precauţii de montaj: distanţă minimă faţă de perete spate: 15 cm; faţă de tavan: 20 cm; laterale faţă de pereţi/echipamente adiacente: 5 cm. Date de ambalare / transport • Dimensiuni aproximative cutie (l × h × d): 800 × 1030 × 800 mm • Greutate netă: ~75 kg. • Greutate brută la transport: ~100 kg. Marcaje & conformităţi • Aparatul este aprobat pentru siguranţă şi poartă marcaje de conformitate (CE, VDE/GS, UL). • Certificat de calibrare „Works” la +37 °C, 5 % CO₂ şi 90 % rh (pentru unităţile cu control activ al umidităţii). • Certificat „Works” la +37 °C, 5 % CO₂, 90 % rh şi 10 % O₂ (cu opţiunile K7 şi T6). • Uşă complet izolată, în oţel inox, cu închidere în 2 puncte (mecanism de compresie). • Uşă interioară din sticlă cu orificiu Ø 8 mm pentru prelevare eşantion gaz. • Set conexiune CO₂ standard: furtun cu cuplaj şi clemă. • Filtru cu membrană ca accesoriu standard pentru gazele de intrare. • 2 rafturi perforate din oţel inox. • 1 tavă de apă din oţel inox (pentru controlul umidităţii) | 116 600,00 |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant_______________________________________________________________________

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate:

În decurs de 30 zile de la solicitare IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „DIOMID GHERMAN”, conform necesităților acestuia, pe parcursul anului 2025, INCOTERMS DDP;

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025;

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cerere de participare | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. | Obligatoriu |
| 2 | Declarația privind valabilitatea ofertei | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (60 de zile) se va calcula din data deschiderii acestora. | Obligatoriu |
| 3 | Specificaţii tehnice | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 | Obligatoriu |
| 4 | Specificaţii de preț | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 | Obligatoriu |
| 5 | Certificat de atribuire a contului bancar | Eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | Obligatoriu |
| 6 | Situația financiară | Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | Obligatoriu |
| 7 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | Obligatoriu |
| 8 | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național | Eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | Obligatoriu |
| 9 | Declarație de egibilitate | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 2 din Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoaremică | Obligatoriu |
| 10 | Certificat de conformitate/calitate | Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | Obligatoriu |
| 11 | Broșuri | Copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | Obligatoriu |
| 12 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat castigator va prezenta Declarația autorității contractante în conformitate cu Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020 | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz,specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică): Nu este cazul;

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): Nu este cazul;

15. Ofertele se prezintă în valută: Lei MD;

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai mic preț și corespunderea cerințelor solicitate;

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nu este cazul |  |
| 2. |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”;

- pe: (data)_____________________________________________________________

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: conform SIA ,,RSAP”;

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile;

21. Locul deschiderii ofertelor: conform SIA ,,RSAP”;

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: MD;

23. Alte informaţii relevante: Nu sunt

Conducătorul grupului de lucru ______________________________.