CAIET DE SARCINI

la concursul pentru achiziționarea bunurilor

prin procedura Licitație deschisă

Lot 1

Potențiostat/galvanostat

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Valoarea estimată (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 38500000-0 | Potențiostat/Galvanostat | set | 1 | 600000 |
| TOTAL |  |  |  |  | 600000 |

Specificarea tehnică deplină solicitată

Potențiostat/galvanostat, este un instrument electronic destinat studiului fenomenelor electrochimice, reprezintă stația de lucru computerizată cu software avansat. Este o platformă cuprinzătoare de studiere a comportamentului fizico-chimic al interfețelor metal-soluție și cercetare pentru analiză electrochimică, coroziune, baterii, senzori etc.

- Perioada de garanție – min. 36 luni.

- Instrucțiuni și manual de utilizare în limba engleza sau romana.

- Toate funcțiile și capacitatea software-lui trebuie furnizate împreună cu hardware-ul (inclus în prețul final).

- Este obligatorie: furnizarea echipamentului (DDP - Franco destinaţie vămuit, conform Incoterms 2013), instalarea și punerea în funcțiune la fața locului, instruirea personalului calificat de către producător (inclus în ofertă).

- Funcțiile disponibile ale echipamnetului solicitat: potențiostat, galvanostat, spectroscopie de impedanță electrochimică.

- Setul minim de metode de electroanaliza:

- Voltammetrie de frecvența liniara (LSV),

- Voltammetrie ciclica (CV),

- Voltammetrie cu unde pătrat (SWV),

- Impedanța (EIS).

- Sistemul modular (posibilitatea de a crea un potențiostat cu mai multe unități, cum ar fi amplificator de curent înalt sau unitatea de înregistrare a spectrelor de impedanță electrochimică).

- Posibilitatea de modernizare a potențiostatului cu canal electrochimic intern, modul intern Electrochemical Quartz Crystal Microbalance sau cu modul intern de monitorizare a pH și a temperaturii.

- Posibilitatea de a lucra cu 2,3 și 4 electrozi.

Potențiostat/galvanostat trebuie să conțină următoarele unități

CARACTERISTICI HARDWARE

| Potențiostat/galvanostat |  |
| --- | --- |
| Interfaţa | USB |
| Domeniu de control potențial | min. ±10 V |
| Tensiunea de conformitate | 30 V |
| Rezoluție potențial | 0.3 µV |
| Precizie potențial | min. 0.2 % |
| Intervalul de control al curentului | de la 10 nA pînă la min. 1.0 A posibilitatea de a spori curentului până la 10.0 A în domeniul potențial de cel puțin ± 10 V |
| Curent maxim | 2 A |
| Rezoluție curent | min. 0.0003% |
| Precizie curent | min 0.2% |
| Impedanța de intrare | 1 TOhm |
| Domeniul de frecvență | de la 10 Hz până la 1 MHz |
| Conexiuni electrozi | 2, 3 sau 4 |
| Rata de scanare | min 1 mV/s până la 1V/s |
| Timp de impuls | nu mai puțin de 1 ms |
| Tipuri de semnal | 1 sinus, 5 sinus, 15 sinus |
| AC amplitudinea în modul potențiostatic | 0.2 mV până la 0.35 mV |
| Cerințe pentru prezentarea datelor | Nyquist, Bode, Admittance, Mott-Schottky |
| Capabilități minime pentru software | Fit, simulation, Kramers-Kronig procedure |
| Cabluri de alimentare și de interfață | toate cablurile necesare (standard european) |
| Modul de înregistrare a spectrelor de impedanță electrochimică (FRA) |  |
| Nivelul amplitudinii în modul galvanostatic | 0.0002 - 0.35 x curent A |
| Nivelul amplitudinii în modul potențiostatic | de la 0.2 mV până la 0.35 V |
| Domeniul de frecvență | 10 µHz - 32 MHz |
| Rezoluția de frecvență | 0.003% |
| Domeniul de intrare | 10 V |
| Celulă electrochimică de titrare cu manta de termostatare |  |
| Înălţime | 82 mm |
| Diametru exterior | 78 mm |
| Volum | 50 – 150 ml |
| Capacul celulei de titrare | cu 5 deschideri |
| Suport cu tija de susținere | Complet, cu tija de susținere, lungime totala 42 cm |
| Electrodul de referință Ag/AgCl |  |
| Diafragmă | Diafragma ceramică |
| Conectarea electrodului | Compatibil cu potențiostat/galvanostat |
| Viteza de curgere a electrolitului, cu referire la 3 mol/L KCI | 5...15 µL/h |
| Tip de electrod de referință intern | Sistem LL |
| Lungimea maximală de instalare | 125 mm |
| Adâncimea minimală de imersie | 10 mm |
| Tip de electrolit de referință | c(KCl) = 3 mol/L |
| Rezistența referinței | <3 kΩ |
| Sistem de referință | Sistem LL |
| Diametrului electrodului, inferior | 5 mm |
| Diametrul electrodului, superior | 12 mm |
| Materialul electrodului | Sticlă |
| Interval de temperatură | 0 ... 80°C |
| Lungimea cablului pentru electrozi | 1 m |
| Computer (Brand Name) cu software pentru cercetări electrochimice |  |
| Tip | Brand Name PC, Producătorul deține certificat ISO9001 |
| Platformă | Minitower/Tower |
| CPU | min. Generatia 8; min 6 Core, min 6 Threads, frecvența de bază min. 2.8 Ghz, max. 14nm, cache min. 9Mb, TDP: max. 65W, integrated video |
| MB | Sokets compatibil cu CPU, RAM (2400Mhz) min 2 slots with support up to 32 GB, 1xDisplay port, 1xVGA, DVI, D-SUB sau HDMI port, PCI Express x16, M.2 PCIex1, 2xUSB 3.1 (front), 4xUSB 2.0 sau 3.0 (rear), 2xSATA 6.0Gb/s, 1xGbit LAN. |
| RAM | Min. 8 GB, DDR4-2400; 1 x 8 GB, frecvenţa min. 2400 MHz, compatibilă cu placa de bază |
| Video card | Integrated |
| SSD | min. 256 GB, M.2 PCIe NVMe |
| HDD | Min. 1 TB, 7200 rpm SATA III, Cache min. 32 MB. |
| Network | Integrated, Supports 10/100/1000Mbps |
| Sound card | Integrated |
| Ports | 2xUSB 3.1 (front), 4xUSB 2.0 sau 3.0 (rear) 1xDisplay port, 1xVGA, DVI, D-SUB sau HDMI port PS/2 optional, Audio, Lan RJ45 |
| Keyboard | PS/2 or USB, Eng/Rus |
| Mouse | PS/2 or USB, optical, scrolling |
| Speakers | External RMS 10W |
| Power Supply | min. 500W active PFC |
| Surge protector | 220V, 5 sockets, 5 m. |
| UPS | min. 650 VA, AVR, (2x Schuko sockets) |
| OS/Software | Microsoft Windows 10 Professional 64-bit OEM Software pentru cercetări electrochimice |
| Monitor | Tip ecran – IPS LED sau echivalent. Formatul ecranului - Wide (formatul imaginii: 16:9). Mărime - Min. 27 inch; Rezoluţie - 1920 x 1080 pixeli; Timp de răspuns 5 ms; Reproducere culori - Min. 16 milioane; Raportul de contrast - Min. 1000:1 (static); 5000000:1 (dynamic) Luminozitate tipică - 250 ~ 300 cd/m; Unghi maxim de vizibilitate orizontală/verticală - 170°/170° USB porturi x2 Conectivitate – VGA, DisplayPort sau HDMI. Height Adjustment; Pivot; Accesorii - Livrat cu cablu de conexiune şi cablu de alimentare. |
| Perioada de garanție | Min. 36 luni |

Specificarea tehnică deplină solicitată

Potentiostat/galvanostat, is an electronic hardware with advanced software for the study of electrochemical phenomena. It is a comprehensive platform for studying the physico-chemical behavior of metal-solution interfaces and research for electrochemical analysis, corrosion, batteries, sensors, etc.

- Warranty – min. 36 months.

- Manuals and other documentation in English or Romanian.

- All software capacitating functionality have to be supplied together with hardware (included into final price).

- It is mandatory: deliver of equipment (DDP - Delivered Duty Paid, Incoterms 2013), install and launch on site, training of staff (included into offer).

- Available techniques: potentiostat, galvanostat, electrochemical impedance spectroscopy.

- Minimal set of working modes:

- LSV (Linear Sweep Voltammetry)

- CV (Cyclic Voltammetry)

- SWV (Square Wave Voltammetry)

- EIS (Electrochemical impedance spectroscopy).

- Modular system (possibility to create multihousing software-potentiostat or another units, such as high current boosters or electrochemical impedance spectra recording unit)

- Possibility to upgrade potentiostat with internal Electrochemical channel with Electrochemical Quartz Crystal Microbalance internal module or pH and Temperature monitoring internal module.

- Possibility to work with 2,3 and 4 electrodes

The potentiostat / galvanostat must contain the following units

| Potentiostat/galvanostat |  |
| --- | --- |
| PC interface | USB |
| DC-Potential range | At least ±10 V |
| Compliance voltage range | 30 V |
| Potential resolution | 0.3 µV |
| Potential accuracy | min. 0.2 % |
| Current ranges | from 10 nA to at least 1 A possibility to enhance up to 10 A in the potential range at least ±10 V |
| Maximum current | 2 A |
| Current resolution | min. 0.0003% of current range |
| Current accuracy | min 0.2% of current range |
| Input impedance | 1 TOhm |
| Frequency range | At least from 10 Hz to 1 MHz |
| Electrode connections | 2, 3 and 4 |
| Scan rate | At least 1 mV/s to 1V/s |
| Pulse time | No less than 1 ms |
| Signal types | 1 sine, 5 sines, 15 sines |
| AC amplitude in potentiostatic mode | 0.2 mV to 0.35 mV rms |
| Requirements for data presentation | Nyquist, Bode, Admittance, Mott-Schottky |
| Minimal software capabilities | Fit, simulation, Kramers-Kronig procedure |
| Cables (power and interface) | all necessary cables (European standard) |
| Module for electrochemical impedance spectroscopy |  |
| Amplitude range in galvanostatic mode | 0.0002 - 0.35x applied current range A |
| Amplitude range in potentiostatic mode | 0.2 mV to 0.35 V |
| Frequency range | 10 µHz - 32 MHz |
| Frequency resolution | 0.003% |
| Input range | 10 V |
| Titration vessel with thermostat jacket |  |
| Height | 82 mm |
| Outer diameter | 78 mm |
| Volume | 50 – 150 ml |
| Titration vessel lid | 5 openings |
| Support stand with support rod | Complete, with stand rod, total length 42 cm |
| Ag/AgCl reference electrode |  |
| Diaphragm | Ceramic diaphragm |
| Electrode plug-in head | Compatible with potentiostat/galvanostat |
| Electrolyte outflow with reference to 3 mol/L KCl | 5...15 µL/h |
| Internal reference electrode type | LL system |
| Max. installation length | 125 mm |
| Min. immersion depth | 10 mm |
| Reference electrolyte type | c(KCl) = 3 mol/L |
| Reference resistance (kΩ) with reference to 3 mol/L KCl | <3 kΩ |
| Reference system | LL system |
| Shaft diameter bottom | 5 mm |
| Shaft diameter top | 12 mm |
| Shaft material | Glass |
| Temperature range, long-term and short-term | 0 ... 80°C |
| Length of electrode cable | 1 m |
| Computer (brand name) with software for electrochemical measurements |  |
| Type | Brand Name PC, Certificat ISO9001 |
| Platform | Minitower/Tower |
| CPU | min. Generatia 8; min 6 Core, min 6 Threads, frecvența de bază min. 2.8 Ghz, max. 14nm, cache min. 9Mb, TDP: max. 65W, integrated video |
| MB | Sokets compatibil cu CPU, RAM (2400Mhz) min 2 slots with support up to 32 GB, 1xDisplay port, 1xVGA, DVI, D-SUB sau HDMI port, PCI Express x16, M.2 PCIex1, 2xUSB 3.1 (front), 4xUSB 2.0 sau 3.0 (rear), 2xSATA 6.0Gb/s, 1xGbit LAN. |
| RAM | Min. 8 GB, DDR4-2400; 1 x 8 GB, frecvenţa min. 2400 MHz, compatibilă cu placa de bază |
| Video card | Integrated |
| SSD | min. 256 GB, M.2 PCIe NVMe |
| HDD | Min. 1 TB, 7200 rpm SATA III, Cache min. 32 MB. |
| Network | Integrated, Supports 10/100/1000Mbps |
| Sound card | Integrated |
| Ports | 2xUSB 3.1 (front), 4xUSB 2.0 sau 3.0 (rear) 1xDisplay port, 1xVGA, DVI, D-SUB sau HDMI port PS/2 optional, Audio, Lan RJ45 |
| Keyboard | PS/2 or USB, Eng/Rus |
| Mouse | PS/2 or USB, optical, scrolling |
| Speakers | External RMS 10W |
| Power Supply | min. 500W active PFC |
| Surge protector | 220V, 5 sockets, 5 m. |
| UPS | min. 650 VA, AVR, (2x Schuko sockets) |
| OS/Software | Microsoft Windows 10 Professional 64-bit OEM Software for electrochemical measurements |
| Monitor | Tip ecran – IPS LED sau echivalent. Formatul ecranului - Wide (formatul imaginii: 16:9). Mărime - Min. 27 inch; Rezoluţie - 1920 x 1080 pixeli; Timp de răspuns 5 ms; Reproducere culori - Min. 16 milioane; Raportul de contrast - Min. 1000:1 (static); 5000000:1 (dynamic) Luminozitate tipică - 250 ~ 300 cd/m; Unghi maxim de vizibilitate orizontală/verticală - 170°/170° USB porturi x2 Conectivitate – VGA, DisplayPort sau HDMI. Height Adjustment; Pivot; Accesorii - Livrat cu cablu de conexiune şi cablu de alimentare. |
| Warranty | Min. 36 months |