CAIET DE SARCINI

COMPARTIMENTUL II

REPARAȚIA DISPOZITIVELOR

| Nr. | Dispozitiv | Lucrări de reparație, semestru 2 | Valoarea estimativă Fără TVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ultrasonograf HI VISION Avius, Prod. HITACHI, Anul 2014 | Defect depistat: In timpul funcționării apar artefacte pe imaginea dianosticată. Problema este perezentă la utilizarea cu toate transductoarele în orice regim de lucru. Lucrari necesare: Depistarea defectului și repararea dispozitivului. | 60000 |
| 2 | X-ray general, FlexaVision F3, Prod. Shimadzu, Anul 2014 | Defect depistat: Power Box detectorului defect, problemă electronică. Lucări necesare: Repararea sau livrarea și instalarea unei plăci noi. | 160000 |
| 3 | X-ray general, DuoDiagnost, Prod. Philips Medical, Anul 2007 | Defect depistat: Panoul de comandă defect, nu se pornește, defect electronic. Lucrări necesare: -Repararea panoului de comandă | 35000 |
| 4 | Angiograf Trinias C12, Prod. Shimadzu, Anul 2014 | Defect depistat: Sistemul nu se lanseaza Lucrări necesare: -Inlocuirea HDD -Instalarea software (sistemul hemodinamic) | 15200 |
| 5 | Ventilatoare Vela, prod. CareFusion, Anul 2012 | Defect depistat: Placa de bază defect – 3 buc. (defect 3 dispozitive) Lucrări necesare: Repararea placii de baza | 28800 |
| 6 | Ventilatoare Vela, prod. CareFusion, Anul 2012 | Defect depistat: Turbina cu senzor optic – 1 buc. Lucrări necesare: Repararea turbinei | 9600 |
|  | T O T A L |  | 308 600 lei |

Cerințe față de dispozitivele reparate:

1. Certificat privind atestarea tehnico-profesională a inginerului care va efectua lucrările de reparație;

2. Garanție lucrărilor de reparație efectuate, minim 6 luni.

3. Testarea, verificarea dispozitivului după îndeplinirea lucrărilor de reparație.

Președintele grupului de lucru                                             Gheorghe STRAJESCU