## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Seturilor chirurgicale pentru blocul de operație conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2024 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Set câmpuri operații cerebrale steril jetabil | Set câmpuri operații cerebrale steril jetabil |  |  |  | Set câmpuri operații cerebrale steril jetabil, componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual:
1) 1 buc.: Câmp craniotomie 230 x 300 cm (± 2 cm), aria de incizie transparentă 30 x 20 cm (± 2 cm), cu sac de colectare lichide, cu robinet, zonă superabsorbantă în aria de lucru. Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40 mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. Pictograme pentru ghidare.
2) 4 buc.: Câmp absorbant 50 x 50 cm (± 2 cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2.
3) 2 buc.: Șervețele absorbante din celuloza 20 x 25cm (± 2 cm). Șervețele absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS.
4) 1 buc.: Panglică de operaţie – 10 x 50 cm (± 5 cm). Din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/m2; cu lipici pe toată suprafaţa, pentru fixarea fermă a tuburilor şi instrumentelor în timpul operaţiei.
5) 1 buc.: Câmp p/u masa tip Bobrov 190 x 280 cm (± 2 cm), zonă absorbantă 100% pe toată suprafața - să fie plasata prima in set, deasupra celorlalte câmpuri si accesorii. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50 mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 30 g/m2 cu capacitatea de absorbție minim 2 g/dm2.
6) 2 buc.: Câmp tip Mayo pentru masă de instrumente 80 x 145cm (± 5 cm), ranforsat, impermeabil, absorbant, 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65 x 85 cm (± 5 cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50 mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/m2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare.
7) 1 buc.: Cateter de aspiraţie 12 CH, minim 0,5 m.
8) 1 buc.: Burete abraziv pentru instrumentele de coagulare, 5x 5 cm (± 1 cm)
9) 3 buc.: Seringa 20 ml, Luer lock.
10) 2 buc.: Mânere pentru lampa de operație.
11) 10 buc.: Tampon absorbant neurochirurgical, din material nețesut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrastant, dimensiuni 12 x 40 mm (± 2 mm).
12) 1 buc.: Bisturiu jetabil N15.
13) 1 buc.: Bisturiu jetabil N22.
14) 1 buc.: Buzunar cu banda adeziva pentru instrumentele de diatermie si aspiraţie 35x40cm, din polietilenă minim 80 mcm grosime.
15) 1 buc.: Bol gradat 120 ml pentru ace utilizate, din polipropilen, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, inscripționat cu eticheta “risc biologic”.
16) 1 buc.: Husa microscop cu trei porturi, compatibil cu microscop Pentero 900. Pictogramă pentru ghidare.
17) 1 buc.: Forceps jetabil cu virf non-aderent pentru coagulator bipolar. Design baioneta, compatibil cu cablul și aparatul de coagulare Erbe 200 /300 aflat în dotare.
19) 1 buc.: Marker pentru piele, steril.
33100000-1 | 2 | Set câmpuri operații spinale steril jetabil | Set câmpuri operații spinale steril jetabil |  |  |  | Set câmpuri operații spinale steril jetabil, componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual:
1) 3 buc.: Câmp tip Mayo pentru masă de instrumente 80 x 145cm (± 5 cm), ranforsat, impermeabil, absorbant, 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65 x 85 cm (± 5 cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50 mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/m2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare.
2) 2 buc.: Câmp cu bord adeziv dimensiuni 90 х 75 cm (± 2 cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, d) strat superabsorbant în zona critică – minim 50g/m2. Capacitate de absorbție în zona critică minim 3,5 g/m2. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă.
3) 4 buc.: Șervețele absorbante din celuloza 20 x 25 cm (± 2 cm). Șervețele absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS.
4) 1 buc.: Panglică de operaţie – 10 x 50 cm (± 5 cm). Din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/m2; cu lipici pe toată suprafaţa, pentru fixarea fermă a tuburilor şi instrumentelor în timpul operaţiei.
5) 1 buc.: Cearșaf cu bord adeziv 175 x 175 cm (± 2 cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40 mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. Pictogramă pentru ghidare.
6) 1 buc.: Cearșaf steril cu bord adeziv şi câmp absorbant 240 x 150 cm (±2 cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. Pictogramă pentru ghidare.
7) 1 buc.: Câmp p/u masa tip Bobrov 190 x 280 cm (± 2 cm), zonă absorbantă 100% pe toată suprafața - să fie plasata prima in set, deasupra celorlalte câmpuri si accesorii. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50 mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 30g/m2 cu capacitatea de absorbție minim 2g/dm2.
8) 1 buc.: Cateter de aspiraţie 12 CH, minim 0,5m.
9) 1 buc.: Burete abraziv pentru instrumentele de coagulare, 5 x 5 cm (± 1 cm).
10) 3 buc.: Seringa 20 ml, Luer lock.
11) 2 buc.: Mânere sterile pentru lampa de operație.
12) 1 buc.: Film de incizie transparent, adeziv, dimensiuni 30 x 26 cm (± 2 cm), zona adeziva 30 x 20 cm, din poliuretan minim 25 mcm grosime.
13) 10 buc.: Tampon absorbant neurochirurgical, din material nețesut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrastant, dimensiuni 12 x 40 mm (± 2 mm).
14) 1 buc.: Bisturiu jetabil N11.
20) 1 buc.: Bisturiu jetabil N22. (Să poate N20 sau 21, dacă problema, lăsăm așa)
15) 2 buc.: Buzunar cu banda adeziva pentru instrumentele de diatermie și aspiraţie 35 x 40 cm, din polietilenă minim 80 mcm grosime.
16) 1 buc.: Bol gradat 120 ml pentru ace utilizate, din polipropilen, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, inscripționat cu eticheta “risc biologic”.
17) 1 buc.: Husa pentru C-arm 140 cm (± 2 cm).
18) 1 buc.: Husa microscop cu trei porturi, compatibil cu microscop Pentero 900. Pictogramă pentru ghidare.
19) 1 buc.: Forceps jetabil cu vîrf non-aderent pentru coagulator bipolar. Design drept, compatibil cu cablul și aparatul de coagulare Erbe 200 /300 aflat în dotare.
21) 1 buc.: Marker pentru piele, steril.
33100000-1 | 3 | Set pentru osteosinteză maxilo-facială, steril jetabil | Set pentru osteosinteză maxilo-facială, steril jetabil |  |  |  | Set pentru osteosinteză maxilo-facială, steril jetabil componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual:
1) 1 buc.: Câmp Mayo pentru masa de operaţie, dimensiuni 80 x 145cm (± 5 cm): 2 straturi în zona absorbantă 65 x 85 cm (± 5 cm), din viscoză minim 25g/m2 și polietilenă minim 60 mcm. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/dm2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare.
2) 1 buc.: Câmp craniotomie 230 x 300 cm (± 2 cm), aria de incizie transparentă 30 x 20 cm (± 2 cm), cu sac de colectare lichide, cu robinet, zonă superabsorbantă în aria de lucru. Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40 mcm grosime; c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. Pictograme pentru ghidare.
3) 2 buc.: Halat chirurgical standard, mărime XL, din material nețesut SMS minim 40g/m2, cu manjete de poliester; lungimea de la umar pînă la poale 145cm (± 2 cm); regiunea toracală minim 60cm; mîneca cusută cu laser.
4) 1 buc.: Câmp p/u masă ranforsat 150 x190 cm (± 2 cm), zonă absorbantă 150 x 190cm (± 2 cm) pe toată suprafața. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 55 mcm grosime; b) strat absorbant din polipropilen minim 30g/m2.
5) 1 buc.: Halat chirurgical standard, mărime L, din material nețesut SMS minim 40g/m2, cu manjete de poliester; lungimea de la umar pînă la poale 135cm (± 2 cm); regiunea toracală minim 55 cm; mîneca cusută cu laser.
6) 2 buc.: Bol 120 ml, transparent
7) 1 buc.: Bol gradat 250 ml, albastru
8) 3 buc.: Stripuri adezive pentru plagă fină 12 x 100 mm
9) 1 buc.: Marker pentru piele, standard.
10) 1 buc.: Container cu capac, 120 ml, transparent.
11) 1 buc.: Canulă de aspirație tip Yankauer 121 buc.: CH
12) 2 buc.: Panglici de operaţie cu strat adeziv pe toată suprafața, dimensiuni 10x50 cm (± 5 cm); din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/m2.
13) 1 buc.: Sutura echivalent Vicryl Plus 4-0, lungime 45cm.
14) 1 buc.: Bisturiu N15
15) 1 buc.: Bol renal 800 ml
16) 1 buc.: Seringă 10 ml Luer lock
17) 2 buc.: Seringă 20 ml Luer lock
18) 1 buc.: Susținător cabluri, tip velcro cu lipici miinim 2 x 30 cm.
19) 1 buc.:Cîmp pentru pacient, absorbant, dimensiuni 175 x 175cm (± 2cm), cu bord adeziv pe o margine; zonă absorbantă pe toată suprafața, compus din minim 3 straturi: a) strat confort pentru pacient, din polipropilen minim 10g/m2; b) strat de polietilenă de minim 40 mcm grosime; c) strat absorbant din viscoză, minim 20 g/m². Se va exclude adezivul din lipici cu fața dublă. Capacitatea de absorbție – minim 1 g/dm2.
33100000-1 | 4 | Set operații coxo-femurale, steril, jetabil | Set operații coxo-femurale, steril, jetabil |  |  |  | Set operații coxo-femurale steril jetabil, componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual:
1) 1 buc.: Câmp coxo-femoral dimensiuni 220/300 x 340 cm (± 2 cm), cu orificiu elastic universal p/u toate mărimile, circular, cu marginile flexibile p/u articulația coxo-femorală 15 x 20cm (± 3 cm), cu 2 saci laterali p/u poziționare membre și colectare lichide 130 x 75 cm (± 2 cm), ambii saci cu robineți; zonă superabsorbantă și rezistentă la instrumente ascuțite cu dimensiuni minime de 50 x 150cm, cu 2 saci p/u instrumente minim 30 x 20cm, bilateral. Material din minim 3 straturi bine delimitate: a) strat absorbantde viscoză și poliester minim 30g/m2 pe toată suprafața; b) strat impermeabil 100% din polietilenă minim 40 mcm grosime pe toată suprafața; c) strat superabsorbant de viscoză și poliester minim 50g/m2 în zona critică; fixatoare tip "velcro". Cîmp rezistent la instrumente chirurgicale grele.
2) 2 buc.: Cearşaf cu bord adeziv – 75 x 75 cm (± 5 cm). Triplu stratificat pe toata suprafata: a) strat confort pentru pacient, din celuloză sau polipropilenă, b) strat impermeabil din polietilenă minim 40 mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide.
3) 2 buc.: Panglici de operaţie cu strat adeziv pe toată suprafața, dimensiuni 10 x 50 cm (± 5 cm); din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/m2.
4) 1buc.: câmp Mayo pentru masa de operaţie, ranforsat în zona critică, dimensiuni 80 x 145cm (± 5 cm), 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65 x 85 cm (± 5 cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/m2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare.
5) 1 buc.: Câmp p/u masă 150 x 190 cm (± 2 cm), zonă absorbantă 80 x 190 cm (± 5 cm); Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, din polietilenă minim 55mcm grosime; b) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2.
6) 1 buc.: Câmp p/u masă ranforsat 150x190cm (± 2 cm), zonă absorbantă 150 x 190 cm (± 2 cm) pe toată suprafața. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 55 mcm grosime; b) strat absorbant din polipropilen minim 30g/m2.
7) 1 buc.: Stockinet 30 x 120 cm (± 2 cm), din 1 strat polietilenă și 1 strat viscoză, impermeabil la lichide.
8) 1 buc.: Film de incizie din poliuretan dimensiuni 40cm x 40cm (± 2 cm),pe baza de acrilat.
9) 1 buc.: Halat chirurgical standard mărime L, din material nețesut celuloză cu poliester 68g/m2, cu manjete de poliester; lungimea de la umar pînă la poale minim 120 cm; regiunea toracală minim 53cm, mîneca cusută cu laser.
10) 2 buc.: Halat chirurgical ranforsat față și mîneci, mărime XL, din material nețesut SMS minim 40g/m2, cu manjete de poliester; lungimea de la umar pînă la poale 145cm (± 2 cm); regiunea toracală minim 60 cm; ranforsare: față – minim 50 x 100 cm, mînecă – minim 40cm; mîneca cusută cu laser.
11) 1 buc.: Marker pentru piele, standard.
12) 2 buc.: Meșe cu fir radiocontrastant, dimensiuni 50 x 50 cm (± 5 cm)
13) 1 buc.: Container cu capac, pentru prelevarea specimenelor, volum minim 500 ml.
14) 1 buc: Susținător cabluri, tip velcro cu lipici minim 2 x 30cm.
15) 1 buc.: Sutura echivalent Vicryl Plus 2-0, lungime 70 cm.
16) 1 buc.: Sutura echivalent Vicryl Plus 1, lungime 90cm.
17) 1 buc.: Pansament postoperator autoadeziv, absorbant. Dimensiunea zonei de absorbtie minim 10 x 20cm, capacitate de absorbție – minim 6 g/10cm²/24 h (conform standardului EN13726).
18) 3 buc.: Bonetă chirurgicală tip astronaut, cu bandă absorbată, cu legători la spate.
33100000-1 | 5 | Acute thoracic set (chirurgie Toracică și chirurgie Spinală) | Acute thoracic set (chirurgie Toracică și chirurgie Spinală) |  |  |  | Acute thoracic set (chirurgie Toracică și chirurgie Spinală), componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual:
1) 1 buc.: Câmp Mayo pentru masa de operaţie, ranforsat, dimensiuni 80 x 145cm (± 5 cm), 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65 x 85 cm (± 5 cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50 mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/m2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare.
2) 6 buc.: Ştergare pentru mâini, 20 x 25 cm (± 5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS.
3) 1 buc.: Absorbant perineal 20 x 40 cm (± 5cm), impermeabil.
4) 2 buc.:Susținător p/u tuburi velcro 2,5 x 30 cm (± 2cm).
5) 1 buc.: Cearşaf cu bord adeziv – 75 x 75 cm (± 5 cm), Triplu stratificat pe toata suprafața: a) strat confort pentru pacient, din celuloză sau polipropilenă, b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide.
6) 1 buc.: Sac p/u defibrilator, minim 30 x 40 cm (± 2cm), transparent, cu lipici, detașabil.
7) 2 buc.: Panglici de operaţie – 10 x 50 cm (± 5 cm). Din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/dm2; cu lipici pe toată suprafaţa.
8) 1 buc.:Cearșaf toracic minim 200/300 x 330cm (± 2cm), aria de incizie 35 x 65cm (± 2cm). Câmp integru, impermeabil, din trei straturi pe toata suprafata, în zona critică 50 x 140 cm(± 5 cm) compus din minim 4 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient din viscoză minim 20g/m2; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat ranforsat din polietilenă minim 40 mcm; d) strat superabsorbant din viscoză minim 50g/m2. Film de incizie integrat, canale integrate pentru fixarea tuburilor, minim 4 saci din polietilenă rezistentă, minim 80mcm grosime, integrate cu cearşaful, cu dimensiunile 30 x 70 cm (± 3 cm), pictograme pentru ghidare. Rezistent la instrumente chirurgicale grele.
9) 1 buc.:Cîmp de masă absorbant, dimensiuni minim 150 x 240cm (± 2cm), zonă absorbantă minim 70 x 240cm, compus din minim 2 straturi: a) strat de polietilenă de minim 50 mcm grosime; b) strat absorbant din viscoză, minim 20 g/m².
33100000-1 | 6 | Set steril artroscopie genunchi | Set steril artroscopie genunchi |  |  |  | Set steril p/u implant la genunchi, componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual:
1) 1 buc.: Câmp p/u operații la genunchi 220 x 320 cm (± 2 cm), cu orificiu elastic universal de diam.7 cm p/u toate mărimile, circular, cu bordura flexibilă transparentă p/u articulația genunchiului, cu sac integrat pentru colectarea lichidelor. Material pe toată suprafața din minim 3 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient; b) strat impermeabil 100% din polietilenă minim 40 mcm grosime pe toată suprafața; c) strat absorbant de viscoză și poliester minim 30g/m2; în zona critică - strat suplimentar absorbant de viscoză minim 20 g/m2; fixatoare tip "velcro". Cîmp rezistent la instrumente chirirgicale grele.
2) 2 buc.: Câmp cu bord adeziv dimensiuni 90 х 75 cm (± 2 cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, plus ranforsare în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, d) strat superabsorbant în zona critică – minim 50g/m2. Capacitate de absorbție în zona critică minim 3,5 g/dm2. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă.
3) 2 buc.: Sac detașabil, cu bandă adezivă, transparent, p/u instrumente de diatermie și aspirație 40 x 40 cm (± 5 cm), din polietilenă minim 80 mcm grosime.
4) 1 buc.: Film de incizie din poliuretan dimensiuni 30 x 25 cm (± 2 cm), adeziv pe bază de acrilat.
5) 1buc.: câmp Mayo pentru masa de operaţie, ranforsat în zona critică, dimensiuni 80 x 145cm (± 5 cm), 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65 x 85 cm (±5 cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50 mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/dm2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare.
6) 1 buc.: Câmp p/u masa tip Bobrov 190 x 280 cm (± 2 cm), zonă absorbantă 100% pe toată suprafața - să fie plasata prima in set, deasupra celorlalte câmpuri si accesorii. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50 mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 30g/m2 cu capacitatea de absorbție minim 2g/dm2;
7) 1 buc.: Stockinet 20 x 75 cm (± 5 cm), din 1 strat polietilenă și 1 strat viscoză, impermeabil la lichide.
8) 1 buc.: Marker pentru piele, standard.
9) 1 buc.: Container cu capac, pentru prelevarea specimenelor, volum minim 500 ml.
10) 3 buc.: Bonetă chirurgicală tip astronaut, cu bandă absorbată, cu legători la spate.
33100000-1 | 7 | Set steril artroscopie genunchi | Set steril artroscopie genunchi |  |  |  | Set steril artroscopie genunchi, componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual:
1) 1 buc.: Câmp p/u operații la genunchi 220 x 320 cm (± 2 cm), cu orificiu elastic universal de diam.7cm, circular, cu bordura flexibilă transparentă p/u articulația genunchiului, cu sac integrat pentru colectarea lichidelor. Material pe toată suprafața din minim 3 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient; b) strat impermeabil 100% din polietilenă minim 40 mcm grosime pe toată suprafața; c) strat absorbant de viscoză și poliester minim 30g/m2; în zona critică - strat suplimentar absorbant de viscoză minim 20 g/m2; fixatoare tip "velcro". Cîmp rezistent la instrumente chirurgicale grele.
2) 2 buc.: Câmp cu bord adeziv dimensiuni 90 х 75 cm (± 2 cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, plus ranforsare în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, d) strat superabsorbant în zona critică – minim 50g/m2. Capacitate de absorbție în zona critică minim 3,5 g/dm2.Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă.
3) 2 buc.: Sac detașabil transparent, cu bandă adezivă, p/u instrumente de diatermie și aspirație 40 x 40 cm (± 5 cm), din polietilenă minim 80 mcm grosime.
4) 1 buc.: Film de incizie din poliuretan dimensiuni 30 x 25 cm (± 2 cm), adeziv pe bază de acrilat.
5) 1 buc.: câmp Mayo pentru masa de operaţie, ranforsat în zona critică, dimensiuni 80 x 145 cm (± 5 cm), 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65 x 85 cm (± 5 cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/dm2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare.
6) 1 buc.: Câmp p/u masa tip Bobrov 190 x 280 cm (± 2 cm), zonă absorbantă 100% pe toată suprafața - să fie plasata prima in set, deasupra celorlalte câmpuri si accesorii. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 30g/m2 cu capacitatea de absorbție minim 2g/dm2 - 1 buc;
7) 1 buc.: Stockinet 20 x 75 cm (± 5 cm), din 1 strat polietilenă și 1 strat viscoză, impermeabil la lichide.
9) 1 buc.: Marker pentru piele, standard.
10) 1 buc.: Husă pentru camera video endoscopică, dimensiuni minim 18 x 250 cm, din polietilenă transparentă de minim 55 mcm, cu lipici pentru fixație la ambele capete.
11) 1 buc.: Bonetă chirurgicală tip astronaut, cu legători la spate.
33100000-1 | 8 | Mănuşi sterile, nepudrate din cauciuc deproteinizat mărimea 8.0 (conținut de proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g) | Mănuşi sterile, nepudrate din cauciuc deproteinizat mărimea 8.0 (conținut de proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g) |  |  |  | Mănuşi sterile, nepudrate N8,0 - din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (conținut de proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)).
33100000-1 | 9 | Mănuşi sterile, nepudrate din cauciuc deproteinizat mărimea 8.5 (conținut de proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g) | Mănuşi sterile, nepudrate din cauciuc deproteinizat mărimea 8.5 (conținut de proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g) |  |  |  | Mănuşi sterile, nepudrate N8,5 - din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (conținut de proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)).
33100000-1 | 10 | Mănuşi sterile, nepudrate din cauciuc deproteinizat mărimea 8.0 (proteine extractibile nu mai mult de 20 mcg/g) | Mănuşi sterile, nepudrate din cauciuc deproteinizat mărimea 8.0 (proteine extractibile nu mai mult de 20 mcg/g) |  |  |  | Mănuși chirurgicale N8,0 nepudrate, din cauciuc deproteinizat, cu potential alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 20 mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea instrumentelor grele; rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai putin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protectie dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65.
33100000-1 | 11 | Halate de unica folosinta cu legaturi | Halate de unica folosinta cu legaturi |  |  |  | Halat medical de uz unic, material nețesut, densitatea min 35g/m.p. Înălțimea mărimea S (110 cm ±5 cm), mărimea M (110 cm ±5 cm), L (115 cm ±5 cm), XL (120 cm ±5 cm), XXL (130 cm ±5 cm), XXXL (140 cm ±5 cm), cu fixare spate prin legături în două nivele, fixare ajustată la gât, manșetă pentru fixare la mâneci. Mărimi disponibile (S,M,L,XL,XXL, XXXL), Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la ANSP(pentru producătorii autohtoni) în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului), cusutura - cu laser *Pentru producătorii autohtoni: Sa se prezinte Certificatele la materia primă *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulate intemationala)
33100000-1 | 12 | Șorț protector nesteril din polietilenă | Șorț protector nesteril din polietilenă |  |  |  | De unică folosință, cu suprafață protectoare impermialila pentru murdarii (lichide și a.), lungimea 140 cm (+-10 cm), latime 80 cm (+-5 cm), densitatea 40 g/m2, din polipropilenă laminată rezistentă la umiditate, hidrofobă, fără scame

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Seturilor chirurgicale pentru blocul de operație conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2024 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Set câmpuri operații cerebrale steril jetabil | Set câmpuri operații cerebrale steril jetabil | SET | 150 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024. | 394785
33100000-1 | 2 | Set câmpuri operații spinale steril jetabil | Set câmpuri operații spinale steril jetabil | SET | 100 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024. | 243190
33100000-1 | 3 | Set pentru osteosinteză maxilo-facială, steril jetabil | Set pentru osteosinteză maxilo-facială, steril jetabil | SET | 50 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024. | 65000
33100000-1 | 4 | Set operații coxo-femurale, steril, jetabil | Set operații coxo-femurale, steril, jetabil | SET | 350 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024. | 805000
33100000-1 | 5 | Acute thoracic set (chirurgie Toracică și chirurgie Spinală) | Acute thoracic set (chirurgie Toracică și chirurgie Spinală) | SET | 250 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024. | 212500
33100000-1 | 6 | Set steril p/u implant la genunchi | Set steril p/u implant la genunchi | SET | 500 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024. | 600000
33100000-1 | 7 | Set steril artroscopie genunchi | Set steril artroscopie genunchi |  | 70 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024. | 73822
33100000-1 | 8 | Mănuşi sterile, nepudrate din cauciuc deproteinizat mărimea 8.0 (conținut de proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g) | Mănuşi sterile, nepudrate din cauciuc deproteinizat mărimea 8.0 (conținut de proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g) | pereche | 500 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024. | 11350
33100000-1 | 9 | Mănuşi sterile, nepudrate din cauciuc deproteinizat mărimea 8.5 (conținut de proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g) | Mănuşi sterile, nepudrate din cauciuc deproteinizat mărimea 8.5 (conținut de proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g) | pereche | 250 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024. | 5675
33100000-1 | 10 | Mănuşi sterile, nepudrate din cauciuc deproteinizat mărimea 8.0 (proteine extractibile nu mai mult de 20 mcg/g) | Mănuşi sterile, nepudrate din cauciuc deproteinizat mărimea 8.0 (proteine extractibile nu mai mult de 20 mcg/g) | pereche | 140 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024. | 3178
33100000-1 | 11 | Halate de unica folosinta cu legaturi | Halate de unica folosinta cu legaturi | Bucată | 50000 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024. | 485500
33100000-1 | 12 | Șorț protector nesteril din polietilenă | Șorț protector nesteril din polietilenă | Bucată | 25000 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024. | 47500
2947500
[8 empty] | 0 | 0

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________