## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea materialelor de consum pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2026 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
33100000-1 | 1 | Dializator suprafața 0,2-0,3 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 0,7 ml/oră mm Hg | Dializator suprafața 0,2-0,3 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 0,7 ml/oră mm Hg |  |  |  | Dializator suprafața 0,2 m-2. Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 0,7 ml/orș mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 0,7ml/oră Volumul de umplere ≤ 20 ml Nr Clearence Unitate măsură ml/min 1 ureea ≥ 75 2 creatinina ≥ 60 3 fosfaţi ≥ 42 4 vitamina B-12 ≥ 19
33100000-1 | 2 | Dializator suprafața 0,4 -0,6m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 1,7 ml/oră mm Hg | Dializator suprafața 0,4 -0,6m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 1,7 ml/oră mm Hg |  |  |  | Dializator suprafața 0,4-0,6 m². Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 1,7 ml/orș mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani. Sterilizare cu vapori, tilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da. Membrană complet sintetică DaCoeficientul de UF ≥ 1,7ml/oră. Volumul de umplere ≤ 37 ml. Clearence Unitate măsură ml/min - ureea ≥ 125; -creatinina ≥ 95; -fosfaţi ≥ 50; - vitamina B-12 ≥ 20
33100000-1 | 3 | Dializator suprafața 0,6-0,7 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 2,8 ml/oră mm Hg | Dializator suprafața 0,6-0,7 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 2,8 ml/oră mm Hg |  |  |  | Dializator suprafața 0,6-0,7 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 2,8 ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 2,8ml/oră Volumul de umplere ≤ 42 ml Cerinţele specifice Nr Clearence Unitate măsură ml/min 1 ureea ≥ 151 2 creatinina ≥ 122 3 fosfaţi ≥ 78 4 vitamina B-12 ≥ 30
33100000-1 | 4 | Dializator suprafaţa 1,0-1,2 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 6 ml/oră mm Hg | Dializator suprafaţa 1,0-1,2 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 6 ml/oră mm Hg |  |  |  | Dializator suprafaţa 1,0-1,2 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 6 ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 6 ml/oră Volumul de umplere ≤ 72 ml Nr Clearence Unitate măsură ml/min 1 ureea ≥ 168 2 creatinina ≥ 147 3 fosfaţi ≥ 115 4 vitamina B-12 ≥ 60
33100000-1 | 5 | Dializator suprafaţa 1,3 – 1,4 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg | Dializator suprafaţa 1,3 – 1,4 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg |  |  |  | Dializator suprafaţa 1,3 – 1,4 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 9 ml/oră Volumul de umplere ≤ 90 ml Cerinţele specifice № Clearence Unitate măsură ml/min 1 ureea ≥ 185 2 creatinina ≥ 172 3 fosfaţi ≥ 135 4 vitamina B-12 ≥ 75
33100000-1 | 6 | Dializator suprafaţa 1,5 – 1,6 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg | Dializator suprafaţa 1,5 – 1,6 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg |  |  |  | Dializator suprafaţa 1,5 – 1,6 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 10 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerinţele specifice № Clearence Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 182 2 creatinina ≥ 168 3 fosfaţi ≥ 130 4 vitamina B-12 ≥ 67
33100000-1 | 7 | Dializator suprafaţa 1,7 – 1,8 m-2. Coeficient de ultrafiltrare ≥ 12 ml/oră mm Hg | Dializator suprafaţa 1,7 – 1,8 m-2. Coeficient de ultrafiltrare ≥ 12 ml/oră mm Hg |  |  |  | Dializator suprafaţa 1,7 – 1,8 m-2. Coeficient de ultrafiltrare ≥ 12 ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥12 ml/oră Volumul de umplere ≤ 110 ml Cerinţele specifice № Clearence Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 186 2 creatinina ≥ 173 3 fosfaţi ≥ 154 4 vitamina B-12 ≥ 95
33100000-1 | 8 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S) | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S) |  |  |  | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S)Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcţie atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Cerinţele specifice № Cerinţa Parametrii solicitați 1 Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă 8 mm. 3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale maturi ≤ 161 ml. 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm.
33100000-1 | 9 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere ≤56 ml | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere ≤56 ml |  |  |  | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere ≤56 ml Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcţie atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Cerinţele specifice (1) № Cerinţa Parametrii solicitați 1 Lungimea segmentului ( tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul segmentului ( tubului) pentru pompă la magistrale pediatrice 6,4 mm. 3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale pediatrice ≤ 56 ml 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. 6 Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm.
33100000-1 | 10 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere ≤117 ml. | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere ≤117 ml. |  |  |  | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere ≤117 ml. Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcţie atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Lungimea segmentului ( tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. Diametrul segmentului ( tubului) pentru pompă la magistrale pediatrice 6,4 mm. Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. Volumul de umplere la magistrale pediatrice ≤ 117 ml Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm.
33100000-1 | 11 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun) | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun) |  |  |  | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun) Cerinţe tehnico-medicale pentru liniile de sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun) Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Material transparent (tubul să fie trasnparent) Da Livrare în set (arteră/venă) Da Capcană arterială înante de filtru + PBE port Da Clemăde conectare la pacient cu cod de culoare Da Pungă de colectare de 2 litri Da Post-diluare Da Port de injecție fără conținut de latex Da Volumul total de umplere/arterial/venos (ml) 142/72/70 Diametrul segmentului pentru pompă (mm) 8 Diametrul intern al magistralei sanguine (mm) 4,3/4,8 Diametrul intern al liniei de heparină (mm) 1,5 Diametrul capcanei venoase (mm) 22
33100000-1 | 12 | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, artera (fistuline) - 16G Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Parametrii solicitați 1 Vor conţine un orificiu lateral (arterial) Da 2 Vor conţine clame integrate. Da 3 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 4 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm
33100000-1 | 13 | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi |  |  |  | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Parametrii solicitați 1 Vor conţine clame integrate. Da 2 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 3 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm
33100000-1 | 14 | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 17 G, bucăţi | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 17 G, bucăţi |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, artera (fistuline) - 17G Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Parametrii solicitați 1 Vor conţine un orificiu lateral (arterial) Da 2 Vor conţine clame integrate. Da 3 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 4 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,5 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm
33100000-1 | 15 | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 17 G, bucăţi | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 17 G, bucăţi |  |  |  | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Parametrii solicitați 1 Vor conţine clame integrate. Da 2 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 3 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,5 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm
33100000-1 | 16 | Set pentru hemodiafiltrare (dintr-o singură sursă, pentru aparatele Fresenius 5008S): | Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, aparate 5008S |  |  |  | Filtrului suplimentar de filtrare a dializatului pentru Hemodiafiltrare (aparat de dializă Fresenius) Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Efectuarea hemodiafiltrării în regim on-line Da
33100000-1 | 17 | Set pentru hemodiafiltrare (dintr-o singură sursă, pentru aparatele Fresenius 5008S): | Linii A/V set ONLINE Plus 5008-R |  |  |  | Linii A/V set Online Plus 500-8R
33100000-1 | 18 | Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafaţa 1,3–1,4 m-2. Coef. ultraf ≥ 35 ml/oră mm Hg, pentru aparatele Fresenius 5008S) | Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafaţa 1,3–1,4 m-2. Coef. ultraf ≥ 35 ml/oră mm Hg, pentru aparatele Fresenius 5008S) |  |  |  | Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafaţa 1,3–1,4 m-2. Coef. ultraf ≥ 35 ml/oră mm Hg, pentru aparatele Fresenius 5008S) Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Flux înalt (high-flux) Da Coeficientul de UF ≥ 35 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerinţele specifice № Clearence (300 ml/min) Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 250 2 creatinina ≥ 250 3 fosfaţi ≥ 230 4 vitamina B-12 ≥ 185 5 inulina ≥ 130
33100000-1 | 19 | Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 1,8–1,9 m-2.Coef. Ultraf. ≥50 ml/oră mm Hg, pentru aparatele Fresenius 5008S) | Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 1,8–1,9 m-2.Coef. Ultraf. ≥50 ml/oră mm Hg, pentru aparatele Fresenius 5008S) |  |  |  | Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 1,8–1,9 m-2.Coef. Ultraf. ≥50 ml/oră mm Hg, pentru aparatele Fresenius 5008S) Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator 1,8 – 1,9 m-2, pentru efectuarea hemodiafiltrării Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Flux înalt (high-flux) Da Coeficientul de UF ≥ 50 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerinţele specifice Clearence (300 ml/min) Unitate măsură, ml/min ureea ≥ 250 creatinina ≥ 250 fosfaţi ≥ 230 vitamina B-12 ≥ 185 inulina ≥ 130
33100000-1 | 20 | Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 2,0–2,2 m-2.Coef. Ultraf. ≥55 ml/oră mm Hg, pentru aparatele Fresenius 5008S) | Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 2,0–2,2 m-2.Coef. Ultraf. ≥55 ml/oră mm Hg |  |  |  | Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 2,0–2,2 m-2.Coef. Ultraf. ≥55 ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Flux înalt (high-flux) Da Coeficientul de UF ≥ 55 ml/oră Volumul de umplere ≤ 120 ml Cerinţele specifice № Clearence (300 ml/min) Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 270 2 creatinina ≥ 260 3 fosfaţi ≥ 200 4 vitamina B-12 ≥ 200 5 inulina ≥ 150
33100000-1 | 21 | Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 1,8–1,9 m-2.Coef. Ultraf. ≥50 ml/oră mm Hg pentru aparatele Dialog + (BBraun): | Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 1,8–1,9 m-2.Coef. Ultraf. ≥50 ml/oră mm Hg pentru aparatele Dialog + (BBraun): |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafaţa 1,8- 1,9 m². Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Flux înalt (high-flux) Da Coeficientul de UF ≥ 50 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerinţele specifice № Clearence (300 ml/min) Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 250 2 creatinina ≥ 250 3 fosfaţi ≥ 230 4 vitamina B-12 ≥ 185 5 inulina ≥ 130
33100000-1 | 22 | Linie de protecţie pentruhemodiafiltrare, pentru aparatele Dialog + (BBraun): | Linie de protecţie pentruhemodiafiltrare, pentru aparatele Dialog + (BBraun): |  |  |  | Linie de protecţie pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Dialog + (BBraun): Cerinţe tehnico-medicale a liniilor de protecţie pentru hemodiafiltrare generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Efectuarea hemodiafiltrării în regim on-line Da
33100000-1 | 23 | Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, pentru aparatele Dialog + (BBraun): | Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, pentru aparatele Dialog + (BBraun): |  |  |  | Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, pentru aparatele Dialog + (BBraun Cerinţe tehnico-medicale a filtrului suplimentar de filtrare a dializatului pentru Hemodiafiltrare (aparat de dializă Dialog +, (BBraun)) Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Efectuarea hemodiafiltrării în regim on-line Da
33100000-1 | 24 | Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Fresenius 5008S, Concentrat de săruri granulate, componentul acid GRANUDIAL-AF-81, cutii | Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Fresenius 5008S, Concentrat de săruri granulate, componentul acid GRANUDIAL-AF-81, cutii |  |  |  | Concentrat de săruri granulate, componentul acid GRANUDIAL-AF-81, cutii
| 25 | Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Fresenius 5008S, Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, BIBAG 5008 650 g , cutii | Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Fresenius 5008S, Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, BIBAG 5008 650 g , cutii |  |  |  | Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, BIBAG 5008 650 g , cutii (16 pcs/box)
| 26 | Concentrat de săruri pentru dializă, aparate Fresenius 4008, Concentrat de săruri granulate, componentul acid, | Concentrat de săruri pentru dializă, aparate Fresenius 4008, Concentrat de săruri granulate, componentul acid, |  |  |  | Concentrat de săruri pentru dializă, aparate Fresenius 4008, Concentrat de săruri granulate, componentul acid Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă 1.1. Componentul granulat uscat acid pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat acid 1.2 Compoziţia dializatului după amestecare cu bicarbonat: Na 140,0 mmol/l K 2,0 mmol/l Ca 1,75 mmol/l Mg 0,5 mmol/l Cl 108,5 mmol/l, HCO-3 32,0 mmol/l, Acetat 6,0 mmol/l.
| 27 | Concentrat de săruri pentru dializă, aparate Fresenius 4008, Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, | Concentrat de săruri pentru dializă, aparate Fresenius 4008, Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, |  |  |  | Concentrat de săruri pentru dializă, aparate Fresenius 4008, Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Formă de prezentare 1. Pentru aparatele tip Fresenius: - concentrat granulat; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură Componente obligatorii pentru săruri granulate (Fresenius): 2 Componentul granulat uscat bicarbonat pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat bicarbonat, 8,4 % Na 1000 mmol/l Acetat 1000 mmol/l
| 28 | Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Dialog, Bbraun Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri : | Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Dialog, Bbraun Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri : |  |  |  | Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Dialog, Bbraun Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă 1.Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Formă de prezentare 2. Pentru aparatele tip Dialog, BBraun: - soluții concentrate în canistre și cartușe de bicarbonat de sodiu; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 3 Componentele obligatorii pentru soluțiile concentrate (Dialog, BBraun) Componentul de soluție concentrată acid, canistre, 10 litri Cartușe de bicarbonat de sodiu, 760 grame, Pentru aparatele Dialog pentru diluația cu apă de 1:34 (Na-138 mmo/l, K-2,0, Ca - 1,75 mmol/l, Gluozca 5,5 mmol/l (lg/l).
| 29 | Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Dialog, Bbraun Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, | Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Dialog, Bbraun Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, |  |  |  | Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Dialog, Bbraun Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, BBraun) 1.Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Formă de prezentare 2. Pentru aparatele tip Dialog, BBraun: - soluții concentrate în canistre și cartușe de bicarbonat de sodiu; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 3 Componentele obligatorii pentru soluțiile concentrate (Dialog, BBraun) Componentul de soluție concentrată acid, canistre, 10 litri Cartușe de bicarbonat de sodiu, 760 grame, .
| 30 | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Fresenius, Puristeril 340, 3,5%, 5 litri | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Fresenius, Puristeril 340, 3,5%, 5 litri |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură 2. Puristeril 340, 3,5%, 5 litri, canistre
| 31 | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Fresenius Citrosteril, 5 litri | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Fresenius Citrosteril, 5 litri |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5 litri * Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură 3. Citrosteril, 5 litri, canistre
| 32 | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun Sol.Acid Citric, 50%-10 litri | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun Sol.Acid Citric, 50%-10 litri |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă tip Dialog, BBraun, canistre 10 litri * Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură Corespunde 1. Soluție Acid Citric 50%, 10 litri, canistre*
| 33 | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun Hipoclorid de sodiu, Tiutol KF, 5 litri, | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun Hipoclorid de sodiu, Tiutol KF, 5 litri, |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă tip Dialog, BBraun, canistre5 litri * Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură Corespunde 1. Hipoclorid de sodiu, Tiutol KF, 5 litri, canistre
| 34 | Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete | Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale pentru sarea de regenerare (NaCl) a aparatajului de dializă Fresenius Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Na Cl, chimic pură Da Formă de prezentare Sare tabletată ambalată în saci ermetici a cîte 25 kg. Scop utilizare Regenerarea aparatajului de dializă
| 35 | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; |  |  |  | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Dai Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa și bisturiu Cerinţe specifice Diametru 11-12 F Lungimea 200 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 17/18 G Ø1,3-1,5 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilatator 12/11 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min.
| 36 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-75 mm; | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-75 mm; |  |  |  | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-75 mm; Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa şi bisturiu Cerinţe specifice Diametru 6,5 F Lungimea 75 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 19 G Øo,9 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,27 x ≥600 mm Dilatator 7/8 F Viteza fluxului sangvin ≥ 100 ml/min
| 37 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-100 mm | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-100 mm |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa şi bisturiu Cerinţe specifice Diametru 6,5 F Lungimea 75 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 19 G Øo,9 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,27 x ≥600 mm Dilatator 7/8 F Viteza fluxului sangvin ≥ 100 ml/min.
| 38 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-120 mm; | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-120 mm; |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa şi bisturiu Cerinţe specifice Diametru 6,5 F Lungimea 100 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 19 G Øo,9 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,27 x ≥600 mm Dilatator 7/8 F
| 39 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-100 mm; | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-100 mm; |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa şi bisturiu Cerinţe specifice Diametru 8 F Lungimea 100 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 18G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.
| 40 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-120 mm; | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-120 mm; |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa şi bisturiu Cerinţe specifice Diametru 8 F Lungimea 120 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 18G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.
| 41 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-150 mm; | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-150 mm; |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa şi bisturiu Cerinţe specifice Diametru 8 F Lungimea 150 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 18G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min
| 42 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10,0F, L-120 mm | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10,0F, L-120 mm |  |  |  | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10,0F, L-120 mm Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa și bisturiu Cerinţe specifice Diametru 10 F Lungimea 120 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 18 G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35 x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.
| 43 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10,0F, L-150 mm | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10,0F, L-150 mm |  |  |  | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10,0F, L-150 mm Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa și bisturiu Cerinţe specifice Diametru 10 F Lungimea 150 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 18 G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35 x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.
| 44 | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, “long life | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, “long life |  |  |  | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, “long life Condiţii de fabricare material biocompatibil - poliuretan Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, de tip „split” cu capete (vîrfuri) autocentrante, capacitate de tunelizare retrogradă, inclusiv ac, ghid, dilatator, teacă de întroducere, tunelizator, seringă, bisturiu, injection caps, dispozitiv de fixare a cateterului, material de pansament, autocolant de identificare a pacientului Cerinţe specifice Diametru 15,0 F Lungimea190-230 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 18 G Ø2,75 " x 70 mm Ghid metalic de securitate Tip J (0038" x 800 mm) Dilatatoare 12 și 14 F Dilatator de tip „PeelAway” 16 F Stilet rigid (Stiffening Stylet) - pentru introducerea cateterului pe ghid sau schimbarea cateterului cu siguranța și fără utilizarea dilatatorului de tip ,,PeelAway" (obligator) 1 Tunelizator 1 Seringă 5 ml 1 Bisturiu-lamă, 11 cm 1 Injection caps 2 Dispozitiv de fixare a cateterului 1 Autocolant de identificare a pacientului 1 Material de pansament 2
| 45 | Set linii pentru hemodializa (HD) sange (majistrale) artera/vena, set maturi pentru aparate de dializa Nipro Surdial X | Set linii pentru hemodializa (HD )sange (majistrale) artera/vena, set maturi pentru aparate de dializa Nipro Surdial X |  |  |  | Set linii pentru hemodializa (HD) sange (majistrale) artera/vena, set maturi pentru aparate de dializa Nipro Surdial X Compatibil cu dispozitivele aflate in utilizare Da. Livrare in set (artera/vena)+ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Camera de captare activa a aerului Da Clame montate integral in segment arterial/venos Da Linie pentru heparinizare automata Da Constructie atraumatica a portului de injectare cu membrana de plombare Da Segment conectare/monitorizare tensiune arteriala/venoasa cu membrana dubla cu marcaj de culoare corespunzatoare Da. Cerinţele specifice : --Număr de segmente pentru pompă: ≥ 1 buc. -Forma segmentului pompei să fie adaptată special pentru dispozitivul Surdial X aflat la dotare: Obligatoriu. -Prezența camerei de captare activă a aerului pe partea venoasă a liniei cu trombogenitate redusă: Obligatoriu. -Prezența portului de injecție pe partea arterială și venoasă a liniei pentru administrarea suplimentară de medicamente cu seringă: Obligatoriu. -Prezența conectorului de recirculare atașat pe partea arterială a liniei: Obligatoriu. -Lungimea liniei pentru administrarea heparinei: ≥ 1000 mm. -Linii de control cu filtre hidrofobe și cleme: ≥ 2 buc. -Linii de extensie: ≥ 2 buc. -Ac plastic, tip “Spike” cu capac: ≥ 1 buc. -Capac de protectie, tip “Luer Lock”: ≥ 1 buc. -Sterilizare: etilenoxidă, iradiere.
| 46 | Set linie pentru hemodiafiltrare (HDF) dintr-o singura sursa, pentru aparatele Nipro Surdial X | Set linie pentru hemodiafiltrare dintr-o singura sursa, pentru aparatele Nipro Surdial X |  |  |  | Set linie pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Nipro Surdial X Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Efectuarea hemodiafiltrării în regim on-line Da Cerinţele specifice : -Volum de umplere: ≤ 132 ml. -Lungimea segmentului de pompă: ≥ 233 mm și ≤ 268 mm. --Număr de segmente pentru pompă: ≥ 2 buc. -Forma segmentelor pompei să fie adaptată special pentru dispozitivul Surdial X aflat la dotare: Obligatoriu.-Prezența camerei de captare activă a aerului pe partea venoasă a liniei cu trombogenitate redusă: Obligatoriu. -Prezența portului de injecție pe partea arterială și venoasă a liniei pentru administrarea suplimentară de medicamente cu seringă: Obligatoriu. -Lungimea liniei pentru administrarea heparinei: ≥ 1000 mm. -Linii de control cu filtre hidrofobe și cleme: ≥ 2 buc. -Linii de extensie: ≥ 1 buc. -Prezența magistralei suplementare pentru soluția de substituție ce va permite tratamentul prin hemodiafiltrarea (HDF): Obligatoriu. -Prezența conectorului de recirculare atașat pe magistrala pentru soluția de substituție: Obligatoriu. -Sterilizare: etilenoxidă, iradiere.
| 47 | Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, pentru aparatele Nipro Surdial X | Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, pentru aparatele Nipro Surdial X |  |  |  | Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, pentru aparatele Nipro Surdial X
| 48 | Kit cateter pentru hemofiltrare compatibil cu dispozitivul medical MultifiltrarePRO, Fresenius | FDC- T22O CATETER hemofiltration |  |  |  | Kit cateter pentru hemofiltrare compatibil cu dispozitivul medical MultifiltrarePRO, Fresenius FDC- T22O CATETER hemofiltration
| 49 | Kit cateter pentru hemofiltrare compatibil cu dispozitivul medical MultifiltrarePRO, Fresenius | MULTIFILTRATEPROKIT HDF 600 hemofiltration |  |  |  | MULTIFILTRATEPROKIT HDF 600 hemofiltration. Compatibil cu dispozitivul medical MultifiltrarePRO, Fresenius
| 50 | Sac recipient pentru hemofiltrare | Sac recipient multifluent pentru hemofiltrare, 10 l |  |  |  | Sac recipient multifluent pentru hemofiltrare, 10 l. Compatibil cu dispozitivul medical MultifiltrarePRO, Fresenius
| 51 | Seringa cu heparina | Seringa cu heparina |  |  |  | Seringa cu heparina, luer-lock, 30 ml. Compatibil cu dispozitivul medical MultifiltrarePRO, Fresenius
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea materialelor de consum pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2026 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
33100000-1 | 1 | Dializator suprafața 0,2-0,3 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 0,7 ml/oră mm Hg | Dializator suprafața 0,2-0,3 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 0,7 ml/oră mm Hg | bucată | 50 |  |  |  |  | în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 26910
33100000-1 | 2 | Dializator suprafața 0,4 -0,6m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 1,7 ml/oră mm Hg | Dializator suprafața 0,4 -0,6m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 1,7 ml/oră mm Hg | bucată | 250 |  |  |  |  | în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 127075
33100000-1 | 3 | Dializator suprafața 0,6-0,7 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 2,8 ml/oră mm Hg | Dializator suprafața 0,6-0,7 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 2,8 ml/oră mm Hg | bucată | 150 |  |  |  |  | în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 76245
33100000-1 | 4 | Dializator suprafaţa 1,0-1,2 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 6 ml/oră mm Hg | Dializator suprafaţa 1,0-1,2 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 6 ml/oră mm Hg | bucată | 900 |  |  |  |  | în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 110434.5
33100000-1 | 5 | Dializator suprafaţa 1,3 – 1,4 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg | Dializator suprafaţa 1,3 – 1,4 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg | bucată | 1550 |  |  |  |  | în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 113230.6
33100000-1 | 6 | Dializator suprafaţa 1,5 – 1,6 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg | Dializator suprafaţa 1,5 – 1,6 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg | bucată | 16140 |  |  |  |  | în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 1158383.94
33100000-1 | 7 | Dializator suprafaţa 1,7 – 1,8 m-2. Coeficient de ultrafiltrare ≥ 12 ml/oră mm Hg | Dializator suprafaţa 1,7 – 1,8 m-2. Coeficient de ultrafiltrare ≥ 12 ml/oră mm Hg | bucată | 11640 |  |  |  |  | în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 847520.04
33100000-1 | 8 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S) | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S) | bucată | 19900 |  |  |  |  | în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 676600
33100000-1 | 9 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere ≤56 ml | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere ≤56 ml | bucată | 200 |  |  |  |  | în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 50654.6624
33100000-1 | 10 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere ≤117 ml. | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere ≤117 ml. | bucată | 350 |  |  |  |  | în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 68103
33100000-1 | 11 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun) | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun) | bucată | 6400 |  |  |  |  | în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 224000
33100000-1 | 12 | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi | bucată | 17700 |  |  |  |  | în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 60357
33100000-1 | 13 | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi | bucată | 22700 |  |  |  |  | în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 77407
33100000-1 | 14 | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 17 G, bucăţi | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 17 G, bucăţi | bucată | 5150 |  |  |  |  | în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 17561.5
33100000-1 | 15 | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 17 G, bucăţi | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 17 G, bucăţi | bucată | 150 |  |  |  |  | în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 511.5
33100000-1 | 16 | Set pentru hemodiafiltrare (dintr-o singură sursă, pentru aparatele Fresenius 5008S): | Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, aparate 5008S | bucată | 270 |  |  |  |  | în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 860041.584
33100000-1 | 17 | Set pentru hemodiafiltrare (dintr-o singură sursă, pentru aparatele Fresenius 5008S): | Linii A/V set ONLINE Plus 5008-R | bucată | 3700 |  |  |  |  | în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 865246.8944
33100000-1 | 18 | Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafaţa 1,3–1,4 m-2. Coef. ultraf ≥ 35 ml/oră mm Hg, pentru aparatele Fresenius 5008S) | Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafaţa 1,3–1,4 m-2. Coef. ultraf ≥ 35 ml/oră mm Hg, pentru aparatele Fresenius 5008S) | bucată | 780 |  |  |  |  | în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 359807.37
33100000-1 | 19 | Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 1,8–1,9 m-2.Coef. Ultraf. ≥50 ml/oră mm Hg, pentru aparatele Fresenius 5008S) | Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 1,8–1,9 m-2.Coef. Ultraf. ≥50 ml/oră mm Hg, pentru aparatele Fresenius 5008S) | bucată | 604 |  |  |  |  | în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 334344.0792
33100000-1 | 20 | Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 2,0–2,2 m-2.Coef. Ultraf. ≥55 ml/oră mm Hg, pentru aparatele Fresenius 5008S) | Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 2,0–2,2 m-2.Coef. Ultraf. ≥55 ml/oră mm Hg | bucată | 1550 |  |  |  |  | în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 403272.8
33100000-1 | 21 | Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 1,8–1,9 m-2.Coef. Ultraf. ≥50 ml/oră mm Hg pentru aparatele Dialog + (BBraun): | Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 1,8–1,9 m-2.Coef. Ultraf. ≥50 ml/oră mm Hg pentru aparatele Dialog + (BBraun): | bucată | 30 |  |  |  |  | în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 16050
33100000-1 | 22 | Linie de protecţie pentruhemodiafiltrare, pentru aparatele Dialog + (BBraun): | Linie de protecţie pentruhemodiafiltrare, pentru aparatele Dialog + (BBraun): | bucată | 30 |  |  |  |  | în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 4500
33100000-1 | 23 | Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, pentru aparatele Dialog + (BBraun): | Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, pentru aparatele Dialog + (BBraun): | bucată | 30 |  |  |  |  | în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 87499.8
33100000-1 | 24 | Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Fresenius 5008S, Concentrat de săruri granulate, componentul acid GRANUDIAL-AF-81, cutii | Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Fresenius 5008S, Concentrat de săruri granulate, componentul acid GRANUDIAL-AF-81, cutii | bucată | 444 |  |  |  |  | în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 603660.624
33100000-1 | 25 | Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Fresenius 5008S, Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, BIBAG 5008 650 g , cutii | Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Fresenius 5008S, Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, BIBAG 5008 650 g , cutii | bucată | 2912 |  |  |  |  | în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 373290.6778
33100000-1 | 26 | Concentrat de săruri pentru dializă, aparate Fresenius 4008, Concentrat de săruri granulate, componentul acid, | Concentrat de săruri pentru dializă, aparate Fresenius 4008, Concentrat de săruri granulate, componentul acid, | bucată | 877 |  |  |  |  | în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 1078710
33100000-1 | 27 | Concentrat de săruri pentru dializă, aparate Fresenius 4008, Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, | Concentrat de săruri pentru dializă, aparate Fresenius 4008, Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, | bucată | 373 |  |  |  |  | în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 392769
33100000-1 | 28 | Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Dialog, Bbraun Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri : | Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Dialog, Bbraun Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri : | bucată | 2000 |  |  |  |  | în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 322840
33100000-1 | 29 | Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Dialog, Bbraun Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, | Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Dialog, Bbraun Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, | bucată | 6850 |  |  |  |  | în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 239750
33100000-1 | 30 | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Fresenius, Puristeril 340, 3,5%, 5 litri | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Fresenius, Puristeril 340, 3,5%, 5 litri | bucată | 34 |  |  |  |  | în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 22440
33100000-1 | 31 | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Fresenius Citrosteril, 5 litri | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Fresenius Citrosteril, 5 litri | bucată | 233 |  |  |  |  | în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 144926
33100000-1 | 32 | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun Sol.Acid Citric, 50%-10 litri | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun Sol.Acid Citric, 50%-10 litri | litrul | 300 |  |  |  |  | în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 179609.4
33100000-1 | 33 | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun Hipoclorid de sodiu, Tiutol KF, 5 litri, | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun Hipoclorid de sodiu, Tiutol KF, 5 litri, | litrul | 10 |  |  |  |  | în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 29000
33100000-1 | 34 | Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete | Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete | kg | 7081 |  |  |  |  | în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 1579063
33100000-1 | 35 | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; | bucată | 645 |  |  |  |  | în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 106649.847
33100000-1 | 36 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-75 mm; | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-75 mm; | bucată | 10 |  |  |  |  | în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 2830
33100000-1 | 37 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-100 mm | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-100 mm | bucată | 10 |  |  |  |  | în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 2830
33100000-1 | 38 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-120 mm; | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-120 mm; | bucată | 10 |  |  |  |  | în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 2830
33100000-1 | 39 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-100 mm; | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-100 mm; | bucată | 10 |  |  |  |  | în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 2620
33100000-1 | 40 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-120 mm; | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-120 mm; | bucată | 10 |  |  |  |  | în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 2620
33100000-1 | 41 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-150 mm; | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-150 mm; | bucată | 10 |  |  |  |  | în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 2620
33100000-1 | 42 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10,0F, L-120 mm | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10,0F, L-120 mm | bucată | 5 |  |  |  |  | în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 2500
33100000-1 | 43 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10,0F, L-150 mm | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10,0F, L-150 mm | bucată | 5 |  |  |  |  | în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 2500
33100000-1 | 44 | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, “long life | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, “long life | bucată | 40 |  |  |  |  | în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 208000
33100000-1 | 45 | Set linii pentru hemodializa (HD) sange (majistrale) artera/vena, set maturi pentru aparate de dializa Nipro Surdial X | Set linii pentru hemodializa (HD )sange (majistrale) artera/vena, set maturi pentru aparate de dializa Nipro Surdial X | bucată | 400 |  |  |  |  | în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 31664
33100000-1 | 46 | Set linie pentru hemodiafiltrare (HDF) dintr-o singura sursa, pentru aparatele Nipro Surdial X | Set linie pentru hemodiafiltrare dintr-o singura sursa, pentru aparatele Nipro Surdial X | bucată | 40 |  |  |  |  | în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 106500
33100000-1 | 47 | Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, pentru aparatele Nipro Surdial X | Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, pentru aparatele Nipro Surdial X | bucată | 16 |  |  |  |  | în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 42666.56
33100000-1 | 48 | Kit cateter pentru hemofiltrare compatibil cu dispozitivul medical MultifiltrarePRO, Fresenius | FDC- T22O CATETER hemofiltration | bucată | 100 |  |  |  |  | în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 58333
33100000-1 | 49 | Kit cateter pentru hemofiltrare compatibil cu dispozitivul medical MultifiltrarePRO, Fresenius | MULTIFILTRATEPROKIT HDF 600 hemofiltration | bucată | 100 |  |  |  |  | în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 58333
33100000-1 | 50 | Sac recipient pentru hemofiltrare | Sac recipient multifluent pentru hemofiltrare, 10 l | bucată | 100 |  |  |  |  | în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 6666
33100000-1 | 51 | Seringa cu heparina | Seringa cu heparina | bucată | 200 |  |  |  |  | în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 1000
12172977.3788
[6 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet3
nr lot |  | Cantitatea Necesară IC | Cantitatea Necesară SCR | SC Militar Central
1 | Cabluri pentru masurarea temperaturii rectale şi esofagiene | 2
2 | Canula pentru cardioplegia retrograda cu umflare manuala penru adulti | 0 | 10
3 | Canula venoasa Bi-Cavala RAP pentru canularea venelor cave cu flux flexibil pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS) |  | 20
4 | Canule pentru arteriotomie Marimea 3mm |  | 5
5 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti |  | 120
6 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti |  | 120
7 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti |  | 20
8 | Colectoare de vacuum pentru aspiratorul "FazziniF-30 (consumabil) | 10
9 | Conector de aspiratie sub unghi cu virful conic | 40
10 | Consumabile pentru masurarea parametrilor saturatiei venoase temperaturii si hematocritei | 20
11 | Consumabile pentru masurarea permanenta presiunii de masina si cardioplegiei | 10
12 | Fogarty clamp atraumatic CSOFT6 | 20
13 | Linie de extensie pentru sisteme de perfuzie quadro | 50
14 | Masca apnee nazala marimea L | 2
15 | Masca apnee nazala marimea M | 2
16 | Sac pentru perfuzat | 200
17 | Sensor pentru masurarea saturatiei de oxigen la deget. Pentru adulţi >30 kg | 10 |  | 100
18 | Senzor pentru nivel | 400
19 | Set de salvare sîngelui autolog | 20
20 | Set de tuburi pentru conectare de vacum in interventii minimal invazive |  | 10
21 | Set pentru dilatatoare vasculare |  | 30
22 | Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 30 ch | 150
23 | Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 34 ch | 20
24 | Vent cardiac fără conductor pentru copii |  | 10

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________