## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr,: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea materialelor de consum și pieselor de schimb pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2024 (repetat) |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Termenul de livrare/prestare
33100000-1 | 1.1 | Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Dialog +, (BBraun): Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 1,8–1,9 m2,coef. Ultraf. ≥50 ml/oră mm Hg. conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 1,8–1,9 m2,coef. Ultraf. ≥50 ml/oră mm Hg. |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafaţa 1,8- 1,9 m². Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Flux înalt (high-flux) Da Coeficientul de UF ≥ 50 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerinţele specifice № Clearence (300 ml/min) Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 250 2 creatinina ≥ 250 3 fosfaţi ≥ 230 4 vitamina B-12 ≥ 180 5 inulina ≥ 115 | 10681.2 | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
33100000-1 | 1.2 | Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Dialog +, (BBraun): Linie de protecţie pentru hemodiafiltrare, bucăţi IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Linie de protecţie pentru hemodiafiltrare, |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale a liniilor de protecţie pentru hemodiafiltrare generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Efectuarea hemodiafiltrării în regim on-line Da | 3000 | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
33100000-1 | 1.3 | Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Dialog +, (BBraun): Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, bucăţi, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale a filtrului suplimentar de filtrare a dializatului pentru Hemodiafiltrare (aparat de dializă Dialog +, (BBraun)) Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Efectuarea hemodiafiltrării în regim on-line Da | 58333.2 | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
33100000-1 | 1.4 | Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Dialog +, (BBraun): | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi |  |  |  | Cerințe tehnico-medicale pentru liniile de sânge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun) Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă) Da Capcană arterială înainte de filtru + PBE port Da Clemă de conectare la pacient cu cod de culoare Da Pungă de colectare de 2 litri Da Post-diluare Da Port de injecție fără conținut de latex Da Volumul total de umplere/arterial/venos (ml) 142/72/70 Diametrul segmentului pentru pompă (mm) 8 Diametrul intern al magistralei sanguine (mm) 4,3/4,8 Diametrul intern al liniei de heparină (mm) 1,5 Diametrul capcanei venoase (mm) 22 | 1666.6 | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
33100000-1 | 2 | Dializator suprafața 0,7 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 2,8 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Dializator suprafața 0,7 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 6,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului |  |  |  | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 2,8ml/oră Volumul de umplere ≤ 42 ml Cerinţele specifice Nr Clearence Unitate măsură ml/min 1 ureea ≥ 155 2 creatinina ≥ 128 3 fosfaţi ≥ 78 4 vitamina B-12 ≥ 32 | 174999 | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
33100000-1 | 3 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere ≤ 56 ml, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere ≤ 56 ml conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului |  |  |  | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcţie atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Cerinţele specifice (1) № Cerinţa Parametrii solicitați 1 Lungimea segmentului ( tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul segmentului ( tubului) pentru pompă la magistrale pediatrice 6,4 mm. 3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale pediatrice ≤ 56 ml 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. 6 Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm. | 79500 | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
33100000-1 | 4 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10,0F, L-120 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-120 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului |  |  |  | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 5 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa și bisturiu Cerinţe specifice Diametru 10 F Lungimea 120 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 17-18 G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35-0,38 x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min. | 2500 | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
33100000-1 | 5 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10 F, L-150 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10,0F, L-150 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului |  |  |  | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 5 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa și bisturiu Cerinţe specifice Diametru 10 F Lungimea 150 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 17-18 G G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35-0,38 x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min. | 2500 | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
33100000-1 | 6 | Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete, saci (25 kg) pentru aparatele Fresenius conform necesităților IMSP SC Bălți | Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete, saci (25 kg) pentru aparatele Fresenius conform necesităților IMSP SC Bălți |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale pentru sarea de regenerare (NaCl) a aparatajului de dializă Fresenius Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Na Cl, chimic pură Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Sare tabletată ambalată în saci ermetici a cîte 25 kg. Scop utilizare Regenerarea aparatajului de dializă | 46610 | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
33100000-1 | 7 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | M399161 RETROFIT KIT STEPPER |  |  |  | M399161 RETROFIT KIT STEPPER | 33995 | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.
33100000-1 | 8 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | 6338611 FILTER CARTR.STERILE FILTER AB2-DFL-7PH4 0,2µm PERMEATE LOOP |  |  |  | 6338611 FILTER CARTR.STERILE FILTER AB2-DFL-7PH4 0,2µm PERMEATE LOOP | 113216.66 | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.
33100000-1 | 9 | Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Fresenius 5008S): | Dializator 2,0 – 2,2 m-2, pentru efectuarea hemodiafiltrării |  |  |  | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Flux înalt (high-flux) Da Coeficientul de UF ≥ 70 ml/oră Volumul de umplere ≤ 120 ml Cerinţele specifice № Clearence (300 ml/min) Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 270 2 creatinina ≥ 260 3 fosfaţi ≥ 200 4 vitamina B-12 ≥ 200 5 inulina ≥ 150 | 140000 | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
3559811288.0515
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea materialelor de consum și pieselor de schimb pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2024 (repetat) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimată | beneficiar
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
33100000-1 | 1.1 | Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Dialog +, (BBraun): | Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 1,8–1,9 m2,coef. Ultraf. ≥50 ml/oră mm Hg. | 3: bucată; 4: 20; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 10681.2 | IMSP Institutul de Medicină Urgentă
33100000-1 | 1.2 | Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Dialog +, (BBraun): | Linie de protecţie pentru hemodiafiltrare, | 3: bucată; 4: 20; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 3000 | IMSP Institutul de Medicină Urgentă
33100000-1 | 1.3 | Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Dialog +, (BBraun) | Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului | 3: bucată; 4: 20; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 58333.2 | IMSP Institutul de Medicină Urgentă
33100000-1 | 1.4 | Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Dialog +, (BBraun): | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi | 3: bucată; 4: 20; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 1666.6 | IMSP Institutul de Medicină Urgentă
33100000-1 | 2 | Dializator suprafața 0,7 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 2,8 ml/oră mm Hg, | Dializator suprafața 0,7 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 6,0 ml/oră mm Hg | 3: bucată; 4: 300; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 174999 | IMSP Institutul Mamei și Copilului
33100000-1 | 3 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere ≤ 56 ml, | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere ≤ 56 ml | 3: bucată; 4: 300; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 79500 | IMSP Institutul Mamei și Copilului
33100000-1 | 4 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10,0F, L-120 mm; | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-120 mm; conform necesităților | 3: bucată; 4: 5; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 2500 | IMSP Institutul Mamei și Copilului
33100000-1 | 5 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10 F, L-150 mm; | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10,0F, L-150 mm; conform necesităților | 3: bucată; 4: 5; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 2500 | IMSP Institutul Mamei și Copilului
33100000-1 | 6 | Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete, saci (25 kg) pentru aparatele Fresenius | Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete, saci (25 kg) pentru aparatele Fresenius | 3: bucată; 4: 200; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 46610 | IMSP SC Bălți
33100000-1 | 7 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | M399161 RETROFIT KIT STEPPER | 3: bucată; 4: 2; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 33995 | IMSP SR Cahul
33100000-1 | 8 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6338611 FILTER CARTR.STERILE FILTER AB2-DFL-7PH4 0,2µm PERMEATE LOOP | 3: bucată; 4: 2; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 113216.66 | IMSP SCM Sfânta Treime,
33100000-1 | 9 | Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Fresenius 5008S): | Dializator 2,0 – 2,2 m-2, pentru efectuarea hemodiafiltrării | 3: bucată; 4: 240; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 140000 | IMSP SCR
667011.66