Achiziționarea reagenților și consumabilelor de laborator pentru 2024

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință

| Nr. d/o | CPV |  | Denumirea bunurilor |  | Unitatea de măsura (kit/set/ teste) |  |  |  | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lotul 1. Reagenți și consumabile de laborator compatibili cu analizatorul biochimic JCA BM6010/C JEOL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 33696500-0 |  | Glucoza Hexokinase |  |  | set |  |  | 4,0 | Glucoza : ambalaj (R1-4x570,R2-3x760) reactiv gata de utilizare,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea glucozei din ser, plasma si urina -principiul metodei: Enzimatic UV cu hexokinase -compozitie: R1: TRIS buffer pH 7.8 100 mmol/L, Mg2+ 4 mmol/L,ATP 2.1 mmol/L,NAD 2.1 mmol/L R2: Mg2+ 4 mmol/L,Hexokinase (HK) ≥ 7.5 kU/L,Glucose-6-phosphatedehydrogenase (G6P-DH) ≥ 7.5 kU/L -stabilitate: pana la expirare la 2-8 C, nedeschis; -stabilitate on board: minim 6 saptamani -stabilitatea calibrarii: minim 6 saptamani -liniaritate: ser,plasma, urina 0-500 mg/dl; |  |  |
| 1.2 | 33696500-0 |  | Ureea FS |  |  | set |  |  | 2,00 | Uree:: ambalaj (R1-4x570,R2-3x760) reactiv gata de utilizare,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea ureei din ser, plasma,urina, -principiul metodei: UV enzimatic cu Urease - GLDH -compozitie R1: TRIS pH 7.8 150 mmol/L, 2-Oxoglutarate 9 mmol/L, ADP 0.75 mmol/L,Urease ≥ 7 kU/L, GLDH (Glutamate dehydrogenase) ≥ 1 kU/LR2: NADH 1.3 mmol/L -stabilitate: pana la expirare la 2-8 C, nedeschis- stabilitate on board : minim 6 saptamani-stabilitatea calibrarii: minim 6 saptamani-liniaritate: ser, plasma, urina: 2- 300 mg/dl |  |  |
| 1.3 | 33696500-0 |  | Creatinina PAP |  |  | set |  |  | 2,00 | Creatinina: ambalaj (R1-6x315,R2-6x315) reactiv gata de utilizare ,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea creatininei din ser, plasma,urina, -principiul metodei: Enzimatic,colorimetric -compozitie: R1 sol.tampon pH8.1 25mmol/L;creatinaza ≥ 30kU/l, sarcozina oxidaza ≥10kU/l,ascorbat oxidaza ≥2.5kU/l,calaza ≥ 350kU/l,HTIB(3-Hydroxy2,4,6-triiodo benzoic acid) 2.3mmol/l R2 sol.tampon pH8.1 25mmol/L;creatinaza ≥ 150kU/l, Peroxidaza ≥ 50kU/l,4-AA 2mmol/lHexoceanoferat de potasiu 0,18mmol/l -stabilitate: pana la expirare la 2-8 C, nedeschis; - stabilitate on board: minim 8 zile - stabilitatea calibrarii – minim 1 zi -liniaritate: ser, plasma, urina 0,1-14 mg/dl; -impachetare: R1 minim 315 teste |  |  |
| 1.4 | 33696500-0 |  | GOT (ASAT) FS |  |  | set |  |  | 4,00 | Aspartat Aminotransferaza (AST/GOT): ambalaj (R1-6x230,R2-6x230) reactiv gata de utilizare ,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea aspartate aminotransferase din ser, plasma, -principiul metodei: UV- optimizat in acord cu IFCC -compozitie: R1:TRIS (pH 7.65) 110 mmol/L, L-Aspartate 320 mmol/L;MDH≥ 800 U/L LDH ≥ 1200 U/L R2: 2-oxoglutarat 65 mmol/L;NADH 1 mmol/L; -stabilitate: pana la expirare la 2-8 C,nedeschis; -stabiltate on board: minim 6 zile -stabilitatea calibrarii: minim 6 zile -liniaritate: 0.6 – 600 U/L |  |  |
| 1.5 | 33696500-0 |  | GOT (ALAT) FS |  |  | set |  |  | 4,00 | Alanin Aminotransferaza (ALT/GPT): ambalaj (R1-6x230,R2-6x230) reactiv gata de utilizare, cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea alanine aminotransferase din ser, plasma, -principiul metodei: UV optimizat in acord cu IFCC -compozitie: R1:TRIS (pH 7.15) 140 mmol/L, L-Alanine 700 mmol/L;LDH ≥ 2300 U/L R2: 2-oxoglutarat 85 mmol/L;NADH 1 mmol/L; -stabilitate: pana la expirare la 2-8 C,nedeschis; -stabiltate on board: minim 6 zile -stabilitatea calibrarii: minim 6 zile -liniaritate: 1.2 – 600 U/L |  |  |
| 1.6 | 33696500-0 |  | FOSFATAZA ALCALINA FS IFCC |  |  | set |  |  | 1,00 | Alkaline Phosphatase(ALP): ambalaj (R1-6x220,R2-6x220) reactiv gata de utilizare, cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea alkaline phosphatase din ser, plasma, -principiul metodei: IFCC -compozitie:R1: 2-Amino-2-methyl-1-propanol (pH 10.4 1) . 1 m o l/L, Magnesium acetate 2 mmol/L, Zinc sulphate 0.5 mmol/L, HEDTA 2.5 mmol/LR2: p-Nitrophenylphosphate 80 mmol/L-stabilitate: pana la expirare la 2-8 C, nedeschis;- stabilitate on board: minim 11 zile- stabilitatea calibrarii: minim 11 zile- liniaritate: 0.6 – 1400 U/L- impachetare: R1 minim 220 teste/ |  |  |
| 1.7 | 33696500-0 |  | GGT FS |  |  | set |  |  | 3,0 | GGT (gamma-glutamyltransferase): ambalaj (R1-6x380,R2-6x380) reactiv gata de utilizare, cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea gamma-glutamyltransferase din ser, plasma, -principiul metodei: cinetica in acord cu Szasz, standardizare IFCC -compozitie: R1: TRIS pH 8.28 135 mmol/L, Glycylglycine 135 mmol/L R2: L-Gamma-glutamyl-3-carboxy- pH 6.00,4-nitroanilide 22 mmol/L -stabilitate: pana la expirare la 2-8 C, nedeschis; -stabilitate on board: minim 6 saptamani -stabilitatea calibrarii: minim 6 saptamani -liniaritate: 1.2 – 1200 U/L |  |  |
| 1.8 | 33696500-0 |  | Bilirubina totala FS |  |  | set |  |  | 2,00 | Bilirubina totala: ambalaj (R1-6x315,R2-6x315) reactiv gata de utilizare,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea bilirubinei totale din ser, plasma, -principiul metodei DCA; -compozitie: R1: Phosphate buffer 50 mmol/L, NaCl 150 mmol/L R2: 2,4-Dichlorophenyl-diazonium salt 5 mmol/L, HCl 130 mmol/L - stabilitate: pana la expirare la 2-8 C nedeschis; - stabilitate on board: minim 6 saptamani - stabilitatea calibrarii : minim 4 saptamani - liniaritate: 0.03–30 mg/dL |  |  |
| 1.9 | 33696500-0 |  | Bilirubina directa FS |  |  | set |  |  | 4,25 | Bilirubina directa : ambalaj (R1-6x150,R2-6x150) reactiv gata de utilizare,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea bilirubinei directe din ser, plasma, - principiul metodei DCA; -compozitie:R1: EDTA-Na2 0.1 mmol/L,NaCl 150 mmol/L,Sulfamic acid 100 mmol/LR2: 2,4-Dichlorophenyl-diazonium salt 0.5 mmol/L,HCl 900 mmol/L, EDTA-Na2 0.13 mmol/L - stabilitate: nedeschis pana la expirare la 2-8 C; - stabilitate on board : minim 4 saptamanani- stabilitate calibrare : minim 9 zile- liniaritate: 0.01 – 10 mg/dL |  |  |
| 1.10 | 33696500-0 |  | Alfa Amilaza FS |  |  | set |  |  | 3,00 | Amilaza: ambalaj (R1-6x150,R2-6x150) reactiv gata de utilizare,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea alfa amilazei din ser, plasma, urina, - principiul metodei: EPS-G7 standardizare IFCC - compozitie: R1: Good's buffer pH 7.15 0.1 mol/L,NaCl 62.5 mmol/L,MgCl2 12.5 mmol/L ,Glucosidase ³ 2 kU/L R2: Good's buffer pH 7.15 0.1 mol/L, EPS-G7 8.5 mmol/L - stabilitate: nedeschis pana la expirare la 2-8 C; - stabilitate on board: minim 6 saptamani - stabilitatea calibrarii: minim 6 saptamani - liniaritate: 0.6- 1920 U/L |  |  |
| 1.11 | 33696500-0 |  | Lipaza FS |  |  | set |  |  | 1,50 | Lipaza: ambalaj (R1-6x315,R2-6x315) reactiv gata de utilizare,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea lipazei din ser, plasma, -principiul metodei: Colorimetric rate, standardizareIFCC, substrat in microemulsie -compozitie R1: Good’s buffer pH 8.0 50 mmol/L,Taurodesoxycholate 4.3 mmol/L,Desoxycholate 8.0 mmol/L Calcium chloride 15 mmol/L,Colipase 2.2 mg/L R2: Tartrate buffer pH 4.0 7.5 mmol/L,Taurodesoxycholate 17.2 mmol/L,Color substrate 0.65 mmol/L. -stabilitate: pana la expirare la 2-8 C, nedeschis; - stabilitate on board: minim 12 saptamani -stabilitatea calibrarii: minim 12 saptamani -liniaritate: 3 – 300 U/L |  |  |
| 1.12 | 33696500-0 |  | Acid uric TOOS |  |  | set |  |  | 2,50 | Acid uric (UA): ambalaj (R1-6x315,R2-6x315) reactiv gata de utilizare,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea acid uric din ser, plasma,urina, -principiul metodei: TOOS (N-ethyl-N-(hydroxy-3-sulphopropyl)-m-toluidin; -compozitie: R1: Phosphate buffer pH 7.0 100 mmol/L,TOOS 1.25 mmol/L,Ascorbate oxidase 1,2 kU/LR2: Phosphate buffer pH 7.0 100 mmol/L, 4-Aminoantipyrine 1.5 mmol/L,K4[Fe(CN)6] 50 μmol/L,Peroxidase (POD) 5 kU/L,Uricase U/L ³ 250 mmol/L- stabilitate: pana la expirare la 2-8 C nedeschis; - stabilitate on board: minim 6 saptamani - stabilitate calibrare: minim 6 saptamani- liniaritate: 0.24 -20.0 mg/dl; |  |  |
| 1.13 | 33696500-0 |  | Proteina totală |  |  | set |  |  | 0,5 | Proteine totale: ambalaj (R1-6x315,R2-6x315) reactiv gata de utilizare,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea proteinelor totale din ser, plasma, -principiul metodei: Biuret -compozitie: R1: Sodium hydroxide 100 mmol/L,Potassium sodium tartrate 17 mmol/L R2: Sodium hydroxide 500 mmol/L,Potassium sodium tartrate 80 mmol/L,Potassium iodide 75 mmol/L,Copper sulphate 30 mmol/L -stabilitate: pana la expirare la 2-8 C, nedeschis; - stabilitate on board: minim 7 zile -stabilitatea calibrarii: minim 7 zile -liniaritate: ser, plasma: 0.05 – 14 g/dL |  |  |
| 1.14 | 33696500-0 |  | Trigliceride |  |  | set |  |  | 1,00 | Trigliceride: ambalaj (R1-6x530,R2-6x320) reactiv gata de utilizare,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea trigliceridelor din ser, plasma, -principiul metodei : enzimatic colorimetrica ce foloseste GPO -compozitie: Good's buffer pH 7.2 50 mmol/L,4-Chlorophenol 4 mmol/L,ATP 2 mmol/L,Mg2+ 15 mmol/L,Glycerokinase (GK) 0.4 kU/L,Peroxidase (POD) 2 kU/L,Lipoprotein lipase (LPL) 2 kU/L,4-Aminoantipyrine 0.5 mmol/L Glycerol-3-phosphate-oxidase (GPO) 0.5 kU/L -stabilitate: pana la expirare la 2-8 C, nedeschis; -stabilitatea on board: minim 12 saptamani -stabilitatea calibrarii: minim 6 saptamani -liniaritate: 0.5 –1000 mg/dL -impachetare: |  |  |
| 1.15 | 33696500-0 |  | Colesterol |  |  | set |  |  | 3,00 | Colesterol: ambalaj (R1-6x530,R2-6x320) reactiv gata de utilizare,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea colesterolului din ser, plasma, -principiul metodei: Enzymatic CHOD-PAP-compozitie:Goods buffer (pH 6.7) 50 mmol/L, Phenol 5 mmol/L, 4-Amonitipyrine 0.3 mmol/L, Cholesterol eswterase (CHE) ≥ 200 U/L, Cholesterol oxidase (CHO) ≥ 50 U/L, Peroxidase (POD) ≥ 3 kU/L- stabilitate: pana la expirare la 2-8 C, nedeschis; - stabilitate on board 12 saptămîni; - stabilitatea calibrarii: minim 6 saptmani -liniaritate: 0.05 – 750 mg/dL |  |  |
| 1.16 | 33696500-0 |  | HDL Colesterol |  |  | set |  |  | 2,00 | HDL Colesterol: ambalaj (R1-6x315,R2-6x315) reactiv gata de utilizare,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea HDL cholesterol din ser, plasma, -principiul metodei: imunoinhibitie directa -compozitie: R1: Good’s buffer pH 7.0 25 mmol/L,4-Aminoantipyrine 0.75 mmol/L,Peroxidase (POD) 2 kU/L,Ascorbate oxidase 2.25 kU/L,Anti-human b-lipoprotein antibody (sheep) R2: Good’s buffer pH 7.0 30 mmol/L,Cholesterol esterase (CHE) 4 kU/L,Cholesterol oxidase (CHO) 20 kU/L N-Ethyl-N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)- 3,5-dimethoxy-4-fluoroaniline, sodium salt (F-DAOS) 0.8 mmol/L -stabilitate: pana la expirare la 2-8 C, nedeschis; -stabilitate on board: minim 6 saptamani -stabilitatea calibrarii: minim 6 saptamani -liniaritate: 5–180mg/dL |  |  |
| 1.17 | 33696500-0 |  | LDL Colesterol |  |  | set |  |  | 4,00 | LDL Cholesterol: ambalaj (R1-6x150,R2-6x150) reactiv gata de utilizare,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea LDL-ului cholesterol din ser, plasma, -principiul metodei: determinare selectiva a LDL-ului -compozitie R1: Good’s buffer pH 6.8 20 mmol/L,Cholesterol esterase (CHE) 2.5 kU/L ,holesterol oxidase (CHO) 2.5 kU/L N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-,3,5-dimethoxyaniline (H-DAOS),0.5 mmol/L,Catalase 500 kU/L R2: Good’s buffer pH 7.0 25 mmol/L,4-Aminoantipyrine 3.4 mmol/L, Peroxidase (POD) 15 kU/L -stabilitate: pana la expirare la 2-8 C, nedeschis; - stabilitate on board: minim 4 saptamani -stabilitatea calibrarii: minim 4 saptamani -liniaritate: 1 – 400 mg/dl |  |  |
| 1.18 | 33696500-0 |  | Fe IRON Ferene |  |  | set |  |  | 1,00 | Fier : ambalaj (R1-6x150,R2-6x150) reactiv gata de utilizare,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea fierului din ser, plasma, -principiul metodei: Ferene -compozitie: R1 Acetate buffer 1 mmol/L;Thiourea 120 mmol/L R2: Ascorbic acid 240mmol/L; Ferene 240 mmol/L, Thiourea 120 mmol/L -stabilitate: pana la expirare la 2-8 C, nedeschis; -stabilitate on board: minim 6 saptamani -stabilitatea calibrarii: minim 6 saptamani -liniaritate: ser, plasma 2.2-1000 μg/dL |  |  |
| 1.19 | 33696500-0 |  | Albuminuria |  |  | set |  |  | 1,00 | Albumin/uria: ambalaj (R1-3x150,R2-3x150) reactiv gata de utilizare,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea albuminei în urină , plasma,urina, -principiul metodei: fotometric |  |  |
| 1.20 | 33696500-0 |  | CRP FS |  |  | set |  |  | 1,00 | CRP (C-reactive protein): ambalaj (R1-4x570,R2-3x760)reactiv gata de utilizare, cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea proteinei C reactive din ser, plasma, -principiul metodei: imunoturbidimetrie -compozitie: R1: TRIS pH 7.5 100 mmol/L R2: TRIS pH 8.0 100 mmol/L,Anti-human CRP antibodies (goat) -stabilitate: pana la expirare la 2-8 C, nedeschis; -stabilitate la board: minim 6 spatamani -stabilitatea calibrarii: minim 6 saptamani -liniaritate: 0.1 -250 mg/L |  |  |
| 1.21 | 33696500-0 |  | ASL-O FS |  |  | set |  |  | 2,00 | ASL-O ambalaj (R1-6x100,R2-6x100):reactiv gata de utilizare, cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea ASL-O din ser. -principiul metodei: imunoturbidimetrie -compozitie: R1: TRIS pH 7.5 100 mmol/L R2: TRIS pH 8.0 100 mmol/L,Anti-human ASL-O antibodies (goat) -stabilitate: pana la expirare la 2-8 C, nedeschis; -stabilitate la board: minim 6 spatamani -stabilitatea calibrarii: minim 6 saptamani -liniaritate: 0.1 -250 mg/L |  |  |
| 1.22 | 33696500-0 |  | CK-NAC FS |  |  | Set |  |  | 1,00 | CK (creatin kinaza): reactiv gata de utilizare,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea creatin kinazei din ser, plasma, amb alaj R1-6x315 R2-6x315 -principiul metodei:UV- optimizat IFCC/DGKC; -compozitie: R1: Imidazole pH 6.0 60 mmol/L,Glucose 27 mmol/L,N-Acetylcysteine (NAC) 27 mmol/L,Magnesium acetate 14 mmol/L,EDTA-Na2 2 mmol/L,NADP 2.7 mmol/L,Hexokinase (HK) ³ 5 kU/L R2: Imidazole pH 9.0 160 mmol/L,ADP 11 mmol/L,AMP 28 mmol/L,Diadenosine pentaphosphate 55 μmol/L,Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6P-DH) 14 kU/L EDTA-Na2 2 mmol/L, Creatine phosphate 160 mmol/L -stabilitate: pana la expirare la 2-8 C; - stabilitate on board: minim 12 saptamani - stabilitatea calibrarii : minim 12 saptamani - liniaritate: 0.6 – 1200 U/L - impachetare: R1 minim 315 teste |  |  |
| 1.23 | 33696500-0 |  | CK-MB FS |  |  | set |  |  | 1,00 | CK-MB: reactiv gata de utilizare,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea CK-MB- ului din ser, plasma, ambalaj R1-4 x120 R2-4 x120 -principiul metodei: UV optimizat in acord cu IFCC si DGKC -compozitie: R1:Imidazole/Good`s buffer 120 mmol/L, Glucose 25 mmol/L, N-Acetylcysteine (NAC) 25 mmol/L,Magnesium acetate 12.5 mmol/L,EDTA-Na2 2 mmol/L,NADP 2.5 mmol/L,Hexokinase (HK) 5 kU/L, Monoclonal antibodies against human CK-M; inhibiting capacity 2500 U/L R2: Imidazole/Good`s buffer 90 mmol/L,ADP 10 mmol/L AMP 28 mmol/L,Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6P-DH) 15 kU/L, Diadenosine pentaphosphate 50 μmol/L, Creatine phosphate 150 mmol/L -stabilitate: pana la expirare la 2-8 C, nedeschis; - stabilitate on board: minim 5 saptamani - stabilitatea calibrarii: minim 5 saptamani - liniaritate:1.2-1920 U/L - impachetare: R1 minim 150 teste |  |  |
| 1.24 | 33696500-0 |  | Magneziu FS |  |  | set |  |  | 0,5 | Magneziu: reactiv gata de utilizare,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea magneziului din ser, plasma,urina -principiul metodei: Xylidyl blue in solutie alcalina -compozitie: Ethanolamine pH 11.0 750 mmol/L,GEDTA (Glycoletherdiamine tetraacetic acid) 60 μmol/L, Xylidyl blue 110 μmol/L -stabilitate: pana la expirare la 2-8 C, nedeschis; -stabilitate on board: minim 4 saptamani -stabilitatea calibrarii: minim 12 zile -liniaritate:ser,plasma 0.03–5.0 mg/dL -impachetare: R1 minim 160 teste |  |  |
| 1.25 | 33696500-0 |  | LDH IFCC |  |  | set |  |  | 1,00 | LDH: reactiv gata de utilizare,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea LDH-ului din ser, plasma, ambalaj R1-6x150 R2-6x150 -principiul metodei UV optimizat in acord cu IFCC si DGKC -compozitie: R1: N-Methyl-D-Glucamine pH 9.40 420 mmol/L, L-Lactate 65 mmol/L R2: NAD+ 50 mmol/L -stabilitate: pana la expirare la 2-8 C, nedeschis; -stabilitate on board: minim 4 saptamani -stabilitatea calibrarii: minim 2 saptamani -liniaritate: 6-1200 U/L -impachetare R1 minim 150 teste/kit |  |  |
| 1.26 | 33696500-0 |  | Pancreatic amylase FS |  |  | set |  |  | 0,50 | Pancreatic Amylase: Ambalaj R1-6x150 R2- 6x150reactiv gata de utilizare,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea alfa amilazei din ser, plasma, urina, - principiul metodei: EPS-G7 standardizare IFCC - compozitie: R1: Good's buffer pH 7.15 0.1 mol/L,NaCl 62.5 mmol/L,MgCl2 12.5 mmol/L ,Glucosidase ³ 2 kU/L R2: Good's buffer pH 7.15 0.1 mol/L, EPS-G7 8.5 mmol/L - stabilitate: nedeschis pana la expirare la 2-8 C; - stabilitate on board: minim 6 saptamani - stabilitatea calibrarii: minim 6 saptamani - liniaritate: 0.6- 1920 U/L - impachetare: R1 minim 150 teste |  |  |
| 1.27 | 33696500-0 |  | Albumina FS |  |  | set |  |  | 1,00 | Albumina: Ambalaj R1-4x245 reactiv gata de utilizare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea proteinelor din ser, plazmă cu coduri de bară. -principiul metodei: Pyrogalol red -compozitie:R Pyrogalol Red 400 mmol/L -stabilitate: pana la expirare la 2-8 C; 60 zile dupa deschidere |  |  |
| 1.28. | 33696500-0 |  | Phosphor FS |  |  | set |  |  | 0,50 | Phosphor Ambalaj R1-4x100 R2-4x100: reactiv gata de utilizare,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea magneziului din ser, plasma,urina -stabilitate: pana la expirare la 2-8 C, nedeschis; -stabilitate on board: minim 4 saptamani -stabilitatea calibrarii: minim 12 zile -liniaritate:ser,plasma 0.03–5.0 mg/dL -impachetare: R1 minim 160 teste |  |  |
| 1.29 | 33696500-0 |  | Factorul Reumatoid (RF) FS |  |  | set |  |  | 4,00 | RF: ambalaj (R1-6x100,R2-6x100) reactiv gata de utilizare, cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea RF din ser. -principiul metodei: imunoturbidimetrie-compozitie: R1: TRIS pH 7.5 100 mmol/LR2: TRIS pH 8.0 100 mmol/L,Anti-human RF antibodies (goat)-stabilitate: pana la expirare la 2-8 C, nedeschis; -stabilitate la board: minim 6 spatamani-stabilitatea calibrarii: minim 6 saptamani-liniaritate: 0.1 -250 mg/L |  |  |
| 1.30 | 33696500-0 |  | Calibrator Universal p/u biochimie |  |  | set |  |  | 2,00 | Ser de calibrare, liofilizat, utilizat pentru calibrarea analitilor determinati pe aparat Impachetare: 6 fl x 3 ml/kit Se reconstituie cu 3 mL apa distilata deionizata Stabilitate dupa reconstituire: 30 zile la congelator |  |  |
| 1.31 | 33696500-0 |  | Calibrator p/u lipide |  |  | set |  |  | 1,00 | Ser de calibrare, liofilizat, utilizat pentru calibrarea analitilor determinati pe aparat Impachetare: 3 fl x 2 ml/kit Se reconstituie cu 3 mL apa distilata deionizata Stabilitate dupa reconstituire: 30 zile la congelator |  |  |
| 1.32 | 33696500-0 |  | Calibrator CRP |  |  | set |  |  | 2,00 | Produs de calibrare, gata de utilizare, utilizat pentru calibrarea proteinei C reactiveImpachetare 5 x 1mLStabilitate dupa deschidere: 3 luni la +2°C / +8°C |  |  |
| 1.33 | 33696500-0 |  | Calibrator ASL-O |  |  | set |  |  | 1,00 | Produs de calibrare, gata de utilizare, utilizat pentru calibrarea ASL-O reactive Impachetare 5 x 1 mL Stabilitate dupa deschidere: 3 luni la +2°C / +8°C |  |  |
| 1.34 | 33696500-0 |  | Calibrator FR |  |  | set |  |  | 1,00 | Produs de calibrare, gata de utilizare, utilizat pentru calibrarea RF reactive Impachetare 5 x 1 mL Stabilitate dupa deschidere: 3 luni la +2°C / +8°C |  |  |
| 1.35 | 33696500-0 |  | Trulab urina Level1 |  |  | set |  |  | 1,00 | Parametri în urină-glucoza,Proteina.Ser control normal, liofilizat, Impachetare: 6 fl x 5 ml Lighid stabil Conditii de pastrare (inainte de reconstituire): de la +2°C la +8°C |  |  |
| 1.36 | 33696500-0 |  | Trulab urina Level II |  |  | set |  |  | 1,00 | Parametri în urină-glucoza,Proteina.Ser control patologic, liofilizat, Impachetare: 6 fl x 5 ml Lighid stabil.Conditii de pastrare (inainte de reconstituire): de la +2°C la +8°C |  |  |
| 1.37 | 33696500-0 |  | Trucal Protein L-1 |  |  | set |  |  | 1,00 | Ser control normal, liofilizat, ce asigura controlul parametrilor PCR,ASO,FR ,(turbodimetrie.) din ser, Impachetare: 5 fl x 1ml Lichid stabil Conditii de pastrare : de la +2°C la +8°C |  |  |
| 1.38 | 33696500-0 |  | Trucal Protein L-2 |  |  | set |  |  | 1,00 | Ser control normal, liofilizat, ce asigura controlul parametrilor PCR,ASO,FR ,(turbodimetrie.) din ser, Impachetare: 5 fl x 1ml Lichid stabil Conditii de pastrare : de la +2°C la +8°C |  |  |
| 1.39 | 33696500-0 |  | biochimie Trucal CK-MB |  |  | set |  |  | 1,00 | Ser control patologic, liofilizat, ce asigura curba de calibrare pentru parametrii CK-MB din ser, Impachetare: 3 fl x 1ml Lichid stabil Conditii de pastrare : de la +2°C la +8°C |  |  |
| 1.40 | 33696500-0 |  | Trulab N,Control normal |  |  | set |  |  | 2,00 | Ser control normal, liofilizat, ce asigura controlul parametrilor de biochimie clinica uzuala din ser, Impachetare: 6 fl x 5 ml Conditii de pastrare (inainte de reconstituire): de la +2°C la +8°C Se reconstituie cu 5 ml de apa distilata Stabilitate dupa reconstuire: 30 zile la congelator |  |  |
| 1.41 | 33696500-0 |  | Calibrator pentru albuminuria |  |  | set |  |  | 1,00 | Ser control , ce asigură curba de calibrare pentru albuminuria cu cod de bare ,ambalaj de 3x1 ml |  |  |
| 1.42 | 33696500-0 |  | Protein multi-calibrator |  |  | set |  |  | 1,00 | Ser control , ce asigură curba de calibrare pentru parametrii imulogici și biochimici, ambalaj de 3x1 ml |  |  |
| 1.43 | 33696500-0 |  | Trulab P,Control patologic biochimie |  |  | set |  |  | 2,00 | Ser control patologic, liofilizat, ce asigura controlul parametrilor de biochimie clinica uzuala din ser, Impachetare: 6 fl x 5 ml Conditii de pastrare (inainte de reconstituire): de la +2°C la +8°C Se reconstituie cu 5 ml de apa distilata Stabilitate dupa reconstuire: 30 zile la congelator |  |  |
| 1.44 | 33696500-0 |  | Solutie spalare Cuvette Wash |  |  | bidoane |  |  | 20,00 | Solutie de spalare a cuvelor dupa efectuarea testelor cu codul Cat. No. 980114. Impachetare 2000 ml/bidon. Compozitie: hidroxid de sodium 3.6 %. Se pastreaza la 50-250C.Ambalaj 1x2000 ml |  |  |
| 1.45 | 33696500-0 |  | Solutie spalare Conditioner Wash |  |  | bidoane |  |  | 14,00 | Solutie de verificare a cuvelor inainte de efectuarea testelor cu codul Cat. No.980115. Impachetare 2000 ml/bidon. Compozitie: acid sorbic de potasiu 0.2%, acid citric 0,07%, surfactant. Se pastreaza la 50-250 C. Ambalaj 1x2000 ml |  |  |
| 1.46 | 33696500-0 |  | Reagent Probe Wash 1 |  |  | ml |  |  | 250,0 | Detergent cu codul Cat. No. 980106 compatibil cu analizatorul biochimc JCA-BM6010/C JEOL Ambalaj (5pcs-5x250mL) |  |  |
| 1.47 | 33696500-0 |  | Reagent Probe Wash 2 |  |  | ml |  |  | 250,0 | Detergent cu codul Cat. No. 980107 compatibil cu analizatorul biochimc JCA-BM6010/C JEOL Ambalaj (5pcs-5x250mL) |  |  |
| 1.48 | 33696500-0 |  | Fluorinert Dialektika FC-43-5 kg |  |  | bidon |  |  | 1,00 | Ulei baie de incubare cu codul Cat. No.980001 Compozitie : fluorocarbon non- reactiv . Se pastreaza la 150-300 C. Impachetare: 1x5 kg |  |  |
| 1.49 | 33696500-0 |  | Ac –reagenți |  |  | unit |  |  | 2,00 | Compatibil cu analizatorul JEOL |  |  |
| 1.50 | 33696500-0 |  | Ac-probe |  |  | unit |  |  | 2,00 | C ompatibil cu analizatorul JEOL |  |  |
| 1.51 | 33696500-0 |  | Reșină de trocă ionică |  |  | buc |  |  | 1,0 | Purolite MB400, Înpachetare 1x25 litri |  |  |
| 1.52 | 33696500-0 |  | Filtre osmoza |  |  | buc |  |  | 3,00 | Fitre osmoza pentru statia de apa. Impachetare buc.1x1 |  |  |
| 2 | Lotul 2. Reagenți și consumabile de laborator compatibili cu analizatorul automat Premier Hb9210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 33696500-0 |  | Kit cu reagenți compatibili cu analizatorul Premier Hb9210 Ambalaj (1x500 teste) |  |  | set |  |  | 4,00 | Kit cu următorul conținut: 09-03-0008 Premier Affinity A1c 500 1. 01-03-0095 Premier Buffer A Reagent 940 mL2. 01-03-0096 Premier Buffer B Reagent 940 mL3. 01-03-0097 Premier Diluent Reagent 3.8 L4. 01-03-0098 Premier Wash Reagent 940 mL |  |  |
| 2.2 | 33696500-0 |  | Calibrator HbA1c L-1 |  |  | set |  |  | 1,0 | Inpachetare suficientă pentru o calibrare. |  |  |
| 2.3 | 33696500-0 |  | Calibrator HbA1c L-2 |  |  | set |  |  | 1,0 | Inpachetare suficientă pentru o calibrare. |  |  |
| 2.4 | 33696500-0 |  | Control HbA1c L-1 |  |  | set |  |  | 1,0 | Inpachetare suficientă pentru o calibrare. |  |  |
| 2.5 | 33696500-0 |  | Control HbA1c L-2 |  |  | set |  |  | 1,0 | Inpachetare suficientă pentru o calibrare. |  |  |
| 3 | Lotul 3. Reagenți și consumabile de laborator Compatibili cu Analizatorul automat Siemens ADVIA 2120 I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 33696500-0 |  | CBC Timepac |  |  | kit |  |  | 5,00 | 1x kit DEFOAMER 1x 75 ml RBC PLT 2x 2700 ml HGB 2x 1100 ml BASO 2x 1100 ml Compatibil cu analizatorul ADVIA 2120 I |  |  |
| 3.2 | 33696500-0 |  | Diff Timepac |  |  | kit |  |  | 5,00 | 1x kit PEROX (1) 2x 650ml PEROX (2) 2x 575 ml PEROX( 3) 2x 585 ml PEROX SEATH 2x 2725 ml Compatibil cu analizatorul ADVIA 2120 I |  |  |
| 3.3 | 33696500-0 |  | PEROX SHEATH |  |  | kit |  |  | 1,0 | 1 kit PEROX SEATH 4x 2725 ml |  |  |
| 34 | 33696500-0 |  | Sheath / Rinse |  |  | kit |  |  | 12,00 | 1 x 20 (litri), pentru ADVIA 2120 I |  |  |
| 3.5 | 33696500-0 |  | EZ Wash |  |  | kit |  |  | 12,00 | 2 x 1620 ml, pentru ADVIA 2120 I |  |  |
| 3.6 | 33696500-0 |  | TestPoint 3in1 Hematology Control |  |  | kit |  |  | 1,00 | 3x 3 ml, Normal, Abnormal 1, Abnormal 2 pentru ADVIA 2120 I |  |  |
| 4 | Lotul 4. Reagenți și consumabile de laborator pentru determinarea VSH la analizorul Cube 30 TUCH, sistem inchis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 33696500-0 |  | Teste Transpoder RF |  |  | Teste |  |  | 10000 | Transponder(test device) VSH, cu material de control în 2 nivele, pentru echipamentul Cube 30 touch |  |  |
| 5 | Lotul 5. Reagenți și consumabile de laborator Compatibili cu analizatorul cu chemiluminiscență Immulite 2000 Siemens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 33696500-0 |  | Probe wash |  |  | set | 4 |  |  |  | Solutie de spalare solutie concentrata- Phosphate buffer , Detergent Triton X-100: < 0.9 % . Ambalaj 2 sticle cu 200 ml fiecare -Fiecare trebuie diluata cu 1800 ml apa distilata Stabila nedesfacuta 15 - 28 °C pana la data expirarii. -Stabil on board 30 zile la 15 - 28 °C pana la data expirarii. |  |
| 5.2 | 33696500-0 |  | Probe cleaning |  |  | set | 1,00 |  |  |  | Solutie folosita pentru decontaminare 1x100 mL de solution de Sodium Hypochlorite < 4.4 %). Trebuie sa fie stabile la 15 – 28 °C nedeschisa pana la data expirarii |  |
| 5.3 | 33696500-0 |  | Substrat Chemiluminiscent |  |  | set | 3,00 |  |  |  | Solutie de chemiluminiscenta adamantil dioxetane fosfat ester in buffer de AMP cu imbogatire compatibila cu aparatul Immulite 2000, ce se utilizeaza impreuna cu kiturile de reactivi pentru obtinerea unor rezultate cantitative -Kitul trebuie sa contina 2x 205 ml pentru 1000 teste -Ambalajul trebuie sa protejeze impotriva luminii Substratul sa fie stabil la bord la 15-30 ºC timp de 30 zile |  |
| 6 | Lotul 6. Reagenți și consumabile de laborator pentru determinarea urogramei Compatibili cu Analizatorul Uryxxon Relax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 33696500-0 |  | Medi-Test Combi 11 |  |  | kit | 50,00 |  |  |  | Teste compatibile cu analizatorul Uryxxon Relax sau echivalent. Împachetare (1x100teste) |  |
| Lotul 7 Test rapid pentu determinarea sângerării oculte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 33696500-0 |  | Test rapid pentu determinarea sângerării oculte |  |  | buc | 1200 |  |  |  | Test de unica folosire pentru determinarea sângerării în materiile fecale pentru uz profesional |  |
| Lotul 8 Test Rapid pentu determinarea RPR SYPHILIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 33696500-0 |  | Test Rapid pentu determinarea RPR SYPHILIS |  |  | buc | 1000 |  |  |  | Test,,non-treponemic,, RPR pentru diagnostic rapid, (SYPHILIS ) test |  |
| Lotul 9 Test Rapid Antigen H .Pylori (materii fecale) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 33696500-0 |  | Test Rapid Antigen H .Pylori (materii fecale) |  |  | buc | 300 |  |  |  | Test rapid de dedectare calitativă a antigenilor H Pylori ( materiile fecale) pentru uz profesional |  |
| Lotul 10 Hîrtie de filtru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 33696500-0 |  | Hîrtie de filtru |  |  | kg | 1,5 |  |  |  | Hîrtie de filtru bandă albă 90mm |  |
| Lotul 11 Soluție Lugol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 33696500-0 |  | Soluție Lugol |  |  | fl | 3,00 |  |  |  | Cantitatea (1fl x 100 ml) |  |
| Lotul 12 Consumabile pentru Analizorul electroliti EXIAS e/1, sistem inchis parametrii măsurați : (K, Na , Cl ,Ca , Ph-ul , HCT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | 33696500-0 |  | Cartus 150 aspirații/42 z cu oQC-30xL1,30Xl2,30Xl2, 30Xl3 |  |  | buc | 11 |  |  |  | Cartuș de măsurare care conține sensori de măsurare , sol de calibrare (2 buc), recipientul de riziduri (waste), Tubulatura de pompă perestatică, vașve ,tuburi , ansam blul ac de aspiraație . |  |
| Lotul 13 Capilare Pancenco sterile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | 33696500-0 |  | Capilare Pancenco sterile |  |  | buc | 300 |  |  |  | Capilare Pancenco sterile ambalate individual pentru determinarea timpului de coagulare a sângelui periferic |  |
| Lotul 14 Eprubetă vacuum hematologie(vacutainer K2 EDTA 3ml) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | 33696500-0 |  | Eprubetă vacuum hematologie(vacutainer K2 EDTA 3ml) |  |  | buc | 5000 |  |  |  | 1.Vacutainer HEMATOLOGIE K3 EDTA (Vol.3ml;13x75mm) capac mov. Tubul din plastic dispune de vid premăsurat . 2. material: PET *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă a participantului *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hîrtie avizate cu ștampila umedă a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă *În cazul în care produsul nu se clasifică ca fiind dispozitiv medical se va prezenta certificat de conformitate CE corespunzător cu tipul produsului.* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare intenațională |  |
| Lotul 15. Control de evaluare externă a calității |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | 33696500-0 |  | Material biochimic |  |  | set | 1 |  |  |  | Asigurat cu program extern de evaluare a calitații la biochimie, să permită testarea urmatorilor parametri: Albumin, ALP, ALT, ASAT, Alfa Amilaza , Amylase pancreatic, Bilirubin direct, Bilirubin total, Calcium total,Ca-ionic, Chloride, Cholesterol, Creatinkinase, Creatinine, GGT, Glucose, HDL Cholesterol, Iron, LDH, LDL,HDL, Lipase, Potassium, Sodium, Total protein, Triglycerides, Urea, Uric acid. Necesitate: trimestrial (4 ori pe an). Certificat ISO 17043. |  |
| 15.2 | 33696500-0 |  | Material hematologic |  |  | set | 1 |  |  |  | Asigurat cu program extern de evaluare a calitații la hemoleucogramă. Set de control extern pentru evaluarea hemoleucogramei. Sa permita testarea a parametrilor de baza: Hb,HCT,MCH,MCHC, MCV,PLT,RBC,RDW,WBC. Necesitate - trimestrial (4 ori pe an). Certificat ISO 17043 |  |
| 15.3 | 33696500-0 |  | Material immunologic (hormonii și marcherii tumorali , hepatici) |  |  | set | 1 |  |  |  | Asigurat cu program extern de evaluare a calitații, la imunologie cu identificarea hormonilor si markerilot tumorali, hepatici : Calcitonin, TSH ,Anti Tpo, IgE Total, T3, Free T3, total T4, free T4, total Testosteron, Thyreoglobulin, Vitamin B12, Vitamin D (25-OH), AFP,CEA, CA 19-9, CA 125, CA 15-3, PSA total, PSA fre , HBS Ag, Anti HCV sumar. Necesitate: trimestrial (4 ori pa an). Certificat ISO 17043 |  |
| 15.4 | 33696500-0 |  | Material pentru hemostază |  |  | set | 1 |  |  |  | Asigurat cu program extern de evaluare a calitații la hemostază. Set de control la hemostaza : PT, aPTT, Fib, DDimer . Necesitate: trimestrial (4 ori pe an). Certificat ISO 17043 |  |