## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea analizatorului multiplex cu tehnologia xMAP pentru aprecierea HLA si anticorpi anti-HLA întru realizarea Programului Naţional Transplant conform necesităților, pentru anul 2025 (Agenția de transplant). | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
|  | Analizator multiplex cu tehnologia xMAP pentru aprecierea HLA si anticorpi anti-HLA | Analizator multiplex cu tehnologia xMAP pentru aprecierea HLA si anticorpi anti-HLA |  |  |  | Analizator multiplex cu tehnologia xMAP pentru aprecierea HLA si anticorpi anti-HLA, de tip deschis. Descriere: Analizator complet automat utilizat în tipizarea HLA pentru transplant organe, nou, nerecondiționat. Investigații efectuate: HLA tipizare, anticorpi Anti-HLA, DSA anticorpi, cross-match; Tehnologii utilizate: Citometrie în flux cu microsfere, multiplexare xMAP; Capacitate și productivitate: Aspirare probe automată; Plăci utilizate: standard cu 96 godeuri de 200 µL; Godeuri acceptate: cu fund plat, rotund și conic; Timp pornire sistem: gata de lucru în maxim 60 minute; Timp încălzire sistem: maxim 30 minute; Timp calibrare: maxim 10 minute; Timp analiză: maxim 60 minute per placă. Acuratețe și precizie: Deviere volum aspirat: maxim 5% de la volumul setat; Număr microsfere clasificate: minim 80% din numărul total; Eroare clasificare: maxim 2% din microsferele clasificate; Abatere de la temperatura setată: maxim 2 grade C. Senzitivitate detecție: minim 1000 fluorocromi ficoeritrina per microsferă; Număr analiți detectați: minim 500 per cuvă. Modul optic: Număr lasere: minim 2; Lungime de undă laser: 532 nm și 635 nm; Tip detector: tub fotomultiplicator. Modul fluidic: Volum probă: 50-100 µL; Rata injectare probă: între 0,5 și 1,5 µL/s. Software: Interfața cu utilizatorul: calculator integrat sau separat livrat cu analizatorul; Livrat cu ultimile versiuni software disponibile preinstalate sau instalate la livrare; Alimentare și rețea: Tensiune alimentare: 200-240 v, 50 Hz; Conexiune internet: da, pentru descărcare protocoale și update software. Accesorii și consumabile livrate cu dispozitivul: UPS pentru minim 10 minute back-up – 1 bucată; Imrpimantă – 1 bucată; Alte accesorii și consumabile recomandate de producător care asigură funcționarea și utilizarea corectă a dispozitivului. Certificare: Declarație sau certificat de conformitate CE, certificat IVD. Certificat care confirmă că furnizorul dispune de minim 2 ingineri autorizați pentru instalarea și mentenanța analizatorului. Instalare: Instalare și instruire personal de către furnizor la livrare și la solicitare; Conectare la rețelele spitalului de către furnizor; Termen de garanție minim 12 luni;
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea kiturilor HLA cu oferirea în comodat al dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Naţional Transplan conform necesităților, pentru anul 2025-2027 (Agenția de transplant) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Analizator multiplex cu tehnologia xMAP pentru aprecierea HLA si anticorpi anti-HLA | Analizator multiplex cu tehnologia xMAP pentru aprecierea HLA si anticorpi anti-HLA | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, În termen de până la 90 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 2083333.3
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet1
|  | AMT Botanica | SR Soroca | CS Crihana Veche | Policlinica de Stat | CS Nisporeni | ANP Administrația Națională a Penitenciarelor | CRDM | AMT Râșcani | SF. Treime
Dispozitiv pentru terapie cu ultrasunet | 3
Dispozitiv de terapie cu unde de șoc | 1
Dispozitiv de magnetoterapie pentru adulți, staționar | 2
Dispozitiv pentru presoterapie și drenaj limfatic | 1
Dispozitiv pentru fizioterapie, electroforeză și electrostimulare | 2
Dispozitiv pentru fizioterapie, stimulare prin ultrasunet și laser | 1
Dispozitiv pentru fizioterapie, magnetoterapie | 1
Set lentile oftalmologice | 1
Montură de probă/Ramă de probă | 1
Oftalmoscop direct | 1
Dulap medical | 1
Lampă bactericidă 30W 130150 | 8
Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici avansate 260210 | 1
Tensiometru Adult cu fonoendoscop 260710 | 10
Dispozitiv pentru colorarea automata a lamelor pentru citologie, histologie | 2
Sigilator medical automat pentru pungi sterile | 4
Sistem de ultrasonografie oftalmic (A+B+CCT) | 1