## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2023 (listă suplimentară 13) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină ofertată | standarde de referință
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Registrator Holter ECG | Registrator Holter ECG |  |  |  | Set registratoare Holter ECG, pentru extinderea sistemului existent compatibile cu softul și cheile fizice aflate deja în dotare (Labtech Cardiospy ver. 5.04.05.06 Rev:22555 build 2021-06-23). Accesorii: - husa monitor – da; - husă set – da; - baterii-acumulatoare mărime AAA – 2 buc; - încărcător acumulatoare – da; - cablu 12 canale – da, 2 buc; - cablu NEHB – da; - cablu USB-HDMI – da; - sa prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea dispozitivului oferit cu sistemul aflat în dotarea instituției, inclusiv compatibil cu software-ul, cu cheile de acces și cablurile;
| 2 | Stress sistema diagnostica cu cicloergometru | Stress sistema diagnostica cu cicloergometru |  |  |  | Stress sistema diagnostica cu cicloergometru Cod 260250 Descriere Stress sistema diagnostica înregistrează ECG in 12 derivații simultan, in timpul efectuarii unui efort fizic Parametrul Specificația Registrator ECG pentru PC adult, pediatric Numărul de canale de procesare 12 Configurația Portabil da Derivațiile Tip înregistrare automat Gama de frecvență De diagnostic 0.67-150 Hz Impendanța de intrare ≥2.5 M Ohm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz >86 dB Indicator deconectare electrod acustic sau vizual da Posibilitatea transmiterii datelor ECG la PC sau notebook prin bluetooth, wireless Alimentarea- 220 V, 50 Hz Baterie internă- reîncărcabilă da Timp operare autonomă ≥2,5 h Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact status sistem deconectare alimentare rețea baterie descărcată Acesorii standard Cablu pacient cu conectare la 10 electrozi 2 unități Gel de contact 1 litru PC ( notebook) cu softul registratorului de ECG da imprimanta laser bicicleta de exercitii ( cicloergometru) electro-mecanica consola principala cu display LED sau LCD conectivitatea consolei cu PC USB sau RS 232 diapazonul vitezei 30 - 130 rot/min reglarea incarcaturii programabila de utilizator greutatea maximala a pacientului 150 kg frina electromagnetica Alimentarea consolei 220 V, 50 Hz Modul de masurare al Tensiunii Arteriale aparte sau incorporat Diapazonul masurarilor 40- 300 mm col Hg masurarea pulsului 35 - 230 contractii/min Acuratetea masurarii ± 3 mm col Hg Calibrare externa optional
| 3 | Ultrasonograf portabil tip laptop sau analogic cu troleu | Ultrasonograf portabil tip laptop sau analogic cu troleu |  |  |  | APLICAŢII CLINICE: Cardiac, General; PORTURI PENTRU TRADUCTOARE ACTIVE: ≥3 (inclusiv prin extindere numar porturi cu multiplicator) NIVELE DE GRI: ≥256; SUMARUL GAMEI DINAMICE MAXIME: ≥330dB; CANALE PROCESARE: ≥ 1,000,000; ADÂNCIME DE SCANARE: ≥ 40 cm; DIAPAZON FRECVENTĂ ASIGURATĂ DE DISPOZITIV 1,5-22 Mhz (minim); TRADUCTOARELE ACCEPTATE DE SISTEM: convexe, TEE inclusiv pediatrice si neonatale, sectoriale , CW pencil, intra-operaționale; POSTPROCESARE DA Moduri de imagistică: M-mod DA; M-mod şi 2-D DA; Armonici Tisulare DA; M-mode anatomic DA; M-Mode color DA; Imagine prin Compunere Spatiala DA; DOPPLER Tip CW, PW, CFM, TVI ; Afişare frecvenţă DA; Afişare viteză DA; Power Doppler DA; Duplex DA; Triplex DA; Masurari automatizate DA; Calcule automate DA; Power Doppler DA; Duplex DA; Triplex DA FUNCŢIONALITĂŢI: Ajustare frecventa DA; Diapazon dinamic reglabil DA; Focalizare de recepţie dinamică Ajustare mape de culori ≥ 10; Selectare automata a sondei la aplicarea presetului DA; Reglare GAIN DA; TGC – cel putin 8 segmente DA; Funcţie de optimizare automată a imaginii DA; Funcţie de imbunatatire a imaginii prin compunere spatiala DA; Vizualizare duală în timp real a imaginii DA; Reglarea semnalului acustic DA; Măsurători in timp real si in freeze DA; Pachet IMT (Intima Media Thickness) cu masurare automata DA; Măsurarea automată a fracției de ejecție DA; Vizualizare în rezoluție înaltă a fluxului sangvin DA; Analiza cantitativa TDI DA; Urmărirea mișcării țesuturilor (Tissue Tracking) cu analiză (strain rate, Bull’s Eye sau analogic) DA; Regim de îmbunătățire a imaginii în regim cardiac DA; Elastografie in timp real DA; PAN/ZOOM imagine în timp real DA; Zoom de înaltă definiţie şi zoom pe arii preselectate DA; imagine îngheţată DA Spaţiul de stocare ≥ 250 GB SSD; Memorie CINE ≥ 150sec DA; Porturi extensie:USB 3.0 ≥4 DA Video/Audio, HDMI DA; Port ECG DA; DICOM 3.0 DA; Timp de conectare ≤30sec TRADUCTOARE: Convex cu frecvenţe de lucru 1.5 - 6 Mhz - 1 unitate; Liniar cu frecvenţe de lucru 3.0 – 13.0 MHz -numar de elemente ≥190; Fazat cu frecvenţe de lucru 1.0 – 5.0 MHz Toate traductoarele solicitate au posibilitatea utilizării ghidului de biopsie DA; MONITOR FULL HD ≥ 15.6” Rezolutie ≥1920x1080; Ajustarea automată a luminozității ecranului DA; Unghiul de deschidere a ecranului ≥170° DA; BUTOANE CONSOLA Configurabile DA; Iluminarea butoanelor DA; Posibilitatea efectuării Upgrade DA; Baterie incorporata, cu durata de lucru ≥ 1.5h; Indicator al nivelului bateriei rămase fără conectarea dispozitivului DA; Imprimanta termica alb/negru – 1buc; Troleu cu ajustarea înălțimii DA; Posibilitate instalare printer DA; Manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza). - Manual de utilizare la momentul livrării în limba română/rusă.
| 4 | Fibrobronhoscop | Fibrobronhoscop |  |  |  | Fibrobronhoscop Cod 290260 Descriere Fibronhoscop destinat diagnosticului și tratamentul cailor respiratori Parametrul Specificația Sistem optic Unghiul cîmpului de vedere ≥ 120 grade Înclinarea cîmpului vizual 0 grade Adîncimea cîmpului vizual 3- 50mm Capul distal ≤ 6 mm Diametrul exterior ≤ 6 mm Înclinarea capului distal sus/jos 180/130 grade Diametrul tubului introdus ≤ 6mm Lungimea de lucru ≥ 600 mm Canalul de instrumente ≥ 2,7 mm Completarea Lampă de halogen de rezervă - 1 unit. Piesă bucală -2 unit. Tester automat (sa se indice modelul) - 1 unit. "Sursa de lumină halogen (minim 150 W) - 1 unit. (sa se indice modelul)" Pensă de biopsie- 2 unit.
| 5 | Modul senzor de bule | Modul senzor de bule |  |  |  | Sa contina 2 modul de bule da- Compatibile cu aparatul de circulatie extracorporeala Sorin Group Livanova “Stochert S 5 (anul 2018) Sa contina 2 sensori de bule da Sa contina 2 cabluri senzor bule da Sa aiba opţiune de inchidere a clemei electromagnetice la detectarea bulelor de aer, inclusiv declanşare alarma acustica si vizuala. da
| 6 | Saltea incalzire/racire | Saltea incalzire/racire |  |  |  | Saltea cu gel pentru incalzire/racire a pacientului, pentru masa de operatii compatibil cu sistemul S5 Livanova aflat in dotare
| 7 | Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Adult) + software pentru statia centrala de monitorizare | Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Adult) + software pentru statia centrala de monitorizare |  |  |  | Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Adult) + software pentru statia centrala de monitorizare Descriere Sistem pentru monitorizarea și afișarea funcțiilor vitale ale pacientului cu caracterisitici avansate. Parametrul Specificația Tip pacient Adult, pediatric da Display, tip Diagonala ≥ 15 inch LCD TFT sau LED, Touchscreen da Rezoluția ≥ 1366 x 768 pixeli Unghi de vizualizare ≥ 170 Funcția de regalare automată a luminozității da "Numărul de curbe afișate concomitent" între 3 și 12 minim Parametri afișați ECG Pulsul SpO2 Fotopletismograma Presiunea sanguină neinvaziv Presiunea sanguină invaziv Capnografia Temperatura Analiza automată a undei ST Trendingul ST da Media în analiza segmetului ST da Modul ECG "Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 si 5 electrozi" da I, II, III, aVR, aVL, aVF, Vn da Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 100 dB Rata cardiacă 15 - 300 bpm Detectarea aritmiei ≥ 25 aritmii Detectarea pacemaker da Monitorizarea respiratiei 0 - 150 rpm "Protecție în portiva șocurilor de defibrilare" da Modul SpO2 Diapazonul 1 - 100% Acuratețea la 70 - 100% ≤ 2 % Monitorizarea rata pulsului 20 - 300 bpm Monitorizarea pletismogramei da "Sa se indice tehnologia modulului și senzorului de SpO2 utilizat" (exemplu: masimo, nellcor, etc) Modul NIBP Diapazonul 10 - 300 mmHg Regim de măsurare manual, automat, butonul Start Regim automat 1-5, 10, 15, 30, 60, 120 min. "Buton de activare/dezactivare manual a NIBP" da Metoda de măsurare oscilometrică "Protecție de suprapresiune la regimului de pacient adult" 300 mmHg Modul IBP Numărul de canale de măsurare IBP independente ≥2 Diapazonul -50 ... +320 mmHg Acuratețea ± 1mmHg Sensivitatea de intrare 5 µV/mmHg Monitorizarea undelor IBP ≥2 Modul Capnografie (CO2) Modul Capnografie (CO2) da Diapazonul 0 - 100 mmHg Rata respiratorie 0 - 150 rpm Timp de înregistrare Apnea 5 - 60 s Monitorizarea unei CO2 da Modul Temperatura Diapazonul 0 - 50.0 °C Rezoluția 0.1 °C Număr de senzori 1 unit. Protocoale de lucru preprogamate da Protocoale de lucru setate de utilizator da Memorie internă da Trendingul evenimentelor da Arhivarea datelor da Imprimantă Încorporată da Forme de raportare Viteza de înscriere 25, 50 mm/s Înscriere continuă da Preprogramate da Personalizate da Alimentarea Rețea electrică 220 V, 50 Hz da Baterie internă tip Li-Ion da Timp de lucru autonom a bateriei minim 2 h Interfata de conectare la monitorul central Ethernet / wireless / RS-232 / etc. da Alarma Vizuala, sonora da Manjetă deconectată da Manjetă defect da Senzor SpO2 deconectat da Senzor SpO2 defect da Alarmă concentrația SpO2 scăzuta/mărită da Nivelul baterie scăzut da Alarme rata cardiacă scăzuta/mărită da Lipsă sursă externă de alimentare da Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore da Ajustarea nivelului de alarmă da Accesorii Cablu ECG cu 3 electrozi 1 buc. cu 5 electrozi 1 buc. Electrozi ECG adult, unică utilizare 300 buc. Senzor SpO2 adult, reutilizabil tip cleste 2 buc. Senzor Temperatură adult, reutilizabil 1 buc. Manjete NIBP "adult mediu, adult, adult mare reutilizabile (1set/3buc)" 2 set. Hîrtie termică 10 buc. Cablu de interconectare IBP reutilizabil 2 buc. Circuite pentru IBP adult, unică utilizare 10 set. Circuite pentru Capnografie (CO2) adult, unică utilizare 10 set. Software pentru statia centrala de monitorizare cu licență inclusă fără termen de expirare da Instalarea software-lui pe PC-ul din dotarea instituției da Compatibilă cu monitoarele pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici avansate) da Licenta adaugatoare pentru acces de pe smartphone (iOS si Android) la informațiile de monitorizare a pacienților de aproape oriunde da Posibilitățile software-lui stației centrale de monitorizare Vizualizare în timp real a datelor clinice ale pacienților da Redarea în timp real a alarmelor pacienților da Modificarea/ajustarea limetelor de alarme de la distanta da Stocarea și revizuirea istorică a datelor și alarmelor clinice ale pacienților da Internare și externarea pacientilor da Tipărirea datelor în timp real și istorice ale pacienților da Transferul datelor clinice și setărilor pacientului între mai multe stații centrale da Controlul de la distanță a monitoarelor pacientului pentru a porni/opri măsurarea NIBP Accesarea si vizualiarea datelor pacienților de pe smartphone da Conectarea monitoarelor și configurarea software-lui da Configurarea setărilor locale, precum și sincronizarea setărilor din rețea cu un dispozitiv de la distanță da
| 8 | defibrilator extern, manual (caracteristici medii) | defibrilator extern, manual (caracteristici medii) |  |  |  | Defibrilator extern, manual (caracteristici medii) Descriere Defibrilator extern, manual destinat utilizării personalului specializat cu caracteristici de bază Parametrul Specificația Defibrilator Selectarea energiei "adult 50-360 bifazic; 2-20 pediatric/nou-născut" Controlul padelelor Selectarea energiei da Încărcare energiei da Descărcarea energiei da Forma de undă la ieșire bifazic Sincronizator da Regim de operare Defibrilare manuală da Defibrilare Automată ( AED) da Display Mărimea display ≥ 6 inch TFT LCD color, LED da Rezoluția 640 x 480 pix. Afișarea derivațiilor bipolare I, II, III Captarea semnalului ECG prin intermediul padelelor da Afișarea ritmului cardiac da Afișarea saturației (SpO2) da Alarme ale ritmului cardiac da Frecvența de lucru 0.05-100 Hz Modul ECG Captarea semnalului ECG prin fir cu 3 electrozi da Diapazon 30 - 300 BPM Protecție în potriva șocurilor de defibrilare ≥ 360 J Mesaje de alarmă HR, Asistola, VF, VT Modul SpO2 Modul SpO2 da Rata SpO2 1 - 100% Precizia 70 - 100%, ± 2% Rata pulsului 30-300 bpm Mesaje de alarmă da Imprimantă pentru ECG Viteza hîrtiei 12.5. 25, 50 mm/sec Imprimantă termică încorporată da Printare auto sau manuală Adnotări ora da data da derivația da ritmul cardiac da modul de operare da forma undei descărcate da Funcția sumară da Memorie Memorie internă sau Posibilitatea de instalarea a cartelei de memorie da Informația stocată ECG, șoc, voci din anturaj Capacitatatea de stocare ≥ 3 ore Alimentarea electrică Rețea electrică 220 V, 50 Hz da Baterie internă reîncărcabilă da Timp de lucru de la baterie ≥ 3 ore ECG continuu sau min. 150 descărcări la energia maximă Greutatea cu accesorii < 9 kg Accesorii Padele Adult, reutilizabile 1 set. "Pediatrice, reutilizabile (padele sau adaptoare pediatrice)" 1 set. Electrozi de defibrilare AED de unică utilizare Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 2 set. Cablu ECG reutilizabil 3 fire 1 buc. Electrozi ECG Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 50 buc. Senzor SpO2 Adult, reutilizabil 1 buc. Hîrtie termică 5 buc. Gel de contat 250 ml
| 9 | Pat multifunctional pentru adulţi (6-8 poziţii) | Pat multifunctional pentru adulţi (6-8 poziţii) |  |  |  | Pat multifunctional pentru adulţi (6-8 poziţii) Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 6-8 poziții Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Controlul de către asistentă Blocarea control pacient da Greutatea maximă a pacientului Cu etichetă pe pat ≥220 kg Înălțime Ajustabilă ≥ 74 cm Rotile Diametru ≥12.5 cm Sistem de blocare la minim 2 rotile Parapete de protecție laterale da Extensia lungimii patului opțională Sectiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic ≥ 35 x 43 cm Cintar electronic pacient da Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică opțională Alimentare 220 V, 50 Hz Saltele lavabile ortopedică inclusă antidecubit + accesorii inclusă
| 10 | Frigider de laborator 60-70L | Frigider de laborator 60-70L |  |  |  | Temperatura - +2 C până la +8 C; Acuratețe temperatură 0,1 C; Racire – convecție forțată; Capacitate 60-70 L; Agent de răcire – R600a; Clasa climatică – N, SN; Interfață PC - USB; Alarme – alarmă pentru temperaturi ridicate și scăzute; Alarmă pentru eroarea termostatului; Alarmă pentru usa deschisă; Material – Exterior: placă de oțel pulverizată cu pulbere antibacteriană; Interior: placă de oțel pulverizată cu pulbere antibacteriană; Număr de rafturi – 2 Accesorii incluse – Lampa LED Port USB; Dispozitiv de înregistrare a temperaturii
| 11 | Dispozitiv de fizioterapie cu curenți de joasă și medie frecvență (amplipulsterapie) | Dispozitiv de fizioterapie cu curenți de joasă și medie frecvență (amplipulsterapie) |  |  |  | Dispozitiv de fizioterapie cu curenți de joasă și medie frecvență (amplipulsterapie) Forme de curenti: galvanici, diadinamici, sinusoidali modulați Ecran LED Taimer încorporat Control automat al curentului pacientului Tensiunea rețelei electrice: 220V Frecvența: 50 Hz Puterea: max 40 VA Clasa de electrosecuritate: II
| 12 | Agitator de laborator orbital carusel pentru amestecul eprubetelor cu sînge | Agitator de laborator orbital carusel pentru amestecul eprubetelor cu sînge |  |  |  | Agitator de laborator orbital carusel pentru amestecul eprubetelor cu sînge Capacitate – 1-15 eprubete; Diametru – 12-0,1 mm; Diametrul discului – 220mm; Unghi – 38grade; Suportul pentru eprubete din cauciuc special.
| 13 | Ultrasonograf intracardiac (ICE), Consola cu Ultrasunete, portabil | Ultrasonograf intracardiac (ICE), Consola cu Ultrasunete, portabil |  |  |  | Ultrasonograf intracardiac (ICE), Consola cu Ultrasunete, portabil Cod APLICAŢII CLINICE General, cardiac, intracardiac, pentru sala de electrofiziologie PROBE PORTURI min.1 PROBE TIP, MHz Linear opțional Phased/Vector 2-7,5 Convex opțional ICE, intracardiac Eco 2 - 11 NIVELE DE GRI ≥256 GAMA DINAMICĂ ≥250dB PREPROCESARE, Canale digitale ≥120000 POSTPROCESARE da Moduri M-mod şi 2-D, Doppler, Doppler color da (2D M, B regim, TTE, auto EF, smart Eco, TVI/TI, TSI, MDI, LVO contrast, CardioLab/MacLab interfata, DTI, THI, , dinamic TCE,) ICE (Intracardiac ECHO) Tip intracardiac Prezență modulul interfață pentru sonde ICE da soft pentru vizualizare intracardiacă da Swift link pentru conectare cu transductorul intracardiac da compatibilitate cu sonda intracardiaca de ultrasunete da FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători digitale da Diapazon dinamic selectabil da Focalizare de transmisie ajustabilă da Focalizare de recepţie dinamică da Măsurători pe reluarea video da PAN/ZOOM imagine în timp real da imagine îngheţată da STOCARE IMAGINI Capacitate ≥250GB Cine da Conexiune de tip DICOM 3.0 cu protecție datelor personale la împărțirea datelor da Securitatea datelor personale da PACHETE DE ANALIZĂ Cardiac da Vascular optional ICE, intracardiac Eco da diferiti algoritmi și programe specializate de calculare al FE VS, al configurației VM etc. Memorie interna pentru stocare, GB de tip SSD, min 250 GB Conectarea la monitor extern da Analizarea datelor posibiitate de conectare la sistemele Cloud MONITOR minim 15" ecran sensorial DIVIZARE MONITOR da ACCESORII Troleu pentru portare/ stație doc cu 4 porturi pentru probe și pachet de baterie da Imprimantă opțional Cablu ECG da Transductor ICE de diametru 8-10 F 2 buc. DESERVIRE minimum 24 de luni in perioada postgaranție Termen de exploatare așteptat minimum 7 ani TRANING SI PREGĂTIREA SPECIALISTULUI obligatoriu
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2023 (listă suplimentară 13) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | registrator Holter ECG | Registrator Holter ECG | bucată | 10 |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. | 333333.3333
33100000-1 | 2 | Stress sistema diagnostica cu cicloergometru | Stress sistema diagnostica cu cicloergometru | bucată | 1 |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. | 833333.3333
33100000-1 | 3 | Ultrasonograf portabil tip laptop sau analogic cu troleu | Ultrasonograf portabil tip laptop sau analogic cu troleu | bucată | 1 |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. | 583333.3333
33100000-1 | 4 | Fibrobronhoscop | Fibrobronhoscop | bucată | 1 |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. | 166666.6667
33100000-1 | 5 | Modul senzor de bule | Modul senzor de bule | bucată | 1 |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. | 100000
33100000-1 | 6 | Saltea incalzire/racire | Saltea incalzire/racire | bucată | 1 |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. | 66666.6667
33100000-1 | 7 | Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Adult) + software pentru statia centrala de monitorizare | Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Adult) + software pentru statia centrala de monitorizare | bucată | 17 |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. | 1500000
33100000-1 | 8 | defibrilator extern, manual (caracteristici medii) | defibrilator extern, manual (caracteristici medii) | bucată | 2 |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. | 166666.6667
33100000-1 | 9 | Pat multifunctional pentru adulţi (6-8 poziţii) | Pat multifunctional pentru adulţi (6-8 poziţii) | bucată | 5 |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. | 375000
33100000-1 | 10 | Frigider de laborator 60-70L | Frigider de laborator 60-70L | bucată | 1 |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. | 16666.6667
33100000-1 | 11 | Dispozitiv de fizioterapie cu curenți de joasă și medie frecvență (amplipulsterapie) | Dispozitiv de fizioterapie cu curenți de joasă și medie frecvență (amplipulsterapie) | bucată | 1 |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. | 20833.3333
33100000-1 | 12 | Agitator de laborator orbital carusel pentru amestecul eprubetelor cu sînge | Agitator de laborator orbital carusel pentru amestecul eprubetelor cu sînge | bucată | 1 |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. | 25000
33100000-1 | 13 | Ultrasonograf intracardiac (ICE), Consola cu Ultrasunete, portabil | Ultrasonograf intracardiac (ICE), Consola cu Ultrasunete, portabil | bucată | 1 |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. | 666666.6667
4854166.6667
[6 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________