| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Combine frigorifice pentru laborator |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Combină frigorifică (LÎPA) |  |  |  |  | Capacitate congelator, l min 150 Capacitate frigider, l min 400 Numar compartimente congelator 2 sau 3 Numărul de camere 2 Dezgheţare frigider No Frost Iluminare congelator da Material rafturi sticlă Culoare gri sau alb Material rafturi frigider / congelator: grătar plastifiat / sticlă Interval de temperatura frigider: +2-3 °C si max +16 °C congelator: aproximativ −9 °C si −30 °C Temperatura ambianta +10 °C si +35 °C Alarma de intrerupere a alimentarii cu energie electrica: imediat la întreruperi ale reţelei pentru minim 12h Alarma in caz de defectiune / Contact fara potential: optic si acustic / da Alimentare: 220 – 240V~ / 50/60 Hz |  |  |  |
| Combină frigorifică (LÎPA) |  |  |  |  | Date tehnice Volum brut / net frigider: min 200 / min 160 L Volum brut / net congelator: min 100 / min 60 L Temperatura ambianta +10 °C si +35 °C Alimentare: 220 – 240V~ / 50/60 Hz Sistem de racire frigider / congelator: ventilat / static Dezgheţare frigider No Frost Interval de temperatura frigider / congelator +3 °C si +16 °C / −9 °C si −30 °C Alarma de intrerupere a alimentarii cu energie electrica: la revenirea retelei Alarma in caz de defectiune / Contact fara potential: optic si acustic / da Rafturi reglabile frigider: 3-4 Sertare congelator: 3 |  |  |  |
| Frigider cu congelator (LDSA) |  |  |  |  | Echipament de laborator cu incuietoare mecanica pentru prevenire accesului personelor neautorizate asigurand depozitarea in siguranta a produselor sensibile la temperatură: medii de cultură, kituri, produse/fluide biologice. Peretii interiori oțel galvanizat acoperit cu plastic alb netezi si usor de curatat nu prezinta zone ascunse unde s-ar putea acumula murdarie Rafturi reglabile pe înălțime Controler digital și iluminare cu LED-uri. Sistem complet de alarme atat optice cat si acustice. Temperatura frigider +3°C +16°C Temperatura congelator - 9°C pana la - 30°C Capacitate frigider 199 l Capacitate congelator 62 l |  |  |  |
| Congelator cu temperatură ultrajoasă (-80°C) (LDSA) |  |  |  |  | Congelator de laborator cu temperatură ultrajoasă. Volumul util: nu mai puțin de 500 L. Domeniu de control a temperaturii: (-40°C)...(-86°C) sau mai larg. Rezoluția de setare a temperaturii: 0.1°C sau mai puțin. Număr maxim de rafturi: 20 sau mai multe. Suprafața externă: Oțel galvanizat rezistent la coroziune. Suprafața internă: oțel inoxidabil. Colțuri interioare rotunjite pentru o curățare eficientă. Izolare cu grosimea de minim 140 mm pentru pereții laterali și din spate pentru distribuția uniformă a temperaturii și consum de energie mai redus. Ușă solidă cu minim 3 balamale pentru stabilitate maximă. Garnitură de silicon în strat triplu cu încălzire pentru a preveni formarea de gheață. Mâner ergonomic. Răcire statică cu sistem de răcire în cascadă în 2 trepte. Răcirea condensatorului cu aer. Refrigerent fără CFC/HCFC. Sistem de dezghețare manual. Controler pe bază de microprocesor. Display LED. Pe display va fi afișat minim: temperatura setată, temperatura reală, ora curentă, evenimente de alarmă, pictograme funcționale. Data logger și memorie internă pentru înregistrarea datelor pentru o perioadă de minim 1 an. Baterie de rezervă cu autoîncărcare pentru înregistrarea datelor de temperatură și alarmelor în cazul panelor de curent cu o autonomie de minim 48h. Alarme pentru minim următoarele cazuri: pană de curent, ușa deschisă (interval ce poate fi setat de utilizator), limita de temperatură depășită (limita superioară și inferioară pot fi setate de utilizator), defecțiuni a sondelor de temperatură sau a bateriei de rezervă, condensator murdar, temperatura ambientală ridicată Minim 2 senzori de temperatură pentru controlul temperaturii + 1 probă Pt1000 sau echivalentă pentru monitorizare. Orificiu pentru introducerea probelor de temperatură adiționale. Supapă externă de eliberare a presiunii pentru eliberarea automată și manuală a presiunii. Posibilitate de înlăturare pentru procedurile de curățare. Posibilitatea de setare a parolei pentru acces (în 3 nivele: utilizator, administrator și inginer). Modul WiFi integrat. Posibilitate de conectare de la distanță la congelator prin aplicație mobilă dedicată (IOS și Android). Posibilitate de conectare la cloud și accesarea acestuia din browser. Posibilitatea de a seta și a modifica de la distanță parametrii congelatorului și de a vizualiza graficul de temperatură în timp real cu posibilitate de export a datelor în format PDF/CSV. Posibilitatea de a primi notificări în aplicați și prin email în caz de alarmă. Posibilitatea de a furniza rapoarte săptămânale prin email cu date despre temperatură și alarme. Lacăt cu cheie pentru ușă. Stabilizator de tensiune integrat. Dimensiuni externe maxime: (Lxlxh): 970 x 950 x 1900 mm. Se admite o abatere de ± 50 mm. Masa: 300 kg sau mai puțin. Nivel de zgomot: nu mai mut de 55 dBA Consum de energie: 11.5 kWh/24 h sau mai puțin. Alimentare: 230V ±10% / 50Hz. Temperatura ambiantă: +10°C...+35°C sau mai larg Accesorii incluse: minim 5 polițe din oțel inoxidabil. Certificat ISO 9001 pentru participant sau un certificat echivalent ce va demonstra că participantul dispune de un sistem de management a calității și va asigura calitatea serviciilor și echipamentului oferit. Certificat CE pentru echipament. Certificat ISO 13485 pentru producător. Disponibilitatea service centrului local autorizat de producător cu posibilitate de service post garanție: servicii de întreținere, consumabile si piese de schimb. Garanție minim 12 luni. |  |  |  |
| Congelator pentru laborator ( Manole,4) |  |  |  |  | vertical, volum net congelator: mai mare de 300 L; temperatura până la -30°C |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție. Obiectul de achiziției : Combine frigorifice pentru laborator. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 38000000-5; Combină frigorifică (LÎPA); Buc; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 38000000-5; Combină frigorifică (LÎPA); Buc; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 38000000-5; Frigider cu congelator (LDSA); buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 38000000-5; Congelator cu temperatură ultrajoasă (-80°C) (LDSA); buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 38000000-5; Congelator pentru laborator ( Manole,4); buc.; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ___________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |