## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea mobilierului pentru sistemul medical conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026 Suplimentar 2 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33192000-2 | 1 | Fotoliu ORL Hidraulic | Fotoliu ORL Hidraulic |  |  |  | Fotoliu ORL Hidraulic Descriere Fotoliul ORL hidraulic conceput pentru consultații și tratamente ORL pentru pacienți cu înălțimea 1,5 - 2,0 m. Dispune de un sistem hidraulic pentru reglarea înălțimii, spătar ajustabil și posibilitate de rotație, oferind stabilitate și confort atât pacientului, cât și medicului. Tapițeria este antibacteriană și ușor de curățat, iar structura robustă asigură durabilitate. Parametrul Specificația Caracteristici Sistem hidraulic da, pentru miscarea sus/jos Format din min. 5 secțiuni suport cap, suport spate, suport coapse, suport picioare, suport tălpi Suport mâini da Poziționare a spatarului din poziția ortostatică în poziția orizontală 180˚ ± 10 (culcat/pat), prin pârghie cu arc pe gaz da Rotație la minim 330˚ cu pedala de blocare da modificarea în: Rotatie la minim 330˚ cu pedala de blocare sau manual da Cotieră și spătar reglabile manual prin pârghie cu arc pe gaz da Șezut cu tapițerie impermiabilă, nedeformabilă, de înaltă rezistență, antimicrobiană și ușor de curățat da Sistem mobil/transportabil da, pe roți cu frână Capacitate maximă a pacientului ≥ 150 kg Culoare Albastru închis Accesorii Accesoriu articulat reglabil pentru suportul capului, cu posibilitatea de ajustare pe vertical si horizontal da Accesoriu fix pentru suportul capului da Altele Garanție ≥ 36 luni Posibilitatea de asigurarea din partea producătorului cu piese, consumabile, altor accesorii și a reparațiilor timp de min. 10 ani de exploatare a echipamentului Livrarea, instalarea și testarea la locul necesar fără implicarea beneficiarului da Asigurarea tuturor elementelor necesare pentru instalarea completă, funcțională și sigură a sistemului, inclusiv cele aferente conectivității, integrării în infrastructura existentă și comunicării cu sistemele informatice relevante, conform standardelor aplicabile. da Preluarea ambalajelor (cutiile) în care a fost livrat sistemul/dispozitivul da, la solicitarea beneficiarului Deservire în perioada de garanție cu oferirea graficului de mentenanță de user si service Graficul de mentenanță preventivă și service disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. Cu indicarea lucrărilor necesare, intervale recomandate, uneltele și instrumentele specifice utilizate, consumabilele , accesoriile și instrucțiunile necesare pentru îndeplinirea lucrărilor, toate marcate cu numere de referință. Ghid rapid Min. 1 buc, ghid rapid al utilizatorului în limba de stat (Română), laminată și atașată de dispozitiv. Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. Manuale de utilizare Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (română). În cazul în care nu este disponibil în limba de stat, trebuie prezentată o traducere oficială a manualului, certificată prin ștampila unui birou de traduceri autorizat. Manual de service Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (Română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6). Manual de part list Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF, în limba engleză, dacă este prevăzut de către producător. Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Minim 6 persoane, minim 1 zile lucrătoare Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, remedierea defecțiunilor minore, precum și oferirea și gestionarea parolelor de acces pentru utilizator și meniul de service, indiferent de nivelurile de acces, dacă acestea sunt prevăzute. Minim 2 persoane, o zi lucrătoare
33192000-2 | 2 | Saltea antiescare | Saltea antiescare |  |  |  | Saltea antiescare Saltea: • Dimensiune: 200-220 x 90-100 x 7-9 cm • inaltimea celulelor: 7-10 cm • Material: PVC • grosimea: minim 0.32 mm • numar de celule: minim 130 • greutatea maxima suportată: minim 130 kg Pompa: • Tensiunea de alimentare: 220 V, 50 Hz • presiunea de lucru: 40-100 mmHg • Debitul de aer la ieșire: minim 6l/min • cu posibilitatea de a fi atașată de patul pacientului Kit de reparații inclus: În cazul înțepăturilor accidentale, kitul de reparații permite remedierea rapidă a saltelei Rezistent la curățare și dezinfecție; Garanția minim 24 luni
33192000-2 | 3 | Masa oftalmologică | Masa oftalmologică |  |  |  | Masa oftalmologică Masă oftalmologică electrică pentru montarea și utilizarea dispozitivelor oftalmologice "Masă medicală destinată montării și utilizării dispozitivelor oftalmologice (lampă cu fantă, autorefractokeratometru, keratometru etc.), cu reglaj electric al înălțimii și construcție ergonomică." Specificații tehnice minime "Compatibilitate: masa trebuie să fie certificată pentru instalarea și utilizarea dispozitivelor oftalmologice." Reglaj înălțime: electric, interval minim 650–850 mm. Capacitate de încărcare: ≥ 50 kg. Suprafață: anti-zgâriere, rezistentă la dezinfectanți, dimensiuni minime 600 × 400 mm. Siguranță: sistem de blocare pentru stabilitate în timpul examinării. Mobilitate: opțional, roți cu sistem de frânare pentru deplasare ușoară. Alimentare: 220–240 V, conform standardelor CE. Construcție: cadru metalic stabil, finisaj rezistent la uzură. Cerințe de calitate și conformitate Marcaj CE și certificat de conformitate. Conformitate cu standardele ISO aplicabile pentru mobilier medical. Manual de utilizare în limba română. Instalare: furnizorul are obligația să livreze masa și să o instaleze. Obligațiile furnizorului Asigurarea instalării și punerii în funcțiune la sediul beneficiarului. Predarea documentației tehnice și a certificatului de garanție. Garanția minim 24 luni
33192000-2 | 4 | Dulap Medical | Dulap Medical |  |  |  | Dulap Medical Dulap medical destinat depozitării materialelor sanitare, instrumentelor și documentației medicale. Construcție robustă, standard, cu compartiment superior vizibil (uși din sticlă) și compartiment inferior opac (uși din metal). Cerințe tehnice minime Structură: metalică, sudată sau modulară, vopsită în câmp electrostatic. "Dimensiuni orientative: înălțime 180–200 cm, lățime 80–100 cm, adâncime 40–50 cm." Compartiment superior: 2 uși din sticlă securizată transparentă; rafturi reglabile, minim 2 bucăți. Compartiment inferior: 2 uși din metal; rafturi reglabile, minim 1 buc. Mânere: ergonomice, metalice sau ABS rezistent. Sistem de închidere: lacăt cu cheie pentru compartimentul inferior. Capacitate de încărcare: ≥ 30 kg/raft. Construcție și igienă Finisaj rezistent la dezinfectanți și soluții de curățare. Suprafețe netede, fără muchii ascuțite. Sticlă securizată, rezistentă la șocuri. Siguranță și conformitate "Certificare CE pentru mobilier medical. Respectarea standardelor ISO aplicabile pentru mobilier sanitar." Servicii asociate Garanție minimă: 24 luni.
33192000-2 | 5 | Canapea de examinare medicală, mobilă | Canapea de examinare medicală, mobilă |  |  |  | Canapea de examinare medicală, mobilă Canapea de examinare medicală, mobilă, cu două funcții (manuală + electrică) "Canapea medicală destinată examinării pacienților și efectuării procedurilor ambulatorii, dotată cu sistem de reglaj manual pentru spătar și sistem electric pentru reglarea pe înălțime, cu mobilitate asigurată prin roți de 10 cm." Specificații tehnice minime Funcții: 1 funcție manuală – rabatarea spătarului. 1 funcție electrică – reglarea pe înălțime. Mobilitate: 2 roți ascunse de minim 10 cm diametru. 2 roți universale pivotante de minim 10 cm diametru, dotate cu sistem de frânare. Performanță: Sistem pentru picioare din oțel inoxidabil, fără uzură după ≥ 5.000 cicluri. Motor omologat CE. Materiale și rezistență: Tapițerie ignifugă, rezistentă la dezinfectanți, îndoire și uzură ≥ 100.000 cicluri. Grosime tapițerie: ≥ 8 cm. Spumă de înaltă densitate ≥ 30 kg/m³. Culoare: alb sau gri. Accesorii: Suport role de hârtie. Dimensiuni: Suprafață minimă: 1800 × 600 mm. Interval înălțime reglabilă: minim 650–850 mm (adaptat pentru roți de 10 cm). Capacitate de încărcare: ≥ 150 kg. 3. Cerințe de calitate și conformitate Marcaj CE și certificat de conformitate. Manual de utilizare în limba română. Service post-vânzare: disponibil în Republica Moldova, timp de intervenție ≤ 72 ore. Garanție minimă: 24 luni.
33192000-2 | 6 | Brancardă medicală | Brancardă medicală |  |  |  | Brancardă medicală Brancardă robustă pentru transport intern și intervenții, cu sistem de blocare și saltea Descriere generală "Brancardă medicală destinată transportului pacienților în cadrul instituției și utilizării în intervenții de urgență. Construcție robustă, stabilă, cu saltea inclusă și sistem de blocare, adaptată pentru utilizare intensivă și sigură." Cerințe tehnice minime Cadru: metalic, rigid, rezistent la sarcini ≥ 200 kg. Roți: diametru ≥ 150 mm; pivotante, cu rulare silențioasă; cel puțin 2 roți prevăzute cu frâne sigure. "Sistem de înclinare: reglabil pentru spătar acționat mecanic sau hidraulic." "Saltea: inclusă, ergonomică, detașabilă, cu husă impermeabilă și rezistentă la dezinfectanți." "Sistem de blocare: pentru fixarea brancardei în poziție stabilă în timpul procedurilor sau transportului." Mânere: ergonomice, pentru manevrare facilă. "Dimensiuni: standard pentru transportul pacienților adulți (lungime ≥ 190 cm, lățime 55–65 cm)." Construcție și igienă Finisaj rezistent la dezinfectanți și soluții de curățare. Suprafețe netede, fără muchii ascuțite, ușor de igienizat. Saltea detașabilă pentru curățare și înlocuire. Siguranță și conformitate Capacitate de încărcare minimă: 200 kg. Certificare CE și declarație de conformitate. "Respectarea standardelor ISO aplicabile pentru mobilier medical și dispozitive de transport pacienți." Servicii asociate Garanție minimă: 24 luni. "Service post-vânzare: disponibil în Republica Moldova, timp de intervenție ≤ 72 ore." Obligațiile furnizorului Predarea documentației tehnice și a certificatului de garanție.
33192000-2 | 7 | Masuță de proceduri | Masuță de proceduri |  |  |  | Masuță de proceduri Măsuță de proceduri medicale, cu 2 polițe și 2 sertare. "Măsuță de proceduri destinată utilizării în cabinete medicale, secții de tratament și laboratoare, pentru organizarea instrumentarului și materialelor necesare procedurilor. Construcție compactă, stabilă, mobilă, adaptată pentru utilizare zilnică în condiții de siguranță." Specificații tehnice minime Structură: metal vopsit în câmp electrostatic sau inox medical, rezistent la coroziune și dezinfectanți. Compartimentare: 2 polițe deschise, rezistente, pentru instrumentar și materiale; 2 sertare ergonomice, cu glisare ușoară și sistem de oprire. Mobilitate: 4 roți pivotante, diametru ≥ 10 cm; cel puțin 2 roți prevăzute cu frâne sigure; rotile din material rezistent, silențios, care nu zgârie pardoseala. "Dimensiuni: compacte, adaptate pentru spații medicale (înălțime 80–90 cm, lățime 40–60 cm, adâncime 40–50 cm)." Stabilitate: cadru rigid, cu rezistență la sarcină ≥ 30 kg distribuită uniform. "Siguranță: muchii rotunjite pentru prevenirea accidentelor; suprafețe netede, ușor de curățat și dezinfectat." Design: funcțional, ergonomic, cu acces facil la polițe și sertare. Cerințe de calitate și conformitate Marcaj CE și certificat de conformitate. Respectarea standardelor ISO aplicabile pentru mobilier medical. Materiale conforme cu normele sanitare și de igienă. Manual de utilizare și întreținere în limba română. Servicii asociate Garanție minimă: 24 luni. Obligațiile furnizorului Predarea documentației tehnice și a certificatului de garanție.
33192000-2 | 8 | Paravan medical pliant mobil cu 3 secțiuni | Paravan medical pliant mobil cu 3 secțiuni |  |  |  | Paravan medical pliant mobil cu 3 secțiuni Structura din oțel cromat Perdele Lavabile și ingnifuge Roți cu diametru minim 50 mm cu minim 4 blocabile Dimensinui: Înălțime 180 cm (±10 cm), lățimea totală 180 cm (±10 cm) Garanția minim 24 luni
33192000-2 | 9 | Paravan pliant mobil cu 2 secții | Paravan pliant mobil cu 2 secții |  |  |  | Paravan pliant mobil cu 2 secții Tip acorerire: Folie PVC sau alt material echivalent; Dimensiuni generale: Lățime: 1450…1550mm, Înălțime: 1750…1850mm, Cadru metalic: Da; Grosime: 10…15 mm; "Secțiile au aceiași dimensiuni, părțile laterale se pot roti în raport cu axa centrală la 360°, fără a cauza căderea acesteia: Da; " Culoare cadru: Alb; Masa: 9...11 kg. Garanția minim 24 luni
33192000-2 | 10 | Masa pentru instrumente (continu sudat) | Masa pentru instrumente (continu sudat) |  |  |  | Masa pentru instrumente (continu sudat) "Destinație реntru рlаsаrеа instrumentelor medicale in timpul diferitelor operații, mаniрulăгi in spații medicale și de laborator" Маsа este confecționat din profil, continu sudat "Vopsit în câmp electrostatic sau inox medical, rezistent la coroziune și dezinfectanți." Polite din inox Dimensiuni 650x410x870mm, ± 50mm Garanția minim 24 luni
33192000-2 | 11 | Fotoliu recoltare a sângelui | Fotoliu recoltare a sângelui |  |  |  | Fotoliu recoltare a sângelui Cu reglarea sectiunii spatelui si a genunchilor, cu cotiere. Cadru metalic robust, rezistent la greutăți mari, vopsit electrostatic; Tapiterie rezistentă la substanțe dezinfectante (fără pori, ușor de igienizat), rezistent la coroziune și dezinfectanți. Garanția minim 24 luni
33192000-2 | 12 | Măsuță pentru manipulații | Măsuță pentru manipulații |  |  |  | Măsuță pentru manipulații "Masa pentru instrumente 2 rafturi, pentru manipulări și proceduri în spații medicale și de laborator." Cadru metalic, stabil, vopsit electrostatic sau din oțel inoxidabil; Construcție rezistentă la utilizare frecventă în mediul medical; Colțuri rotunjite pentru siguranță. Blat din inox sau material compact medical; Suprafață netedă, neporoasă; Rezistentă la dezinfectanți și soluții chimice uzuale; Margini ridicate (min. 10–20 mm) pentru prevenirea scurgerilor. Garanția minim 24 luni
33192000-2 | 13 | Stativ pentru perfuzii | Stativ pentru perfuzii |  |  |  | Stativ pentru perfuzii Stativ pentru infuzii cu reglarea pe inaltimii Construcție din oțel inoxidabil sau metal cromat; Rezistent la coroziune și dezinfectanți; Suprafață netedă, ușor de curățat; "Cârlige metalice / inox pentru 4 perfuzii/sticle, pungi de perfuzie încărcarea minim 1 kg pe fiecare cârlig" Bază stabilă, cu diametru sau lățime suficientă pentru prevenirea răsturnării. Garanția minim 24 luni
33192000-2 | 14 | Paravan | Paravan |  |  |  | Paravan Executat din țeavă din inox cu 2 elemente (secțiuni). Montat pe 2 roți, structură pliantă. Material de acoperire paravană: draperii din plastic lavabil sau alt material echivalent. Stabilitate bună în poziție deschisă; Ușor de manevrat; Permite curățare și dezinfecție completă; Fără muchii ascuțite. Garanția minim 24 luni
33192000-2 | 15 | Scaun cu rotile | Scaun cu rotile |  |  |  | Scaun cu rotile Lățime: 63 cm, ±2 cm; Lățime scaun: 45 cm, ±2 cm; Adâncime scaun 44 cm, ±2 cm; Înălțime scaun 52 cm, ±2 cm; Înălțime parte spate a scaunului: minim 40 cm; Înălțime totală scaun: 87 cm, ±2 cm; Lungime totală scaun: 104 cm, ±2 cm; Diametru roată: 61 cm, ±4 cm; Greutate de sustinere: minim 110 kg; Carcasa: mtel cromat; Scaunul: materiale moi; Rezistent la curățare și dezinfecție; Garanția minim 24 luni
33192000-2 | 16 | Cușetă medicală | Cușetă medicală |  |  |  | Cușetă medicală Parametru Specificaţie Sectiuni ≥ 2 Cușetă medicală cu reglarea secțiunii capului Material carcasă cadru din oţel / metal vopsit Saltea obligatoriu Dimensiune, cm ≥ 180x60x55 cm Greutate pacient maxim, kg ≥ 150 Culoarea Gri Rezistent la curățare și dezinfecție; Garanția minim 24 luni
33192000-2 | 17 | Carucior pentru transportarea pațienților cu handicap | Carucior pentru transportarea pațienților cu handicap |  |  |  | Carucior pentru transportarea pațienților cu handicap Material: Cadru din oțel negru vopsit sau otel inoxidabil, rezistent și durabil Dimensiuni: Lățimea sezutului minim 48 cm, lățimea totală 67 cm, ±2 cm Roti: Roti mari pentru deplasare facilă pe diverse tipuri de teren Cotiere și Suporturi pentru Picioare: Detașabile și ajustabile pentru confort sporit Funcții: Frână de mână și obțional pentru picior, pentru siguranță suplimentară Pliabil: Design pliabil pentru transport și depozitare ușoară Material Suprafață: Ușor lavabil și rezistent la apă pentru întreținere simplă Greutate: Aproximativ 17 kg, ușor de transportat și montat Greutate maximă suportată: minim 110 kg Rezistent la curățare și dezinfecție; Garanția minim 24 luni
33192000-2 | 18 | Cabină pentru audiometrie | Cabină pentru audiometrie |  |  |  | Cabină pentru audiometrie Dimensiuni / ergonomie Dimensiuni exterioare (L×A×H) în diapazon admisibil ≥ 100×100×210 cm și ≤ 150×130×230 cm Dimensiuni interioare utile (L×A×H) "≥ 95×95×185 cm, Suficient pentru 1 persoană; înălțime minim utilă" Înălțime minimă încăpere pentru instalare ≥235 cm, Pentru spațiu de montaj + ventilație (unde e cazul). Acces Ușă cu deschidere spre exterior, Balama stânga/dreapta acceptat. Performanță acustică Atenuare globală (diferență interior/exterior) "≥35 dB (±3 dB), Conform datelor producătorului; se acceptă metode echivalente de raportare." Atenuare la frecvențe înalte ≥45 dB la 5 kHz, Ex.: 50 dB la 5 kHz acceptat; se confirmă în fișa tehnică. Condiții pentru audiometrie "Permite efectuarea testelor conform ISO 8253-1 Dovadă: declarație/specificație producător (ambient intern redus)." Construcție / finisaje Structură panouri Panouri modulare fonoizolante, Panouri interschimbabile/kit asamblare acceptat. Grosime panouri (acceptat) ≥50 mm (acceptat), Valori mai mari acceptate (ex. 102 mm). Finisaj exterior Suprafață lavabilă, Ex.: melamină/metal vopsit; culoare neutră. Finisaj interior "Material absorbant acustic, Ex.: spumă piramidală / panouri absorbante lavabile." Pardoseală Material lavabil sau covor antistatic. Se acceptă ambele; trebuie să fie stabil și sigur. Fereastră / vizibilitate Fereastră observare Da, Vizibilitate operator–pacient. Dimensiuni fereastră ≥60×50 cm, Dublu vitrat / geam acustic. Tip geam Dublu vitrat (acustic) sau echivalent. Sticlă securizată/safety glass acceptat. Ventilație / confort Ventilație silențioasă Da, Sistem tip labirint sau ventilație forțată silențioasă; nu trebuie să compromită acustica. Zgomot ventilație (acceptat) Conform specificației producătorului pentru audiometrie. Se acceptă mențiune explicită a conformității cu cerințele de zgomot de fond. Iluminare / electric Iluminare interioară LED, Comutator accesibil; lumină suficientă. Alimentare 220–240 V AC, 50/60 Hz, Cablu de alimentare inclus. Putere consumată ≤150 W Priză internă (acceptat) DA (acceptat), Dacă nu există intern, se acceptă alimentare externă + treceri cablu. Panou conexiuni / treceri cablu Panou conexiuni audiometru "Da, Conectori pentru căști/microfon/USB sau placă de trecere cabluri. Panou/placă conexiuni inclusă" Jack-uri audio ≥5× 6,3 mm + ≥1× 3,5 mm (sau echivalent). Se acceptă altă configurație dacă funcțional echivalentă (ex. 9 jack-uri). USB (acceptat) ≥1 port/trecere USB (acceptat). Opțional; nu eliminatoriu. Mobilier / dotare minimă Masă/suport audiometru Masă rabatabilă sau raft. Dimensiune utilă minimă 70×40 cm. Masă/raft inclus Scaun/bancă pacient 1 loc, Stabil, ușor de curățat. Scaun/bancă inclus Acces rampă (acceptat) Opțional/acceptat. Dacă e necesar pentru acces persoane cu mobilitate redusă. Sistem free-field (acceptat) Preinstalare pentru free-field (acceptat). Dacă există: pregătire pentru difuzoare; nu eliminatoriu. Opțional Livrare / instalare / garanție Stare livrare Preasamblată SAU kit (asamblare rapidă). Se acceptă ambele, cu instrucțiuni clare. Montaj Inclus Garanție ≥24 luni Certificat garanție. Inclus Service / piese Asigurat min. 5 ani. Declarație furnizor/producător. Conformitate / reglementări Compatibilitate audiometre Compatibilă cu orice audiometru. Inclusiv audiometre computerizate. Standard audiometrie (condiții test) ISO 8253-1, Menționat în documente producător. Securitate produs (acceptat) "IEC/EN 60601-1 și IEC/EN 60601-1-2 (acceptat), Dacă producătorul declară aplicabilitate." RoHS/WEEE (unde e aplicabil) Da, Declarații aplicabile UE.
33192000-2 | 19 | Fotoliu pentru colectarea sîngelui | Fotoliu pentru colectarea sîngelui |  |  |  | Fotoliu pentru colectarea sîngelui General / utilizare Destinație "Recoltare sânge / perfuzii / proceduri ambulatorii. Fotoliu medical pentru un pacient." Structură "Oțel tubular cu acoperire pulbere epoxidică. Rezistent la coroziune și la agenți de curățare." Bază "Bază fixă. Bază cu roți (acceptat). Roțile nu sunt obligatorii; dacă există, să fie dotate cu frâne." Capacitate maximă pacient ≥150 kg Dimensiuni Poziție scaun (L×W×H) acceptat în diapazonul admisibil: L ≥900 mm; W ≥650 mm; H ≥1200 mm și L ≤1200 mm; W ≤850 mm; H ≤1300 mm. Se acceptă reglaj lățime prin cotiere. Poziție întins (L×W×H) acceptat în diapazonul admisibil: L ≥1600 mm; W ≥650 mm; H ≥630 mm și L ≤1750 mm; W ≤850 mm; H ≤760 mm Înălțime șezut de la podea în diapazon minim 50–52 cm, 45–55 cm (acceptat) Greutate fotoliu ≤50 kg, Fără accesorii; valori mai mici acceptate. Segmentare & reglaje Număr segmente 3 segmente (spate + șezut + picioare). Segmente interdependente acceptate. Spătar – dimensiuni (W×H) ≥530×≥830 mm, Se acceptă valori echivalente. Spătar – reglaj înclinare Min. 100°…≥180°. până la 185° (acceptat). Reglare manuală prin suport glisant sau echivalent. Șezut – dimensiuni (W×D) ≥520×≥520 mm, Fix sau cu reglaje suplimentare acceptat. Secțiune picioare/genunchi Reglaj până la -90°. Reglare manuală prin suport glisant sau echivalent. Tetieră Da, Reglabilă manual, tapițată lavabil. Tetieră inclusă Cotiere / suport brațe (obligatoriu) Număr cotiere 2 cotiere Dimensiuni cotiere L ≥470 mm; W ≥140 mm, Grosime ~60 mm acceptat. Reglaje cotiere Reglabile în poziție și înălțime (continuu sau trepte). Reglaj înălțime min. 300 mm (acceptat) sau echivalent. Cotiere pliabile Da, Pentru acces facil pacient. Reglaj lățime DA (prin cotiere). Lățime reglabilă 650–770 mm acceptat. Tapițerie / igienă (obligatoriu) Căptușeală Poliuretan spumat. Spumă cu suport MDF (acceptat). Echivalent acceptat. Husă/tapițerie Lavabilă, impermeabilă, rezistentă la pete și dezinfectanți. Compatibilă cu dezinfectanți uzuali, conform instrucțiunilor producătorului. Retardare flacără DA (acceptat). Opțional; dacă există, se indică certificarea. Culoare La alegerea beneficiarului Mobilitate (opțional) Roți pivotante 4 roți Ø ≥125 mm (acceptat). Dacă sunt ofertate: frâne individuale (minim 2) și blocare direcție (acceptat). Siguranță / transport / livrare Dezasamblare pentru transport DA (acceptat). Bază dezasamblată pentru transport ușor (dacă există). Margini/colțuri Fără muchii tăioase, Siguranță pacient. Garanție ≥24 luni Instrucțiuni Instrucțiuni de utilizare + curățare/dezinfectare, Manual/ghid Accesorii indispensabile (minim) Tetieră 1 buc. Inclusă, Reglabilă, tapițată. Cotiere, Pliabile și reglabile. 2 buc. Incluse Picioare/role cu protecții Picioare antiderapante (bază fixă). Role cu frâne (acceptat)
33192000-2 | 20 | Fotoliu de recoltare a singelui | Fotoliu de recoltare a singelui |  |  |  | Fotoliu de recoltare a sângelui Reglarea secțiunii din spate prin suport glisant minim 0-80°, (±5°) Reglarea secțiunii genunchiului prin suport glisant minim 0-90°, (±5°) Cu bază fixă da Perna din spuma cu sasiu da MDF si husa din piele artificiala da Cotiere reglabile care pot dobândi șase poziții da Baza dezasamblata pentru transport usor da Acoperire cu pulbere epoxidica da Lătime reglabila prin cotiere reglabile. da Masa totală suportată: ≥ 150 kg; Poziția scaunului: (L*W*H) 700*(650-770mm) *1200 mm, ±50 mm Poziția patului: (L*W*H) 1600*(650-770mm )*630 mm, ±50 mm Rezistent la curățare și dezinfecție; Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni
33192000-2 | 21 | Scaun cu rotile | Scaun cu rotile |  |  |  | Scaun cu rotile "Este folosit pentru imbunatatirea mobilitatii permitand persoanelor cu handicap locomotor sa se poata deplasa. " "Scaunul cu rotile se poate utiliza in interiorul sau exteriorul locuintei, se poate deplasa actionat de utilizator sau aiutat de un insotitor" Tip de functionare manual Pentru interior/exterior da Pliabil da Roti din cauciuc, fara camera Suporti pentru picioare detasabili da Inaltime totala 90 cm, ± 2cm Latime lotala 67 cm, ± 2cm Latime sezut 46 cm, ± 2cm Rezistent la curățare și dezinfecție; Garanția minim 24 luni
33192000-2 | 22 | Dulap metalic 800x500x1800 | Dulap metalic 800x500x1800 |  |  |  | Dulap metalic 800x500x1800 Dulap medical cu doud uși. Dulap pentru instrumente medicale cu lacat Dimensiunile: 800 mm (± 10 mm) x500 mm (± 10 mm) x1800mm (± 10 mm) Rezistent la curățare și dezinfecție; Garanția minim 24 luni
33192000-2 | 23 | Masa de lucru instrumente medic | Masa de lucru instrumente medic |  |  |  | Masa de lucru instrumente medic Carcasa și blatul mesei vor fi executate din Inox AISI 304 4 secțiuni glisante Rezistent la curățare și dezinfecție; Garanția minim 24 luni
33192000-2 | 24 | Masa de manipulare medicinala mobila | Masa de manipulare medicinala mobila |  |  |  | Masa de manipulare medicinala mobila Masa este destinată amplasării medicamentelor, instrumentelor, dispozitivelor auxiliare necesare activitiții medicului. Model cu două rafturi (din olel inoxidabil) Materialul rezistent la soluții detergenți și soluții biodistructive Dimensiuni: latime 650 mm, ± 20mm lungime 450 mm, ± 20mm inaltime 920mm, ± 20mm Numar sertare 2buc. Numdrul de rafturi 2buc. Sarcina maximă pe masă este de minim 60 kg Rezistent la curățare și dezinfecție; Garanția minim 24 luni
33192000-2 | 25 | Cuseta de examinare | Cuseta de examinare |  |  |  | Cuseta de examinare Lungimea - 190 cm, ± 2 cm Lățime - 65 cm, ± 2 cm Înălțime - 58 cm, ± 2c (pînă la saltea) SUPORTUL PENTRU CEARSAF - 62 cm, ± 2cm "Piese metalice acoperite cu nano ceramică sau vopsite cu pulbere electrostatică" Suprafata de culcare din doua piese usor de curățat Tetiera reglabila manual Tapiterie din piele artificiala Mecanism de picior pliabil Suport rulou prosoape de unică utilizare Suport pentru perfuzie IV reglabil pe înălâime Rezistent la curățare și dezinfecție; Garanția minim 24 luni
33192000-2 | 26 | Masa de productie din inox | Masa de productie din inox |  |  |  | Masa de productie din inox Fabricată din oțel inoxidabil Dimensiuni 1500 x 800 mm Rezistent la curățare și dezinfecție; Garanția minim 24 luni
33192000-2 | 27 | Noptiera 500x400x600 | Noptiera 500x400x600 |  |  |  | Noptiera 500x400x600 Executat din PAL MELAMINAT de nuanță deschisă, de minim 18 mm, cu marginea ABS de minim 2 mm și peretele din spate din PALMELAMINAT de minim 18 mm Mecanism ridicare a mesei de servire a alimentelor Culoarea U707ST9 sau analogic acestei nuanțe de culoare Balama si glisiere cu inchidere lenta Noptiera să fie dotată cu un sertar și o ușă cu mâner (parametru nou) Dimensiunile noptiera: 500 mm (+/- 10 mm) x400 mm (+/- 10 mm) x 600 mm (+/- 10 mm) modificare în: 500 mm (+/- 10 mm) x400 mm (+/- 10 mm) x 850 mm (+/- 50 mm) Dimensiunile masa: 500 mm (+/- 10 mm) x700 mm (+/- 10 mm) modificare în: 500 mm (+/- 10 mm) x 600 mm (+/- 50 mm) Masa reglabilă pe înălțime în interval minim de la 85 până la 110 cm, ± 7 cm (parametru nou) Rezistent la curățare și dezinfecție; Garanția minim 24 luni
33192000-2 | 28 | Canapea electromecanică ecografie | Canapea electromecanică ecografie |  |  |  | Canapea electromecanică ecografie Suprafață lavabilă nu mai mare de 60×190 cm Suprafață minim din 2 piese mobile Capacitate de greutate cu rezervă de siguranță minim 230 kg Reglare înălțime minim 50-70 cm Reglare unghi al piesei proximale nu mai mic de 70° Roți cu zona de contact din cauciuc Roți cu rotire 360° Blocare centralizată pe 4 roți Voltajul de lucru 220-240 V Bumper-e de protecție a colțurilor Prezența fixatoarelor pentru suportul de infuzie Reglare de pe telecomandă Construcția din bare de metal ușor, acoperite cu vopsea electrostatică Nivelul de zgomot la funcționare reglementat minim IPX4 Instrucțiune în limba română Rezistent la curățare și dezinfecție; Garanția minim 24 luni
33192000-2 | 29 | Masă stomatologică cu patru sertare | Masă stomatologică cu patru sertare |  |  |  | Masă stomatologică cu patru sertare Dulap lateral cu patru sertare Blat din marmură/sticlă/HPL cu suprafață lavabilă Laterale metalice în jurul blatului mesei "Mâner deasupra sertarelor de pe panou frontal al mesei pentru o mișcare ușoară" Ultimele două sertare inferioare să fie echipate cu inserție din plastic - organizator cu 5-8 compartimente Sertare montate pe ghidaje euro complet reglabile Roți cauciucate cu diametru de 50 mm ( două dintre ele având frâne) Material din oțel inoxidabil cu pulbere de înaltă calitate Dimensiuni 800-860mm*500mm Greutate- 35-40 kg Culoarea - albă Rezistent la curățare și dezinfecție; Garanția minim 24 luni
33192000-2 | 30 | Scaun operator punct de comandă pe roţi | Scaun operator punct de comandă pe roţi |  |  |  | Scaun operator punct de comandă pe roţi Descriere Scaun pentru medic utilizat în timpul examinarii pacienților Parametru Specificaţie Tip Rotativ, cu spătar Baza Pe 5 roți Material baza, picioare Metal cromat Material tapețerie Piele eco Reglaj de înălțime 460-610 mm Rezistent la curățare și dezinfecție; da Garanția minim 24 luni da
33192000-2 | 31 | Măsuţa de manipulare în sala de proceduri | Măsuţa de manipulare în sala de proceduri |  |  |  | Măsuţa de manipulare în sala de proceduri Lungime totală-72 mm, ± 20 mm Lățime totală-550 mm, ± 20 mm Blatul mesei-540 mmX380 mm, ± 20 mm Înălțime 910 mm, ± 20 mm Roți minim 100 mm Încărcare maximală, nu mai puțin de 20 kg Rezistent la curățare și dezinfecție; Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni
33192000-2 | 32 | Pat pentru examinarea (mecanic) adulţ | Pat pentru examinarea (mecanic) adulţ |  |  |  | Pat pentru examinarea (mecanic) adulţ Descriere Pat pentru examinarea pacienților in IMSP Parametru Specificaţie Sectiuni ≥ 2 Material carcasă cadru din oţel / metal vopsit Husă obligatoriu Saltea obligatoriu Dimensiune, cm ≥ 180x60x60 Greutate pacient maxim, kg ≥ 180 Tetiera reglabilă Suport rolă hartie obligatoriu hirtie ≥ 20 buc. Rezistent la curățare și dezinfecție; da Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea mobilierului pentru sistemul medical conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026 Suplimentar 2 | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33192000-2 | 1 | Fotoliu ORL Hidraulic | Fotoliu ORL Hidraulic | buc | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 77500
33192000-2 | 2 | Saltea antiescare | Saltea antiescare | buc | 35 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 29166.55
33192000-2 | 3 | Masa oftalmologică | Masa oftalmologică | buc | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 30000
33192000-2 | 4 | Dulap Medical | Dulap Medical | buc | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 8000
33192000-2 | 5 | Canapea de examinare medicală, mobilă | Canapea de examinare medicală, mobilă | buc | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 13000
33192000-2 | 6 | Brancardă medicală | Brancardă medicală | buc | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 7000
33192000-2 | 7 | Masuță de proceduri | Masuță de proceduri | buc | 6 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 40000
33192000-2 | 8 | Paravan medical pliant mobil cu 3 secțiuni | Paravan medical pliant mobil cu 3 secțiuni | buc | 60 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 120000
33192000-2 | 9 | Paravan pliant mobil cu 2 secții | Paravan pliant mobil cu 2 secții | buc | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 8333.33
33192000-2 | 10 | Masa pentru instrumente (continu sudat) | Masa pentru instrumente (continu sudat) | buc | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 4160
33192000-2 | 11 | Fotoliu recoltare a sângelui | Fotoliu recoltare a sângelui | buc | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 17500
33192000-2 | 12 | Măsuță pentru manipulații | Măsuță pentru manipulații | buc | 8 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 22000
33192000-2 | 13 | Stativ pentru perfuzii | Stativ pentru perfuzii | buc | 8 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 3000
33192000-2 | 14 | Paravan | Paravan | buc | 8 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 3000
33192000-2 | 15 | Scaun cu rotile | Scaun cu rotile | buc | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 12000
33192000-2 | 16 | Cușetă medicală | Cușetă medicală | buc | 10 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 58000
33192000-2 | 17 | Carucior pentru transportarea pațienților cu handicap | Carucior pentru transportarea pațienților cu handicap | buc | 13 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 65000
33192000-2 | 18 | Cabină pentru audiometrie | Cabină pentru audiometrie | buc | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 140000
33192000-2 | 19 | Fotoliu pentru colectarea sîngelui | Fotoliu pentru colectarea sîngelui | buc | 5 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 45000
33192000-2 | 20 | Fotoliu de recoltare a singelui | Fotoliu de recoltare a singelui | buc | 5 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 50000
33192000-2 | 21 | Scaun cu rotile | Scaun cu rotile | buc | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 14000
33192000-2 | 22 | Dulap metalic 800x500x1800 | Dulap metalic 800x500x1800 | buc | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 34400
33192000-2 | 23 | Masa de lucru instrumente medic | Masa de lucru instrumente medic | buc | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 16000
33192000-2 | 24 | Masa de manipulare medicinala mobila | Masa de manipulare medicinala mobila | buc | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 18000
33192000-2 | 25 | Cuseta de examinare | Cuseta de examinare | buc | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 10000
33192000-2 | 26 | Masa de productie din inox | Masa de productie din inox | buc | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 4000
33192000-2 | 27 | Noptiera 500x400x600 | Noptiera 500x400x600 | buc | 50 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 310000
33192000-2 | 28 | Canapea electromecanică ecografie | Canapea electromecanică ecografie | buc | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 120000
33192000-2 | 29 | Masă stomatologică cu patru sertare | Masă stomatologică cu patru sertare | buc | 5 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 50000
33192000-2 | 30 | Scaun operator punct de comandă pe roţi | Scaun operator punct de comandă pe roţi | buc | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 10500
33192000-2 | 31 | Măsuţa de manipulare în sala de proceduri | Măsuţa de manipulare în sala de proceduri | buc | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 5700
33192000-2 | 32 | Pat pentru examinarea (mecanic) adulţ | Pat pentru examinarea (mecanic) adulţ | buc | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 15000
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0 |  | 1360259.88
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________