Către directorul

IMSP SCM „Sfânta Treime”

D-lui Oleg Crudu

Lista dispozitivelor medicale înaintate pentru repararea și deservire externă 2022

| Nr. | Dispozitiv | Cantit | Lucrări de mentenanta necesare, lunar (pentru 8 luni) | Periodicitate lucrărilor, 8 luni | Pret TOTAL fara TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Angiograf Trinias C12, Prod. Shimadzu, Anul 2014 - 1 dispozitiv | 1 unit | Mentenanta, calibrare, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute (lunar) | lunar | 120000 |
| 2 | Tomograf computerizat Aquilion Prime TSX-303A/AC, Prod. Toshiba Medical, Anul 2015 si Sistem informațional FlexPaxs (Server) - 1 dispozitiv | 1 unit | 1. Mentenanta, calibrare, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute a CT; 2. Întreținerea Sistem informațional FlexPaxs (stocare si vizualizare a volumelor obtinute la CT, X-ray, Angio) și a serverului; Soluționarea defecțiunilor neprevăzute; 3. Lucrări de instalare a sistemului de răcire a tubului; (lunar) | lunar | 86000 |
| 3 | X-ray general, FlexaVision F3, Prod. Shimadzu, Anul 2014 - 1 dispozitiv | 1 unit | Mentenanta, calibrare, testare reparație in cazul defecțiunilor neprevăzute (lunar) | lunar | 38000 |
| 4 | Autoclav D502E2, Prod. Matachana, Anul 2015 - 2 dispozitive | 2 unitati | Mentenanta, calibrare, testare reparație in cazul defecțiunilor neprevăzute (lunar) | lunar | 20000 |
| 5 | Statia de oxigen, Atlas Copco OGP45, 2019 cu compresor Ga 55 VSD - 1 dispozitiv | 1 unit | Deservirea lunară a generatorului de oxigen: Servicii necesare: 1. Mentenanta, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute 2. Verificarea sistemului de erori pentru generator, uscător, compresor- săptămînal 3. Verififcarea de scurgeri de gaze și ulei- săptămînal 4. Lubrifierea valvelor generatorului de oxigen- trimestrial 5. Spălarea mecanică a compresorului, uscătorului- trimestrial. 6. Schimbarea consumabilelor conform manualului de service pentru compresor după contorul intern 7. Schimbarea consumabilelor conform manualului de service pentru uscător după contorul intern 8. Schimbarea filtrelor de magistrală după contorul intern 9. Resetarea tuturor contoarelor după schimbarea consumabilelor 10. Curățarea sistemului de climatizare 11. Emiterea unui raport în urma fiecărei lucrări îndeplinite asupra stației cu toate componentele utilizate. | lunar | 120000 |
|  | T O T A L |  |  | 384 000 lei |  |

| Nr. | Dispozitiv | Lucrări de reparație | Oferta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Videogastroscop GIF-HQ190, Prod. Olympus | Inlaturarea luft la maneta de tractiune sus-jos mai mare de 50° (2 dispozitive). Reparație in cazul defecțiunilor neprevăzute, schimbarea cauciucului distal. | 18000 |
| 2 | Videocolonoscop Fujinon Fujifilm, Model EC-590ZW3L | Reparație in cazul defecțiunilor neprevăzute, schimbarea cauciucului distal. | 10000 |
| 3 | Videocolonoscop Fujinon Fujifilm, Model EC-590ZW3L | Inlocuirea camerei video la Videocolonoscop Fujinon Fujifilm, Model EC-590ZW3L. | 108000 |
| 4 | Ultrasonograf HI VISION Avius, Prod. HITACHI, anul 2014, S/N: G320243414. | In timpul funcționării apar artefacte pe imaginea diagnosticată. Problema este prezentă la utilizarea cu toate transductoarele în orice regim de lucru. Este necesar înlocuirea plăcii de procesare video (RDBF). Testarea dispozitivului în urma lucrărilor îndeplinite. | 345000 |
| 5 | Statia de oxigen, Atlas Copco OGP45, 2019 cu compresor Ga 55 VSD - 1 dispozitiv | Kit de mentenanta: 1. Air Filter kit - 1 buc. 2. Filter Mesh LD20X – ED 12 - 5 buc. 3. KIT PREV. MAINT RXD 55-75 VSD+ - 1 buc. 4. Filter KIT UD 180+ - 2 buc. 5. Kit SERVICE QDT 185 - 2 buc. 6. Filter KIT - 2 buc. In oferta sa fie inclus si lucrarile de inlocuire la generatorul de oxigen a kitului de mentenanta oferit. | 160000 |
|  | T O T A L |  | 641 000 lei |

ACTE OBLIGATORII:

- Certificat privind atestarea tehnico-profesională a inginerului care va efectua deservirea pentru modelul de dispozitiv solicitate;

- Certificat de instruire de la producător sau de către alt organism autorizat de către producător pentru  inginerului angajat pe modelul solicitat (1.Angiograf Trinias C12, 2.Tomograf computerizat Aquilion Prime TSX-303A/AC, Sistem informațional FlexPaxs, 3. X-ray general, FlexaVision F3, Prod. Shimadzu, 4. Autoclav  D502E2 Prod. Matachana, 5. Statia de oxigen, Atlas Copco OGP45), care atestă că specialistul are cunoștințe necesare pentru procedura de mentenanță, reparare a dispozitivului;

CERINȚE GENERALE:

1. Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui;

2. Toate intervențiile vor fi înregistrate în „Jurnalul de gardă” și „Fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării;

3. Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii;

- Timpul de reacționare de la chemarea inginerului pînă la 24 ore și soluționare problmei nu mai mult de 72 ore;

- La finalul lucrărilor prestatorul de servicii, mentenanță va întocmi un act de predare-primire, Raport de Service sau Proces Verbal în care se vor menționa operațiunile efectuate, piesele utilizate și care va fi semnat de bioinginer local, şef secţie, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de calibrare și testare a parametrilor, în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului;

- Prestatorul se obliga sa ofere garanție lucrărilor efectuate pe o perioada de cel putin 6 luni de la data întocmirii raportului de servis.

CONTROLUL PRIN VERIFICARE A ECHIPAMENTELOR MEDICALE

- evaluarea parametrilor definitorii de securitate, prin examinare și testare;

- evaluarea parametrilor definitorii de performanță, prin examinare și testare;

- verificarea îndeplinirii setului de criterii de acceptabilitate pentru dispozitivul medical (valori impuse, limite specificate, accesorii etc.).

OPERAȚIUNI GENERALE:

- curățarea parților componente ale echipamentului (altele decît cele ce sunt executate de către operator, tehnician);

- controlul și eventual o noua reglare a dispozitivului;

- înlocuirea părților componente ale aparatului pe care producătorul le recomandă a fi înlocuite periodic.

OPERAȚIUNI MECANICE:

- verificarea și reglarea părților mecanice aflate în mișcare;

- eliminarea jocurilor la părțile mecanice;

- curățarea și gresarea părților mecanice aflate în mișcare.

OPERAȚIUNI LA PARTEA ELECTRICĂ ȘI ELECTRONICĂ:

- verificarea tensiunilor de alimentare;

- verificarea conexiunilor electrice;

- verificarea cablurilor de masă;

- curățarea plăcilor electronice (dacă este cazul), precum și a altor componente;

- verificarea funcționării motoarelor;

- verificarea ventilatoarelor, pompelor, etc;

- verificarea componentelor pneumatice (acolo unde este cazul).

Cerințe față de dispozitivele reparate:

1. Garanție lucrărilor de reparație efectuate, minim 6 luni.

2. Testarea, verificarea dispozitivului după îndeplinirea lucrărilor de reparație.

06.04.2022

Șef Departament Inginerie Biomedicală și TI     Palii Valeriu   ________________