## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (Lista Suplimentară 24) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33100000-1 | 1 | Dermatoscop cu polarizare variabilă | Dermatoscop cu polarizare variabilă |  |  |  | Descriere: Un dermatoscop este un dispozitiv medical optic non-invaziv, utilizat pentru examinarea la mărire (de obicei 10x) a leziunilor cutanate, permițând vizualizarea structurilor pigmentare și vasculare invizibile cu ochiul liber. Optica: Mărimea lentilei minim 23mm; Mărire de 10x; Polarizarea: Posibilitatea de comutarea între iluminarea polarizată și nepolarizată; Tehnologia de Iluminare: LED Să asigure posibilitatea de vizualizare a straturilor pielii (structurile pigmentate și vasculare, leziuni pigmentate) Control a luminozității în minim 3 nivele Alimentarea: Bateria reîncărcabilă; Indicator de încărcare; Modul de încărcare: Baza de încărcare sau prin USB-C; Accesorii: Cablu de încărcare USB (în cazul în care modul de încărcare este prin USB-C); Baza de încărcare (în cazul în care modul de încărcare este prin baza de încărcare); Adaptor pentru telefon mobil - opțional; Riglă pentru măsurarea leziunilor- opțional; Placi de contact –minim 5 buc.
33100000-1 | 2 | Dispozitiv pentru dezinfectarea captuselelor 70-120 litri | Dispozitiv pentru dezinfectarea captuselelor 70-120 litri |  |  |  | Descriere Dispozitiv de încălzire si dezinfectare de mare capacitate conceput pentru a menține compresele calde utilizate în aplicații de kinetoterapie la o temperatură sigură, igienică și ideală. Parametru Specificație Capacitate interna a camerei ≥ 70 l Domeniul de temperatură, diapazon programabil ≥ (37 - 100 grade) Rezoluția de programare ≤ 5 grad Timp de funcționare, diapazon minim 1 - 999 minute, neîntrerupt Afișaj LCD sau LED Control Microprocesor Construcția interioară din oțel inox Alarmă vizuala și sonora divergență față de temperatura setată Alimentarea 220 V, 50 Hz
33100000-1 | 3 | Fotoliu ginecologic | Fotoliu ginecologic |  |  |  | Descriere Destinat pentru examinări ginecologice Parametrul Specificația Acțiune electromecanică Secțiuni ≥ 2 Suporturi: pentru mâini pentru picioare Carcasul oțel vopsit electrostatic Suprafața acoperită cu material moale, rezistent la detergenți chimici Înălțime reglabilă diapazon minim 60 - 80 cm Motoare pentru reglarea înălțimii, spătarului și trendelenburg ≥ 2 Tavă din inox pentru colectarea deșeurilor obligatoriu Capacitate maximă ≥ 180 kg Accesorii Suporturi pentru picioare ≥ 2 set.
33100000-1 | 4 | Proiector de teste automat oftalmologic | Proiector de teste automat oftalmologic |  |  |  | Descriere Proiector de teste automat, destinat cabinetelor de optometrie sau oftalmologie Parametrul Specificația Numărul de diagrame min 30 Iluminare alba Tip pacient adult, copii Teste presetate: 1. Tabelul cu literele alfabetului roman; 2. Tabelul cu Inele Landolt; 3. Un tabel cu optotipuri în formă de Ш; 4. Tabelul Orlova (pentru copii); Distanța de proiecție reglabilă 2,9 – 6,1 m Viteză de schimbare a testelor ≤ 2 sec Proiecție cu mărire reglabilă obligatoriu Unghi de înclinare reglabil Alimentare 220 V, 50 Hz Accesorii: Placa pentru vizualizarea proiecției Telecomandă cu baterii inclusiv Ochelari roșu–verde Suport montare pe perete
33100000-1 | 5 | Osteodensitometru | Osteodensitometru |  |  |  | Descriere: Dispozitiv medical mobil, wireless, cu ultrasunete utilizat pentru măsurarea densității osoase. Parametru Specificația Metoda de măsurare ultrasunete (QUS) Parametrii de măsurare: BUA SOS BQI T-Score Z-Score Raportul dintre T-Score și Z-Score Reproductibilitatea: BUA ≤ 2% CV SOS≤ 1% CV Timpul de scanare ≤ 15 sec Funcții de transmitere a datelor USB/Bluetooth/Wifi Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz Accesorii: Tabletă sau PC cu soft licențiat pentru analiza și procesare a datelor, inclusiv cu cheie de acces, licență cu un termen nelimitat de utilizare. Imprimantă Dispozitiv de calibrare, opțional Imprimantă Accesorii pentru ajustarea la dimensiunile particulare a piciorului pacientului.
33100000-1 | 6 | Termometru cu mercur | Termometru cu mercur |  |  |  | Descriere Termometru pentru măsurarea temperaturii corpului uman Material fără mercur Rezoluție 0.1 grade Acuratețe 0.1 grade Afișare 35.0°C - 42.0°C testare metrologică valabilă.
33100000-1 | 7 | Oftalmoscop direct | Oftalmoscop direct |  |  |  | Descriere: dispozitiv pentru examinarea fundului de ochi. Parametru Specificație Tip Portabil Diapazon focusare -20 - +20 D pasii de Dioptrii 1-10; 15; 20 Sistem iluminare LED 5 fante: spot mare obligatoriu spot mic obligatoriu stea de fixație opțional jumătate de spot obligatoriu filtru roșu opțional filtru albastru opțional filtru verde opțional Alimentare Baterie reîncărcabilă da, să se indice codul produsului Încărcător de la rețea 220V 50Hz obligatoriu.
33100000-1 | 8 | Distilator cu monodistilare | Distilator cu monodistilare |  |  |  | Descriere: Aparat electric ce produce apă mono distilată, chiar si in condițiile utilizării unei surse de apa de calitate scăzută cu domeniul de utilizare în laborator, farmacie, medical. Parametru Specificație Rezervor de stocare a apei distilate: ≥ 8 l încorporat Capacitatea de distilare ≥ 4 l/h Materialul carcasei oțel inox sau metal vopsit electrostatic sau alte materiale rezistente la temperatură și umiditate Materialul de contact si elemente de încălzire oțel inox Condensatorul de distilare oțel inox / sticlă Conductivitate ≤ 2.5 µS/cm Modul de operare continuu Protecție in cazul întreruperii accidentale a alimentarii cu apa obligatoriu Alimentare 220 V- 50 Hz Sistem triplu de filtrare a apei încorporat sau separat cu fixare pe perete, inclus cu toate componentele, accesorii si consumabile necesare pentru montare, lucru, si deservire. Accesorii suplimentare: Filtru pentru filtrare mecanică, ≤ 10µm min. 4 buc. Filtru anti calcar cu poli-fosfați min. 4 rezervi de granule sau cartrige (buc) Filtru de clor min. 4 buc.
33100000-1 | 9 | Fotoliu pentru chimioterapie | Fotoliu pentru chimioterapie |  |  |  | Descriere: Destinat amplasării pacientului pentru administrarea medicamentelor chimioterapice. Acțiune electromecanică, controlată prin telecomandă obligatoriu Suporturi: - Pentru cap, reglabil obligatoriu - Pentru mâini, reglabile și demontabile obligatoriu - Pentru picioare, reglabil obligatoriu; Poziționare scaun Secțiile mesei ≥ 3 secții Reglarea înălțimii, min. ≥ 56 - 74 cm Înclinarea: - secția din spate ≥ 0 - 70 grade - secția picioare ≥ 0 - 30 grade Poziție Trendelenburg ≥ 0 - 13 grade Dimensiuni: - lungimea totală, întins ≥ 200 cm - lățimea ≥ 60 cm Scaun mobil montat pe 4 roți, 2 cu frână Suprafața acoperită cu piele, rezistent la detergenți chimici obligatoriu Capacitate maximă de încărcare admisibilă ≥ 150 kg Sursa de alimentare 230 ± 10% V, 50 Hz Accesorii: Suport pentru soluții de infuzie ≥ 2 cârlige Suport cu tavă, detașabil obligatoriu.
33100000-1 | 10 | Hotd cu flux laminar | Hotd cu flux laminar |  |  |  | Descriere: Dulapuri biologice de siguranță care cuprind clasa II, folosite pentru ventilare în laboratorul clinic. Exclude clasa I, clasa a III, și hote cu flux orizontal, precum și hote chimice și debitul de aer laminar bănci curate. Hotă microbiologică cu flux laminar vertical, clasa II tip A2 Control prin microprocesor Senzor volumetric pentru monitorizarea fluxului de aer epuizat Control automat al volumului de flux prezentat Interior: suprafața internă din oțel inoxidabil antistatic Filtre HEPA sau ULPA Prefiltru Eficiența de minim 85%, pentru particule de minim 0.5 microni, clasa G4 Lumina interioară: lumină rece, integrată, cu intensitatea de minim 800 lux Lampa UV pentru sterilizare, fixată în vitrina frontală Nivelul de zgomot ≤ 65dB Afișaj digital Alimentarea 230V ± 10% , 50 Hz Alarme: Acustică Vizuală Set de livrare: Hota cu filtre Lampă de iluminare Lampă UV Suport pentru amplasarea hotei robinet pentru vacuum robinet pentru gaze.
33100000-1 | 11 | Recirculator Bactericid tip UV-C 80 m3 pe oră | Recirculator Bactericid tip UV-C 80 m3 pe oră |  |  |  | Acest tip de dispozitive sunt destinate pentru dezinfectarea aerului prin raze UV-C în sala proceduri, pansamente, saloane cu pacienți, în prezenta pacienților și personalului medical. Specificația tehnică: Sursă de iradiere – lampă ultravioletă tip UV-C; Lungimea undei UV-C 253,7 nm; Tipul iradierii – închis, Fără ozon; Productivitatea (nivelul de prelucrare pe oră) – minim 80-90 m3 pe oră; Termenul de exploatare a tubului bactericid - minim 9000 ore; Dispozitivul să fie dotat - cu modul de cronometrare a timpului de lucru; Carcasa - din metal inoxidabil; Mod de fixare - pe perete, orizontal; Sursa de energie - electrică 220 -230V/50Hz; Cablu de alimentare - cu 3 fire de minim 3m; Consum energie - a dispozitivului 45-50 Watt; Sa fie dotata obligatoriu - cu telecomanda cu timer; Fără balast electromagnetic si starter; Dispozitivul trebuie să fie asigurat - cu protecție la scurt circuit și supratensiune. Recirculatorul trebuie să fie dotat - cu indicator pentru vizualizarea funcționarii. Nivelul acustic max – 40 dB; Să fie prezente – filtre de praf ușor detașabile la intrare în corp și ieșire; Pe dispozitiv trebuie să fie indicată - data producerii și numărul de serie; Instrucțiune în limba română - da; Se vor prezenta dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare (altele decât cele ale producătorului). Prezentarea eșantioane (mostre) în termen de 10 zile de la deschiderea ofertelor în sistemul electronic în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată.
33100000-1 | 12 | Recirculator Bactericid tip UV-C 120 m3 pe oră | Recirculator Bactericid tip UV-C 120 m3 pe oră |  |  |  | Acest tip de dispozitive sunt destinate pentru dezinfectarea aerului prin raze UV-C în sala proceduri, pansamente, saloane cu pacienți, în prezenta pacienților și personalului medical. Specificația tehnică: Sursă de iradiere – lampă ultravioletă tip UV-C; Lungimea undei UV-C 253,7 nm; Tipul iradierii – închis, Fără ozon; Productivitatea (nivelul de prelucrare pe oră) – minim 120 m3 pe oră; Termenul de exploatare a tubului bactericid - minim 9000 ore; Dispozitivul să fie dotat - cu modul de cronometrare a timpului de lucru; Carcasa - din metal inoxidabil; Mod de fixare - pe perete, orizontal; Sursa de energie - electrică 220 -230V/50Hz; Cablu de alimentare - cu 3 fire de minim 3m; Consum energie - a dispozitivului 45-50 Watt; Sa fie dotata obligatoriu - cu telecomanda cu timer; Fără balast electromagnetic si starter; Dispozitivul trebuie să fie asigurat - cu protecție la scurt circuit și supratensiune. Recirculatorul trebuie să fie dotat - cu indicator pentru vizualizarea funcționarii. Nivelul acustic max – 40 dB; Să fie prezente – filtre de praf ușor detașabile la intrare în corp și ieșire; Pe dispozitiv trebuie să fie indicată - data producerii și numărul de serie; Instrucțiune în limba română - da; Se vor prezenta dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare (altele decât cele ale producătorului). Prezentarea eșantioane (mostre) în termen de 10 zile de la deschiderea ofertelor în sistemul electronic în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată.
33100000-1 | 13 | Sistem de dezinfectare a aerului (recirculator)_volum mare | Sistem de dezinfectare a aerului (recirculator)_volum mare |  |  |  | Descriere: Sistem pentru dezinfecția aerului din încăpere prin distrugerea: virușilor, bacteriilor, fungilor și altor compuși organici. Parametru Specificație: Sistemul va fi utilizat exclusiv în sălile de operație dotate cu sistem de ventilare. Mod de fixare - pe perete, orizontal; Volum efectiv de prelucrare 250 - 300 m3/oră Principiul de lucru recirculare flux de aer și distrugere de microorganisme. Locul distrugerii microorganismelor în interiorul dispozitivului. Tehnologia de baza raze UV de tip C (UVC) / plasmă rece sau tehnologii cu efect similar Sursa de emisie - minim 2 lămpi bactericide non-ozon Termenul efectiv de lucru al lămpilor UV minim 9000 ore Utilizarea dispozitivului în prezența pacienților și personalului medical - Fără restricții Prezența de produse secundare, ca rezultat al funcționării dispozitivului - Fără emisie de ozon sau a produselor secundare. Carcasa dispozitivului din oțel inoxidabil Nivelul maximal de zgomot ≤ 56 dB Număr ventilatoare pentru recirculare aer minim 1 unitate Consum de energie ≤ 500 W/oră Telecomandă de control Sistemul să fie dotat cu modul de cronometrare a timpului de funcțiune Protecție de la scurt circuit sau supratensiune Cablu 3 fire lungime 3m (Schuko) Tensiunea de alimentare 220-240VAC, 50Hz Instrucțiune în limba română - da; Se vor prezenta dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare (altele decât cele ale producătorului). Prezentarea eșantioane (mostre) în termen de 10 zile de la deschiderea ofertelor în sistemul electronic în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată.
33100000-1 | 14 | Lampă germicidă staționară | Lampă germicidă staționară |  |  |  | Lampă de quarț pentru sterilizarea aeului în încăperea sălii de proceduri, sălii de operație, salon, etc. Mod de fixare - pe perete, orizontal; Tub inclus - cu 1 tub min. 30W Aria de dezinfectare minim ≥ 30 m² Spectru de raze UV + vizibil Unghiul de iradiere minim 180 grade Termenul efectiv de lucru al lămpilor UV minim 9000 ore
33100000-1 | 15 | Dulap de extracție | Dulap de extracție |  |  |  | Descriere: Dulapul v-a fi folosit la efectuarea lucrărilor de laborator care necesită ventilare locală de extracție. Efectuarea, păstrarea și organizarea materialelor utilizale în acrivitatea laboratorului. Chiuvetă Prize din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm Blatul să fie acoperit cu plastic HPL (sau echivalent) cu grosimea de 0,5 mm Dimensiuni: lățime -1044 mm înălțime - 2240 mm adâmcime - 700 mm
33100000-1 | 16 | Tonometru ocular portativ | Tonometru ocular portativ |  |  |  | Caracteristici: Oferă o măsurare sigură și nedureroasă a presiunii intraoculare. Tip pacient adulți și copii. Măsurări pe pleoapă oculară. 2 moduri de măsurare: Goldmann IOP si Maklakow IOP. Nu este necesară anestezie. Tonometria se poate face în poziție așezat sau culcat. Ecran digital. Funcționează pe bază de baterii. Interval de măsurare a IOP Goldmann: 7-50 mmHg. Domeniul de măsurare al Maklakow IOP: 15-53 mmHg. Tip portabil. Garanție ≥ 2 ani.
33100000-1 | 17 | Popmpă de irigație și aspirație | Popmpă de irigație și aspirație |  |  |  | Descriere: utilizat pentru efectuarea intervențiilor urologice urgente și programate compatibil cu Uretronefroscop semirigid Karl Storz. Parametrul Specificația Capacitate de irigare ≥ 1200 ml/min Capacitatea de aspirare ≥ 1200 ml/min Sistemul să dispună de funcții de avertizare privind nivelul scăzut sau golirea rezervorului de lichid Grad de protecție la pătrunderea lichidelor minim lPX2 Funcție de calibrare automată sau asistată a sistemului Afișare în timp real a parametrilor de funcționare incluzând: presesiunea volumul de lichid administrat și/sau evacuat timpul de utilizare Afișarea deficitului de lichid acolo unde este aplicabil; Display LCD sau echivalent touchscreen, opțional Control prin pedală de picior cu două comenzi (irigare/aspirație) Accesorii Tuburi de irigare și aspirație autoclavabile 10 seturi sau seturi de unică utilizare, in număr cel puțin egal cu echivalentril ciclurilor de utilizare declarate de producător pentru setul autoclavabil, dar nu mai puțin de 400 seturi Pedala cu picior 1 buc.
33100000-1 | 18 | Centrifugă pentru spălarea eritrocitelor | Centrifugă pentru spălarea eritrocitelor |  |  |  | Descriere: Sistem centrifugar pentru spălarea eritrocitelor, screening și ID-ul anticorpilor, folosit în laborator și centre de transfuzie. Parametrul Specificația Capacitate maximă 12 x 5 ml Forța centrifuga max în diapazonul 1000-1500 RCF Viteza max în diapazonul 3000-3500 RPM Capacitatea 12 tuburi (10x75 sau 12x75mm) Programe automate de spălare Minim 5 Cicluri individuale de spălare (custom programs) Minim 8 Panoul de control: tactil, Opțional cu afișaj digital al vitezei de centrifugare volumul soluției Viteza de centrifugare reglabilă obligatoriu Timer obligatoriu Protecție cu sistem de oprire automată în caz de urgență: capac deschis scurgeri de lichide, Opțional Orificiu de drenare a lichidului plasat la baza centrifugii permite cuplarea la un recipient colector Oprire automata la sfârșitul ciclului de spălare Alarmă pentru detecție cantitatea maximă/minimă de soluție salină din vasul de spălare: optică acustică Alimentare 220 V, 50 Hz Cerințe suplimentare: Anul producerii minim 2025 Garanție minim 24 luni Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Ghid rapid Min. 1 buc, ghid rapid al utilizatorului în limba de stat (Română), laminată și atașată de dispozitiv. Manual de utilizare În limba de stat (Română), în cazul în care nu este prezent să fie prezentat manualul în limba de stat cu ștampila biroului de traducere. Manual de service În limba de stat (Română) sau în una din limbile de circulație internațională conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6). Training pentru utilizatori pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore.
33100000-1 | 19 | Termomentru digital pentru congelator | Termomentru digital pentru congelator |  |  |  | Termometru special pentru frigidere și/sau congelatoare. Modelul digital este confectionat carcasa din plastic. Interval temperatura: -50° + 50°C Exactcitate temperatura: +/-1°C Lungime cablu sonda: minim 120cm Baterie inclusă Functie de Alarma in caz de temperatura prea joasa sau prea ridicata.
33100000-1 | 20 | Termometru pentru frigider | Termometru pentru frigider |  |  |  | Termometru pentru frigider -30...+50 grade Celsius. Cu cârlig Cu verificare metrologică
33100000-1 | 21 | Higrometru- Psihrometru | Higrometru- Psihrometru |  |  |  | Descriere Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere Lichid termometric exceptie mercur Rezoluție ± 0.2 C Fixare pe perete obligatoriu Nr. de termometre 2 buc. (uscat/umed) Carcasa Plastic Scară de temperatură da (Celsius) Diapazonul măsurării Temperatura + 15...+ 40 C Umiditatea 40…90 % Cu verificare metrologica
33100000-1 | 22 | Dispozitiv pentru încălzirea parafinei | Dispozitiv pentru încălzirea parafinei |  |  |  | Diapazonul de încălzire: min. 40-65°C Volumul vasului cu capac: ≥ 15 L Regulator de temperatură Robinet pentru evacuarea soluției Carcasa exterioară izolată termic pentru a preveni ca temperatura suprafeței să prezinte un potențial pericol pentru operator Alimentare: 220-240V, 50/60 Hz.
33100000-1 | 23 | Recirculator Bactericid (pentru 40m2) | Recirculator Bactericid (pentru 40m2) |  |  |  | Destinat utilizării în spitale, pentru dezinfectarea aerului prin raze UVC pentru dezinfectarea aerului în sala proceduri, pansamente, saloane pacienți în prezența, pacienților și personalului. Volum efectiv de prelucrare ≥ 120 m3/oră, Numărul lămpilor -1 Puterea tubului UVC-/38-42/W Termenul efectiv de lucru al lămpilor UV minim 9 000 ore. Fără emisie de ozon sau a produselor secundare. Telecomanda - obligatoriu Modul de cronometrie a timpului de lucru: Modul Timer Nivelul maximal de zgomot ≤ 35 dB. Număr ventilatoare pentru recirculare aer: minim 1. Consum de energie ≤ 50 W/oră. Metoda de montare / fixare pe perete orizontal (cu set de fixare ) . Cablu de alimentare: min 3m. Tensiunea de alimentare 220-240VAC, 50Hz; Carcasa dispozitivului: Oțel inoxidabil Instalare, instruirea personalului Dispozitivul să dispună de protecție de la supratensiune sau scurt circuit. Dotat cu orificiu placate cu sticlă, plastic sau indicatoare pentru vizualizarea funcționării. Instrucțiune în limba română - da; Se vor prezenta dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare (altele decât cele ale producătorului). Prezentarea eșantioane (mostre) în termen de 10 zile de la deschiderea ofertelor în sistemul electronic în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată.
33100000-1 | 24 | Recirculator Bactericid (pentru 60m2) | Recirculator Bactericid (pentru 60m2) |  |  |  | Descriere: Destinat utilizării în spitale, pentru dezinfectarea aerului prin raze UVC în sala de operație în prezența pacienților și personalului. Sursa de iradiere- lampa ultravioletă: Volum efectiv de prelucrare ≥ 170 m3/oră, Locul distrugerii microorganismelor în interiorul dispozitivului. Tehnologia de baza raze UV de tip C (UVC) / plasmă rece sau tehnologii cu efect similar. Numărul lămpilor- 2, Puterea tubului UVC-/38-42/W Termenul efectiv de lucru al lămpilor UV: minim 9 000 ore. Fără emisie de ozon sau a produselor secundare. Telecomanda Obligatoriu Modul de cronometrie a timpului de lucru: Modul Timer; Nivelul maximal de zgomot ≤ 37 dB. Consum de energie ≤ 50 W/oră. Cablu de alimentare: min 3m. Tensiunea de alimentare 220-240VAC, 50Hz; Carcasa dispozitivului: Oțel inoxidabil Instalare, instruirea personalului Dispozitivul să dispună de protecție de la supratensiune sau scurt circuit. Dotat cu orificiu placat cu sticlă, plastic sau indicatoare pentru vizualizarea funcționării. Metoda de montare / fixare pe perete orizontal (cu set de fixare ). Instrucțiune în limba română - da; Se vor prezenta dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare (altele decât cele ale producătorului). Prezentarea eșantioane (mostre) în termen de 10 zile de la deschiderea ofertelor în sistemul electronic în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată.
33100000-1 | 25 | Termometru pentru frigider | Termometru pentru frigider |  |  |  | Principiu de funcționare pe bază de alcool sau alte substanțe ce nu prezintă pericol și care exclud Mercur (Hg). Intervalul de măsurare de la -30°C pînă la +30°C. Rezoluție 0.1 grade Acuratețe 0.1 grade Să dețină o carcasă de protecție. Să dețină un cîrlig de agățare pentru amplasare verticală. Să funcționeze în poziție de amplasare atît verticală cât și orizontală. Să dețină certificat de metrologie, valabil 2 ani.
33100000-1 | 26 | Lampă bactericidă | Lampă bactericidă |  |  |  | Lampă bactericidă (tub bactericid) Puterea tubului 30W Termenul efectiv de lucru ≥8000 ore. Fără emisie de ozon sau a produselor secundare Data producerii şi orele de lucru indicate pe lampa bactericidă Lămpile trebuie să dispună de certificat de calitate de la producător + specificația tehnică ce atestă numărul de ore efectiv de lucru.
33100000-1 | 27 | Ph-metru de laborator | Ph-metru de laborator |  |  |  | Descriere: Dispozitiv pentru măsurarea pH cu electrozi specifici măsurărilor în medii de cultură lichide și semisolide. Gama de măsurare: -2 – 20 pH; Rezoluție setabilă: 0.1, 0.01 și 0.001 pH; Acuratețe: ±0.1, ±0.01, ±0.005 pH, în dependență de rezoluția setată; Calibrare: automată și manuală în minim 3 puncte; Compensare temperatură: automată și manuală în domeniul -5°C – 105°C; Afișare: ecran LCD; Număr canale: 2 canale pentru măsurarea pH sau 2 dispozitive cu un canal; Tensiune alimentare: 210 – 240V/50Hz; Posibilitate funcționare de la rețea electrică și de la baterii sau acumulatori. Accesorii și consumabile livrate cu dispozitivul: Electrod pH recomandat de producător pentru măsurarea pH al mediilor de cultură lichide – 1 bucată; Electrod pH, pentru suprafețe, recomandat de producător pentru măsurarea pH al mediilor de cultură semisolide(cu agar-agar) – 1 bucată; Suport pentru electrozi: 1 bucată pentru 2 electrozi sau 2 bucăți pentru fiecare electrod; Cablu de alimentare sau adaptor de rețea electric – 1 set; Baterii sau acumulatori – 1 set; Soluții pentru calibrare, curățare, păstrare electrozi – 1 set; Alte accesorii și consumabile recomandate de producător pentru utilizarea corectă a dispozitivului.
33100000-1 | 28 | Aparat de sigilare pachete cu instrumente pentru sterilizare | Aparat de sigilare pachete cu instrumente pentru sterilizare |  |  |  | Descriere:Destinat pentru lipirea rolelor de autoclave. Parametrul Specificația Putere: ≥ 100W Încărcare: laterală Mod de sigilare Tragerea manuală a pachetului pe linia de sigilare Temperatura de sigilare 160 - 200°C Latime de sigilare: 10 mm, ±2 mm Lungime maxima de sigilare: minim 25 cm Suport pentru role, integrat sau separat obligatoriu Cuțit de tăiere, integrat cu posibilitatea de înlocuire a lamelor obligatoriu Alimentare: 220V, 50Hz Consumabile și accesorii: Rolă 5 cm x 200 m 8 Buc. Rolă 7.5 cm x 200 m 8 Buc. Rolă 15 cm x 200 m 8 Buc.
33100000-1 | 29 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale | Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale |  |  |  | Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale Cod 400141 Descriere Dispozitiv pentru fizioterapie destinat pentru tratamentul cu curenți electrici de frecvență joasă, medie și înaltă Parametru Specificaţie Aplicații stimulare nervoasă și stimulare musculară opțional: tratamentul bolilor venoase Tip Portabil Canale pentru electroterapie ≥ 2 buc Alarma finalizare tratament obligatoriu Programe presetate de lucru: Curenti diadinamici Curenti interferențiali Curenti galvanici Electroforeză (ionoforeză) Faradic sau neofaradic Curenți de frecvență medie Curenți sinusoidali Stimulare de inalta tensiune TENS Stimulare Kotz Curenti Trabert (Ultra Reiz) Tonoliză EMS (Stimulare electrică musculară) Calcul automat al reobazei, cronaxiei – obligatoriu Timpul de tratament diapazon minim 1-60 min Semnal acustic finalizare tratament obligatoriu Alimentare 230V ± 10%, 50 Hz Accesorii Accesorii Set de electrozi pentru electroterapie (adulți): ≥ 1 set (1 set = 1 pereche) să se indice codul produsului Set de electrozi adulți, pentru electroforeză, cu bureți absorbanti, ≥ 1 set (1 set = 1 pereche), să se indice codul produsului Set de accesorii standard - obligatoriu Siguranță de rezervă ≥ 1 buc., să se indice codul produsului
33100000-1 | 30 | Dispozitiv de magnetoterapie | Dispozitiv de magnetoterapie |  |  |  | Dispozitiv de magnetoterapie SAU Parametrul Specificația Ieșiri pentru aplicatoare ≥ 2 Programe preselectate obligatoriu Magnetoterapie cu impulsuri obligatoriu Timp de aplicare reglabil obligatoriu Setare intensitate obligatoriu Intensitatea maximă a impulsului magnetic ≥ 20 mT Frecvența, diapazon minim 5-100 Hz Alimentare 230V 50 Hz, ±10% Accesorii Solenoid Ø 60 - 65 cm ≥ 1 buc Solenoid (cilindru) Ø 30 -35 cm ≥ 1 buc
33100000-1 | 31 | Dispozitiv fizioterapeutic laserterapie 3B | Dispozitiv fizioterapeutic laserterapie 3B |  |  |  | Dispozitiv fizioterapeutic laserterapie 3B Cod 400170 Descriere Dispozitivul portabil de laserterapie clasa 3B este destinat utilizării în cabinete de fizioterapie, recuperare medicală, reumatologie, ortopedie și medicină sportivă pentru ameliorarea durerii acute și cronice musculo-scheletale, reducerea inflamației și edemului, accelerarea vindecării rănilor, stimulare regenerării țesuturilor moi. Parametru Specificaţie Сlasa dispozitivului cu laser 3В Laser roșu obligatoriu Laser infraroșu obligatoriu Protocoale de lucru presetate obligatoriu Protocoale de lucru personalizate obligatoriu Cronometru diapazon 1-99 min Portabil obligatoriu Alimentare 230V ± 10%, 50 Hz Accesorii Sonda roșu ≥ 1 buc, să se indice codul produsului Sonda infraroșu ≥ 1 buc, să se indice codul produsului Ochelari de protecție ≥ 2 buc, să se indice codul produsului Set de accesorii standard - obligatoriu
33100000-1 | 32 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru diatermie cu unde scurte | Dispozitiv fizioterapeutic pentru diatermie cu unde scurte |  |  |  | Dispozitiv fizioterapeutic pentru diatermie cu unde scurte Parametru Specificaţie Moduri de operare continuu si pulsatil Frecventa de ieșire ≥ 27 MHz Display color Posibilitatea de ajustare a puterii diapazon minim 10 - 200W Timpul de tratament diapazon minim 1-60 min Protocoale presetate obligatoriu Protocoale personalizate obligatoriu Alarma finalizare tratament obligatoriu Brat articulat ≥ 2 buc obligatoriu Tensiune 220V, 50 HZ Accesorii Seturi diferite ( tip/marime) de aplicatoare inductive ( 1 set = 1 pereche) ≥ 2 seturi Electrozi sau aplicatoare capacitive de diferite marimi ≥ 3 buc

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (Lista Suplimentară 24) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea Estimată | Beneficiar
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Dermatoscop cu polarizare variabilă | Dermatoscop cu polarizare variabilă | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 34000 | AMT Buiucani
33100000-1 | 2 | Dispozitiv pentru dezinfectarea captuselelor 70-120 litri | Dispozitiv pentru dezinfectarea captuselelor 70-120 litri | Bucată | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 124000 | AMT Buiucani
33100000-1 | 3 | Fotoliu ginecologic | Fotoliu ginecologic | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 90000 | AMT Buiucani
33100000-1 | 4 | Proiector de teste automat oftalmologic | Proiector de teste automat oftalmologic | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 40000 | AMT Buiucani
33100000-1 | 5 | Osteodensitometru | Osteodensitometru | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 200000 | AMT Buiucani
33100000-1 | 6 | Termometru cu mercur | Termometru cu mercur | Bucată | 300 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 10000 | SCMC „V. Ignatenco”
33100000-1 | 7 | Oftalmoscop direct | Oftalmoscop direct | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 5986 | Gh Paladi
33100000-1 | 8 | Distilator cu monodistilare | Distilator cu monodistilare | Bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 82500 | Gh Paladi
33100000-1 | 9 | Fotoliu pentru chimioterapie | Fotoliu pentru chimioterapie | Bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 100000 | SR Rîșcani
33100000-1 | 10 | Hotd cu flux laminar | Hotd cu flux laminar | Bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 55830 | SR Rîșcani
33100000-1 | 11 | Recirculator Bactericid tip UV-C 80 m3 pe oră | Recirculator Bactericid tip UV-C 80 m3 pe oră | Bucată | 60 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 225000 | Oncologic
33100000-1 | 12 | Recirculator Bactericid tip UV-C 120 m3 pe oră | Recirculator Bactericid tip UV-C 120 m3 pe oră | Bucată | 20 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 78333.3333 | Oncologic
33100000-1 | 13 | Sistem de dezinfectare a aerului (recirculator)_volum mare | Sistem de dezinfectare a aerului (recirculator)_volum mare | Bucată | 8 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 140000 | Oncologic
33100000-1 | 14 | Lampă germicidă staționară | Lampă germicidă staționară | Bucată | 20 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 15000 | Oncologic
33100000-1 | 15 | Dulap de extracție | Dulap de extracție | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 12500 | CS Soroca-Nouă
33100000-1 | 16 | Tonometru ocular portativ | Tonometru ocular portativ | Bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 37000 | CS Hrușova
33100000-1 | 17 | Popmpă de irigație și aspirație | Popmpă de irigație și aspirație | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 253000 | SC Bălți
33100000-1 | 18 | Centrifugă pentru spălarea eritrocitelor | Centrifugă pentru spălarea eritrocitelor | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 200000 | Oncologic
33100000-1 | 19 | Termomentru digital pentru congelator | Termomentru digital pentru congelator | Bucată | 19 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 6650 | Oncologic
33100000-1 | 20 | Termometru pentru frigider | Termometru pentru frigider | Bucată | 20 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2000 | Oncologic
33100000-1 | 21 | Higrometru- Psihrometru | Higrometru- Psihrometru | Bucată | 20 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 6500 | Oncologic
33100000-1 | 22 | Dispozitiv pentru încălzirea parafinei | Dispozitiv pentru încălzirea parafinei | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 50000 | Gh Paladi
33100000-1 | 23 | Recirculator Bactericid (pentru 40m2) | Recirculator Bactericid (pentru 40m2) | Bucată | 14 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 90000 | Gh Paladi
33100000-1 | 24 | Recirculator Bactericid (pentru 60m2) | Recirculator Bactericid (pentru 60m2) | Bucată | 11 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 77000 | Gh Paladi
33100000-1 | 25 | Termometru pentru frigider | Termometru pentru frigider | Bucată | 100 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 20000 | Gh Paladi
33100000-1 | 26 | Lampă bactericidă | Lampă bactericidă | Bucată | 100 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 25000 | Gh Paladi
33100000-1 | 27 | Ph-metru de laborator | Ph-metru de laborator | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 40000 | Gh Paladi
33100000-1 | 28 | Aparat de sigilare pachete cu instrumente pentru sterilizare | Aparat de sigilare pachete cu instrumente pentru sterilizare | Bucată | 6 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 120000 | Gh Paladi
33100000-2 | 29 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale | Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale | Bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 24000 | Gh Paladi
33100000-3 | 30 | Dispozitiv de magnetoterapie | Dispozitiv de magnetoterapie | Bucată | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 20000 | Gh Paladi
33100000-4 | 31 | Dispozitiv fizioterapeutic laserterapie 3B | Dispozitiv fizioterapeutic laserterapie 3B | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 25000 | Gh Paladi
33100000-5 | 32 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru diatermie cu unde scurte | Dispozitiv fizioterapeutic pentru diatermie cu unde scurte | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 25000 | Gh Paladi
2234299.3333

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________