Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție______________din_________

Obiectul achiziției:____________________

Denumirea bunurilor/serviciilor Denumirea modelului bunului/serviciului Ţara de origine Produ-cătorul Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant Standarde de referinţă 1 2 3 4 5 6 7 Angiograf Trinias C12, Prod. Shimadzu, Anul 2014 - 1 dispozitiv Mentenanta, calibrare, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute (lunar) Tomograf computerizat Aquilion Prime TSX-303A/AC, Prod. Toshiba Medical, Anul 2015 si Sistem informațional FlexPaxs (Server) - 1 dispozitiv 1. Mentenanta, calibrare, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute a CT; 2. Întreținerea Sistem informațional FlexPaxs (stocare si vizualizare a volumelor obtinute la CT, X-ray, Angio) și a serverului; Soluționarea defecțiunilor neprevăzute; 3. Lucrări de instalare a sistemului de răcire a tubului; (lunar) X-ray general, FlexaVision F3, Prod. Shimadzu, Anul 2014 - 1 dispozitiv Mentenanta, calibrare, testare reparație in cazul defecțiunilor neprevăzute (lunar) Autoclav D502E2, Prod. Matachana, Anul 2015 - 2 dispozitive Mentenanta, calibrare, testare reparație in cazul defecțiunilor neprevăzute (lunar) Statia de oxigen, Atlas Copco OGP45, 2019 cu compresor Ga 55 VSD - 1 dispozitiv Deservirea lunară a generatorului de oxigen: Servicii necesare: 1. Mentenanta, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute 2. Verificarea sistemului de erori pentru generator, uscător, compresor- săptămînal 3. Verififcarea de scurgeri de gaze și ulei- săptămînal 4. Lubrifierea valvelor generatorului de oxigen- trimestrial 5. Spălarea mecanică a compresorului, uscătorului- trimestrial. 6. Schimbarea consumabilelor conform manualului de service pentru compresor după contorul intern 7. Schimbarea consumabilelor conform manualului de service pentru uscător după contorul intern 8. Schimbarea filtrelor de magistrală după contorul intern 9. Resetarea tuturor contoarelor după schimbarea consumabilelor 10. Curățarea sistemului de climatizare 11. Emiterea unui raport în urma fiecărei lucrări îndeplinite asupra stației cu toate componentele utilizate. Videogastroscop GIF-HQ190, Prod. Olympus Inlaturarea luft la maneta de tractiune sus-jos mai mare de 50° (2 dispozitive). Reparație in cazul defecțiunilor neprevăzute, schimbarea cauciucului distal. Videocolonoscop Fujinon Fujifilm, Model EC-590ZW3L Reparație in cazul defecțiunilor neprevăzute, schimbarea cauciucului distal. Videocolonoscop Fujinon Fujifilm, Model EC-590ZW3L Inlocuirea camerei video la Videocolonoscop Fujinon Fujifilm, Model EC-590ZW3L. Ultrasonograf HI VISION Avius, Prod. HITACHI, anul 2014, S/N: G320243414. In timpul funcționării apar artefacte pe imaginea diagnosticată. Problema este prezentă la utilizarea cu toate transductoarele în orice regim de lucru. Este necesar înlocuirea plăcii de procesare video (RDBF). Testarea dispozitivului în urma lucrărilor îndeplinite. Statia de oxigen, Atlas Copco OGP45, 2019 cu compresor Ga 55 VSD - 1 dispozitiv Kit de mentenanta: 1. Air Filter kit - 1 buc. 2. Filter Mesh LD20X – ED 12 - 5 buc. 3. KIT PREV. MAINT RXD 55-75 VSD+ - 1 buc. 4. Filter KIT UD 180+ - 2 buc. 5. Kit SERVICE QDT 185 - 2 buc. 6. Filter KIT - 2 buc. In oferta sa fie inclus si lucrarile de inlocuire la generatorul de oxigen a kitului de mentenanta oferit. TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________