|  |  | ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1622533414564 din 9 iul 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: Dispozitive medicale pentru realizarea controlului de calitate a condițiilor de producere preparate din sânge și a produselor finale pentru anul 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV |  | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dispozitive medicale pentru realizarea controlului de calitate a condițiilor de producere preparate din sânge și a produselor finale pentru anul 2021 |  |  |  | 1. Confirmarea prezentării certificatului de înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale de pentru fiecare dispozitiv la livrare; 2. Declarația de organizare pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al operatorului economic precum și garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 |  | Analizator hematologic |  |  |  | I. Criterii Tehnice: Destinația: Pentru realizarea examinărilor hematologice în sângele venos și componente sanguine eritrocitare, trombocitare și plasmatice. Metode de măsurare caracteristice tipului 5 DIF: 1. Impendansmetrică; 2. Fotometrică; 3. Citometria fluorescentă în flux. Parametri determinați și calculați: 1) în sângele venos (nativ) recoltat pe EDTAK3 - WBC/BC/HGB/HCT/MCV/MCH/MCHC/PLT/LYM #,%/MON #,%/NEU #,%/BAS #,%/EOS #,%/IG #,%/RDW/PDW/MicroR/MacroR/MPV/P-LCR/PCT/NRBC #,%/RET #,%/IRF/LFR/MFR/HFR/RET-He/RBC-He/Delta-He/HYPO-He/HYPER-He/IPF % /RBC. 2) în componente sanguine eritrocitare, trombocitare, plasmatice conservate pe soluții de conservare CFDA, CFD, citrat de natriu 4% - RBC /PLT/HGB/HCT/WBC. Limita de detecție: 1)Sânge venos (nativ) Conform intervalelor de referință prestabilite de producător 2)Componente sanguine: Hemoglobin mg/L în componente sanguine CE,CED,CEDL,CEDLAD,CEAD Hematocrit %/L în componente sanguine CE,CED,CEDL,CEDLAD,CEAD Leucocite 106 /litru în componente sanguine CEDL,CEDLAD (deleucocitate) Leucocite 109/litru în componente sanguine CE,CED, CEAD Plachete -1011/litru în componente sanguine PLT CPL,CPLA,CPLAD,AMCPL,AMCPLDL Eritrocite -109/litru în componentul sanguin PLT Plachete-109/ litru în componentul sanguin PLT Plachete-109/ litru în componentul sanguin PLT Plachete-106/ litru în componentul sanguin PLT deleucocitat Diluarea: automată Control al calităţii: - cel puțin 3 nivele; - construirea tabelelor și graficelor de calibrare. Cerințe către sistemul de gestionare a bazelor de date și funcționalitatea acestuia: a) disponibile aplicații software cu accesorii de ultima generație; b) primirea/monitorizarea/printarea în formă electronică sau prin introducerea manuală a rezultatelor analizelor, a rezultatelor controlului de calitate, a mesajelor de pe dispozitiv și evenimente pentru întreținerea dispozitivului; c) stocarea on-line a rezultatelor analizelor, rezultatelor controlului de calitate, mesajelor dispozitivului și evenimentelor de întreținere a dispozitivului, evidența și raportarea acestora; d) depunerea rezultatelor analizelor/controlului de calitate în sistemul informatic, inclusiv monitorizarea datelor reactivului (numărului lotului, data expirării, volumul restant), notificarea erorilor apărute în timpul funcționării; e) vizualizarea statisticilor în timp real (statistici de producție)/statisticile generate de sistemul de gestionare a bazelor de date. Interfață: RS-232C sau echivalentul acestuia pentru conexiune și transmitere date. Parametrii rețelei electrice: 220 v, 50 Hz. Anul de producere: 2021. II. Certificare: 1. Declaraţie de conformitate CE/SM şi/sau Certificat de conformitate CE/SM. 2. Confirmarea prezentării certificatului de verificare periodică (inițială) pentru fiecare dispozitiv la livrare. 3. Confirmarea privind prezentarea la livrare a copiilor manualului de deservire or servis manual, diagrama electronica, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru fiecare dispozitiv. 4. Confirmarea privind instalarea și punerea în funcțiune gratuită a dispozitivelor medicale, în termen de 2 zile lucrătoare din data livrării. 5. Confirmarea privind oferirea gratuită a Procedurilor standard de operare în activitatea dispozitivului medical (în limba română) și instruirea în baza acestora corespunzătoare a personalului implicat în operarea dispozitivului medical, asigurat de operatorul economic câștigător, pe parcursul a 5 zile lucrătoare din momentul punerii în funcțiune a dispozitivului. 6. Confirmarea privind asigurarea gratuită a funcționalității, mentenanței, reparației dispozitivelor medicale pe toată perioada de garanție 7. Confirmarea a unei perioade de garanție nu mai mică de 36 luni din data instalării și punerii în funcțiune. |  |  | Standarde în vigoare |  |
|  |  | Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 |  | # Spectrofotometru cu absorbție atomica |  |  |  | I. Criterii Tehnice: Destinația: pentru verificarea concentrației metalelor grele în apă și alte substanțe lichide în procesul de producere preparate biomedicale sanguine. Tip: - pentru determinarea metalelor grele Al, Na, K; - cu aplicarea de flacără; - cu aplicarea cuptor de grafit; - cu schimbare si aliniere automata a atomizoarelor; Parametri de lucru: - corecţie Czerny-Turner a aberaţiei optice sau echivalent; - corecţia cu lampă de deuteriu să prezinte si corecție suplimentara pentru analiza pe flacără şi cuptor, dublacorectie; - turelă automată cu minim 6 poziţii; - atomizor din titan pur pentru lucrul în flacără oxi-acetilenică; - ajustarea automată a înălţimii sistemelor de atomizare; - reglaj automat pentru debitele gazelor; - Spectrul acoperit cuprins in intervalul de minim: 185 ... 900 nm; - sistem optic: dublu fascicul optic şi electronic; - distanţa focală de minim: 298 mm sau mai buna: - linii reţea de difracţie minim: 1800 linii/mm; - lăţimea benzii spectrale sa fie de minim:0,2; 0,7; 0,7 (low) şi 2,0 nm cu selecţie automată în min 4 paşi; - detector: fotomultiplicator (UV-Vis)/fotodiodă (Vis-NIR) sau echivalent; - diferite moduri de lucru, minim: emisie/absorbţie fără corecţie, absorbţie cu corecţie D2, absorbţie cu corecţie suplimentara; - nebulizatorul din Pt-Ir capilar cu orificiu din teflon sau echivalent; - camera de amestec şi canele din polipropilenă sau mai bune; - dotat cu sistem de testare a pierderilor de combustibil; - fluxul de acetilenă ajustabil automat înainte de schimbarea oxidantului; - monitorizarea presiunii gazelor cu un sistem de avertizare afişat pe display şi sistem de stingere automata; - înălţimea în drumul optic şi debitele de gaz să fie reglate automat pentru o sensibilitate optimă sau echivalent; Cuptor de grafit: - Cuptor de grafit cu corecție de background cu lampă de deuteriu și corecție suplimentară de background si fără corecție; - Controlul temperaturii să se realizeze în două moduri: minim prin citire directă cu senzor de infraroşu şi citire indirecta cu buclă de curent; - Timpul de viaţă mediu pentru tubul de grafit pirolitic: minim 1000 injecţii; - Să dispună de posibilitatea programării a min 20 de evenimente de timp, rampe sau paliere de temperatură; - Să dispună de posibilitatea selectării a minim două gaze inerte; - Gama temperaturii sa fie cuprinsă în interval de minim:ambiant ... 3000 C; - Să dispună de un consum de apă de răcire minim 1 l/min; - Să dispună de un consum de argon minim 3 l/min Autosampler: - Posibilitate de lucru atât cu sistemul pe flacără cât și cu cuptorul de grafit sau echivalent; - Contaminare maximă de 10-5; - Vârful spălat prin evacuare solvent curăţare sau echivalent; - Volum de injecţie cuprins pe intervalul de minim 2 … 100 ul; - Repetabilitate de minim 1% RSD; - Volum vasului spălare de minim 2 lit; - Probe: minim 60 locuri de 2 ml; - Reactivi: minim 8 locuri de 20 ml; Soft: - Aparatul să fie în întregime controlat prin intermediul unui PC, folosind soft dedicat pe platformă Windows Professional 10 x 64; - Softul să permită atât operarea aparatului şi a majorităţii accesoriilor, cât şi prelucrarea şi stocarea datelor; - Curbele de calibrare să se poată efectua după o funcţie de gradul I, II sau III. Setul la livrare trebuie sa includă: Spectrometru de absorbție atomica cu flacăra si cuptor de grafit cu schimbare si aliniere automata a atomizoarelor obligatoriu va dispune și de următoarele componente obligatorii pentru procesul de lucru, inclusive și pentru pregătirea probei, după cum urmează: Autosampler pentru flacăra si cuptor de grafit-1 unitate Contacte de grafit de rezervă – 1 set. Cuvete de grafit – 20 buc. Garnituri pentru camera de pulverizare – 1 set. Capilar de rezervă pentru camera de pulverizare – 1 buc. Tuburi pentru autosampler – 5 set. Vialuri pentru cuptorul de grafit – 2000 unități Vialuri pentru flacără - 1000 unități Lampa pentru determinarea Al – 2 unități Circulator de apă – 1 unitate Compresor de aer – 1unitate Butelie de acetilena cu reductor – 1 unitate Butelie de argon cu reductor – 1 unitate Standard de referința de Al - 1 set Standard de referința de Na -1 set Standard de referința de K- 1 set PC cu printer laser JET cu 2 cartușe deservite pe teritoriul RM – 1 set Parametrii rețelei electrice: 220 v, 50 Hz Anul de producere: 2021 II. Certificare: 1.Declaraţie de conformitate CE/SM şi/sau Certificat de conformitate CE/SM. 2. Confirmarea prezentării documentației de validare a funcționalității dispozitivului conform standardelor IQ /OQ/PQ în 5 zile din data instalării și punerii în funcțiune. 3.Confirmarea prezentării certificatului de verificare periodică (inițială) pentru fiecare dispozitiv la livrare. 4.Confirmarea privind prezentarea la livrare a copiilor manualului de deservire or servis manual, diagrama electronica, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru fiecare dispozitiv. 5. Confirmarea privind instalarea și punerea în funcțiune gratuită a dispozitivelor medicale, în termen de 2 zile lucrătoare din data livrării. 6. Confirmarea privind oferirea gratuită a Procedurilor standard de operare în activitatea dispozitivului medical (în limba română) și instruirea în baza acestora corespunzătoare a personalului implicat în operarea dispozitivului medical, asigurat de operatorul economic câștigător, pe parcursul a 5 zile lucrătoare din momentul punerii în funcțiune a dispozitivului. 7.Confirmarea privind asigurarea gratuită a funcționalității, mentenanței, reparației dispozitivelor medicale pe toată perioada de garanție 8. Confirmarea a unei perioade de garanție nu mai mică de 36 luni din data instalării și punerii în funcțiune. |  |  | Standarde în vigoare |  |
|  |  | Total lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 |  | Refractometru |  |  |  | I. Criterii Tehnice: Destinația: pentru verificarea indicelui de refracție în soluții intermediare și produse finale în procesul de producere preparate biomedicale sanguine (albumina umană, imunoglobuline umane, etc.) Valorile de lucru (nD): de la 1.3000 la 1.7000 Brix de la 0.00l până la 95% la temperatura de măsurare cuprinsă între plus 5°C plus 70°C Precizie de măsura Brix±0.05% la temperatura de măsurare cuprinsă între plus 10°C plus 30°C Afișarea indicelui valorii de măsurare: 1. Imediat după ce proba a atins temperatura setata și nivelul de stabilitate în regimul de aplicare a modulului termic (temperatura); 2. în 5±10% secunde după ce se apasă tasta START, în regimul fără aplicare de temperatură. Monitorizare parametri de măsurare: măsoară indicele de refracție si temperatura la intervale fixe Modulul de control termic: - încorporat - va permite oprirea manuală - va permite controlul temperaturii vizualizat pe ecran Repetabilitate: ± 0.02% Temperatura de măsurare: de la plus 5°C până la plus 70°C Ecran: tactil Interfață: RS-232C sau echivalentul acestuia pentru conexiune și transmitere date Parametrii rețelei electrice: 220 v, 50 Hz Anul de producere: 2021 II. Certificare: 1.Declaraţie de conformitate CE/SM şi/sau Certificat de conformitate CE/SM. 2.Confirmarea prezentării certificatului de verificare periodică (inițială) pentru fiecare dispozitiv la livrare. 3.Confirmarea privind prezentarea la livrare a copiilor manualului de deservire or servis manual, diagrama electronica, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru fiecare dispozitiv. 4. Confirmarea privind instalarea și punerea în funcțiune gratuită a dispozitivelor medicale, în termen de 2 zile lucrătoare din data livrării. 5. Confirmarea privind oferirea gratuită a Procedurilor standard de operare în activitatea dispozitivului medical (în limba română) și instruirea în baza acestora corespunzătoare a personalului implicat în operarea dispozitivului medical, asigurat de operatorul economic câștigător, pe parcursul a 5 zile lucrătoare din momentul punerii în funcțiune a dispozitivului. 6.Confirmarea privind asigurarea gratuită a funcționalității, mentenanței, reparației dispozitivelor medicale pe toată perioada de garanție 7. Confirmarea a unei perioade de garanție nu mai mică de 36 luni din data instalării și punerii în funcțiune. |  |  | Standarde în vigoare |  |
|  |  | Total lot 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 |  | Coagulometru |  |  |  | I. Criterii Tehnice: Destinația: Pentru determinarea parametrilor de coagulogramă în plasma proaspăt congelată umană si crioprecipitat. Valorile de lucru: - 2 probe simultan; - Detectarea automata a cheagului la temperatura plus 37°C; Afișarea indicelui valorii de măsurare: Fibrinogenul în durată de timp; Factorul VIII în durată de timp; Factorul IX în durată de timp; Factorul VII în durată de timp; Complexul protrombinic în durată de timp; Factor Von Willebrand în durată de timp. Monitorizare parametri de măsurare: sistem optic de detectare a variației densității optice la momentul de formare a cheagului Modulul termic: - încorporat; - minim 10 godeuri, pentru incubarea reagenților și probelor simultane; - permite controlul temperaturii vizualizat pe ecran Repetabilitate: ± 0.02% Temperatura de testare: plus 37°C Ecran: LED sau echivalentul acestuia Interfață: RS-232C sau echivalentul acestuia pentru conexiune și transmitere date Parametrii rețelei electrice: 220 v, 50 Hz Anul de producere: 2021 II. Certificare: 1.Declaraţie de conformitate CE/SM şi/sau Certificat de conformitate CE/SM. 2.Confirmarea prezentării certificatului de verificare periodică (inițială) pentru fiecare dispozitiv la livrare. 3.Confirmarea privind prezentarea la livrare a copiilor manualului de deservire or servis manual, diagrama electronica, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru fiecare dispozitiv. 4. Confirmarea privind instalarea și punerea în funcțiune gratuită a dispozitivelor medicale, în termen de 2 zile lucrătoare din data livrării. 5. Confirmarea privind oferirea gratuită a Procedurilor standard de operare în activitatea dispozitivului medical (în limba română) și instruirea în baza acestora corespunzătoare a personalului implicat în operarea dispozitivului medical, asigurat de operatorul economic câștigător, pe parcursul a 5 zile lucrătoare din momentul punerii în funcțiune a dispozitivului. 6.Confirmarea privind asigurarea gratuită a funcționalității, mentenanței, reparației dispozitivelor medicale pe toată perioada de garanție 7. Confirmarea a unei perioade de garanție nu mai mică de 36 luni din data instalării și punerii în funcțiune. |  |  | Standarde în vigoare |  |
|  |  | Total lot 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 |  | Conductometru |  |  |  | I. Criterii Tehnice: Destinația: pentru verificarea conductivității apei purificate și ultrapurificate Rezoluția: 0,1mkCm·cm-1 Domeniu de măsurare: de la 0,001mkCm·cm-1 până la cel puțin 1500 mkCm·cm-1 Conductivitate camerei: constantă în camera de cel puțin 2% la folosirea soluția standard cu o valoare de conductivitate de până la 1500 mkCm·cm-1 Materialul electrozilor: metal anticoroziv, inoxidabil Suport pentru electrozi: asigurat Ecran: tactil Interfață: RS-232C sau echivalentul acestuia pentru conexiune și transmitere date Parametrii rețelei electrice: 220 V, 50 Hz Anul de producere: 2021 II. Certificare: 1.Declaraţie de conformitate CE/SM şi/sau Certificat de conformitate CE/SM. 2.Confirmarea prezentării certificatului de verificare periodică (inițială) pentru fiecare dispozitiv la livrare. 3.Confirmarea privind prezentarea la livrare a copiilor manualului de deservire or servis manual, diagrama electronica, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru fiecare dispozitiv. 4. Confirmarea privind instalarea și punerea în funcțiune gratuită a dispozitivelor medicale, în termen de 2 zile lucrătoare din data livrării. 5. Confirmarea privind oferirea gratuită a Procedurilor standard de operare în activitatea dispozitivului medical (în limba română) și instruirea în baza acestora corespunzătoare a personalului implicat în operarea dispozitivului medical, asigurat de operatorul economic câștigător, pe parcursul a 5 zile lucrătoare din momentul punerii în funcțiune a dispozitivului. 6.Confirmarea privind asigurarea gratuită a funcționalității, mentenanței, reparației dispozitivelor medicale pe toată perioada de garanție 7. Confirmarea a unei perioade de garanție nu mai mică de 36 luni din data instalării și punerii în funcțiune. |  |  | Standarde în vigoare |  |
|  |  | Total lot 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 |  | Spectrofotometru |  |  |  | I. Criterii Tehnice: Destinația: verificarea transparenței și colorației în preparatele biomedicale sanguine (albumina umană, imunoglobuline și glunat) Valorile de lucru: - lungimi de undă +cuprinse de la 190 nm și până la 1100 nm - lățime bandă spectrală nu mai mult de 4 nm - distanța fotometrică −0,3 to 3 A; 0 – 200% T; 0 – 9999 - acuratețe ± 0,5% nm Afișarea indicelui valorii de măsurare: Va permite reglarea luminozității si vizualizarea datelor la monitor Repetabilitate: ≤ 0,4 nm Asigurat: cu minimum cu patru cuve pătrate, din sticla, cu lungimea drumului optic de 10 mm Ecran: LED sau echivalentul acestuia Interfață: RS-232C sau echivalentul acestuia pentru conexiune și transmitere date Parametrii rețelei electrice: 220 v, 50 Hz Anul de producere: 2021 II. Certificare: 1.Declaraţie de conformitate CE/SM şi/sau Certificat de conformitate CE/SM. 2.Confirmarea prezentării certificatului de verificare periodică (inițială) pentru fiecare dispozitiv la livrare. 3.Confirmarea privind prezentarea la livrare a copiilor manualului de deservire or servis manual, diagrama electronica, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru fiecare dispozitiv. 4. Confirmarea privind instalarea și punerea în funcțiune gratuită a dispozitivelor medicale, în termen de 2 zile lucrătoare din data livrării. 5. Confirmarea privind oferirea gratuită a Procedurilor standard de operare în activitatea dispozitivului medical (în limba română) și instruirea în baza acestora corespunzătoare a personalului implicat în operarea dispozitivului medical, asigurat de operatorul economic câștigător, pe parcursul a 5 zile lucrătoare din momentul punerii în funcțiune a dispozitivului. 6.Confirmarea privind asigurarea gratuită a funcționalității, mentenanței, reparației dispozitivelor medicale pe toată perioada de garanție 7. Confirmarea a unei perioade de garanție nu mai mică de 36 luni din data instalării și punerii în funcțiune. |  |  | Standarde în vigoare |  |
|  |  | Total lot 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 |  | Balanta analitica |  |  |  | I. Criterii Tehnice: Destinația: Pentru cântărirea masei diverselor componente necesare în procesul de realizare a controlului de calitate și examinărilor de laborator. Valorile de lucru: - capacitate maximă 220 g - precizie 0,0001 g - reproductivitate 0,0001 g - sarcina minima 1 mg - repetabilitate nu mai mare de 0,0003 g Afișarea indicelui valorii de măsurare: cu patru cifre după virgulă Monitorizare parametri de măsurare: - funcție stand-by; - funcție TARA; - indicator de nivel. Carcasa: Din plastic/sticlă, platanul din oțel inoxidabil Ecran: LED sau echivalentul acestuia Parametrii rețelei electrice: 220 v, 50 Hz Anul de producere: 2021 II. Certificare: 1.Declaraţie de conformitate CE/SM şi/sau Certificat de conformitate CE/SM. 2.Confirmarea prezentării certificatului de verificare periodică (inițială) pentru fiecare dispozitiv la livrare. 3.Confirmarea privind prezentarea la livrare a copiilor manualului de deservire or servis manual, diagrama electronica, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru fiecare dispozitiv. 4. Confirmarea privind instalarea și punerea în funcțiune gratuită a dispozitivelor medicale, în termen de 2 zile lucrătoare din data livrării. 5. Confirmarea privind oferirea gratuită a Procedurilor standard de operare în activitatea dispozitivului medical (în limba română) și instruirea în baza acestora corespunzătoare a personalului implicat în operarea dispozitivului medical, asigurat de operatorul economic câștigător, pe parcursul a 5 zile lucrătoare din momentul punerii în funcțiune a dispozitivului. 6.Confirmarea privind asigurarea gratuită a funcționalității, mentenanței, reparației dispozitivelor medicale pe toată perioada de garanție 7. Confirmarea a unei perioade de garanție nu mai mică de 36 luni din data instalării și punerii în funcțiune. |  |  | Standarde în vigoare |  |
|  |  | Total lot 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 |  | Etuva de uscat cu vacum |  |  |  | I. Criterii Tehnice: Destinația: Pentru asigurarea procesului de pierdere în masa prin uscare a produselor biomedicale sanguine în formă liofilizată Valorile de lucru: cuprinsă între plus 37°C plus 200°C Volumul util: cuprins între 20 litri până la 40 litri Parametri tehnici: - transfer de căldură si încălzire rapidă - ușa frontală din sticla securizata ce va asigura o protecție dublă - sistem modular ce va permite configurări specifice aplicațiilor - fitinguri pentru vacuum, tubulatura si valva cu bilă din inox - conexiune pentru gaz inert cu valvă de precizie si valvă de siguranță - la suprapresiune eliberează cu precizie gaze neinflamabile, netoxice - port de acces standard DN25 în peretele posterior Modulul de control: • controler • senzor de supratemperatură pentru protecția etuvei și a produselor Accesorii: - minim 2 polițe din inox - conexiuni rapide la vid sau gaze inerte Ecran: Analogic Parametrii rețelei electrice: 220 v, 50 Hz Anul de producere: 2021 II. Certificare: 1.Declaraţie de conformitate CE/SM şi/sau Certificat de conformitate CE/SM. 2.Confirmarea prezentării certificatului de verificare periodică (inițială) pentru fiecare dispozitiv la livrare. 3.Confirmarea privind prezentarea la livrare a copiilor manualului de deservire or servis manual, diagrama electronica, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru fiecare dispozitiv. 4. Confirmarea privind instalarea și punerea în funcțiune gratuită a dispozitivelor medicale, în termen de 2 zile lucrătoare din data livrării. 5. Confirmarea privind oferirea gratuită a Procedurilor standard de operare în activitatea dispozitivului medical (în limba română) și instruirea în baza acestora corespunzătoare a personalului implicat în operarea dispozitivului medical, asigurat de operatorul economic câștigător, pe parcursul a 5 zile lucrătoare din momentul punerii în funcțiune a dispozitivului. 6.Confirmarea privind asigurarea gratuită a funcționalității, mentenanței, reparației dispozitivelor medicale pe toată perioada de garanție 7. Confirmarea a unei perioade de garanție nu mai mică de 36 luni din data instalării și punerii în funcțiune. |  |  | Standarde în vigoare |  |
|  |  | Total lot 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 |  | Analizator TOC |  |  |  | I. Criterii Tehnice: Destinația: Pentru verificarea carbonului organic și anorganic în probe lichide domeniul de măsurare: - TC, TOC şi NPOC de la 0 până la 30000 mg/L; - IC între de la 0 până la 35000 mg/L; - limită de detecţie: minim 4 ppb (TC, IC, TOC, NPOC); - acurateţea măsurătorii: minim CV 1,5%; - timpul de măsurare: minim cca. 3 min. atât pentru TC cât şi pentru IC; - dimensiuni suspensii:maxim 0,75 mm în diametru - volumul de probă: minim de la 10 până la 2000 mcl; - diluţie automată:factor de diluţie automat de la 2până la 50; Parametri de lucru: - metoda de măsurare: oxidare catalitică performantă cu temperatura de combustie de cel mult 700oC sau mai mica; - detecţie: minim NDIR pentru carbon; - tipuri de analiză incluse: minim TOC, IC, NPOC, TN, TC, TC+TN, NPOC+TN, TOC+TN; - posibilitatea de a determina TN (cu accesoriu opțional); - posibilitatea de a măsura probe solide (cu accesoriu opțional); - modul de operare: control din computer și standalone; - modul de injecţie: automat; - modul de diluţie: manuală şi/sau procesare automată, în funcţie de calibrare; - microprocesorul cu ecran incorporat si computer cu ajutorul softului, specificație obligatorie; - Soft ce permite controlul tuturor accesoriilor ce se pot conecta la analizor şi să fie conform cu normele de securitate FDA 21 CFR Part 11; - softul ce calculează indicii statistici corespunzători minim SD, RSD, CV sau mai mulți, din injectări multiple din aceeaşi probă iar probele care nu se încadrează în limitele specificate de utilizator sa fie excluse automat; - după terminarea probelor analizorul să reducă treptat temperatura cuptorului, să oprească gazul purtător şi să se decupleze automat de la reţeaua electrică; - realizarea curbelor de calibrare cu standarde externe pentru minim TC, IC, NPOC, POC şi TN atât pentru probe lichide cât şi pentru probe solide; - analizele de NPOC şi TN să se realizeze dintr-o singură injecţie din aceeaşi probă; - detecţia de carbon să fie realizată de un detector NDIR; - debitele de gaz la detectorul NDIR să fie controlate automat; - controlul automat a proceselor de diluţie sau de mărire a cantităţii injectate; - efectuarea calculului statistic, grade diferite de securitate funcție de utilizator/parola, salvarea datelor in baza de date, export analize în fișiere calcul tabelar. Autosampler: - minim 90 fiole de 24 ml; - cu agitator magnetic pentru locul de analiză şi următoarele 2 probe; - dimensiuni suspensii: maxim 0,75 mm în diametru; Setul la livrare trebuie sa includă: - Analizatorul TOC - 1 unitate - Filtru catalitic pentru curățarea gazului purtator-1 unitate - Set de tuburi pentru conectarea gazului purtator-1 unitate - Autosampler-1 unitate - Vialuri cu capac -100 unitate - Compresor fără ulei cu reductor și filtru-1 unitate - PC cu Windows Professional 10 x 64 și printer laser JET cu 2 cartușe deservite pe teritoriul RM - 1 set Parametrii rețelei electrice: 220 v, 50 Hz Anul de producere: 2021 II. Certificare: 1.Declaraţie de conformitate CE/SM şi/sau Certificat de conformitate CE/SM. 2. Confirmarea prezentării documentației de validare a funcționalității dispozitivului conform standardelor IQ /OQ/PQ în 5 zile din data instalării și punerii în funcțiune. 3.Confirmarea prezentării certificatului de verificare periodică (inițială) pentru fiecare dispozitiv la livrare. 4.Confirmarea privind prezentarea la livrare a copiilor manualului de deservire or servis manual, diagrama electronica, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru fiecare dispozitiv. 5. Confirmarea privind instalarea și punerea în funcțiune gratuită a dispozitivelor medicale, în termen de 2 zile lucrătoare din data livrării. 6. Confirmarea privind oferirea gratuită a Procedurilor standard de operare în activitatea dispozitivului medical (în limba română) și instruirea în baza acestora corespunzătoare a personalului implicat în operarea dispozitivului medical, asigurat de operatorul economic câștigător, pe parcursul a 5 zile lucrătoare din momentul punerii în funcțiune a dispozitivului. 7.Confirmarea privind asigurarea gratuită a funcționalității, mentenanței, reparației dispozitivelor medicale pe toată perioada de garanție 8. Confirmarea a unei perioade de garanție nu mai mică de 36 luni din data instalării și punerii în funcțiune. |  |  | Standarde în vigoare |  |
|  |  | Total lot 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 |  | Numărător (contor) de colonii de germeni bacterieni |  |  |  | I. Criterii Tehnice: Destinația: pentru numărarea coloniilor de germeni bacterieni pe cutii Petri din plastic sau sticlă Parametrii de lucru: - iluminare cu diode emițătoare de lumină (LED) de sus în jos sau de jos în sus; - 6 combinații de contrast cu fundal negru/alb; - identificarea și numărarea coloniilor cu de la 0,05 mm; - interval de numărare, a coloniinelimitat; - diametrul cutiilor Petri cu material pentru numărare cuprins în variabila de la 55mm până la 150 mm. Modul de lucru: • reglare automată a contrastului și luminozității; • etichetarea fiecărei colonii recunoscute; • control vizual a imaginei; • numărarea automată a coloniilor pe cutii Petri; • recalcularea automată a numărului de colonii; • separarea automată a clusterelor bacteriene; • înregistrarea tuturor parametrilor de detectare. Interfață: RS-232C sau echivalentul acestuia pentru conexiune și transmitere date Cerințe către sistemul de gestionare a bazelor de date și funcționalitatea acestuia: a) disponibile aplicații software cu accesorii de ultima generație; b) primirea/monitorizarea/printarea în formă electronică sau prin introducerea manuală a rezultatelor analizelor, a rezultatelor controlului de calitate, a mesajelor de pe dispozitiv și evenimente pentru întreținerea dispozitivului; c) stocarea on-line a rezultatelor analizelor, rezultatelor controlului de calitate, mesajelor dispozitivului și evenimentelor de întreținere a dispozitivului, evidența și raportarea acestora. Parametrii rețelei electrice: 220 V, 50 Hz Anul de producere: 2021 II. Certificare: 1.Declaraţie de conformitate CE/SM şi/sau Certificat de conformitate CE/SM. 2. Confirmarea prezentării documentației de validare a funcționalității dispozitivului conform standardelor IQ /OQ/PQ în 5 zile din data instalării și punerii în funcțiune. 3.Confirmarea prezentării certificatului de verificare periodică (inițială) pentru fiecare dispozitiv la livrare. 4.Confirmarea privind prezentarea la livrare a copiilor manualului de deservire or servis manual, diagrama electronica, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru fiecare dispozitiv. 5. Confirmarea privind instalarea și punerea în funcțiune gratuită a dispozitivelor medicale, în termen de 2 zile lucrătoare din data livrării. 6. Confirmarea privind oferirea gratuită a Procedurilor standard de operare în activitatea dispozitivului medical (în limba română) și insruirea în baza acestora corespunzătoare a personalului implicat în operarea dispozitivului medical, asigurat de operatorul economic câștigător, pe parcursul a 5 zile lucrătoare din momentul punerii în funcțiune a dispozitivului. 7.Confirmarea privind asigurarea gratuită a funcționalității, mentenanței, reparației dispozitivelor medicale pe toată perioada de garanție 8. Confirmarea a unei perioade de garanție nu mai mică de 36 luni din data instalării și punerii în funcțiune. |  |  | Standarde în vigoare |  |
|  |  | Total lot 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |