## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesității instituților medico-sanitare publice lista supliemntară 18 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Ultrasonograf General, Cardiac, performanţă înaltă ( I.Cardio) | Ultrasonograf General, Cardiac, performanţă înaltă ( I.Cardio) |  |  |  | Ultrasonograf General, Cardiac, performanţă înaltă APLICAŢII CLINICE General, cardiac PROBE PORTURI cel putin 4 active CW PROBE PORTURI ACTIVE minim 1 PROBE TIP, MHz Linear minim diapazon 5 - 13 MHz Tehnologie - SingleCrystal/Composite/Matricială sau alta tehnologia patentata de producator numar de elemente ≥192 Lățimea câmpului vizual (FoV) 38-60 mm Convex minim diapazoт 1.0 - 5,5 MHz numar de elemente ≥160 Tehnologie - XDClear/SingleCrystal/CMUT/Matricial sau alta tehnologia patentata Lățimea câmpului vizual(FoV) minim 70 grade Phased/Vector minim diapazon 1,1 - 3,8 MHz numar de elemente ≥288, Tehnologie - XDClear/SingleCrystal/CMUT/Matricial sau alta tehnologia patentata NIVELE DE GRI ≥ 256 GAMA DINAMICA ≥ 300dB Adâncimea scanării ≥ 40 cm PREPROCESARE, canale digitale ≥ 4.600.000 POSTPROCESARE Mape culore obligatoriu Inversare spectru obligatoriu Baseline obligatoriu IMAGINE MODURI M-mod obligatoriu M-mod şi 2-D obligatoriu Mod Anatomic si Anatomic Curbat obligatoriu Harmonic imaging obligatoriu Imagine prin Compunere Spatiala obligatoriu DOPPLER Tip CW, PW, CFM, HPRF Afişare frecvenţă obligatoriu Afişare viteză obligatoriu Power Doppler obligatoriu Duplex obligatoriu Triplex obligatoriu FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători digitale obligatoriu Diapazon dinamic selectabil obligatoriu Focalizare de transmisie ajustabilă obligatoriu Focalizare de recepţie dinamică obligatoriu Măsurători pe reluarea video obligatoriu Măsurarea automată a intimei-media obligatoriu Vizualizare în rezoluție înaltă a fluxului sangvin obligatoriu Analiza cantitativa Doppler Tisular obligatoriu Urmărirea mișcării țesuturilor (Tissue Tracking) obligatoriu HD Zoom obligatoriu Calcule Doppler automatizate obligatoriu Regim 4D pentru investigatii cardiologice obligatoriu Rapoarte Auto generare obligatoriu PAN/ZOOM imagine în timp real obligatoriu imagine îngheţată obligatoriu STOCARE IMAGINI Capacitate SSD ≥ 700 GB sau Hybrid (SSD+HDD) Cine Memorie CINE ≥ 950MB sau min 63000 frame-uri sau min 800 sec DICOM 3.0 COMPLIANT obligatoriu PACHETE DE ANALIZĂ General obligatoriu Cardiac obligatoriu Regim panoramic avansat obligatoriu Elastografie strain (de compresie manuală) obligatoriu Elastografie sharewave (compresie acustică) obligatoriu Altele Să se indice MONITOR rezoluție înalță, ≥1920 x 1080px ≥23" Monitor integrat de control touch-screen ≥10" Panou de control reglabil pe înălțime manual Încălzitor gel obligatoriu Imprimantă digitala alb-negru obligatoriu Port USB ≥4 obligatoriu DIVIZARE MONITOR obligatoriu UPS (cu dublă conversie) cu reglarea automată a tensiunii de ieșire, autonomie pentru minim 30 minute de lucru în continuu obligatoriu
33100000-1 | 2 | Ultrasonograf General, performanţă medie (I. Cardio) | Ultrasonograf General, performanţă medie (I. Cardio) |  |  |  | Ultrasonograf General, performanţă medie APLICAŢII CLINICE General, Obstetric, Ginecologic, Vascular, Cardiac (opțional) PROBE PORTURI minim 4 PROBE TIP, MHz Probele (sondele) livrate trebuie să acopere aplicațiile clinice solicitate. Sa se prezinte lista aplicațiilor disponibile pentru fiecare probă în parte Lineară minim 5-12 MHz Lățimea câmpului vizual(FoV) 38-60 mm Numărul minim de elemente: 192 Convexă diapazon acoperit minim1,2-5MHz Lățimea câmpului vizual(FoV) minim 60 grade Numărul minim de elemente: 128 tehnologie: XDCIear/SingleCrystal/CMUT/Matricial/ sau altă tehnologie patentată. Endocavitară minim 4-8 MHz Numărul minim de elemente: 192 Lățimea câmpului vizual (Fov): ≥ 200 grade. NIVELE DE GRI ≥256 PREPROCESARE, canale digitale ≥ 300 000 GAMA DINAMICA ≥ 250 dB ADÎNCIMEA DE SCANARE MAXIMĂ minim 30 cm GAMA DE FRECGVENTE A SISTEMULUI minim 2-17 Mhz POSTPROCESARE obligatoriu IMAGINE MODURI M-mod obligatoriu M-mod şi 2-D obligatoriu Mod Panoramic obligatoriu Mod Trapizoidal obligatoriu Doppler PW, CW, CFM 3-D tip "freehand" FUNCŢIONALITĂŢI Compunere spațială obligatoriu Funcție de optimizare automată a imagini obligatoriu Măsurători digitale obligatoriu Măsurători pe reluarea video obligatoriu Translucența Nucală automată Grosimea Intimei Mediei automată Ritmul Cardiac și Fracția de Scurtare a Fătului cu posibilitatea de dotare la necesitate Fracție de ejecție în timp real cu posibilitatea de dotare la necesitate Zoom de înaltă definiție (HD) Diapazon dinamic reglabil obligatoriu Focalizare de transmisie ajustabilă obligatoriu Focalizare de recepție ajustabilă obligatoriu Imagine înghețată obligatoriu Măsurători in timp real și in freeze obligatoriu Reglare GAIN obligatoriu Duplex obligatoriu Triplex obligatoriu PAN/ZOOM imagine în timp real obligatoriu imagine îngheţată obligatoriu STOCARE IMAGINI Capacitate SSD ≥ 500GB sau Hybrid (SSD+HDD) Memorie CINE ≥ 650 MB sau min 43000 frame-uri sau 550 sec. DICOM 3.0 COMPLIANT obligatoriu PACHETE DE ANALIZĂ GENERAL Abdominale obligatoriu Părți mici obligatoriu Obstetricale obligatoriu Ginecologice obligatoriu Vasculare obligatoriu Cardiologice opțional Urologice obligatoriu Musculoskeletale obligatoriu Pediatrice obligatoriu Rapoarte Auto generare obligatoriu MONITOR Dimensiune ≥ 21.5 inch Rezolutia minimă 1920 x 1080 pixeli Braț articulat cu posibilitate de ajustare pe înălțime și articulare dreapta, stânga obligatoriu Troliu 4 roți minim 2 blocabile Alimentare 230V ± 10%, 50 Hz Încălzitor de gel obligatoriu UPS (cu dublă conversie) cu reglarea automată a tensiunii de ieșire, autonomie pentru minim 30 minute de lucru în continuu obligatoriu Imprimantă alb/negru obligatoriu GEL USG ≥ 5 L Rolă de hârtie pentru imprimanta alb/negru ≥ 1 rolă Garanție pentru dispozitiv și sondele ofertate minim 5 ani
33100000-1 | 3 | Ultrasonograf cardiologic de tip ICE (Intracardiac) (I. Cardio) | Ultrasonograf cardiologic de tip ICE (Intracardiac) (I. Cardio) |  |  |  | Ultrasonograf cardiologic de tip ICE (Intracardiac Echocardiography) Descriere sistem de ecografie cardiologică capabil să efectueze ecografie intracardiacă (ICE), utilizabil în proceduri de: • electrofiziologie, • cardiologie intervențională, • cardiologie structurală. Sistemul va fi utilizat în laborator de cardiologie intervențională / Electrofiziologie Cardiaca și trebuie să permită imagistică ICE în timp real Sistem de ecografie cardiovascular portabil cu troleu sau mobil obligatoriu Compatibilitate și Transductoare Sistemul trebuie să fie complet compatibil și să ofere suport software pentru catetere ICE (standard industrial, de exemplu familia AcuNav și echivalente funcționale) obligatoriu Cateter ICE: Diametru cateter: 8–10Fr lungimea de lucru ≥ 90 cm Tip: Phased-array sau xMatrix Frecvență: Minim 4–8 MHz. Numar de elemente ≥ 64 Capabilitate de control steer-abil (manevrabil) obligatoriu Catetere ICE volumetrice 3D/4D. Opțional Interfață de conectare ICE SwiftLink/SwiftLink Plus sau o adaptare software/hardware proprietară echivalentă pentru conectarea cateterelor ICE obligatoriu minim 3 porturi active obligatoriu Set de transductoare incluse, incluzând cel puțin: Un transductor cardiac (Sectorial/Fazat). Un transductor liniar (pentru acces vascular și ghidaj intervențional). Sistemul trebuie să suporte minim următoarele moduri: 2D Doppler: PW, CW, Color M-Mode Sistemul trebuie să suporte standardul DICOM 3.0 cu următoarele funcții de rețea: DICOM Storage, Print, Verify Modality Worklist (MWL) DICOM Query/Retrieve Modality Performed Procedure Step (MPPS) DICOM Storage Commitment DICOM Media Exchange (Export USB/CD) Suport pentru Structured Reporting (SR) Integrare cu sisteme de mapare EP Optional Sistemul trebuie să permită upgrade-uri hardware și software obligatoriu Actualizări software gratuite pentru sistemul de bază și modulele achiziționate pe durata perioadei de garanție (minim 24 luni) obligatoriu Service, training și suport Training clinic ICE inclus cu certificarea specialistului si tehnicianului obligatoriu Service local autorizat obligatoriu Garanție sistem ≥24 luni Disponibilitate piese și consumabile obligatoriu
33100000-1 | 4 | Ultrasonograf Cardiac de înaltă performanță (P. Stat) | Ultrasonograf Cardiac de înaltă performanță (P. Stat) |  |  |  | Ultrasonograf Cardiac de înaltă performanță Categorie Parametru Cerință / Valoare 1) Obligatoriu ( la livrare) 2) Disponibil (poate fi procurat ulterior) Moduri de operare B mod (2D) Obligatoriu BiPlane Obligatoriu Doppler CW,PW, HPRF Obligatoriu Măsurători simultane ale fluxului în două puncte, necesare pentru evaluarea hemodonamicii complexe sau Doppler Pulsatil și Doppler Tisular concomitent Disponibil M mod Obligatoriu Power Doppler (Directional) Obligatoriu Color Flow mod Obligatoriu 3D/4D Cardiac Disponibil Moduri de vizualizare B mod (2D) cu M-mod Obligatoriu Duplex mode Obligatoriu Triplex mode Obligatoriu Doppler Tisular Obligatoriu Imagine trapezoidală, panoramică Obligatoriu Tehnologie de vizualizare avansată a fluxului sanguin (echivalentă DFI / Clarify VE / B-Flow) Obligatoriu Zoom in 3D/4D mode Disponibil 3D/4D Cardiac Disponibil Specificații Tehnice Formator de unde digital A/D converter min. 12 bit Obligatoriu Gama totală de frecvență acoperită min. 2 - 18 MHz Obligatoriu Canale de preprocesare digitale min. 7 000 000 / 500 canale fizice Obligatoriu Adâncime scanare min. 0,75 - 40 cm Gama dinamică min. 320dB Obligatoriu Nivele de gri (Gray Scale) min. 256 Obligatoriu Memorie CINE min. 900 sec sau 60 000 frame-uri sau 1 GB Obligatoriu Obligatoriu Consolă și Mobilitate Unitate de bază de înaltă performanță (High-End) Obligatoriu Staționară Obligatoriu Cărucior (troliu) încorporat cu roți orientabile și spații de deplasare a perifericelor Obligatoriu Porturi de sondă active min. 4 buc Obligatoriu Încălzitor de gel Disponibil Unitate de stocare SSD cu o capacitate nominală de minimum 1 TB Obligatoriu Conectivitate Porturi USB 2.0 min. 2 buc Obligatoriu Porturi USB 3.0 min. 1 buc Obligatoriu Afișaj Tip ecran LCD/OLED Obligatoriu Diagonală afișaj (ecran) min. 22 țoli (inch) Obligatoriu Rezoluție ecran min. 1920x1080 Obligatoriu Panou Control Funcții presetate obligatoriu Obligatoriu Înălțime reglabilă min. 30 cm Obligatoriu Ecran tactil TFT/LCD Obligatoriu Diagonală ecran tactil min. 10 inch Obligatoriu Măsurări B-Mode Distanță Obligatoriu Urmărire distanță Obligatoriu Circumferință Obligatoriu Arie Obligatoriu Unghi Obligatoriu Funcția de analiză a distribuției nivelurilor de gri în modul B (Histograme) Obligatoriu Volum 1, Volum 2 Obligatoriu Calculul rapoartelor și al indicilor (Ratio calculations) Obligatoriu Măsurări M-Mode Distance Obligatoriu Time Obligatoriu Calculul rapoartelor și al indicilor (Ratio calculations) Obligatoriu Velocity Obligatoriu Heart Rate Obligatoriu Măsurări Doppler Time Obligatoriu Calculul rapoartelor și al indicilor (Ratio calculations) Obligatoriu Heart Rate Obligatoriu Velocity 1 , Velocity 2 Obligatoriu Măsurări Bază (Calculat) Viteza medie Obligatoriu Accelerație AT Obligatoriu Resistive Index (RI) Obligatoriu Timpul de înjumătățire gradientului ( Pressure half time ) Obligatoriu Distanță 1, Distanță 2 Obligatoriu Index pulsatilitate (PI) Obligatoriu Evaluarea stenozei prin flux Obligatoriu Flux de regurgitare (Regurgitant flow) Obligatoriu Calculul rapoartelor și al indicilor (Ratio calculations) Obligatoriu Urmărire Doppler 1, Doppler 2 Obligatoriu Volumul fluxului (Flow Volume) Obligatoriu Volum Bătaie (Stroke Volume) Obligatoriu Debit Cardiac (Cardiac Output) Obligatoriu Măsurări Dislocații Congenitale Disponibil Analize Cardiologice Automate M. Simpson ( Metoda Elipsoidă Biplană (BP-Ellipse)) Obligatoriu Global Longitudinal Strain Obligatoriu Metoda Arie-Lungime Obligatoriu Metoda Pombo Obligatoriu Metoda Teichholz Obligatoriu Metoda Gibson Obligatoriu Masa ventriculului stâng (LV Mass) Obligatoriu Volumul Atriului Stâng (Left Atrium Volume) Obligatoriu Volumul Atriului Drept (Right Atrium Volume) Obligatoriu Modificarea Fracționată a Ariei (FAC) Obligatoriu Raport atriu Stâng/Aortă (LA/Ao Ratio) Obligatoriu Metoda Bullet Obligatoriu Funcții Avansate Trasarea automată a suprafeței endocardului (Auto-Trace) Obligatoriu Măsurărea volumului inimii Obligatoriu Măsurarea automata fracției de ejecție (EF) Obligatoriu Evaluarea grosimii miocardului Obligatoriu Ecografie de stress (Stress Echo) Disponibil Capacitatea de vizualizare și analiză a fluxului sanguin cardiac cu reprezentarea vectorială (direcțională) a curgerii sanguine și a turbulențelor, incluzând componente de flux lateral și transversal (nu doar axial), pentru evaluarea complexă a hemodinamicii intracardiace Disponibil Capacitatea de vizualizare și analiză a fluxului sanguin vascular cu reprezentarea vectorială (direcțională) a curgerii sanguine și a turbulențelor, incluzând componente de flux lateral și transversal (nu doar axial), pentru evaluarea complexă a hemodinamicii intracardiace Disponibil Pachet de analiză vasculară avansată pentru evaluarea interacțiunii inimă-vase, capabil să calculeze și să afișeze parametri fizici ai dinamicii undei de presiune și debit (analiza intensității undei sau a echivalentelor funcționale pentru evaluarea rigidității arteriale și propagării pulsului) Disponibil Imagistică cu Contrast Obligatoriu Măsurări Valvulare Aria Valvei Aortice (AVA) Obligatoriu Aria Valvei Mitrale (MVA) Obligatoriu Vizualizarea si evaluarea valvei aortice folosind modul 2D bidimensional(structura valvelor,mobilitatea, anomalii) Obligatoriu Inelul Valvei Pulmonare (PV Ann) Obligatoriu TAVI/TAVR (Implantare Transcateter Valvei Aortice) Disponibil Alte Măsurări Cardiace Vizualizarea si evaluarea Ventriculul Drept folosind modul 2D Bidimensional Obligatoriu Venă Cavă Inferioară (IVC) Obligatoriu Pachet de algoritmi de învățare profundă (Deep Learning) pentru recunoașterea automată a insuficienței cardiace, independent de operator. Obligatoriu Măsurări Vasculare Măsurarea Automată a Grosimii Intima-Medie (Auto IMT) Disponibil Măsurări stenoză Disponibil Măsurări flux sanguin Disponibil Alte Aplicații Măsurări abdominale Disponibil Măsurări părți mici Disponibil Măsurări obstetricale Disponibil Măsurări ginecologice Disponibil Rapoarte Raport cardiac Obligatoriu Raport Vascular Disponibil Raport părți mici Disponibil Rapoarte Obstetrice Disponibil Rapoarte Ginecologice Disponibil Rapoarte Urologice Disponibil Posibilitate imprimare rapoarte (printer extern color PC) Obligatoriu Integrare IT DICOM 3.0 Storage Service Class Query/Retrieve Service Class Modality Worklist Service Class Modality Performed Procedure Step (MPPS) Print Management Service Class Storage Commitment Service Class Verification Service Class Ultrasound Multi-frame Image Storage Obligatoriu Asigurarea integrării cu sistemul informațional al beneficiarului Obligatoriu Monitor Fiziologic ECG Obligatoriu Respirație Obligatoriu Upgrade-uri Cardiac 3D (4D) Disponibil 4D LV Disponibil 4D RV Disponibil 4D MV Disponibil Traductor Sectorial Tehnologie traductor Monocristal Obligatoriu Gama de frecvențe min. 1.1 - 4.9 MHz Obligatoriu Număr de elemente min. 80 Obligatoriu Câmp de vedere min 90° Obligatoriu Periferice Imprimantă Alb/Negru încorporată Obligatoriu UPS (cu dublă conversie) cu reglarea automată a tensiunii de ieșire, autonomie pentru minim 30 minute de lucru în continuu Obligatoriu
33100000-1 | 5 | Ultrasonograf General, performanţă înaltă (High-End) ( S.Treime) | Ultrasonograf General, performanţă înaltă (High-End) ( S.Treime) |  |  |  | Ultrasonograf General, performanţă înaltă (High-End) Descrierea generală: Ultrasonograf general de performanță înaltă (High-End) este destinat efectuării investigațiilor ecografice avansate pentru diagnostic, monitorizare și ghidaj intervențional în practica medicală curentă. Dispozitivul este necesar pentru investigații generală, ginecologică, vasculară, musculo-scheletală și abdominală, precum și evaluări specializate ale ficatului, tiroidei, sânului și sistemului vascular periferic. Anul producerii 2026 APLICAŢII CLINICE General, Ginecologic, Vascular PROBE PORTURI ACTIVE minim 4 Porturi pentru traductori CW Minim 1 – opțional, cu demonstrarea că este posibil de instalat PROBE TIP, MHz Linear Cu tehnolgia elastografie prin compresie si Shear Wave 3 - 9.5 Mhz nivelul de jos nu mai mare de 3 Mhz, nivelul de sus nu mai mică de 9.5 Mhz FOV (field of View) câmpul de vedere nu mai mic de 38 mm numar de elemente/ cristale ≥192 cu tehnologia single cristal/ XDclear/ Matrix conform patentului care îl are producătorul. Linear Cu tehnolgia elastografie prin compresie si Shear Wave 4 - 15 Mhz nivelul de jos nu mai mare de 4 Mhz, nivelul de sus nu mai mică de 15 Mhz FOV (field of View) câmpul de vedere nu mai mic de 45 mm numar de elemente/ cristale ≥500 cu tehnologia single cristal/ XDclear/ Matrix conform patentului care îl are producătorul. Convex Cu tehnolgia elastografie prin compresie, Shear Wave si Gratului de atenuare a ficatului 1 -5.5 Mhz nivelul de jos nu mai mare de 1 Mhz, nivelul de sus nu mai mica de 5.5 Mhz FOV (fild of View) câmpul de vedere nu mai mic de 70° numar de elemente/ cristale ≥180 cu tehnologia single cristal/ XDclear/ Matrix conform patentului care îl are producătorul. Endocavitară Cu tehnolgia elastografie prin compresie si Shear Wave 3.6 - 9.5 Mhz nivelul de jos nu mai mare de 3.6 Mhz, nivelu lde sus nu mai mica de 9.5 Mhz FOV (fild of View) câmpul de vedere nu mai mic de 160° numar de elemente/ cristale ≥180 cu tehnologia single cristal/ XDclear/ Matrix conform patentului care îl are producătorul. NIVELE DE GRI ≥ 256 PREPROCESARE, canale digitale ≥ 10 milioane sau mini 500 de canale fizice sau alte tehnolgie mai avansată ca exemplu număr infinit de canale. Sumarul gamei dinamice maximă ≥ 350 dB Adâncimea scanării ≥ 50 cm Pentru sondele de tip convexe (Convex, Endocavitar si Cardiac) permite ajustarea cimpului de vedere da POSTPROCESARE Mape culore Inversare spectru Unghi de scanare Baseline Multifrecvențe ≥ 8 să se indice transductorul care au aceste posibilități MODURI de Scanare 2-D mod / B-Mode da M-Mod da M-Mod şi 2-D da Armonici Tisulare da Mod Panoramic da Mod Trapizoidal da Power Doppler (PW) da B-Flow sau alt regim non doppler va fi considerat prioritar, vor fi luate in considerare si alte regimuri de determinare a vascularizări altul de cit doppler color Vizualizare microvasculară cu flux redus da M-Mod anatomic optional, cu posibilitatea de upgradare M-Mod color optional, cu posibilitatea de upgradare Mod de procesare avansată a imaginii, care compensează variația de propagare a ultrasunetului în diferite țesuturi optional 3-D / 4D optional Tehnologii, necesar pentru investigarile vaselor cu un inalt grad de stenoza optional DOPPLER Tip PW, CFM Tip TVI, CW optional, cu posibilitatea de upgradare Afişare frecvenţă da Afişare viteză da Duplex simultant in regim real/live da Triplex simultant in regim real/live da Metode de masurare - PW (Dopleer Pulsativ) manual, Semi-automat, Automate, Automate în timp real FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători digitale da Ajustare frecventa da Diapazon dinamic reglabil Focalizare imagine ecografice pe toată adincimea de scanare - continuu da Ajustare mape de culori ≥ 9 Selectare automata a sondei la aplicarea presetului da Reglare GAIN da Reglarea semnalului acustic da Măsurători în timp real și în freeze da Regim Virtual Convex pentru raductoarele liniare da Masurarea automata a grosimei vasului (la alegere - partea de sus si partea de jos) da Scanare ”panoramica”- Metoda de investigare ce permite achiziționarea și vizualizarea in ansamblu a unor zone largi de scanare cu o lungime de peste 50 cm. Cu detectarea automata a directiei de scanare. Imaginea obtinuta poate fi masurata, marita (zoom) da Stocare imagini da Formarea raportului automat pentru măsurările care vor fi făcute de către medic, cu printarea la un printer extern (prezentarea ca exemplu ce tip de rapoarte poate fi făcut la dispozitivul ofertat) da Măsurători pe reluarea video da Posibilitatea de transmitere datelor la sisteme de post procesare da APLICATII OPTIONALE cu posibilitatea de upgradare Permite compararea alăturată a examenelor anterioare și a altor modalitati în timpul scanării în direct pentru acelas pacient disponibil cu posibilitatea de upgrade Fuzionarea imaginii obținute cu imaginile CT, RMN și angiografice disponibil cu posibilitatea de upgrade Soft specializat pentru lucru cu substanța de contrast disponibil cu posibilitatea de upgrade Set cardiac disponibil cu posibilitatea de upgrade Modul ECG cu cablu pentru adulti minim 3 derivati disponibil cu posibilitatea de upgrade AUTO EF - fractia de ejectie in regim 2D disponibil cu posibilitatea de upgrade Evaluare completă ventricul stâng (inclusiv Bull’s Eye / Strain) disponibil cu posibilitatea de upgrade Vizualizarea acului de biopsie in timpul procedurilor interventionale disponibil cu posibilitatea de upgrade PAN/ZOOM imagine în timp real da imagine îngheţată da STOCARE IMAGINI Capacitate ≥ 1000 GB/ 1 TB tip SSD sau Hybrid (SSD+HDD) Cine ≥ 900MB / ≥ 80 000 fps / ≥ 300 sec. DICOM 3.0 (Store, Print, Worklist, Query/Retrieve) da MONITOR integrat de control touch-screen ≥ 12 inch PACHETE DE ANALIZĂ Vascular da Musculoscheletal (MSK) da Abdomen da Abdomen obez da Tiroidă da Glanda mamară da Protocoale de lucru și calcule pentru vase da Carotidă da Vertebrale da Arterial: Membre inferioare si superioare stâng/drept da Venos: Membre inferioare si superioare stâng/drept da Setare automată în regim B da Setare automată a vitezei și unghiului în Doppler da Tehnologie de măsurare a gradului de atenuare hepatică (steatoză), (determinarea gradului de grăsimei ficatului) măsurat in dB/cm/MHz. da Elastografie strain Compresiva (compatibila obligatoriu minim cu sonda liniara si endocavitara) da Elastografia Cantitivă (compatibila obligatoriu minim cu sonda liniara si endocavitara) da Elastografie Share Wave (Compatibil cu sonda liniară și convexă) da Prezentarea tabelului cu indicii elastografie Shearwave pentru ecograf da Altele Să se indice Sonde ecografice acceptate de Ultrasonograf: liniare matriciale da liniare single cristal da liniare cu butoane obțional convexe matriciale sau single cristal da sectoriale matriciale sau single cristal da endocavitare 2D da volumetrice 4D da CW pencil da TEE 2D sonde da endocavitare 4D da MONITOR Rezoluție înalță, ≥1920 x 1024px ≥ 23 inch Unghi de vizualizare ≥ 175° Montat pe braț flexibil da Panou de control Reglabil pe înălțime da, manual Butoane consola Configurabile Modul Wi-fi sau alt modul care permite comunicare cu sonda wireless cit si pentru retele intraspitalicesti fara fir Opțional Posibilitatea de conectare a sondelor fără fir de la același producător da, să se indice sondele disponibile Încălzitor gel da Tastatura fizică sau digitala da Transfer și stocare date în format DICOM da Posibilitatea efectuării upgrade hardware și software în toată perioada de exploatare da Imprimantă digitala alb-negru încorpoart în consola sistemului da Printer Color extern format A4 recomandat de producator da, (indicați modelul produsului oferit) Port USB 3.0 și/sau 2.0 ≥ 2 da Include UPS sau acumualtor integrat minim 30 min. de autonomie Gel minim 1 litru Hirtie pentru termoprinter B/W minim 5 buc. Instruirea personalului medical în utilizarea dispozitivului din punct de vedere tehnic și software 4 persoane, minim 3 zile Instruirea personalului tehnic în procesul de întreținere a dispozitivului 2 persoane, minim 1 zile
33100000-1 | 6 | Ultrasonograf general, cardiac, performanţă înaltă (S. Treime) | Ultrasonograf general, cardiac, performanţă înaltă (S. Treime) |  |  |  | Ultrasonograf general, cardiac, performanţă înaltă APLICAŢII CLINICE Abdominal, Cardiac, Vascular, Urologie, Ginecologie, Endocrinologie, MSK, Țesuturi moi PORTURI PENTRU TRANSDUCTOARE ≥ 4 TRANSDUCTOARE: Linear Monocristal, matrix, XDClear sau echivalent "6 - 16 MHz; Elemente fizice:≥ 192" Convex Monocristal matrix, XDClear sau echivalent "1 - 6 MHz; Elemente fizice:≥ 192" Endocavitar Monocristal matrix, XDClear sau echivalent "3 - 10 MHz; Elemente fizice:≥ 145" Sectorial cardiac, Monocristal, matrix, XDClear sau echivalent 1 – 5 MHz; FRECVENȚA MAXIMĂ A SISTEMULUI ≥ 24 MHz NIVELE DE GRI ≥256 PREPROCESARE, canale digitale ≥ 7 500 000 GAMA DINAMICA ≥ 320 dB ADÎNCIMEA DE SCANARE ≥ 40 cm POSTPROCESARE: Mape colore; Inversare spectru; Unghi de scanare; Baseline; MODURI DE SCANARE 2-D mod obligatoriu Posibilitatea ulterioara de instalare 4D obligatoriu M-mod obligatoriu Color M -mod obligatoriu Anatomical M-Mod obligatoriu Mod Panoramic obligatoriu Mod Trapezoidal obligatoriu Modul Live Dual, care acceptă si vizualizarea verticală obligatoriu Compundere spațială ≥ 5 trepte Mod de procesare adaptivă pentru eliminarea artefactelor și zgomotelor de imagine ≥ 5 trepte Mod de procesare avansată a imaginii, care compensează variația de propagare a ultrasunetului în diferite țesuturi obligatoriu Harmonic imaging da Regim de diagnosticare a pacienților folosind un mediu de contrast, administrat intravenos "ca posibilitata de upgradare la necesitate " Tehnologie de formare a fasciculului care îmbunătățește rezoluția, rata de cadre și uniformitatea, utilizând formarea fasciculului paralel, capabilă să transmită volume mai mari, cu o capacitate rapidă și, de asemenea, procesarea datelor rapidă. Tehnologie de imagistică vasculară care afișează micro fluxul sanguine in zonele de flux sanguin cu viteză redusă obligatoriu Tehnologie de eliminare a zgomotelor si artefactelor obligatoriu Funcție pentru a afișa forma și direcția clară a acelor în timpul examenului invaziv Point Shear Wave Elastography sau alte tehnologii analogice obligatoriu DOPPLER Tip CWD PWD PDI Color Doppler TDI Tisular Direcțional-PDI / Bidirecțional-PDI Vizualizare în rezoluție înaltă a fluxului sangvin Duplex obligatoriu Triplex obligatoriu METODE DE MASURARE: manual Semi-automat Automat Automat în timp real MODURI DE VIZUALIZARE: Duplex da Triplex da FUNCŢIONALITĂŢI: Măsurători digitale Auto optimizare prin apăsarea unui singur buton Optimizare 2D mod obligatoriu Modurile Doppler obligatoriu Doppler Basline obligatoriu Rapoarte Auto generate da PAN/ZOOM imagine în timp real, imagine înghețată da STOCARE IMAGINI: Capacitate ≥ 1TB - tip HDD / SSD sau hybrid HDD+SSD da Cine obligatoriu DICOM 3.0 COMPLIANT obligatoriu MONITOR mărime ≥ 23 inch Rezoluție ≥1920x1080 MONITOR integrat de control de tip touch ≥ 12 inch PACHETE DE ANALIZĂ Abdomen obligatoriu MSK obligatoriu Vascular obligatoriu Cardiac obligatoriu Urologie obligatoriu Țesuturi moi obligatoriu OB/GYN obligatoriu Încălzitor de gel obligatoriu Printer Alb/Negru încorporat în consola sistemului obligatoriu UPS (cu dublă conversie) cu reglarea automată a tensiunii de ieșire, autonomie pentru minim 30 minute de lucru în continuu obligatoriu
33100000-1 | 7 | Ultrasonograf General, Cardiac, performanță de înaltă (IMU) | Ultrasonograf General, Cardiac, performanță de înaltă (IMU) |  |  |  | Ultrasonograf General, Cardiac, performanță de înaltă Parametrul Specificația APLICAŢII CLINICE Cardio, Vascular PROBE PORTURI Active PORTURI PENTRU TRADUCTOARE ACTIVE 4 CW PROBE PORTURI ACTIVE PORT CW (minim): 1 PROBE TIP, MHz Linear nu mai mare 3 MHz - nu mai mica 9 MHz Lățimea câmpului vizual (Fov): ≥38 mm Convex nu mai mare de 1.6 MHz - nu mia mica de 5.7 MHz unghiul de scanare minim 70° Tehnologie - XDCIear/SingleCrystal/CMUT/Matricial sau alta tehnologia patentata Sectorial (Phased/Vector) nu mai mare de 1.5 MHz - nu mia mica de 4.5 MHz unghiul de scanare minim 90 ° Tehnologie - XDCIear/SingleCrystal/CMUT/Matricial/piezoceramic sau alta tehnologia patentata Frecvența sistemului 1-21 MHz (minim) PREPROCESARE Canale digitale/fizice minim 6 000 000 (digitale) / 500 (fizice) sau altă tehnologie GAMA DINAMICA minim: 260dB sau altă tehnologie mai avansată Adâncimea de scanare maximă minim 40 cm MODURI de Scanare 2D sau B-mod Obligatoriu M-mod Obligatoriu M-mode anatomic sau analog Obligatoriu M-Mod color Obligatoriu Mod/Regim Panoramic Obligatoriu Compunere spațială Obligatoriu Harmonic imaging sau analog Obligatoriu DOPPLER Tip CW ( doppler continu); PW (doppler pulsativ) ; CF-mode ( doppler color); Doppler tisular Vizualizare În regimul Doppler să fie afișată viteza și frecvența Power Dopler Obligatoriu HPRF sau analogic Obligatoriu Duplex Prezentarea listei de regimuri în care se pot combina 2 moduri/Duplex (Exemplu 2D+M-mod) concomitent; Triplex Prezentarea listei de regimuri în care se pot combina 3 moduri/ triplex (Exemplu 2D + Tri-plane + CFM); FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători digitale Obligatoriu Butoane configurabile Obligatoriu Măsurarea automată a intimei-media Obligatoriu Diapazon dinamic selectabil Obligatoriu Foculizarea de recepție dinamică Obligatoriu Focalizare de transmisie ajustabilă Obligatoriu Măsurători pe reluarea video Obligatoriu Măsurători pe imagini statice și salvate Obligatoriu Tehnologii de îmbunătățire în timp real a clarității imaginii cSound/iBeam/nSIGHT Plus/Speed of Sound (SoS) sau echivalent Regim Automat de optimizarea a imaginei în mod 2D/B-Mode Obligatoriu Regim calcul automat a fracție de ejecție(EF) în regim 2D Obligatoriu Tehnologie avansată de vizualizare a fluxului în mod 2D (B-mode), care asigură eliminarea artefactelor din lumenul vascular prin procesarea digitală a semnalului (ex. B-Flow, Clarify VE sau echivalent) Obligatoriu Să ofere analize cantitative a curbelor de velocitate și a parametrilor derivați (străin, rata de deformare a țesutului cardiac) a unei regiuni de interes Obligatoriu Dispune de pachet complet ce oferă analiza cantitativă a curbelor de întârziere a mișcării peretelui cardiac, imagistica deformării 2D și rata de deformare a țesutului cardiac Obligatoriu Dispune de mod de lucru ce permite achiziția a trei planuri simultane ale aceluiași ciclu cardiac ce sunt capabile sa genereze un afișaj tip "Bull's-eye" împreună cu măsurători cantitative și mapări ale suprafeței Obligatoriu Dispune de mod de analiza calitativa ce permite evaluarea proprietăților funcționale de deformare ale țesuturilor cordului Obligatoriu Dispune de mod ce analizează prin codare color, rata deformării tisulare în timp real Obligatoriu Dispune de instrumente de calcul semi-automat bazat pe inteligență artificială pentru recunoașterea și efectuarea automata a măsurătorilor uzuale pentru examinările cardiace și vasculare Obligatoriu Dispune de pachet complet de măsurare automata a fracției de ejecție a ventriculului stâng Obligatoriu Analiza cantitativa Doppler Tisular sau echivalent Obligatoriu Rapoarte Auto generate Prezența tabelului sumar cu toate măsurările făcut Obligatoriu Baza de date a pacienților și posibilitatea de stocare extern (USB) sau server local Obligatoriu FUNCȚII OPȚIONALE (care pot fi instalate / procurate ulterior): Dispune de instrument specializat ce permite vizualizarea în 3D/4D a valvei mitrale si calcule automate / semiautomate a funcției acesteia pentru apreciere chirurgicală Obligatoriu Dispune de modalitate de scanare cu două sau trei planuri simultane în care unul din ele poate fi rotit și înclinat în orice direcție Obligatoriu Dispune de modul automat pentru obținerea datelor de interes pentru ventriculul drept precum deformarea globală, segmentară și calculul TAPSE. Obligatoriu Dispune de modul automat pentru obținerea datelor de interes pentru atriul stâng precum deformarea globală și fracția de ejectie pentru atriul stâng Obligatoriu Afișarea simultană pe ecran a minim 9 secțiuni (slices) în mod 4D Obligatoriu Doppler Color 3D/4D Obligatoriu Vizualizarea pe PC a investigațiilor efectuate Obligatoriu PAN/ZOOM imagine în timp real Obligatoriu imagine înghețată Obligatoriu Imagine Rotire 0° și 180° Inversarea stânga - dreapta STOCARE IMAGINI Capacitate Spațiul de stocare (minim): 500 GB Memorie CINE min 900MB sau min 63000 frame-uri sau min 800 sec Modul ECG integrat Obligatoriu DICOM 3.0 COMPLIANT Obligatoriu Porturile pentru intrări / ieșiri Porturi de extensie USB MONITOR integrat de control de tip touch screen ≥12 inch touch screen Panoul de control Panou de control reglabil pe înălțime să permită rotirea stânga/dreapta TROLIU 4 roti , minim 2 blocabile; Pachete de analiză Vascular Obligatoriu Cardiologie Obligatoriu Stress echo Obligatoriu MONITOR Dimensiune minim 21 inch Rezoluție minim 1920 x 1080 pixeli Alimentare curent alternativ 230V ±10%, 50Hz ACCESORII Cablu pacient ECG Adult 3 derivații 1 unitate UPS (cu dublă conversie) cu reglarea automată a tensiunii de ieșire, autonomie pentru minim 30 minute de lucru în continuu Obligatoriu Imprimantă Alb/Negru încorporată în consola sistemului Obligatoriu
33100000-1 | 8 | Ultrasonograf General, Cardiac, performanţă medie (IMU) | Ultrasonograf General, Cardiac, performanţă medie (IMU) |  |  |  | Ultrasonograf General, Cardiac, performanţă medie APLICAŢII CLINICE General, cardiac,TCD,Urologie, Pediatrice, MSK, Vascular, Parti moi Consola cu miscare independenta Sus/Jos ≥23cm PROBE PORTURI ≥4, PROBE TIP, MHz Linear minim diapazon ≥3 - 15 MHz numar de elemente ≥192 Convex minim diapazon ≥1.2 - 6 MHz numar de elemente ≥192 Tehnologie - XDClear/SingleCrystal/CMUT/Matricial sau alta tehnologia patentata Phased/Vector minim diapazon ≥1 - 5 MHz numar de elemente ≥80, Tehnologie - XDClear/SingleCrystal/CMUT/Matricial sau alta tehnologia patentata NIVELE DE GRI ≥ 256 GAMA DINAMICA ≥ 240dB Adâncimea scanării ≥ 40 cm Numar maxim de cadre asigurat de sistem, f/s ≥2000 PREPROCESARE, canale digitale ≥ 2.000.000 POSTPROCESARE Mape culore obligatoriu Inversare spectru obligatoriu Unghi de scanare obligatoriu Baseline obligatoriu IMAGINE MODURI M-mod obligatoriu M-mod şi 2-D obligatoriu CW obligatoriu Compunere spatiala 3 trepte Mod de procesare avansata a imaginii, care compenseaza variatia de propagare a ultrasunetului in diferite tesuturi obligatoriu Mod Anatomic si Anatomic Curbat obligatoriu Harmonic imaging obligatoriu Imagine prin Compunere Spatiala obligatoriu DOPPLER Tip CW, PW, Color Afişare frecvenţă obligatoriu Afişare viteză obligatoriu Doppler Tisular obligatoriu Power Doppler obligatoriu Duplex obligatoriu Triplex obligatoriu FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători digitale obligatoriu Diapazon dinamic selectabil obligatoriu Focalizare de transmisie ajustabilă obligatoriu Focalizare de recepţie dinamică obligatoriu Măsurători pe reluarea video obligatoriu Măsurarea automată a intimei-media obligatoriu Vizualizare în rezoluție înaltă a fluxului sangvin obligatoriu Analiza cantitativa Doppler Tisular obligatoriu Urmărirea mișcării țesuturilor (Tissue Tracking) obligatoriu HD Zoom obligatoriu Rapoarte Auto generare obligatoriu PAN/ZOOM imagine în timp real obligatoriu imagine îngheţată obligatoriu STOCARE IMAGINI Capacitate SSD ≥ 500 sau Hybrid (SSD+HDD) Cine obligatoriu DICOM 3.0 COMPLIANT obligatoriu PACHETE DE ANALIZĂ General obligatoriu Cardiac obligatoriu Regim panoramic avansat obligatoriu Elastografie strain (de compresie manuală) obligatoriu Altele Să se indice GHID ACE Transrectal obligatoriu Transperineal obligatoriu MONITOR rezoluție înalță, ≥1920 x 1080px ≥21" Unghi de vizualizare ≥175° Monitor integrat de control touch-screen ≥10" Panou de control reglabil pe înălțime manual Încălzitor gel obligatoriu Port USB ≥4 obligatoriu DIVIZARE MONITOR obligatoriu UPS (cu dublă conversie) cu reglarea automată a tensiunii de ieșire, autonomie pentru minim 30 minute de lucru în continuu obligatoriu
33100000-1 | 9 | Ultrasonograf intraoperator (urologie) cu 3 sonde (IMU) | Ultrasonograf intraoperator (urologie) cu 3 sonde (IMU) |  |  |  | Ultrasonograf intraoperator (urologie) cu 3 sonde APLICAŢII CLINICE Urologie, General, cardiac,TCD Pediatrice, MSK, Vascular, Parti moi Consola cu miscare independenta Sus/Jos ≥23cm PROBE PORTURI ≥4, PROBE TIP, MHz Linear minim diapazon ≥3 - 15 MHz numar de elemente ≥192 Convex minim diapazoт ≥1.2 - 6 MHz numar de elemente ≥192 Tehnologie - XDClear/SingleCrystal/CMUT/Matricial sau alta tehnologia patentata Endocavitară minim diapazon ≥4 - 9 MHz Tehnologie - XDClear/SingleCrystal/CMUT/Matricial sau alta tehnologia patentata NIVELE DE GRI ≥ 256 GAMA DINAMICA ≥ 240dB Adâncimea scanării ≥ 40 cm Numar maxim de cadre asigurat de sistem, f/s ≥2000 PREPROCESARE, canale digitale ≥ 2.000.000 POSTPROCESARE Mape culore obligatoriu Inversare spectru obligatoriu Unghi de scanare obligatoriu Baseline obligatoriu IMAGINE MODURI M-mod obligatoriu M-mod şi 2-D obligatoriu CW obligatoriu Compunere spatiala 3 trepte Mod de procesare avansata a imaginii, care compenseaza variatia de propagare a ultrasunetului in diferite tesuturi obligatoriu Mod Anatomic si Anatomic Curbat obligatoriu Harmonic imaging obligatoriu Imagine prin Compunere Spatiala obligatoriu DOPPLER Tip CW, PW, Color Afişare frecvenţă obligatoriu Afişare viteză obligatoriu Doppler Tisular obligatoriu Power Doppler obligatoriu Duplex obligatoriu Triplex obligatoriu FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători digitale obligatoriu Diapazon dinamic selectabil obligatoriu Focalizare de transmisie ajustabilă obligatoriu Focalizare de recepţie dinamică obligatoriu Măsurători pe reluarea video obligatoriu Măsurarea automată a intimei-media obligatoriu Vizualizare în rezoluție înaltă a fluxului sangvin obligatoriu Analiza cantitativa Doppler Tisular obligatoriu Urmărirea mișcării țesuturilor (Tissue Tracking) obligatoriu HD Zoom obligatoriu Rapoarte Auto generare obligatoriu PAN/ZOOM imagine în timp real obligatoriu imagine îngheţată obligatoriu STOCARE IMAGINI Capacitate SSD ≥ 500GB sau Hybrid (SSD+HDD) Cine obligatoriu DICOM 3.0 COMPLIANT obligatoriu Urologie obligatoriu PACHETE DE ANALIZĂ General obligatoriu Cardiac obligatoriu Regim panoramic avansat obligatoriu Elastografie strain (de compresie manuală) obligatoriu Altele Să se indice GHID ACE Transrectal obligatoriu Transperineal obligatoriu MONITOR rezoluție înalță, ≥1920 x 1080px ≥21" Unghi de vizualizare ≥175° Monitor integrat de control touch-screen ≥10" Panou de control reglabil pe înălțime manual Încălzitor gel obligatoriu Port USB ≥4 obligatoriu DIVIZARE MONITOR obligatoriu UPS (cu dublă conversie) cu reglarea automată a tensiunii de ieșire, autonomie pentru minim 30 minute de lucru în continuu obligatoriu
33100000-1 | 10 | Ultrasonograf General, Cardiac, performanţă înaltă ( SR Ungheni) | Ultrasonograf General, Cardiac, performanţă înaltă ( SR Ungheni) |  |  |  | Ultrasonograf General, Cardiac, performanţă înaltă Sistem de ultrasonografie staționar, de clasă premium, destinat aplicațiilor cardiologice, vasculare, abdominale, pediatrice și generale. Porturi sonde Minim 4 porturi active pentru sonde obligatoriu Minim 1 port CW obligatoriu Transductoare Linear vascular: frecvență min. 4–8 MHz obligatoriu câmp vizual ≥38mm obligatoriu Tehnologie de ultimă generație (echivalent XDClear/Matricial/Single cristal/Composite). obligatoriu Nr de elemente ≥ 160 obligatoriu Linear organe mici: frecvență min. 6–18 MHz obligatoriu Nr de elemente ≥ 192 obligatoriu Convex: frecvență 1–5,7 MHz, obligatoriu Tehnologie de ultimă generație (echivalent XDClear/Matricial/Single cristal). obligatoriu câmp vizual ≥70° obligatoriu Sectorial cardiac / convex cardiac: frecvență 1,1 – 4,9 MHz, obligatoriu câmp vizual ≥90° obligatoriu Nr de elemente ≥ 80 obligatoriu Tehnologie de ultimă generație (echivalent XDClear/Matricial/Single cristal). obligatoriu Performanță sistem Nivele de gri ≥256. obligatoriu Preprocesare: ≥4.500.000 canale digitale / ≥500 canale fizice. obligatoriu Gamă dinamică maximă ≥300 dB. obligatoriu Adâncime de scanare ≥40 cm. obligatoriu Postprocesare obligatoriu Stocare SSD ≥700 GB. obligatoriu Memorie cine ≥950 MB / 63.000 cadre. obligatoriu Export imagini: CD/DVD, USB, rețea DICOM 3.0. obligatoriu Moduri imagistice 2D/B-mode, obligatoriu M-mode color, M-mode anatomic. obligatoriu Color obligatoriu Dual live obligatoriu Duplex, Triplex. obligatoriu Armonici tisulare. obligatoriu Doppler CW, PW, CFM, TVI. obligatoriu Power Doppler. obligatoriu Funcționalități avansate Măsurători automatizate și calcule automate. obligatoriu B-Flow/MV Flow / Slow Flow sau Detective Flow Imaging (compatibilă cu sondele liniare și convexe) obligatoriu Elastografie compresivă disponibil Elastografie shear wave disponibil Ajustare mape de culori obligatoriu Selectare automată a sondei la aplicarea presetului. obligatoriu Reglare GAIN obligatoriu Măsurători în timp real și în freeze. obligatoriu Regim Virtual Convex pentru traductoarele liniare sau echivalent opțional PAN/ZOOM în timp real și pe imagine înghețată. obligatoriu Pachete de analiză Vascular: detectare microvascularizări, IMT, protocoale pentru carotidă, artere și vene periferice. obligatoriu Cardiac: ECG integrat cu cablu pacient, monitorizare respirație, Auto EF, Stress Echo, strain cardiac. obligatoriu Abdomen: inclusiv abdomen obez. obligatoriu Organe mici: tiroidă, sân. obligatoriu Protocoale pentru vase obligatoriu Monitor și control Monitor principal ≥ 23 inch, rezoluție Full HD. obligatoriu Tastieră digitală/pe consolă sau pliabilă. obligatoriu Monitor secundar tip touch screen, diagonala ≥10 inch. obligatoriu Accesorii Ultrasonograful livrat să fie setat pentru lucru cu transductoarele livrate. obligatoriu B/W printer integrat (opțional, nu obligatoriu). opțional Alimentare UPS (cu dublă conversie) cu reglarea automată a tensiunii de ieșire, autonomie pentru minim 30 minute de lucru în continuu obligatoriu
33100000-1 | 11 | Ultrasonograf portabil tip laptop sau analogic cu troleu (I.Cardio) | Ultrasonograf portabil tip laptop sau analogic cu troleu (I.Cardio) |  |  |  | Ultrasonograf portabil tip laptop sau analogic cu troleu Ultrasonograf portabil tip laptop sau analogic cu troleu; APLICAŢII CLINICE: Cardiac, General; PORTURI PENTRU TRADUCTOARE ACTIVE: ≥3 (sau cu multiplicator) NIVELE DE GRI: ≥256; GAMA DINAMICĂ: ≥330dB; CANALE PROCESARE: ≥ 450 000 ADÂNCIME DE SCANARE: ≥ 30 cm; DIAPAZON FRECVENTĂ ASIGURATĂ DE DISPOZITIV 1,0-18 Mhz (minim); POSTPROCESARE DA Moduri de imagistică: M-mod DA; M-mod şi 2-D DA; Armonici Tisulare DA; M-mode anatomic DA; M-Mode color DA; Imagine prin Compunere Spatiala DA; DOPPLER Tip CW, PW, CFM, TVI ; Afişare frecvenţă DA; Afişare viteză DA; Masurari automatizate DA; Calcule automate DA; Power Doppler DA; Duplex DA; Triplex DA FUNCŢIONALITĂŢI: Ajustare frecventa DA; Diapazon dinamic reglabil DA; Focalizare pe toată adîncimea de scanare DA Ajustare mape de culori ≥ 7; Selectare automata a sondei la aplicarea presetului DA; Reglare GAIN DA; TGC – cel putin 6 segmente DA; Funcţie de optimizare automată a imaginii DA; Funcţie de imbunatatire a imaginii prin compunere spatiala DA; Vizualizare duală în timp real a imaginii DA; Măsurători in timp real si in freeze DA; Pachet calcul automat a intimei medii cu masurare automata DA; Măsurarea automată a fracției de ejecție DA; Vizualizare în rezoluție înaltă a fluxului sangvin DA; Analiza cantitativa TDI DA; Urmărirea mișcării țesuturilor (Tissue Tracking) cu analiză (strain rate, Bull’s Eye sau analogic) DA; Regim de îmbunătățire a imaginii în regim cardiac DA; Elastografie in timp real opțional PAN/ZOOM imagine în timp real DA; Zoom de înaltă definiţie şi zoom pe arii preselectate DA; imagine îngheţată DA Spaţiul de stocare ≥ 250 GB SSD; Memorie CINE Porturi extensie: USB 2.0 ≥ 2 Video/Audio, HDMI DA; Port ECG DA; Cablu ECG DA DICOM 3.0 DA; Timp de conectare ≤60sec TRADUCTOARE: Convex cu frecvenţe de lucru 1.5 - 6 Mhz; Liniar cu frecvenţe de lucru 3.5 – 13.0 MHz -numar de elemente ≥190; Fazat cu frecvenţe de lucru 1.3 – 4.4 MHz MONITOR HD ≥ 15” Rezolutie ≥1280 × 800; Ajustarea luminozității ecranului obligatoriu Unghiul de deschidere a ecranului ≥170° DA; BUTOANE CONSOLA Configurabile DA; Iluminarea butoanelor DA; Posibilitatea efectuării Upgrade DA; Baterie incorporata, cu durata de lucru ≥ 1 ora Posibilitatea instalării bateriei adăugatoare sau o solutie echivalenta cu timp de lucru ≥ 3 ore Indicator al nivelului bateriei rămase fără conectarea dispozitivului DA; Greutatea ≤ 7,2kg Imprimanta termica alb/negru – 1buc; Troleu cu ajustarea înălțimii DA; Posibilitate instalare printer pe troleu DA; Manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza). - Manual de utilizare la momentul livrării în limba română
33100000-1 | 12 | Sistem Ultrasonografic General Portabil (SR Ungheni) | Sistem Ultrasonografic General Portabil (SR Ungheni) |  |  |  | Sistem Ultrasonografic General Portabil Configurație Generală Tip sistem: Ultrasonograf portabil de înaltă performanță, ușor pentru transport facil. Greutate: ≤8 kg (inclusiv bateria, fără periferice). Monitor: Ecran ≥15”, rezoluție minimă 1280 × 800 pixeli; preferabil touch-screen sau panou touch integrat. Interfață utilizator: Tastatură alfanumerică Stocare: SSD integrat ≥512 GB Performanțe Tehnice și Arhitectură Nivele de gri: ≥256. Gama dinamică: ≥190 dB sau echivalent Preprocesare: 600.000 canale digitale sau echivalent tehnologic. Moduri de scanare: B-Mode, M-Mode, Color Doppler, Power Doppler, PW Doppler, Duplex (B+PW, B+CF, B+M), Triplex (B+CF+PW). Adâncime scanare: 0 – ≥30 cm. Gama frecvență: 1 – ≥20 MHz. Funcționalități: Măsurători digitale, zoom în timp real și pe imagine înghețată, reducere zgomot (speckle reduction), compunere spațială. Specificații Transductoare Sistemul trebuie livrat cu 4 sonde active compatibile: Convexă: 2.0 – 5.0 MHz (aplicații abdominal, OB/GI, vascular, pediatrie). Liniară: 4.0 – 13.0 MHz (vascular, părți moi, pediatrie). Sectorială (phased array): 1.7 – 4.0 MHz (cardiologie, vascular, transcranian, toracic). Endocavitară (micro-convex): 4.0 – 10.0 MHz (ginecologie, urologie, transvaginal, transrectal). Funcții de Optimizare și Productivitate Optimizare dinamică și continuă a imaginii în timp real (B-Mode și Doppler). Extinderea câmpului vizual (virtual convex) – opțional Re-procesare post-achiziție (raw data analysis) – opțional Cărucior și Autonomie Cărucior avansat, ajustabil pe înălțime (900–1190 mm ±100mm). Suport multi-sondă: conectare simultană a ≥3 sonde. Sursă de alimentare integrată. Mobilitate: 4 roți pivotante cu sistem de blocare. Management cabluri: suporturi dedicate și cârlige. Autonomie baterie: ≥ 6 ore utilizare obișnuită sau o soluție echivalentă care asigură o autonomie de ≥ 6 ore. Geantă de transport inclusă. Conectivitate și Raportare Porturi: ≥4 USB, HDMI (1920 × 1080), Ethernet RJ45. Export date: Imagini statice în format JPEG sau echivalent (ex. BMP, PNG); Video în formate standard PC (ex. AVI, MP4, WMV sau echivalent). Software și Pachete de Analiză Sistem operare: sistem de operare modern, ex. Windows 10 sau echivalent. Pachete de analiză: abdomen, coloană vertebrală, ginecologie, musculo-scheletal, părți moi, vascular. Certificat de calibrare din fabrică. Înlocuire echipament sau soluție echivalentă dacă defecțiunea majoră se repetă ≥3 ori în primul an. Manuale de operare și service în engleză + traducere în română. Toate echipamentele livrate vor fi noi, în ambalaj original, cu lista autorizată de accesorii și piese de schimb.
33100000-1 | 13 | Ultrasonograf General, OB-GYN (CS Ungheni) | Ultrasonograf General, OB-GYN (CS Ungheni) |  |  |  | Ultrasonograf General, OB-GYN Transportul, montarea şi punerea în funcţiune se realizează de către furnizor, costul acestor operaţii fiind incluse în preţ Personal calificat instruit la producator pentru instalare, punere in funcţiune si instruire personal medical ECOGRAF DOPPLER COLOR CARACTERISTICI GENERALE UNITATEA DE BAZA Aplicatii disponibile pe echipament Abdomen Ginecologie Obstetrica Musculoscheletal Pediatrie Parti moi Urologie Cardiologie Vascular Transcranial Transrectal Transvaginal Moduri de operare B-Mode/2D Doppler color Doppler pulsat Doppler continuu /CWD – Disponibil – achizitionare separat Power Doppler Power Doppler Bidirectional Mod M Mod M anatomic - Disponibil - achizitionare separat Doppler color tisular - Disponibil - achizitionare separat Doppler pulsat + tisular - Disponibil - achizitionare separat Single/Dual/Quad 3D - Disponibil - achizitionare separat 4D - Disponibil - achizitionare separat TUI (Imagini Ultrasonografice Tomografice) - Disponibil - achizitionare separat Mod Elastografie compresivă ( tiroidă, glanda mamară, ginecologie) - Disponibil - achizitionare separat Tehnologie de vizualizare avansată a fluxului sanguin (echivalentă DFI / Clarify VE / B-Flow, etc) Moduri de vizualizare a imaginii Imagine panoramica Imagine trapezoidala Mod de lucru ce usureaza vizualizarea acului de biopsie si a traiectoriei acestuia - Disponibil - achizitionare separat Mod imagine duala in timp real - prezentarea cobinatiolor disponibile Mod triplex in timp real - prezentarea cobinatiolor disponibile Mod quad Zoom Reglarea unghiului ferestrei doppler minim ±20° Consola sistemului Minim 4 porturi de sonda active Sistem de blocare a celor 4 roti Ecograful sa dispuna de spatiu incorporat pentru printer Support pentru tubul de gel Support pentru transductori Maner pentru deplasarea cu usurinta a echipamentului Posibilitate de atasare a unui incalzitor de gel - Disponibil - achizitionare separat Posibilitate de atasare a unui modul ECG - Disponibil - achizitionare separat Posibilitate de atasare a unui tastaturi fizice - Disponibil - achizitionare separat Pentru o pornire cat mai rapida si o stocare mai sigura sistemul sa aiba SSD SSD sau hibrid (SSD+HDD) minim 350 GB Tip conexiuni LAN Porturi USB minim 4 Monitor Diagonala min 21 inch Tehnologie LED sau superior Rezolutie Full HD (1920 x 1080) sau superioara Minim 16.7 M culori Monitorul trebuie sa fie fixat pe un brat articulat care sa permita : - Rotire pe orizontala - Rotire pe verticala - Reglarea inaltimii Panou de control Butoane configurabile de catre utilizator Minim 4 suporturi pentru sonde Inaltime reglabil Pentru simplificarea fluxului de lucru, ecograful trebuie sa dispuna de ecran tactil Ecran tactil Tehnologie LCD Diagonala minim 15 inch Tastatura alfa-numerica disponibila pe ecranul tactil Reglarea luminozității Transductori Echipamentul sa fie compatibil cu : Sonde liniare Sonde convexe Sonde micro-convexe (convex pediatrice) Sonde endocavitare Sonde phased array Sonde abdominale volumetrice 3D/4D Sonde endocavitare volumetrice 3D/4D Caracteristici standard ale echipamentului Formator de unde digital Gama totala de frecventa acoperita min 2-20 MHz Adancime de scanare min 0-35 cm Minim 8 nivele/puncte pentru focusare. Soft de imbunatatire a imaginii 2D prin intarirea contururilor si reducerea artefactelor - Fregevente Harmonice (exemplu THI sau CHI) - Soft specilizat pentru reducerea artefactelor/umbrelor. Minim 256 tonuri de gri Gama dinamica minim 250 dB Sistemul sa poata atinge un frame rate de minim 1700 fps - opțional Posibilitate de inversare a imaginii - Stanga/dreapta Rotire a imaginii cu 90/180/270 grade necesara masuratorilor pediatrice tip HIP Memorie CINE min 44500 frame-uri sau 350 Mb sau 60 sec Optimizare automata a imaginii in scala de gri prin apasarea unui singur buton Crearea preseturi personalizabile de catre utilizator Baza de date pacienti Posibilitatea salvarii bazei de date Posibilitatea reincarcarii bazei de date de pe un dispozitiv extern Posibilitate de editare a meniului de pe ecranul tactil Minim 4 butoane configurabile de catre utilizator pe consola echipamentului Softuri si periferice disponibile pe sistem cu achizitia ulterioara la necesitatea utilizatorului 4D 3D Softuri de prelucrare a volumului - Vizualizare a volumului in slice-uri 2D cu grosime reglabila - Vizualizare a unei sectiuni in volum definita dupa orice plan trasat de catre utilizator Masurare automata a intimei medii DICOM 3.0 Elastografie tip compresiva cu analiza cantintativa Mod de lucru ce usureaza vizualizarea acului de biopsie si a traiectoriei acestuia Modul ce permite generarea sau utilizarea unui protocol predefinit și alocarea protocoalelor pentru examinări care sunt executate frecvent în spital, pentru a reduce numărul pașilor care trebuie parcurși. – de la acelas echipament sau serie de la acelas producator. TUI (Imagini Ultrasonografice Tomografice) sau echivalent Pachet pentru examinarea sanului -conturare si caracterizare automata a leziunilor detectate in ecografia de san -evaluarea scorului BI-RADS pentru analiza si diagnosticarea leziunilor de san Soft de ecografie de stres Pedala pentru functii suplimentare Incalzitor de gel DVD-RW Doppler Continuu Modul ECG CONFIGURATIE DE LIVRARE: 1.Unitatea de baza, incluzand minim cerintele tehnice de la punctul de mai sus. 2. Transductor convex multifrecventa - gama de frecventa in intervalul minim 2-5 MHz - minim 128 elemente - unghi de scanare minim 70° - Posibilitate de atasare a unui ghid de biopsie 3. Transductor endocavitar multifrecventa - gama de frecventa in intervalul minim 4-10 MHz - minim 128 elemente - unghi de scanare minim 150° - Posibilitate de atasare a unui ghid de biopsie 4. Transductor liniar - gama de frecventa in intervalul minim 4-12 MHz - minim 192 elemente sau Single Crystal cu minim 128 elemente - camp de scanare minim 36,5 mm 5. Soft de reducere a artefactelor si intarire a contururilor pentru imbunatatirea imaginii 2D 6. Soft de compunere spatiala in modul 2D 7. UPS cu dubla conversie pentru minim 30 min de lucru 8. Termoprinter alb negru integrat in/cu unitatea de baza.

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesității instituților medico-sanitare publice lista supliemntară 18 | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Ultrasonograf General, Cardiac, performanţă înaltă ( I.Cardio) | Ultrasonograf General, Cardiac, performanţă înaltă ( I.Cardio) | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1666666.6667 | 1686666.6667
33100000-1 | 2 | Ultrasonograf General, performanţă medie (I. Cardio) | Ultrasonograf General, performanţă medie (I. Cardio) | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 833333.3333 | 853333.3333
33100000-1 | 3 | Ultrasonograf cardiologic de tip ICE (Intracardiac) (I. Cardio) | Ultrasonograf cardiologic de tip ICE (Intracardiac) (I. Cardio) | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1333333.3333 | 1353333.3333
33100000-1 | 4 | Ultrasonograf Cardiac de înaltă performanță (P. Stat) | Ultrasonograf Cardiac de înaltă performanță (P. Stat) | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1250000 | 1270000
33100000-1 | 5 | Ultrasonograf General, performanţă înaltă (High-End) ( S.Treime) | Ultrasonograf General, performanţă înaltă (High-End) ( S.Treime) | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1333333.3333 | 1353333.3333
33100000-1 | 6 | Ultrasonograf general, cardiac, performanţă înaltă (S. Treime) | Ultrasonograf general, cardiac, performanţă înaltă (S. Treime) | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 750000 | 770000
33100000-1 | 7 | Ultrasonograf General, Cardiac, performanță de înaltă (IMU) | Ultrasonograf General, Cardiac, performanță de înaltă (IMU) | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 3000000 | 3020000
33100000-1 | 8 | Ultrasonograf General, Cardiac, performanţă medie (IMU) | Ultrasonograf General, Cardiac, performanţă medie (IMU) | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1500000 | 1520000
33100000-1 | 9 | Ultrasonograf intraoperator (urologie) cu 3 sonde (IMU) | Ultrasonograf intraoperator (urologie) cu 3 sonde (IMU) | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 750000 | 770000
33100000-1 | 10 | Ultrasonograf General, Cardiac, performanţă înaltă ( SR Ungheni) | Ultrasonograf General, Cardiac, performanţă înaltă ( SR Ungheni) | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2000000 | 2020000
33100000-1 | 11 | Ultrasonograf portabil tip laptop sau analogic cu troleu (I.Cardio) | Ultrasonograf portabil tip laptop sau analogic cu troleu (I.Cardio) | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 500000 | 520000
33100000-1 | 12 | Sistem Ultrasonografic General Portabil (SR Ungheni) | Sistem Ultrasonografic General Portabil (SR Ungheni) | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1500000 | 1520000
33100000-1 | 13 | Ultrasonograf General, OB-GYN (CS Ungheni) | Ultrasonograf General, OB-GYN (CS Ungheni) | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 570000 | 590000