## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 10) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatprul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
3310000-1 | 1 | Dispozitiv automat pentru resuscitare cardio-pulmonară | Dispozitiv automat pentru resuscitare cardio-pulmonară |  |  |  | Dispozitiv automat pentru resuscitare cardio-pulmonară Indicații pentru utilizare întreruperea circulației sangvine da Tip pacient adult da Raportu compresii/ventilații 30:2 sau alte rapoarte corespunzătoare standardelor internaționale da Compresie constantă da Mecanismul de compresie fixat pe o centură cu o sarcină uniform distribuită pe toată suprafața toracelui pacientului da Adîncimea de comprimare cuprinsă între 10% și 20% din dimensiunea părții din față (anterior/posterior) a pieptului da Ratele de compresie cuprinsă între 80 și 100 compresii pe minut, ±5 da Abilitatea de a stoca și transmite date despre evenimentul de resuscitare da Software-ul pentru înregistrarea și analizarea datelor privind evenimentul de resuscitare da Sursa de alimentare baterie reîncărcabilă (timp de funcționare continuă de cel puțin 30 min.) da timp de încărcare baterie - nu mai mult de 5 ore da Panou de comandă intuitiv pentru utilizator da Greutatea ≤ 10 kg da Temperatura de operare de la 0° pînă la +40°C da umiditatea relativă 5 - 95% da Creșterea presiunii de perfuzie coronariană da Reabilitarea circulației spontane da Creșterea supraviețuirii cu externare în urma stopului cardiac în afara spitalului da Componența setului: Unitatea principală 1 buc. Acumulator 1 set. Încărcător de baterie 1 buc. Geantă pentru transport 1 buc. Ghid de utilizare în română sau rusă 1 buc. Termen de garanție 24 luni 1 Statie de lucru pentru medicul imagist la dispozitivul de tomografie computerizata Aquilion Prime Bloc de sistem : -CPU min. Intel Xeon 3,6 Ghz; -HDD min. 2TB; -RAM min. 32 Gb -Video cartela: min. Quadro 5Gb -Mouse/Keyboard -Monitoare min. 24 inci (Medical) Luminozitate min 350 CD/m2 Rezolutie min. 2.3 Mgpixel -Sistem de operare min. Windows 10 Software specializat pentru analiza si descrierea volumelor primite de la CT Aquilion Prime .Integrare cu baza de date a tomografului. Aplicatii necesare: • Vizulizare Multi Modality Viewer (MPR) • Peripheral Vessel Probe • CT imprimare • CT Aplicatii Abdominale • CT Cercul lui Willis • CT Carotide • CT Larynx Airway • CT Musculoskeletal • CT Renal • CT Runoff • CT Urograf • CT 3D/4D reconstructie • CT Vascular Aorta • Inscriere CD/DVD • Instrumente de masurare, ajustari, redacatari a volumelor obtinute • Rapoarte editabile • Vizualizare vase Programul sa corespunde totalmente formatului Dicom 3.0, cu posibilitati de upgradare continua a otiunilor si aplicatiilor necesare.
3310000-1 | 2 | Statie de lucru pentru medicul imagist la dispozitivul de tomografie computerizata Aquilion Prime | Statie de lucru pentru medicul imagist la dispozitivul de tomografie computerizata Aquilion Prime |  |  |  | 1 Statie de lucru pentru medicul imagist la dispozitivul de tomografie computerizata Aquilion Prime Bloc de sistem : -CPU min. Intel Xeon 3,6 Ghz; -HDD min. 2TB; -RAM min. 32 Gb -Video cartela: min. Quadro 5Gb -Mouse/Keyboard -Monitoare min. 24 inci (Medical) Luminozitate min 350 CD/m2 Rezolutie min. 2.3 Mgpixel -Sistem de operare min. Windows 10 sau alt sistem de operare echivalent cu ar fi Linux, MS Dos, alte. Software specializat pentru analiza si descrierea volumelor primite de la CT Aquilion Prime .Integrare cu baza de date a tomografului. Aplicatii necesare: • Vizulizare Multi Modality Viewer (MPR) • Peripheral Vessel Probe • CT imprimare • CT Aplicatii Abdominale • CT Cercul lui Willis • CT Carotide • CT Larynx Airway • CT Musculoskeletal • CT Renal • CT Runoff • CT Urograf • CT 3D/4D reconstructie • CT Vascular Aorta • Inscriere CD/DVD • Instrumente de masurare, ajustari, redacatari a volumelor obtinute • Rapoarte editabile • Vizualizare vase Programul sa corespunde totalmente formatului Dicom 3.0, cu posibilitati de upgradare continua a otiunilor si aplicatiilor necesare.
3310000-1 | 3 | Dispozitiv pentru coagulare oftalmică (criocoagulator caracteristici avansate) | Dispozitiv pentru coagulare oftalmică (criocoagulator caracteristici avansate) |  |  |  | Parametrul Specificația Descriere Dispozitivul de criocoagulare sau de crioterapie este destinat pentru tratamentul bolilor oculare cu ajutorul temperaturilor scăzute. Display LCD Butoane ≥ 2 Tipurile de gaze posibilitatea de lucru cu N2O și CO2 medical în cilindri non-simfonici Temperatura N2O ≤ -50 grade CO2 ≤ -55 grade Intervalul de operare cu gazele medicale ≥ 31-45 bar Setarea timpului a procedurii 1 - 60 sec. Presiunea maximă a cilindrului ≥ 60 bar Porturi conectare cu balonul de gaze ≥ 1 evacuarea gazelor ≥ 1 atașarea sondei ≥ 1 conetarea pedalei ≥ 1 Procedurile posibile de operare dezlipirea de retină, retinopatie prematură, vitrectomie, glaucomă, crioextracția lentilei, trichiazis (altele să fie indicate). Funcţie de autotestare da Indicatoare acustic vizual Control volum sunet da Alimentarea, 220 V, 50 Hz da Accesorii și consumabile: Sonde, reutilizabile Retinală standardă 1 buc. Extinsă standardă 1 buc. Glaucomă 1 buc. Intravitreală 1 buc. Trichiazis 1 buc. Capace protectoare pentru toate sondele câte 1 set. pentru fiecare sondă Set de garnituri pentru toate sondele câte 1 set. pentru fiecare sondă Cilindri Cu CO2, tip VF 1 buc. Reductor pentru cilictru de CO2 2 buc. Adaptor pentru cilindru de CO2 2 buc. Furtun pentru cilindru de CO2 (2 m) 1 buc. Furtun de evacuare a gazelor (2 m) 1 buc. Cheie reglabilă pentru cilindre de CO2 și N2O 1 buc. Cablu de rețea 1 buc. Siguranțe de rezervă 2 buc. Cutie pentru sterilizarea sondelor 2 buc. Filtre de umiditate 5 seturi, (după recomandarea producătorului) Pedală 2 buc. Troliu Să se indice modelul oferit model Mobil, min. pe 4 roți da Minim 2 roți cu frînă da Minim 1 sertar/coș/poliță pentru accesorii da Mîner pentru transportare da Altele Garanție ≥ 2 ani Certificate CE, ISO Manuale de utilizare în limba de stat Manual de service limba engleză, rusă sau română Service Kit kit inclus pentru perioada de ≥ 2 ani Transportare la locul necesar da Instalare și testare da Deservire în perioada de garanție da Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces
3310000-1 | 4 | Ureterorenoscop | Ureterorenoscop |  |  |  | Ureterorenoscop flexibil unica folosinta Lungimea 650 - 700mm Timpul de utilizare minim 4 ore Diametrul canalului de lucru nu mai mare de 3.6 fr. Diametrul canalului exterior nu mai mare de 6.5 fr. Cimp de vedere " minim 90 grade (10 bucati in set)" Videoprocesor si display cu diagonala minima de 12 inch rezolutia minima 1024x768
3310000-1 | 5 | Sistem videoendoscopic pentru videocolonoscopie (caracteristici avansate) | Sistem videoendoscopic pentru videocolonoscopie (caracteristici avansate) |  |  |  | Descriere Sistem video pentru investigarea internă , destinat pentru a vizualiza şi trata afecţiuni în interiorul intestinului gros. Parametrul Specificația Videoprocesor Intrări cameră ≥ 1 Imaginea UHD, 4K upscaling Controale / caracteristici Ajustare nuanță da Iluminare auto Balans de alb auto Acuitate da Înghetarea imaginii da Reducerea zgomotului imaginii da Iris automat da, minim 3 moduri Zoom electronic da Reglarea tonurilor de culoare minim 8 pași pe poziție Videocompensare da compozit, Y/C ≥1 Digital (12G-SDI) da Digital (DVI, SDI, HD-SDI) da Tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei da Sursa de lumină Tip separat sau integrată cu procesorul Tip lampă Xenon sau LED Timp de viață lampă ≥1000 h Putere lampă ≥ 300 W pentru lampa Xenon, pentru lampa LED echivalentul la ≥ 300 W Putere lampă de rezervă ≥ 150 W, (doar in cazul lampii Xenon) Contor lampă da Mod standby da Lampă de rezervă da, (doar in cazul lampii Xenon) Periferice disponibile Display medical 4K ≥ 32 inch Unghi de vedere min. 178 grade Rezoluție ≥ 3840 x 2160 Posibilitatea de stocare a datelor prin cel puțin una din metode DVD / SD-card / memory stick USB / HDD portabil Înregistrare a datelor pacienților (minim ID, nume, sex, data nasterii, varsta, comentariu) ≥ 50 înregistrări Tastatura pentru introducerea datelor, tastare multilingva care poate tasta si semnele diacritice da Suport pe rotile Cu braț mobil pentru monitor LCD Cu suport culisant pentru tastatura Cu suport pentru minim 2 endoscoape Cu transformator de izolare care să permită conectarea dispozitivelor de pe troliu și pentru a proteja medicului cât și a pacientul Cu roți cu frînă Sistem de furnizare a aerului/apei minim 3 regimuri de lucru volumul vasului pentru apă minim 250 ml Pompă de irigare separată Preîncălzirea lichidului da, până la 37 °C, ± 3 °C Volumul vasului cu lichid ≥ 1 L Pompa de irigare compatibil cu: Olympus, Fujinon, Pentax Posibilitatea de irigare prin canalul adițional și prin canalul de biopsie la folosirea adaptorului Buton de pornire/stingere da Debit maxim a portului auxiliar de apă ≥ 0 - 300 ml/min. Debit maxim a canalului de biopsie ≥ 0 - 600 ml/min. Fixator de vas da Pompă peristaltică da Alimentarea 220 V, 50 Hz Posibilitate de combinare cu insuflatorul CO2, pentru a minimiza spațiul ocupat pe troliu da Accesorii: Pompă peristaltică de rezervă 1 buc. Vas pentru lichide 1 buc. Pedală 1 buc. Set de accesorii pentru conectarea pompei și punerea în funcțiune (tuburi, conectori și adaptoare) pentru endoscoapele din instutuție, se discută la momentul livrării 10 set. Dispozitiv pentru înregistrarea video a imaginii video-endoscopice Memoria de stocare minim 1 Tb (HDD sau SSD) Memoria operativă minim 8 Gb Procesor minim i5 gen 10 sau analogic Calitatea de înregistrare Full HD Posibilitatea de stocare a imaginii de la trusele endoscopice existente în instituție da Sistem de aspirație Să se indice modelul oferit modelul Tip Separat de procesor Volumul rezervorului ≥ 1,4 litri Vid da Dirijarea nivelului de aspirare în trepte Accesorii: Sursa de lumină modelul oferit 1 unit. Pompă inclusă 0,3- 0,6 Pa Lampă halogen de rezervă 2 unit., (doar in cazul lampii Xenon) Piesă bucală 2 unit. Tester automat 1 unit. (să se indice modelul) Aspirator endoscopic ≥0.85 bar Vas de revervă pentru aspirator ≥ 1,4 litri, 1 unit. Filtre pentru aspirator 5 unit. Monitor 1 unit. Troliu cu transformator de izolare pentru excluderea electrocutarii pacientilor si medicilor in timpul procedurilor 1 unit. (să se indice modelul) Polițe reglabile la înălțime 4 unit. Videocolonoscop Să se indice modelul oferit modelul Tip HDTV / HD ≥ 1920x1080 pixeli Compatibilitatea cu Tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei da Tubul de inserție Lungimea totală ≥ 1900 mm Lungimea de lucru ≥ 1600 mm Diametrul exterior ≤ 13.2 mm Canalul de lucru Diametrul ≥ 3.7 mm Optica Unghiul cîmpului de vedere (min.) ≥140 grade Înclinarea cîmpului vizual 0 grade Adîncimea cîmpului vizual 2 - 100mm în regim normal Rata de deflecție Sus/jos 180 grade Stînga/dreapta 160 grade Schimbarea ridigitatii manuale in timpul investigatiei da Cu conector la sursa de lumină care nu necesită capac de etanșare a contactelor electrice pentru a putea fi imersat în apă, evitându-se astfel defecțiunile datorită pătrunderii apei în interiorul endoscopului prin imersarea lui fără capacul de etanșare da Funcționalitatea mîinerului de dirijare Butoane ≥ 4 Înghețarea imaginii da Eliberarea imagini da Capturare imaginii da Reglarea intensității lumnii da Reglarea tonului de culoare (filtre optice) da Modificarea contrastului da Pornirea / oprirea pompei suplimentare de apa Zoom electronic da Canal suplimentar de apa prin care se poate pompa apa in jet pentru a permite curatarea colonului de mucus sau reziduuri da Spălarea obiectivului da Imersibil da Metode de sterilizare Chimic Etilen oxid opțional Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare Altele: Garanție ≥ 2 ani Certificate CE, ISO Manuale de utilizare în limba de stat Manual de service limba engleză, rusă sau română Transportare la locul necesar da Instalare și testare da Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces Deservire în perioada de garanție da Descriere Aparat oftalmic cu laser, proiectat pentru operații de microchirurgie pe segmentele anterioare și posterioare folosind un fascicul focalizat al unui laser YAG pulsat într-un mod Q-switched. Parametrul Specificația Display Ecran încorporat care afișează numărul de fotografii și indicator de energie LED sau LCD Modulul YAG (Laser) Laser Tipul Nd: YAG Unda 1064 nm Puterea (Energia) "continuu, 0.5 - 10 mJ (în Single Pulse), cu 0,1 mJ pași și/sau incrementarea să aibă loc în 10 pași total " Durata impulsului ≤ 4 ns Fascicolul Diodă roșie ≤ 670 nm ≤ 1 mW, variabilă Mărimea fascicolului ≤ 10 μm Filtrul de protecție laser da, încorporat Unghiul de tratament ≤ 16° Rata de impulsuri ≤ 3 Hz Moduri de acțiune 1, 2 sau 3 impulsuri Schimbarea focalizării, posterior în 3 trepte: 0 - ≤ 350 µm Tipul de răcire cu aer, internă Transmiterea undei de laser prin modulul lampei cu fantă da Modulul lampei cu fantă Sistemul de iluminare Lățimea fantei,mm 1-10 minimum, adjustabilă Lungimea fantei, mm 1-10 minimum, adjustabilă Rotirea, grade 0-90 Filtre Minim: albastru, verde, absorbție de căldură Microscopul Tipul Binocular Mărirea oculară 10x - 12.5x Mărire microscop, reglabil 5/6-6,3x, 8/9-10x, 12/16x, 20/25-28x, 32/40-42x Filtre da, integrate Gama de reglare a dioptriei, dioptrii (D) de la -8 la +8 minim Iluminarea din inferior Sursa halogen, LED Joystick da Alimentarea, 220 V, 50 Hz da Accesorii Setul standard 1 set. Husa de protecție antipraf 1 buc. Masa cu roți și cu mecanism electric de ridicare pe vertical; pentru amplasarea centrală a lampei cu fante și a modulului YAG 1 buc. Ochelari de protecție de la laser 2 buc. Pedală 1 buc. "Lampă de rezervă, doar in cazul lămpii halogen" 1 buc. Altele Garanție ≥ 2 ani Certificate CE, ISO Manuale de utilizare în limba de stat Manual de service limba engleză, rusă sau română Instalare și testare da Transportare la locul necesar da Deservire în perioada de garanție da Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces
3310000-1 | 6 | YAG Laser ND | YAG Laser ND |  |  |  | Descriere Aparat oftalmic cu laser, proiectat pentru operații de microchirurgie pe segmentele anterioare și posterioare folosind un fascicul focalizat al unui laser YAG pulsat într-un mod Q-switched. Parametrul Specificația Display Ecran încorporat care afișează numărul de fotografii și indicator de energie LED sau LCD Modulul YAG (Laser) Laser Tipul Nd: YAG Unda 1064 nm Puterea (Energia) "continuu, 0.5 - 10 mJ (în Single Pulse), cu 0,1 mJ pași și/sau incrementarea să aibă loc în 10 pași total " Durata impulsului ≤ 4 ns Fascicolul Diodă roșie ≤ 670 nm ≤ 1 mW, variabilă Mărimea fascicolului ≤ 10 μm Filtrul de protecție laser da, încorporat Unghiul de tratament ≤ 16° Rata de impulsuri ≤ 3 Hz Moduri de acțiune 1, 2 sau 3 impulsuri Schimbarea focalizării, posterior în 3 trepte: 0 - ≤ 350 µm Tipul de răcire cu aer, internă Transmiterea undei de laser prin modulul lampei cu fantă da Modulul lampei cu fantă Sistemul de iluminare Lățimea fantei,mm 1-10 minimum, adjustabilă Lungimea fantei, mm 1-10 minimum, adjustabilă Rotirea, grade 0-90 Filtre Minim: albastru, verde, absorbție de căldură Microscopul Tipul Binocular Mărirea oculară 10x - 12.5x Mărire microscop, reglabil 5/6-6,3x, 8/9-10x, 12/16x, 20/25-28x, 32/40-42x Filtre da, integrate Gama de reglare a dioptriei, dioptrii (D) de la -8 la +8 minim Iluminarea din inferior Sursa halogen, LED Joystick da Alimentarea, 220 V, 50 Hz da Accesorii Setul standard 1 set. Husa de protecție antipraf 1 buc. Masa cu roți și cu mecanism electric de ridicare pe vertical; pentru amplasarea centrală a lampei cu fante și a modulului YAG 1 buc. Ochelari de protecție de la laser 2 buc. Pedală 1 buc. "Lampă de rezervă, doar in cazul lămpii halogen" 1 buc. Altele Garanție ≥ 2 ani Certificate CE, ISO Manuale de utilizare în limba de stat Manual de service limba engleză, rusă sau română Instalare și testare da Transportare la locul necesar da Deservire în perioada de garanție da Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces
3310000-1 | 7 | Aparat pentru sutură mecanică a organelor | Aparat pentru sutură mecanică a organelor |  |  |  | Cantitate 1 aparat Destinaţie Aparatul pentru aplicarea suturilor mecanice în timpul interveţilor chirurgicale la stomac, intestinul gros, intestinul subţire, suturarea ţesutului pulmonar şi a altor organe Tip reutulizabil Specificaţie tehnica Lungimea suturii mecanice 60mm. Tipul suturii Două rînduri de suturi Dimensiunile scoabelor tip П 0,3x4,0x4,8 mm Dimensiunile suturii De la 1,0mm până la 2,3 mm. aliaj Metal inoxidabil, rezistent la dezinfectanţi şi la sterilizare Dotatare Casete din plastic pentru scoabe Casete din plastic reutilizabile - 10 bucăţi
3310000-1 | 8 | Camera oxigenoterapie | Camera oxigenoterapie |  |  |  | Capacitate Persoană cu masă corporală min. 135 kg. Parametrii interni Diametru 900mm, lungime aproximativ 2350mm Presiunea de lucru 1.5 – 3 bar. Supapele ce reglează presiunea 2 supape 1.5 bar și 2 supape 3 bar Supapa de acțiune în situații extreme prezentă Concentratorul de O2 Productivitatea ≥ 5 l/min 93% Sistema de control combinată cu condiționer Viteza fluxului de aer Se reglementează 45-85 l/min Filtru de aer dublu Suprafața instalației 1/2,5 m
3310000-1 | 9 | Ferestrău electric chirurgical pentru amputaţii , reutilizabil | Ferestrău electric chirurgical pentru amputaţii , reutilizabil |  |  |  | Destinaţie Aparatul destinat pentru tăiere ţesuturilor osoase tubulare de diferitte dimensiuni. Utilizat în intervenţiile de amputaţie. 4 Specificaţie tehnica Dipozitivul de lucru ( Ferestrăul) Votajul de lucru aproximativ 14,4 V. Putere de ieşire +/= 90 W Creterea tempereraturii aparatului în timpul lucrului -/= 20 0C Viteza de lucru- 0-20 000 osc/min. Zgomot- ≤ 70 db. Dispozitiv de incărcare a bateriilor AC 220-240 V, 50HZ-60Hz Baterii Rezerva bateriei- 2 ore. Material, rezistent la dezinfectanţi şi la sterilizare , 135 0C 5 Dotatare Baterii de rezerva 2 piese Încarcator baterii 1 piese Lame de ferestrău 2 piese
3310000-1 | 10 | Lupa binoculara cu lumina pentru fixare pe cap | Lupa binoculara cu lumina pentru fixare pe cap |  |  |  | Tip unealtă: Lupă binoculară (mărirea x1.8…x4.8) Sursă de alimentare: 2 baterii 1,5V LR03 (AAA) Asigura protectia cimpului vizual de lumina laterala nedorita da Examinarea de imagini marite cu ambii ochi x1.8 - x3.7 Iluminarea cimpului de observatie din surse proprii da Indepartarea rapida a lentilelor din cimp vizual da Marire graduala X1.8 / x2.3 / x3.7 / x4.8 Permit lucrul cu ochelari de corectie da Posibilitate de schimbare rapida a gradului de marire da Prevazute cu doua surse de lumina independente da
3310000-1 | 11 | Refractometru automat | Refractometru automat |  |  |  | Mod de masurare: K/R - masurarea refracției/ keratometrie da REF măsurarea refracției da KER măsurarea keratometrică da Măsurarea refracției: Axa: 0 - 180 (pas 1) Distanța pupilară: 10 - 85mm Diametrul minim al pupilei ± 2.0mm Ținta: Ținta automată de ceață Masurare cheratotermica: Raza de curbura: 5*10mm (cu un pas de 0.01mm) Forta de refractive: 33.75D - 67.50D (pas 0.12/0.25D) Puterea cilindrică: 0.00 ±15.00D (pas 0.12/0.25D) Axa: 0 - 180 (pas 1) Diametrul corneei: 2.0 - 12.0 mm Specificații hardware Monitor LCD color min. 7 inch Imprimanta "Imprimanta termică cu încărcare ușoară și tăietor automat" da Economie de energie 5/15 minute da Iesire date RS/232 / Bluetooh da Alimentare 240V da
3310000-1 | 12 | Scaner oftalmic si pasimetru | Scaner oftalmic si pasimetru |  |  |  | Opțiunea de scanare Frecvența 10 MHz Precizia măsurării lungimii axiale ≤ 0.05 mm Adîncime ≥ 40mm Viteza de propagare 1641.1532 Date de iesire Cornea, camera anterioara, lentil, umorul vitros, lungimea axială Calcul IOL: "6 metode generale, Srk2, Srk/t, Binkhort II, Hoffer Q, Hollady, Haigis" Mod implicit pentru ochi: Normal, dens, afhakic, PMMA, silicon, acrylic, cataracta și 2 moduri personalizate Modulul Pasimetru Frecvența 20 MHz Precizie de măsurare a corneei: <0,01 mm Adîncime: 0,15 mm-1,5 mm Viteza de propagare: 1640 Ieșirea datelor: Grosimea corneei Metoda de măsurare: Modul de măsurare a contractului Alți parametri: Cistiga: 99 dB Ecran tactil colored: ≥ 6 inchi Rezoluția ecranului: ≤ 0,1 mm Informații de ieșire: Date din 10 grupuri, calculul mediei și deviației standard Locație de stocare: ≥ 200 de copii ale datelor examinilor Imprimare: Imprimantă termică rapidă incorporată
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 10) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată | beneficiar
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3310000-1 | 1 | Dispozitiv automat pentru resuscitare cardio-pulmonară | Dispozitiv automat pentru resuscitare cardio-pulmonară | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | 1833333 | CNAMUP
3310000-1 | 2 | Statie de lucru pentru medicul imagist la dispozitivul de tomografie computerizata Aquilion Prime | Statie de lucru pentru medicul imagist la dispozitivul de tomografie computerizata Aquilion Prime | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | 416666 | SCM Treime
3310000-1 | 3 | Dispozitiv pentru coagulare oftalmică (criocoagulator caracteristici avansate) | Dispozitiv pentru coagulare oftalmică (criocoagulator caracteristici avansate) | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | 458333 | SCM Treime
3310000-1 | 4 | Ureterorenoscop | Ureterorenoscop | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | 179166 | SCM Treime
3310000-1 | 5 | Sistem videoendoscopic pentru videocolonoscopie (caracteristici avansate) | Sistem videoendoscopic pentru videocolonoscopie (caracteristici avansate) | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | 1000000 | SCM Treime
3310000-1 | 6 | YAG Laser ND | YAG Laser ND | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | 500000 | SCM Treime
3310000-1 | 7 | Aparat pentru sutură mecanică a organelor | Aparat pentru sutură mecanică a organelor | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | 40000 | SCM Arh. Mihail
3310000-1 | 8 | Camera oxigenoterapie | Camera oxigenoterapie | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | 630000 | SCM Arh. Mihail
3310000-1 | 9 | Ferestrău electric chirurgical pentru amputaţii , reutilizabil | Ferestrău electric chirurgical pentru amputaţii , reutilizabil | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | 50000 | SCM Arh. Mihail
3310000-1 | 10 | Lupa binoculara cu lumina pentru fixare pe cap | Lupa binoculara cu lumina pentru fixare pe cap | bucată | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | 6666 | SR Drochi
3310000-1 | 11 | Refractometru automat | Refractometru automat | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | 96500 | SR Drochi
3310000-1 | 12 | Scaner oftalmic si pasimetru | Scaner oftalmic si pasimetru | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | 89000 | SR Drochi
[5 empty] | Suma total: |  |  | 0 | 0 |  | 5299664
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________