## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 14 )
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință | Beneficiar
33100000-1 | 1 | Frigider combinat cu congelator 200/100L | Frigider combinat cu congelator 200/100L |  |  |  | Frigider combinat cu congelator Configurație: Vertical, cu încărcare orizontală; Capacitatea interna a camerei frigiderului: 200 litri +/- 10%; Capacitatea interna a camerei congelatorului: 100 litri +/- 10%. Temperatura minimă setabilă(frigider) ≤+2°C Temperatura maximă setabilă(frigider) ≥+8°C Temperatura minimă setabilă(congelator) ≤ -20°C Temperatura maximă setabilă(congelator) ≥ -10°C Polițe incluse (frigider): ≥ 4 Polițe incluse (congelator): ≥ 2 Dotat cu mecanism de blocare a ușii; Ușă netransparentă Construcție interioară: inox sau material non coroziv; Construcție exterioară: material non coroziv sau cu acoperire anticorozivă; Dotat cu rotile pentru transportare Izolare termică: minim 40 mm poliuretan (PUR) Interfață: Ecran grafic, digital multifuncțional, ≥4 inch Afișare pe ecran a graficului de temperatură, dotat cu Data Logger Dotat cu port USB pentru exportare date Dotat cu port de acces pentru senzor extern Alarme: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric, abatere temperatură, etc. Dotat cu baterie internă pentru alarmă și menținerea datelor Refrigerent cu GWP <150, ODP=0 Dezghețare automată (frigider) Convecție forțată (frigider) Posibilitate monitorizare de la distanță Alimentarea electrică: 210 - 240V, 50 Hz. Dimensiuni externe: H ≤1970 mm, A și L<750mm Dotat cu stabilizator de tensiune. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2026. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. |  |  | SCMC V. Ignatenco
33100000-1 | 2 | Frigider medical cu două uși 1400L | Frigider medical cu două uși 1400L |  |  |  | Frigider medical cu două uși pentru păstrarea medicamentelor și testelor cu condiții speciale de păstrare. Frigider medical cu doua uși pentru păstrarea medicamentelor și testelor cu condiții speciale de păstrare Temperatura de lucru 1400L +/-10% Temperatura de lucru 0/+10C Material interior: inox minim AISI 304 Material exterior: material anticoroziv vopsit în alb Izolarea poliuretanica ≥80mm Refrigerent cu GWP <150, ODP=0 Acuratețe și reglarea temperaturii: 0.1C Rafturi: ≥8 Alarmă: temperatura, ușa deschisă și lipsa tensiunii de alimentare. Inregistrare grafic a temperaturii prin USB Fără condensare Garnitură ușa din cauciuc cu curațare facilă Dotat cu 4 roți Nr uși- 2 buc Alimentare electrică: 230V |  |  | Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorbă
33100000-1 | 3 | Frigider 30-130l | Frigider 30-130l |  |  |  | Frigider 30-130l Descriere: Frigider pentru păstrarea medicamentelor la temperaturi controlate (2-8°C), cu monitorizarea și înregistrare constantă a temperaturii, astfel încât să fie garantată menținerea calității, siguranței și eficității produselor medicamentoase. Temperatura +2 până la +8°C Material: Interior: Placa de aluminiu cu material de pulverizare sau alt material non-coroziv Exterior: oțel acoperit cu pulbere sau alt material non-coroziv Decongelare: automată Răcire: Metoda de răcire: Racire directa a aerului Grosime izolatie: ≥50 mm Refrigerent cu GWP <150, ODP=0 Acuratete temperatura: 0.1 C Interfata PC: minim USB Afisaj: Digital LED cu microprocessor Numar de rafturi: ≥3 Dimensiuni interioare (L*l*h): ≤554*510*558 mm Dimensiuni exterioare (L*l*h): ≤650*625*810 mm Alarme audio-vizuale: Devieri de temperatură Întreruperea alimentării Eroare USB datalogger Eroare de comunicare eroarea senzorului Ușa deschisă Accesorii: Să fie încluși toate acesoriile necesare pentru îndeplinirea funcțiilor solicitate. Garantie: 12 luni |  |  | IMSP Centru Republican de Reabilitare pentru copii
33100000-1 | 4 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale | Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale |  |  |  | Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale Cod 400141 Descriere Dispozitiv pentru fizioterapie destinat pentru tratamentul cu curenți electrici de frecvență joasă, medie și înaltă Parametru Specificaţie Aplicații stimulare nervoasă și stimulare musculară opțional: tratamentul bolilor venoase Tip Portabil Canale pentru electroterapie ≥ 2 buc Alarma finalizare tratament obligatoriu Programe presetate de lucru: Curenti diadinamici Curenti interferențiali Curenti galvanici Electroforeză (ionoforeză) Faradic sau neofaradic Curenți de frecvență medie Curenți sinusoidali Stimulare de inalta tensiune TENS Stimulare Kotz Curenti Trabert (Ultra Reiz) Tonoliză EMS (Stimulare electrică musculară) Calcul automat al reobazei, cronaxiei – obligatoriu Timpul de tratament diapazon minim 1-60 min Semnal acustic finalizare tratament obligatoriu Alimentare 230V ± 10%, 50 Hz Accesorii Accesorii Cabluri bipolare 4 buc., să se indice codul produsului Electrod electroterapie 4 buc. din cauciuc/silicon, dimensiuni 40-50 cm2, să se indice codul produsului Electrod electroterapie 4 buc. din cauciuc/silicon, dimensiuni 70-80 cm2, să se indice codul produsului Electrod galvanizare/ionoforeză - 4 buc. din metal (plumb/aluminiu), dimensiuni 40-50 cm2, să se indice codul produsului Electrod galvanizare/ionoforeză - 4 buc. din metal (plumb/aluminiu), dimensiuni 70-80 cm2, să se indice codul produsului Bandă de fixare din cauciuc pentru electrozi - 4 buc. să se indice codul produsului Căptușele din bumbac/viscoză pentru electod din metal (plumb/aluminiu), dimensiuni 40-50 cm2 - 8 buc, să se indice codul produsului Căptușele din bumbac/viscoză pentru electod din metal (plumb/aluminiu), dimensiuni 70-80 cm2 - 8 buc, să se indice codul produsului |  |  | AMT BOTANICA
33100000-1 | 5 | Set tur laparoscopic, inclusiv tot setul de instrumente chirurgicale | Set tur laparoscopic, inclusiv tot setul de instrumente chirurgicale |  |  |  | Laparoscop Descriere Set pentru laparoscopie pentru vizualizare și intervenții. Accesorii (sursă de lumină, insuflatori, instrumente chirurgicale, trocar). Parametrul Specificația Video procesor cu Cap cameră Semnale video de ieșire: HDMI, DVI Reglaj automat al culorilor, Reglaj automat al intensității luminoase, Reglaj automat al sensibilității la iluminare scăzută Cap cameră 3 CCD cu chip / CMOS Cuplare automată pe telescop Adapter video integrat în capul camerei min. 4K Mod de lucru pentru vizualizare fluorescenta Tehnologii de iluminare pentru vizualizarea vaselor, detectarea punctelor de hemoragie, alte Total imersibil în substanțe de dezinfectare Adaptor video autoclavabil Sursa de lumină lampă xenon sau LED timp de lucru a lămpii- minim 30000ore puterea- minim 250 W la lumina Xenon Mod de lucru pentru vizualizare fluorescenta lampă de rezervă (doar in cazul lampi xenon) reglarea intensității luminii- regim automat reglarea intensității luminii- regim manual Cablu fibră optică Diametru- 4-5 mm Lungime- 250- 300 cm Cu rotire liberă în jurul axei autoclavabil cantitatea- 7 unit. Telescop optic- laporoscop Unghi de vedere laterală- 29- 31 grade Diametrul extern- nu mai mic de 9 mm, max 11 mm, Lungime- minim 30cm Pentru vizualizare fluorescenta Adaptoare incluse pentru lumină Storz, Olimpus, Wolf autoclavabil cantitatea- 7 unit. Trocar pentru instrumente 10-11 mm Componente: Canulă cu vîrf oblic standard, vîrf trocar piramidal, cu sistem de oprire insuflare, supapă cu clapetă metaliă diametrul 10-11 mm lungime:5- 16 cm 90-150mm cantitatea- 7 unit. Trocar pentru instrumente de 5-6 mm Componente: Componente: Canulă cu vîrf oblic standard, vîrf trocar piramidal, cu sistem de oprire insuflare, supapă cu clapetă metaliă diametrul 5-6 mm lungime:5- 16 cm 90-150mm cantitatea- 7 unit. Trocar pentru instrumente de 12-13.5 mm Componente: Componente: Canulă cu vîrf oblic standard, vîrf trocar piramidal, cu sistem de oprire insuflare, supapă cu clapetă metaliă 12-13.5 mm lungime:5- 16 cm 90-150mm, cantitatea- 7 unit. Reductor 1 unit. Tip basculant 10/5- 11/5 mm Reductor 1 unit. Tip basculant 12/5- 13/5 mm Pensă pentru disecție/apucare, rotativă Maryland Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare) Vîrf tip Maryland cu lungimea 14-16mm sau 21-23mm Diametru 5 mm Lungime 320-370 mm Mîner metalic fără cremalieră cantitatea- 7 unit. Pensă pentru disecție/apucare, rotativă 360 grade Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare) Vîrf unghi drept, 90 grade cu lungimea 14-16mm sau 24-26mm Diametru 5 mm, Lungime 320-370 mm, Mîner fără cremalieră cantitatea- 7 unit. Pensă pentru disecție/apucare fermă, rotativă 360 grade Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare) Vîrf alungit, bont, rotungit, fălci striate Diametru 5 mm Lungime 320-370 mm Mîner cu cremalieră și cu pin HF autostatic cantitatea- 7 unit. Pensă tip aligator rotativă 360 grade Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare) Vîrf tip dinti aligator Diametru 5 mm, Lungime 320-370 mm Mîner fără cremalieră, cantitatea- 7 unit. Pensă apucare atraumatică, rotativă 360 grade Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare) Vîrf lung rotungit serat atraumatic cu simplă acțiune Diametru 5 mm, Lungime 320-370 mm Mîner cu cremalieră cu mufă conectare la cauter, cu suprafața mare de contact cu degetele cantitatea- 7 unit. Pensă prehensiune, atraumatică Vîrf ușor curbat, lung, fenestrat serat atraumatic Diametru 5 mm, Lungime 320-370 mm, Cu o singură deschidere cantitatea- 7 unit. Pensă apucare atraumatică, rotativă 360 grade Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare) Vîrf lung suplu, rotungit fenestrat serat atraumatic cu simplă acțiune Lungime vîrf activ 23-25 mm, Diametru 5 mm Lungime 320-370 mm, Mîner cu cremalieră cu mufă conectare la cauter, cantitatea- 7 unit. Pensă extractoare, rotativă 360 grade Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare) Vîrf tip Crocodil 2x3 dinți Lungime vîrf activ 26-36 mm Diametru 5 mm, Lungime 320-370 mm, Mîner cu cremalieră , cantitatea- 7 unit. Pensă prehensiune fenestrată Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare) Vîrf cu fălci plate, lungi, fenestrate, cu dinți 2x4, Lungime vîrf activ 14-26 mm Diametru 5 mm, Lungime 320-370 mm, Mîner cu cremalieră , cantitatea- 7 unit, Insert pensă BABCOCK Sistem modular: teacă, insert, mîner Lungime 320-370 mm, Vîrf tip BABCOCK lung, Lungime fălci: minim 30 mm- max 50 mm Mîner cu cremalieră, cantitatea- 7 unit. Pensă extractoare, crocodil, rotativă 360 grade Crocodil Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare) Vîrf tip Crocodil 2x3 dinți, Lungime vîrf activ 14-24 mm Diametru 5 mm, Lungime 320-370 mm Mîner cu cremalieră , cantitatea- 7 unit. Pensă pentru recuperare calculi Vîrf cu cupe mari Lungime vîrf activ 22-34 mm Diametru 10 mm Lungime 320-370 mm cantitatea- 7 unit. Pensă bipolară laporoscopică Fălci netede ușor curbate Lungime vîrf activ 15-21 mm Pentru disecție și apucare Diametru 5 - 10 mm Lungime 320-370 mm Mîner fara cremalieră cantitatea- 7 unit. Foarfecă rotativă, 360 grade (Metzenbaum) Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare) Lame curbe, lungi Lungime activă lame 15-20 mm Diametrul 5 mm Lungime 320-370 mm Mufă conector HF cantitatea- 7 unit. Electrod de coagulare și disecție, în formă de L Diametrul 5 mm Lungime 320-370 mm Mufă conector HF cantitatea- 7 unit. Electrod de coagulare și disecție în formă de spatulă Diametrul 5 mm Lungime 320-370 mm Mufă conector HF cantitatea- 7 unit. Electrod de coagulare și disecție în formă de bilă Diametrul 5 mm Lungime 320-370 mm Mufă conector HF cantitatea- 7 unit. Depărtător metalic în evantai Diametrul 10 mm min. 3 degete Lungime 320-370 mm cantitatea- 7 unit. Port- ac laporoscopic Mîner autostatic curb tip pistol Fălci tratate special pentru stabilirea acului, curbe la stînga Cu inserție de tungsten carbid Diametrul 5 - 10 mm Lungime 320-370 mm cantitatea- 7 unit. Aplicator clipuri titan ML, rotativ 360 grade Diametrul 10 mm Lungime 320-370 mm Prevăzut cu port de lavaj cantitatea- 7 unit. Clipuri titan medii-mari ML cantitatea- 100 cartridge. Tub cu ac pentru puncții Lungime 320-370 mm Diametrul 5 mm cantitatea- 7 unit. Canulă irigare/aspirație Canulă metalică cu mîner tip robinet Diametrul exterior 5 mm Lungime 320-370 mm Canula cu perforații la capăt cantitatea- 7 unit. Monitor Diagonala minim 54 inch Afișare cu matrice activă TFT sau LCD Rezoluție 3840x2160 Unghi de verere minim 85 grade Semnale de intrare HDMI Troliu pentru echipament Utilizare în sala de operație Roți blocabile Suport pentru balon Suport pentru monitor Insuflator electronic Debit de insuflare- 20-35 l Evacuare automată a fumului Circuit de evacuare fum separat față de cel de insuflare Afișarea parametrilor presetați (debit, presiune, gaz consumat) Reglare debit de insuflare Domeniu debit de insuflare de la 0,5 pînă la 35 l/min. Reglare continuă Tub de insuflare cu incalzirea gazului CO2, reutilizabil Alarmă la lipsa gazului de insuflare Furtun de conectare la butelia de înaltă presiune Butelie de CO2 capacitate minimă de 17 l Să permită alimentarea cu gaz atît de la tub de înaltă presiune direct, fără reglator, cît și de la sistemul central de gaz al spitalului, de joasă presiune Pompă de spălare automată Sisteme separate de spălare, aspirație Debit de spălare minim 1,2 l/min Presiune de spălare min. 200 mm Hg Debit de aspirație min. 1,2 l/min. Set de tubulatură reutilizabilă, autoclavabilă Electrocuagulator Platformă energetică electrochirurgicală, care furnizează energii avansate în etanșarea și tăierea vaselor, destinată procedurilor laparoscopice și chirurgicale deschise, bazate pe generare de energie. Canale de ieșire minim: Monopolar, Bipolar si Sigilare vase Tăiere pura monopolara ≥ 300 W Tăiere blend monopolara ≥ 200 W Coagulare Fulguratie monopolara ≥ 120 W Coagulare Soft monopolara ≥ 120 W Coagulare Spray monopolara ≥ 100 W Coagulare bipolara ≥ 70 W Sigileaza vase de sânge şi limfatice până la și inclusiv 7 mm în diametru, cu arsuri colaterale minime ale țesuturilor Tehnologie de măsurare în timp real a modificărilor în țesut (”Tissue Sensing Technology” sau ”Adaptive Tissue Technology” sau ” Intelligent Tissue Monitoring” sau altele). Funcţie de autotestare - obligatoriu Indicatoare - acustic și vizual Control volum sunet - obligatoriu Ecran - LCD touchscreen, cu capabilitatea de control a minim 3 moduri de lucru diferite ( Monopolar, Bipolar, Sigilare vase etc.) Aplicații chirurgicale minim 60 de programe. Prize de lucru tip «plug and play» Comunicare interactivă de eroare, inclusiv actiunile corective afişate pe ecran Comutator de picior pentru control monopolar Comutator de picior pentru control bipolar Cablu monopolar Lungimea de minim 3 m cantitatea- 7 unit. Alimentarea 220 V, 50 Hz |  |  | IMU
33100000-1 | 6 | Unitate electrochirurgicală bipolară pentru rezecție în medii saline + rezetoscop bipolar (TUR TURP) | Unitate electrochirurgicală bipolară pentru rezecție în medii saline + rezetoscop bipolar (TUR TURP) |  |  |  | Unitate electrochirurgicală bipolară pentru rezecție în medii saline + rezetoscop bipolar (TUR TURP) Parametru Specificație Descriere Unitate electrochirurgicală bipolară pentru proceduri urologice TUR / TURP, utilizabilă în medii saline, împreună cu rezetoscop bipolar complet compatibil UNITATE ELECTROCHIRURGICALĂ BIPOLARĂ PENTRU REZECȚIE ÎN MEDII SALINE + REZETOSCOP BIPOLAR (TUR / TURP) Aplicații Urologie – rezecție transuretrală prostată (TURP), tumori vezicale (TUR), proceduri endourologice Tehnologie Electrochirurgie bipolară Mediu de lucru Soluție salină NaCl 0,9% Necesitate placă neutră Da + cablu de interconexiune Tip curent Bipolar Putere maximă tăiere ≥ 200 W Putere maximă coagulare ≥ 120 W Reglaj putere Digital, control precis Moduri de lucru Tăiere bipolară (CUT), coagulare bipolară (COAG), mod combinat Mod dedicat TUR / TURP Da Stabilizare putere Adaptare automată la impedanța țesutului Control activare Pedală de picior (tăiere / coagulare) Afișaj LCD / LED Semnale Acustice și vizuale Sisteme de siguranță Protecție suprasarcină, scurtcircuit, autodiagnosticare Alimentare 220–240 V / 50–60 Hz Standard siguranță IEC / ISO pentru dispozitive medicale REZETOSCOP BIPOLAR TUR / TURP Tip Rezetoscop bipolar reutilizabil Compatibilitate Compatibil cu unitatea electrochirurgicală ofertată Material Oțel inoxidabil medical Sterilizare Autoclavabil Diametru 24–27 Fr Lungime de lucru Standard urologic Element de lucru Bipolar Electrod rezecție Loop bipolar Electrod coagulare Bipolar Sistem irigare Irigare continuă Optică Compatibil cu optică rigidă (ex. 30°) Utilizare în mediu salin Da ACCESORII INCLUSE Electrozi bipolari Inclus Cabluri bipolare Inclus Pedală de picior Inclus Garanție Minim 24 luni Service Inclus pe toată perioada de garanție Timp intervenție în cazul unor defecțiuni Max. 72 ore Piese de schimb Disponibile min. 10 ani |  |  | IMU
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 14) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Frigider combinat cu congelator 200/100L | Sonda Liniară compatibilă cu ecograful LOGIQ Fortis | 3: buc; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 107000
33100000-1 | 2 | Frigider medical cu două uși 1400L | Soft Non-Doppler B-Flow pentru sonda solicitată | 3: buc; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 44500
33100000-1 | 3 | Frigider 30-130l | Sonda endocavitară | 3: buc; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 22416.6667
33100000-1 | 4 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale | Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale | 3: buc; 4: 10; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 250000
33100000-1 | 5 | Set tur laparoscopic, inclusiv tot setul de instrumente chirurgicale | Set tur laparoscopic, inclusiv tot setul de instrumente chirurgicale | 3: buc; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 3500000
33100000-1 | 6 | Unitate electrochirurgicală bipolară pentru rezecție în medii saline + rezetoscop bipolar (TUR TURP) | Unitate electrochirurgicală bipolară pentru rezecție în medii saline + rezetoscop bipolar (TUR TURP) | 3: buc; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 600000
4523916.6667
Suma total:
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________