## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților Asociației Medicale Teritoriale Rîșcani (repetat) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Colposcop | Colposcop |  |  |  | Sursă de lumină Tip LED, să nu fie integrată în capul colposcopului, instalată pe troleu. Gradul de iluminare: minim 30000 Lux. Filtre de lumina Minim verde. Intensitate luminoasa reglabila. Timp de viață lampă ≥50.000h. Suprafața rezistentă la prelucrarea chimică. Axa de rotație ≥2. Înălțimea brațului pe care este colposcopul reglabil. Unghi de rotație a brațului ≥ 300 grade. Posibilitatea de blocarea a mișcărilor de rotație. Sistemul optic Unghiul de iluminare și vizualizare reglabil. Focus micrometric. Înălțimea fată de podea ≤780 până la maxim ≥ 900 mm Camera VIDEO, integrată în capul microscopului Rezoluția: minimă HD, să se indice de către ofertant. Port ieșire de comunicare HDMI/VGA/USB. Distanța focală 250, 300 mm. Zoom valoarea minimă ≤ 3x și valoarea maximă ≥ 27x în minim 5 pași sau continuă (sa fie prezente obiectivele zoom indicate)” Suport Mobil: da. Suport de legătura cu fotoliu ginecologic: da. Suport pentru monitor: da. Monitor Tip MEDICAL. Diagonala Minim 24 inch Rezoluția Minim 1920x1080 pix. Matrice: Tip LCD. Porturi de intrare: HDMI/VGA/USB. Compatibil cu troleul: da. Soft pentru comunicare cu sistema video: da. Formarea baza de date cu nume, prenume, vârsta, etc.: da. Tipul de date salvate Imagine fixa (foto) și video. Pedală pentru controlul salvări imaginei la necesitate medicului. Calculator Blocul central de procesare (Conform caracteristicilor producătorului). Monitor tip IPS cu diagonala: minim de 24 inch. Mouse și tastiera: inclusă. Sistema de operare minim Windows 10 cu licență de activitate. Adaptor sau convertor digital pentru transfer date de la colposcop către Calculator da inclus Alimentarea 220-240V, 50-60Hz.
33100000-1 | 2 | Fotoliu electric ginecologic | Fotoliu electric ginecologic |  |  |  | Conceput pentru a fi utilizat si in intervențiile chirurgicale. Fiecare ajustare a fotoliului este permisa de la pedala de picior. Pedala activează: reglare înălțimii, mișcarea Trendelenburg și mișcarea spătar în sus/jos. Structura este realizata din oțel, astfel de rășini garantează o protecție ridicata si oferă un nivel ridicat de rezistenta in timpul operațiilor de curățare, dezinfectare. Specificații tehnice fotoliu electric ginecologic: Dimensiuni: min 65 x 85 x 105 cm. Înălțimea si inclinarea spătarului, ajustabile împreuna cu mișcarea. Trendelenburg se realizează cu 3 elemente. Reglarea înălțimii: da. Ajustare Trendelenburg minim 12°. Reglarea spătarului, electric, minim de la 10° până la 75°. Greutatea maxima admisa: minim 180 Kg. Accesorii (standard incluse la livrare): -Tava detașabila si extractibila, realizata din otel inoxidabil. -Suporți pentru coapse realizate din poliuretan moale, acoperiți cu material textil rezistent la apa. -Cotiere capitonate, reglabile in înălțime. -Clema echipotețială. - Baterie reîncărcabila sau UPS cu o autonomie de minim 30 minute -Husa de protecție PVC. -Tapițerie pentru gât. -Suport din inox, pentru picioare, plăci pentru picioare și alte accesorii de fixat la balustrada laterală.
33100000-1 | 3 | Masă pentru ginecolog, mobilă cu sertar | Masă pentru ginecolog, mobilă cu sertar |  |  |  | Adaptabil la stânga sau la dreapta, din aliaj ușor special anodizat cu rafturi detașabile din oțel inoxidabil. Dimensiuni: 65 x 45 x h 80 cm. (±5 cm) Dimensiuni sertar 62 x 42 cm. (±5 cm) Încărcătură raft maxim 15 kg. 4roți pivotante, da.
33100000-1 | 4 | Corp de iluminat pentru examinare. | Corp de iluminat pentru examinare. |  |  |  | Tehnologie LED, minim 50 000 lx la 0.3m Câmp iluminat 180mm ±10 mm. Redare prezisă a culorii. Culori deschise 3300 K- 5500 K. Puterea de iluminare reglabilă.
33100000-1 | 5 | Taburet moale cu spătar medical | Taburet moale cu spătar medical |  |  |  | Culoare la solicitare. Roți pivotante 360° cu frână. Înălțime reglabilă.
33100000-1 | 6 | Scăriță medicală în 2 trepte | Scăriță medicală în 2 trepte |  |  |  | Din inox sau material similar rezistent la greutăți min 180kg
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților Asociației Medicale Teritoriale Rîșcani (repetat) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Colposcop | Colposcop | bucată | 1 |  | Nu se aplică TVA |  | Nu se aplică TVA | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
33100000-1 | 2 | Fotoliu electric ginecologic | Fotoliu electric ginecologic | bucată | 1 |  | Nu se aplică TVA |  | Nu se aplică TVA | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 0
33100000-1 | 3 | Masă pentru ginecolog, mobilă cu sertar | Masă pentru ginecolog, mobilă cu sertar | bucată | 1 |  | Nu se aplică TVA |  | Nu se aplică TVA | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
33100000-1 | 4 | Corp de iluminat pentru examinare. | Corp de iluminat pentru examinare. | bucată | 1 |  | Nu se aplică TVA |  | Nu se aplică TVA | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
33100000-1 | 5 | Taburet moale cu spătar medical | Taburet moale cu spătar medical | bucată | 1 |  | Nu se aplică TVA |  | Nu se aplică TVA | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
33100000-1 | 6 | Scăriță medicală în 2 trepte | Scăriță medicală în 2 trepte | bucată | 1 |  | Nu se aplică TVA |  | Nu se aplică TVA | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________