CAIET DE SARCINI

Nr._______ din ”___”  ”____________” 2023

pentru achiziția bunurilor

- Obiectul caietului de sarcini.

| Cod CPV | Denumirea Bunului | U.M. | Cant. | Valoarea estimativă, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38426000-7 | Achiziția Fotometrului fotoelectric de determinare a concentrației (fotocolorimetru). | buc. | 1 | 100 000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice ale bunurilor solicitate vor reprezenta o descriere exactă și completă a obiectului achiziției, astfel încât fiecare cerință și criteriu stabilite să fie îndeplinite. Specificațiile tehnice pot descrie și caracteristici referitoare la procesul sau metoda de producere, de furnizare a bunurilor ori la un proces specific pentru o altă etapă a ciclului de viață al acestora, cu condiția să aibă legătură cu obiectul contractului și să fie proporționale cu valoarea și obiectivele acestuia. Specificațiile tehnice nu vor face referință la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiță sau un tip de bunuri, nu vor indica o origine concretă, un producător sau un operator economic concret. În cazul în care nu există un mod suficient de exact de expunere a cerințelor față de achiziție, iar o astfel de referință este inevitabilă, caracteristicile vor include cuvintele “sau echivalentul”.

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/ bunurilor

  - Cerințe tehnice specifice ale fotocolorimetrului :

| Nr. d/o | Caracteristici | Valori/caracteristici |
| --- | --- | --- |
| 1 | Intervalul lungimii de undă, nm | 315 - 990 |
| 2 | Intervalul spectral selectat, nm, nu mai mult de: | 5 |
| 3 | Intervalul de măsurare: |  |
|  | coeficientul de concentrație, | 1-100 |
|  | densitatea optică, | 0-2 |
| 4 | Intervalul de indicare: |  |
|  | coeficientul de transmitanță, % | 0,1 - 100 densiate optică |
|  | densitatea optică, | 0-3 concentrație |
|  | unități de concentrare | 0,001 - 9999 |
| 5 | Limita valorii admisibile a erorii absolute de bază în măsurarea coeficienților de transmisie, % | 0,5 |
| 6 | Limita erorii absolute de bază admisibile de setare a lungimii de undă , nm | ±3 |
| 7 | Limita valorii admisibile a erorii absolute . % | 0,15 |
| 8 | Timpul de stabilire a regimului de funcționare, min., nu mai mult de: | 30 |
| 9 | Lungimea de lucru a cuvetelor, mm | 1; 3; 5; 10; 20; 30; 50; 100. |
| 10 | Indicarea rezultatelor măsurătorilor și a lungimii de undă de funcționare | digitală |
| 11 | Masa, nu mai mult de: | 15 kg |
| 12 | Gabaritele, mm, nu mai mult de | 405 x 360 x 165 |
| 13 | Sursa de iluminare | bec cu halogen |
| 14 | Sursa de alimentarea, V frecvența, Hz | 220 ± 22 - 0,5 |

  - Cerințe față de modul de transportare și ambalare.

    - Ambalajele bunurilor livrate vor fi marcate și etichetate de către uzina producătoare conform legislației în vigoare.

    - Fotocolorimetrul și componentele acestuia trebuie să fie noi, neutilizate, fără defecte vizibile, funcționale, și produs nu mai devreme de 2022.

    - Furnizorul vă efectua livrarea fotocolorimetrului respectând cerințele de transportare prescrise de uzina producătoare astfel încât să prevină deformarea, avarierea sau furtul bunului.

Termenul de livrare - iulie 2023

  - Domeniul de aplicare, utilizare

    - Bunul achiziționat va servi la asigurarea laboratorului cu echipament necesar pentru realizarea controlului analitic al regimului chimic al apei la CET Sursa 1.

    - Fotocolorimetrul livrat trebuie să măsoare:

- transmitanța și densitatea optică la lungimi de undă fixate;

- concentrația;

- măsurări cinetice la lungimi de undă fixă.

  - Locul livrării fotometrului fotoelectric

- Bunurile trebuie să fie livrate la Depozitul Central „TERMOELECTRICA” SA, din str. Meşterul Manole, 3.

  - Condiții de primire-predare a bunurilor:

    - Transmiterea bunurilor la depozitul Cumpărătorului se va efectua în bază facturii fiscale, cu prezentarea buletinului de verificare metrologică sau certificatului de etalonare valabil.

    - În cazul depistării neconformităților (defectelor) la componentele bunurilor, Beneficiarul este în drept să refuze de acestea (se returneze marfa fără a o achita).

    - Perioada de garanție a Fotocolorimetrului și componentelor acestuia va constitui – 12 luni din data recepției finale.

    - Ofertantul trebuie să asigure acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor).

    - În cazul depistării în timpul exploatării, pe parcursul duratei de garanție, a neconformităților (defectelor) la elementele bunurilor livrate, Ofertantul este obligat în termen de 15 zile calendaristice să înlăture neconformitățile din cont propriu.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate .

- Mijlocul de măsurare propus trebuie să fie inclus în Registrul de Stat al Mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova și să dețină unul din următoarele documente:

  - buletin de verificare metrologică valabil.

  - marcaj CE de conformitate europeană.

  - certificat de etalonare eliberat de către Institutul Național de Metrologie al Republicii Moldova, valabil la data livrării.

- Cerințe privind calculul costului/ prețului.

Prețul va fi exprimat în lei fără și cu TVA per fiecare component în parte și va  rămâne neschimbat pe toată perioada de derulare a contractului. Prețul va include toate cheltuielile aferente (cheltuieli de transport, încărcare/descărcare, verificare metrologică etc.).

- Mostre

Nu se aplică

- Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru instalarea bunurilor (după caz):

Nu se aplică

- Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Bunul livrat trebuie să corespundă tuturor cerințelor specificate  în punctele 2, și trebuie să fie

completat cu piese de schimb, accesorii și de rezervă:

- Filtre de control «К-1», «К-2», «К-3»;

- Set de cuvete № 2 (câte 3 cuvete de  - 5 mm; 10 mm; 20mm; 30 mm; 50 mm);

- Set de cuvete № 3 (câte 3 cuvete de  - 5 mm, 10mm, 20mm, 30 mm, 50 mm)

- Suport cuvetă;

- Mecanism de mișcare/deplasare.

- Set de împachetare.

- Marcaje (descriere).

- Piese de schimb (ЗИП), incluse în complectație de bază.

- Manualul de exploatare, cu metodologia de verificare/testare/calibrare.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei.

Oferta va fi prezentată în limba română, rusă sau engleză:

8.1. Prezentarea Modelul bunului, producătorul și anul de producere.

8.2. Specificațiile tehnice  ale echipamentului indicate în punctul 2.1.

  - Prezentarea certificatului de calitate a producătorului  cu ștampila sau semnătura umedă a acestuia.

  - Lista/componența detaliată a pieselor de schimb de rezervă (a specifica detaliat conform cerințelor specificate în pct.7);

  - Specificația de preț. Prețul se va indica pentru fiecare  produs în parte;

  - Compania trebuie să fie înregistrată, cu prezentarea certificatului de înregistrare.

- Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

9.1. Prezentarea Modelul bunului, producătorul și anul de producere.

9.2. Specificațiile tehnice  ale echipamentului indicate în punctul 2.1;

9.3. Lista/componența detaliată a pieselor de schimb de rezervă (a specifica detaliat conform cerințelor

specificate în pct.7);

  - Specificația de preț. Prețul se va indica pentru fiecare  produs în parte.

  - Prezentarea certificatului de calitate a producătorului  cu ștampila sau semnătura umedă a acestuia.

- Condilii contractuale:

- Modalitatea de achitare: Achitarea bunurilor se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 90 zile calendaristice, din momentul semnării facturii fiscale și documentelor confirmative de executare a contractului. Pentru contractele încheiate în valută străină, conform cursului valutar stabilit de Banca Națională a Moldovei, la data semnării facturii fiscale și documentelor confirmative de executare a contractului;

- Penalitățile:

- În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, Vânzătorul:

- compensează Cumpărătorului toate prejudiciile cauzate astfel;

- achită Cumpărătorului pentru depășirea termenului de livrare a bunurilor o penalitate în mărime de 0,01 % din valoarea bunurilor nelivrate, lucrărilor neexecutate şi serviciilor neprestate în termen, dar nu mai mult de 5% din suma totală a contractului.

- În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a contractului, Beneficiarul:

- achită Vânzătorului pentru depășirea termenului de achitare a bunurilor o penalitate în mărime de 0,01 % din valoarea bunurilor nelivrate, lucrărilor neexecutate și serviciilor neprestate în termen, dar nu mai mult de 5% din suma totală a contractului.