## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Dispozitivelor medicale conform necesităților IMPS beneficiare pentru anul 2023 (listă suplimentară 14) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatprul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
3310000-1 | 1 | Fibrogastroscop | Fibrogastroscop |  |  |  | Fibrogastroscop Cod 290200 Descriere Fibreogastroscop destinat diagnosticului și tratamentul potiunii esofago-gastro-duodenale Parametrul Specificația Sistem optic Unghiul cîmpului de vedere ≥ 100 grade Înclinarea cîmpului vizual 0 grade Adîncimea cîmpului vizual 3- 100mm Capul distal ≤ 9.8 mm Diametrul exterior ≤ 9.8 mm Înclinarea capului distal sus/jos 210/90 grade dreapta/ stînga 100 grade Diametrul tubului introdus ≤ 9.8 mm Lungimea de lucru ≥ 1000 mm Canalul de instrumente ≥ 2.8 mm Completarea Lampă de halogen de rezervă - 1 unit. Piesă bucală -2 unit. Tester automat (sa se indice modelul) - 1 unit. Sursa de lumină halogen (minim 150 W) - 1 unit. (sa se indice modelul) Pensă de biopsie- 2 unit.
3310000-1 | 2 | Sistem de dezinfectare a aerului (recirculator)_capacitate mare | Sistem de dezinfectare a aerului (recirculator)_capacitate mare |  |  |  | Sistem de dezinfectare a aerului (recirculator)_capacitate mare Descriere Dispozitiv pentru dezinfecția aerului din încăpere prin distrugerea: virușilor, bacteriilor, fungilor, compușilor organici volatili Parametru Specificație Volum efectiv de prelucrare 250 m3/oră, ±50 m3/oră Principiul de lucru recirculare flux de aer și distrugere de microorganizme Locul distrugerii microorganizmelor în interiorul dispozitivului Tehnologia de baza raze UV de tip C (UVC) sau tehnologie similară Termenul efectiv de lucru al lămpilor UV minim 9000 ore Utilizarea dispozitivului în prezența pacienților și personalului medical Fără restricții Prezența de produse secundare, ca rezultat al funcționării dispozitivului Fără emisie de ozon sau a produselor secundare Carcasa dispozitivului Oțel inoxidabil Nivelul maximal de zgomot ≤ 56 dB Număr ventilatoare pentru recirculare aer minim 1 Consum de energie ≤ 1200 W/oră Tensiunea de alimentare 220-240VAC, 50Hz Metoda de montare / fixare pe perete vertical sau tavan
3310000-1 | 3 | Echipament pentru facoemulsificarea cataractei (ultrasunete) – facoemulsificator | Echipament pentru facoemulsificarea cataractei (ultrasunete) – facoemulsificator |  |  |  | Sonda facoemulsificare ultrasonică prevăzută cu senzor de presiune de irigare integrat pentru masurarea PIO direct intraoperator si detectarea automata a nivelului ochiului pacientului. Doua tipuri de administrare a fluidelor-sistemul de administrare gravitationala prin suport pentru perfuzii electric si sistem automatizat care administreaza fluidul dintr-o punga cu fluid de irigatie din interiorul compartimentului pentru punga Frecventele de lucru ale sondei de emulsificare: 40 (±5) KHz (longitudinal) si 30 (±5) KHz (torsional) Sistem de infuzie activa pentru mentinerea exacta a presiunii si debitului irigatiei de lucru in camera anterioara Setare programabilă a valorii ţintă a PIO-presiune intraoculara de lucru- intre 20-100mmHg (±10 mmHg) Sistem de control cu multimicroprocesor, complet programabil Sistem de management al fluidelor de unică folosintă Sondă de vitrectomie pneumatica tip ghilotină cu minim 2000-4000 taieri/min Capacitate de coagulare bipolară 1,5 (±5)MHz Mai multe modalităti traditionale de control al puterii ultrasonice, incluzând aplicarea continuă, în Puls si în Burst a puterii ultrasonice, precum si managementul ciclului activ pentru modul Puls si Burst Controlul liniar al puterii ultrasonice folosind pedala de comanda fără fir în etapele procedurii de facoemulsificare Controlul liniar al debitului de aspiratie în etapele de I/A, vitrectomie si îndepărtare a cristalinului folosind pedala de comanda fără fir in intervalul 0-60 cc/min. Controlul liniar al debitului de vacuum în etapele de I/A, vitrectomie si îndepărtare a cristalinului folosind pedala; interval minim 0-650mmHg Irigatie continuă la cerere Pedala de comanda fara fir, complet programabila cu 4 functii auxiliare Sistem de reflux activ, presurizat, programabil, avand presiunea reglabila, folosind pedala de comanda Programarea independenta a PIO, a vacuumului si a debitului de aspiratie la valorile dorite în etapele de facoemulsificare, I/A si vitrectomie Capacitatea de a comuta între etapele chirurgicale utilizând ecranul tactil, telecomanda sau folosind pedala de comanda Emiterea mai multor tonuri audio pentru confirmarea starii de functionare a sistemului Ecran plat cu diagonal de minimum 19” cu brat articulat LCD color cu matrice activa, cu ecran tactil Telecomandă multicanal cu infraroşu Memorarea parametrilor chirurgilor pe memoria internă, cât și posibilitatea de a fi salvați pe o memorie externă; Lumină de lucru deasupra tăvii de instrumente; lampă pentru examinare Pedala de comanda fara fir GARANȚIE ȘI CONDIȚII DE SERVICE Perioada de garantie: min. 24 luni Instalarea si punerea in functiune facuta prin grija furnizorului si este inclusa in pret. Curs de instruire gratuit, la sediul autoritatii contractante, pentru personalul medical Manual de utilizare in limba romana
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Dispozitivelor medicale conform necesităților IMPS beneficiare pentru anul 2023 (listă suplimentară 14) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă | beneficiar
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3310000-1 | 1 | Fibrogastroscop | Fibrogastroscop | 3: bucată; 4: 1; 9: Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. | 300000 | IMSP SR Edineți
3310000-1 | 2 | Sistem de dezinfectare a aerului (recirculator)_capacitate mare | Sistem de dezinfectare a aerului (recirculator)_capacitate mare | 3: bucată; 4: 5; 9: Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. | 225000 | IMSP IMU
3310000-1 | 3 | Echipament pentru facoemulsificarea cataractei (ultrasunete) – facoemulsificator | Echipament pentru facoemulsificarea cataractei (ultrasunete) – facoemulsificator | 3: bucată; 4: 1; 9: Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. | 2112000 | IMSP IMU
|  |  |  | 4: Suma total:; 7: #REF!; 8: #REF! | 2637000
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________