Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

privind achiziţionarea  Utilajului medical

1. Denumirea autorităţii contractante:  IP USMF ”Nicolae Testemițanu”

2. IDNO: 1007600000794

3. Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165

4. Numărul de telefon/fax: 022 20-52-65

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante:  achizitii@usmf.md, http://www.usmf.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): nu se aplică

| Nr. crt. | Codul CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot.1 | Pompă chimică de vid cu diafragmă și control manual de vacuumare |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 33100000-1 | Pompă chimică de vid cu diafragmă și control manual de vacuumare | Buc | 1 | Utilizare: crearea de vacuum Caracteristici: Pompă de vid cu diafragmă, cu vacuumare de minimum într-o treaptă. Viteza maximă de pompare minimum 0.7 m3/oră; Vacuumul final de minimum 100 bar/75 torr; Diametrul duzei de admisie de 8-10 mm; Diametrul duzei de ieșire de 8-10 mm; Puterea nominală a motorului de minimum 0.04 kW; Viteza nominală a motorului la 50/60 Hz de minimum 1500/1800 rpm. Să fie înzestrat cu unitate de supapă regulatoare de vid pentru pompe chimice, controlată manual, cu manometru analogic pentru pompe cu membrană cu duză pentru furtun de 10 mm Livrare și păstrare: conform recomndarilor producătorului. | 32600,0 |
| Lot.2 | pH-metru cu agitare magnetică și încălzire |  |  |  |  |  |
|  |  | pH-metru cu agitare magnetică și încălzire | buc | 1 | Utilizare: măsurare pH, dizolvare controlată a diverse substanțe. Caracteristici: Dispozitivul să fie înzestrat cu agitator magnetic. Să poată determina minimum 3 parametri: -pH - -2.00 - 16.00 cu compensare automată a temperaturii; -ORP - -1999/-200 mV; -199.9/499.9 mV; 500/2000 mV. -temperatura – 0 - 110°C; prin termometru: Livrare: cu 2 electrozi de rezervă pentru pH metrie. Păstrare: în condițiile recomandate de producător. | 21000,0 |
| Lot.3 | Aspirator cu balon de colectare |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Aspirator cu balon de colectare | buc | 1 | Utilizare: înlăturarea fină a supernatantlui din flacoane, eprubete, plăci de cultură celulară și microplăci fără a atinge sedimentul. Caracteristici: Vacuum reglabil, de la -200 până la -800 mbar. Capacitatea, minimum până la 10 Litri aer/min. Container pentru lichide - balon de minimum 2 Litri, din polipropilenă, autoclavabil. Înzestrat cu senzor de tip invaziv pentru determinarea nivelului de lichid, protecție contra supraumplerii și filtru microbiologic hidrofobic. Dispozitivul sa fie livrat cu tub de minimum 2 metri, cu interconectoare; adaptor pentru vârfuri de pipetă de 200 și 1000 µl; adaptor cu 8 canale de aspirare, autoclavabil, cu stativ; set de adaptore cu control de aspirare și stativ: cu un canal - cu ejector pentru varfuri de 200 µl, cu știft din oțel inoxidabil de 40 mm lungime, cu știft din oțel inoxidabil de 125 mm lungime și adaptore cu 8 canale - cu ejector pentru vârfuri de 200 µl, cu știfturi din oțel inoxidabil de 35 mm lungime. Dimensiuni dispozitiv în lucru (L×A×H) până la 20 × 30 × 40 cm. Greutate dispozitiv până la 2 kg Alimentare de la priza de 240 V; Livrare: conform recomandărilot producătorului; Garanție: 12 luni. | 40000,00 |
| Valoarea estimativă totală FARA TVA |  |  |  |  |  | 93600,00 |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant

10. Termenele şi condiţiile de livrare solicitate: 45 zile de la solicitarea Autoritatii Contractante

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare.

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Propunere tehnică | Specificații tehnice conform Anexei nr. 22, completat integral. În cazul completării la rubrica ”Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant”: ”Conform Caietului de sarcini”, obligatoriu atașarea acestuia pe platforma electronică, semnat electronic de către operatorul economic. Necompletarea rubricii menționate, precum și lipsa Caietului de sarcini va atrage după sine respingerea ofertei. | Obligatoriu |
| 2 | Propunere financiară | Specificații de preț conform Anexei nr. 23, completat integral, inclusiv rubrica ”Termenul de prestare”, semnat electronic de către operatorul economic. Necompletarea sau lipsa rubricii menționate, va atrage după sine respingerea ofertei. | Obligatoriu |
| 3 | Declarație de eligibilitate | conform Anexei nr. 2, la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică, HG 870 din 14.12.2022 semnată electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 4 | Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 5 | Certificat de atribuire a contului bancar | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 6 | Declaraţie privind valabilitatea ofertei | conform Anexei nr. 8, semnată electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 7 | Certificat /Declaratie de garanție a aparatelor | Copie, confirmată prin semnătura electronică de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 8 | Confirmarea înregistrării în ”Lista producătorilor EEE”în conformitate cu HG 22/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice și Electronice | Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 9 | Declaratie privind livrarea instalarea bunurior | Confirmată prin semnatura electronica | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică): licitație electronică, ce se desfășoară în 3 runde succesive, pasul minim fiind de 1% din valoarea estimată.

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): nu se aplică

15. Ofertele se prezintă în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor: nu se aplică

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”

- conform SIA ”RSAP”.

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA ”RSAP”

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

23. Alte informaţii relevante: _____________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  Elena Raievchi ______________________

L.Ș.