## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale în scopul realizării Programului Național Transplant pentru anul 2024 (repetat) |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1 | Sistem de ablație a țesuturilor cu ultrasunet | Sistem de ablație a țesuturilor cu ultrasunet | 6: . Utilizat in chirurgia ficatului, inciusiv transplant hepatic; . Sistemul să fie compus din consolă (generator de ultrasunet), piese de mână, troleu; . Consola să fie dotată cu pompe de aspirație și irigare integrate; . Să fie identificate automat piesele de mână conectate; . Parametri ajustabili - intensitatea ultrasunetului, puterea de aspirație și fluxul de irigație; . Frecvențe de lucru a consolei minim 2 (24 ± 1 kHz și 35 ± 1 kHz) .Tehnologie - piezoelectric; . Piese de mână angulare compatibile cu consola oferită - 3 buc.; . Frecvența de lucru - 24 ± 1 kJIz; . Sterilizabile, minim 150 cicluri; Accesorii: o Vârf laparoscopic - cantitate necesară pentru 20 intervenții; o Lungime minim 30 cm; o Diametrul intem maxim 2 mm; o Diametrul extern maxim 2.6 mm; o Sterilizabil; o Teacă pentru vârf - cantitate necesară pentru 20 intervenții; o Vârf standart - cantitate necesară pentru 50 intervenții o Lungime - 60mm ± 20 mm o Diametrui irtem maxim 2 mm o Diametrul extern maxim 2.6 mm. Sterilizabil. o Teacă pentru vârf - cantitate necesară pentru 50 intervenții o Cheie pentru fixarea vârfului la piesa de mână sterilizabilă sau de unică folosință pentru 70 intervenții; o Pedală de lueru în set; o Tubulatura pentru fluide, lungime minim 2 metri - minim 70 bucăți; o Coș pentru sterilizare și toate accesoriile necesare pentru proces de sterilizare; o In cazul în care producatorul dispune de kit de intreținere și curatare a piesei de mâna, sa se ofere pentru minim 70 intervenții;
| 2 | Ochelari chirurgicali cu lupe de mărime 2,5 | Ochelari chirurgicali cu lupe de mărime 2,5 | 6: o Lupele realizează o marire de 2.5X. o Telescopul care contine marirea, este implantat in rama. o In telescop se poate introduce dioptria utilizatorului. o Lupele sunt personalizate pentru fiecare utilizator. o Pentru personalizarea lupelor se tine cont de urmatorii parametrii ai purtatorului: distanta interpupilara, inaltimea de montaj, distanta ochi-lentila, distanta de lucru si prescriptia oftalmologică daca este cazul. o Dupa semnarea contractului Furnizorul va asigura vizita specialistului cu instrumentele necesare pentru masurarea parametrilor fizice al purtătorului (distanta interpupilara, inaltimea de montaj, distanta ochi-lentila, distanta de lucru). o Latimea campului de vedere prin lupe este de mininum 10cm. o Profunzimea campului de vedere este de minim 13cm.
| 3 | Videocamera tip Action | Videocamera tip Action | 6: Lot nr.3 Videocameri tip Action o Rezolutie video minim 1080P o Obiectiv cu stabilizator de imagine o Cimpul de vedere minim 155 ° o Memorie - Slot pentru card microSD o Card de memorie minim 128 GB compatibil cu camera - 2 buc o Capacitate memorie maxim suporta pînă la 512 GB oTimp de înregistrare minin 2.5 ore în calitate Full HD cu aceeasi baterie o Ecran - Touchscreen cu diagonala minim 2,25 inch o inregistrare sunefului stereo o Slow motion video minim 4x o Reglarea a balansului de alb o Conexiuni - Wi-Fi, Bluetooth o Streaming online o Posibilitate de descărcare foto/video pe smartphone; o Port de incărcare sau transmitere date - type C o Impermiabilă - minim 10 metri fără husă de protecție și minim 60 metri cu husă de protecție Accesorii: o Baterie detașabilă reincărcabilă - 2 buc o Stație de incărcare a bateriilor cu cablu qi bloc dacd este necesar o Sistem de fixare ajustabil a camerei pe cap tip elastic sau echivalent, ce va permite o fixare solidă a camerei pe cap cu posibilitatea ajustării poziției de inclinare al camerei. o Husa impermeabilă o Sursa de lumina LED fixati pe suportul de cap sau direct pe cameră
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## F4.2 LP
Specificaţii de preț (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale în scopul realizării Programului Național Transplant pentru anul 2024 (repetat) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Sistem de ablație a țesuturilor cu ultrasunet | Sistem de ablație a țesuturilor cu ultrasunet | 3: buc; 4: 1; 9: Livrarea in 90 de zile de la semnarea contractului | 3500000
33100000-1 | 2 | Ochelari chirurgicali cu lupe de mărime 2,5 | Ochelari chirurgicali cu lupe de mărime 2,5 | 3: buc; 4: 7; 9: Livrarea in 90 de zile de la semnarea contractului | 291666.6667
33100000-1 | 3 | Videocamera tip Action | Videocamera tip Action | 3: buc; 4: 2; 9: Livrarea in 90 de zile de la semnarea contractului | 50000
|  |  |  | 5: Suma total: | 3841666.6667
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________