## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  |  | COP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  |  | Achiziționarea Instrumentelor chirurgicale cardiologice conform necesității IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2026 Repetat | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 2 | 1 | Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Foarfece microchirurgicale cu lame fine, 25grade,10mm | Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Foarfece microchirurgicale cu lame fine, 25grade,10mm | 6: Foarfece microchirurgicale cu lame fine, lungime 160 mm (+/- 5 mm), lungimea branșelor 10mm, angulate 25 grade, ascuțit/ascuțit, mânere plate cu serații transversale, tip arc, pin pentru securizarea închiderii mânerelor, nesteril, reutilizabil, inox medical.(Echivalent cod referință: FM437R Aesculap)
33100000-1 | 3 | 2 | Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Foarfece microchirurgicale cu lame fine, 25grade,15mm | Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Foarfece microchirurgicale cu lame fine, 25grade,15mm | 6: Foarfece microchirurgicale cu lame fine, lungime 160 mm (+/- 5 mm), lungimea branșelor 15mm, angulate 25 grade, ascuțit/ascuțit, mânere plate cu serații transversale, tip arc, pin pentru securizarea închiderii mânerelor, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: FM470R Aesculap)
33100000-1 | 4 | 3 | Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Foarfece microchirurgicale cu lame fine, 90 grade, 10mm | Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Foarfece microchirurgicale cu lame fine, 90 grade, 10mm | 6: Foarfece microchirurgicale cu lame fine, lungime 160 mm (+/- 5 mm), lungimea branșelor 10mm, angulate 90 grade, ascuțit/ascuțit, mânere plate cu serații transversale, tip arc, pin pentru securizarea închiderii mânerelor, nesteril, reutilizabil, inox medical.(Echivalent cod referință: FM470R Aesculap)
33100000-1 | 5 | 4 | Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Foarfece microchirurgicale cu lame fine, 90 grade, 15mm | Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Foarfece microchirurgicale cu lame fine, 90 grade, 15mm | 6: Foarfece microchirurgicale cu lame fine, lungime 160 mm (+/- 10mm), lungimea branșelor 15mm, angulate 90 grade, ascuțit/ascuțit, mânere plate cu serații transversale, tip arc, pin pentru securizarea închiderii mânerelor, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: FM473R Aesculap)
33100000-1 | 11 | 5 | Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Forceps atraumatic tip DE BAKEY, 1mm | Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Forceps atraumatic tip DE BAKEY, 1mm | 6: Forceps microchirurgical tip DE BAKEY, lung. 210 (+/- 5 mm), drept, cu autobalansare, vârf nu mai mare de 1,0 mm, dințat DE BAKEY, mânere rotunde, zimțate, pin pentru securizarea închiderii mânerelor, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: FM600R Aesculap)
33100000-1 | 12 | 6 | Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Forceps microchirurgical 185mm | Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Forceps microchirurgical 185mm | 6: Forceps microchirurgical, lungime 185 mm (+/-5mm), branșe drepte, acoperire carbură de wolfram, vârf cu platformă, acoperite cu praf de diamant, vârf 0,60mm +/-0,2mm, mânere rotunjite, cu contrabalanță, pin pentru securizarea închiderii mânerelor. Praful de diamant va fi specificat pe ambalajul produsului, reutilizabil, material inox medical. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). (Echivalent cod referință: FM580R Aesculap)
33100000-1 | 15 | 7 | Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Portac microchirurgical 210mm pentru sutura 4/0 | Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Portac microchirurgical 210mm pentru sutura 4/0 | 6: Portac microchirurgical, lungime 210 mm (+/-5mm), branșe drepte, acoperire carbură de wolfram, acoperire cu praf de diamant, pentru sutură până la 4/0, mânere rotunjite, zimțate, cu clichet, tip arc. Praful de diamant va fi specificat pe ambalajul produsului. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). (Echivalent cod referință: FM228R Aesculap)
33100000-1 | 16 | 8 | Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Portac microchirurgical 210mm pentru sutura 5/0, cu strat anti-reflecție | Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Portac microchirurgical 210mm pentru sutura 5/0, cu strat anti-reflecție | 6: Portac microchirurgical, lungime 210 mm (+/-5mm), branșe drepte, acoperire carbură de wolfram, pentru sutură până la 5/0, acoperit cu strat anti-reflecție de culoare neagră, mânere rotunjite, cu clichet, tip arc, pin pentru securizarea închiderii mânerelor. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). (Echivalent cod referință: FM652B Aesculap)
33100000-1 | 45 | 9 | Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Forceps tip COLLIN | Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Forceps tip COLLIN | 6: Forceps tip COLLIN, lung. 190 mm (+/-10mm), drept, branșe fenestrate, lățime 21,00 mm, cu dinți de bakey, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: EA061R Aesculap)
33100000-1 | 58 | 10 | Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Cutter pentru fire metalice din aliaj de carbon cu wolfram | Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Cutter pentru fire metalice din aliaj de carbon cu wolfram | 6: Cutter pentru fire metalice din aliaj de carbon cu wolfram, lungime 180mm (+/-5mm), dublă acțiune, muchiile tăietoare special întărite, apt pentru a tăia sârma dură de diam. maxim 1,5 mm. Mânere cu amprente și mecanism cu arc dintr-o singură piesă. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. (Echivalent cod referință: LX159NR Aesculap)

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  |  | COP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  |  | Achiziționarea Instrumentelor chirurgicale cardiologice conform necesității IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2026 Repetat | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 2 | 1 | Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Foarfece microchirurgicale cu lame fine, 25grade,10mm | Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Foarfece microchirurgicale cu lame fine, 25grade,10mm | bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10087.51
33100000-1 | 3 | 2 | Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Foarfece microchirurgicale cu lame fine, 25grade,15mm | Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Foarfece microchirurgicale cu lame fine, 25grade,15mm | bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10087.51
33100000-1 | 4 | 3 | Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Foarfece microchirurgicale cu lame fine, 90 grade, 10mm | Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Foarfece microchirurgicale cu lame fine, 90 grade, 10mm | bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10076.12
33100000-1 | 5 | 4 | Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Foarfece microchirurgicale cu lame fine, 90 grade, 15mm | Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Foarfece microchirurgicale cu lame fine, 90 grade, 15mm | bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10076.12
33100000-1 | 11 | 5 | Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Forceps atraumatic tip DE BAKEY, 1mm | Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Forceps atraumatic tip DE BAKEY, 1mm | bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8467.2
33100000-1 | 12 | 6 | Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Forceps microchirurgical 185mm | Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Forceps microchirurgical 185mm | bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7645.84
33100000-1 | 15 | 7 | Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Portac microchirurgical 210mm pentru sutura 4/0 | Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Portac microchirurgical 210mm pentru sutura 4/0 | bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12148.08
33100000-1 | 16 | 8 | Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Portac microchirurgical 210mm pentru sutura 5/0, cu strat anti-reflecție | Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Portac microchirurgical 210mm pentru sutura 5/0, cu strat anti-reflecție | bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12148.08
33100000-1 | 45 | 9 | Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Forceps tip COLLIN | Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Forceps tip COLLIN | bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2876.42
33100000-1 | 58 | 10 | Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Cutter pentru fire metalice din aliaj de carbon cu wolfram | Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Cutter pentru fire metalice din aliaj de carbon cu wolfram | bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5693.19
[5 empty] | 4: SUMA TOTALĂ; 7: 0; 8: 0 | 89306.07

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________