## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2023 (listă suplimentară 31) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină ofertată | standarde de referință
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Ultrasonograf portabil tip laptop sau analogic cu troleu | Ultrasonograf portabil tip laptop sau analogic cu troleu |  |  |  | Ultrasonograf portabil tip laptop sau analogic cu troleu; APLICAŢII CLINICE: Cardiac, General; PORTURI PENTRU TRADUCTOARE ACTIVE: ≥3 (inclusiv prin extindere numar porturi cu multiplicator) NIVELE DE GRI: ≥256; GAMA DINAMICĂ: ≥330dB; CANALE PROCESARE: ≥ 1,000,000; ADÂNCIME DE SCANARE: ≥ 40 cm; DIAPAZON FRECVENTĂ ASIGURATĂ DE DISPOZITIV 1,5-22 Mhz (minim); TRADUCTOARELE ACCEPTATE DE SISTEM: convexe, TEE inclusiv pediatrice si neonatale, sectoriale , CW pencil, intra-operaționale; POSTPROCESARE DA Moduri de imagistică: M-mod DA; M-mod şi 2-D DA; Armonici Tisulare DA; M-mode anatomic DA; M-Mode color DA; Imagine prin Compunere Spatiala DA; DOPPLER Tip CW, PW, CFM, TVI ; Afişare frecvenţă DA; Afişare viteză DA; Power Doppler DA; Duplex DA; Triplex DA; Masurari automatizate DA; Calcule automate DA; Power Doppler DA; Duplex DA; Triplex DA FUNCŢIONALITĂŢI: Ajustare frecventa DA; Diapazon dinamic reglabil DA; Focalizare de recepţie dinamică Ajustare mape de culori ≥ 7; Selectare automata a sondei la aplicarea presetului DA; Reglare GAIN DA; TGC – cel putin 8 segmente DA; Funcţie de optimizare automată a imaginii DA; Funcţie de imbunatatire a imaginii prin compunere spatiala DA; Vizualizare duală în timp real a imaginii DA; Reglarea semnalului acustic DA; Măsurători in timp real si in freeze DA; Pachet IMT (Intima Media Thickness) cu masurare automata DA; Măsurarea automată a fracției de ejecție DA; Vizualizare în rezoluție înaltă a fluxului sangvin DA; Analiza cantitativa TDI DA; Urmărirea mișcării țesuturilor (Tissue Tracking) cu analiză (strain rate, Bull’s Eye sau analogic) DA; Regim de îmbunătățire a imaginii în regim cardiac DA; Elastografie in timp real DA; PAN/ZOOM imagine în timp real DA; Zoom de înaltă definiţie şi zoom pe arii preselectate DA; imagine îngheţată DA Spaţiul de stocare ≥ 250 GB SSD; Memorie CINE ≥ 150sec DA; Porturi extensie:USB 3.0 ≥4 DA Video/Audio, HDMI DA; Port ECG DA; DICOM 3.0 DA; Timp de conectare ≤30sec TRADUCTOARE: Convex cu frecvenţe de lucru 1.5 - 6 Mhz - 1 unitate; Liniar cu frecvenţe de lucru 3.0 – 13.0 MHz -numar de elemente ≥190; Fazat cu frecvenţe de lucru 1.0 – 5.0 MHz Toate traductoarele solicitate au posibilitatea utilizării ghidului de biopsie DA; MONITOR FULL HD ≥ 15.6” Rezolutie ≥1920x1080; Ajustarea automată a luminozității ecranului DA; Unghiul de deschidere a ecranului ≥170° DA; BUTOANE CONSOLA Configurabile DA; Iluminarea butoanelor DA; Posibilitatea efectuării Upgrade DA; Baterie incorporata, cu durata de lucru ≥ 1.5h; Posibilitatea instalării bateriei adăugatoare cu timp de lucru ≥3h DA; Indicator al nivelului bateriei rămase fără conectarea dispozitivului DA; Greutatea ≤ 3,7kg Imprimanta termica alb/negru – 1buc; Troleu cu ajustarea înălțimii DA; Posibilitate instalare printer DA; Manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza). - Manual de utilizare la momentul livrării în limba română/rusă.
33100000-1 | 2 | Fibrobronhoscop | Fibrobronhoscop |  |  |  | Fibrobronhoscop Cod 290260 Descriere Fibronhoscop destinat diagnosticului și tratamentul cailor respiratori Parametrul Specificația Sistem optic Unghiul cîmpului de vedere ≥ 120 grade Înclinarea cîmpului vizual 0 grade Adîncimea cîmpului vizual 3- 50mm Capul distal ≤ 6 mm Diametrul exterior ≤ 6 mm Înclinarea capului distal sus/jos 180/130 grade Diametrul tubului introdus ≤ 6mm Lungimea de lucru ≥ 600 mm Canalul de instrumente ≥ 2,7 mm Completarea Lampă de halogen de rezervă - 1 unit. Piesă bucală -2 unit. Tester automat (sa se indice modelul) - 1 unit. "Sursa de lumină halogen (minim 150 W) - 1 unit. (sa se indice modelul)" Pensă de biopsie- 2 unit.
33100000-1 | 3 | Modul senzor de bule | Modul senzor de bule |  |  |  | Sa contina 2 modul de bule da- Compatibile cu aparatul de circulatie extracorporeala Sorin Group Livanova “Stochert S 5 (anul 2018) Sa contina 2 sensori de bule da Sa contina 2 cabluri senzor bule da Sa aiba opţiune de inchidere a clemei electromagnetice la detectarea bulelor de aer, inclusiv declanşare alarma acustica si vizuala. da
33100000-1 | 4 | Frigider de laborator 60-70L | Frigider de laborator 60-70L |  |  |  | Temperatura - +2 C până la +8 C; Acuratețe temperatură 0,1 C; Racire – convecție forțată; Capacitate 60-70 L; Agent de răcire – R600a; Clasa climatică – N, SN; Interfață PC - USB; Alarme – alarmă pentru temperaturi ridicate și scăzute; Alarmă pentru eroarea termostatului; Alarmă pentru usa deschisă; Material – Exterior: placă de oțel pulverizată cu pulbere antibacteriană; Ușă transparentă; Interior: placă de oțel pulverizată cu pulbere antibacteriană; Număr de rafturi – 2 Accesorii incluse – Lampa LED Port USB; Dispozitiv de înregistrare a temperaturii
33100000-1 | 5 | Dispozitiv de fizioterapie cu curenți de joasă și medie frecvență (amplipulsterapie) | Dispozitiv de fizioterapie cu curenți de joasă și medie frecvență (amplipulsterapie) |  |  |  | Dispozitiv de fizioterapie cu curenți de joasă și medie frecvență (amplipulsterapie) Forme de curenti: galvanici, diadinamici, sinusoidali modulați Ecran LED Taimer încorporat Control automat al curentului pacientului Tensiunea rețelei electrice: 220V Frecvența: 50 Hz Puterea: max 40 VA Clasa de electrosecuritate: II
33100000-1 | 6 | Agitator de laborator orbital carusel pentru amestecul eprubetelor cu sînge | Agitator de laborator orbital carusel pentru amestecul eprubetelor cu sînge |  |  |  | Agitator de laborator orbital carusel pentru amestecul eprubetelor cu sînge Capacitate – 1-15 eprubete; Diametru – 12-0,1 mm; Diametrul discului – 220mm; Unghi – 38grade; Suportul pentru eprubete din cauciuc special.
33100000-1 | 7 | Ultrasonograf intracardiac (ICE), Consola cu Ultrasunete, portabil | Ultrasonograf intracardiac (ICE), Consola cu Ultrasunete, portabil |  |  |  | Ultrasonograf intracardiac (ICE), Consola cu Ultrasunete, portabil secializat in domeniul de ecografie cardiac. Cod APLICAŢII CLINICE cardiac, intracardiac, pentru sala de interventii cardiologicie. PROBE TIP incluse la livrare, 1. Phased/Vector/cardiac Gama de fregventa valoarea de jos nu mai mica de 1 MHz si valoarea de sus nu mai mare de 7.5 MHz. Unghiul de vedere ≥ 120 ° Adincimea de scanare cu Phased/Vector Cardiaca ≥ 20 cm 2. Sonda intracardiaca (ICE): Sonda ICE 8-10 Fr – 2 buc Diametru 8-10 Fr Numarul de elemente ≥ 64 Gama de fregventa valoarea de jos nu mai mica de 4 MHz si valoarea de sus nu mai mare de 12 MHz. Unghiul de vedere ≥ 90 ° Adincimea de scanare cu Sonda ICE ≥ 16 cm Dispune de modul pentru interfata cu sondele ICE Alte sonde cu care este necesar sa fie compatibil ecograful - Liniar, Cardiac. NIVELE DE GRI ≥256 GAMA DINAMICĂ ≥ 400 dB PREPROCESARE, Canale digitale ≥ 950.000 Adincimea de scanare - ≥ 30 cm Timpul de scanare de la acumulatorul intern ≥ 1 ora. POSTPROCESARE da Moduri 2D/B-mode M Mode Anatomic M-Mode Color M-Mode Color Anatomic M-Mode Virtual Apex sau analogic Doppler -Color - PDI - Pulsativ /PW - Continu/ Cardiac - Tisular / TVI Alte tehnologii, care sint optionale sa fie incluse: -Tehnologie de afisare a intensitatii fluxurilor sangvine, independenta de unghiul de interogare a razei ultrasunetelor, in vederea vizualizarii cu exactitate a informatie hemodinamice. Aceasta tehnologie va dispune de rezolutie spatiala similara cu cea a scalei modului 2D si permite afisarea informatiei pe intreaga suprafata de scanare. Exemplu B-Flow sau analogic - Dispune de modul tip DICOM Viewer. - Dispune de modul de conectare cu DICOM 3.0 - Dispune de posibilitatea de upgradare cu instrument care permite ecografului sa trimita imagini si informatii parametrice catre un sistem de navigare, prin conexiune LAN -Dispune de metoda de stocare a datelor în Cloud, serviciu destinat să faciliteze distribuirea informațiilor medicale cu personalul medical sau pacienții. -Sistemul dispune de posibilitate de upgradare cu metoda de a trimite informații sub forma de video in timp real. - Posibilitate de upgrade cu modul de recunoastere automata bazat pe inteligență artificială ce are la baza algoritmi dezvoltati pe modele statistice pentru recunoasterea celor mai potrivite sectiuni din graficul spectral si calculul automat al masuratorilor uzuale pentru examinarile vasculare - Dispune de posibilitatea de upgradare cu modul de scanare bi-planar si tri-planar pentru sonda transesofagiana FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători digitale da Diapazon dinamic selectabil da Focalizare de transmisie ajustabilă da Focalizare de recepţie dinamică da Măsurători pe reluarea video da PAN/ZOOM - imagine în timp real - da - imagine îngheţată - da ZOOM de inalta rezolutie - concentrează toată puterea de achiziție a imaginii în regiunea de interes selectată. STOCARE IMAGINI Capacitate interna tip SSD ≥250GB Securitatea datelor personale - da Cine memoria ≥ 500 MB Conectarea la monitor extern port minim 1 tip HDMI - da Port tip LAN minim – 1 unitate USB port minim – 2 unitate Port ECG minim – 1 unitate MONITOR - Diagonala minim 15" - Tip Touch Screen (optional) - ACCESORII Troleu cu stație doc pentru minimum 2 porturi active - Prezente 4 roti cu minim 2 frine - Sistem de accumulator intern (optional). - Suport/spatiu dedicat termoprinterului - Suport pentru sonde minim 4 unitati - Suport pentru gel minim 1 unitate - Porturi USB minim 3 unitati Imprimantă tip termica optional Cablu ECG adult inclus Sa fie incluse toate componente si accesorile necesare pentru buna functioanre a sondei tip ICE. Alimentarea electrica 230-240 V, Fregventa 50/60 Hz Garantia – minimum 24 luni Prezenta pieselor de schimb dupa instalare minim 10 ani. Declaratia din partea ofertantului, TRANING SI PREGĂTIREA SPECIALISTULUI obligatoriu de catre producator.
33100000-1 | 8 | Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii) Cod 140400 | Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii) Cod 140400 |  |  |  | Pat multifunctional pentru adulţi (6-8 poziţii) Cod 140400 Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 6-8 poziții Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Controlul de către asistentă Blocarea control pacient da Greutatea maximă adimisă de încărcare Cu etichetă pe pat ≥220 kg Înălțime Ajustabilă ≥ 74 cm Rotile Diametru ≥12.5 cm Sistem de blocare la minim 2 rotile Parapete de protecție laterale da Sectiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic ≥ 43 x 43 cm Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică opțională Alimentare 220 V, 50 Hz Saltele lavabile ortopedică da
33100000-1 | 9 | Brancarda sanitara (caracteristici avansate) Cod 140380 | Brancarda sanitara (caracteristici avansate) Cod 140380 |  |  |  | Brancarda sanitara (caracteristici avansate) Cod 140380 Descriere Brancardă destinată pentru transportarea pacienților Parametru Specificație Tip hidraulic Secțiuni ≥ 3 Poziționare Tredelinburg cu ajutorul unui amortiztor ≥ 12 grade Antitredelinburg cu ajutorul unui amortiztor ≥ 12 grade Spătarul reglabil cu ajutorul unui amortizator cu gaz ≥ 80 grade Control manual da, din ambele părți Transparență la razele x-ray (radiografie, brac C) da Nișe pentru casete x-ray minim 3 buc. Reglabilă pe înălțime 55 - 80 cm Bare laterale, pliabile da Roți Diametru ≥ 15 cm Frine cu blocare centrală la toate 4 roți da Posibilitatea de blocare a direcției roților da Material oțel inox vopsit electrostatic Sarcina maximă ≥ 230 kg Dimensiuni ≥ 200 x 75 cm Mînere pentru transportarea brancardei da Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă Suport pentru balon de oxigen da Să fie dotată cu rotile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete da
|  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ | [5 empty] | 0
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2023 (listă suplimentară 31) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Ultrasonograf portabil tip laptop sau analogic cu troleu | Ultrasonograf portabil tip laptop sau analogic cu troleu | bucată | 1 |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 583333.33
33100000-1 | 2 | Fibrobronhoscop | Fibrobronhoscop | bucată | 1 |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 166666.66
33100000-1 | 3 | Modul senzor de bule | Modul senzor de bule | bucată | 1 |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 208333.33
33100000-1 | 4 | Frigider de laborator 60-70L | Frigider de laborator 60-70L | bucată | 1 |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 18333.33
33100000-1 | 5 | Dispozitiv de fizioterapie cu curenți de joasă și medie frecvență (amplipulsterapie) | Dispozitiv de fizioterapie cu curenți de joasă și medie frecvență (amplipulsterapie) | bucată | 1 |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 20833.33
33100000-1 | 6 | Agitator de laborator orbital carusel pentru amestecul eprubetelor cu sînge | Agitator de laborator orbital carusel pentru amestecul eprubetelor cu sînge | bucată | 1 |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 25000
33100000-1 | 7 | Ultrasonograf intracardiac (ICE), Consola cu Ultrasunete, portabil | Ultrasonograf intracardiac (ICE), Consola cu Ultrasunete, portabil | bucată | 1 |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 666666.66
33100000-1 | 8 | Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii) Cod 140400 | Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii) Cod 140400 | bucată | 12 |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 370500
33100000-1 | 9 | Brancarda sanitara (caracteristici avansate) Cod 140380 | Brancarda sanitara (caracteristici avansate) Cod 140380 | bucată | 2 |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 69600
2129266.64
[6 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________