# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Consumabile medicale necesare  Secției perfuziologie  pentru anul 2022 (sistem deschis)

prin procedura de achiziție licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

- IDNO: 1003600150783

- Adresa: MD-2025, mun.Chișinău, str.Nicolae Testemițanu 29

- Numărul de telefon/fax: 022 403 697

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitiipublicescr@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): instituție medico-sanitară

- Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Nu, urmează a fi inclusă în planul de achiziții provizoriu 2022

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: -

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lot | Cantitatea | U/M | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimativă (se va indica pentru fiecare lot în parte fără TVA), lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33194120-3 | Lot 1. Oxigenator pentru adulti cu membrană | 120 | buc | Oxigenator pentru adulti cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu filtrul arterial incorporat in oxigenator inclusiv cu setul de linii pentru cardioplegia cu sânge prin pompa („Calafiore”), (vezi desene anexate 1-4)) - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - Pina la 8,0 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al “priming”-ului oxigenatorului (ml) - Până la 270 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (8,0 l / min.) - Nu mai mic de 400 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5 Eficiența schimbului căldurii (7,0 l/min.) - Nu mai mic de 0,4 Intrare în rezervor venos(inch) - ½ Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da | 850000,00 |
| 2 | 33194120-3 | Lot 2. Oxigenator pentru adulti cu membrană | 150 | buc | Oxigenator pentru adulti cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu filtrul arterial anexat in oxigenator inclusiv cu setul de linii pentru cardioplegia cu sânge prin pompa („Calafiore”), (vezi desene anexate 1-4)) - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - Pina la 8,0 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al “priming”-ului oxigenatorului (ml) - Până la 270 Volumul static al priming -ului al filtrului anexat nu mai mare de 160 ml. Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (8,0 l / min.) - Nu mai mic de 400 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5 Eficiența schimbului căldurii (7,0 l/min.) - Nu mai mic de 0,4 Intrare în rezervor venos(inch) - ½ Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da | 875000,00 |
| 3 | 33194120-3 | Lot 3. Oxigenator pentru adulti si copii cu greutatea <60 kg cu membrană | 60 | buc | Oxigenator pentru adulti si copii cu greutatea <60 kg cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - filtru arterial incorporat in oxigenator - set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu sânge prin pompa („Calafiore”), (vezi desene anexate 5-8) - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic de 5,0 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al„priming”-ului oxigenatorului(ml) - Până la 190 Volumul static al„priming”-ului filtrului arterial anexat (ml) - Până 170 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (5,0 l / m) - Nu mai mic de 260 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5 Intrare în rezervor venos (inch) - ½ cu conector optional 3/8 Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da | 400000,00 |
| 4 | 33194120-3 | Lot 4. Oxigenator pentru copii < 30kg cu membrană | 10 | buc. | Oxigenator pentru copii cu greutatea <30 kg cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - filtru arterial incorporat in oxigenator - set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu sânge prin pompa („Calafiore”), (vezi desene anexate 9-13) - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic de 3,0 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al„priming”-ului oxigenatorului(ml) - Până la 150 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (3,0 l / m) - Nu mai mic de 260 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 1,5 Intrare în rezervor venos (inch) - ⅜ cu conector optional ¼ Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da | 66666,67 |
| 5 | 33194120-3 | Lot 5. Oxigenator pentru copii < 16 kg cu membrană | 40 | buc. | Oxigenator pentru copii < 16 kg cu membrană în set cu: - rezervor venos - filtru arterial incorporat in oxigenator - set de tubulatură pentru circulație extracorporală (vezi desene anexate 14-16) - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - pâna la 2,0 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al“priming”-ului oxigenatorului (ml) - Până la 50 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul pompei arteriale (2,0 l / m) - Nu mai mic de 100 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mic de 0,5 Eficiența schimbului căldurii (1,5 l/min) - Nu mai mic de 0,6 Intrare în rezervor venos (inch) - ¼ Nivelul minimal oerational in rezevorul venos 3o ml Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da | 300000,00 |
| 6 | 33194120-3 | Lot 6. Oxigenator pentru copii cu greutatea < 6 kg cu membrană | 30 | buc | Oxigenator pentru copii cu greutatea < 6 kg cu membrană în set cu: - rezervor venos - filtru arterial incorporat in oxigenator siset de tubulatură pentru circulație extracorporală (vezi desene anexate 16-19) - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat. Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic 1,5 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al“priming”-ului oxigenatorului (ml) - Până la 50 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (0,8 l / m) - Nu mai mic de 100 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mic de 0,5 Eficiența schimbului căldurii (0,8 l/min) - Nu mai mic de 0,6 Intrare în rezervor venos (inch) - ¼ 6 intrări în cardiotom - 3/16-¼ Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da | 270000,00 |
| 7 | 33194120-3 | Lot 7. Hemoconcentrator pentru copii cu set de tubulatura | 80 | buc. | “Priming” volum (ml) - Nu mai mare de 34 Suprafața membranei(m2) - De la 0,25 până 0,5 care nu necesită spălare preventivă (fără glicerină) - Da Tipul porturilor de sânge - Luerlock | 55933,33 |
| 8 | 33194120-3 | Lot 8. Hemoconcentrator pentru adulti cu set de tubulatura | 10 | buc. | “Priming” volum (ml) - Nu mai mare de 70 Suprafața membranei(m2) - 1,1 care nu necesită spălare preventivă (fără glicerină) - Da Tipul porturilor de sânge (inch) - ¼ | 6991,67 |
| 9 | 33194120-3 | Lot 9. Canula venoasa femorala ( Flex Flow) pentru interventii minimal invaziva ( MICS ) | 5 | buc. | 23 Fr- 5 buc, conector3/8 , cu gauri laterale pe o lungime de 6 cm , pentru conectarea la vacum asist . lungimea efectiva pana 30 cm Solicitate conform necesitatilor reale ale institutiei. | 29166,67 |
| 10 | 33194120-3 | Lot 10. anula (RAP ) pentru canularea atriului drept cu flux flexibil pentru interventii minimal invazive (MICS) | 15 | buc. | 22/22 Fr -5 buc lungimea 62 cm 23/25 Fr.- 5 buc lungimea 66 cm., 3/8 si 1/2 conector, cu gauri laterale.Solicitate conform necesitatilor reale ale institutiei. | 137500,00 |
| 11 | 33194120-3 | Lot 11. Canula arteriala femorala Easy Flow Duo , pentru canulare femorala in MICS | 25 | buc | 19 Fr- 5 buc., 23 Fr -10 buc. Cu conector 3/8, lungimea efectiva pana la 30 cm, cu stilet de introducere, cu flux dispersat. Solicitate conform necesitatilor reale ale institutiei. | 145833,33 |
| 12 | 33194120-3 | Lot 12. Canula arteriala , Easy Flow peptru canularea aortei prin toracotomie laterala | 5 | buc | 19 Fr. -5 buc, 23 Fr. - 5 buc conector 3/8. lungimea efectiva nu mai mica de 29 cm cu flux dispersat.Solicitate conform necesitatilor reale ale institutiei. | 18750,00 |
| 13 | 33194120-3 | Lot 13. Set pentru dilatatoare vasculare | 20 | buc | dilatatoare cu diametrul 8.12.16.20 Fr. bisturiu ,guidewire 0.035-180 cm, ac 18 GA | 58333,33 |
| 14 | 33194120-3 | Lot 14. canula antegrada lunga pentru MICS | 20 | buc | 9 Fr.-10buc. 7 Fr -10 buc., lungimea nu mai mica de 35 cm cu ac de insertie.Solicitate conform necesitatilor reale ale institutiei. | 16666,67 |
| 15 | 33194120-3 | Lot 15. Set de tuburi pentru conectare de vacum in interventii minimal invazive | 10 | buc | Set de tuburi de 1/4 cu capcana de umiditate utilizate pentru conectarea la vacum in timpul interventiilor minimal invazive. | 6666,67 |
| 16 | 33194120-3 | Lot 16. Canula arteriala femorala pentru ECMO(HLM) | 3 | buc. | !9 Fr (23 cm )-3 buc | 26100,00 |
| 17 | 33194120-3 | Lot 17. Canula venoasa femorala pentru ECMO (HLM) | 3 | buc. | 23 FR (55 cm )- 3 buc. | 36300,00 |
| 18 | 33194120-3 | Lot 18. Canula aortica pentru adulti | 200 | buc. | Mărimea internă (Fr) - 24 Introducător - Nu Forma canulelor - Cu vârful curbat, Materialul vârfului - Polivinilclorid ,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Cu capac de purjare lenta la capat. Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - 3/8. | 55000,00 |
| 19 | 33194120-3 | Lot 19. Canula aortica pentru adulti | 10 | buc. | Mărimea internă (Fr) - 24 Introducător - Nu Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Rezistente la răsucire - Armată Cu capac de purjare lenta la capat. Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - 3/8 | 2750,00 |
| 20 | 33194120-3 | Lot 20. Canula aortica pentru adulti | 20 | buc. | Mărimea internă (Fr) - 24 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Lungimea canulei (nu mai scurta de 30 cm) - Da Materialul vârfului - Polivinilclorid ,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Cu capac de purjare lenta la capat. Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8 | 16466,67 |
| 21 | 33194120-3 | Lot 21. Canula aortica pentru adulti | 30 | buc | Mărimea internă (Fr) - 22 Introducător - Nu Forma canulelor - Cu vârful curbat Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului (inch) - 3/8 | 8250,00 |
| 22 | 33194120-3 | Lot 22. Canula aortica pentru adulti | 5 | buc. | Mărimea internă (Fr) - 22 Introducător - Nu Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Cu capac de purjare lenta la capat. Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8 | 1375,00 |
| 23 | 33194120-3 | Lot 23. Canula aortica pentru adulti | 10 | buc. | Mărimea internă (Fr) - 22 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Lungimea canulei (nu mai scurta de 30 cm) - Da.Cu capac de purjare lenta la capat. Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8 | 8233,33 |
| 24 | 33194120-3 | Lot 24. Canula aortica pentru adulti | 30 | buc. | Mărimea internă (Fr) - 20 Introducător - Nu Forma canulelor - Cu vârful curbat Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da.cu capac de purjare lenta la capat. Mărimea conectorului (inch) - 3/8 | 8250,00 |
| 25 | 33194120-3 | Lot 25. Canula aortica pentru adulti | 5 | buc. | Mărimea internă (Fr) - 20 Introducător - Nu Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Cu capac de purjare lenta la capat. Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Cu capac de purjare lenta la capat. Mărimea conectorului (inch) - 3/8 | 1375,00 |
| 26 | 33194120-3 | Lot 26. Canula aortica pentru adulti | 10 | buc. | Mărimea internă (Fr) - 20 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Cu capac de purjare lenta la capat. Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8 | 8316,67 |
| 27 | 33194120-3 | Lot 27. Canule aortica pentru adulti | 10 | buc. | Mărimea internă (Fr) - 18 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Rezistente la răsucire - ArmatăCu capac de purjare lenta la capat. Mărimea conectorului (inch) - 3/8 | 7541,67 |
| 28 | 33194120-3 | Lot 28. Canule aortica pentru copii | 10 | buc. | Mărimea internă (Fr) - 16 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼ | 8183,33 |
| 29 | 33194120-3 | Lot 29. Canule aortica pentru copii | 10 | buc. | Mărimea internă (Fr) - 14 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼ | 8183,33 |
| 30 | 33194120-3 | Lot 30. Canula aortica pentru copii | 20 | buc. | Mărimea internă (Fr) - 12 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da,kin-king rezistente Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼ | 16366,67 |
| 31 | 33194120-3 | Lot 31. Canula aortica pentru copii | 40 | buc | Mărimea internă (Fr) - 10 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire . Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼ | 32733,33 |
| 32 | 33194120-3 | Lot 32. Canula aortica pentru copii | 15 | buc. | Mărimea internă (Fr) - 8 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid . Rezistente la răsucire - Armată,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼ | 12275,00 |
| 33 | 33194120-3 | Lot 33. Canula venoasa bilumen pentru adulti | 60 | buc. | Mărimea internă (Fr) - 36-51 Forma canulei - Dreaptă Rezistente la răsucire,flexibil - Armată,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Mărimea conectorului incorporat (inch) - ½ | 17350,00 |
| 34 | 33194120-3 | Lot 34. Canula venoasa bilumen pentru adulti | 40 | buc. | Mărimea internă (Fr) - 34-46 Forma canulei - Dreaptă Rezistente la răsucire ,flexibil - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Mărimea conectorului incorporat (inch) - ½ | 11566,67 |
| 35 | 33194120-3 | Lot 35. Canula venoasa bilumen ovale aplatizate pentru adulti | 10 | buc | Mărimea internă (Fr) - 32-40 Forma canulei - Dreaptă, cu lumen aplatizat Rezistente la răsucire,flexibil - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Mărimea conectorului incorporat (inch) - ½ | 3016,67 |
| 36 | 33194120-3 | Lot 36. Canula venoasa bilumen ovale aplatizate pentru adulti | 50 | buc | Mărimea internă (Fr) - 36-46 Forma canulei - Dreaptă, cu lumen aplatizat Rezistente la răsucire, flexibil cu kinking rezistenta ,si perete subtire - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Mărimea conectorului incorporat (inch) - ½ | 15083,33 |
| 37 | 33194120-3 | Lot 37. Canula arteriala femorala | 5 | buc | marimea interna (Fr ) - 17-2buc..19-2 buc..21-1 buc Introducător - da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8 Cu dilatatooare vasculare in kit -3 buc. Solicitate conform necesitatilor realeale institutiei | 16666,67 |
| 38 | 33194120-3 | Lot 38. Canula venoasa femorala | 5 | buc | Marimea (Fr ) - 21-2buc..23-2 buc..25 - 1 buc Introducător - da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 1/2,3/8 | 17500,00 |
| 39 | 33194120-3 | Lot 39. Set pentru introducerea canulelor venoase femorale pentru ECMO | 10 | buc | lunngimea guidewire nu mai mica de 180 cm. Dilatatoare 10/12.12/14.16/18 Fr | 8333,33 |
| 40 | 33194120-3 | Lot 40. Set pentru introducerea canulelor arteriale femorale | 10 | buc | bisturiu , ac pentu punctie, lungimea guidewire nu mai mica 100 cm. Dilatatoare 10/ 12,12/14, 16/18 | 8333,33 |
| 41 | 33194120-3 | Lot 41. Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti si copii | 175 | buc. | Mărimea internă (Fr) - 31 - 20 bucăţi Mărimea internă (Fr) - 28 - 35 bucăţi Mărimea internă (Fr) - 24 - 20 bucăţi Mărimea internă (Fr) - 22 - 10 bucăţi Mărimea conectorului - 3/8 (Fr 22-31), inch Mărimea (Fr) - 20 - 10bucati Mărimea (Fr) - 18 - 10 bucati Mărimea (Fr) - 16 - 25bucăţi Mărimea (Fr) - 14 - 25 bucăţi Mărimea (Fr) - 12 - 25bucati Mărimea conectorului integrat - ¼ (Fr 12-20), inch Forma canulei - Încovoiată Tipul vârfului - Metalic Rezistente la răsucire - Armate ,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire | 76402,08 |
| 42 | 33194120-3 | Lot 42. Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti | 310 | buc. | Mărimea internă (Fr) - 34 - 130 bucăţi Mărimea internă (Fr) - 32 - 130 bucăţi Mărimea internă (Fr) - 30 - 40 bucăţi Mărimea internă (Fr) - 28 - 10 bucăţi Mărimea conectorului (inch) - 3/8 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid.cu multiple orificii de intrare (nu mai putin de 3/8) Rezistente la răsucire - Armate, kinking rezistente,elastice,cu perete subtire | 84475,00 |
| 43 | 33194120-3 | Lot 43. Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii | 190 | buc | Mărimea internă (Fr) - 26 - 10 bucăţi Mărimea internă (Fr) - 24 - 10 bucăţi Mărimea internă (Fr) - 22 - 10bucăţi Mărimea internă (Fr) - 20 - 20 bucăţi Mărimea internă (Fr) - 18 - 30bucăţi Mărimea internă (Fr) - 16 - 50 bucăţi Mărimea internă (Fr) - 14 - 50 bucăţi Mărimea internă (Fr) - 12 - 10 bucăţi Mărimea conectorului (inch) -1/4 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai putin de 8,amplasat in 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subtire | 82950,83 |
| 44 | 33194120-3 | Lot 44. Canula pentru cardioplegia retrograda cu umflare manuala penru adulti | 2 | buc | marimea interna 14 Fr. -2 buc. , introducator - Da | 2000,00 |
| 45 | 33194120-3 | Lot 45. Vent cardiac cu conductor pentru maturi | 250 | buc | Mărimea internă(Fr) - 20 - 230 bucăţi Mărimea internă(Fr) - 16 - 20 bucăţi Material tubului - Silicon Material conductorului - Polivinilclorid Rigiditatea conductorului - Minimală | 65208,33 |
| 46 | 33194120-3 | Lot 46. Vent cardiac fără conductor pentru copii | 90 | buc. | Mărimea internă(Fr) - 13 - 10 bucăţi Mărimea internă(Fr) - 10 - 80 bucăţi | 17400,75 |
| 47 | 33194120-3 | Lot 47. Canula pentru cardioplegia antegradă pentru copii | 150 | buc. | Mărimea internă(Fr) - 4 Lungimea canulei nu mai mare (cm) - 6,4 | 35862,50 |
| 48 | 33194120-3 | Lot 48. Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti | 250 | buc. | Mărimea internă(Fr) - 4 – 10 buc. Mărimea internă(Fr) - 7 – 150 buc. Mărimea internă(Fr) - 9 – 90 buc. | 39791,67 |
| 49 | 33194120-3 | Lot 49. Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti | 100 | buc. | Mărimea internă(Fr) - 9 | 15916,67 |
| 50 | 33194120-3 | Lot 50. Canule pentru arteriotomie | 10 | buc | marimea 2mm- 5 buc. Marimea 3mm-5 buc | 2000,00 |
| 51 | 33194120-3 | Lot 51. Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti | 270 | buc. | Mărimea internă (mm) - 3 - 120bucăţi Mărimea internă (mm) - 3,5 - 120 bucăţi Mărimea internă (mm) - 4 -20 bucăţi Stingă cu unghiul 45¢ - „female”(feminin) Tipul conectorului - Luerloock Mărimea (mm) - 3 - 120 bucăţi Mărimea (mm) - 3,5 - 120bucăţi Mărimea (mm) - 4 -20 bucati Dreaptă cu unghiul 90¢ - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid, forma varfului conica. Material al tubului - Stainlesssteel | 130500,00 |
| 52 | 33194120-3 | Lot 52. Adaptor cardioplegic de tip Y cu vent pentru adulti si copii | 100 | buc. | Lungime integrală (cm) - 19,1 Lungime piciorului comun (cm) - 7,6 | 11666,67 |
| Suma estimativă |  |  |  |  |  | 4157232,83 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur  lot

2) Pentru mai multe loturi

3) Pentru toate loturile

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:  la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| r. d/o |  | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | DUAE | În mod obligatoriu să fie completat Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr.146 din 24.11.2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; În cazul în care se va prezenta un alt formular de DUAE decât cel încărcat de Autoritatea contractantă sau DUAE nu va fi complet, oferta va fi respinsă. | Obligatoriu |
| 2 |  | Garanţia pentru ofertă – în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA | Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante sau garanție prin scrisoare bancară (conform anexei nr. 9 din Documentația de atribuire) – confirmate prin aplicare semnăturii electronice pentru platforma achiziții.md. *Notă: În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la data deschiderii se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”. | Obligatoriu |
| 3 |  | Oferta tehnică | Specificaţii tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 4 |  | Oferta financiară | Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 5 |  | Cerere de participare | Conform anexei 7 din Documentația standard - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 6 | Declarație privind valabilitatea ofertelor |  | Conform anexei nr. 8 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| Documente suplimentare de calificare și selecție |  |  |  |  |
| 7 | Certificat de înregistrare (decizie de înregistrare)/ Extras de înregistrare |  | Copie, emis de Agenţia Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 8 | Acte ce atestă calitatea și conformitatea produselor |  | - Certificatele CE sau declarații de conformitate, vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare, valabile - copii, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice; - Catalogul producătorului / prospecte / documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice– copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; - Ofertantul va evidenția/marca în pagina catalogului sau din fișa tehnică, produsul oferit și textul care confirmă specificația tehnică a acestuia; (în cazul în care produsul ofertat nu va fi identificat în catalog oferta va fi respinsă). 4) În ofertă se va indica codul produsului oferit și pagina din catalog pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Obligatoriu |
| Oferta și documentele suplimentare de calificare și selecție vor fi semnate electronic. În cazul în care pe acte este aplicată semnătura altei persoanei decât a administratorului atunci se va încărca/prezenta și procura sau orice act prin care s-a împuternicit persoana pentru a aplica semnătura electornică pe ofertă. |  |  |  |  |
| Modalitatea de efectuare a evaluării |  |  | Cel mai mic preţ fără TVA cu corespunderea cerinţelor solicitate, pe lot; |  |
| Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați |  |  | DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, la solicitare, în termen de până la 30 de zile de la solicitare; |  |
| Termen și modalitate de achitare |  |  | prin transfer, în termen de 30 zile, după livrarea fiecărei partide, cu prezentarea facturii; |  |
| Prezentarea mostrelor |  |  | în decurs de 5 zile de la solicitare; |  |
| Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă |  |  | Maxim 5 zile, de la remiterea acestuia spre semnare |  |
| În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, în decurs de 5 zile de la înștiințarea rezultatelor va trebui să completați și semnați „DECLARAȚIA privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani”. Un exemplar va fi prezentat autorității contractante la adresa electronică achizitiipublicescr@gmail.com sau pe suport de hârtie semnat iar un exemplar va fi prezentat Agenției Achiziții Publice. |  |  |  |  |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: Termenul de depunere a ofertelor va constitui 30 de zile în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (6).

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preţ fără TVA cu corespunderea cerinţelor solicitate, pe lot

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: conform informației SIA RSAP (achiziții.md)

- pe: conform informației SIA RSAP (achiziții.md)

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP (achiziții.md)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul) nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: BAP nr.91 din. 23.11.2021

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

36. Alte informații relevante:

Rechizitele bancare pentru transferul garanției: Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29

Denumirea Băncii: B.C. "Moldindconbank" S.A. fil. „Testemițeanu”, Chișinău

Codul fiscal: 1003600150783

Contul de decontare: IBAN – MD32ML000000002251502448

Codul bancar: MOLDMD2X302.

Garanția pentru ofertă se v-a reține în cazul în care:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul cîştigător nu semnează contractul de achiziţii publice;

c) nu se depune garanţia de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei.

Garanția de bună execuție a contractului prin transfer la contul autorităţii contractante, cuantumul 5% din valoarea totală cu TVA a contractului de achiziții publice.

Conducătorul grupului de lucru:                                                Alexandru FERDOHLEB