| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea defectoscopului ultrasonic, REPETAT |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Achiziționarea defectoscopului ultrasonic |  |  |  | Conform cerințelor Caietuluide sarcini Gama de frecvențe ultrasonice nominale setate - 0,5 până la 15,0 MHz Abaterea frecvențelor de funcționare de la nominal - ± 10% Interval de reglare pentru viteza ultrasonică în material - de la 500 la 14.999 m/s Gama de reglare a puterii receptorului - 0 până la 100 dB Deviația de setare a puterii receptorului - ± 1,0 dB Gama de măsurare a adâncimii defectului (pe oțel) cu traductoare directe: de la 2 pînă la 1000 mm Limitele erorii absolute admisibile la măsurarea adâncimii defectului H cu traductoare directe - ±(0,02H+1,00) mm Domeniul de măsurare a adâncimii defectului (pe oțel) cu traductoare înclinate: de la 2 pînă la 1000 mm Limitele erorii absolute admisibile în măsurarea coordonatelor defectelor (pe oțel) cu traductoare înclinate: - adâncime H - ±(0,03H+1,00) mm - lungime pe suprafața L - ±(0,03L+1,00) mm Limitele erorii absolute admisibile în măsurătorile intervalelor de timp - ±(0,1+0,0001) µs Alimentare electrică - acumulatori Timpul de funcționare continuă pe acumulatori în condiții climatice normale, nu mai puțin de: 9 h Intervalul de temperatură a funcționării - de la -30 pînă la +55ºC Tip display: culoare TFT |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________