## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea reactive și consumabile medicale întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2025 |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3310000-1 | 1 | Reagent monoclonal anti –A, inclusiv: | - dintr-o serie de reagent monoclonal anti – A dintr-un lot a hibridomei |  |  |  | dintr-o serie de reagent monoclonal anti – A dintr-un lot a hibridomei Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitari în sângele donatorilor şi pacienţilor. Proprietăţi: Tipul anticorpilor – clasa IgM. Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă. Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului pe placă/tub la T° camerei (18-25°C), examen vizual. Aspectul - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de la 2ml până la 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
3310000-1 | 1 | Reagent monoclonal anti –A, inclusiv: | - din altă serie de reagent monoclonal anti-A a altui lot a hibridomei |  |  |  | din altă serie de reagent monoclonal anti-A a altui lot a hibridomei Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitari în sângele donatorilor şi pacienţilor. Proprietăţi: Tipul anticorpilor – clasa IgM. Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă. Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului pe placă/tub la T° camerei (18-25°C), examen vizual. Aspectul - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de la 2ml până la 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
3310000-1 | 2 | Reagent monoclonal anti – B inclusiv: | - dintr-o serie de reagent monoclonal anti – B dintr-un lot a hibridomei |  |  |  | dintr-o serie de reagent monoclonal anti – B dintr-un lot a hibridomei Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitari în sângele donatorilor şi pacienţilor. Proprietăţi: Tipul anticorpilor – clasa IgM. Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă. Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului pe placă/tub la T° camerei (18-25°C), examen vizual. Aspectul - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de la 2ml până la 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
3310000-1 | 2 | Reagent monoclonal anti – B inclusiv: | - din altă serie de reagent monoclonal anti-B a altui lot a hibridomei |  |  |  | din altă serie de reagent monoclonal anti-B a altui lot a hibridomei Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitari în sângele donatorilor şi pacienţilor. Proprietăţi: Tipul anticorpilor – clasa IgM. Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă. Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului pe placă/tub la T° camerei (18-25°C), examen vizual. Aspectul - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de la 2ml până la 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
3310000-1 | 3 | Reagent monoclonal anti – AB | Reagent monoclonal anti – AB |  |  |  | Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitari în sângele donatorilor şi pacienţilor. Proprietăţi: Tipul anticorpilor – clasa IgM. Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă. Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului pe placă și tub la T° camerei (18-25°C), examen vizual. Aspectul - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de la 2ml până la 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
3310000-1 | 4 | Reagent monoclonal anti - D IgM | Reagent monoclonal anti - D IgM |  |  |  | Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitari în sângele donatorilor şi pacienţilor. Proprietăţi: Tipul anticorpilor – clasa IgM. Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă. Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului pe placă și tub la T° camerei (18-25°C), examen vizual. Aspectul - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de la 2ml până la 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
3310000-1 | 5 | Reagent monoclonal anti - D (IgM+IgG) | Reagent monoclonal anti - D (IgM+IgG) |  |  |  | Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitare în sângele donatorilor şi pacienţilor. Proprietăţi: Tipul anticorpilor – clasa IgM și IgG. Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă. Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului – incubarea în tub la T° camerei 18-25 °C și 37°C în testul antiglobulinic indirect (TAI), examen vizual. Aspectul - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de la 2ml până la 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
3310000-1 | 6 | Reagent monoclona anti-Kell | Reagent monoclona anti-Kell |  |  |  | Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitare în sângele donatorilor şi pacienţilor, metoda în tub. Proprietăţi: Tipul anticorpilor – clasa IgM sau IgG Sensibilitate: intensitatea reacţiei de la 2+ până la 3+ cu eritrocite standard cu Ag corespunzător în formă heterozigotă. Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului – incubarea în tub la T° camerei 18-25 °C sau 37°C în testul antiglobulinic indirect (TAI), examen vizual. Aspectul - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de la 2ml până la 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
3310000-1 | 7 | Reagent monoclona anti-k | Reagent monoclona anti-k |  |  |  | Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitare în sângele donatorilor şi pacienţilor, metoda în tub. Proprietăţi: Tipul anticorpilor – clasa IgM sau IgG Sensibilitate: intensitatea reacţiei de la 2+ până la 3+ cu eritrocite standard cu Ag corespunzător în formă heterozigotă. Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului – incubarea în tub la T° camerei 18-25 °C sau 37°C în testul antiglobulinic indirect (TAI), examen vizual. Aspectul - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de la 2ml până la 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
3310000-1 | 8 | Reagent monoclonal anti-c | Reagent monoclonal anti-c |  |  |  | Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitari în sângele donatorilor şi pacienţilor. Proprietăţi: Tipul anticorpilor – clasa IgM. Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă. Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului pe placă și tub la T° camerei (18-25°C), examen vizual. Aspectul - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de la 2ml până la 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă
3310000-1 | 9 | Reagent monoclonal anti-e | Reagent monoclonal anti-e |  |  |  | Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitari în sângele donatorilor şi pacienţilor. Proprietăţi: Tipul anticorpilor – clasa IgM. Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă. Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului pe placă și tub la T° camerei (18-25°C), examen vizual. Aspectul - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de la 2ml până la 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
3310000-1 | 10 | Reagent monoclonal anti Fya | Reagent monoclonal anti Fya |  |  |  | Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitare în sângele donatorilor şi pacienţilor, metoda în tub. Proprietăţi: Tipul anticorpilor – clasa IgM sau IgG Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă. Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului – incubarea în tub la T° camerei (18-25°C sau 37°C în testul antiglobulinic indirect (TAI)), examen vizual. Aspectul - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de la 2ml până la 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
3310000-1 | 11 | Reagent monoclonal anti Fyb | Reagent monoclonal anti Fyb |  |  |  | Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitare în sângele donatorilor şi pacienţilor, metoda în tub. Proprietăţi: Tipul anticorpilor – clasa IgM sau IgG Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă. Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului – incubarea în tub la T° camerei (18-25°C sau 37°C în testul antiglobulinic indirect (TAI)), examen vizual. Aspectul - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de la 2ml până la 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
3310000-1 | 12 | Reagent monoclonal anti Jka | Reagent monoclonal anti Jka |  |  |  | Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitare în sângele donatorilor şi pacienţilor, metoda în tub. Proprietăţi: Tipul anticorpilor – clasa IgM sau IgG Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă. Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului – incubarea în tub la T° camerei (18-25°C sau 37°C în testul antiglobulinic indirect (TAI)), examen vizual. Aspectul - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de la 2ml până la 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
3310000-1 | 13 | Reagent monoclonal anti Jkb | Reagent monoclonal anti Jkb |  |  |  | Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitare în sângele donatorilor şi pacienţilor, metoda în tub. Proprietăţi: Tipul anticorpilor – clasa IgM sau IgG Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă. Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului – incubarea în tub la T° camerei (18-25°C sau 37°C în testul antiglobulinic indirect (TAI)), examen vizual. Aspectul - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de la 2ml până la 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
3310000-1 | 14 | Reagent monoclonal anti S | Reagent monoclonal anti S |  |  |  | Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitare în sângele donatorilor şi pacienţilor, metoda în tub. Proprietăţi: Tipul anticorpilor – clasa IgM sau IgG Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă. Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului – incubarea în tub la T° camerei (18-25°C sau 37°C în testul antiglobulinic indirect (TAI)), examen vizual. Aspectul - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de la 2ml până la 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
3310000-1 | 15 | Reagent monoclonal anti s | Reagent monoclonal anti s |  |  |  | Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitare în sângele donatorilor şi pacienţilor, metoda în tub. Proprietăţi: Tipul anticorpilor – clasa IgM sau IgG Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă. Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului – incubarea în tub la T° camerei (18-25°C sau 37°C în testul antiglobulinic indirect (TAI)), examen vizual. Aspectul - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de la 2ml până la 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
3310000-1 | 16 | Ser antiglobulinic polispecific | Ser antiglobulinic polispecific |  |  |  | Destinaţie: Pentru efectuarea testului antiglobulinic (COOMBS) direct și indirect, metoda în tub. Proprietăţi: conţine obligatoriu anticorpi anti- IgG şi anti-C3d, care reacționează cu imunoglobulinele și/sau complementul de pe membrana eritrocitelor, provocând aglutinarea eritrocitelor sensibilizate. Forma de ambalare: în flacoane de 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii devalabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichet flaconului. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
3310000-1 | 17 | Pool eritrocite test standard | Pool eritrocite test standard |  |  |  | Destinaţie: pentru detectarea anticorpilor antieritrocitari iregulari la etapa screening a sângelui donat, prin metoda în tub. Proprietăţi: 1. Suspensia eritrocitară: a) de grup sanguin 0. b) prezente obligatoriu antigene eritrocitare clinic semnificative (Rhesus, Kell, Duffy, Kidd, MNSs, etc). c) reactivitate - reacţia fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare în aplicarea reagenților cu reactivitate scăzută, conform anticorpilor corespunzători. d) specificitate - reacţia fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare în aplicarea reagenților conform anticorpilor corespunzători. e) concentrație – cuprinsă între 2% și 5% 2. Stabilitate reactivitate și specificitate produs pe o perioadă de cel puțin 60 de zile de la data producerii. Forma de ambalare: Flacoane de 10 ml, livrate în ambalaje sigure, marcate şi etichetate de către producător cu informaţii (denumire, număr de lot, numărul de serie, termenele de valabilitate, condiţii de depozitare). Datele de identificare afişate pe cutie vor coincide cu eticheta obligatorie a fiecărei componente a setului. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
3310000-1 | 18 | Panel eritrocitar din 3 celule - test | Panel eritrocitar din 3 celule - test |  |  |  | Destinaţie: pentru detectarea anticorpilor antieritrocitari iregulari în sângele donatorilor şi pacienţilor, metoda în tub. Proprietăţi: 1. Suspensia eritrocitară: a) de grup sanguin 0. b) prezente obligatoriu antigene eritrocitare clinic semnificative (Rhesus, Kell, Duffy, Kidd, MNSs, etc). c) reactivitate - reacţia fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare în aplicarea reagenților cu reactivitate scăzută, conform anticorpilor corespunzători. d) specificitate - reacţia fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare în aplicarea reagenților conform anticorpilor corespunzători. e) concentrație – cuprinsă între 2% și 5% 2.Aspect – supernatant transparent, lipsa semnelor de hemoliză și creșterii bacteriene. 3. Stabilitate reactivitate și specificitate produs pe o perioadă de cel puțin 60 de zile de la data producerii. Forma de ambalare: Flacoane de 10 ml, livrate în ambalaje sigure, marcate şi etichetate de către producător cu informaţii (denumire, număr de lot, numărul de serie, termenele de valabilitate, condiţii de depozitare). Datele de identificare afişate pe cutie vor coincide cu eticheta obligatorie a fiecărei componente a setului. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
3310000-1 | 19 | Panel eritrocitar din 10 celule - test | Panel eritrocitar din 10 celule - test |  |  |  | Destinaţie: pentru identificarea anticorpi antieritrocitari iregulari în sângele donatorilor şi pacienţilor, metoda în tub. Proprietăţi: 1. Suspensie eritrocitară: a) de grup sanguin 0. b) prezente obligatoriu antigene eritrocitare clinic semnificative (Rhesus, Kell, Duffy, Kidd, MNSs, etc). c) reactivitate - reacţia fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare în aplicarea reagenților cu reactivitate scăzută, conform anticorpilor corespunzători. d) specificitate - reacţia fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare în aplicarea reagenților conform anticorpilor corespunzători. e) concentrație – cuprinsă între 2% și 5% 2.Aspect – supernatant transparent, lipsa semnelor de hemoliză și creșterii bacteriene. 3. Stabilitate reactivitate și specificitate produs pe o perioadă de cel puțin 60 de zile de la data producerii. Forma de ambalare: Flacoane de 5ml livrate în ambalaje sigure, marcate şi etichetate de către producător cu informaţii (denumire, număr de lot, numărul de serie, termenele de valabilitate, condiţii de depozitare). Datele de identificare afişate pe cutie vor coincide cu eticheta obligatorie a fiecărei componente a setului. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
3310000-1 | 20 | IgG - celule acoperite | IgG - celule acoperite |  |  |  | Destinaţie: pentru confirmarea şi validarea rezultatelor negative în testul antiglobulinic. Proprietăţi: Suspensie eritrocitară: a) de grup sanguin 0; b) sensibilizate (acoperite) cu IgG; c) concentrație – cuprinsă între 2% și 5%; d) stabilitate reactivitate și specificitate produs pe o perioadă de cel puțin 60 de zile de la data producerii. Forma de ambalare: Flacoane de 10 ml, livrate în ambalaje sigure, marcate şi etichetate de către producător cu informaţii (nume, număr de lot, numărul de serie, termenele de valabilitate, condiţii de depozitare). Datele de identificare afişate pe cutie vor coincide cu eticheta obligatorie a flaconului. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
3310000-1 | 21 | Set consumabile pentru realizarea plasmaferezei | Set consumabile pentru realizarea plasmaferezei |  |  |  | Cerințe față de dispoztivul medical, aflat în dotare dispozitiv pentru recoltarea plasmei umane de la donator (plasmafereză) DigiPlai 80 (26 bucăți), 20 bucăți anul producerii 2018 și 6 bucăți anul producerii 2021 (dobândit prin contract de donație). Pentru locația Chișinău- 14 bucăți, pentru locația Bălți- 9 bucăți și pentru locația Cahul-3 bucăți Cerințe față de dispozitivul medical, alt dispozitiv decât cel existent în dotare: Prin tehnologia aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotatre, cu toate componentele: număr de seturi/consumabile și alte produse obligatorii activității dispozitivului medical, necesare în procesul de recoltare plasmă umană de la donator, total-15750 seturi Destinaţie: pentru efectuarea procedurii de plasmafereză la donatorul de plasmă. Separarea plasmei: prin centrifugare cu seturi sterile de unică folosință. Asigurat cu pompă pentru sânge Asigurat cu pompă pentru anticoagulant Nu mai puțin de patru detectoare pentru bula de aer în tubulatura setului Trei clame de închidere a liniei de plasmă/soluție fiziologică și sânge Mecanizmul de închidere a centrifugii rapid (prin apăsare) Detector a presiuniiintravenoase la donator Mangetă reglabilă Posibilitatea schimbării parametrilor în timpul procedurii fără întreruperea procedurii Posibilitatea modificării vitezei pompelor și cantitatea de plasmă la un ciclu Posibilitatea programării cantității și modului de dozare a soluției fiziologice Ecran tactil ce permite programarea rapidă a parametriilor Scainer de barcod și port de conectare la internet pentru maniopulări de la distanță Tensiunea de alimentare . 220V, 50Hz Husa de protecție din silicon 1 bucată VA pune la dispoziția beneficiarului în mod gratuit-26 dispozitive medicale identice ca modelde performanță și nu mai vechi decât anul producerii 2018 Nu se admit aparate recondiționate Set consumabil pentru realizarea plasmaferezei 15750 set -Confirmarea privid prezentarea la livrare și pe perioada de activitate a dispozitivelor, a copiilor manualului de deservire, diagrama electronică, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților și componente a dispozitivului, autorizat la producător pentru fiecare dispozitiv. -Confirmarea privind livrarea și instalarea gratiută a dispozitivelor medicale 26 (douăzeci și șase)la număr, în termen de 10 zile lucrătoare din data de notificare emisă de beneficiar, și semnarea bilaterală (între beneficiar și operatorul electronic desemnat câștigător) a contractului de comodat. -Confirmarea privind instruirea personalului implicat în operarea dispozitivului medical gratuit, asigurat de operatorul economic câștigător, pe parcursul a 10 zile din momentul punerii în funcție a dispozitivelor. Set consumabile pentru realizarea plasmaferezei Destinaţie: pentru recoltarea componentelor sanguine de la donator. Proprietăţile componentelor obligatorii a setului: Sistema: a)materiale de bază ale plasticului – polivinilhlorid și dietilftalat; b)de uz unic; c)compatibilă cu dispozitivele DigiPlai 80. Sistemul de recoltare a probei sanguine de laborator: a) pentru eprubetă vacum; b) dotată cu holder şi ac tip 16 G, cu fisura laterală: c)integrat în sistemul închis şi steril al tubulaturii de recoltare; d) asigurat cu clamă; e)amplasat pe tubulatura de recoltare pînă la ramificarea racordului Y. Sistemul de capisonare a acului post-donare cu utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent. Bol-centrifugă pentru colectarea componentelor sanguine compatibilă cu echipamentul DigiPlai 80; Soluţie anticoagulantă volum de 250 ml: a) conţinut de citrat de natriu 4%; b) steril, apirogen; c) în recipient de plastic, asigurat cu element ce va permite fixarea acestuia în suport. Containerul pentru colectarea componentelor sanguine asigurat cu: a) 2 (două) unități fiecare cu capacitatea de recolatare în volum de 1 (unu) litru ±10%; b) două orificii, în partea superioara, pentru fixarea acestuia în presele de separare a dispozitivului de separare în componente sanguine; a) racordul, în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie b) fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie. Etichetele de fond şi marcajul - inviolabile şi rezistente la T minus 80°C şi umiditate sporită, asugurate cu cod-bare pentru identificare serie/lor. Tubulaturile de conexiune la soluţia FF şi soluţia anticoagulantă fiind asigurate cu clame. Tubulatura de prelevare a componentelor sanguine asigurat: b) cu prezența codului numeric de identificare a acestora; c) asigurat cu clamă Eticheta de fond şi marcajul containerului pentru colectarea plasmei: a) inviolabilă, rezistentă la T minus 80°C şi umiditate sporită; b) cu inscripţiile obligatorii despre tipul, volumul containerului, lot/serie, termenii de valabilitate, producătorul şi notificarea “STERIL”. Forma de ambalare: toate componentele setului să fie integrate într-un sistem închis, în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, inclusiv identificare prin cod bare, termeni de valabilitate, condiţii de păstrare) şi prezenţa notificărilor „DE UZ UNIC”, „STERIL”. Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe fiecare set sau componentă a acestuia. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
3310000-1 | 22 | Sistem închis de containere de plastic pentru recoltarea și procesarea sângelui uman donat, tip „sus - jos” 450/400/400 ml cu separarea stratului leuco-trombocitar şi componente sanguine şi soluţie aditivă pentru eritrocite | Sistem închis de containere de plastic pentru recoltarea și procesarea sângelui uman donat, tip „sus - jos” 450/400/400 ml cu separarea stratului leuco-trombocitar şi componente sanguine şi soluţie aditivă pentru eritrocite |  |  |  | Destinaţie: pentru recoltarea şi procesarea sângelui uman donat și deleucocitarea componentelor sanguine cu separarea stratului leuco-trombocitar și resuspendarea concentratului eritrocitar în soluție aditivă. Proprietăţi: Materiale de bază ale plasticului – polivinilhlorid și dietilftalat; Container pentru colectarea sângelui cu un volum de 450 ml asigurat cu soluţie anticoagulantă. Container pentru transferul componentului sanguin (plasmă) cu un volum de 400 ml; Container pentru transferul concentratului eritrocitar asigurat cu: a) un volum de 400 ml; b) soluție aditivă în volum de 100 ml Containerele pentru transferul componentelor sanguine, vor fi asigurate cu: a) două orificii, în partea superioara, pentru fixarea acestuia în presele de separare a dispozitivului de separare în componente sanguine; b) două racorduri, în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie; c) fante pe părțile laterale, bine stanate și decupate, pentru fixarea tubulaturei pilot a acestuia; d) fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie. Soluţia anticoagulantă – va conţine citrat de natriu, fosfat şi dextroză în volum de 63ml; Soluţia aditivă - va conține adenin, glucoză sau dextroză, manitol, chlorid de natriu. Etichetele de fond şi marcajul - inviolabile şi rezistente la T minus 80°C şi umiditate sporită, asugurate cu cod-bare pentru identificare serie/lor; Sistemul de recoltare a probei sanguine de laborator: a) pentru eprubetă vacum; b) dotată cu holder şi ac; c) integrat în sistemul închis şi steril al tubulaturii de recoltare; d) asigurat cu clamă. Tubulatura de prelevare a sângelui: a) asigurată cu clamă; b) cu lungimea tubulaturii nu mai mică de 90 cm. Tubulatura de transfer a componentelor sanguine: a) 10 segmente aliatorii și cod numeric de identificare b) cu lungimea tubulaturii de transfer nu mai mică de 50 cm c) cu clamă; d) diametrul intern al tubulaturii de transfer a componentului eritrocitar să nu fie mai mic de 3,0 cm. Tubulatura de transfer a componentului plasmatice va conține: a) prezența codului numeric de identificare a acestora; b) cu lungimea tubulaturii de transfer nu mai mică de 50 cm; c) asigurate cu clamă. Sistemul de capisonare a acului post-donare cu utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent. Forma de ambalare: fiecare unitate ambalată separat, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) şi prezenţa notificărilor „DE UZ UNIC”, „STERIL”. Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a acestuia - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
3310000-1 | 23 | Sistem închis de container de plastic pentru transferul componentelor sanguine 300 ml sau 400 ml | Sistem închis de container de plastic pentru transferul componentelor sanguine 300 ml sau 400 ml |  |  |  | Destinaţie: pentru procesarea sângelui uman donat și transferul de componente sanguine. Proprietăţi: Materiale de bază ale plasticului – polivinilhlorid și dietilftalat; Containerul pentru transferul componentului sanguin – volum 300 ml sau 400 ml; Containerul va fi asigurat cu: a) două orificii, în partea superioara, pentru fixarea acestuia în presele de separare a dispozitivului de separare în componente sanguine; b) racorduri, în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie; c) fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie. Tubulatura de prelevare a componentelor: a) cu lungimea tubulaturii de transfer nu mai mică de 50 cm; b) cu prezența codului numeric de identificare a acestora; c) asigurate cu clamă. Etichetele de fond şi marcajul - inviolabile şi rezistente la T minus 80°C şi umiditate sporită; a) asigurată cu cod bare pentru identificare serie/lot b) cu inscripţiile obligatorii despre tipul, volumul containerului, lot/serie, termenii de valabilitate, producătorul şi notificarea “STERIL”. Forma de ambalare: fiecare unitate ambalată separat, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) şi prezenţa notificărilor „DE UZ UNIC”, „STERIL”. Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta containerului.
3310000-1 | 24 | Sistem închis de containere de plastic pentru recoltarea și procesarea sângelui uman donat 450/500/400, cu fitru de leucocite integrat pentru sânge | Sistem închis de containere de plastic pentru recoltarea și procesarea sângelui uman donat 450/500/400, cu fitru de leucocite integrat pentru sânge |  |  |  | Destinaţie: pentru recoltarea şi procesarea sângelui uman donat și deleucocitarea sângelui total. Proprietăţi: Materiale de bază ale plasticului – polivinilhlorid și dietilftalat; Container pentru colectarea sângelui cu un volum de 450 ml asigurat cu soluţie anticoagulantă cu volum de 63 ml. Container pentru transferul sângelui deleucocitat cu un volum de 500 ml; Containerul pentru transferul componentului sanguin (concentratului eritrocitar) cu un volum de 400 ml; Containerele pentru transferul componentelor sanguine, vor fi asigurate cu: a) două orificii, în partea superioara, pentru fixarea acestuia în presele de separare a dispozitivului de separare în componente sanguine; b) racorduri, în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie; c) fante pe părțile laterale, bine stanate și decupate, pentru fixarea tubulaturei pilot a acestuia; d) fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie. Soluţia anticoagulantă – va conţine citrat de natriu, fosfat, adenină şi dextroză în volum de 63ml; Etichetele de fond şi marcajul - inviolabile şi rezistente la T minus 80°C şi umiditate sporită, asugurate cu cod-bare pentru identificare serie/lor; Sistemul de recoltare a probei sanguine de laborator: a) pentru eprubetă vacum; b) dotată cu holder şi ac; c) integrat în sistemul închis şi steril al tubulaturii de recoltare; d) asigurat cu clamă. Filtru de leucocite moale, pentru sânge, integrat în tubul sistemului de transfer a sângelui total, care va asigura reţinerea leucocitelor mai mult de 99,9% şi un număr de leucocite postfiltrare nu mai mare de 1x106 într-o unitate; Tubulatura de prelevare a sângelui: a) asigurată cu clamă; b) cu lungimea tubulaturii nu mai mică de 90 cm. Tubulaturile de transfer a componentelor sanguine deleucocitat va conţine: a)10 segmente aliatorii și cod numeric de identificare; b) asigurat cu clamă. Tubulatura de transfer a componentului plasmatic: a ) cu lungimea tubulaturii de transfer nu mai mică de 50 cm, b) prezența codului numeric de identificare a acestora; c) asigurate cu clamă Sistemul de capisonare a acului post-donare cu utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent. Forma de ambalare: fiecare unitate ambalată separat, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) şi prezenţa notificărilor „DE UZ UNIC”, „STERIL”. Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta containerului. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
3310000-1 | 25 | Soluție aditivă pentru trombocite | Soluție aditivă pentru trombocite |  |  |  | Destinaţie: pentru înlocuirea parţială a plasmei în timpul preparării şi stocării concentratului de trombocite obținut din straturi leuco-plachetar sau unităţi de trombocite de afereza. Proprietăţi: Containerul reprezintă: a) recipient de plastic; b) în volum de 500 ml; c) tubulatura de conexiune cu un diametru intern nu mai mic de 3 mm și exten nu mai mare de 4,5 mm; Soluţie din interiorul containerului: a) sterilă şi apirogenă; b) va conţine substanțe chimice ce vor asigura echilibru izotonic și electronic al trombocitelor c) va oferi sursă de energie d) va asigura menținerea Ph ului minimum 6,4 la T+220C la sfârșitul perioadei de depozitare (maximum 7 zile) Etichetele de fond şi marcajul - inviolabile şi rezistente la umiditate sporită. Forma de ambalare: fiecare unitate ambalată separat, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) şi prezenţa notificărilor „DE UZ UNIC”, „STERIL”. Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a acestuia. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
3310000-1 | 26 | Set consumabile pentru colectarea trombocitelor în doza dubla de trombocite si una doza de plasma | Set consumabile pentru colectarea trombocitelor în doza dubla de trombocite si una doza de plasma |  |  |  | Cerințe față de dispozitivul medical, aflat în dotare 4 bucăți Prin tehnologia aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituției, cu toate componentele: număr de seturi/consumabile obligatorii activității dispozitivului medical aflat în dotarea instituției, necesare în procesul de colectarea trombocitelor în doza dubla de trombocite si una doza de plasma de la donator, total – 2000 seturi. Dispozitivele aflate în dotarea instituției: - dispozitiv pentru colectarea trombocitelor în doza dubla de trombocite si una doza de plasma de la donator (citafereză) Trima Accel 1000 (2 bucăți), anul producerii 2016 (dobândite prin contract de donație), la momentul încetării contractului (anul 2020) erau funcționale. Pentru asigurarea activității de realizare a solicitărilor IMS de concentrat de plachete în timp real și utilizarea seturilor oferite, este necesar de a aplica în activitatea de recoltare trombocite cel puțin 4 (patru) dispozitive medicale identice ca model de performanță și nu mai vechi decât dispozitivele aflate în dotare. - Două dispositive aflate în dotare + 2 dispozitive oferite în comodat identice ca model de performanță și nu mai vechi decât dispozitivele aflate în dotare; - Asigurarea deservirii tehnice/reparație, a dispozitivelor medicale aflate în dotare/oferite în comodat pe toată perioada de executare a contractului. Cerințe față de dispozitivul medical, alt dispozitiv decât cel existent în dotare: 4 bucăți Prin tehnologia aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotare, cu toate componentele: număr de seturi/consumabile și alte produse obligatorii activității dispozitivului medical, necesare în procesul de colectarea trombocitelor în doza dubla de trombocite si una doza de plasma de la donator, total – 2000 seturi. Destinație: pentru efectuarea procedurii de citafereză la donatorul de celule. Tehnologie automatizată, de tip închis. Separarea componentelor (plasmă, trombocite): prin centrifugare cu seturi sterile de unica folosință. Cerințe către funcționalitatea dispozitivului: a) Asigurat cu Pompă pentru sânge. b)Asigurat cu Pompă pentru anticoagulant. c)Asigurat cu Pompe pentru componenți separate. d)Nu mai puțin de patru detectoare pentru bula de aer în tubulatura setului. e) Nu mai puțin de 5 clame de închidere a liniei de plasmă/trombocite/sânge/soluție anticoagulant. f)Mecanismul de închidere a centrifugii rapid (prin apăsare). g)Detector a presiunii intravenoase la donator. h)Posibilitatea schimbării parametrilor în timpul procedurii fără întreruperea procedurii. i)Manjeta reglabila. î)Posibilitatea modificării vitezei pompelor. j)Ecran tactil ce permite programarea parametrilor. k)Scaner de barcod și port de conectare la internet pentru manipulări de la distanță. l)Husa de protectie din silicon 1 bucata Tensiunea de alimentare: 220V, 50 Hz Va pune la dispoziția beneficiarului în mod gratuit cel puțin 4 dispozitive medicale identice ca model de performanță și nu mai vechi decât dispozitivele aflate în dotare. - Confirmarea privind prezentarea la livrare și pe perioada de activitate a dispozitivelor, a copiilor manualului de deservire, diagrama electronica, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru fiecare dispozitiv. - Confirmarea privind livrarea și instalarea gratuită a dispozitivelor medicale cel puțin 4 (patru) la număr, în termen de 10 zile lucrătoare din data de notificare emisă de beneficiar, și semnarea bilaterală (între beneficiar și operatorul economic desemnat cîștigător) a contractului de comodat. - Confirmarea privind instruirea personalului implicat în operarea dispozitivului medical gratuit, asigurat de operatorul economic câștigător, pe parcursul a 10 zile din momentul punerii în funcțiune a dispozitivelor. - Asigurarea deservirii tehnice/reparație a dispozitivelor medicale aflate în dotare/oferite în comodat pe toată perioada de executare a contractului. Set consumabile pentru colectarea trombocitelor în doza dubla de trombocite si una doza de plasma 2000 bucăți Destinație: pentru colectarea trombocitelor în doză dublă de trombocite și una doză de plasmă. Proprietăţile componentelor obligatorii a setului: Materiale de bază ale plasticului – polivinilhlorid și/sau dietilftalat; Asigurat cu tehnologie de deleucocitare pentru obținerea produsului finit deleucocitat. Ac tip 16/17 G, cu fisura laterală; Sistemul de capisonare a acului post-donare cu utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent; Soluţie anticoagulantă: a) recipient de plastic, b) volum de 500 ml; c) sterilă, apirogenă; d) asigurat cu element ce va permite fixarea recipientului în suport; e) conţinut de citrat, dexroză. Sistemul de recoltare a probei sanguine de laborator: a) pentru eprubetă vacum; b) dotată cu holder şi ac; c) integrat în sistemul închis şi steril al tubulaturii de recoltare; d) asigurat cu clamă. Containerul pentru colectarea şi depozitarea plachetelor va fi asigurat: a) 2 la număr b) cu posibilitatea recoltării de la donator a două doze de trombocite. c) cu recoltarea automată a concentratului de trombocită în containerele de plastic, fără manipulări mecanice suplimentare în procesul de recoltare. d) racordul, în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie; e) fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie. Setul de colectare a trombocitelor să fie asigurat cu rezervor/fiolă pentru colectarea probelor/plachetelor la examinarea controlului calității (preferabil ca capacitatea totală a probei să fie nu mai mică de 8 ml); Containerul pentru recoltarea și depozitarea plasmei va fi asigurat: a) 1 la număr; b) cu o capacitate de la 600 ml până la 1000 ml ±10%; c) două orificii, în partea superioara, pentru fixarea acestuia în presele de separare a dispozitivului de separare în componente sanguine; d) racordul, în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie; e) fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie; Tubulatura de conexiune la soluţia anticoagulantă să fie asigurată cu filtru. Eticheta de fond şi marcajul containerelor pentru colectarea componentelor sanguine – inviolabilă, rezistentă la umiditate sporită, cu inscripţiile obligatorii despre tipul, volumul containerului, lot/serie, termenii de valabilitate, producătorul şi notificarea “STERIL”, asugurate cu cod-bare pentru identificare serie/lor. Forma de ambalare: fiecare set sau componentă a setului va fi ambalat separat, în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, inclusiv identificare prin cod bare, termeni de valabilitate, condiţii de păstrare) şi prezenţa notificărilor „DE UZ UNIC”, „STERIL”. Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe fiecare set sau componentă a acestuia.
3310000-1 | 27 | Autocolante marcare cod/bare | Autocolante marcare cod/bare |  |  |  | Destinaţia: pentru marcarea unităţilor de sânge/componente sanguine, eşanţioane de laborator, etc. Proprietăţi: Font standard industrial C39; Adezive la umezeală şi în procesul de centrifugare; Termorezistente la congelare: temperatura de până la minus 80°C şi la decongelare rapidă temperatura de pînă la plus 37°C; Uşor decupabile. Tip: pre-printate; Dimensiuni: 22 mm x 32 mm; Forma de livrare: set de minimum 12 unităţi similar pentru fiecare unitate donată. - prezentarea a 20 unităţi pentru testarea tehnică, acestea fiind însoţite de certificate de calitate.
| 28 | Scarificatoare | Scarificatoare |  |  |  | Destinaţia: pentru facilitarea recoltării sângelui din falanga degetului, în scopul realizării examenului de laborator Proprietăţi: a)sterile; b) produse din oţel; c) de uz unic. Dimensiuni: lungimea scarificatorului inclusiv 3 cm şi mai mare, baza acului de puncţie pînă la1 mm, inclusiv; Forma de ambalare: fiecare scarificator ambalat separat cîte o unitate, cu inscripţiile informative privind denumirea produsului, lotul produsului, termenul de valabilitate şi prezenţa notificărilor “STERIL”, “DE UZ UNIC”. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
3310000-1 | 29 | Tampon steril | Tampon steril |  |  |  | Destinaţia: pentru pansamentul locului de venepuncţie și asigurarea profilaxiei infecțiilor nozocomiale. Proprietăţi: a) steril; b) pentru uz medical; c) de uz unic; d) uscat Tipul materialului: a)material nețesut - viscoză; b)capacitate sporită de reţinere a lichidelor; c)densitatea 70-90g/m.p. Dimensiuni: a)lungimea şi lăţimea pernuţei a câte 40 mm; b)grosimea pernuţei– 6 mm Forma de ambalare: fiecare tampon ambalat separat, ambalajul fiecărui tampon va include informaţia privind denumirea produsului, codul produsului (după caz), conţinutul acestuia, termenul de valabilitate şi notificarea “DE UZ EXTERN”, “DE UZ UNIC”, “STERIL. Avizul sanitar eliberat de instituția națională autorizată; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
3310000-1 | 30 | Tampon îmbibat cu soluţie dezinfectantă cu conţinut de iod | Tampon îmbibat cu soluţie dezinfectantă cu conţinut de iod |  |  |  | Destinaţie: pentru asigurarea profilaxiei infecţiilor nozocomiale Proprietăţi: a)steril; b)pentru uz medical; c) de uz unic; d)saturat (îmbibat) în soluţie dezinfectantă cu conţinut de iod 10%, concentraţia iodului de 1%, uz extern. Tipul materialului: a)material nețesut - viscoză; b)capacitate sporită de reţinere a lichidelor; c)densitatea 70-90g/m.p. Dimensiuni: tip mare „LARGE” Forma de ambalare: fiecare tampon ambalat separat, ambalajul fiecărui tampon va include informaţia privind denumirea produsului, codul produsului (după caz), conţinutul acestuia, termenul de valabilitate şi notificarea “DE UZ EXTERN”, “DE UZ UNIC”, “STERIL”,” LARGE”. Avizul sanitar eliberat de instituția națională autorizată; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
3310000-1 | 31 | Tampon mare îmbibat cu alcool | Tampon mare îmbibat cu alcool |  |  |  | Destinaţia: pentru asigurarea profilaxiei infecţiilor nozocomiale Proprietăţi: a)steril; b) pentru uz medical; c) de uz unic; d)saturat (îmbibat) cu alcool de destinaţie medicală, concentraţie de 70%, uz extern; Tipul materialului: a)material nețesut - Viscoză; b)capacitate sporită de reţinere a lichidelor; c)densitatea 70-90g/m.p. Dimensiuni: tip mare „LARGE” Forma de ambalare: fiecare tampon ambalat separat, ambalajul fiecărui tampon va include informaţia privind denumirea produsului, codul produsului (după caz), conţinutul acestuia, termenul de valabilitate şi notificarea “DE UZ EXTERN”, “DE UZ UNIC”, “STERIL”,” LARGE”. Avizul sanitar eliberat de instituția națională autorizată; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
3310000-1 | 32 | Lamele medicale | Lamele medicale |  |  |  | Cerințe față de dispozitivul medical, aflat în dotare 4 bucăți Cerințe față de dispozitivul medical, aflat în dotare – 3 bucăți Prin tehnologia aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituției, cu toate componentele: număr de suduri obligatorii activității dispozitivului medical aflat în dotarea instituției, necesare în procesul de sudură sterile a tuburilor, total – 35000 suduri. Dispozitivele aflate în dotarea instituției (total – 6 bucăți): - dispozitiv pentru sudura sterile a tuburilor TSCD II (3 bucăți), anul producerii 2014, (dobândite prin contract de achiziție). Pentru locația Chișinău – 1 bucată, pentru locația Bălți – 1 bucată și pentru locația Cahul – 1 bucată. - dispozitiv pentru sudura sterile a tuburilor Compodock – S2 (3 bucăți), anul producerii 2020, (dobândite prin contract de comodat). Pentru locația Chișinău – 1 bucată, pentru locația Bălți – 1 bucată și pentru locația Cahul – 1 bucată. Va pune la dispoziția beneficiarului dispozitive medicale (4 bucăți) identice ca model de performanță și nu mai vechi anul producerii 2020. Nu se admit aparate recondiționate . Pentru locașia Chișinău -2 bucăți, pentru locația Bălți-1 bucată și pentru locația Cahul-1 bucată Cerințe față de dispozitivul medical, alt dispozitiv decât cel existent în dotare: 4 bucăți Prin tehnologia aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotare, cu toate componentele: număr de suduri și alte produse obligatorii activității dispozitivului medical, necesare în procesul de sudură sterile a tuburilor, total – 35000 suduri. Destinația: pentru sudarea sterila a tuburilor din PVC a containerelor cu sânge/componente sanguine. Parametrii de lucru: • sudarea sterilă a tuburilor din PVC combinație umed-la-umed, uscat-la-uscat, umed-la-uscat; • asigură o sudură sterilă, sigură și usor de lucrat; • ușor de manevrat manual; • Suport pentru două containere; • Creează suduri care îndeplinesc sau depășesc cerințele de rezistență la tracțiune conform ISO 3826-1; • Dotat cu ecran ce va indica parametrii de lucru; Semnal acustic sau visual la finalul procedurii. Confirmarea privind prezentarea la livrare și pe perioada de activitate a dispozitivelor, a copiilor manualului de deservire, diagrama electronica, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru fiecare dispozitiv. Confirmarea privind livrarea și instalarea gratuită a dispozitivelor medicale 4 (patru) la număr, în termen de 10 zile lucrătoare din data de notificare emisă de beneficiar, și semnarea bilaterală (între beneficiar și operatorul economic desemnat cîștigător) a contractului de comodat. Confirmarea privind instruirea personalului implicat în operarea dispozitivului medical gratuit, asigurat de operatorul economic câștigător, pe parcursul a 10 zile din momentul punerii în funcțiune a dispozitivelor. Lamele medicale 35000 suduri Destinaţie: pentru realizarea sudurii sterile în producerea componentelor sanguine; Proprietăţi: Compatibile cu tehnologiile oferite pentru sudarea sterilă a tuburilor din PVC; Forma de ambalare: set cu număr de suduri, în total cantitate suficientă pentru numărul de suduri, livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) şi prezenţa notificărilor “STERIL”, “DE UZ UNIC”. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
3310000-1 | 33 | Mănuşi | Mănuşi |  |  |  | Destinaţie: pentru asigurarea profilaxiei infecţiilor asociate asistenței medicale Proprietăţi: a)nesterile; b)fără pudră; c) netede/microtexturate; d)ambidextre; e) de unică folosinţă; f) material din latex. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - prezentarea a 5 unităţi pentru testarea tehnică, acestea fiind însoţite de certificate de calitate.
3310000-1 | 34 | Eprubetă, tip III, 8/9/10 ml | Eprubetă, tip III, 8/9/10 ml |  |  |  | Destinaţie: pentru recolatrea sângelui destinat examinărilor de laborator. Proprietăţi: a)volum 8/9/10 ml; b) asigurată cu presiune vid; c)marginea inferioară proeminentă a dopului eprubetei să nu depășească diametrul de 17,00mm ±0,5 mm d) cu conservant tip EDTA K3; e) cu capacitate de recoltare a sângelui prin dispozitivul de fixare a eprubetei (holder) dotat cu ac. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) şi notificările “DE UZ UNIC”, “STERIL în interior”. Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta eprubetei. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - prezentarea a 30 unităţi pentru testarea tehnică, acestea fiind însoţite de certificate de calitate.
3310000-1 | 35 | Eprubetă, tip II, 6 ml | Eprubetă, tip II, 6 ml |  |  |  | Destinaţie: pentru recoltarea sângelui destinat examinărilor de laborator. Proprietăţi: a)volum 6 ml; b)asigurată cu presiune vid; c)marginea inferioară proeminentă a dopului eprubetei să nu depășească diametrul de 17,00mm ±0,5 mm d) cu conservant tip EDTA K3; e)cu capacitate de recoltare a sângelui prin dispozitivul de fixare a eprubetei (holder) dotat cu ac. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) şi notificările “DE UZ UNIC”, “STERIL în interior”. Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta eprubetei. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - prezentarea a 20 unităţi pentru testarea tehnică, acestea fiind însoţite de certificate de calitate.
3310000-1 | 36 | Reagenți pentru examinarea produselor sanguine la prezența germenilor microbieni anaerobi și aerobi | Reagenți pentru examinarea produselor sanguine la prezența germenilor microbieni anaerobi și aerobi |  |  |  | Cerințe față de Dispozitivul medical de laborator, aflat în dotare: Prin tehnologie aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituției, cu toate componentele: număr de reagenți/consumabile și alte produse obligatorii activității dispozitivului medical de laborator aflat în dotarea instituției, necesare în procesul de examinare a produselor sanguine/consumabile, total – 12000 flacoane. Dispozitivele aftate în dotarea instituției: - Bact/ALERT3D/120 (2 bucăți) anul producerii 2017 - Bact/ALERT3D/240 (1 bucată) anul producerii 2018 Cerințe față de Dispozitivul medical de laborator, alt dispozitiv decât cel existent în dotare: Prin tehnologie aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotare, cu toate componentele: număr de reagenți/consumabile și alte produse obligatorii activității dispozitivului medical de laborator, necesare în procesul de examinare a produselor sanguine/consumabile, total – 12000 flacoane. 1. Dispozitiv medical pentru examinarea produselor sanguine/consumabilelor la prezenţa germenilor microbieni anaerobi și aerobi. 2. Dispozitiv medical de identificare germeni microbieni anaerobi și aerobi: a) tehnologie automatizată; b) principiul de examinare prin identificare germeni anaerobi și aerobi. 3. Capacitatea de încărcare a flacoanelor pentru examinare: a) minimum 120, și mai mult; b) posibilitatea de încărcare continuă începând de la 1(unu) flacon; 4. Cerințe către funcționalitatea dispozitivului: a) încarcare/ eliminare sigură pentru flacoane/probe sau alte componente similar obligatoriu necesare în procesul de examinare; b) eliminare sigură a deșeurilor; c) monitorizare permanentă a statusului probelor în lista de lucru; d) sistem de control de calitate (QC) incorporate ce va asigura analizarea calității fiecărei probe, reagenți/calibratori aplicate în tehnologia oferită, calificarea etapelor de examinare, cu notificarea auditivă și vizuală a erorilor apărute în timpul funcționării; e) asigurat cu sistem de gestionare baze de date; f) asigurat cu cititoare laser de cod de bare mobil; g) capabil de interconectare cu programul de management al datelor de laborator în SIA Serviciul Sânge. 5. Cerințe către sistemul de gestionare a bazelor de date software și funcționalitatea acestuia: a) disponibile aplicații software cu accesorii de ultima generație, inclusiv Sistemul de operare Microsoft Windows; b) primirea/monitorizarea/printarea în formă electronică sau prin introducerea manuală a rezultatelor analizelor, a rezultatelor controlului de calitate, a mesajelor de pe dispozitive și evenimente pentru întreținerea dispozitivelor; c) stocarea on-line a rezultatelor analizelor, rezultatelor controlului de calitate, mesajelor dispozitivului și evenimentele de întreținere a dispozitivului, evidența și raportarea acestora; d) depunerea rezultatelor analizelor/controlului de calitate în sistemul informatic, inclusiv notificarea erorilor apărute în timpul funcționării; e) configurarea funcționării dispozitivelor conectate. f) vizualizarea statisticilor în timp real (statistici de producție)/statisticile generate de sistemul de gestionare a bazelor de date. 6. Accesorii aferente dispozitivului dar obligatoriu pentru condițiile de funcționare a acestuia, în cazul când sunt necesare: a) port RS-232C b) port USB 2.0 c) port USB 3.0 d) port rețea (RJ-45) e) UPS cu capacitatea de asigurare a sursei de alimentare energie electrică pentru minimum 60 minute; f) alte. 7. Va pune la dispoziția beneficiarului în mod gratuit – 3 dipozitive medicale identice ca model și performanță, și nu mai vechi decât dispozitivele aflate în dotare. -Confirmarea privind prezentarea la livrare și pe perioada de activitate a dispozitivelor, a copiilor manualului de deservire, diagrama electronica, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru fiecare dispozitiv. -Confirmarea privind livrarea și instalarea gratuită a dispozitivelor medicale 3(trei) la număr, în termen de 10 zile lucrătoare din data de notificare emisă de beneficiar, și semnarea bilaterală (între beneficiar și operatorul economic desemnat cîștigător) a contractului de comodat. -Confirmarea privind instruirea personalului implicat în operarea dispozitivului medical gratuit, asigurat de operatorul economic câștigător, pe parcursul a 10 zile din momentul punerii în funcțiune a dispozitivelor Reagenţi pentru examinarea produselor sanguine la prezenţa germenilor microbieni anaerobi 6000 flacoane Destinație: pentru examinarea produselor sanguine la prezenţa germenilor microbieni anaerobi, flacoanele utilizate pentru sânge uman donat/pacienţi netrataţi cu antibiotic. Proprietăți: Flacon cu conținut cu mediu nutritiv: a) cu capac sigilat; b) din material transparent pentru a putea vizualiza conținutul flaconului; c) steril în interior; d) etichetat, cu prezența gradației pe etichetă din 5 în 5 ml; e) asigurat cu cod de bare. Compoziţia mediului de cultură din flacon: a) pentru germeni anaerobi; b) conținut gata de utilizare, fără etape intermediare de pregătire. Pentru reagenți aplicați în tehnologia oferită asigurați de producător cu elemente de protecție contra evaporării și scurgerii. Cerințe pentru reagenți/consumabile aplicate: a) nereutilizabile; b) asigură un grad înalt de acuratețe și exclude contaminarea probelor; Forma de ambalare: flacoane. livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare, mențiune STERIL). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM; - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - confirmarea efectuării programării mersului reacţiilor de testare şi examinare de laborator la echipamentul existent în Centrul de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câştigătorului. Reagenţi pentru examinarea produselor sanguine la prezenţa germenilor microbieni aerobi 6000 fl Destinație: pentru examinarea produselor sanguine la prezenţa germenilor microbieni aerobi, flacoanele utilizate pentru sânge uman donat/pacienţi netrataţi cu antibiotic. Proprietăți: Flacon cu conținut cu mediu nutritiv: a) cu capac sigilat; b) din material transparent pentru a putea vizualiza conținutul flaconului; c) steril în interior; d) etichetat, cu prezența gradației pe etichetă din 5 în 5 ml; e) asigurat cu cod de bare. Compoziţia mediului de cultură din flacon: a) pentru germeni aerobi, inclusiv componenta Candida albicans; b)conținut gata de utilizare, fără etape intermediare de pregătire. Pentru reagenți aplicați în tehnologia oferită asigurați de producător cu elemente de protecție contra evaporării și scurgerii. Cerințe pentru reagenți/ consumabile aplicate: a) nereutilizabile; b) asigură un grad înalt de acuratețe și exclude contaminarea probelor; Forma de ambalare: flacoane. livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare, mențiune STERIL). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM; - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - confirmarea efectuării programării mersului reacţiilor de testare şi examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea cîştigătorului.
3310000-1 | 37 | Reagenți și consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice: | Cellpack DCL |  |  |  | Destinaţie: pentru diluarea tuturor fracţiilor celulare. Proprietăţi: compatibil cu analizatorul hematologic automat XN-1000, producător compania SYSMEX sau echivalentul acestuia. Forma de ambalare: flacoane a câte 20L fiecare, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - confirmarea efectuării programării mersului reacţiilor de testare şi examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea cîştigătorului.
3310000-1 | 37 | Reagenți și consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice: | Lysercell WNR |  |  |  | Destinaţie: pentru lizarea eritrocitelor pentru efectuarea enumerării ulterioare a leucocitelor, bazofilelor, eritrocitelor nucleate. Proprietăţi: compatibil cu analizatorul hematologic automat XN-1000, producător compania SYSMEX sau echivalentul acestuia. Forma de ambalare: flacon 5 L, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - confirmarea efectuării programării mersului reacţiilor de testare şi examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea cîştigătorului.
3310000-1 | 37 | Reagenți și consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice: | Lysercell WDF |  |  |  | Destinaţie: pentru lizarea eritrocitelor pentru efectuarea enumerării ulterioare a neutrofilelor, limfocitelor, monocitelor şi eozinofilelor. Proprietăţi: compatibil cu analizatorul hematologic automat XN-1000, producător compania SYSMEX sau echivalentul acestuia. Forma de ambalare: flacon 2 liL, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - confirmarea efectuării programării mersului reacţiilor de testare şi examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea cîştigătorului.
3310000-1 | 37 | Reagenți și consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice: | Sulfolyser |  |  |  | Destinaţie pentru determinarea automată a concentraţiei de hemoglobină din sânge. Proprietăţi: compatibil cu analizatorul hematologic automat XN-1000, producător compania SYSMEX sau echivalentul acestuia. Forma de ambalare: set 3x500 ml livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - confirmarea efectuării programării mersului reacţiilor de testare şi examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea cîştigătorului.
3310000-1 | 37 | Reagenți și consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice: | Fluorocell WNR |  |  |  | Destinaţie: pentru marcarea celulelor nucleate din proba de sânge diluat şi lizat în vederea stabilirii numărului de leucocite, a numărului de eritrocite nucleate şi a numărului de bazofile din sânge. Proprietăţi: compatibil cu analizatorul hematologic automat XN-1000, producător compania SYSMEX sau echivalentul acestuia. Forma de ambalare: set 2x82 ml livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - confirmarea efectuării programării mersului reacţiilor de testare şi examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea cîştigătorului
3310000-1 | 37 | Reagenți și consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice: | Fluorocell WDF |  |  |  | Destinaţie: pentru marcarea leucocitelor din proba de sânge diluat şi lizat în vederea stabilirii numărului diferenţiat pe 4 tipuri de leucocite din sânge. Proprietăţi: compatibil cu analizatorul hematologic automat XN-1000, producător compania SYSMEX sau echivalentul acestuia. Forma de ambalare: set 2x22 ml livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - confirmarea efectuării programării mersului reacţiilor de testare şi examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea cîştigătorului.
3310000-1 | 37 | Reagenți și consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice: | Cellpack DFL |  |  |  | Destinaţie: pentru diluarea fracţiilor celulare pentru analiza reticulocitelor sau trombocitelor. Proprietăţi: compatibil cu analizatorul hematologic automat XN-1000, producător compania SYSMEX sau echivalentul acestuia. Forma de ambalare: Flacon 1L livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - confirmarea efectuării programării mersului reacţiilor de testare şi examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea cîştigătorului.
3310000-1 | 37 | Reagenți și consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice: | Fluorocell RET |  |  |  | Destinaţie: pentru marcarea reticulocitelor din proba de sânge diluat în vederea stabilirii numărului total de reticulocite din sânge. Proprietăţi: compatibil cu analizatorul hematologic automat XN-1000, producător compania SYSMEX sau echivalentul acestuia. Forma de ambalare: Set 2x12 ml livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flacon - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - confirmarea efectuării programării mersului reacţiilor de testare şi examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea cîştigătorului.
3310000-1 | 37 | Reagenți și consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice: | Fluorocell PLT |  |  |  | Destinaţie: pentru marcarea trombocitelor din proba de sânge diluat în vederea stabilirii numărului total de trombocite din sânge. Proprietăţi: compatibil cu analizatorul hematologic automat XN-1000, producător compania SYSMEX sau echivalentul acestuia. Forma de ambalare: Set 2x12 ml livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flacon - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - confirmarea efectuării programării mersului reacţiilor de testare şi examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea cîştigătorului.
3310000-1 | 37 | Reagenți și consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice: | Cellclean |  |  |  | Destinaţie: Detergent pentru îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului. Proprietăţi: compatibil cu analizatorul hematologic automat XN-1000, producător compania SYSMEX sau echivalentul acestuia. Forma de ambalare: Flacon 50 ml livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - confirmarea efectuării programării mersului reacţiilor de testare şi examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câştigătorului.
3310000-1 | 37 | Reagenți și consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice: | Eprubete tip X |  |  |  | Destinaţie: pentru realizarea examinărilor de laborator. verificate pentru funcționarea analizatorul hematologic XN-1000 Proprietăţi: a) din plastic; b) volum 2-5 ml c) diametru de la 11 la15mm d) lungime cel puțin 57 mm e) lungime incluzând capacul de la70 la 85mm f) diametru capac 18 mm sau mai puțin g) asigurată cu presiune vid h) fără gel/soluţii de conservare şi/sau anticoagulanţi Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;
3310000-1 | 37 | Reagenți și consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice: | XN Check L1 |  |  |  | Destinaţie: Material de control (nivel scăzut)pentru evaluarea rezultatului examinării realizate. Proprietăţi: compatibil cu analizatorul hematologic automat XN-1000, producător compania SYSMEX sau echivalentul acestuia. Forma de ambalare: flacon 3ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - confirmarea efectuării programării mersului reacţiilor de testare şi examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea cîştigătorului.
3310000-1 | 37 | Reagenți și consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice: | XN Check L2 |  |  |  | Destinaţie: Material de control (nivel normal) pentru evaluarea rezultatului examinării realizate. Proprietăţi: compatibil cu analizatorul hematologic automat XN-1000, producător compania SYSMEX sau echivalentul acestuia. Forma de ambalare: flacon 3ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - confirmarea efectuării programării mersului reacţiilor de testare şi examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea cîştigătorului.
3310000-1 | 37 | Reagenți și consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice: | XN Check L3 |  |  |  | Destinaţie: Material de control (nivel înalt) pentru evaluarea rezultatului examinării realizate. Proprietăţi: compatibil cu analizatorul hematologic automat XN-1000, producător compania SYSMEX sau echivalentul acestuia. Forma de ambalare: flacon 3ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - confirmarea efectuării programării mersului reacţiilor de testare şi examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea cîştigătorului.
3310000-1 | 37 | Reagenți și consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice: | XN CAL |  |  |  | Destinaţie: Calibrator pentru calibrarea analizatorului. Proprietăţi: compatibil cu analizatorul hematologic automat XN-1000, producător compania SYSMEX sau echivalentul acestuia. Forma de ambalare: set 3x3 ml livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - confirmarea efectuării programării mersului reacţiilor de testare şi examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea cîştigătorului.
3310000-1 | 37 | Reagenți și consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice: | XN CAL PF |  |  |  | Destinaţie: Calibrator pentru calibrarea analizatorului pentru canal PLT-F. Proprietăţi: compatibil cu analizatorul hematologic automat XN-1000, producător compania SYSMEX sau echivalentul acestuia. Forma de ambalare: set 3x3 ml livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - confirmarea efectuării programării mersului reacţiilor de testare şi examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea cîştigătorului.
3310000-1 | 38 | Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare: | Fibrinogen C 2ml |  |  |  | Destinaţie: Pentru determinarea cantitativă a fibrinogenului, pe baza metodei Clauss, în plasma citrată umană, cu sistemele de coagulare IL. Proprietăţi: : compatibil cu analizatorul automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentațion LaboratorySUA, sau echivalentul acestuia. Forma de ambalare: flacon 2 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - confirmarea efectuării programării mersului reacţiilor de testare şi examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea cîştigătorului.
3310000-1 | 38 | Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare: | Plasma de control normal 1ml |  |  |  | Destinaţie: Pentru controlul calității testelor de coagulare în intervalul normal. Proprietăţi: compatibil cu analizatorul automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentațion Laboratory SUA, sau echivalentul acestuia. Forma de ambalare: flacon 1 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - confirmarea efectuării programării mersului reacţiilor de testare şi examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea cîştigătorului.
3310000-1 | 38 | Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare: | Plasma de control anormal scăzut1ml |  |  |  | Destinaţie: pentru controlul calității testelor de coagulare în intervalul anormal scăzut. Proprietăţi: compatibil cu analizatorul automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentațion LaboratorySUA, sau echivalentul acestuia. Forma de ambalare: flacon 1 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - confirmarea efectuării programării mersului reacţiilor de testare şi examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea cîştigătorului.
3310000-1 | 38 | Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare: | Plasma de control ridicat |  |  |  | Destinaţie: Pentru controlul calității testelor de coagulare în intervalul anormal ridicat . Proprietăţi: compatibil cu analizatorul automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentațion Laboratory SUA, sau echivalentul acestuia. Forma de ambalare: flacon 1 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - confirmarea efectuării programării mersului reacţiilor de testare şi examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea cîştigătorului.
3310000-2 | 38 | Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare: | Calcium Chloride (CaCl2) 0,025M lichid 8ml |  |  |  | Destinaţie: Pentru controlul calității testelor de coagulare. Proprietăți: compatibil cu analizatorul automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentațion Laboratory SUA, sau echivalentul acestuia. Forma de ambalare: flacon 8 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - confirmarea efectuării programării mersului reacţiilor de testare şi examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea cîştigătorului.
3310000-3 | 38 | Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare: | APTT-SP (lichid) 9ml |  |  |  | Destinaţie: Pentru controlul calității testelor de coagulare în intervalul anormal ridicat. Proprietăţi: compatibil cu analizatorul automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentațion Laboratory SUA, sau echivalentul acestuia. Forma de ambalare: flacon 9 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - confirmarea efectuării programării mersului reacţiilor de testare şi examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea cîştigătorului.
3310000-4 | 38 | Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare: | Plasmă cu deficit de Factor VIII 1ml |  |  |  | Destinaţie: Plasmă umană obținută prin imunodepleție de factor VIII, pentru determinarea cantitativă a activității factorului VIII (FVIII) Proprietăţi: compatibil cu analizatorul automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentațion Laboratory SUA, sau echivalentul acestuia. Forma de ambalare: flacon 1 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - confirmarea efectuării programării mersului reacţiilor de testare şi examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea cîştigătorului.
3310000-5 | 38 | Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare: | Special test control Level 2 1ml |  |  |  | Destinaţie: pentru controlul calității testelor cromogenice în interval anormal superior(antitrombină, plasminogen, inhibitor plasmină, proteină C și factor VIII) și a testului cu proteina S și de factor (coagulare) efectuate cu sistemele decoagulare IL. Proprietăţi: compatibil cu analizatorul automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentațion Laboratory SUA, sau echivalentul acestuia. Forma de ambalare: flacon 1 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - confirmarea efectuării programării mersului reacţiilor de testare şi examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea cîştigătorului.
3310000-6 | 38 | Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare: | Plasma de calibrare 1ml |  |  |  | Destinaţie: Pentru calibrarea testelor de coagulare ale sistemelor de coagulare IL. Proprietăţi: compatibil cu analizatorul automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentațion Laboratory SUA, sau echivalentul acestuia. Forma de ambalare: flacon 1 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - confirmarea efectuării programării mersului reacţiilor de testare şi examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea cîştigătorului.
3310000-7 | 38 | Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare: | Clining solution 500ml |  |  |  | Destinaţie: Pentru calibrarea testelor de coagulare ale sistemelor de coagulare IL. Proprietăţi: compatibil cu analizatorul automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentațion Laboratory SUA, sau echivalentul acestuia. Forma de ambalare: flacon 1 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - confirmarea efectuării programării mersului reacţiilor de testare şi examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câştigătorului.
3310000-8 | 38 | Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare: | Factor diluent 100ml |  |  |  | Destinaţie: Pentru calibrarea testelor de coagulare ale sistemelor de coagulare IL. Proprietăţi: compatibil cu analizatorul automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentațion Laboratory SUA, sau echivalentul acestuia. Forma de ambalare: flacon 1 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - confirmarea efectuării programării mersului reacţiilor de testare şi examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea cîştigătorului.
3310000-9 | 38 | Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare: | Clining agent 80ml |  |  |  | Destinaţie: Pentru calibrarea testelor de coagulare ale sistemelor de coagulare IL. Proprietăţi: compatibil cu analizatorul automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentațion Laboratory SUA, sau echivalentul acestuia. Forma de ambalare: flacon 1 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - confirmarea efectuării programării mersului reacţiilor de testare şi examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea cîştigătorului.
3310000-10 | 38 | Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare: | Cupe ACL 2ml |  |  |  | Destinaţie: pentru realizarea examinărilor de laborator. verificate pentru funcționarea analizatorul automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentațion Laboratory SUA, sau echivalentul acestuia. Proprietăţi: a) din plastic; b) volum 2-5 ml c) diametru de la 11 la15mm d) lungime cel puțin 57 mm e) lungime incluzând capacul de la70 la 85mm f) diametru capac 18 mm sau mai puțin g) asigurată cu presiune vid h) fără gel/soluţii de conservare şi/sau anticoagulanţi Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - confirmarea efectuării programării mersului reacţiilor de testare şi examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea cîştigătorului.
3310000-11 | 38 | Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare: | Rotori ACL 20 poziții |  |  |  | Destinaţie: pentru realizarea examinărilor de laborator. verificate pentru funcționarea analizatorul automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentațion Laboratory SUA, sau echivalentul acestuia. Proprietăţi: a) din plastic; b) volum 2-5 ml c) diametru de la 11 la15mm d) lungime cel puțin 57 mm e) lungime incluzând capacul de la70 la 85mm f) diametru capac 18 mm sau mai puțin g) asigurată cu presiune vid h) fără gel/soluţii de conservare şi/sau anticoagulanţi Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - confirmarea efectuării programării mersului reacţiilor de testare şi examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea cîştigătorului.
3310000-12 | 39 | Alcool etilic 96% | Alcool etilic 96% |  |  |  | Destinaţie: pentru fracţionarea fracţiilor proteice din plasma umană în producerea preparatelor biomedicale din sânge (albumine, imunoglobuline umane, etc.). Proprietăţi: a)corespunde cerințelor Ph. Eur., 95,1-96,9% (V/V); b)densitate relativă 0,805-0,812; c) aciditate (acid acetic) ≤30 ppm; d)absorbanţa – conform Ph. Eur.; e) metanol £200 ppm; f) acetaldehidă+acetal £10 ppm; g) benzen £2 ppm; h)impurităţi sumar £300 ppm; i)reziduu la evaporare £25 ppm. Forma de ambalare: în vrac. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
3310000-13 | 40 | Flacoane, tip I | Flacoane, tip I |  |  |  | Destinaţie: pentru ambalarea preparatelor biomedicale din sînge şi/sau a preparatelor diagnostice din sînge. Proprietăţi: Volum de dozare 5 ml, total nu mai mult de 10 ml Diametru gâtului flaconului: Exterior 19,8 ± 0,3/0,4mm; Interior 12,9 ± 2mm; Diametrul flaconului: 22,7 ± 0,6/0,8mm Înălţimea flaconului: 40,2 ± 0,9 mm; Materialul de bază – sticlă transparentă, neutră, clasa I; Rezistent la temperatura plus 180°C; Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). - Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoţite de certificate de calitate.
3310000-14 | 41 | Flacoane, tip II | Flacoane, tip II |  |  |  | Destinaţie: pentru ambalarea preparatelor biomedicale din sînge şi/sau a preparatelor diagnostice din sânge. Proprietăţi: Volum 10 ml, total nu mai mult de 16 ml Diametrul gîtului flaconului: Exterior 19,8 ± 0,3/0,4mm; Interior 12,9 ± 2mm; Diametrul flaconului:22,7 ± 0,6/0,8mm Înălţimea flaconului: 55 ± 0,9 mm; Materialul de bază – sticlă transparentă,neutră, clasa I; Rezistent la temperatura plus 180°C; Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie,valabilitate).
3310000-15 | 42 | Flacoane, tip V | Flacoane, tip V |  |  |  | Destinaţie: pentru ambalarea preparatelor biomedicale din sânge şi/sau a preparatelor diagnostice din sânge. Proprietăţi: Volum 50 ml ± 5%. Diametrul gâtului flaconului: Exterior 34 ± 1mm; Interior 25 ± 0,2/0,5 mm; Diametrul flaconului: 40 ±1 mm Înălţimea flaconului: 90 ±1,2 mm; Materialul de bază – sticlă transparentă, neutră, clasa I, gradaţie pronunţată de nivel a volumului; Rezistent la temperatura plus 180°C; Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, valabilitate). - Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoţite de certificate de calitate.
3310000-16 | 43 | Flacoane, tip VI | Flacoane, tip VI |  |  |  | Destinaţie: pentru ambalarea prepara-telor biomedicale din sânge şi/sau a preparatelor diagnostice din sânge. Proprietăţi: Volum 100 ml ± 5%. Diametrul gâtului flaconului: Exterior 34 ± 1mm; Interior 25 ± 0,2/0,5 mm; Diametrul flaconului: 50 ± 1 mm Înălţimea flaconului: 105 ± 1,2 mm; Materialul de bază – sticlă transparentă, neutră, clasa I, gradaţie pronunţată de nivel a volumului; Rezistent la temperatura plus 180°C; Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, valabilitate). - Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoţite de certificate de calitate
3310000-17 | 44 | Flacoane, tip VIII | Flacoane, tip VIII |  |  |  | Destinaţie: pentru ambalarea preparatelor biomedicale din sânge şi/sau a preparatelor diagnostice din sânge. Proprietăţi: Volum 450 ml ± 5%. Diametrul gâtului flaconului: Exterior 34 ± 1mm; Interior 25 ± 0,2/0,5 mm; Diametrul flaconului: 79 ± 1,2 mm Înălţimea flaconului: 165 ± 1,6 mm; Materialul de bază: a)sticlă transparentă, neutră; b)clasa I; c)gradaţie pronunţată de nivel a volumului. Rezistent la temperatura plus 180°C; Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, valabilitate). - Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoţite de certificate de calitate.
| 45 | Flacoane, tip IX | Flacoane, tip IX |  |  |  | Destinaţie: pentru ambalarea preparatelor biomedicale din sânge şi/sau a preparatelor diagnostice din sânge. Proprietăţi: Volum 3 ml, total nu mai mult de 4,5 ml; Diametrul gâtului flaconului: Exterior 12,0 ± 0,1mm; Interior 8,0 ± 0,1mm; Înălţimea flaconului: 35,0 ± 0,5mm; Materialul de bază: a) sticlă transparentă, neutră; b) clasa I. Rezistent la temperatura plus 180°C; Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, valabilitate). - Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoţite de certificate de calitate.
3310000-19 | 46 | Dopuri, tip I | Dopuri, tip I |  |  |  | Destinaţie: pentru etanşarea flacoanelor cu preparate biomedicale din sânge şi/sau preparate diagnostice din sânge. Proprietăţi: Materialul de bază: a)cauciuc siliconat, pentru destinaţie medicală; b) compatibil cu preparate biomedicale din sânge; Rezistent la temperatura plus 132°, pregătite pentru sterilizare. Dimensiunile dopului: a)diametrul interior al gâtului flaconului - 12,8 mm±0,5mm. b)diametrul exterior al gâtului flaconului - 19,0 mm±0,8mm; Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie), termenii de valabilitate, condiţii de păstrare. - Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoţite de certificate de calitate.
3310000-20 | 47 | Dopuri, tip III | Dopuri, tip III |  |  |  | Destinaţie: pentru etanşarea flacoanelor cu preparate biomedicale din sânge şi/sau preparate diagnostice din sânge. Proprietăţi: Materialul de bază: a)cauciuc siliconat, pentru destinaţie medicală; b)compatibil cu preparate biomedicale din sânge; Rezistent la temperatura plus 132°, pregătite pentru sterilizare. Dimensiunile dopului: a)diametrul interior al gâtului flaconului - 25,0 mm±0,5. b)diametrul exterior al gâtului flaconului - 34,0mm±0,5. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie), termenii de valabilitate, condiţii de păstrare. - Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoţite de certificate de calitate.
3310000-21 | 48 | Dopuri, tip V | Dopuri, tip V |  |  |  | Destinaţie: pentru etanşarea flacoanelor cu preparate biomedicale din sînge şi/sau preparate diagnostice din sînge. Proprietăţi: Materialul de bază: a)cauciuc siliconat, pentru destinaţie medicală; b)compatibil cu preparate biomedicale din sînge; Rezistent la temperatura plus 132°, pregătite pentru sterilizare. Dimensiunile dopului: a)diametrul interior al gitului flaconului – 8,0 mm. b)diametrul exterior al gîtului flaconului – 12,0 mm; Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie), termenii de valabilitate, condiţii de păstrare. - Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoţite de certificate de calitate.
| 49 | Pesar flip-off, tip VI | Pesar flip-off, tip VI |  |  |  | Destinaţie: pentru fixarea dopurilor de cauciuc de pe gîtul flacoanelor cu preparate biomedicale din sînge. Proprietăţi: Tip –flip-off. Materialul de bază: a) componenta 1 – aluminiu; b) componenta 2 - plastic (polipropilen); Pregătite pentru sterilizare. Rezistent la temperatura plus 120±1°C. La înlăturarea capacului de plastic, pesarul de aluminiu va rămîne integru pe gîtul flaconului asigurînd strilitatea produsului. Dimensiuni pesare: fixare dop cu diametru - 14 mm. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie). - Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoţite de certificate de calitate.
| 50 | Pesar flip – off (2120), tip V | Pesar flip – off (2120), tip V |  |  |  | Destinaţie: pentru fixarea dopurilor de cauciuc de pe gâtul flacoanelor cu preparate biomedicale din sânge. Proprietăţi: Tip –flip-off. Materialul de bază: a) componenta 1 – aluminiu; b) componenta 2 - plastic (polipropilen); Pregătite pentru sterilizare. Rezistent la temperatura plus 120±1°C. La înlăturarea capacului de plastic, pesarul de aluminiu va rămîne integru pe gîtul flaconului asigurînd sterilitatea produsului. Dimensiuni pesare: fixare dop cu diametru - 20 mm. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie). - Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoţite de certificate de calitate.
3310000-23 | 51 | Pesar, tip II | Pesar, tip II |  |  |  | Destinaţie: pentru fixarea dopurilor de cauciuc de pe gâtul flacoanelor cu preparate biomedicale din sânge. Proprietăţi: Material de bază: aluminiu; Pregătite pentru sterilizare. Dimensiuni pesare: fixare dop cu diametru 34,0 mm. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie). - Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoţite de certificate de calitate.
3310000-24 | 52 | Сapsulă pentru suport de filtrare, tip III | Сapsulă pentru suport de filtrare, tip III |  |  |  | Destinaţia: pentru realizarea procesului filtraţie de limpezire a soluţiilor proteice. Proprietăţi: a)capsule A1HC1,1 m2; b)garnitură plată 1/pk. c)compatibil cu tehnologia existentă Millipor. Forma de ambalare: livrate a cîte 1 (una) capsulă în ambalaj separat, pe care este necesar de a fi indicată denumirea,codul, lotul, data de producere, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; -Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă
3310000-25 | 53 | Prefiltru, tip I | Prefiltru, tip I |  |  |  | Destinaţia: pentru realizarea procesului filtraţie de limpezire a preparatelor biomedicale din sînge. Proprietăţi: a) prefiltru tip – AP; b) diametrul prefiltrului – 293 mm; c) compatibil cu tehnologia existentă Millipor. Forma de ambalare: livrate în cutie ermetic închisă cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea, codul, lotul, data de producere, valabilitatea şi condiţiile de păstrare, prezenţa notificării “DE UZ UNIC”. -Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; -Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă.
| 54 | Filtru, tip I | Filtru, tip I |  |  |  | Destinaţia: pentru realizarea procesului filtraţie de limpezire a preparatelor biomedicale din sînge. Proprietăţi: a) filtru tip – 0,65µm DAWP; b) diametrul filtrului – 293 mm; c) compatibil cu tehnologia existentă Millipor. Forma de ambalare: livrate în cutie ermetic închisă cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea, codul, lotul, data de producere, valabilitatea şi condiţiile de păstrare, prezenţa notificării “DE UZ UNIC”. Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; -Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă
3310000-27 | 55 | Filtru, tip III | Filtru, tip III |  |  |  | Destinaţia: pentru realizarea procesului de filtraţie sterilă a preparatelor biomedicale din sînge. Proprietăţi: a) filtru cu membrană Durapor; b) tip – 0,22µm GVWP; c) diametrul – 293 mm; d) compatibil cu tehnologia existentă Millipor. Forma de ambalare: livrate în cutie ermetic închisă cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea,codul, lotul, data de producere, valabilitatea şi condiţiile de păstrare, prezenţa notificării “DE UZ UNIC”. -Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; -Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă.
3310000-28 | 56 | Filtru pentru ultrapurificare a apei, tip I | Filtru pentru ultrapurificare a apei, tip I |  |  |  | Destinaţia: pentru ultrapurificare a apei conform tehnologiei existente. Proprietăţi: Compatibil cu sistemul Super Q; Ion-Ex Polishing Cartridge 55cm (22"0); Număr de catalog - CMPB02202. Forma de ambalare: livrate în cutie a cîte 1 sau 2 bucatăți. Cutie cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea, codul, lotul, data de producere, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. -Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; -Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă
3310000-29 | 57 | Filtru pentru ultrapurificare a apei, tip II | Filtru pentru ultrapurificare a apei, tip II |  |  |  | Destinaţia: pentru ultrapurificare a apei conform tehnologiei existente. Proprietăţi: Compatibil cu sistemul Super Q; Durapore Carridge 0.22 pm Forma de ambalare: livrate în cutie a cîte 1 sau 2 bucatăți. Cutie cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea, codul, lotul, data de producere, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. -Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; -Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

## F4.2 LP
Specificaţii preț (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea reactive și consumabile medicale întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2025 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Reagent monoclonal anti –A, inclusiv: | - dintr-o serie de reagent monoclonal anti – A dintr-un lot a hibridomei | ml (1 ml echivalent la 20 examinări) | 1500 |  |  |  |  | I tranșa-martie, II tranșa- august | 9112.5
33100000-1 | 1 | Reagent monoclonal anti –A, inclusiv: | - din altă serie de reagent monoclonal anti-A a altui lot a hibridomei | ml (1 ml echivalent la 20 examinări) | 1500 |  |  |  |  | I tranșa-martie, II tranșa- august
33100000-1 | 2 | Reagent monoclonal anti – B inclusiv: | - dintr-o serie de reagent monoclonal anti – B dintr-un lot a hibridomei | ml (1 ml echivalent la 20 examinări) | 1500 |  |  |  |  | I tranșa-martie, II tranșa- august | 9112.5
33100000-1 | 2 | Reagent monoclonal anti – B inclusiv: | - din altă serie de reagent monoclonal anti-B a altui lot a hibridomei | ml (1 ml echivalent la 20 examinări) | 1500 |  |  |  |  | I tranșa-martie, II tranșa- august
33100000-1 | 3 | Reagent monoclonal anti – AB |  | ml (1 ml echivalent la 20 examinări) | 1500 |  |  |  |  | I tranșa-martie, II tranșa- august | 5838.75
33100000-1 | 4 | Reagent monoclonal anti - D IgM |  | ml (1 ml echivalent la 20 examinări) | 1700 |  |  |  |  | I tranșa-martie, II tranșa- august | 10914
33100000-1 | 5 | Reagent monoclonal anti - D (IgM+IgG) |  | ml (1 ml echivalent la 20 examinări) | 2000 |  |  |  |  | I tranșa-martie, II tranșa- august | 9639
33100000-1 | 6 | Reagent monoclona anti-Kell |  | ml (1 ml echivalent la 20 examinări) | 1700 |  |  |  |  | I tranșa-martie, II tranșa- august | 110190.5833
33100000-1 | 7 | Reagent monoclona anti-k |  | ml (1 ml echivalent la 20 examinări) | 80 |  |  |  |  | I tranșa-martie. | 17280
33100000-1 | 8 | Reagent monoclonal anti-c |  | ml (1 ml echivalent la 20 examinări) | 80 |  |  |  |  | I tranșa-martie. | 6336
33100000-1 | 9 | Reagent monoclonal anti-e |  | ml (1 ml echivalent la 20 examinări) | 80 |  |  |  |  | I tranșa-martie. | 8472.9583
33100000-1 | 10 | Reagent monoclonal anti Fya |  | ml (1 ml echivalent la 20 examinări) | 80 |  |  |  |  | I tranșa-martie. | 13896
33100000-1 | 11 | Reagent monoclonal anti Fyb |  | ml (1 ml echivalent la 20 examinări) | 80 |  |  |  |  | I tranșa-martie. | 18936
33100000-1 | 12 | Reagent monoclonal anti Jka |  | ml (1 ml echivalent la 20 examinări) | 80 |  |  |  |  | I tranșa-martie. | 15552
33100000-1 | 13 | Reagent monoclonal anti Jkb |  | ml (1 ml echivalent la 20 examinări) | 80 |  |  |  |  | I tranșa-martie. | 17208
33100000-1 | 14 | Reagent monoclonal anti S |  | ml (1 ml echivalent la 20 examinări) | 80 |  |  |  |  | I tranșa-martie. | 24000
33100000-1 | 15 | Reagent monoclonal anti s |  | ml (1 ml echivalent la 20 examinări) | 80 |  |  |  |  | I tranșa-martie. | 15840
33100000-1 | 16 | Ser antiglobulinic polispecific |  | ml (1 ml echivalent la 10 examinări) | 5300 |  |  |  |  | I tranșa-martie, II tranșa- august | 44361
33100000-1 | 17 | Pool eritrocite test standard |  | ml (1 ml echivalent la 20 examinări) | 1200 |  |  |  |  | I tranșa-ianuarie, II tranșa- februarie, III tranșa-martie, IV tranșa- aprilie, V tranșa-mai, VI tranșa- iunie, VII tranșa-iulie, VIII tranșa- august, IX tranșa-septembrie, X tranșa- octombrie, XItranșa-noiembrie, XII tranșa- decembrie. | 191160
33100000-1 | 18 | Panel eritrocitar din 3 celule - test |  | set | 24 |  |  |  |  | I tranșa-ianuarie, II tranșa- februarie, III tranșa-martie, IV tranșa- aprilie, V tranșa-mai, VI tranșa- iunie, VII tranșa-iulie, VIII tranșa- august, IX tranșa-septembrie, X tranșa- octombrie, XItranșa-noiembrie, XII tranșa- decembrie | 103680
33100000-1 | 19 | Panel eritrocitar din 10 celule - test |  | set | 12 |  |  |  |  | I tranșa-ianuarie, II tranșa- februarie, III tranșa-martie, IV tranșa- aprilie, V tranșa-mai, VI tranșa- iunie, VII tranșa-iulie, VIII tranșa- august, IX tranșa-septembrie, X tranșa- octombrie, XItranșa-noiembrie, XII tranșa- decembrie. | 69120
33100000-1 | 20 | IgG - celule acoperite |  | ml (1 ml echivalent la 20 examinări) | 2800 |  |  |  |  | I tranșa-ianuarie, II tranșa- februarie, III tranșa-martie, IV tranșa- aprilie, V tranșa-mai, VI tranșa- iunie, VII tranșa-iulie, VIII tranșa- august, IX tranșa-septembrie, X tranșa- octombrie, XItranșa-noiembrie, XII tranșa- decembrie | 194040
33100000-1 | 21 | Set consumabile pentru realizarea plasmaferezei |  | set | 15750 |  |  |  |  | I tranșa- februarie, II tranșa- aprilie , III tranșa-iunie, IV tranșa-august, V tranșa-octombrie, VI tranșa-noiembrie | 3386250
33100000-1 | 22 | Sistem închis de containere de plastic pentru recoltarea și procesarea sângelui uman donat, tip „sus - jos” 450/400/400 ml cu separarea stratului leuco-trombocitar şi componente sanguine şi soluţie aditivă pentru eritrocite |  | buc | 66100 |  |  |  |  | I tranșa- ianuarie, II tranșa- aprilie , III tranșa-iunie, IV tranșa-septembrie, V tranșa-noiembrie | 3379031.6667
33100000-1 | 23 | Sistem închis de container de plastic pentru transferul componentelor sanguine 300 ml sau 400 ml |  | buc | 17000 |  |  |  |  | I tranșa- aprilie, II tranșa- august, III tranșa-noiembrie. | 201110
33100000-1 | 24 | Sistem închis de containere de plastic pentru recoltarea și procesarea sângelui uman donat 450/500/400, cu fitru de leucocite integrat pentru sânge |  | buc | 2025 |  |  |  |  | I tranșa- aprilie, II tranșa- august, III tranșa-noiembrie | 241319.25
33100000-1 | 25 | Soluție aditivă pentru trombocite |  | fl | 1000 |  |  |  |  | I tranșa- august, II tranșa- octombrie | 185000
33100000-1 | 26 | Set consumabile pentru colectarea trombocitelor în doza dubla de trombocite si una doza de plasma |  | set | 2000 |  |  |  |  | I tranșa- februarie, II tranșa- mai, III tranșa-august, IV tranșa-octombrie. | 5380000
33100000-1 | 27 | Autocolante marcare cod/bare |  | set | 76000 |  |  |  |  | I tranșa- martie. | 354666.6667
33100000-1 | 28 | Scarificatoare |  | buc | 71000 |  |  |  |  | I tranșa- februarie, II tranșa-august. | 9585
33100000-1 | 29 | Tampon steril |  | buc | 75000 |  |  |  |  | I tranșa- februarie, II tranșa- mai , III tranșa-august, IV tranșa- noiembrie | 74081.25
33100000-1 | 30 | Tampon îmbibat cu soluţie dezinfectantă cu conţinut de iod |  | buc | 142500 |  |  |  |  | I tranșa- februarie, II tranșa- mai, III tranșa-august, IV tranșa- noiembrie. | 109012.5
33100000-1 | 31 | Tampon mare îmbibat cu alcool |  | buc | 225000 |  |  |  |  | I tranșa- februarie, II tranșa- mai , III tranșa-august, IV tranșa- noiembrie | 18900
33100000-1 | 32 | Lamele medicale |  | suduri | 35000 |  |  |  |  | I tranșa- februarie, II tranșa- august. | 1011500
33100000-1 | 33 | Mănuşi |  | buc | 275000 |  |  |  |  | I tranșa- februarie, II tranșa- mai , III tranșa-august, IV tranșa- noiembrie. | 98358.3333
33100000-1 | 34 | Eprubetă, tip III, 8/9/10 ml |  | buc | 75000 |  |  |  |  | I tranșa- februarie, II tranșa- mai, III tranșa-august, IV tranșa- noiembrie. | 69581.25
33100000-1 | 35 | Eprubetă, tip II, 6 ml |  | buc | 33000 |  |  |  |  | I tranșa- februarie, II tranșa- august. | 23966.25
33100000-1 | 36 | Reagenți pentru examinarea produselor sanguine la prezența germenilor microbieni anaerobi și aerobi |  | fl | 12000 |  |  |  |  | I tranșa- februarie, II tranșa- mai , III tranșa-august, IV tranșa- noiembrie. | 1339200
33100000-1 | 37 | Reagenți și consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice: | Cellpack DCL | fl | 26 |  |  |  |  | I tranșa- februarie, II tranșa- august. | 214238
33100000-1 | 37 | Reagenți și consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice: | Lysercell WNR | fl | 6 |  |  |  |  | I tranșa- februarie, II tranșa- august
33100000-1 | 37 | Reagenți și consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice: | Lysercell WDF | fl | 8 |  |  |  |  | I tranșa- februarie, II tranșa- august
33100000-1 | 37 | Reagenți și consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice: | Sulfolyser | set | 3 |  |  |  |  | I tranșa- aprilie
33100000-1 | 37 | Reagenți și consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice: | Fluorocell WNR | set | 3 |  |  |  |  | I tranșa- februarie, II tranșa- august
33100000-1 | 37 | Reagenți și consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice: | Fluorocell WDF | set | 4 |  |  |  |  | I tranșa- februarie, II tranșa- august
33100000-1 | 37 | Reagenți și consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice: | Cellpack DFL | fl | 10 |  |  |  |  | I tranșa- februarie, II tranșa- august.
33100000-1 | 37 | Reagenți și consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice: | Fluorocell RET | set | 6 |  |  |  |  | I tranșa- februarie, II tranșa- august
33100000-1 | 37 | Reagenți și consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice: | Fluorocell PLT | set | 6 |  |  |  |  | I tranșa- februarie , II tranșa- septembrie
33100000-1 | 37 | Reagenți și consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice: | Cellclean | fl | 23 |  |  |  |  | I tranșa- februarie, II tranșa- august
33100000-1 | 37 | Reagenți și consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice: | Eprubete tip X | bucata | 4256 |  |  |  |  | I tranșa- februarie.
33100000-1 | 37 | Reagenți și consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice: | XN Check L1 | fl | 6 |  |  |  |  | I tranșa- februarie, II tranșa- aprilie , III tranșa-iunie, IV tranșa- august, V tranșa- octombrie, VI tranșa- noiembrie
33100000-1 | 37 | Reagenți și consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice: | XN Check L2 | fl | 6 |  |  |  |  | I tranșa- februarie, II tranșa- aprilie , III tranșa-iunie, IV tranșa- august, V tranșa- octombrie, VI tranșa- noiembrie
33100000-1 | 37 | Reagenți și consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice: | XN Check L3 | fl | 6 |  |  |  |  | I tranșa- februarie, II tranșa- aprilie , III tranșa-iunie, IV tranșa- august, V tranșa- octombrie, VI tranșa- noiembrie
33100000-1 | 37 | Reagenți și consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice: | XN CAL | set | 1 |  |  |  |  | I tranșa- februarie.
33100000-1 | 37 | Reagenți și consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice: | XN CAL PF | set | 1 |  |  |  |  | I tranșa- februarie.
33100000-1 | 38 | Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare: | Fibrinogen C 2ml | fl | 12 |  |  |  |  | I tranșa- februarie, II tranșa- mai, III tranșa- august, IVtranșa-noiembrie | 126005.9117
33100000-1 | 38 | Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare: | Plasma de control normal 1ml | fl | 12 |  |  |  |  | I tranșa- februarie, II tranșa- mai, III tranșa- august, IVtranșa-noiembrie
33100000-1 | 38 | Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare: | Plasma de control anormal scăzut1ml | fl | 12 |  |  |  |  | I tranșa- februarie, II tranșa- mai, III tranșa- august, IVtranșa-noiembrie.
33100000-1 | 38 | Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare: | Plasma de control ridicat | fl | 12 |  |  |  |  | I tranșa- februarie, II tranșa- mai, III tranșa- august, IVtranșa-noiembrie
33100000-1 | 38 | Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare: | Calcium Chloride (CaCl2) 0,025M lichid 8ml | fl | 12 |  |  |  |  | I tranșa- februarie, II tranșa- mai, III tranșa- august, IVtranșa-noiembrie
33100000-1 | 38 | Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare: | APTT-SP (lichid) 9ml | fl | 12 |  |  |  |  | I tranșa- februarie, II tranșa- mai, III tranșa- august, IVtranșa-noiembrie
33100000-1 | 38 | Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare: | Plasmă cu deficit de Factor VIII 1ml | fl | 12 |  |  |  |  | I tranșa- februarie, II tranșa- mai, III tranșa- august, IVtranșa-noiembrie.
33100000-1 | 38 | Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare: | Special test control Level 2 1ml | set | 12 |  |  |  |  | I tranșa- februarie, II tranșa- mai, III tranșa- august, IVtranșa-noiembrie.
33100000-1 | 38 | Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare: | Plasma de calibrare 1ml | fl | 12 |  |  |  |  | I tranșa- februarie, II tranșa- mai, III tranșa- august, IVtranșa-noiembrie.
33100000-1 | 38 | Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare: | Clining solution 500ml | fl | 1 |  |  |  |  | I tranșa- februarie.
33100000-1 | 38 | Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare: | Factor diluent 100ml | fl | 1 |  |  |  |  | I tranșa- februarie.
33100000-1 | 38 | Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare: | Clining agent 80ml | fl | 1 |  |  |  |  | I tranșa- februarie.
33100000-1 | 38 | Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare: | Cupe ACL 2ml | Bucată | 250 |  |  |  |  | I tranșa- februarie.
33100000-1 | 38 | Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare: | Rotori ACL 20 poziții | Bucată | 50 |  |  |  |  | I tranșa- februarie .
33100000-1 | 39 | Alcool etilic 96% |  | dal, a/a | 685 |  |  |  |  | I tranșa- Iulie, II tranșa- august, III tranșa- septembrie IVtranșa-octombrie, V tranșa- noiembrie. | 308250
33100000-1 | 40 | Flacoane, tip I |  | Bucată | 12900 |  |  |  |  | I tranșa- martie | 22833
33100000-1 | 41 | Flacoane, tip II |  | Bucată | 33000 |  |  |  |  | I tranșa- martie. | 44880
33100000-1 | 42 | Flacoane, tip V |  | Bucată | 5500 |  |  |  |  | I tranșa- martie. | 57090
33100000-1 | 43 | Flacoane, tip VI |  | Bucată | 17000 |  |  |  |  | I tranșa- martie. | 233750
33100000-1 | 44 | Flacoane, tip VIII |  | Bucată | 9700 |  |  |  |  | I tranșa- martie. | 255595
33100000-1 | 45 | Flacoane, tip IX |  | Bucată | 5500 |  |  |  |  | I tranșa- martie. | 25575
33100000-1 | 46 | Dopuri, tip I |  | Bucată | 47000 |  |  |  |  | I tranșa- martie. | 28200
33100000-1 | 47 | Dopuri, tip III |  | Bucată | 17500 |  |  |  |  | I tranșa- martie. | 135625
33100000-1 | 48 | Dopuri, tip V |  | Bucată | 5500 |  |  |  |  | I tranșa- martie. | 9350
33100000-1 | 49 | Pesar flip-off, tip VI |  | Bucată | 5500 |  |  |  |  | I tranșa- martie. | 9350
33100000-1 | 50 | Pesar flip – off (2120), tip V |  | Bucată | 31000 |  |  |  |  | I tranșa- martie. | 23250
33100000-1 | 51 | Pesar, tip II |  | Bucată | 21000 |  |  |  |  | I tranșa- martie. | 37800
33100000-1 | 52 | Сapsulă pentru suport de filtrare, tip III |  | Bucată | 12 |  |  |  |  | I tranșa- februarie. | 178800
33100000-1 | 53 | Prefiltru, tip I |  | Bucată | 150 |  |  |  |  | I tranșa- februarie. | 40500
33100000-1 | 54 | Filtru, tip I |  | Bucată | 150 |  |  |  |  | I tranșa- februarie. | 95250
33100000-1 | 55 | Filtru, tip III |  | Bucată | 150 |  |  |  |  | I tranșa- februarie. | 108750
33100000-1 | 56 | Filtru pentru ultrapurificare a apei, tip I |  | Bucată | 4 |  |  |  |  | I tranșa- februarie. | 107000
33100000-1 | 57 | Filtru pentru ultrapurificare a apei, tip II |  | Bucată | 2 |  |  |  |  | I tranșa- februarie. | 56000
|  | Total | [8 empty] | 18894343.37

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________