## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentată 21) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | unitatea de măsură | Cantitatea | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Pat pentru spital cu 2 funcții | Pat pentru spital cu 2 funcții |  |  |  | Greutate-minim110 kg Parapete de protecție laterală - Da Suprafață fabricată din oțel - Da 4 roți de deplasare (minim 2 roți cu frâna) - Da Unghiul secțiunii din spate 0-80° ( ±5°) Unghiul secțiunii picioarelor de susținere: 0-40° ( ±5°) Ajustare a secțiunilor manual - Da Înălțime: minim 450 mm. Lungime: maxim 2150 mm. Lățime: maxim 970 mm Saltea inclusa în set - Da
33100000-1 | 2 | Cușeta medicală cu reglarea secțiunii capului | Cușeta medicală cu reglarea secțiunii capului |  |  |  | Cușetă pentru examinare. Secțiune cap reglabil: DA. Suprafață tapițată, acoperită cu material ignifug, plastic lavabil. Cadru metalic. Înălțimea: 50 - 75 cm. Lungime: ≥190 cm. Lățime: ≤ 85 cm.
33100000-1 | 3 | Fotoliu recoltare sânge | Fotoliu recoltare sânge |  |  |  | Descriere: Fotoliu pentru colectarea sângelui și efectuarea injecțiilor. Spătar, suport brațe (cotiere) și suport picioare reglabile manual Fabricat dintr-o structură robustă din oțel vopsit electrostatic. Blaturi capitonate cu poliuretan și acoperite cu piele ecologică. Spătarul și suportul pentru picioare sunt reglabile până la poziția orizontală a scaunului. Dimensiunile aproximative: lățime ≥ 65cm. lungime formă extinsă ≥ 160 cm. Greutatea maximă admisă ≥ 200 kg.
33100000-1 | 4 | Masă pentru instrumente | Masă pentru instrumente |  |  |  | Structura din oțel inoxidabil, carcasa sudat; Prevăzut cu minim 2 blaturi din oțel inoxidabil și sertar; Cu mânere de prindere și manevrare; Masă mobilă cu roți pivotante cu bandou de cauciuc; Diametru roților 50-60mm, dintre care cel puțin 2 cu sistem de frânare; Dimensiunile mesei: lungime 600 mm ± 20 mm, lățime 440 mm ± 20 mm, înălțime 800 mm ± 20 mm.
33100000-1 | 5 | Pediometru pentru nou-nascuți și copii | Pediometru pentru nou-nascuți și copii |  |  |  | Pediometru pliabil și foarte ușor, ce menajează pielea sugarului, simplu de utilizat prin fixarea poziției capului și culisarea părții de sprijin a picioarelor. Diviziune: 5 mm; Scala: 20 - 99 cm.
33100000-1 | 6 | Stetoscop | Stetoscop |  |  |  | Diafragma mare; - Tub medical in forma de Y, izolat fonic; - Tuburi binaurale cromate; - Inel de cauciuc; - Olive auriculare moi."
33100000-1 | 7 | Set de lentile de corecție | Set de lentile de corecție |  |  |  | Să fie inclusă valiza de transportare, pe care sa fie imprimat modelul și producătorul; Diapazonul lentilelor SPH (Sferic): 80 perechi (20 perechi fiecare mărime) ±16.00D~±20.00D(pasul 2.00); ±11.00D~±15.00D(pasul 1.00); ±6.50D~±10.00D(pasul 0.50); ±0.25D~±6.00D(pasul 0.25); CYL (cilindru): 40 perechi (20 perechi fiecare mărime) ±4.50D~±6.00D(pasul 0.50); ±0.25D~±4.00D(pasul 0.25); Montura din metal pentru corecția astigmatismului; numărul maxim de cuplare a lentilelor 4; distanța interpupilară ajustabilă: 48~80mm
33100000-1 | 8 | anulat
33100000-1 | 9 | Dulap репtru medicamente | Dulap репtru medicamente |  |  |  | Dulap metalic în două secțiuni separate, cu două uși, confecționat din material rezistent la dezinfectanți, pentru depozitarea și păstrarea medicamentelor și produselor medicale Dimensiunile: Înălțime-1800mm±100mm; Lățime-600mm±50mm; Adâncime-minim 350mm Prima secțiunea : 1 ușă din sticlă 2 rafturi A doua secțiunea : 1 ușă din metal 2 rafturi Culoare albă - opțional
33100000-1 | 10 | Sterilizator 20 L | Sterilizator 20 L |  |  |  | Sterilizator 20 L Cod 270300 Descriere Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării instrumentelor medicale cu construcție interioară din oțel inox Parametru Specificația Ventilație forţată, controlată electronic Construcție interioară oțel inox Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Regimuri de sterilizare programabile Protecție la supraîncălzire analogical digitală Alarme acustică vizuală Diagnostic automat cu afișarea codului erorii Volumul 20 l, ± 5 l Camera sterilizatorului Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior Temperatura 50 - 200℃ Divergență față de temperatura setată ≤ 1℃ Abatere timp ≤ 1 min Timp încălzire până la temperatura setată ≤ 60 min Regim de sterilizare prestabilite 180℃, 60 min 160℃, 150 min 120℃, 45 min Rezoluția de programare 1℃ Timpul de răcire ≤ 35 min, până la 75℃ Deconectare de avariere la temperatura 205 - 235℃ Tipul de funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore Rafturi ≥ 2 Alimentare 200-240V, 50 Hz
33100000-1 | 11 | Distilator 10L | Distilator 10L |  |  |  | Descriere Aparat electric ce produce apă mono distilată, chiar si in condițiile utilizării unei surse de apa de calitate scăzută cu domeniul de utilizare în laborator, farmacie, medical. Parametru Specificație Recipient ≥ 20l Capacitatea de distilare ≥ 10 l/h Materialul carcasei "oțel inox, metal vopsit electrostatic sau alte materiale rezistente la temperatură și umiditate" Materialul de contact si elemente de încălzire oțel inox Condensatorul de distilare oțel inox / sticlă pH în diapazon de 5,0 - 7 Conductivitate în diapazon de 2.0 - 2.4 µS/cm Modul de operare continuu Protecție in cazul întreruperii accidentale a alimentarii cu apa obligatoriu Alimentare 220/380V 50Hz "Sistem de filtrare a apei cu sistem de fixare pe perete, inclus cu toate componentele necesare pentru montare" Filtru pentru filtrare mecanică, 1µm min. 8 buc. "Filtru anti calcar cu poli fosfați (cu granule)" min. 2 rezervi de granule Filtru de clor min. 4 buc.
33100000-1 | 12 | Microscop trinocular digital | Microscop trinocular digital |  |  |  | Sistemul optic: sistem optic infinit Cap de vizionare: cap trinocular la 30 de grade înclinat, interpupilar 48-75 mm Ocular: ocular cu câmp larg minim 10 X, 20 mm Nas: cvadruplu Obiective: obiective acromatice plan infinit 4x, 10x, 40x, 100x Faza: Faza mecanica, dubla Reglarea focalizării: reglaj coaxial grosier și fin, rază de mișcare minim 19 mm Condensator cu diafragma numerică: NA 1.25 Iluminare: Minim 3W Led, Luminozitatea ajustabila Ecran LCD: minim 9 Inch TFT / LCD, ecran tactil Sistem de operare: Android 5.1, versiune mai avansată sau alt sistem de operare analogic / echivalent Conectare: USB 2.0. / HDMI / TF card / WI-FI incorporate Pixel valid: Minim 5.0M Pixel Software de analiza a imaginilor
33100000-1 | 13 | Dispozitiv pentru vizualizarea venelor | Dispozitiv pentru vizualizarea venelor |  |  |  | Adâncimea de detectare în infraroșu: Minim 8 mm Distanța de detectare: 25-35cm Precizia poziției vaselor de sânge: ± 0,5 mm Precizia rezoluției vaselor de sânge: ± 0,5 mm Zgomot redus de lucru: ≤ 40dB Afișare nivel baterie. da Baterie reîncărcabilă cu durata de lucru minim 3 ore. da Tehnologie americană de proiecție DLP sau analogic da Sursa de încărcare/ alimentare: 220-230V 50/60Hz Set standard: Unitatea principală, cablu de încărcare, adaptor de încărcare, carcasă, manual de utilizare, card de calibrare, card de garanție Opțional - suport din metal de masa sau suport de podea Opțional.
33100000-1 | 14 | Centrifuga de laborator | Centrifuga de laborator |  |  |  | Rotorul: (90 grade) Posibilitatea utilizării 24 eprubete 10-12ml Tuburi utilizate până la 16,8 x 115мм, diametru in rândul exterior pana la 140 mm Viteza maxima de 3500 rpm Viteza minima de 100 RPM Pasul schimbării vitezelor 100 rotații Display electronic Da Butoane de schimbare a vitezei de centrifugare Da Clapa pentru a bloca și debloca capacul Da Posibilitatea de a opri centrifuga și de a deschide capacul, în caz de necesitate. Da Posibilitatea de a schimba accelerația și de a opri rotorul (forțat și lent) Da Viteza de centrifugare și timpul rămas sunt afișate în timp real pe display Da Camera de centrifugare este produsa din oțel inoxidabil Da Termen de garanție : 24 luni Alimentare: 220-230V-50/60Hz
33100000-1 | 15 | Aspirator chirurgical (performanță medie) Cod 130340 | Aspirator chirurgical (performanță medie) Cod 130340 |  |  |  | Aspirator chirurgical (performanță medie) Cod 130340 Descriere Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mmHg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sîngele şi lichidele care se acumulează în zona operatorie şi obstrucţionează vizibilitatea chirurgului. Parametru Specificația Vacuum Limita minimă 0 mm Hg Limita maximă ≥ 675 mmHg Rata de flux, l/min. ≥ 60 l/min Indicator vacuum da, eroarea ≥ ±10% Reglator aspirație obligatoriu Nivelul de zgomot, dBA ≤ 55 dBA Vas colector "În timpul aspirării se utilizează doar un vas colector" obligatoriu Selector mecanic de vas obligatoriu Numărul "2 buc. (să se indice codul sau modelul produsului oferit)" Capacitatea, L ≥ 4 L Protecție la umplere pentru fiecare vas obligatoriu Vas tip reutilizabil obligatoriu "Suport mobil (să se indice codul sau modelul oferit)" "Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecaniz de fixare a tubului de aspirarea" obligatoriu Suport cu rotile ≥ 4 roti Roti cu frina da, ≥ 2 buc. Mîner pentru transportare obligatoriu Accesorii Pedală de pornire/oprire a aspirației "da, să se indice codul sau modelul produsului oferit" Filtru antibacterian "15 buc. (să se indice codul sau modelul produsului oferit)" Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz
33100000-1 | 16 | Încălzitor de parafină 6 litri | Încălzitor de parafină 6 litri |  |  |  | Construcția din oțel inox Volumul ≥ 6 litri Tensiunea 220-230V, 50/60 Hz Temperatura de încălzire cu un diapazon de la 50- până la 100°C Temperatura se menține automat. Material care necesita încălzire: parafină, ozocherită. Puterea încălzitorului ≥ 1000W. Tip staționar.
33100000-1 | 17 | Bicicleta eliptoida | Bicicleta eliptoida |  |  |  | Generale: Greutate maximă suportată minim 120 kg Caracteristici: Tracțiune: Din spate Monitorizarea: Calorii, viteză, distanță, puls Greutatea volantei: 5 kg, ±1 kg Lungimea maximă a pasului: 280 mm, ±10mm Număr de nivele a sarcinii minim: 8 Sistem de încărcare: Magnetică Display Da
33100000-1 | 18 | Aparat de frecvență înaltă | Aparat de frecvență înaltă |  |  |  | Caracteristici tehnice: 1. Alimentare CA: - tensiune 220 V - frecvență 50 Hz 2. Frecvența de oscilație 27,12 MHz ± 0,16 MHz 3. Puterea maximă de ieșire: - pas 1 - 10 W ± 2 W - pas 2 - 20 W ± 4 W - pas 3 - 30 W ± 6 W 4. Tip staționar.
33100000-1 | 19 | Videolaringoscop | Videolaringoscop |  |  |  | Monitor: Ecran Rezoluție: minim 1024x768 pixeli; Protecție minim IPx4 Ieșire audiovizuală de date: Da Rezoluție cameră: ≥ 2Mpixel; Unghiul câmpului vizual: minim 66 grade: Iluminare: ≥ 800 lux Lame: - Tip reutilizabile; - Material: minim SUS3161 - Tip: Miller; 00, 0, 1; - Tip: Mac: 1, 2, 3, 4, 5; Port: HDMI, USB; Tensiune de alimentare: 220-230V, 50-60Hz. Baterie reîncărcabilă cu timp de utilizare ≥ 2ore.
33100000-1 | 20
33100000-1 | 21
33100000-1 | 22
33100000-1 | 23
33100000-1 | 24
33100000-1 | 25
33100000-1 | 26
33100000-1 | 27
33100000-1 | 28
33100000-1 | 29
33100000-1 | 30
33100000-1 | 31
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentară 21) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă | beneficiar
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Pat pentru spital cu 2 funcții | Pat pentru spital cu 2 funcții | bucată | 39 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 526500 | IMSP CRRC - Centrul republican de reabilitare pentru copii
33100000-1 | 2 | Cușeta medicală cu reglarea secțiunii capului | Cușeta medicală cu reglarea secțiunii capului | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 3000 | CS Nisporeni
33100000-1 | 3 | Fotoliu recoltare sânge | Fotoliu recoltare sânge | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 18800 | CS Nisporeni
33100000-1 | 4 | Masă pentru instrumente | Masă pentru instrumente | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2500 | CS Nisporeni
33100000-1 | 5 | Pediometru pentru nou-nascuți și copii | Pediometru pentru nou-nascuți și copii | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 840 | CS Nisporeni
33100000-1 | 6 | Stetoscop | Stetoscop | bucată | 5 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 375 | CS Nisporeni
33100000-1 | 7 | Set de lentile de corecție | Set de lentile de corecție | set | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 22800 | SR Orhei
33100000-1 | 8 | anulat | anulat
33100000-1 | 9 | Dulap репtru medicamente | Dulap репtru medicamente | bucată | 10 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 63000 | SR Strașeni
33100000-1 | 10 | Sterilizator 20 L | Sterilizator 20 L | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 12000 | SR Soroca
33100000-1 | 11 | Distilator 10L | Distilator 10L | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 16000 | SR Soroca
33100000-1 | 12 | Microscop trinocular digital | Microscop trinocular digital | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 67000 | Centrul de Sănătate Comrat
33100000-1 | 13 | Dispozitiv pentru vizualizarea venelor | Dispozitiv pentru vizualizarea venelor | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 54000 | Centrul de Sănătate Comrat
33100000-1 | 14 | Centrifuga de laborator | Centrifuga de laborator | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 20000 | Centrul de Sănătate Comrat
33100000-1 | 15 | Aspirator chirurgical (performanță medie) Cod 130340 | Aspirator chirurgical (performanță medie) Cod 130340 | bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 14200 | SR Sîngerei
33100000-1 | 16 | Încălzitor de parafină 6 litri | Încălzitor de parafină 6 litri | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 7500 | SR Sîngerei
33100000-1 | 17 | Bicicleta eliptoida | Bicicleta eliptoida | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 9000 | SR Sîngerei
33100000-1 | 18 | Aparat de frecvență înaltă | Aparat de frecvență înaltă | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 39500 | SR Sîngerei
33100000-1 | 19 | Videolaringoscop | Videolaringoscop | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 45000 | SR Sîngerei
922015
|  |  |  | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________