## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 (repeta) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Acid poliglicolic 1 ac rotund 48 mm. | Acid poliglicolic 1 ac rotund 48 mm. |  |  |  | PGA 1(absorbabil)ac. bold rotund 1/2x48mm +/-1 mm L-90cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 2 | Acid poliglicolic 2 ac rotund 48 mm. | Acid poliglicolic 2 ac rotund 48 mm. |  |  |  | PGA 2(absorbabil)ac. bold rotund 1/2x48mm+/-1 mm L-90cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 3 | Acid poliglicolic 5/0 ac tăietor 16 mm. | Acid poliglicolic 5/0 ac tăietor 16 mm. |  |  |  | PGA 5/0 (absorbabil) ac tăietor 1/2 x 16mm ±2%. L-75cm
33100000-1 | 4 | Acid poliglicolic 5/0 ac rotund 16 mm. | Acid poliglicolic 5/0 ac rotund 16 mm. |  |  |  | PGA 5/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm L-75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 5 | Acid poliglicolic USP 1 ac rotund 37 mm. | Acid poliglicolic USP 1 ac rotund 37 mm. |  |  |  | Acid poliglicolic. USP 1(absorbabil). ac. bold rotund 1/2, 37mm +/-1 mm. L-75cm
33100000-1 | 6 | Acid poliglicolic USP 4/0. 1.5metric. lungimea 75 cm. ac rotund 48mm | Acid poliglicolic USP 4/0. 1.5metric. lungimea 75 cm. ac rotund 48mm |  |  |  | Acid poliglicolic USP 4/0. 1.5metric. ac circular 1/2 rotund 48mm. lungime fir 75cm
33100000-1 | 7 | Acid poliglicolic rapid USP 5/0. lungimea 75 cm. ac rotund 20mm. | Acid poliglicolic rapid USP 5/0. lungimea 75 cm. ac rotund 20mm. |  |  |  | PGA rapid 5/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm L-75cm
33100000-1 | 8 | Benzi sutură adezive 6 mm x 76 mm | Benzi sutură adezive 6 mm x 76 mm |  |  |  | Benzi adezive. hipoalergenice. delicate. ce se folosesc pentru înlocuirea suturilor chirurgicale de la nivelul epidermei. Dimensiunile: 6 mm x 76 mm: (50 plicuri x 3 benzi)/cutie.
33100000-1 | 9 | Catgut chromat USP 3/0 | Catgut chromat USP 3/0 |  |  |  | USP 3/0 ac bold rotund 15-20mm. L-75 cm
33100000-1 | 10 | Catgut chromat USP 4/0 | Catgut chromat USP 4/0 |  |  |  | USP 4/0 ac bold rotund 15-20mm. L-75 cm
33100000-1 | 11 | Catgut chromat USP 5/0 | Catgut chromat USP 5/0 |  |  |  | USP 5/0 ac bold rotund 15mm. L-75 cm
33100000-1 | 12 | Catgut cromat USP 1. 4 Metric. L150 cm | Catgut cromat USP 1. 4 Metric. L150 cm |  |  |  | Sutura chirur. Catgut cromat 4 M (USP 1) L=150 cm (steril)
33100000-1 | 13 | Catgut necromat 150 cm. N 3 metric steril. USP 2/0 | Catgut necromat 150 cm. N 3 metric steril. USP 2/0 |  |  |  | Catgut necromat 150cm. N 3 metric steril. (USP 2/0)
33100000-1 | 14 | Catgut necromat 150 cm. N 6 metric steril | Catgut necromat 150 cm. N 6 metric steril |  |  |  | Catgut necromat 150 cm. N 6 metric steril
33100000-1 | 15 | Catgut necromat 150 cm. N 7 metric steril | Catgut necromat 150 cm. N 7 metric steril |  |  |  | Catgut necromat 150 cm. N 7 metric steril
33100000-1 | 16 | Catgut USP 1 (EP4) | Catgut USP 1 (EP4) |  |  |  | USP 1 (EP4). cu 1 ac. bold rotund 1/2 x 26 mm. L-75 cm
33100000-1 | 17 | Catgut USP 0 (3.5 metric) L75cm | Catgut USP 0 (3.5 metric) L75cm |  |  |  | Sutura chirur. Catgut simple 3.5M (USP 0) L=75 cm. ac 26-27 mm. 1/2 cerc. rotund (steril)
33100000-1 | 18 | Catgut USP 3+4 (EP 6) cu ac L75-90cm | Catgut USP 3+4 (EP 6) cu ac L75-90cm |  |  |  | Catgut USP 3+4 , (EP 6 metric). ac circular. 1/2rotund 50mm +/-1 mm. lungime fir 75cm /90cm
33100000-1 | 19 | Catgut USP 3/0 (EP2) | Catgut USP 3/0 (EP2) |  |  |  | USP 3/0 (EP2). cu 1 ac. bold rotund 1/2 x 17mm. L-75 cm
33100000-1 | 20 | Catgut USP 5/0 (EP1) | Catgut USP 5/0 (EP1) |  |  |  | USP 5/0 (EP1). cu 1 ac. bold rotund 1/2 x 17 mm. L-75 cm
33100000-1 | 21 | Electrozi miocardiali pentru stimulare temporară USP 2/0. lungimea 60-70 cm | Electrozi miocardiali pentru stimulare temporară USP 2/0. lungimea 60-70 cm |  |  |  | Cu 2 ace; 2/0; Lungimea (cm ) – 60-70; Forma acului miocardial – ½ sau 3/8 rotunda . 22-26mm; Forma acului penetrant - taios drept 60-90mm
33100000-1 | 22 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 0. lungimea acului 35 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 0. lungimea acului 35 mm |  |  |  | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen. USP 0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acelor (mm) – 35 +/-1 mm; Curbura acului - 1/2 Taper Point
33100000-1 | 23 | Fire metalice pentru stern Metric EP 7 | Fire metalice pentru stern Metric EP 7 |  |  |  | Fire metalice pentru stern. Metric EP 7. USP 5. Lungimea fir 40-45 cm; Lungimea ac 40-50 mm; Curbura ac 1/2; Vârf ac Tapercut. Material: Monofilament 316 L oțel inoxidabil, conform standardului minim pentru implanturi din aliaje metalice ASTM F138, ISO 5832-1. Sudare cu laser.
33100000-1 | 24 | Fire metalice pentru stern. USP 0 Metric EP 3,5 | Fire metalice pentru stern. USP 0 Metric EP 3,5 |  |  |  | USP 0 Metric EP3,5 ; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 26. Curbura acului – 1/2 TaperPoint;
33100000-1 | 25 | Fire metalice pentru stern Metric EP 2 | Fire metalice pentru stern Metric EP 2 |  |  |  | Fire metalice pentru stern. Metric EP 2. USP3. Lungimea mini. 45 cm; Lungimea ac 45-50 mm; Curbura ac 1/2; Vârf ac Tapercut. Material: Monofilament 316 L oțel inoxidabil, conform standardului minim pentru implanturi din aliaje metalice ASTM F138, ISO 5832-1. Sudare cu laser.
33100000-1 | 26 | Lenta pentru turnichete | Lenta pentru turnichete |  |  |  | Lenta pentru turnichete. Lungimea- minim 75 cm; Latimea - 3mm.
33100000-1 | 27 | Nylon 4-0 | Nylon 4-0 |  |  |  | Nylon 4-0 . 2 ace. 45 cm. ac rotund. lungimea 8-9 mm. curbura 5/8. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură
33100000-1 | 28 | Poliamid USP 3/0 ac rotund. 15 mm | Poliamid USP 3/0 ac rotund. 15 mm |  |  |  | NYLON (Polyamide) USP 3/0 (neabsorbabil ).ac rotund. 15 mm. 3/8. L-45 cm
33100000-1 | 29 | Poliamid USP 4/0 ac rotund. 15 mm | Poliamid USP 4/0 ac rotund. 15 mm |  |  |  | NYLON (Polyamide) USP 4/0 (neabsorbabil ).ac rotund. 15 mm. 3/8. L-45 cm
33100000-1 | 30 | Poliester împletit alb USP 1 | Poliester împletit alb USP 1 |  |  |  | Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. multifilament (poliester). 4M (USP 1) 20 m
33100000-1 | 31 | Poliester împletit alb USP Nr 2-0 | Poliester împletit alb USP Nr 2-0 |  |  |  | Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. multifilament (poliester). 5M (USP 2) 20 m
33100000-1 | 32 | Poliester USP 3/0 (2M). L20 m | Poliester USP 3/0 (2M). L20 m |  |  |  | Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. multifilament (poliester). 2M (USP 3/0) 20 m
33100000-1 | 33 | Poliglicolic acid monofilament USP 4/0 | Poliglicolic acid monofilament USP 4/0 |  |  |  | USP 4/0 L-minim 75cm. 17mm ±2%. ½ . (rotund); taper. echivalent CV-23
33100000-1 | 34 | Poliglicolic acid monofilament USP 5/0 | Poliglicolic acid monofilament USP 5/0 |  |  |  | USP 5/0 L-minim 75cm. 17mm ±2%. ½ . (rotund); taper . echivalent CV-23
33100000-1 | 35 | Poliglicolic acid USP | Poliglicolic acid USP |  |  |  | USP 3&4 L- minim 75cm. 1 ac ½rotund 48mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 36 | Polydioxanone (PDO) USP 7/0 | Polydioxanone (PDO) USP 7/0 |  |  |  | Polydioxanone (PDO). USP 7/0 L - minim 70cm ac ½rotund 13mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură
33100000-1 | 37 | Polypropylene USP 10/0. lungimea 30 cm | Polypropylene USP 10/0. lungimea 30 cm |  |  |  | Polypropylene (PM) USP 10/0 Neabsorbabil. L - 30 cm. 1 ac. 6 mm. ac rotund. curbura acului ½. ascuțite. culoarea albastră. diametru acului nu mai mare ca diametru firului. rezistența firului la rupere.
33100000-1 | 38 | Polypropylene USP 2/0. ac tăietor | Polypropylene USP 2/0. ac tăietor |  |  |  | Polypropylene USP 2/0 L - 75 cm. 1 ac tăitor 20-22mm. 1/2 cerc. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură
33100000-1 | 39 | Polypropylene USP 3/0. 2 Metric. lungimea 75 cm | Polypropylene USP 3/0. 2 Metric. lungimea 75 cm |  |  |  | Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. monofilament (polipropilen). 2M (USP 3/0) L=75 cm. ac 30 mm. 3/8 cerc. rotund
33100000-1 | 40 | Polypropylene USP 4/0. 1.5metric. lungime 75cm | Polypropylene USP 4/0. 1.5metric. lungime 75cm |  |  |  | Polypropylen USP 4/0 1.5metric. ac 1/2 rotund. circular. lungime fir 75cm, ac 30 mm+/- 1 mm;
33100000-1 | 41 | Polypropylene USP 5/0. lungimea 90 cm | Polypropylene USP 5/0. lungimea 90 cm |  |  |  | Mat. de sut.sint.monofil.atraum.nerezorb. (polipropilen). doa ace rot.ac rotund 17-18 mm. 1/2 din cerc.5/0.lungimea 90 cm
33100000-1 | 42 | Polypropylene USP 8/0. lungimea 45 cm | Polypropylene USP 8/0. lungimea 45 cm |  |  |  | Polypropylene (PM) USP 8/0 Neabsorbabil. L - 45 cm. 1 ac. 8 mm. ac rotund. curbura acului ½. culoarea albastră. diametru acului nu mai mare ca diametru firului. rezistența firului la rupere.
33100000-1 | 43 | Polypropylene USP 9/0. lungimea 30 cm | Polypropylene USP 9/0. lungimea 30 cm |  |  |  | Polypropylene (PM) USP 9/0 Neabsorbabil. L - 30 cm. 1 ac. 6 mm. ac rotund. curbura acului ½. culoarea albastră. diametru acului nu mai mare ca diametru firului. rezistența firului la rupere.
33100000-1 | 44 | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO) | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO) |  |  |  | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO). USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 60-75; Lungimea acului (mm) – 25± 2%; Curbura acului - 3/8 cutting;să-şi menţină proprietăţile de 75-80% la 14 zile şi 40-50% la 21 de zile.
33100000-1 | 45 | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO) | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO) |  |  |  | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO). USP 5/0; Lungimea suturii(cm.) – 60-75; Lungimea acului(mm.) – 17± 2%; Curbura acului – 3/8 cutting; culoarea suturii – alba; să-şi menţină proprietăţile de 75-80% la 14 zile şi 40-50% la 21 de zile.
33100000-1 | 46 | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac. împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi (PGLA) | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac. împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi (PGLA) |  |  |  | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac. împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi (PGLA). USP 0; Lungimea suturii (cm) – minim 75; Lungimea acului (mm) – 45± 2%; Curbura acului - 1/2 Taper;
33100000-1 | 47 | Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 3/0. lungimea acului 26-30 | Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 3/0. lungimea acului 26-30 |  |  |  | L - 90cm. 2 ace. 26 mm - 30 mm. ac rotund. curbura acului ½. diametru acului nu mai mare ca diametru firului. rezistența firului la rupere. Fir resorbabil. sintetic. copolimer compus din glycolide si acid lactic (9:1). împletit. acoperit cu e-caprolactone și streat de calciu. Firul să asigure suport de 140% la implantare. în plaga aproximativ 80% după 2 săptămăni și peste 30% după 3 săptămăni. Termen de resorbție completa 56-70 zile postimplantare.
33100000-1 | 48 | Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 2/0. lungimea acului 26-30 | Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 2/0. lungimea acului 26-30 |  |  |  | L - 90cm. 2 ace. 26 mm - 30 mm. ac rotund. curbura acului ½. diametru acului nu mai mare ca diametru firului. rezistența firului la rupere. Fir resorbabil. sintetic. copolimer compus din glycolide si acid lactic (9:1). împletit. acoperit cu e-caprolactone și streat de calciu. Firul să asigure suport de 140% la implantare. în plaga aproximativ 80% după 2 săptămăni și peste 30% după 3 săptămăni. Termen de resorbție completa 56-70 zile postimplantare.
33100000-1 | 49 | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA. împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 45-55 ; Cantitatea în pachet :3-6 suturi. fără ac. | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA. împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 45-55 ; Cantitatea în pachet :3-6 suturi. fără ac. |  |  |  | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA. împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 45-55 ; Cantitatea în pachet :3-6 suturi. fără ac.
33100000-1 | 50 | Sutură atraumatică absorbabilă USP 2/0 (sutura toracică) | Sutură atraumatică absorbabilă USP 2/0 (sutura toracică) |  |  |  | L - 90cm. 2 ace. 26 mm - 30 mm. ac rotund. curbura acului ½. diametru acului nu mai mare ca diametru firului. rezistența firului la rupere. Fir sintetic monofilament absorbabil Compozitie: glicomer 631 (glycolide 60%. trimethilene carbonate 26%. dioxanone 14%) Asigura suportul plăgii minim 21 zile menține minim 90% din rezistența inițiala la 1 săptămăna și minim 75% la 2 săptămăni și 40% la trei săptămăni post implantare Absorbție completa in maxim 110 zile. mănuire și innodare exelente memorie minima a firului pentru labilitate pasaj fin prin țesuturi.
33100000-1 | 51 | Sutură atraumatică absorbabilă USP 3/0 (sutura toracică) | Sutură atraumatică absorbabilă USP 3/0 (sutura toracică) |  |  |  | L - 90cm. 2 ace. 26 mm - 30 mm. ac rotund. curbura acului ½. diametru acului nu mai mare ca diametru firului. rezistența firului la rupere. Fir sintetic monofilament absorbabil Compozitie: glicomer 631 (glycolide 60%. trimethilene carbonate 26%. dioxanone 14%) Asigura suportul plăgii minim 21 zile menține minim 90% din rezistența inițiala la 1 săptămăna și minim 75% la 2 săptămăni și 40% la trei săptămăni post implantare Absorbție completa in maxim 110 zile. mănuire și innodare exelente memorie minima a firului pentru labilitate pasaj fin prin țesuturi.
33100000-1 | 52 | Sutură oftalmologică 3.0 | Sutură oftalmologică 3.0 |  |  |  | Matasa neagra împletita: lungimea suturii 45 cm. 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte). spatulă. lungimea 6.5 ±2%; diametru 0.20 mm ±2%. curbura 3/8 . sterila.
33100000-1 | 53 | Sutură oftalmologică 4.0 | Sutură oftalmologică 4.0 |  |  |  | Mătasa oftalmologică 4.0. Matasa neagra împletita: lungimea suturii 45 cm. 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte). spatulă. lungimea 6.5 ± 2% mm; diametru 0.20 mm ± 2%. curbura 3/8 . steril.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 (repeta) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Acid poliglicolic 1 ac rotund 48 mm. | Acid poliglicolic 1 ac rotund 48 mm. | 3: Bucată; 4: 7702; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 715446.482
33100000-1 | 2 | Acid poliglicolic 2 ac rotund 48 mm. | Acid poliglicolic 2 ac rotund 48 mm. | 3: Bucată; 4: 10084; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 954450.6
33100000-1 | 3 | Acid poliglicolic 5/0 ac tăietor 16 mm. | Acid poliglicolic 5/0 ac tăietor 16 mm. | 3: Bucată; 4: 482; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17294.16
33100000-1 | 4 | Acid poliglicolic 5/0 ac rotund 16 mm. | Acid poliglicolic 5/0 ac rotund 16 mm. | 3: Bucată; 4: 2942; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 150267.25
33100000-1 | 5 | Acid poliglicolic USP 1 ac rotund 37 mm. | Acid poliglicolic USP 1 ac rotund 37 mm. | 3: Bucată; 4: 1324; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 138594.996
33100000-1 | 6 | Acid poliglicolic USP 4/0. 1.5metric. lungimea 75 cm. ac rotund 48mm | Acid poliglicolic USP 4/0. 1.5metric. lungimea 75 cm. ac rotund 48mm | 3: Bucată; 4: 780; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15880.8
33100000-1 | 7 | Acid poliglicolic rapid USP 5/0. lungimea 75 cm. ac rotund 20mm. | Acid poliglicolic rapid USP 5/0. lungimea 75 cm. ac rotund 20mm. | 3: Bucată; 4: 230; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11939.3
33100000-1 | 8 | Benzi sutură adezive 6 mm x 76 mm | Benzi sutură adezive 6 mm x 76 mm | 3: Cutie; 4: 236; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 154485.6
33100000-1 | 9 | Catgut chromat USP 3/0 | Catgut chromat USP 3/0 | 3: Bucată; 4: 2776; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15689.952
33100000-1 | 10 | Catgut chromat USP 4/0 | Catgut chromat USP 4/0 | 3: Bucată; 4: 3250; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16809
33100000-1 | 11 | Catgut chromat USP 5/0 | Catgut chromat USP 5/0 | 3: Bucată; 4: 2490; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12878.28
33100000-1 | 12 | Catgut cromat USP 1. 4 Metric. L150 cm | Catgut cromat USP 1. 4 Metric. L150 cm | 3: Bucată; 4: 170; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1632
33100000-1 | 13 | Catgut necromat 150 cm. N 3 metric steril. USP 2/0 | Catgut necromat 150 cm. N 3 metric steril. USP 2/0 | 3: Bucată; 4: 1231; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9029.385
33100000-1 | 14 | Catgut necromat 150 cm. N 6 metric steril | Catgut necromat 150 cm. N 6 metric steril | 3: Bucată; 4: 3612; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 38229.408
33100000-1 | 15 | Catgut necromat 150 cm. N 7 metric steril | Catgut necromat 150 cm. N 7 metric steril | 3: Bucată; 4: 1248; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16578.432
33100000-1 | 16 | Catgut USP 1 (EP4) | Catgut USP 1 (EP4) | 3: Bucată; 4: 548; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7403.48
33100000-1 | 17 | Catgut USP 0 (3.5 metric) L75cm | Catgut USP 0 (3.5 metric) L75cm | 3: Bucată; 4: 438; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8422.74
33100000-1 | 18 | Catgut USP 3+4 (EP 6) cu ac L75-90cm | Catgut USP 3+4 (EP 6) cu ac L75-90cm | 3: Bucată; 4: 1074; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 38664
33100000-1 | 19 | Catgut USP 3/0 (EP2) | Catgut USP 3/0 (EP2) | 3: Bucată; 4: 735; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4524.66
33100000-1 | 20 | Catgut USP 5/0 (EP1) | Catgut USP 5/0 (EP1) | 3: Bucată; 4: 391; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2406.996
33100000-1 | 21 | Electrozi miocardiali pentru stimulare temporară USP 2/0. lungimea 60-70 cm | Electrozi miocardiali pentru stimulare temporară USP 2/0. lungimea 60-70 cm | 3: Bucată; 4: 1050; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 146320.02
33100000-1 | 22 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 0. lungimea acului 35 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 0. lungimea acului 35 mm | 3: Bucată; 4: 276; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11285.64
33100000-1 | 23 | Fire metalice pentru stern Metric EP 7 | Fire metalice pentru stern Metric EP 7 | 3: Bucată; 4: 1141; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 104177.2935
33100000-1 | 24 | Fire metalice pentru stern. USP 0 Metric EP 3,5 | Fire metalice pentru stern. USP 0 Metric EP 3,5 | 3: Bucată; 4: 10; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 966.6
33100000-1 | 25 | Fire metalice pentru stern Metric EP 2 | Fire metalice pentru stern Metric EP 2 | 3: Bucată; 4: 10; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 528.5
33100000-1 | 26 | Lenta pentru turnichete | Lenta pentru turnichete | 3: Bucată; 4: 785; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 90146.2006
33100000-1 | 27 | Nylon 4-0 | Nylon 4-0 | 3: Bucată; 4: 120; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 55266
33100000-1 | 28 | Poliamid USP 3/0 ac rotund. 15 mm | Poliamid USP 3/0 ac rotund. 15 mm | 3: Bucată; 4: 200; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6155
33100000-1 | 29 | Poliamid USP 4/0 ac rotund. 15 mm | Poliamid USP 4/0 ac rotund. 15 mm | 3: Bucată; 4: 464; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5136.48
33100000-1 | 30 | Poliester împletit alb USP 1 | Poliester împletit alb USP 1 | 3: Bucată; 4: 2097; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 54653.0625
33100000-1 | 31 | Poliester împletit alb USP Nr 2-0 | Poliester împletit alb USP Nr 2-0 | 3: Bucată; 4: 1612; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 34795.02
33100000-1 | 32 | Poliester USP 3/0 (2M). L20 m | Poliester USP 3/0 (2M). L20 m | 3: Bucată; 4: 1524; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 45971.46
33100000-1 | 33 | Poliglicolic acid monofilament USP 4/0 | Poliglicolic acid monofilament USP 4/0 | 3: Bucată; 4: 1200; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 22764
33100000-1 | 34 | Poliglicolic acid monofilament USP 5/0 | Poliglicolic acid monofilament USP 5/0 | 3: Bucată; 4: 743; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14198.73
33100000-1 | 35 | Poliglicolic acid USP | Poliglicolic acid USP | 3: Bucată; 4: 50; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3040.5
33100000-1 | 36 | Polydioxanone (PDO) USP 7/0 | Polydioxanone (PDO) USP 7/0 | 3: Bucată; 4: 108; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8902.44
33100000-1 | 37 | Polypropylene USP 10/0. lungimea 30 cm | Polypropylene USP 10/0. lungimea 30 cm | 3: Bucată; 4: 100; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2935
33100000-1 | 38 | Polypropylene USP 2/0. ac tăietor | Polypropylene USP 2/0. ac tăietor | 3: Bucată; 4: 2054; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 82303.78
33100000-1 | 39 | Polypropylene USP 3/0. 2 Metric. lungimea 75 cm | Polypropylene USP 3/0. 2 Metric. lungimea 75 cm | 3: Bucată; 4: 32; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 931.84
33100000-1 | 40 | Polypropylene USP 4/0. 1.5metric. lungime 75cm | Polypropylene USP 4/0. 1.5metric. lungime 75cm | 3: Bucată; 4: 977; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 70510.6
33100000-1 | 41 | Polypropylene USP 5/0. lungimea 90 cm | Polypropylene USP 5/0. lungimea 90 cm | 3: Bucată; 4: 80; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3100
33100000-1 | 42 | Polypropylene USP 8/0. lungimea 45 cm | Polypropylene USP 8/0. lungimea 45 cm | 3: Bucată; 4: 252; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6473.88
33100000-1 | 43 | Polypropylene USP 9/0. lungimea 30 cm | Polypropylene USP 9/0. lungimea 30 cm | 3: Bucată; 4: 224; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 24701.95
33100000-1 | 44 | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO) | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO) | 3: Bucată; 4: 264; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5916.24
33100000-1 | 45 | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO) | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO) | 3: Bucată; 4: 12; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 975.06
33100000-1 | 46 | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac. împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi (PGLA) | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac. împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi (PGLA) | 3: Bucată; 4: 240; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4134.24
33100000-1 | 47 | Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 3/0. lungimea acului 26-30 | Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 3/0. lungimea acului 26-30 | 3: Bucată; 4: 13; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 267.93
33100000-1 | 48 | Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 2/0. lungimea acului 26-30 | Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 2/0. lungimea acului 26-30 | 3: Bucată; 4: 12; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 315.12
33100000-1 | 49 | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA. împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 45-55 ; Cantitatea în pachet :3-6 suturi. fără ac. | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA. împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 45-55 ; Cantitatea în pachet :3-6 suturi. fără ac. | 3: Bucată; 4: 105; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 678.615
33100000-1 | 50 | Sutură atraumatică absorbabilă USP 2/0 (sutura toracică) | Sutură atraumatică absorbabilă USP 2/0 (sutura toracică) | 3: Bucată; 4: 170; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3388.1
33100000-1 | 51 | Sutură atraumatică absorbabilă USP 3/0 (sutura toracică) | Sutură atraumatică absorbabilă USP 3/0 (sutura toracică) | 3: Bucată; 4: 1424; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23894.72
33100000-1 | 52 | Sutură oftalmologică 3.0 | Sutură oftalmologică 3.0 | 3: Bucată; 4: 150; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1597.6
33100000-1 | 53 | Sutură oftalmologică 4.0 | Sutură oftalmologică 4.0 | 3: Bucată; 4: 160; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12480
3179539.1426
[7 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________