Приложение № 22 к Стандартной документации № 115 от 15 сентября 2021 г. - Технические спецификации [Эта таблица будет заполнена оферентом в графах 2, 3, 4, 6, 7, а закупающим органом - в графах 1, 5,].. Номер процедуры закупки - ocds-b3wdp1-MD-1759295767316. Предмет закупки: Consumabile medicale pentru hemodializă pentru anul 2025.

Код CPV; Наименование товара; Страна происхождения; Производитель; Полная техническая спецификация, запрашиваемая закупающим органом; Полная техническая спецификация, предложенная оферентом; Справочные стандарты. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Lot № 1. 33100000-1; Dializator suprafaţa 1,5 – 1,6 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg; Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 10 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerinţele specifice № Clearence Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 182 2 creatinina ≥ 168 3 fosfaţi ≥ 130 4 vitamina B-12 ≥ 67; CE, ISO. Lot № 2. 33100000-1; Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S); Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcţie atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Cerinţele specifice № Cerinţa Parametrii solicitați 1 Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă 8 mm. 3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale maturi ≤ 161 ml. 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm.; CE, ISO. Lot № 3. 33100000-1; Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi; Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, artera (fistuline) - 16G Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Parametrii solicitați 1 Vor conţine un orificiu lateral (arterial) Da 2 Vor conţine clame integrate. Da 3 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 4Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm; CE, ISO. Lot № 4. 33100000-1; Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi; Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, vena (fistuline) - 16G Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Parametrii solicitați 1 Vor conţine clame integrate. Da 2 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 3Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm; CE, ISO. Lot № 5. 33100000-1; Concentrat de săruri pentru dializă, aparate Fresenius 4008, Concentrat de săruri granulate, componentul acid; Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă 1.1. Componentul granulat uscat acid pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat acid 1.2 Compoziţia dializatului după amestecare cu bicarbonat: Na 140,0 mmol/l K 2,0 mmol/l Ca 1,75 mmol/l Mg 0,5 mmol/l Cl 108,5 mmol/l, HCO-3 32,0 mmol/l, Acetat 6,0 mmol/l.; CE, ISO. Lot № 6. 33100000-1; Concentrat de săruri pentru dializă, aparate Fresenius 4008, Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat; Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare 1. Pentru aparatele tip Fresenius: - concentrat granulat; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură Componente obligatorii pentru săruri granulate (Fresenius): 2 Componentul granulat uscat bicarbonat pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat bicarbonat, 8,4 % Na 1000 mmol/l Acetat 1000 mmol/l; CE, ISO.

Подпись: _______________ Имя, Фамилия: ___________________________ в качестве: ________________

Оферент: _______________________ Адрес: __________________________

| Приложение № 23 к Стандартной документации № 115 от 15 сентября 2021 г. - Ценовые Спецификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Эта таблица будет заполнена оферентом в графах 5,6,7,8 и 11 при необходимости, а закупающим органом - в графах 1,2,3,4,9,10] Номер процедуры закупки - ocds-b3wdp1-MD-1759295767316. Предмет закупки: Consumabile medicale pentru hemodializă pentru anul 2025. |  |  |  |
| Код CPV | Наименование товара | Единица измерения | Количество | Цена за единицу (без НДС) | Цена за единицу (с НДС) | Сумма без НДС | Сумма с НДС | Срок поставки/ доставки | Бюджетная классификация (IBAN) |  | скидка % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |
|  | Lot № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Dializator suprafaţa 1,5 – 1,6 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg | buc. | 2200 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, поставка осуществляется Поставщиком в течение 20 дней с даты подписания контракта | MD81TRPCCT518430A00317AA |  |  |  |
|  | Lot № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S) | buc. | 2000 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, поставка осуществляется Поставщиком в течение 20 дней с даты подписания контракта |  |  |  |  |
|  | Lot № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi | buc. | 1500 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, поставка осуществляется Поставщиком в течение 20 дней с даты подписания контракта |  |  |  |  |
|  | Lot № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi | buc. | 1500 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, поставка осуществляется Поставщиком в течение 20 дней с даты подписания контракта |  |  |  |  |
|  | Lot № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Concentrat de săruri pentru dializă, aparate Fresenius 4008, Concentrat de săruri granulate, componentul acid | buc. | 100 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, поставка осуществляется Поставщиком в течение 20 дней с даты подписания контракта |  |  |  |  |
|  | Lot № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Concentrat de săruri pentru dializă, aparate Fresenius 4008, Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat | buc. | 30 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, поставка осуществляется Поставщиком в течение 20 дней с даты подписания контракта |  |  |  |  |

Подпись: _______________ Имя, Фамилия: ___________________________ в качестве: ________________

Оферент: _______________________ Адрес: __________________________