## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea centralizată a Consumabilelor pentru DM de Tip Deschis și Accesorii conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024 (repetat) |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Ac pentru miografie 25 mm | Ac pentru miografie 25 mm |  |  |  | Ac pentru miografie 25 mm. Lungime 25 mm Grosime 0,45-0,46 mm De unică utilizare
33100000-1 | 2 | Ac pentru miografie 35-37 mm | Ac pentru miografie 35-37 mm |  |  |  | Lungime 35-37 mm Grosime 0,45-0,46 mm De unică utilizare
33100000-1 | 3 | Electrod ECG | Electrod ECG |  |  |  | Electrod ECG, Adeziv, Ag/AgCl, Tip snap button, De unica folosinta
33100000-1 | 4 | Electrozi ECG copii | Electrozi ECG copii |  |  |  | Electrozi ECG pentru copii, 25-30mm, cu gel lichid, cu sensor Ag/AgCl cu conector presat, Material: Ţesătură poroasă, adezivă, fara latex PVC.
33100000-1 | 5 | Electrozi EEG punte mare | Electrozi EEG punte mare |  |  |  | Set =20 buc, plastic,dimensiune mare, reutilizabili
33100000-1 | 6 | Electrozi EEG punte medie | Electrozi EEG punte medie |  |  |  | Set =20 buc, plastic,dimensiune medie, reutilizabili
33100000-1 | 7 | Electrozi ECG 30-37mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 72 ore | Electrozi ECG 30-37mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 72 ore |  |  |  | 1.diametru 30 - 37mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic, 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 72 ore, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 100 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala
33100000-1 | 8 | Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore | Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore |  |  |  | 1.diametru 38 - 47mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6. Tip snap button, 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 ore,9.Impedanță 10 Hz ≤ 100 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala
33100000-1 | 9 | Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 72 ore | Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 72 ore |  |  |  | 1.diametru 38 - 47mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6. Tip snap button 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 72 ore, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 100 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala
33100000-1 | 10 | Electrozi tip cupă cu fire EEG integrat | Electrozi tip cupă cu fire EEG integrat |  |  |  | Set din 20 dimensiune medie 6 mm, fire cu conector tip DIN, reutilizabili
33100000-1 | 11 | Fire ECG | Fire ECG |  |  |  | Set din 3 bucati., cu conector DIN 42802 și conexiune la electrod snap clip de lungime de 1.5m. Un set= O bucată
33100000-1 | 12 | Gel ultrasonografie (ecografie), 1000 ml | Gel ultrasonografie (ecografie), 1000 ml |  |  |  | 1.volum: 1000 ml 2.PH 5.5 - 7; 3.transparent, incolor, inodor (fără miros) 4.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 5.hidrosolubil 6. Flacon transparent sau semitransparent, se permita utilizatorului sa vada cit gel a ramas 7. Sa aiba capac pentru a preveni uscarea gelului 8. Flacon reutilizabil 9. Flacon cu dozator mecanic sau cu posibilitatea de dozare manuală prin apăsarea flaconului
33100000-1 | 13 | Hîrtie milimetrică p/u Spirograma , termosensibilă 112х20, tip: rolă, | Hîrtie milimetrică p/u Spirograma , termosensibilă 112х20, tip: rolă, |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u Spirograma , termosensibilă 112х20, tip: rolă, caroiaj rosu/albastru compatibil cu Spirograf BTL08 spiro Pro
33100000-1 | 14 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 120х20 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 120х20 tip: rolă |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 120х20, tip: rolă, caroiaj rosu/albastru
33100000-1 | 15 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 143mm x150mm х300P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 143mm x150mm х300P tip: pliată |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 143mm x150mm х300P tip: pliată caroiaj rosu/albastru
33100000-1 | 16 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm х 297mm x 150P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm х 297mm x 150P tip: pliată |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm х 297mm x 150P, tip: pliată caroiaj rosu/albastru
33100000-1 | 17 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 216mm х 279mm x 300P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 216mm х 279mm x 300P tip: pliată |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 216mm х 279mm x 300P, tip: pliată caroiaj rosu/albastru
33100000-1 | 18 | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu BTL-08 Spiro | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu BTL-08 Spiro |  |  |  | 1.Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 25.5mm ±0,5mm Diametru exterior – 28 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Compatibil cu BTL-08 Spiro, BTL-08 Spiro Pro 5. De unică folosința 6. Material: carton Se vor prezenta mostre pentru verificare.
33100000-1 | 19 | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu Pony FX | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu Pony FX |  |  |  | 1.Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm ±0,5mm Diametru exterior – 30,5mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Poate fi utilizat la aparatul Pony FX 5. De unică folosința 6. Material: carton Se vor prezenta mostre pentru verificare.
33100000-1 | 20 | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR |  |  |  | 1.Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm ±0,5mm Diametru exterior – 30 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Compatibil cu spirometre MIR 5. De unică folosința Se vor prezenta mostre pentru verificare.
33100000-1 | 21 | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre СМП-21/01-"Р-Д" | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre СМП-21/01-"Р-Д" |  |  |  | 1.Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 24mm ±0,5mm Diametru exterior – 26 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Compatibil cu СМП-21/01-"Р-Д" 5. De unică folosința 6. Material: carton Se vor prezenta mostre pentru verificare.
33100000-1 | 22 | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre CareFusion MicroLab, Contec SP10, Pneumos 500 | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre CareFusion MicroLab, Contec SP10, Pneumos 500 |  |  |  | 1.Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm ±0,5mm Diametru exterior – 30 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Poate fi utilizat la aparatul CareFusion MicroLab, Contec SP10, Pneumos 500 5. De unică folosința 6. Material: carton Se vor prezenta mostre pentru verificare.
33100000-1 | 23 | Film radiologic cu baza albastra 27x35cm | Film radiologic cu baza albastra 27x35cm |  |  |  | Film radiologic (cu baza albastra) (27x35cm) . 1. Dimensiune 27х35cm 2.Tonuri de gri ≥4096 3.Ton continuu 4. Rezistent la abraziune 5. Rezistent la substanțe chimice și apă 6.Rezoluție ≥ 12.6 pixels/mm sau ≥ 320DPI 7.Compatibil cu printer medical Horizon, Codonics 8.La vizualizare și depozitare normală nici o schimbarea și decolorarea imaginii 9.Bază albastră 10. Echivalent cu model 1114-DVB 11. Până la 100 buc in cutie
33100000-1 | 24 | Film radiologic cu baza albastra 20x25cm | Film radiologic cu baza albastra 20x25cm |  |  |  | Film radiologic (cu baza albastra) (20x25cm) . 1. Dimensiune 20x25cm 2.Tonuri de gri ≥4096 3.Ton continuu 4. Rezistent la abraziune 5. Rezistent la substanțe chimice și apă 6.Rezoluție ≥ 12.6 pixels/mm sau ≥ 320DPI 7.Compatibil cu printer medical Horizon, Codonics 8.La vizualizare și depozitare normală nici o schimbarea și decolorarea imaginii 9.Bază albastră 10. Echivalent cu model 810-DVB 11. Până la 100 buc in cutie
33100000-1 | 25 | Film cu baza albastra 35 x 43 cm. nr. 100 | Film cu baza albastra 35 x 43 cm. nr. 100 |  |  |  | Film radiologic (cu baza albastra) (35 x 43 cm ) . 1. Dimensiune 35 x 43 cm 2.Tonuri de gri ≥4096 3.Ton continuu 4. Rezistent la abraziune 5. Rezistent la substanțe chimice și apă 6.Rezoluție ≥ 12.6 pixels/mm sau ≥ 320DPI 7.Compatibil cu printer medical Horizon, Codonics 8.La vizualizare și depozitare normală nici o schimbarea și decolorarea imaginii 9.Bază albastră 10. Echivalent cu model 1417-DVB 11. Până la 100 buc in cutie
33100000-1 | 26 | Pungi sterilizare articolelor medicale 100 cm x 100 m | Pungi sterilizare articolelor medicale 100 cm x 100 m |  |  |  | Hartie pentru impachetarea articolelor medicale 100 cm x 100 m
33100000-1 | 27 | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adultl), reutilizabil | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adultl), reutilizabil |  |  |  | 1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm.
33100000-1 | 28 | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (pediatric), reutilizabil | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (pediatric), reutilizabil |  |  |  | 1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient pediatric, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm.
33100000-1 | 29 | Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern | Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 120 grade 20 min. Intern nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru.
33100000-1 | 29 | REGISTRU | REGISTRU |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 30 | Test-indicator sterilizare 121/15 min | Test-indicator sterilizare 121/15 min |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 121 grade1 15 min., nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru.
33100000-1 | 30 | REGISTRU | REGISTRU |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 31 | Test-indicator sterilizare 121/15 min intern | Test-indicator sterilizare 121/15 min intern |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 121 grade1 15 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru.
33100000-1 | 31 | REGISTRU | REGISTRU |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 32 | Test-indicator sterilizare 132° | Test-indicator sterilizare 132° |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 132 grade . Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru.
33100000-1 | 32 | REGISTRU | REGISTRU |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 33 | Test-indicator sterilizare 134/7 min Intern | Test-indicator sterilizare 134/7 min Intern |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 7 min. Intern , nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru.
33100000-1 | 33 | REGISTRU | REGISTRU |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 34 | Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Intern | Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Intern |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 4 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. .
33100000-1 | 34 | REGISTRU | REGISTRU |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 35 | Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Universal | Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Universal |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 4 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru.
33100000-1 | 35 | REGISTRU | REGISTRU |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 36 | Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Intern | Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Intern |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 5 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru.
33100000-1 | 36 | REGISTRU | REGISTRU |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 37 | Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Universal | Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Universal |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 5 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru.
33100000-1 | 37 | REGISTRU | REGISTRU |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 38 | Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore | Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore |  |  |  | 1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel semilichid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 72 ore, 9. Capacitatea de monitorizare ECG în timpul defibrilării
33100000-1 | 39 | Filtru antiviral/antibacterial pentru spirograf Pony FX | Filtru antiviral/antibacterial pentru spirograf Pony FX |  |  |  | 1.Forma filtru: Ovală 2.Dimensiuni: Diametrul exterior 30,5 mm (+/- 0,5 mm) Diametrul interior 26 mm (+/- 0,5 mm) 3.Material: polipropilena sau echivalent 4.Eficiența Filtrării: Filtrare bacteriană: >= 99,999% Filtrare virală: >= 99,999% 5.Rezistență: 0.3cmH2O(+-0.05cm) @ 30L/min 6. Compatibil cu spirograf Pony FX 7. Echivalent cu A-182-300-005, COSMED
33100000-1 | 40 | Muștuc pentru spirograf Pony FX, copii | Muștuc pentru spirograf Pony FX, copii |  |  |  | 1.Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametrul exterior dispozitiv 30,5 mm (+/- 0,5 mm) Diametrul exterior pacient 22 mm (+/- 0,5 mm) Lungime 70 mm (+/- 5 mm) 3. Destinat pentru copii 4. Poate fi utilizat la aparatul PoniFX 5. De unică folosința 6. Material: carton Se vor prezenta mostre pentru verificare.
33100000-1 | 41 | Test-indicator sterilizare 134/20 min extern | Test-indicator sterilizare 134/20 min extern |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 20 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru.
33100000-1 | 41 | REGISTRU | REGISTRU |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 42 | Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal | Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 20 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru.
33100000-1 | 42 | REGISTRU | REGISTRU |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 43 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 108x140x200 tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 108x140x200 tip: pliată |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 108x140x200 tip: pliată compatibil cu dispozitivul FAZZINI 1200 B
33100000-1 | 44 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112 x 100 x 150 tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112 x 100 x 150 tip: pliată |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112 x 100 x 150 tip: pliată compatibil cu dispozitivul Edan Star 5000E (și cu Iocare TM 801)
33100000-1 | 45 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 152 x 90 x 150 tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 152 x 90 x 150 tip: pliată |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 152 x 90 x 150 tip: pliată compatibil cu dispozitivul Edan F 3
33100000-1 | 46 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă compatibil cu Fazzani ГМ-500 c | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă compatibil cu Fazzani ГМ-500 c |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă compatibil cu Fazzani ГМ-500 c
33100000-1 | 47 | Absorber CO2 compatibil; cu aparatul Dragher (cartus) | Absorber CO2 compatibil; cu aparatul Dragher (cartus) |  |  |  | Absorber CO2 compatibil; cu aparatul Dragher (cartus)
33100000-1 | 48 | Cablul pacientului pentru ECG | Cablul pacientului pentru ECG |  |  |  | Dotat cu 10 fire pentru electrocardiograf,conectori 4,0 mm, conector internațional 15 pini, standart de culori
33100000-1 | 49 | Cabluri EEG reutilizabili cu disc argintat | Cabluri EEG reutilizabili cu disc argintat |  |  |  | Cabluri EEG reutilizabili cu disc argintat (Natus reusable silver disc electrodes 1,5 m with silicone leads) (10 unitati in set)
33100000-1 | 50 | Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 1,5 m | Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 1,5 m |  |  |  | Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 1,5 m (Reusable button snap lead wires 60'' (1,5m)) (6 unitati in set)
33100000-1 | 51 | Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 3 m | Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 3 m |  |  |  | Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 3 m (Reusable button snap lead wires 120'' (3,0 m)) (4 unitati in set)
33100000-1 | 52 | Circuit de pacient de unică utilizare cu capcană de apă cu element încălzitor compatibil cu umidificator Jike SH530 compatibil cu ventilator Mindray SV600, rezistență de inspir maxim 6 cmH2O la 5 L/min și complianță cu sistemul ventilatorului maxim 2 mL/cmH2O | Circuit de pacient de unică utilizare cu capcană de apă cu element încălzitor compatibil cu umidificator Jike SH530 compatibil cu ventilator Mindray SV600, rezistență de inspir maxim 6 cmH2O la 5 L/min și complianță cu sistemul ventilatorului maxim 2 mL/cmH2O |  |  |  | Circuit de pacient de unică utilizare cu capcană de apă cu element încălzitor compatibil cu umidificator Jike SH530 sterilizabil integral la aceiași temperatură, compatibil cu ventilator Mindray SV600, rezistență de inspir maxim 6 cmH2O la 5 L/min și complianță cu sistemul ventilatorului maxim 2 mL/cmH2O
33100000-1 | 53 | Circuit de pacient de unică utilizare cu capcană de apă cu element încălzitor compatibil cu umidificator MR 850 sterilizabil integral la aceiași temperatură, compatibil cu ventilator Shangrila 590, rezistență de inspir maxim 6 cmH2O la 5 L/min și complianță cu sistemul ventilatorului maxim 2 mL/cmH2O | Circuit de pacient de unică utilizare cu capcană de apă cu element încălzitor compatibil cu umidificator MR 850 sterilizabil integral la aceiași temperatură, compatibil cu ventilator Shangrila 590, rezistență de inspir maxim 6 cmH2O la 5 L/min și complianță cu sistemul ventilatorului maxim 2 mL/cmH2O |  |  |  | Circuit de pacient de unică utilizare cu capcană de apă cu element încălzitor compatibil cu umidificator MR 850 sterilizabil integral la aceiași temperatură, compatibil cu ventilator Shangrila 590, rezistență de inspir maxim 6 cmH2O la 5 L/min și complianță cu sistemul ventilatorului maxim 2 mL/cmH2O
33100000-1 | 54 | Circuit de unică utilizare matur, 22 mm de minim 2 m cu plamîn de rezervă, furtun suplimentar de minim 1,5 m și piesa Y cu port luer lock 22F - 22M/15F pentru mașină de anestezie Mindray Wato EX | Circuit de unică utilizare matur, 22 mm de minim 2 m cu plamîn de rezervă, furtun suplimentar de minim 1,5 m și piesa Y cu port luer lock 22F - 22M/15F pentru mașină de anestezie Mindray Wato EX |  |  |  | Circuit de unică utilizare matur, 22 mm de minim 2 m cu plamîn de rezervă, furtun suplimentar de minim 1,5 m și piesa Y cu port luer lock 22F - 22M/15F pentru mașină de anestezie Mindray Wato EX 35
33100000-1 | 55 | Injector-seringa 200ml | Injector-seringa 200ml |  |  |  | Injector-seringa 200ml, steril, tip piston Luer-Lock pentru contrast. Compatibil cu Nemoto DUAL SHOT alpha7
33100000-1 | 56 | Dispozitiv/Recipient de colect. fluide biol.cir/in | Dispozitiv/Recipient de colect. fluide biol.cir/in |  |  |  | Dispozitiv/Recipient de colect. fluide biol.cir/in 1000ml, compatibil cu aparatul QUIN PORT
33100000-1 | 57 | EEG bridge electrode | EEG bridge electrode |  |  |  | EEG bridge electrode with cross hole Ag/AgCl, reutilizabil for 2mm plugs,10pcs. Set Compatibile cu Newrowerk Model ID 32 BE4
33100000-1 | 58 | Electrod bipolar de stimulare pentru electromiografie | Electrod bipolar de stimulare pentru electromiografie |  |  |  | cu electrozi metalici, cu suport pentru fixare, pentru copil, distanța intre electrozi 15 mm, lumgime cablu 1,5 m, conector la dispozitiv tip DIN42803
33100000-1 | 59 | Electrod EEG | Electrod EEG |  |  |  | Electrod EEG tip cupa Ag/Ag/Cl reutilizabil , Lungimea 150cm, diametrul 10mm , set 10 buc compatibile cu EEG -122K
33100000-1 | 60 | Electrod EEG | Electrod EEG |  |  |  | Electrod EEG tip clips pentru ureche, reutilizabil compatibili cu EEG -122K
33100000-1 | 61 | Electrod neutru pentru electromiografie | Electrod neutru pentru electromiografie |  |  |  | metalic flexibil pentru electromiografie, dimensiune medie pe suport de material, fixare cu bandă scai, cu conector pentru cablu tip snap și cablu de interconectare de 1.5 m, cu un conector snap și al doilea tip DIN 42802
33100000-1 | 62 | Electrod pentru electromiografie | Electrod pentru electromiografie |  |  |  | Electrod diametru - 24mmin, Ag/AgCl cu cablu de interconectare lungimea 60 cm cu conector DIN 42802 (set 100 buc)compatibil cu dispozitivul de EMG model MEB-9400K
33100000-1 | 63 | Electrod pentru coagulare, sub formă de bilă, monopolar | Electrod pentru coagulare, sub formă de bilă, monopolar |  |  |  | Electrod pentru coagulare monopolar, cu capatul de lucru sub forma de bilă, compatibil cu elementul de lucru 8654.204 și teaca rezectoscopului 24/26 Fr. R. Wolf, existent
33100000-1 | 64 | Electrod pentru incizie Hook, bipolar, | Electrod pentru incizie Hook, bipolar, |  |  |  | Electrod de incizie bipolar, cu capatul de lucru sub forma de con, compatibil cu elementul de lucru 8680.205 și teaca rezectoscopului 24/26 Fr. R. Wolf, existent
33100000-1 | 65 | Electrod pentru incizie Hook, monopolar | Electrod pentru incizie Hook, monopolar |  |  |  | Electrod de incizie monopolar, cu capatul de lucru sub forma de con, compatibil cu elementul de lucru 8654.204 și teaca rezectoscopului 24/26 Fr. R. Wolf, existent
33100000-1 | 66 | Electrozi cu clame pentru copii | Electrozi cu clame pentru copii |  |  |  | Electrozi cu clame pentru copii pentru aparat ECG (Tip Cardiolain SN-0530212A Italia)
33100000-1 | 67 | Electrozi cu clame pentru copii | Electrozi cu clame pentru copii |  |  |  | Electrozi cu clame pentru copii pentru aparat ECG (Tip Cardiolain SN-AHNG0015 Italia)
33100000-1 | 68 | Electrozi cu clame pentru maturi | Electrozi cu clame pentru maturi |  |  |  | Electrozi cu clame pentru mături pentru aparat ECG (Tip Cardiolain SN-0530212A Italia)
33100000-1 | 69 | Electrozi cu clame pentru maturi | Electrozi cu clame pentru maturi |  |  |  | Electrozi cu clame pentru mături pentru aparat ECG (Tip Cardiolain SN-AHNG0015 Italia)
33100000-1 | 70 | Electrozi din cauciuc | Electrozi din cauciuc |  |  |  | Compatibili cu aparatul Chinesport, stimulator electric EL12054MEDIC-STIM 4 Complet-Plus Line. Diametrul orificiului 4 mm, 50X50
33100000-1 | 71 | Electrozi din cauciuc | Electrozi din cauciuc |  |  |  | compatibili cu aparatul Chinesport, stimulator electric EL12054MEDIC-STIM 4 Complet Plus Line. Diametrul orificiului 4 mm, 80X120
33100000-1 | 72 | Electrozi din cauciuc | Electrozi din cauciuc |  |  |  | compatibil cu aparatul Neurodin numarul de serie 5103 anul producerii 2010,dimensiuni 50x50 cm
33100000-1 | 73 | Hirtie pt ECG | Hirtie pt ECG |  |  |  | Hirtie ECG 150*100*150 compatibil cu cardiomonitor Comen Star 5000C tip pliata
33100000-1 | 74 | Hirtie pt pulsoximetru | Hirtie pt pulsoximetru |  |  |  | hirtie pt pulsoximetru 110mm*20m , (rulou)
33100000-1 | 75 | Hîrtie termo pentru diagrame 110 x 20 (rulou) | Hîrtie termo pentru diagrame 110 x 20 (rulou) |  |  |  | Hîrtie termo pentru diagrame 110 x 20 (rulou)
33100000-1 | 76 | Hîrtie termo pentru printer autoclav | Hîrtie termo pentru printer autoclav |  |  |  | Hîrtie termică pentru videoprint autoclav; demensiunile 55 mm x 10 m., tip hîrtie rulou, culoare alba. Prezentarea mostrelor. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului)
33100000-1 | 77 | Hîrtie termo-chimică, compatibil cuaparat ECG, CardiofaxM, Nihon Kohden, EKG-1350K | Hîrtie termo-chimică, compatibil cuaparat ECG, CardiofaxM, Nihon Kohden, EKG-1350K |  |  |  | gradata, carte, 210 mm x 140mm , min 200 foi, compatibilă cu CardifaxM, Nihon Kohden, EKG-1350K, imprimeul sa fie accentuat (rosu/roz inchis), cu delimitarea clara a imprimeului
33100000-1 | 78 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x280mm х180P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x280mm х180P tip: pliată |  |  |  | Hartie ECG, 210mm x280mm x180 P, compatibil cu Schiller AT-102
33100000-1 | 79 | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 25- 35 cm | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 25- 35 cm |  |  |  | 1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitorele din cadrul instituției (Bistos BT 770, Edan IM 60, Mindray IPM 15) 2. Marimea 25- 35 cm 3. Reutilizabile 4. Rezistente la agenti chimici, permit dezinfectia chimica 5. Materil nylon si poliuretan
33100000-1 | 80 | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 33-47 cm | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 33-47 cm |  |  |  | 1. Cu un canal,un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitorele din cadrul instituției 2. Marimea 33-47 cm 3. Reutilizabile 4. Rezistente la agenti chimici, permit dezinfectia chimica 5. Materil nylon si poliuretan
33100000-1 | 81 | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 35-55 cm | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 35-55 cm |  |  |  | 1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitorele din cadrul instituției 2. Marimea 35- 55 cm 3. Reutilizabile 4. Rezistente la agenti chimici, permit dezinfectia chimica 5. Materil nylon si poliuretan
33100000-1 | 82 | Filme radiologice cu baza albastra 26 cm x 36 cm, nr 150 | Filme radiologice cu baza albastra 26 cm x 36 cm, nr 150 |  |  |  | Filme radiologice cu baza albastra 26 cm x 36 cm ambalarea până la 150 bucăți Echivalent cu model DI – HL
33100000-1 | 83 | Filme radiologice cu baza albastra 25 cm x 30 cm, nr 150 | Filme radiologice cu baza albastra 25 cm x 30 cm, nr 150 |  |  |  | Filme radiologice cu baza albastra 25 cm x 30 cm ambalarea până la 150 bucăți Echivalent cu model DI – ML
33100000-1 | 84 | Filme radiologice 14 x 17 inch compatibile cu Sony FilmStation UP-DF500, UP-DF550, UP-DF750, nr 125 | Filme radiologice 14 x 17 inch compatibile cu Sony FilmStation UP-DF500, UP-DF550, UP-DF750, nr 125 |  |  |  | Filme radiologice 14 x 17 inch compatibile cu Sony FilmStation UP-DF500, UP-DF550, UP-DF750, ambalarea până la 125 bucăți
33100000-1 | 85 | Filme radiologice 8*10inc (20*25) compatibil cu Colenta | Filme radiologice 8*10inc (20*25) compatibil cu Colenta |  |  |  | Pelicula sensibila digitala 8*10inc (~ 20*25 cm) Ambalare pînă la 150 bucăți în cutie. Echivalent cu "Mediphot DL", compatibil cu Colenta HighCap XP
33100000-1 | 86 | Filme radiologice 14*17 inc (35*43) compatibil cu Colenta | Filme radiologice 14*17 inc (35*43) compatibil cu Colenta |  |  |  | Pelicula sensibila digitala 14*17 inc (~35*43 cm) Ambalare pînă la 100 bucăți în cutie. Echivalent cu "Mediphot DL", compatibil cu Colenta HighCap XP
33100000-1 | 87 | Pencete p/u electrocoagulatoarere monopolara | Pencete p/u electrocoagulatoarere monopolara |  |  |  | Pencete p/u electrocoagulatoarere monopolara,de o singura folosinta,sterile, lungimea firului de 3,2 m. Priza sa fie cu 3 conectoare
33100000-1 | 88 | Sensor SpO2, adulti, p/u Drager Infiniti XL | Sensor SpO2, adulti, p/u Drager Infiniti XL |  |  |  | Pentru măsurarea saturaţiei de oxigen la deget, Pentru adulţi cu greutatea > 30 kg cu pelicula adeziva, compatibil cu monitorul Draeger Infiniti XL, să nu fie din materiale cu proprietăţi poroase. Unica folosinta.
33100000-1 | 89 | Sensor SpO2, adulti, p/u Nihon Kohden | Sensor SpO2, adulti, p/u Nihon Kohden |  |  |  | Pentru măsurarea saturaţiei de oxigen la deget, Pentru adulţi cu greutatea > 30 kg, fără latex, cu pelicula adeziva,compatibil cu monitorul NIHON KOHDEN să nu fie din materiale cu proprietăţi poroase.Unica folosinta.
33100000-1 | 90 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistos BT770 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistos BT770 |  |  |  | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistos BT770
33100000-1 | 91 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM60 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM60 |  |  |  | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM60
33100000-1 | 92 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray IPM 15 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray IPM 15 |  |  |  | Sensor SpO2 ( tehnologia Masimo) tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray IPM 15
33100000-1 | 93 | Seringa pentru perfuzomat 20ml-60 ml | Seringa pentru perfuzomat 20ml-60 ml |  |  |  | Seringa pentru perfuzomat 20ml-60 ml destinata prepararii si administrarii de medicamente/lichide pacientului si colectarii de probe din fluidele corporale ale pacientului.
33100000-1 | 94 | Seringi getabile 30 ml-60 ml | Seringi getabile 30 ml-60 ml |  |  |  | Pentru pompa model Amp sp8800 (30 ml-60 ml)
33100000-1 | 95 | Hârtie termosensibilă, rolă 57mm x20m | Hârtie termosensibilă, rolă 57mm x20m |  |  |  | Hârtie termosensibilă, 57x20x12, rolă
33100000-1 | 96 | Hârtie milimetrică 100mm x 42m | Hârtie milimetrică 100mm x 42m |  |  |  | Termohîrtie pentru aparat ECG (Tip Cardiolain SN-0530212A Italia), 100 mm x 42-50 m, rolă
33100000-1 | 97 | Hârtie milimetrică 60mm x 38m | Hârtie milimetrică 60mm x 38m |  |  |  | Termohîrtie pentru aparat ECG (Tip Cardiolain SN-AHNG0015 Italia), 60 mm x 30-38 m, rolă
33100000-1 | 98 | Hârtie milimetrică p/u Stat-Fax | Hârtie milimetrică p/u Stat-Fax |  |  |  | Hârtie pentru printer la analizator hematologic, imunologic, biochimic, compatibil cu Stat Fax 303 și Stat Fax 4700, Rolă 55-57 mm x 20m
33100000-1 | 99 | Hârtie milimetrică pentru Stat Fax 3300 | Hârtie milimetrică pentru Stat Fax 3300 |  |  |  | parametrii 110 mm x 25 m, tip: rolă
33100000-1 | 100 | Film radiologic 20 x 25 cm | Film radiologic 20 x 25 cm |  |  |  | digital (termic) dimensiune 20 x 25 cm, DVB+, casete compatibil cu Dry View 5700
33100000-1 | 101 | Film radiologic Digital | Film radiologic Digital |  |  |  | Digital , CT dimensiuni 14 x 17 inc., Nr până la 150 buc cu acordarea imprimantei in comodat
33100000-1 | 102 | Sistem furtunuri pentru aspiratie si irigatie compatibil cu Sonoca 300 | Sistem furtunuri pentru aspiratie si irigatie compatibil cu Sonoca 300 |  |  |  | Unica folosinta 5m , format din 2 tuburi unul pentru aspiratie culoare violeta ; altul pentru irigatie culoare alba la un capat sa fie cu ac plastic pentru picuratoare. Ref 700S03616 Soering sau echivalentul, compatibil cu Sonoca 300 aflat in dotare
33100000-1 | 103 | Sisteme de infuzie pentru pompa de infuzie | Sisteme de infuzie pentru pompa de infuzie |  |  |  | Protectie flux liber, compatibile cu pompa de infuzie TERUMO TE-LM 800
33100000-1 | 104 | Husa sterila p/u microscop chirurgical | Husa sterila p/u microscop chirurgical |  |  |  | Husa sterila p/u microscop chirurgical de tip"smartdrape"REF:306028-0000-0000.Compatibila cu microscopul chirurgical ZEISS Tivato 700. Cu cipul atasat de husa p/u activarea functiei"Smart drape:de la microscopul chirurgical mentionat mai sus. De o singura utilizare.Dimensiuni:132 cm x 340 cm.Anul de productie 2022.
33100000-1 | 105 | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru BTL-08 SPIRO | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru BTL-08 SPIRO |  |  |  | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu BTL-08 SPIRO Dimensiunile 33 mm
33100000-1 | 106 | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru Spirolab Mir | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru Spirolab Mir |  |  |  | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru Spirolab Mir
33100000-1 | 107 | Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale | Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale |  |  |  | Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale Vega-Uno, Accuvac Pro.
33100000-1 | 108 | Filtru antibacterian pentru circuit de ventilare matur cu returnare de umiditate și căldură rata de filtrare minim 99,999 %, rezistența la inspir maxim 1 mbar la 30 l/min | Filtru antibacterian pentru circuit de ventilare matur cu returnare de umiditate și căldură rata de filtrare minim 99,999 %, rezistența la inspir maxim 1 mbar la 30 l/min |  |  |  | Filtru antibacterian pentru circuit de ventilare matur cu returnare de umiditate și căldură rata de filtrare minim 99,999 %, rezistența la inspir maxim 1 mbar la 30 l/min
33100000-1 | 109 | Muștuc cu turbina pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR | Muștuc cu turbina pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR |  |  |  | 1.Muștuc cu turbina pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm ±0,5mm Diametru exterior – 30 mm ±0,5mm Lungime – 80mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Compatibil cu spirometre MIR 5. De unică folosința Se vor prezenta mostre pentru verificare.
33100000-1 | 110 | Sisteme de infuzie a lichidelor pina la 48 h (compatibil cu infuzomatul din dotare BBraun) | Sisteme de infuzie a lichidelor pina la 48 h (compatibil cu infuzomatul din dotare BBraun) |  |  |  | Tub calibrat din silicon Nu contine latex Rezistent la presiune (4 bari) Lungimea tubului 240-310 cm Compatibil cu Infusomat Compact Plus
33100000-1 | 111 | Filtru pentru sistemul de respirație | Filtru pentru sistemul de respirație |  |  |  | 1. Material filtru - Membrana hidrofobă plisată 2. Eficiența de eliminare a bacterii/viroze - 100% 3. Eficiența de eliminare a bacteriilor/viroze transmise prin aer > 99.999% 4. Rezistența la 60l/min - est. 2.0 cm H20 5. Conectori (ISO): Partea pacientului: 22 mm OD Partea sistemului de respirație: 22 mm ID 6.Construcție:Transparent, neconductiv 7. Volum filtru - est. 90 mL 8.Echivalent cu model BB50TE, PALL
33100000-1 | 112 | Hirtie radiologica A4 | Hirtie radiologica A4 |  |  |  | Hirtie pentru mediu alb-negru A4 Ambalaj până la 80 buc .Echivalent cu model A4-DVP, Codonics
33100000-1 | 113 | Hârtie ECG | Hârtie ECG |  |  |  | Hârtie termică compatibilă cu ECG Mindray Beneheart R3 80mm*20-25 m sub formă de rolă, calitate superioară, suport de fixare din plastic (baza rulonului, tub plastic)
33100000-1 | 114 | Filme radiologice 8*10 inch , nr 125 | Filme radiologice 8*10 inch , nr 125 |  |  |  | Filme radiologice 8*10 inch , Ambalaj până la 125 buc Echivalent cu model SD-Q
33100000-1 | 115 | Filme radiologice 14*17 inch , nr 125 | Filme radiologice 14*17 inch , nr 125 |  |  |  | Filme radiologice 14*17 inch , Ambalaj până la 125 buc Echivalent cu model SD-Q

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [6 empty] | Data: „___” _________________ 20__
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea centralizată a Consumabilelor pentru DM de Tip Deschis și Accesorii conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024 (repetat) | [6 empty] | Lot: ___________
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Denumire poziție | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Valoarea estimată
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Ac pentru miografie 25 mm | Ac pentru miografie 25 mm | Ac pentru miografie 25 mm | Bucată | 350 |  |  |  |  | 35000
33100000-1 | 2 | Ac pentru miografie 35-37 mm | Ac pentru miografie 35-37 mm | Ac pentru miografie 35-37 mm | Bucată | 350 |  |  |  |  | 35000
33100000-1 | 3 | Electrod ECG | Electrod ECG | Electrod ECG | Bucată | 39643 |  |  |  |  | 43607.3
33100000-1 | 4 | Electrozi ECG copii | Electrozi ECG copii | Electrozi ECG copii | Bucată | 10820 |  |  |  |  | 21640
33100000-1 | 5 | Electrozi EEG punte mare | Electrozi EEG punte mare | Electrozi EEG punte mare | Bucată | 6 |  |  |  |  | 27528.792
33100000-1 | 6 | Electrozi EEG punte medie | Electrozi EEG punte medie | Electrozi EEG punte medie | Bucată | 4 |  |  |  |  | 19212.528
33100000-1 | 7 | Electrozi ECG 30-37mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 72 ore | Electrozi ECG 30-37mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 72 ore | Electrozi ECG 30-37mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 72 ore | Bucată | 1400 |  |  |  |  | 1610
33100000-1 | 8 | Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore | Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore | Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore | Bucată | 300 |  |  |  |  | 345
33100000-1 | 9 | Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 72 ore | Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 72 ore | Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 72 ore | Bucată | 150 |  |  |  |  | 172.5
33100000-1 | 10 | Electrozi tip cupă cu fire EEG integrat | Electrozi tip cupă cu fire EEG integrat | Electrozi tip cupă cu fire EEG integrat | Bucată | 4 |  |  |  |  | 13458.2533
33100000-1 | 11 | Fire ECG | Fire ECG | Fire ECG | Bucată | 11 |  |  |  |  | 2356.805
33100000-1 | 12 | Gel ultrasonografie (ecografie), 1000 ml | Gel ultrasonografie (ecografie), 1000 ml | Gel ultrasonografie (ecografie), 1000 ml | Bucată | 1210 |  |  |  |  | 23250.15
33100000-1 | 13 | Hîrtie milimetrică p/u Spirograma , termosensibilă 112х20, tip: rolă, | Hîrtie milimetrică p/u Spirograma , termosensibilă 112х20, tip: rolă, | Hîrtie milimetrică p/u Spirograma , termosensibilă 112х20, tip: rolă, | Bucată | 302 |  |  |  |  | 5882.96
33100000-1 | 14 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 120х20 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 120х20 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 120х20 tip: rolă | Bucată | 80 |  |  |  |  | 1375.2
33100000-1 | 15 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 143mm x150mm х300P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 143mm x150mm х300P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 143mm x150mm х300P tip: pliată | Bucată | 50 |  |  |  |  | 2742.5117
33100000-1 | 16 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm х 297mm x 150P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm х 297mm x 150P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm х 297mm x 150P tip: pliată | Bucată | 5 |  |  |  |  | 406.6028
33100000-1 | 17 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 216mm х 279mm x 300P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 216mm х 279mm x 300P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 216mm х 279mm x 300P tip: pliată | Bucată | 100 |  |  |  |  | 9219.5981
33100000-1 | 18 | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu BTL-08 Spiro | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu BTL-08 Spiro | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu BTL-08 Spiro | Bucată | 6200 |  |  |  |  | 61595.2
33100000-1 | 19 | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu Pony FX | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu Pony FX | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu Pony FX | Bucată | 5070 |  |  |  |  | 13891.8
33100000-1 | 20 | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR | Bucată | 4400 |  |  |  |  | 12056
33100000-1 | 21 | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre СМП-21/01-"Р-Д" | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre СМП-21/01-"Р-Д" | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre СМП-21/01-"Р-Д" | Bucată | 1400 |  |  |  |  | 3836
33100000-1 | 22 | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre CareFusion MicroLab, Contec SP10, Pneumos 500 | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre CareFusion MicroLab, Contec SP10, Pneumos 500 | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre CareFusion MicroLab, Contec SP10, Pneumos 500 | Bucată | 1600 |  |  |  |  | 4384
33100000-1 | 23 | Film radiologic cu baza albastra 27x35cm | Film radiologic cu baza albastra 27x35cm | Film radiologic cu baza albastra 27x35cm | Bucată | 2500 |  |  |  |  | 92354.1667
33100000-1 | 24 | Film radiologic cu baza albastra 20x25cm | Film radiologic cu baza albastra 20x25cm | Film radiologic cu baza albastra 20x25cm | Bucată | 7500 |  |  |  |  | 198375
33100000-1 | 25 | Film cu baza albastra 35 x 43 cm. nr. 100 | Film cu baza albastra 35 x 43 cm. nr. 100 | Film cu baza albastra 35 x 43 cm. nr. 100 | Bucată | 2000 |  |  |  |  | 99666.6667
33100000-1 | 26 | Pungi sterilizare articolelor medicale 100 cm x 100 m | Pungi sterilizare articolelor medicale 100 cm x 100 m | Pungi sterilizare articolelor medicale 100 cm x 100 m | Bucată | 74 |  |  |  |  | 8189.95
33100000-1 | 27 | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adultl), reutilizabil | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adultl), reutilizabil | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adultl), reutilizabil | Bucată | 64 |  |  |  |  | 25514.6667
33100000-1 | 28 | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (pediatric), reutilizabil | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (pediatric), reutilizabil | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (pediatric), reutilizabil | Bucată | 45 |  |  |  |  | 12420
33100000-1 | 29 | Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern | Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern | Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern | Test | 37000 |  |  |  |  | 3391.6667
33100000-1 | 29 | REGISTRU | REGISTRU | REGISTRU | Bucată | 37
33100000-1 | 30 | Test-indicator sterilizare 121/15 min | Test-indicator sterilizare 121/15 min | Test-indicator sterilizare 121/15 min | Test | 24000 |  |  |  |  | 6309.6
33100000-1 | 30 | REGISTRU | REGISTRU | REGISTRU | Bucată | 24
33100000-1 | 31 | Test-indicator sterilizare 121/15 min intern | Test-indicator sterilizare 121/15 min intern | Test-indicator sterilizare 121/15 min intern | Test | 12000 |  |  |  |  | 3154.8
33100000-1 | 31 | REGISTRU | REGISTRU | REGISTRU | Bucată | 12
33100000-1 | 32 | Test-indicator sterilizare 132° | Test-indicator sterilizare 132° | Test-indicator sterilizare 132° | Test | 156000 |  |  |  |  | 25870
33100000-1 | 32 | REGISTRU | REGISTRU | REGISTRU | Bucată | 156
33100000-1 | 33 | Test-indicator sterilizare 134/7 min Intern | Test-indicator sterilizare 134/7 min Intern | Test-indicator sterilizare 134/7 min Intern | Test | 220000 |  |  |  |  | 61768.7011
33100000-1 | 33 | REGISTRU | REGISTRU | REGISTRU | Bucată | 220
33100000-1 | 34 | Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Intern | Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Intern | Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Intern | Test | 8000 |  |  |  |  | 2353.0933
33100000-1 | 34 | REGISTRU | REGISTRU | REGISTRU | Bucată | 8
33100000-1 | 35 | Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Universal | Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Universal | Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Universal | Test | 64000 |  |  |  |  | 18824.7467
33100000-1 | 35 | REGISTRU | REGISTRU | REGISTRU | Bucată | 64
33100000-1 | 36 | Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Intern | Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Intern | Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Intern | Test | 106000 |  |  |  |  | 30740
33100000-1 | 36 | REGISTRU | REGISTRU | REGISTRU | Bucată | 106
33100000-1 | 37 | Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Universal | Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Universal | Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Universal | Test | 479000 |  |  |  |  | 140891.4633
33100000-1 | 37 | REGISTRU | REGISTRU | REGISTRU | Bucată | 479
33100000-1 | 38 | Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore | Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore | Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore | Bucată | 50000 |  |  |  |  | 53333.3333
33100000-1 | 39 | Filtru antiviral/antibacterial pentru spirograf Pony FX | Filtru antiviral/antibacterial pentru spirograf Pony FX | Filtru antiviral/antibacterial pentru spirograf Pony FX | Bucată | 900 |  |  |  |  | 3375
33100000-1 | 40 | Muștuc pentru spirograf Pony FX, copii | Muștuc pentru spirograf Pony FX, copii | Muștuc pentru spirograf Pony FX, copii | Bucată | 200 |  |  |  |  | 750
33100000-1 | 41 | Test-indicator sterilizare 134/20 min extern | Test-indicator sterilizare 134/20 min extern | Test-indicator sterilizare 134/20 min extern | Test | 5000 |  |  |  |  | 854.1667
33100000-1 | 41 | REGISTRU | REGISTRU | REGISTRU | Bucată | 5
33100000-1 | 42 | Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal | Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal | Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal | Test | 23000 |  |  |  |  | 6238.3667
33100000-1 | 42 | REGISTRU | REGISTRU | REGISTRU | Bucată | 23
33100000-1 | 43 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 108x140x200 tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 108x140x200 tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 108x140x200 tip: pliată | Bucată | 200 |  |  |  |  | 4564.25
33100000-1 | 44 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112 x 100 x 150 tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112 x 100 x 150 tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112 x 100 x 150 tip: pliată | Bucată | 60 |  |  |  |  | 1440
33100000-1 | 45 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 152 x 90 x 150 tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 152 x 90 x 150 tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 152 x 90 x 150 tip: pliată | Bucată | 15 |  |  |  |  | 264
33100000-1 | 46 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă compatibil cu Fazzani ГМ-500 c | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă compatibil cu Fazzani ГМ-500 c | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă compatibil cu Fazzani ГМ-500 c | Bucată | 20 |  |  |  |  | 255
33100000-1 | 47 | Absorber CO2 compatibil; cu aparatul Dragher (cartus) | Absorber CO2 compatibil; cu aparatul Dragher (cartus) | Absorber CO2 compatibil; cu aparatul Dragher (cartus) | Bucată | 30 |  |  |  |  | 7350
33100000-1 | 48 | Cablul pacientului pentru ECG | Cablul pacientului pentru ECG | Cablul pacientului pentru ECG | Bucată | 6 |  |  |  |  | 5500
33100000-1 | 49 | Cabluri EEG reutilizabili cu disc argintat | Cabluri EEG reutilizabili cu disc argintat | Cabluri EEG reutilizabili cu disc argintat | set | 1 |  |  |  |  | 5416.6667
33100000-1 | 50 | Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 1,5 m | Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 1,5 m | Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 1,5 m | set | 1 |  |  |  |  | 5833.3333
33100000-1 | 51 | Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 3 m | Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 3 m | Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 3 m | set | 1 |  |  |  |  | 7500
33100000-1 | 52 | Circuit de pacient de unică utilizare cu capcană de apă cu element încălzitor compatibil cu umidificator Jike SH530 compatibil cu ventilator Mindray SV600, rezistență de inspir maxim 6 cmH2O la 5 L/min și complianță cu sistemul ventilatorului maxim 2 mL/cmH2O | Circuit de pacient de unică utilizare cu capcană de apă cu element încălzitor compatibil cu umidificator Jike SH530 compatibil cu ventilator Mindray SV600, rezistență de inspir maxim 6 cmH2O la 5 L/min și complianță cu sistemul ventilatorului maxim 2 mL/cmH2O | Circuit de pacient de unică utilizare cu capcană de apă cu element încălzitor compatibil cu umidificator Jike SH530 compatibil cu ventilator Mindray SV600, rezistență de inspir maxim 6 cmH2O la 5 L/min și complianță cu sistemul ventilatorului maxim 2 mL/cmH2O | Bucată | 300 |  |  |  |  | 40000
33100000-1 | 53 | Circuit de pacient de unică utilizare cu capcană de apă cu element încălzitor compatibil cu umidificator MR 850 sterilizabil integral la aceiași temperatură, compatibil cu ventilator Shangrila 590, rezistență de inspir maxim 6 cmH2O la 5 L/min și complianță cu sistemul ventilatorului maxim 2 mL/cmH2O | Circuit de pacient de unică utilizare cu capcană de apă cu element încălzitor compatibil cu umidificator MR 850 sterilizabil integral la aceiași temperatură, compatibil cu ventilator Shangrila 590, rezistență de inspir maxim 6 cmH2O la 5 L/min și complianță cu sistemul ventilatorului maxim 2 mL/cmH2O | Circuit de pacient de unică utilizare cu capcană de apă cu element încălzitor compatibil cu umidificator MR 850 sterilizabil integral la aceiași temperatură, compatibil cu ventilator Shangrila 590, rezistență de inspir maxim 6 cmH2O la 5 L/min și complianță cu sistemul ventilatorului maxim 2 mL/cmH2O | Bucată | 200 |  |  |  |  | 20000
33100000-1 | 54 | Circuit de unică utilizare matur, 22 mm de minim 2 m cu plamîn de rezervă, furtun suplimentar de minim 1,5 m și piesa Y cu port luer lock 22F - 22M/15F pentru mașină de anestezie Mindray Wato EX | Circuit de unică utilizare matur, 22 mm de minim 2 m cu plamîn de rezervă, furtun suplimentar de minim 1,5 m și piesa Y cu port luer lock 22F - 22M/15F pentru mașină de anestezie Mindray Wato EX | Circuit de unică utilizare matur, 22 mm de minim 2 m cu plamîn de rezervă, furtun suplimentar de minim 1,5 m și piesa Y cu port luer lock 22F - 22M/15F pentru mașină de anestezie Mindray Wato EX | Bucată | 500 |  |  |  |  | 29166.6667
33100000-1 | 55 | Injector-seringa 200ml | Injector-seringa 200ml | Injector-seringa 200ml | Bucată | 200 |  |  |  |  | 46000
33100000-1 | 56 | Dispozitiv/Recipient de colect. fluide biol.cir/in | Dispozitiv/Recipient de colect. fluide biol.cir/in | Dispozitiv/Recipient de colect. fluide biol.cir/in | Bucată | 2500 |  |  |  |  | 312500
33100000-1 | 57 | EEG bridge electrode | EEG bridge electrode | EEG bridge electrode | set | 3 |  |  |  |  | 7500
33100000-1 | 58 | Electrod bipolar de stimulare pentru electromiografie | Electrod bipolar de stimulare pentru electromiografie | Electrod bipolar de stimulare pentru electromiografie | Bucată | 1 |  |  |  |  | 1666.6667
33100000-1 | 59 | Electrod EEG | Electrod EEG | Electrod EEG | set | 2 |  |  |  |  | 833.34
33100000-1 | 60 | Electrod EEG | Electrod EEG | Electrod EEG | Bucată | 2 |  |  |  |  | 1662.6667
33100000-1 | 61 | Electrod neutru pentru electromiografie | Electrod neutru pentru electromiografie | Electrod neutru pentru electromiografie | Bucată | 1 |  |  |  |  | 1666.6667
33100000-1 | 62 | Electrod pentru electromiografie | Electrod pentru electromiografie | Electrod pentru electromiografie | set | 10 |  |  |  |  | 2500
33100000-1 | 63 | Electrod pentru coagulare, sub formă de bilă, monopolar | Electrod pentru coagulare, sub formă de bilă, monopolar | Electrod pentru coagulare, sub formă de bilă, monopolar | Bucată | 30 |  |  |  |  | 60000
33100000-1 | 64 | Electrod pentru incizie Hook, bipolar, | Electrod pentru incizie Hook, bipolar, | Electrod pentru incizie Hook, bipolar, | Bucată | 30 |  |  |  |  | 120000
33100000-1 | 65 | Electrod pentru incizie Hook, monopolar | Electrod pentru incizie Hook, monopolar | Electrod pentru incizie Hook, monopolar | Bucată | 30 |  |  |  |  | 60000
33100000-1 | 66 | Electrozi cu clame pentru copii | Electrozi cu clame pentru copii | Electrozi cu clame pentru copii | set | 2 |  |  |  |  | 1000
33100000-1 | 67 | Electrozi cu clame pentru copii | Electrozi cu clame pentru copii | Electrozi cu clame pentru copii | set | 2 |  |  |  |  | 880
33100000-1 | 68 | Electrozi cu clame pentru maturi | Electrozi cu clame pentru maturi | Electrozi cu clame pentru maturi | set | 2 |  |  |  |  | 1000
33100000-1 | 69 | Electrozi cu clame pentru maturi | Electrozi cu clame pentru maturi | Electrozi cu clame pentru maturi | set | 2 |  |  |  |  | 880
33100000-1 | 70 | Electrozi din cauciuc | Electrozi din cauciuc | Electrozi din cauciuc | perechi | 20 |  |  |  |  | 1876.6667
33100000-1 | 71 | Electrozi din cauciuc | Electrozi din cauciuc | Electrozi din cauciuc | perechi | 20 |  |  |  |  | 3390
33100000-1 | 72 | Electrozi din cauciuc | Electrozi din cauciuc | Electrozi din cauciuc | perechi | 20 |  |  |  |  | 1876.6667
33100000-1 | 73 | Hirtie pt ECG | Hirtie pt ECG | Hirtie pt ECG | Bucată | 10 |  |  |  |  | 208.3333
33100000-1 | 74 | Hirtie pt pulsoximetru | Hirtie pt pulsoximetru | Hirtie pt pulsoximetru | Bucată | 24 |  |  |  |  | 434.64
33100000-1 | 75 | Hîrtie termo pentru diagrame 110 x 20 (rulou) | Hîrtie termo pentru diagrame 110 x 20 (rulou) | Hîrtie termo pentru diagrame 110 x 20 (rulou) | Bucată | 20 |  |  |  |  | 4833.3333
33100000-1 | 76 | Hîrtie termo pentru printer autoclav | Hîrtie termo pentru printer autoclav | Hîrtie termo pentru printer autoclav | Bucată | 10 |  |  |  |  | 83.3333
33100000-1 | 77 | Hîrtie termo-chimică, compatibil cuaparat ECG, CardiofaxM, Nihon Kohden, EKG-1350K | Hîrtie termo-chimică, compatibil cuaparat ECG, CardiofaxM, Nihon Kohden, EKG-1350K | Hîrtie termo-chimică, compatibil cuaparat ECG, CardiofaxM, Nihon Kohden, EKG-1350K | Bucată | 50 |  |  |  |  | 833.3333
33100000-1 | 78 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x280mm х180P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x280mm х180P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x280mm х180P tip: pliată | Bucată | 65 |  |  |  |  | 3791.6667
33100000-1 | 79 | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 25- 35 cm | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 25- 35 cm | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 25- 35 cm | Bucată | 57 |  |  |  |  | 5415
33100000-1 | 80 | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 33-47 cm | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 33-47 cm | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 33-47 cm | Bucată | 70 |  |  |  |  | 6650
33100000-1 | 81 | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 35-55 cm | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 35-55 cm | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 35-55 cm | Bucată | 40 |  |  |  |  | 3800
33100000-1 | 82 | Filme radiologice cu baza albastra 26 cm x 36 cm, nr 150 | Filme radiologice cu baza albastra 26 cm x 36 cm, nr 150 | Filme radiologice cu baza albastra 26 cm x 36 cm, nr 150 | Bucată | 1500 |  |  |  |  | 36750
33100000-1 | 83 | Filme radiologice cu baza albastra 25 cm x 30 cm, nr 150 | Filme radiologice cu baza albastra 25 cm x 30 cm, nr 150 | Filme radiologice cu baza albastra 25 cm x 30 cm, nr 150 | Bucată | 4500 |  |  |  |  | 98512.5
33100000-1 | 84 | Filme radiologice 14 x 17 inch compatibile cu Sony FilmStation UP-DF500, UP-DF550, UP-DF750, nr 125 | Filme radiologice 14 x 17 inch compatibile cu Sony FilmStation UP-DF500, UP-DF550, UP-DF750, nr 125 | Filme radiologice 14 x 17 inch compatibile cu Sony FilmStation UP-DF500, UP-DF550, UP-DF750, nr 125 | Bucată | 750 |  |  |  |  | 41406.25
33100000-1 | 85 | Filme radiologice 8*10inc (20*25) compatibil cu Colenta | Filme radiologice 8*10inc (20*25) compatibil cu Colenta | Filme radiologice 8*10inc (20*25) compatibil cu Colenta | Bucată | 6900 |  |  |  |  | 182574
33100000-1 | 86 | Filme radiologice 14*17 inc (35*43) compatibil cu Colenta | Filme radiologice 14*17 inc (35*43) compatibil cu Colenta | Filme radiologice 14*17 inc (35*43) compatibil cu Colenta | Bucată | 2200 |  |  |  |  | 109626
33100000-1 | 87 | Pencete p/u electrocoagulatoarere monopolara | Pencete p/u electrocoagulatoarere monopolara | Pencete p/u electrocoagulatoarere monopolara | Bucată | 2500 |  |  |  |  | 68333.3333
33100000-1 | 88 | Sensor SpO2, adulti, p/u Drager Infiniti XL | Sensor SpO2, adulti, p/u Drager Infiniti XL | Sensor SpO2, adulti, p/u Drager Infiniti XL | Bucată | 400 |  |  |  |  | 18333.3333
33100000-1 | 89 | Sensor SpO2, adulti, p/u Nihon Kohden | Sensor SpO2, adulti, p/u Nihon Kohden | Sensor SpO2, adulti, p/u Nihon Kohden | Bucată | 400 |  |  |  |  | 20000
33100000-1 | 90 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistos BT770 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistos BT770 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistos BT770 | Bucată | 20 |  |  |  |  | 6666.6667
33100000-1 | 91 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM60 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM60 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM60 | Bucată | 6 |  |  |  |  | 2000
33100000-1 | 92 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray IPM 15 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray IPM 15 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray IPM 15 | Bucată | 6 |  |  |  |  | 2000
33100000-1 | 93 | Seringa pentru perfuzomat 20ml-60 ml | Seringa pentru perfuzomat 20ml-60 ml | Seringa pentru perfuzomat 20ml-60 ml | Bucată | 50 |  |  |  |  | 645
33100000-1 | 94 | Seringi getabile 30 ml-60 ml | Seringi getabile 30 ml-60 ml | Seringi getabile 30 ml-60 ml | Bucată | 100 |  |  |  |  | 1290
33100000-1 | 95 | Hârtie termosensibilă, rolă 57mm x20m | Hârtie termosensibilă, rolă 57mm x20m | Hârtie termosensibilă, rolă 57mm x20m | Bucată | 100 |  |  |  |  | 583.3333
33100000-1 | 96 | Hârtie milimetrică 100mm x 42m | Hârtie milimetrică 100mm x 42m | Hârtie milimetrică 100mm x 42m | Bucată | 50 |  |  |  |  | 1010.3333
33100000-1 | 97 | Hârtie milimetrică 60mm x 38m | Hârtie milimetrică 60mm x 38m | Hârtie milimetrică 60mm x 38m | Bucată | 50 |  |  |  |  | 392.5
33100000-1 | 98 | Hârtie milimetrică p/u Stat-Fax | Hârtie milimetrică p/u Stat-Fax | Hârtie milimetrică p/u Stat-Fax | Bucată | 3090 |  |  |  |  | 16902.3
33100000-1 | 99 | Hârtie milimetrică pentru Stat Fax 3300 | Hârtie milimetrică pentru Stat Fax 3300 | Hârtie milimetrică pentru Stat Fax 3300 | Bucată | 6 |  |  |  |  | 85.17
33100000-1 | 100 | Film radiologic 20 x 25 cm | Film radiologic 20 x 25 cm | Film radiologic 20 x 25 cm | Bucată | 625 |  |  |  |  | 12500
33100000-1 | 101 | Film radiologic Digital | Film radiologic Digital (termic) | Film radiologic Digital | Bucată | 3750 |  |  |  |  | 100000
33100000-1 | 102 | Sistem furtunuri pentru aspiratie si irigatie compatibil cu Sonoca 300 | Sistem furtunuri pentru aspiratie si irigatie compatibil cu Sonoca 300 | Sistem furtunuri pentru aspiratie si irigatie compatibil cu Sonoca 300 | Bucată | 24 |  |  |  |  | 59600
33100000-1 | 103 | Sisteme de infuzie pentru pompa de infuzie | Sisteme de infuzie pentru pompa de infuzie | Sisteme de infuzie pentru pompa de infuzie | Bucată | 500 |  |  |  |  | 62500
33100000-1 | 104 | Husa sterila p/u microscop chirurgical | Husa sterila p/u microscop chirurgical | Husa sterila p/u microscop chirurgical | Bucată | 300 |  |  |  |  | 115000
33100000-1 | 105 | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru BTL-08 SPIRO | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru BTL-08 SPIRO | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru BTL-08 SPIRO | Bucată | 6000 |  |  |  |  | 121300
33100000-1 | 106 | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru Spirolab Mir | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru Spirolab Mir | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru Spirolab Mir | Bucată | 600 |  |  |  |  | 25000
33100000-1 | 107 | Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale | Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale | Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale | Bucată | 300 |  |  |  |  | 15000
33100000-1 | 108 | Filtru antibacterian pentru circuit de ventilare matur cu returnare de umiditate și căldură rata de filtrare minim 99,999 %, rezistența la inspir maxim 1 mbar la 30 l/min | Filtru antibacterian pentru circuit de ventilare matur cu returnare de umiditate și căldură rata de filtrare minim 99,999 %, rezistența la inspir maxim 1 mbar la 30 l/min | Filtru antibacterian pentru circuit de ventilare matur cu returnare de umiditate și căldură rata de filtrare minim 99,999 %, rezistența la inspir maxim 1 mbar la 30 l/min | Bucată | 600 |  |  |  |  | 12000
33100000-1 | 109 | Muștuc cu turbina pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR | Muștuc cu turbina pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR | Muștuc cu turbina pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR | Bucată | 8010 |  |  |  |  | 300375
33100000-1 | 110 | Sisteme de infuzie a lichidelor pina la 48 h (compatibil cu infuzomatul din dotare BBraun) | Sisteme de infuzie a lichidelor pina la 48 h (compatibil cu infuzomatul din dotare BBraun) | Sisteme de infuzie a lichidelor pina la 48 h (compatibil cu infuzomatul din dotare BBraun) | Bucată | 150 |  |  |  |  | 23750
33100000-1 | 111 | Filtru pentru sistemul de respirație | Filtru pentru sistemul de respirație | Filtru pentru sistemul de respirație | Bucată | 200 |  |  |  |  | 25000
33100000-1 | 112 | Hirtie radiologica A4 | Hirtie radiologica A4 | Hirtie radiologica A4 | Bucată | 960 |  |  |  |  | 20704
33100000-1 | 113 | Hârtie ECG | Hârtie ECG | Hârtie ECG | Bucată | 450 |  |  |  |  | 7839
33100000-1 | 114 | Filme radiologice 8*10 inch , nr 125 | Filme radiologice 8*10 inch , nr 125 | Filme radiologice 8*10 inch , nr 125 | Bucată | 750 |  |  |  |  | 18135
33100000-1 | 115 | Filme radiologice 14*17 inch , nr 125 | Filme radiologice 14*17 inch , nr 125 | Filme radiologice 14*17 inch , nr 125 | Bucată | 125 |  |  |  |  | 3632.5
3440965.0388

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________