## TenderPosEmptyTemplate
Aprobat
Director IMSP SCR
Dn. A. Uncuta
Articole de uz medical pentru serviciul de perfuziologie (cardiochirurgie) pentru anul 2022
| Denumirea | Cantitatea | Unitatea de măsura | Descriere
1 | Oxigenator pentru adulti cu membrană | 120 | buc | Oxigenator pentru adulti cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu filtrul arterial incorporat in oxigenator inclusiv cu setul de linii pentru cardioplegia cu sânge prin pompa („Calafiore”), (vezi desene anexate 1-4)) - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - Pina la 8,0 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al “priming”-ului oxigenatorului (ml) - Până la 270 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (8,0 l / min.) - Nu mai mic de 400 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5 Eficiența schimbului căldurii (7,0 l/min.) - Nu mai mic de 0,4 Intrare în rezervor venos(inch) - ½ Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da
2 | Oxigenator pentru adulti cu membrană | 150 | buc | Oxigenator pentru adulti cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu filtrul arterial anexat in oxigenator inclusiv cu setul de linii pentru cardioplegia cu sânge prin pompa („Calafiore”), (vezi desene anexate 1-4)) - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - Pina la 8,0 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al “priming”-ului oxigenatorului (ml) - Până la 270 Volumul static al priming -ului al filtrului anexat nu mai mare de 160 ml. Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (8,0 l / min.) - Nu mai mic de 400 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5 Eficiența schimbului căldurii (7,0 l/min.) - Nu mai mic de 0,4 Intrare în rezervor venos(inch) - ½ Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da
3 | Oxigenator pentru adulti si copii cu greutatea <60 kg cu membrană | 60 | buc | Oxigenator pentru adulti si copii cu greutatea <60 kg cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - filtru arterial incorporat in oxigenator - set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu sânge prin pompa („Calafiore”), (vezi desene anexate 5-8) - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic de 5,0 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al„priming”-ului oxigenatorului(ml) - Până la 190 Volumul static al„priming”-ului filtrului arterial anexat (ml) - Până 170 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (5,0 l / m) - Nu mai mic de 260Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5 Intrare în rezervor venos (inch) - ½ cu conector optional 3/8 Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da
4 | Oxigenator pentru copii < 30kg cu membrană | 10 | buc. | Oxigenator pentru copii cu greutatea <30 kg cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - filtru arterial incorporat in oxigenator - set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu sânge prin pompa („Calafiore”), (vezi desene anexate 9-13) - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic de 3,0 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al„priming”-ului oxigenatorului(ml) - Până la 150 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (3,0 l / m) - Nu mai mic de 260 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 1,5 Intrare în rezervor venos (inch) - ⅜ cu conector optional ¼ Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da
5 | Oxigenator pentru copii < 16 kg cu membrană | 40 | buc. | Oxigenator pentru copii < 16 kg cu membrană în set cu: - rezervor venos - filtru arterial incorporat in oxigenator - set de tubulatură pentru circulație extracorporală (vezi desene anexate 14-16) - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - Pina la 2,0 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al“priming”-ului oxigenatorului (ml) - Până la 50 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul pompei arteriale (2,0 l / m) - Nu mai mic de 100 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mic de 0,5 Eficiența schimbului căldurii (1,5 l/min) - Nu mai mic de 0,6 Intrare în rezervor venos (inch) - ¼ Nivelul minimal oerational in rezevorul venos 3o ml Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da
6 | Oxigenator pentru copii cu greutatea < 6 kg cu membrană | 30 | buc | Oxigenator pentru copii cu greutatea < 6 kg cu membrană în set cu: - rezervor venos - filtru arterial incorporat in oxigenator siset de tubulatură pentru circulație extracorporală (vezi desene anexate 16-19) - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic 1,5 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al“priming”-ului oxigenatorului (ml) - Până la 50 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (0,8 l / m) - Nu mai mic de 100 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mic de 0,5 Eficiența schimbului căldurii (0,8 l/min) - Nu mai mic de 0,6 Intrare în rezervor venos (inch) - ¼ 6 intrări în cardiotom - 3/16-¼ Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da
7 | Hemoconcentrator pentru copii cu set de tubulatura | 80 | buc. | “Priming” volum (ml) - Nu mai mare de 34 Suprafața membranei(m2) - De la 0,25 până 0,5 care nu necesită spălare preventivă (fără glicerină) - Da Tipul porturilor de sânge - Luerlock
8 | Hemoconcentrator pentru adulti cu set de tubulatura | 10 | buc. | “Priming” volum (ml) - Nu mai mare de 70 Suprafața membranei(m2) - 1,1 care nu necesită spălare preventivă (fără glicerină) - Da Tipul porturilor de sânge (inch) - ¼
9 | Canula venoasa femorala ( Flex Flow) pentru interventii minimal invaziva ( MICS ) | 5 | buc. | 23 Fr- 5 buc, conector3/8 , cu gauri laterale pe o lungime de 6 cm , pentru conectarea la vacum asist . lungimea efectiva pana 30 cm Solicitate conform necesitatilor reale ale institutiei.
10 | Canula (RAP ) pentru canularea atriului drept cu flux flexibil pentru interventii minimal invazive (MICS) | 15 | buc. | 22/22 Fr -10 buc lungimea 62 cm 23/25 Fr.- 5 buc lungimea 66 cm., 3/8 si 1/2 conector, cu gauri laterale.Solicitate conform necesitatilor reale ale institutiei.
11 | Canula arteriala femorala Easy Flow Duo , pentru canulare femorala in MICS | 25 | buc | 19 Fr- 15 buc., 23 Fr -10 buc. Cu conector 3/8, lungimea efectiva pana la 30 cm, cu stilet de introducere, cu flux dispersat. Solicitate conform necesitatilor reale ale institutiei.
12 | Canula arteriala , Easy Flow peptru canularea aortei prin toracotomie laterala | 5 | buc | 23 Fr. - 5 buc conector 3/8. lungimea efectiva nu mai mica de 29 cm cu flux dispersat.Solicitate conform necesitatilor reale ale institutiei.
13 | Set pentru dilatatoare vasculare | 20 | buc | dilatatoare cu diametrul 8.12.16.20 Fr. bisturiu ,guidewire 0.035-180 cm, ac 18 GA
14 | canula antegrada lunga pentru MICS | 20 | buc | 9 Fr.-5 buc. 7 Fr -15 buc., lungimea nu mai mica de 35 cm cu ac de insertie.Solicitate conform necesitatilor reale ale institutiei.
15 | Set de tuburi pentru conectare de vacum in interventii minimal invazive | 10 | buc | Set de tuburi de 1/4 cu capcana de umiditate utilizate pentru conectarea la vacum in timpul interventiilor minimal invazive.
16 | Canula arteriala femorala pentru ECMO(HLM) | 3 | buc. | !9 Fr (23 cm )-3 buc
17 | Canula venoasa femorala pentru ECMO (HLM) | 3 | buc. | 23 FR (55 cm )- 3 buc.
18 | Canula aortica pentru adulti | 200 | buc. | Mărimea internă (Fr) - 24 Introducător - Nu Forma canulelor - Cu vârful curbat, Materialul vârfului - Polivinilclorid ,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Cu capac de purjare lenta la capat. Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - 3/8.
19 | Canula aortica pentru adulti | 10 | buc. | Mărimea internă (Fr) - 24 Introducător - Nu Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Rezistente la răsucire - Armată Cu capac de purjare lenta la capat. Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - 3/8
20 | Canula aortica pentru adulti | 20 | buc. | Mărimea internă (Fr) - 24 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Lungimea canulei (nu mai scurta de 30 cm) - Da Materialul vârfului - Polivinilclorid ,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Cu capac de purjare lenta la capat. Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8
21 | Canula aortica pentru adulti | 30 | buc | Mărimea internă (Fr) - 22 Introducător - Nu Forma canulelor - Cu vârful curbat Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului (inch) - 3/8
22 | Canula aortica pentru adulti | 5 | buc. | Mărimea internă (Fr) - 22 Introducător - Nu Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Cu capac de purjare lenta la capat. Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8
23 | Canula aortica pentru adulti | 10 | buc. | Mărimea internă (Fr) - 22 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Lungimea canulei (nu mai scurta de 30 cm) - Da.Cu capac de purjare lenta la capat. Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8
24 | Canula aortica pentru adulti | 30 | buc. | Mărimea internă (Fr) - 20 Introducător - Nu Forma canulelor - Cu vârful curbat Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da.cu capac de purjare lenta la capat. Mărimea conectorului (inch) - 3/8
25 | Canula aortica pentru adulti | 5 | buc. | Mărimea internă (Fr) - 20 Introducător - Nu Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Cu capac de purjare lenta la capat. Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Cu capac de purjare lenta la capat. Mărimea conectorului (inch) - 3/8
26 | Canula aortica pentru adulti | 10 | buc. | Mărimea internă (Fr) - 20 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Cu capac de purjare lenta la capat. Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8
27 | Canule aortica pentru adulti | 10 | buc. | Mărimea internă (Fr) - 18 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Rezistente la răsucire - ArmatăCu capac de purjare lenta la capat. Mărimea conectorului (inch) - 3/8
28 | Canule aortica pentru copii | 10 | buc. | Mărimea internă (Fr) - 16 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼
29 | Canule aortica pentru copii | 10 | buc. | Mărimea internă (Fr) - 14 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼
30 | Canula aortica pentru copii | 20 | buc. | Mărimea internă (Fr) - 12 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da,kin-king rezistente Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼
31 | Canula aortica pentru copii | 40 | buc | Mărimea internă (Fr) - 10 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire . Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼
32 | Canula aortica pentru copii | 15 | buc. | Mărimea internă (Fr) - 8 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid . Rezistente la răsucire - Armată,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼
33 | Canula venoasa bilumen pentru adulti | 60 | buc. | Mărimea internă (Fr) - 36-51 Forma canulei - Dreaptă Rezistente la răsucire,flexibil - Armată,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Mărimea conectorului incorporat (inch) - ½
34 | Canula venoasa bilumen pentru adulti | 40 | buc. | Mărimea internă (Fr) - 34-46 Forma canulei - Dreaptă Rezistente la răsucire ,flexibil - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Mărimea conectorului incorporat (inch) - ½
35 | Canula venoasa bilumen ovale aplatizate pentru adulti | 10 | buc | Mărimea internă (Fr) - 32-40 Forma canulei - Dreaptă, cu lumen aplatizat Rezistente la răsucire,flexibil - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Mărimea conectorului incorporat (inch) - ½
36 | Canula venoasa bilumen ovale aplatizate pentru adulti | 50 | buc | Mărimea internă (Fr) - 36-46 Forma canulei - Dreaptă, cu lumen aplatizat Rezistente la răsucire, flexibil cu kinking rezistenta ,si perete subtire - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Mărimea conectorului incorporat (inch) - ½
37 | Canula arteriala femorala | 5 | buc | marimea interna (Fr ) - 17-2buc..19-2 buc..21-1 buc Introducător - da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8 Cu dilatatooare vasculare in kit -3 buc. Solicitate conform necesitatilor realeale institutiei
38 | Canula venoasa femorala | 5 | buc | Marimea (Fr ) - 21-2buc..23-2 buc..25 - 1 buc Introducător - da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 1/2,3/8
39 | Set pentru introducerea canulelor venoase femorale pentru ECMO | 10 | buc | lunngimea guidewire nu mai mica de 180 cm. Dilatatoare 10/12.12/14.16/18 Fr
40 | Set pentru introducerea canulelor arteriale femorale | 10 | buc | bisturiu , ac pentu punctie, lungimea guidewire nu mai mica 100 cm. Dilatatoare 10/ 12,12/14, 16/18
41 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti si copii | 175 | buc. | Mărimea internă (Fr) - 31 - 20 bucăţi Mărimea internă (Fr) - 28 - 35 bucăţi Mărimea internă (Fr) - 24 - 20 bucăţi Mărimea internă (Fr) - 22 - 10 bucăţi Mărimea conectorului - 3/8 (Fr 22-31), inch Mărimea (Fr) - 20 - 10bucati Mărimea (Fr) - 18 - 10 bucati Mărimea (Fr) - 16 - 25bucăţi Mărimea (Fr) - 14 - 25 bucăţi Mărimea (Fr) - 12 - 25bucati Mărimea conectorului integrat - ¼ (Fr 12-20), inch Forma canulei - Încovoiată Tipul vârfului - Metalic Rezistente la răsucire - Armate ,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire
42 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti | 310 | buc. | Mărimea internă (Fr) - 34 - 130 bucăţi Mărimea internă (Fr) - 32 - 130 bucăţi Mărimea internă (Fr) - 30 - 40 bucăţi Mărimea internă (Fr) - 28 - 10 bucăţi Mărimea conectorului (inch) - 3/8 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid.cu multiple orificii de intrare (nu mai putin de 3/8) Rezistente la răsucire - Armate, kinking rezistente,elastice,cu perete subtire
43 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii | 190 | buc | Mărimea internă (Fr) - 26 - 10 bucăţi Mărimea internă (Fr) - 24 - 10 bucăţi Mărimea internă (Fr) - 22 - 10bucăţi Mărimea internă (Fr) - 20 - 20 bucăţi Mărimea internă (Fr) - 18 - 30bucăţi Mărimea internă (Fr) - 16 - 50 bucăţi Mărimea internă (Fr) - 14 - 50 bucăţi Mărimea internă (Fr) - 12 - 10 bucăţi Mărimea conectorului (inch) -1/4 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai putin de 8,amplasat in 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subtire
44 | Canula pentru cardioplegia retrograda cu umflare manuala penru adulti | 2 | buc | marimea interna 14 Fr. -2 buc. ,introducator - Da
45 | Vent cardiac cu conductor pentru maturi | 250 | buc | Mărimea internă(Fr) - 20 - 230 bucăţi Mărimea internă(Fr) - 16 - 20 bucăţi Material tubului - Silicon Material conductorului - Polivinilclorid Rigiditatea conductorului - Minimală
46 | Vent cardiac fără conductor pentru copii | 90 | buc. | Mărimea internă(Fr) - 13 - 10 bucăţi Mărimea internă(Fr) - 10 - 80 bucăţi
47 | Canula pentru cardioplegia antegradă pentru copii | 150 | buc. | Mărimea internă(Fr) - 4 Lungimea canulei nu mai mare (cm) - 6,4
48 | Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti | 250 | buc. | Mărimea internă(Fr) - 4 – 10 buc. Mărimea internă(Fr) - 7 – 150 buc. Mărimea internă(Fr) - 9 – 90 buc.
49 | Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti | 100 | buc. | Mărimea internă(Fr) - 9
50 | Canule pentru arteriotomie | 10 | buc | marimea 2mm- 5 buc. Marimea 3mm-5 buc
51 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti | 270 | buc. | Mărimea internă (mm) - 3 - 120bucăţi Mărimea internă (mm) - 3,5 - 120 bucăţi Mărimea internă (mm) - 4 -20 bucăţi Stingă cu unghiul 45 - „female”(feminin) Tipul conectorului - Luerloock Mărimea (mm) - 3 - 120 bucăţi Mărimea (mm) - 3,5 - 120bucăţi Mărimea (mm) - 4 -20 bucati Dreaptă cu unghiul 90 - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid, forma varfului conica. Material al tubului - Stainlesssteel
52 | Adaptor cardioplegic de tip Y cu vent pentru adulti si copii | 100 | buc. | Lungime integrală (cm) - 19,1 Lungime piciorului comun (cm) - 7,6

## Лист1
850000 | 850000 | 850000
875000 | 875000 | 875000
400000 | 400000 | 400000
66666.67 | 66666.67 | 66666.6667
300000 | 300000 | 300000
270000 | 270000 | 270000
55933.33 | 55933.33 | 55933.3333
6991.67 | 6991.67 | 6991.6667
29166.67 | 29166.67 | 29166.6667
137500 | 137500 | 137500
145833.33 | 145833.33 | 145833.3333
18750 | 18750 | 18750
58333.33 | 58333.33 | 58333.3333
16666.67 | 16666.67 | 16666.6667
6666.67 | 6666.67 | 6666.6667
26100 | 26100 | 26100
36300 | 36300 | 36300
55000 | 55000 | 55000
2750 | 2750 | 2750
16466.67 | 16466.67 | 16466.6667
8250 | 8250 | 8250
1375 | 1375 | 1375
8233.33 | 8233.33 | 8233.3333
8250 | 8250 | 8250
1375 | 1375 | 1375
8316.67 | 8316.67 | 8316.6667
7541.67 | 7541.67 | 7541.6667
8183.33 | 8183.33 | 8183.3333
8183.33 | 8183.33 | 8183.3333
16366.67 | 16366.67 | 16366.6667
32733.33 | 32733.33 | 32733.3333
12275 | 12275 | 12275
17350 | 17350 | 17350
11566.67 | 11566.67 | 11566.6667
3016.67 | 3016.67 | 3016.6667
15083.33 | 15083.33 | 15083.3333
16666.67 | 16666.67 | 16666.6667
17500 | 17500 | 17500
8333.33 | 8333.33 | 8333.3333
8333.33 | 8333.33 | 8333.3333
76402.08 | 76402.08 | 76402.0833
84475 | 84475 | 84475
82950.83 | 82950.83 | 82950.8333
2000 | 2000 | 2000
65208.33 | 65208.33 | 65208.3333
17400.75 | 17400.75 | 17400.75
35862.5 | 35862.5 | 35862.5
39791.67 | 39791.67 | 39791.6667
15916.67 | 15916.67 | 15916.6667
2000 | 2000 | 2000
130500 | 130500 | 130500
11666.67 | 11666.67 | 11666.6667
4157232.84 | 4157232.84 | 4157232.8333