Anexa nr. 6

la Anunț de participare

Specificația tehnică: Aparate pentru măsurarea și detectarea gazelor

Numărul:  21321541  din 17.12.2024

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8, 9:

| Nr. | Cerințe pentru bunurile achiziționate | Descriere, detalii, parametrii tehnici conform documentelor de reglementare | Model/ marca/ | Standarde de referință | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică* deplină propusă de către Ofertant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Detector de gaze portabil |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Descrierea bunului (caracteristici funcționale): | Detector digital portabil pentru depistarea și localizarea scurgerilor de gaze explozive rapidă și fiabilă în instalații de gaz, îmbinări, racorduri, locuri greu accesibile din sistemele de gaz. | Afriso CAPBs Device GSP | CE, FDA, ISO 9001, ISO 14001 | Germania | AFRISO-EURO-INDEX GmbH | Detector digital portabil pentru detectarea locurile scurgerilor de gaze inflamabile la conductele de gaz, piesele lor de legătură şi îmbinări filetate, contoare, arzătoare şi butelii de gaz, instalații de gaz, îmbinări, racorduri, locuri greu accesibile din sistemele de gaz. |
| 2 | Cantitatea necesară pentru achiziție: | 2 unit. | - | - | - | - | 2 seturi |
| 3 | Destinația bunului și scopul utilizării acestuia: | Pentru detectarea scurgerilor de gaze inflamabile la conductele de gaze, piesele lor de legătură şi îmbinări filetate, contoare, etc. | - | - | - | - | Detectarea scurgerilor de gaze inflamabile la conductele de gaz, piesele lor de legătură şi îmbinări filetate, contoare, arzătoare şi butelii de gaz. |
| 4 | Caracteristicile tehnice a bunului și dotări: | Caracteristici tehnice: Temperatura de operare: 0 °C până la +40 °C. Temperatura de depozitare: -20 °C până la +50 °C. Interval de detecție CH4: 0 la 22 000 ppm. Precizie (metan): ±500 ppm. Alarme la depășirea valorilor limită: - Vizual; - Acustic. Grad de protecție: IP54. Alimentare: acumulator pe bază de Li-ion reîncărcabilă. Autonomie: 10 ore de operare continuă. Afișaj: TFT, afișarea continuă a concentrației de gaz măsurate și a datelor procesate. Dotări standard: Senzor pentru un spectru larg de gaze inflamabile (calibrare de bază: metan). Senzor: interschimbabil. Sondă flexibilă concepută pentru a fi utilizat în spații dificil accesibile, având o lungime minimă de: 200 mm. Dotări suplimentare: Valiză pentru transport de protecție (cu un mulaj de burete pentru transportarea în siguranță a detectorului). Unitate de alimentare electrică. Accesorii pentru colectarea valorilor măsurate: software, cablu de date, etc. | - | - | - | - | Caracteristici tehnice: Temperatura de operare: 0 °C până la +40 °C- da. Temperatura de depozitare: -20 °C până la +50 °C - da. Interval de detecție CH4: De la 0 ppm pina la 2 000 ppm. Precizie (metan): ±500 ppm. Alarme la depășirea valorilor limită: - Vizual -da - Acustic - da Grad de protecție: IP54- da Alimentare: acumulator pe bază de Li-ion reîncărcabilă- da. Autonomie: cel putin 10 ore de operare continuă. Afișaj: TFT, afișarea continuă a concentrației de gaz măsurate - da Date procesate - da . Configuratie standarda: Senzor cu spectru larg de gaze inflamabile (calibrare de bază este metan). Senzor: interschimbabil- da. Sondă flexibilă pentru utilizarea în locurile greu accesibile lingimea 200 mm. Dotări suplimentare sunt: Valiză pentru transport de protecție (cu un mulaj de burete pentru transportarea în siguranță a detectorului) - da . Unitate de alimentare electrică - da. Accesorii pentru colectarea valorilor măsurate: software, cablu de date- da . |
| 5 | Cerințe privind dimensiunile, ambalajul, transportarea bunului: | Ambalare de fabrică. Bunul și toate componentele acestuia trebuie să fie noi (neutilizate anterior, să nu fie recondiționat sau asamblat din componente recondiționate). | - | - | - | - | Garantam ambalare de fabrică. Afriso CAPBs Device GSP , toate componentele Afriso CAPBs Device GSP sunt noi (neutilizate anterior, nu recondiționat si nu sunt asamblate din componente recondiționate). |
| 6 | Cerințe privind calitatea, siguranța: | Se va asigura conformitatea cu SM EN 61010 „Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control şi de laborator”. | - | - | - | - | Da. |
| 7 | Cerințe privind cantitatea, termenul de livrare și locația livrării bunului: | Termen de livrare: 45 zile calendaristice de la semnarea contractului de achiziție bunuri. Locația livrării: ,,Vestmoldtransgaz’’ S.R.L. Adresa: mun. Chişinău, șos. Balcani, nr. 7/E. | - | - | - | - | 35 zile lucratoare de la semnarea contractului de achiziție Afriso CAPBs Device GSP. Locația livrării: ,,Vestmoldtransgaz’’ S.R.L. Adresa: mun. Chişinău, șos. Balcani, nr. 7/E. |
| 8 | Cerințe privind punerea în funcțiunea bunului: | Furnizorul va realiza lucrările de punere în funcțiune a bunului la sediul ,,Vestmoldtransgaz’’ S.R.L. | - | - | - | - | Da |
| 9 | Cerințe privind actele de însoțire a bunului: | Acte necesare de însoțire a bunului (după caz): Manualul de instrucțiuni/Certificat de garanție/Certificat de calitate/Certificat de conformitate/Certificat calibrare/Fișa de calibrare și verificare inițială/Ghidul utilizatorului. Software. | - | - | - | - | Da |
| 10 | Cerințe privind termenul de exploatare, termenul de păstrare, garanția calității: | Ofertantul va face dovada disponibilității unui service specializat pe teritoriul Republicii Moldova, Ucrainei sau Uniunii Europene pentru întreținere sau reparare. Se va garanta calitatea și buna funcționare a bunului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau 36 de luni de la data livrării. | - | - | - | - | Da, reprezentatorul AFRISO-EURO-INDEX GmbH in Romania si Republica Moldova - INP Instalatii SRL, Romania , Bucuresti sec.3, Bl.Ferdinand 120., bl.O11 Garantam calitatea și buna funcționare a bunului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau 36 de luni de la data livrării. |
| 11 | Alte cerințe: | Cerințele impuse sunt considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile prezentei Specificații tehnice, va fi luată în considerare, numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea scopului la un nivel calitativ superior cerințelor minimale nominalizate. | - | - | - | - | Da, suntem de acord. |
| Aparat pentru măsurarea concentrației de metan |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Descrierea bunului (caracteristici funcționale): | Aparat pentru măsurarea concentrației de metan. | X-am 8000 | EN 60079-29-1, EN 45544-1, EN 50104 EN 50271 Directive: 2014/34/UE (ATEX), 2014/30/UE (EMV), 2014/53/UE (RE) 2011/65/UE (RoHS) | Germa- nia | Dräger Safety AG & Co. KGaA | Aparat portabil de detecție multigaz model Dräger X-am 8000 destinat măsurării concentrațiilor a 1-7 gaze, dotat cu pompa incorporată și cu o gama amplă de accesorii pentru depistarea și localizarea scurgerilor de gaze explozive rapidă și fiabilă în instalații de gaz, îmbinări, racorduri, locuri greu accesibile din sistemele de gaz sau în spații de producție sau zone industriale. |
| 2 | Cantitatea necesară pentru achiziție: | 1 unit. | - | - | - | - | Detector de gaze Dräger X-am 8000, inclusiv sursa de alimentare electrică (baterie litiu-ion), pompă integrată, adaptor de pompă, memorie internă de date, 3 senzori de gaze instalați și accesorii: - curea de umăr, - încărcător inductiv, - cutie dură pentru transport și depozitare, - furtun flexibil 5m pentru prelevarea probelor la distanță, - probă telescopică (lung. max. 1,5m) pentru prelevarea probelor în locuri greu accesibile, - 20 filtre de apă/praf (rezerve) adiționale, - soft GasVision pentru vizualizarea rezultatelor testelor efectuate, - cablu de transfer date către PC, manualul utilizatorului în limba română și altă documentație aferentă (certificate de calibrare, declarații de conformitate etc.). |
| 3 | Destinația bunului și scopul utilizării acestuia: | Instrument inteligent de detecție a 1-7 gaze, proiectat special pentru a satisface cerințele de măsurare a concentrației de gaze naturale, alte gaze. | - | - | - | - | Dräger X-am 8000 inclus în oferta dată este destinat măsurării simultane a concentrațiilor a 4 gaze (metan/combustibil, CO2, O2 și odorant/mercaptan) folosind senzori IR sau electrochimici: - DrägerSensor Dual IR-Ex/CO2 ES – pentru detectarea hidrocarburilor 0-100 % LEL cu rezoluția de 1 % LEL (configurat, în detectorul oferit, pentru detectarea metanuluiui, poate fi configurat pentru a masura concentrația altor gaze combustibile), precum și pentru detectarea bioxidului de carbon în limtele 0-5 vol. % cu rezoluția de 0,01 vol. %, - DrägerSensor XXS O2 pentru detectarea concentrației oxigenului în limitele 0-25 vol. % cu rezoluția de 0,1 vol. %, - DrägerSensor XXS Odorant pentru detectarea concentrației odoranților similari mercaptanului în limitele 0-40 ppm cu rezoluția de 0,5 ppm. |
| 4 | Caracteristicile tehnice a bunului și dotări: | Caracteristici tehnice: Temperatura de operare: -4 până la +122 °F (-20 °C până la +50 °C). Presiune: 700 până la 1300 hPa. Umiditate relativă: 10 0C până la 90 %. Precizie (metan): ±50 ppm. Timpi de pornire: < 60 s. Interval de actualizare pentru afișaj și semnale: 1 s. Stocarea datelor. Alarme: - Vizual; - Acustic; - Vibrație. Grad de protecție: IP 67. | - | - | - | - | Caracteristici tehnice (în ordinea din caietul de sarcini): Temperatura de operare: -20 °C până la +50 °C. Presiune: între 700 și 1.300 hPa (funcția de măsurare) sau între 800 și 1.100 hPa (utilizare în zone cu pericol de explozie). Umiditate relativă: între 10 și 90 % (pe termen scurt până la 95 %). Precizie la măsurarea concentrației metanului (1 % LEL metan = 500 ppm, senzor DrägerSensor Dual IR-Ex/CO2 ES): - domeniu de măsurare : 0-100 % LEL - rezoluție : 1 % LEL - limita de detecție : 1,0 % LEL - precizie zero-point: ≤ ± 1.0 % LEL - sensibilitate: ≤ ± 2 % LEL la 50 % LEL - eroare de liniaritate: ≤ ± 4 % din valoarea măsurată sau ≤ ± 1.5 % din valoarea limită a domeniului de măsurare (se aplică valoarea mai mare). Timpi de pornire: < 60 s. Interval de actualizare pentru afișaj și semnale în regim de lucru de monitorizare a mediului înconjurător *(regim de difuzie): 1 s. Stocarea datelor: 24 MB, de exemplu, în cazul unei expuneri la gaze de 10 minute pe oră cu valori ale măsurătorilor care se schimbă în fiecare secundă pe toate cele 7 canale - aprox. 400 ore de lucru. Alarme vizuale. Acustice si vibrații cu posibilitatea de setarea a valorilor de prag dorite pentru alarme: - Vizual: 3; LED-uri multicolore (semnale verzi pentru stare OK, roșii pentru alarme gaze ș galbene pentru alarme dispozitiv), - Acustic: mai multe tonuri, de obicei de 100 dB(A) la 30 cm, - Vibrații (simultan cu celelalte tipuri de alarme). Grad de protecție contra umezelii/mizeriei: IP 68. |
| 5 | Cerințe privind dimensiunile, ambalajul, transportarea bunului: | Ambalare de fabrică. Bunul și toate componentele acestuia trebuie să fie noi (neutilizate anterior, să nu fie recondiționat sau asamblat din componente recondiționate). | - | - | - | - | Detec torul de gaze, cui toate componentele și accesoriile incluse în setul de livrare vor fi nou-produse, de la producător, în ambalajul lor original. |
| 6 | Cerințe privind calitatea, siguranța: | Bunul va dispune de următoarele certificări: ATEX și IECEx: I M1, II 1G-Ex da ia I Ma, Ex da ia IIC T4 Ga. IEC: Ex ia I Ma – Ex ia IIC T4/ T3 Ga. Marcaj CE: Compatibilitatea electromagnetică 2004/108/CE. Directiva ATEX 94/9/CE. Se va asigura conformitatea cu SM EN 61010 „Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control şi de laborator”. | - | - | - | - | Certificări pt detectorul de gaze cu accesorii: - ATEX (2014/34/UE înlocuiește 94/9/CE) și IECEx - I M1, II 1G-Ex da ia I Ma, Ex da ia IIC T4 Ga; IEC - Ex ia I Ma – Ex ia IIC T4/ T3 Ga. - Marcaj CE corespunzător (pe aparat). - Compatibilitatea electromagnetică conform 2014/30/UE (include cerințele conform EN 61010) Performanță de măsurare și protecție împotriva exploziilor conform ATEX în conformitate cu EN 60079-29-1 (senzorul Dual IR Ex: metan, propan, n-nonan etc.) Software folosit: în conformitate cu EN 50271. |
| 7 | Cerințe privind cantitatea, termenul de livrare și locația livrării bunului: | Termen de livrare: 45 zile calendaristice de la semnarea contractului de achiziție bunuri. Locația livrării: ,,Vestmoldtransgaz’’ S.R.L. Adresa: mun. Chişinău, șos. Balcani, nr. 7/E. | - | - | - | - | Termen de livrare: 90 zile calendaristice de la semnarea contractului de achiziție bunuri. Locația livrării: ,,Vestmoldtransgaz’’ S.R.L., mun. Chişinău, șos. Balcani, nr. 7/E |
| 8 | Cerințe privind punerea în funcțiunea bunului: | Furnizorul va realiza lucrările de punere în funcțiune a bunului la sediul ,,Vestmoldtransgaz’’ S.R.L. | - | - | - | - | Lucrările de punere în funcțiune a bunului la sediul ,,Vestmoldtransgaz’’ S.R.L. sunt incluse în ofertă. |
| 9 | Cerințe privind actele de însoțire a bunului: | Acte necesare de însoțire a bunului (după caz): Manualul de instrucțiuni/Certificat de garanție/Certificat de calitate/Certificat de conformitate/Certificat calibrare/Fișa de calibrare și verificare inițială/Ghidul utilizatorului. Software. | - | - | - | - | Bunurile vor fi însoțite de: - Manualul utilizatorului (manual tehnic și ghid de utilizare), - Certificate: cetificat de calitate și garanție de la furnizor, cetificat de calibrare, declaratie de conformitate de tip UE din partea producătorului - Soft: CCVision. |
| 10 | Cerințe privind termenul de exploatare, termenul de păstrare, garanția calității: | Ofertantul va face dovada disponibilității unui service specializat pe teritoriul Republicii Moldova, Ucrainei sau Uniunii Europene pentru întreținere sau reparare. Se va garanta calitatea și buna funcționare a bunului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau 36 de luni de la data livrării. | - | - | - | - | Ofertantul, Labromed Laborator SRL, este distribuitorul oficial al producătorului (Dräger Safety AG & Co. KGaA, Germania) în Republica Mol.dova, autorizat cu funcții de deservire tehnică, inclusiv de garanție, pentru produsele comercializate. Termen de garanție pentru detectorul de gaze și accesoriilor sale, cu excepția senzorilor de gaze – 36 luni de la data livrării. Termen de garanție pentru senzorii de gaze – conform specificațiilor producătorului cu privire la durata de viață a senzorului. |
| 11 | Alte cerințe: | Cerințele impuse sunt considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile prezentei Specificații tehnice, va fi luată în considerare, numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea scopului la un nivel calitativ superior cerințelor minimale nominalizate. | - | - | - | - | * |

Semnat:

Numele, Prenumele: Ermicev  Alexandr

În calitate de: Administrator

Ofertantul:  Labromed Laborator SRL

Adresa:   MD2038,Chisinau, str. Trandafirilor 15, of. 134.

Data: „17”decembrie 2024