## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 6)
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință | Beneficiar
33100000-1 | 1 | LOT NR.1-Balanță de laborator 1000g | LOT NR.1-Balanță de laborator 1000g |  |  |  | Balanță de laborator 1000g Cântărirea cu precizie în laboratoare medicale. Capacitatea maximă de cântărire: 1000(+/-20) g Capacitatea minimă de cântărire: 0,02 g Valoarea unei diviziuni: 0,001 g; Ajustare (Calibrare): Internă; Timp de stabilizare: ≤3 s; Valoarea tarei: full range Dimensiune platan: 128x128 (+/-10)mm sau minim Ø115mm; Afișaj operator: LCD, cu iluminare; Clasa II de acuratețe; Linearitate: ±0,003 g; Repetabilitatea (max):0,0015 g; Interfață de comunicare: USB, RS-232; Curent alternativ, tensiune: 100…240 V, Frecvență: 50/60 Hz; Toate accesoriile necesare pentru funcționarea dispozitivului prevăzute de producător să fie incluse Garanția își începe acțiunea din momentul livrării dispozitivului, și nu va fi mai mică (ca durată) de 12 luni |  |  | Policlinica de Stat
33100000-1 | 2 | LOT NR.2-Balanță de laborator 600g | LOT NR.2-Balanță de laborator 600g |  |  |  | Balanță de laborator 600g Cântărirea cu precizie în laboratoare medicale. Capacitatea maximă de cântărire: 600 (+/-20)g Capacitatea minimă de cântărire: 0,5 g Valoarea unei diviziuni: 0,02 g; Ajustare (Calibrare): Internă; Timp de stabilizare: ≤3 s; Valoarea tarei: full range Dimensiune platan: 128x128 (+/-10)mm sau minim Ø115mm; Afișaj operator: LCD, cu iluminare; Clasa II de acuratețe; Interfață de comunicare: USB, RS-232; Curent alternativ, tensiune: 100…240 V, Frecvență: 50/60 Hz; Toate accesoriile necesare pentru funcționarea dispozitivului prevăzute de producător să fie incluse Garanția își începe acțiunea din momentul livrării dispozitivului, și nu va fi mai mică (ca durată) de 12 luni |  |  | CS Nisporeni
33100000-1 | 3 | LOT NR.3-Balanță analitică de precizie înaltă 220-500g | LOT NR.3-Balanță analitică de precizie înaltă 220-500g |  |  |  | Balanță analitică de precizie înaltă 500g Afișaj: Tip LCD iluminat sau Ecran grafic/color (acceptat) suplimentar Extern (accesoriu opțional acceptat) cu Capac/folie de protecție inclus(ă) "Anti-static " Ionizator încorporat sau accesoriu antistatic echivalent (acceptat) Interfețe Porturi USB și/sau RS‑232 (minim 1) Conectare Minim 1 cablu pentru interfață inclus "Format " Ieșire: Export date către PC (ex.: CSV/print GLP) sau echivalent Capacitate 220-500g Rezoluție d (readability) ≤ 0,1 mg Repetabilitate ≤ 0,1 mg Linearitate ≤ ±0,3 mg Greutate minimă (USP) 0,1% standard ≤ 200 mg Timp stabilizare ≤ 5 s Tarare Domeniu tara Până la capacitatea maximă (full tare) g Platformă Ø ≥ 90 mm Material Oțel inoxidabil (sau echivalent rezistent chimic) Parbriz/ cameră de cântărit (draft shield) Inclus obligatoriu Uși parbriz Acces Uși glisante manuale sau echivalent "Calibrare " Sistem Calibrare internă cu greutate încorporată, semi-automată/automată Calibrare externă (acceptat dacă include greutăți): Set greutăți OIML E2 sau F1 (acceptat) inclus "Alimentare: " Adaptor AC 100–240 V Adaptor AC inclus Baterie autonomie ≥ 8 h- opțional Unități de cântărire Metric g, mg, kg, ct (carat) minim Accesorii indispensabile (minim) Conținut Parbriz (Cameră de cântărire) + adaptor AC + capac protecție afișaj + cablu interfață Calibrare la livrare Raport/certificat calibrare inițială, trasabil Garanție Durată ≥ 24 luni |  |  | AMT Ciocana
33100000-1 | 4 | LOT NR.4-Ceas pentru proceduri | LOT NR.4-Ceas pentru proceduri |  |  |  | Ceas temporizator digital. Descriere: Ceasul temporizator digital este un dispozitiv simplu, precis și ușor de utilizat, conceput special pentru măsurarea duratei procedurilor terapeutice în cabinetele de fizioterapie. Parametru Specificație: Butoane clare si tactile Obligatoriu Timp reglabil: Mod simplu de setare ora 0-23 și minuta 0-59 Alarma auditivă: Semnal sonor clar la final Obligatoriu Timp alarmă: minim 15 secunde cu posibilitatea de a opri manual Afişaj: Mare cu contrast bun LCD sau LED Obligatoriu Alimentare 220V, 50Hz Funcţii: Pauză/continuare - opreşte temporar numărătoarea Reset - revine la zero timpul setat Amplasare pe masa |  |  | CS Nisporeni+ CS Ialoveni AMT Centru
33100000-1 | 5 | LOT NR.5-Cronometru digital | LOT NR.5-Cronometru digital |  |  |  | Cronometru digital în cabinetul de fizioproceduri. Funcții: cronometru, data, ora, min, sec, sistem alarma. Alimentare: baterii |  |  | CS Nisporeni
33100000-1 | 6 | LOT NR.6-Higrometru digital | LOT NR.6-Higrometru digital |  |  |  | Higrometru digital pentru măsurarea umidității și a temperaturii. Măsurarea cu sondă pentru măsurare în interior și în exterior. Intervalul de temperatură -10 C..+40 C Umiditate de la 25% - 95%. Alimentare: Baterie. Accesorii: Baterie- min 1buc |  |  | CS Nisporeni
33100000-1 | 7 | LOT NR.7-Mini-centrigugă | LOT NR.7-Mini-centrigugă |  |  |  | Mini Centrifuga volume mici Descriere: Centrifuga compactă, rapidă, fiabilă și cu control precis al parametrilor de funcționare. Conceputa pentru procesele de separare de microvolume. Viteza reglabilă Viteza maximă ≥3500 rpm Timpul 1s-30min Capacitatea 12 x 1.5/2 mL Alimentare 100-240 V, 50-60 Hz Ecran obligatoriu Butoane de navigare obligatoriu Semnal acustic la finalizarea centrifugării Capac transparent/ Orificiu în capac pentru calibrare și verificarea funcționării |  |  | Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorbă
33100000-1 | 8 | LOT NR.8-Inoculator cu placă rotativă | LOT NR.8-Inoculator cu placă rotativă |  |  |  | Rotating Plate Inoculator (RPI) este utilizat pentru a inocula plăci de agar de 90 mm pentru metode AST, cum ar fi banda de testare MIC și discuri cu antibiotice; Viteza de rotație: 0 până la 30 rpm; Alimentare 220V, 50 Hz. |  |  | Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorbă
33100000-1 | 9 | LOT NR.9-Dispozitiv pentru dezghetare plasmă 2 pungi | LOT NR.9-Dispozitiv pentru dezghetare plasmă 2 pungi |  |  |  | Dispozitiv pentru dezghetare plasmă 2 pungi LED display/ tuchscreen; Metoda de dezghețare: baie caldă cu agitare pentru a distribui uniform căldura; Capacitatea: simultan două pungi de plasmă Camera din oțel inoxidabil Controlul temperaturii: dispune de un controler de temperatură cu microprocesor și un afișaj digital pentru monitorizarea precisă. Alarme sonore și vizuală temperatura ridicată, asigurând siguranța probelor. Protecție: include protecția cu supracopertă (overwrap protection) pentru a preveni contaminarea pungii de plasmă în timpul procesului de dezghețare Alimentare 220-230V |  |  | Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorbă+ SR Sîngerei
33100000-1 | 10 | LOT NR.10-Brichetă de laborator | LOT NR.10-Brichetă de laborator |  |  |  | Bricheta piezoelectrică realizată din plastic și metal inoxidabil |  |  | Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorbă
33100000-1 | 11 | LOT NR.11-Spirometru portativ | LOT NR.11-Spirometru portativ |  |  |  | Parametrul Specificația: Descriere: Spirometru portabil de buzunar cu ecran Specificatii tehnice: Volum maxim: 10 L Domeniu debit: 1 L/sec - 16 L/sec Precizia volumului: ±3% sau 50 ml, oricare dintre acestea este mai mare Precizia debitului: ± 10% sau 0,3 L/sec, oricare dintre acestea este mai mare Parametri: FVC, FEV1, PEF, FEV1%, FEF25, FEF2575, FEF75 Conectivitate USB Accesorii: 1. Baterie internă cu litiu 2. Cablu USB 3. Software pentru computer Consumabile mustucuri, min.300 buc |  |  | Clinica Universitara de Asistenta Medicala Primara a USMF "Nicolae Testemitanu"
33100000-1 | 12 | LOT NR.12-Monitor holter TA | LOT NR.12-Monitor holter TA |  |  |  | Monitor Ноltеr ТА Parametrul Specificația Descriere Monitor Holter TA automat, portabil, purtat de pacient Tip pacienți Adulți și pediatrici Metodă de măsurare Oscilometrică Durata monitorizării Minim 24 ore Protocol de măsurare Intervale programabile 5-60 min Programe zi/noapte separate Buton Event sau metodă echivalentă de înregistrare a evenimentelor obligatoriu TA 40–260 mmHg puls 40–200 bpm Precizia TA ±3 mmHg sau ±2% din valoarea măsurată Afișaj Ecran monocrom sau color Semnal acustic obligatoriu Memorie internă ≥300 măsurători Stocare date Card de memorie inclus sau metodă echivalentă de stocare Conectivitate USB (Bluetooth – acceptat) Software cu cheia de licenta obligatoriu Accesorii incluse Manșetă braț din cauciuc-1 buc (mărimi S / M / L dispoznibile la solicitarea beneficiarului) Manșete braț din cauciuc de rezervă minim 2 buc baterii reîncărcabile -2 buc Încărcător 220V inclus, obligatoriu USB cable obligatoriu Husă pentru dispozitiv obligatoriu Curea pacient obligatoriu Alimentare 2× baterii AA (NiMH reîncărcabile sau echivalent). Greutate ≤ 300 g cu baterii Validare clinică ESH / BHS / AAMI / ISO 81060-2 sau echivalent Garanție Minim 24 luni |  |  | SCMC V. Ignatenco AMT Botanica AMT Ciocana
33100000-1 | 13 | LOT NR.13-Lampă bactericidă | LOT NR.13-Lampă bactericidă
33100000-1 | 13.1 | -Carcasă lampă bactericidă | -Carcasă lampă bactericidă |  |  |  | Carcasă pentru lampă bactericidă, compatibilă cu tub UVC T8, 30W, G13 Carcasă destinată montării și utilizării tuburilor bactericide UVC T8, 30W, G13, pentru dezinfecția aerului și suprafețelor din încăperi medicale. Specificații tehnice minime Compatibilitate: tuburi UVC T8, 30W, soclu G13. Alimentare: 220V, 50Hz. Tip carcasă: fixă sau mobilă, cu posibilitate de montaj pe perete sau tavan. Material: metal vopsit în câmp electrostatic sau plastic rezistent la radiații UV și temperaturi. Protecție: sistem de ventilație și protecție la supraîncălzire. Siguranță: întrerupător dedicat; protecție împotriva pornirii accidentale; avertizare vizuală/sonoră la funcționare. Accesorii incluse: cablu de alimentare, suport de fixare, manual de utilizare. Dimensiuni: adaptate pentru tub T8 standard (lungime ≈ 90 cm). Durabilitate: rezistență mecanică și la uzură ≥ 5 ani de utilizare. Cerințe de calitate și conformitate Conformitate cu standardele ISO aplicabile pentru echipamente UV. Servicii asociate Garanție minimă: 24 luni. Service post-vânzare: disponibil în Republica Moldova, timp de intervenție ≤ 72 ore. |  |  | SR Ungheni
33100000-1 | 13.2 | -Lampă bacericidă | -Lampă bacericidă |  |  |  | Tub bactericid UVC T8, 30W, G13 Descriere generală Tub bactericid destinat utilizării în lămpi UV pentru dezinfecția aerului și suprafețelor, prin radiație ultravioletă tip UVC. Specificații tehnice minime Tip tub: UVC T8. Putere nominală: 30W. Soclu: G13. Lungime de undă: 253,7 nm (UV-C). Durată de viață: ≥ 8.000 ore. Eficiență bactericidă: ≥ 99% pentru microorganismele comune. Construcție: sticlă de cuarț specială, rezistentă la radiații UV. Compatibilitate: utilizabil în carcase standard pentru tuburi T8, G13. Cerințe de calitate și conformitate Marcaj CE și certificat de conformitate. Conformitate cu standardele ISO aplicabile pentru echipamente UV. Instrucțiuni de siguranță în limba română. Garanție minimă: 12 luni. |  |  | SR Ungheni
33100000-1 | 14 | LOT NR.14-Inhalator pediatric | LOT NR.14-Inhalator pediatric |  |  |  | Nebulizator pentru administrare aerosoli la copii, eficient și silențios. Cerințe tehnice • Tip: compresor sau ultrasonic; debit aerosol și MMAD 1–5 µm. • Accesorii: măști pediatrică și pentru adulți, cupă medicament, filtre. • Timp tratament optim ≤ 10–15 min. Construcție și igienă • Carcasă ușor de curățat; piese care intră în contact cu medicamentul sterilizabile sau de unică folosință. Livrabile • Aparat, set măști, manual, garanție 2 ani. |  |  | SR Ungheni
33100000-1 | 15 | LOT NR.15-Baby Haler | LOT NR.15-Baby Haler |  |  |  | Sistem de administrare aerosoli pentru sugari și copii mici, cu măști reutilizabile. Cerințe tehnice • Compatibil cu nebulizatoare standard; design care asigură dozare eficientă la sugari. • Set măști reutilizabile în 3 dimensiuni, materiale biocompatibile, sterilizabile. Construcție și igienă • Piese ușor de demontat și curățat; instrucțiuni sterilizare. Livrabile • Babyhaler, set măști, manual, garanție. |  |  | SR Ungheni
33100000-1 | 16 | LOT NR.16-Lampă chirurgicală mobilă | LOT NR.16-Lampă chirurgicală mobilă |  |  |  | Lampă chirurgicală mobilă cu iluminare LED Lampă chirurgicală mobilă destinată iluminării câmpului operator în săli de mici intervenții și cabinete chirurgicale, cu intensitate luminoasă ridicată și mobilitate pe stativ. Specificații tehnice minime Tip iluminare: LED medical, alb neutru (4.000–4.500 K). Intensitate luminoasă: ≥ 50.000 lux la distanța de 1 m. Diametru spot luminos: reglabil între 120–200 mm. Reglaj intensitate: variabil, minim 3 trepte sau reglaj continuu. Indice de redare a culorilor (CRI): ≥ 90 pentru fidelitate cromatică. Braț mobil: articulat, ajustabil pe înălțime, rotație ≥ 180°. Stativ: mobil, cu roți dotate cu sistem de frânare. Durată de viață LED: ≥ 20.000 ore. Consum de energie: ≤ 40 W. Alimentare: 220–240 V, conform standardelor CE. Cerințe de calitate și conformitate Conformitate cu standardele IEC pentru siguranța dispozitivelor medicale electrice. |  |  | SR Ungheni
33100000-1 | 17 | LOT NR.17-Lampa cu fantă | LOT NR.17-Lampa cu fantă |  |  |  | Lampă cu fantă oftalmologică, cu masa electrică și scaun medical rotativ. Set oftalmologic de bază pentru examinarea stereoscopică a segmentului anterior ocular, destinat utilizării în cabinete de oftalmologie. Specificații tehnice minime: Lampă cu fantă (entry-level) Iluminare: Tip: LED alb rece, durată de viață ≥ 20.000 ore Intensitate reglabilă continuu Fanta reglabilă: lățime 0–9 mm, lungime 0–9 mm Rotire fascicul: 0–90° Filtre: albastru, verde, absorbție de căldură Microscop binocular: Tip: stereoscopic binocular Trepte de mărire: minim 3 (10x, 16x, 25x) Reglare dioptrii: -7 până la +7 dioptrii Pupila inter-pupilară reglabilă: 55–75 mm Mobilitate și reglaje: Deplasare laterală ≥ 100 mm Deplasare în adâncime ≥ 100 mm Reglare fină prin joystick ±1 mm Deplasare verticală ≥ 30 mm Masă electrică pentru lampă cu fantă Masă dedicată pentru montarea și utilizarea lămpii cu fantă. Masa trebuie să fie proiectată sau certificată pentru instalarea modelului de lampă cu fantă ofertat. Furnizorul are obligația de a livra masa împreună cu lampa cu fantă, instalată și fixată corespunzător pe masa respectivă. Reglaj înălțime: electric, interval minim 650–850 mm. Capacitate de încărcare: ≥ 50 kg. Suprafață: anti-zgâriere, rezistentă la dezinfectanți. Siguranță: sistem de blocare pentru stabilitate în timpul examinării. Alimentare: 220–240 V, conform standardelor CE. Scaun medical rotativ pentru medic Tip: scaun rotativ ergonomic, cu bază pe roți Reglaj înălțime: pneumatic, interval 450–600 mm Spătar: mediu, ergonomic, pentru susținerea spatelui Material: tapițerie rezistentă la dezinfectanți Mobilitate: rotire 360°, deplasare ușoară în jurul mesei Cerințe de calitate și conformitate Conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745 – MDR și standardele ISO aplicabile (ISO 10939 pentru lămpi cu fantă). Obligațiile furnizorului Livrarea setului complet: lampă cu fantă + masă compatibilă + scaun medical rotativ. |  |  | SR Ungheni
| 18 | LOT NR.18-Dap-metru | LOT NR.18-Dap-metru |  |  |  | Descriere: Dispozitiv utilizat în radiologie pentru a măsura produsul doză-arie (Dose Area Product), adică doza de radiație înmulțită cu aria fasciculului iradiat. Acest parametru este esențial pentru monitorizarea și controlul expunerii pacienților la radiații în timpul investigațiilor imagistice. Gama măsură DAP 0–5000 Gy·cm² Precizie (%) ±5% Tip senzor: Ionizare, semiconductor Interfață: RS232/ USB/Ethernet/ LAN Standard: IEC Montare: Integrat, extern, portabil |  |  | SCBI „Toma Ciorbă”
| 19 | LOT NR.19-pH metru de laborator | LOT NR.19-pH metru de laborator |  |  |  | Descriere: pH-metrul de laborator este un instrument esențial pentru măsurarea precisă a pH-ului soluțiilor în medii controlate, precum laboratoare chimice, biologice sau industriale. Parametru Specificație Compensare temperatură : Automată/manuală Calibrare: 1-3 puncte, automată Memorie măsurători ≥ 25 Recunoaștere soluție tampon Automată Conexiuni: BNC, Cinch Afișaj LCD Accesorii incluse: Suport electrod, adaptor rețea Electrod combinat cu senzor temperatură Soluții tampon incluse pH 4.01 și 7.00 (câte 50 ml). |  |  | SCBI „Toma Ciorbă”
| 20 | LOT NR.20-Dispozitiv pentru vizualizarea venelor | LOT NR.20-Dispozitiv pentru vizualizarea venelor |  |  |  | Descriere: Dispozitiv pentru detectarea și vizualizarea venelor, identificarea structurii vasculare subcutanate și proiectează imaginea în timp real pe suprafața pielii prin sistemul DLP sau analogic. Adâncimea de detectare în infraroșu: Minim 8 mm Distanța de detectare: 25-35cm Precizia poziției vaselor de sânge: ± 0,5 mm Precizia rezoluției vaselor de sânge: ± 0,5 mm Zgomot redus de lucru: ≤ 40dB Afișare nivel baterie. da Baterie reîncărcabilă cu durata de lucru minim 3 ore. da Tehnologie americană de proiecție DLP sau analogic da Sursa de încărcare/ alimentare: 220-230V 50/60Hz Set standard: Unitatea principală, cablu de încărcare, adaptor de încărcare, carcasă, manual de utilizare, card de calibrare, card de garanție Opțional, suport din metal de masa sau suport de podea Opțional. |  |  | SR Sîngerei
| 21 | LOT NR.21-Dispozitiv de taiat ghips | LOT NR.21-Dispozitiv de taiat ghips |  |  |  | Descriere: Un dispozitiv electric oscilant pentru tăiat ghips este un echipament utilizat în ortopedie pentru îndepărtarea în siguranță a aparatului gipsat. Funcționează prin mișcare oscilantă rapidă a lamei circulare, ceea ce permite secționarea materialului rigid (ghips/fibră de sticlă) fără a leza tegumentul pacientului. Cuțit electric oscilant pentru tăiat si îndepărtat ghipsul ortopedic. Parametrul Specificația Putere: ≥ 400W Viteza: ajustabilă ≥ 20000 rpm Greutate: max. 2 kg (inclusiv cablu) Lungime fir: min. 3m Alimentare: 220-240 V 50/60 Hz Accesorii: Lamă de ferestrău circular 50 mm - 2 buc. Lamă de ferestrău circular 65 mm - 2 buc. Set chei pentru conectarea accesoriilor - 1 set. |  |  | SCMC „V. Ignatenco”
| 22 | LOT NR.22-Încălzitor de parafină | LOT NR.22-Încălzitor de parafină |  |  |  | Descriere: Baie de parafină pentru reabilitare medicală – dispozitiv electric destinat topirii și menținerii parafinei la temperatură controlată, utilizat în proceduri de termoterapie locală. Diapazonul de încălzire: min. 40-85 º C; Volumul vasului: 7-10 L; Timp max. pentru încălzirea soluției: 90 min.; Regulator de temperatură: Da; Robinet pentru evacuarea soluției: Da; Carcasa exterioară izolată termic pentru a preveni ca temperatura suprafeței să prezinte un potențial pericol pentru operatori: Da; Alimentare: 220-240 V 50/60 Hz. |  |  | SCMC „V. Ignatenco”
| 23 | LOT NR.23-Termostat de laborator | LOT NR.23-Termostat de laborator |  |  |  | Descriere: Termostat de laborator/incubator-termostatat (fără răcire) Pentru menținere temperatură stabilă în volum închis. Parametru Specificația Volum cameră (util) ≥ 50 L și ≤ 90 L Performanță temperatură Domeniu temperatură De la (Tamb +5 °C) până la ≥80 ° Precizie / eroare de măsurare (setpoint) ±0,5 °C Uniformitate în cameră ≤ ±0,5 °C la 37 °C Viteză încălzire ≤ 30 min (20→70 °C), opțional Circulație aer / construcții Convecție Naturală sau forțată (ventilator) Material cameră interioară Oțel inoxidabil AISI 304 sau echivalent Rafturi ≥ 3 rafturi Port de acces ≥1 port cablu Ø 20–40 mm, opțional Ușă interioară sticlă Opțional Iluminare interioară Opțional Control / siguranță Control temperatură Microprocesor / PID Protecție supraîncălzire Limitator independent (mecanic sau electronic) Alarme Acustic + vizual (minim: depășire temp.) Timer 1 min…≥99 h Blocare tastatură (Opțional) obligatoriu Interfață/afișaj/conectivitate Afișaj Digital (LCD/LED); touchscreen - opțional Înregistrare date obligatoriu Interfață USB sau RS 232 Ieșire alarmă (Contact uscat / releu) opțional Alimentare / dimensiuni Alimentare 220–240VAC,50/60 Hz Putere nominală ≤ 1700 W Dimensiuni exterioare ≤ 70 × 70 × 90 cm (toleranță ±10 cm) Greutate ≤ 75 kg Accesorii (livrare minimă) Rafturi ≥ 3 Tăviță colectare opțional Senzor temperatură intern/integrat opțional |  |  | AMT Ciocana
| 24 | LOT NR.24-Termostat de laborator cu aer uscat | LOT NR.24-Termostat de laborator cu aer uscat |  |  |  | Descriere: Termostat electric cu aer uscat destinat menținerii și controlului temperaturii în camera de lucru pentru aplicații microbiologice, serologice și analize de laborator generale. Parametru Specificația Volumul camerei de lucru 80 L (±10 L) Interval temperatură reglabilă: +5...+60 °C(minimum) Rezoluția setării temperaturii 0,1°C Precizia menținerii temperaturii ±1°C Material cameră interioară oțel inoxidabil Număr rafturi ≥2 Tip control Automat cu microprocesor Afișaj Digital, afișare continuă a temperaturii curente Alimentare electrică 220- 230V 50/60Hz Putere consumată maximă ≤ 0,5 kW Caracteristici constructive Tip aparat Termostat de laborator cu aer uscat Tip încălzire Electrică Circulație aer Forțată în cameră Ușă transparentă suplimentară Da |  |  | SR Sîngerei
| 25 | LOT NR.25-Agitator de laborator Vortex | LOT NR.25-Agitator de laborator Vortex |  |  |  | Descriere: Agitator de tip vortex multipozițional simultan Parametru Specificaţie Tip de lucru agitare cu vibrație Tip de agitare prin atingere sau continua Putere ≥ 40W Frecvența de agitare 150 - 2000 RPM Tuburi compatibile tuburi/eprubete cu diametrul 10-16 mm Accesorii: Suport/platformă pentru agitarea minim 10 tuburi/eprubete cu diametrul 10-16 mm |  |  | Centrul Medicină Legală
| 26 | LOT NR.26-Cuptor de calcinare cu muflă pentru laborator | LOT NR.26-Cuptor de calcinare cu muflă pentru laborator |  |  |  | Descriere: Cuptor de calcinare cu muflă, universal, precis, pentru tratamentul termic al materialelor, incinerarea probelor ceramic și sticlă. Cameră din fibră ceramică formată în vid. Parametru Specificație Încălzire din 4 direcții Temperatura: Reglabilă în intervalul +10...1100°C Controler de temperatura PID cu microprocesor, poate memora 2 parametri/pași (temperatura și timpul de menținere) Mod de lucru Timpul de lucru cu setare, oprire automată Mecanism de pornire/oprire la închiderea/deschiderea ușii manual sau automat Ușa cu închidere ermetică Nivel de precizie: ± 10°C Volum ≥ 9 litri Sistem de ventilație pentru eliminarea gazelor, fumului si a umidității Vizor (pentru observarea culorii proceselor care au loc in interior) Afișaj Cu indicarea temperaturii de lucru setată si cea reala din incinta, precum si timpul rămas, oprire automată Alarmă acustică Putere: ≥ 1,8 kW Alimentare 220 V, 50 Hz Accesorii: Placă de ceramică |  |  | Centrul Medicină Legală
| 27 | LOT NR.27-Tensiometru electronic automat Adult Cod 260760 | LOT NR.27-Tensiometru electronic automat Adult Cod 260760 |  |  |  | Tensiometru electronic automat Adult Cod 260760 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru electronic automat destinat măsurarii tensiunii arteriale neinvazive Tip portabil, pacient adult Caracterisitici tehnice pompă electrica integrată manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg "Precizia valorilor afișate" sistolic ± 3 mmHg diastolic ± 3 mmHg Conectare la PC USB / RC232 / Sdcart / ethernet Memorie internă Stocarea datelor a minim 50 măsurări Alarma sonora Alimentare baterii alcaline, + 220V Accesorii manșetă pentru adulti - 2 buc |  |  | SR Straseni SR Cimișlia
| 28 | LOT NR.28-Distilator cu mono distilare 2L Cod 270400 | LOT NR.28-Distilator cu mono distilare 2L Cod 270400 |  |  |  | Distilator cu mono distilare 2L Cod 270400 Descriere Aparat electric ce produce apă mono distilată, chiar si in conditiile utilizarii unei surse de apa de calitate scazuta cu domeniul de utilizare în laborator, farmacie, medical. Parametru Specificație Recipient ≥ 8 l, încorporat Capacitatea de distilare ≥ 2 l/h Materialul carcasei "oțel inox, metal vopsit electrostatic sau alte materiale rezistente la temperatură și umeditate" Materialul de contact si elemente de incalzire oțel inox Condesatorul de distilare oțel inox / sticlă Conductivitate ≤ 2.5 µS/cm Modul de operare continuu Protectie in cazul intreruperii accidentale a alimentarii cu apa obligatoriu Alimentare 220 V- 50 Hz "Accesorii Nota:Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și ofertate de operatorul economic.Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale." Sistem triplu de filtrare a apei: "incorporat sau separat cu fixare pe perete, inclus cu toate componentele, accesorii si consumabile necesare pentru montare, lucru, si deservire., indicați modelul oferit" Filtru pentru filtrare mecanică, ≤ 10µm min. 4 buc., indicați modelul oferit Filtru anticalcar cu polifosfați min. 4 rezervi de granule sau catrige (buc), indicați modelul oferit Filtru de clor min. 4 buc., indicați modelul oferit |  |  | SR Soroca
| 29 | LOT NR.29-Autoclav 200 litri cu încărcare orizontală (caracteristic de bază) | LOT NR.29-Autoclav 200 litri cu încărcare orizontală (caracteristic de bază) |  |  |  | Autoclav 200 l cu încărcare orizontală (caracteristici de bază) Cod 270210 Descrierea: Sterilizatoare cu aburi cu ciclu de vacuum, cu încărcătură orizontală, utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajuta la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non-termic-sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale şi generale. Construcția interioară este din oțel Parametrul Specificația Încărcare orizontală Încărcarea şi scoaterea casoletelor se efectuează prin 2 uşi separate, destinate pentru zona de primire a casoletelor nesterile şi zona sterilă 2 uși Construcția interioară din oțel inox Construcția Exterioară metalic galvanizat sau oțel inox Securitate la supraîncălzire obligatoriu Alarme acustică, vizuală Durata de sterilizare reglabilă obligatoriu Regimuri de sterilizare presetate ≥ 3 programe Setarea de catre utilizator a regimului de sterilizare dorit obligatoriu Securitate la suprapresiune: Generatorul va mentine o presiune ≥6 bar, dotat cu valva de siguranta reglabila obligatoriu Camera va mentine o presiune ≥6 bar, dotat cu valva de siguranta reglabila obligatoriu Control electronic Microprocesor Sistem de blocare a ușii autoclavului care impiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă obligatoriu Ușa ramîne blocată pînă la scaderea sfîrşitul procesului de sterilizare obligatoriu Suprafata exterioara să nu se încălzească Imprimantă termică obligatoriu Monitorizarea procesului pe ecran LCD sau afișaj LED Monitorizarea în timp real temperatura in camera de sterilizare presiune (prin manometru sau digital) vacuum (prin manometru sau digital) Ciclu de sterilizare Ciclu de presiune pozitivă Ciclu de vacuum Pre şi post vacuum selectabil Sistem de uscare obligatoriu Facilități de setare timp temperatura eliberare automată a vaporilor imprimarea rezultatelor Volum interior ≥ 200 litri Suport cu rafturi compatibil pentru amplasarea instrumentelor și casoletelor ≥ 1 suporturi datașabile rafturi min. 2 buc. la fiecare suport Cărucior pentru includerea / scoterea și transportarea suportului cu rafturi ≥ 2 buc. Precizie timp de sterilizare ± 1 min. Gama de temperatură: diapazon minim 105 -134 grade C Precizie temperatură ± 2℃ Autoclavul să fie conectat la conductele de apă și canalizare obligatoriu Apa necesară pentru procesul de autoclavare să fie filtrată prin sistem de filtrare automatizat cu auto generarea (curățare) a filtrelor obligatoriu "dedurizare a apei cu min. 2 nivele de filtrare, sa se indice modelul oferit " să fie incluse toate filtrele necesare pentru buna funcționare a autoclavului pentru perioada de 24 luni Sistem de filtrare a apei compusă din: Sistem prefiltrare 1 buc: min. 3 nivele de prefiltrare obligatoriu Manometre de control a filtrelor de prefiltrare 2 buc. Sistem de dedurizare a apei cu cap electronic obligatoriu Sistem de oszmoza inversa: Productivitatea membranei min. 400 GPD obligatoriu "min. 3 nivele de prefiltrare a sistemului de osmoza inversa" obligatoriu "Sistem de monitorizare si avertizare a necesitatii de inlocuire a filtrelor si membranei" obligatoriu Solutie de control de verificare a dedurizatorului obligatoriu Dispozitiv de masurare a conductivitatii electrică a apei obligatoriu Rezervor de acumulare a apei osmotice min. 400L pentru finalizarea ciclului de sterilizare in ca de sistare apa obligatoriu Înregistrator date obligatoriu Tip date imprimate pe hirtie data timp temperatura presiune Alimentare Cerinţe de alimentare la reţeaua electrică: 380V, 50 Hz |  |  | SR Anenii Noi
| 30 | LOT NR.30-Higrometru / Psihrometru 1540℃ | LOT NR.30-Higrometru / Psihrometru 1540℃ |  |  |  | Higrometru / Psihrometru 15-40C Cod 260640 Parametrul Specificația Descriere Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere Lichid termometric exceptie mercur Rezoluție ± 0.2 C Fixare pe perete obligatoriu Nr. de termometre 2 buc. (uscat/umed) Carcasa Plastic Scară de temperatură da (Celsius) Diapazonul măsurării "Temperatura + 15...+ 40 C Umiditatea 40…90 % " |  |  | CS Otaci
| 31 | LOT NR.31-Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi) | LOT NR.31-Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi) |  |  |  | Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi) Cod 150910 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sîngele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă Maximală, rpm ≥ 6000 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 8-12 tuburi Timer Diapazon minim de timp 1 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu Indicatori Indicarori vizual și acustic obligatoriu Debalansare obligatoriu Pornire/oprire obligatoriu Capac deschis obligatoriu Display Digital obligatoriu Nivelul de zgomot ≤70 dB obligatoriu Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in viguare obligatoriu |  |  | CS Otaci
| 32 | LOT NR.32-Cîntar mecanic, pentru nou-născuţi | LOT NR.32-Cîntar mecanic, pentru nou-născuţi |  |  |  | Cîntar mecanic, pentru nou-născuţi Cod 130810 Descriere Cîntar pentru nou născuţi destinat pentru determinarea greutăţii Parametru Specificaţia Greutatea maximă 15 - 20 kg Precizie ≤ 10 gr Calibrare manuală obligatoriu |  |  | CS Otaci
| 33 | LOT NR.33-Otoscop | LOT NR.33-Otoscop |  |  |  | Descriere: Un instrument medical profesional care permite examenul conductului auditiv al timpanului. Iluminare cu bec LED sau halogen Mărire: min. 3x Specule auriculare reutilizabile: pentru copii, min. 8-10 buc pentru maturi, min. 8-10 buc Husa pentru păstrare inclusă Sursa de alimentare baterii reîncărcabile sau/și bloc de alimentare |  |  | AMT Botanica
| 34 | LOT NR.34-Set diagnostic otoscopie și oftalmoscopie | LOT NR.34-Set diagnostic otoscopie și oftalmoscopie |  |  |  | Descriere: Oftalmoscop - dispozitiv pentru examinarea fundului de ochi. Otoscopul este un instrument medical profesional care permite examenul conductului auditiv al timpanului. Parametru Specificație Tip Portabil Diapazon focusare -20 - +20 D Pașii de Dioptrii 1-10; 15; 20. Sistem iluminare reglabil LED 5 fante: spot mare obligatoriu spot mic obligatoriu stea de fixație opțional jumătate de spot obligatoriu filtru roșu opțional filtru albastru opțional filtru verde opțional Alimentare de la rețea 220V 50Hz Accesorii: Kit de montare pe perete 2 capete, 2 mânere, câte unul pentru oftalmoscop și otoscop 8-10 specule auriculare: Ø. 4,0 mm 8-10 specule auriculare: Ø. 2,5 mm |  |  | CS Durlești
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 6) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
33100000-1 | 1 | LOT NR.1-Balanță de laborator 1000g | LOT NR.1-Balanță de laborator 1000g | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 18333.33 | LOT NR.1 | LOT NR.1-LOT NR.1-Balanță de laborator 1000g
33100000-1 | 2 | LOT NR.2-Balanță de laborator 600g | LOT NR.2-Balanță de laborator 600g | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 8000 | LOT NR.2 | LOT NR.2-LOT NR.2-Balanță de laborator 600g
33100000-1 | 3 | LOT NR.3-Balanță analitică de precizie înaltă 220-500g | LOT NR.3-Balanță analitică de precizie înaltă 220-500g | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 45000 | LOT NR.3 | LOT NR.3-LOT NR.3-Balanță analitică de precizie înaltă 220-500g
33100000-1 | 4 | LOT NR.4-Ceas pentru proceduri | LOT NR.4-Ceas pentru proceduri | 3: Bucată; 4: 14; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 25760 | LOT NR.4 | LOT NR.4-LOT NR.4-Ceas pentru proceduri
33100000-1 | 5 | LOT NR.5-Cronometru digital | LOT NR.5-Cronometru digital | 3: Bucată; 4: 3; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 1200 | LOT NR.5 | LOT NR.5-LOT NR.5-Cronometru digital
33100000-1 | 6 | LOT NR.6-Higrometru digital | LOT NR.6-Higrometru digital | 3: Bucată; 4: 30; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 8250 | LOT NR.6 | LOT NR.6-LOT NR.6-Higrometru digital
33100000-1 | 7 | LOT NR.7-Mini-centrigugă | LOT NR.7-Mini-centrigugă | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 6000 | LOT NR.7 | LOT NR.7-LOT NR.7-Mini-centrigugă
33100000-1 | 8 | LOT NR.8-Inoculator cu placă rotativă | LOT NR.8-Inoculator cu placă rotativă | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 10000 | LOT NR.8 | LOT NR.8-LOT NR.8-Inoculator cu placă rotativă
33100000-1 | 9 | LOT NR.9-Dispozitiv pentru dezghetare plasmă 2 pungi | LOT NR.9-Dispozitiv pentru dezghetare plasmă 2 pungi | 3: Bucată; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 120000 | LOT NR.9 | LOT NR.9-LOT NR.9-Dispozitiv pentru dezghetare plasmă 2 pungi
33100000-1 | 10 | LOT NR.10-Brichetă de laborator | LOT NR.10-Brichetă de laborator | 3: Bucată; 4: 6; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 2400 | LOT NR.10 | LOT NR.10-LOT NR.10-Brichetă de laborator
33100000-1 | 11 | LOT NR.11-Spirometru portativ | LOT NR.11-Spirometru portativ | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 5833.33 | LOT NR.11 | LOT NR.11-LOT NR.11-Spirometru portativ
33100000-1 | 12 | LOT NR.12-Monitor holter TA | LOT NR.12-Monitor holter TA | 3: Bucată; 4: 4; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 70000 | LOT NR.12 | LOT NR.12-LOT NR.12-Monitor holter TA
33100000-1 | 13 | LOT NR.13-Lampă bactericidă | LOT NR.13-Lampă bactericidă | 3: Bucată; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 21000 | LOT NR.13 | LOT NR.13-LOT NR.13-Lampă bactericidă
33100000-1 | 13.1 | Carcasă lampă bactericidă | Carcasă lampă bactericidă | 3: Bucată; 4: 40; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS |  | -Carcasă lampă bactericidă
33100000-1 | 13.2 | Lampă bacericidă | Lampă bacericidă | 3: Bucată; 4: 60; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS |  | -Lampă bacericidă
33100000-1 | 14 | LOT NR.14-Inhalator pediatric | LOT NR.14-Inhalator pediatric | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 1000 | LOT NR.14 | LOT NR.14-LOT NR.14-Inhalator pediatric
33100000-1 | 15 | LOT NR.15-Baby Haler | LOT NR.15-Baby Haler | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 1000 | LOT NR.15 | LOT NR.15-LOT NR.15-Baby Haler
33100000-1 | 16 | LOT NR.16-Lampă chirurgicală mobilă | LOT NR.16-Lampă chirurgicală mobilă | 3: Bucată; 4: 4; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 48000 | LOT NR.16 | LOT NR.16-LOT NR.16-Lampă chirurgicală mobilă
33100000-1 | 17 | LOT NR.17-Lampa cu fantă | LOT NR.17-Lampa cu fantă | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 67000 | LOT NR.17 | LOT NR.17-LOT NR.17-Lampa cu fantă
33100000-1 | 18 | LOT NR.18-Dap-metru | LOT NR.18-Dap-metru | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 31500 | LOT NR.18 | LOT NR.18-LOT NR.18-Dap-metru
33100000-1 | 19 | LOT NR.19-pH metru de laborator | LOT NR.19-pH metru de laborator | 3: Bucată; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 13500 | LOT NR.19 | LOT NR.19-LOT NR.19-pH metru de laborator
33100000-1 | 20 | LOT NR.20-Dispozitiv pentru vizualizarea venelor | LOT NR.20-Dispozitiv pentru vizualizarea venelor | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 7200 | LOT NR.20 | LOT NR.20-LOT NR.20-Dispozitiv pentru vizualizarea venelor
33100000-1 | 21 | LOT NR.21-Dispozitiv de taiat ghips | LOT NR.21-Dispozitiv de taiat ghips | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 18000 | LOT NR.21 | LOT NR.21-LOT NR.21-Dispozitiv de taiat ghips
33100000-1 | 22 | LOT NR.22-Încălzitor de parafină | LOT NR.22-Încălzitor de parafină | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 13500 | LOT NR.22 | LOT NR.22-LOT NR.22-Încălzitor de parafină
33100000-1 | 23 | LOT NR.23-Termostat de laborator | LOT NR.23-Termostat de laborator | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 45000 | LOT NR.23 | LOT NR.23-LOT NR.23-Termostat de laborator
33100000-1 | 24 | LOT NR.24-Termostat de laborator cu aer uscat | LOT NR.24-Termostat de laborator cu aer uscat | 3: Bucată; 4: 3; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 24000 | LOT NR.24 | LOT NR.24-LOT NR.24-Termostat de laborator cu aer uscat
33100000-1 | 25 | LOT NR.25-Agitator de laborator Vortex | LOT NR.25-Agitator de laborator Vortex | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 16666.6667 | LOT NR.25 | LOT NR.25-LOT NR.25-Agitator de laborator Vortex
33100000-1 | 26 | LOT NR.26-Cuptor de calcinare cu muflă pentru laborator | LOT NR.26-Cuptor de calcinare cu muflă pentru laborator | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 70833.3333 | LOT NR.26 | LOT NR.26-LOT NR.26-Cuptor de calcinare cu muflă pentru laborator
33100000-1 | 27 | LOT NR.27-Tensiometru electronic automat Adult Cod 260760 | LOT NR.27-Tensiometru electronic automat Adult Cod 260760 | 3: Bucată; 4: 11; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 10083.33 | LOT NR.27 | LOT NR.27-LOT NR.27-Tensiometru electronic automat Adult Cod 260760
33100000-1 | 28 | LOT NR.28-Distilator cu mono distilare 2L Cod 270400 | LOT NR.28-Distilator cu mono distilare 2L Cod 270400 | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 28000 | LOT NR.28 | LOT NR.28-LOT NR.28-Distilator cu mono distilare 2L Cod 270400
33100000-1 | 29 | LOT NR.29-Autoclav 200 litri cu încărcare orizontală (caracteristic de bază) | LOT NR.29-Autoclav 200 litri cu încărcare orizontală (caracteristic de bază) | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 566666.67 | LOT NR.29 | LOT NR.29-LOT NR.29-Autoclav 200 litri cu încărcare orizontală (caracteristic de bază)
33100000-1 | 30 | LOT NR.30-Higrometru / Psihrometru 1540℃ | LOT NR.30-Higrometru / Psihrometru 1540℃ | 3: Bucată; 4: 14; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 3290 | LOT NR.30 | LOT NR.30-LOT NR.30-Higrometru / Psihrometru 1540℃
33100000-1 | 31 | LOT NR.31-Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi) | LOT NR.31-Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi) | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 18900 | LOT NR.31 | LOT NR.31-LOT NR.31-Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi)
33100000-1 | 32 | LOT NR.32-Cîntar mecanic, pentru nou-născuţi | LOT NR.32-Cîntar mecanic, pentru nou-născuţi | 3: Bucată; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 3000 | LOT NR.32 | LOT NR.32-LOT NR.32-Cîntar mecanic, pentru nou-născuţi
33100000-1 | 33 | LOT NR.33-Otoscop | LOT NR.33-Otoscop | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 1170 | LOT NR.33 | LOT NR.33-LOT NR.33-Otoscop
33100000-1 | 34 | LOT NR.34-Set diagnostic otoscopie și oftalmoscopie | LOT NR.34-Set diagnostic otoscopie și oftalmoscopie | 3: Bucată; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 36000 | LOT NR.34 | LOT NR.34-LOT NR.34-Set diagnostic otoscopie și oftalmoscopie
1366086.66
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________