## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale (Sistem radiografic digital (cu bucky vertical), caracteristici medii) conform necesităților IMSP Centul de Sănătate Edineț (repetat) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Sistem radiografic digital (cu bucky vertical), caracteristici medii Cod 210210 | Sistem radiografic digital (cu bucky vertical), caracteristici medii Cod 210210 |  |  |  | Sistem radiografic digital (cu bucky vertical), caracteristici medii Cod 210210 Descriere Sistem radiografic pentru uz general, cu suport tub montat pe pod,libertate de mişcare şi multiple configurări. Aria larga de mişcare a mesei, cu posibilitatea de ajustare a limitelor, bucky-ului şi a stativului vertical permit expuneri de la cap pînă la degetul piciorului fără să fie necesară repoziţionarea pacientului. Parametru Specificaţia Modul radiologic Digital Detector minim 2 da Tip masă Tip Piedestal Suport electric da Mișcarea mesei Longitudinală, cm ≥± 50 Laterală, cm ≥± 12.5 Verticală, motorizat Da, mimim 30 cm Inaltimea maxima Da, Minim 85 cm Inaltimea minim Da, maxim 55 cm Fața mesei Densitatea mesei < 1.0 mm Al Greutatea maximă a pacientului ≥ 250 kg Suportul mesei Pedestal Sistem de control electromagnetic Sistemul BUCKY a mesei Tip motorizat sau manual Dimensiunea, cm minimum 43x43 Controlul automat al expunerii (AEC) 3 cîmpuri Raportul grilei ≥10:1 Sincronizare automata cu tubul radiologic (exemplu autopoziționare, Auto-tracking) da Deplasarea longitudinală, cm minim 40 cm Functie de oprire in pozitia initiala Da BUCKY vertical Dimensiunea, cm minimum 43x43 Controlul automat al expunerii (AEC) da Raportul grilei ≥10:1 Mărimea casetei ≥43x43 Sistem de control electromagnetic Tracking Da Deplasarea verticală, cm min. 180 cm Detector digital plat 1 Mărimea detector, cm ≥ 43x43 Configurare detector Fără fir da Caracteristicele detectorului Rezoluția matricei, pixeli ≥ 3052x3052 pixels DQE @ ≤ 1.0 lp/mm ≥ 65 % DQE @ ≥ 2.0 lp/mm ≥ 37 % Mărimea pixelului ≤140 µm Tip CSI (Celsiu iodid) Panou de control Selectarea automată a parametrilor da Post-procesarea anatomică specifică da Procesarea manuală da Detector digital plat 2 Mărimea detector, cm ≥43x43 Configurare detector Fără fir da Caracteristicele detectorului Rezoluția matricei, pixeli ≥ 3052x3052 pixels DQE @ ≤ 1.0 lp/mm ≥ 65 % DQE @ ≥ 2.0 lp/mm ≥ 37 % Mărimea pixelului ≤140 µm Tip CSI (Celsiu iodid) Panou de control Selectarea automată a parametrilor da Post-procesarea anatomică specifică da Procesarea manuală da Generator de raze X Puterea maxima ≥ 80 kW Intensitatea maximă la 100 kV ≥ 800 mA Domeniu curent (mA) 10-1000 mA Domeniu tensiune (kV) 40-150 kV high speed starter da Control automat al expunerii AEC da Tubul de raze X Anod rotativ da Dimensiunea spotului focal, mm 0.6 și 1.2 Capacitatea termică, kHU ≥ 400 Rata de răcire maximala, HU/sec ≥ 120 Viteza de start a anodei, rpm min. 9000 rpm Colimator LED Da Motorizat sau Manual De indicat Suspensia tubului Instalare/fixare Pod Deplasare transversala ≥250 cm Deplasare longitudinala ≥400 cm Deplasare verticala, diapazon val.min. ≤ 40 cm (±10%), val. max. ≥ 200 cm (±10%) Rotație tub axa orizontala ≥±120 ˚ Rotație axa verticala a coloanei (dreapta/stînga) ≥ ±90 ˚ Sistem de control electromagnetic Panou de control pe tubul radiologic: 1.afisaj digital SID si unghiul tubului;2. Gama de afisare SID minim 250 cm; 3.Elemente de control frontalșe si dublate in spate; Tracking vertical cu suportul Bucky Da Functie de retragere automata Da Tracking vertical cu sistemul Bucky al mesei Da Sincronizare automata cu tubul radiologic da DAP–metru Incorporat da Afișarea dozei in format DICOM da Consola de achizitie integrată (PC Tehnician radiolog) CPU (Procesor) 6 nuclee, s-au analogic RAM (memorie operativă) min 8 Gb HDD min 1 TB Administrează Parametrii generator Software de achiziție a imaginii Bază de date Pacient DAP metru Colimator Software de achiziție a imaginii Post-procesarea anatomică specifică Procesarea avansată Procesarea manuală Preseturi personalizate Interfața software rus/rom Monitor medical min 23 inci min 250 CD/m2 min 2 mgpixel CD/DVD da Software de achiziție a imaginii da Preseturi personalizate da Interfața software Romana/Engleza Pachet DICOM Stocare, printare, import, export, baza de date Stație de arhivare și procesare a imaginii CPU (Procesor) 6 nuclee, s-au analogic RAM(memorie operativă) min 8 Gb HDD min 1 TB Monitor medical min 23 inci min. 1000 CD/m2 min 2 mgpixel CD/DVD da Pachet DICOM Stocare, printare, import, export, transmitere,baza de date UPS min 600 VA Imprimantă DICOM Tave accesibile simultan min 2 buc Tip laser sau termic rezolutie, dpi min 250 dpi Productivitate, filme/ora (35x43 cm) min 70/oră Integrarea Stocarea clasa SOP DICOM 3.0 da Accesorii Sticlă plumbată minim 1x0,8 m Guleraș de protecție 2 seturi Sorț de protecție 2 seturi Free Sale Certificate, eliberat de una din țările Comunității Europene, USA, Japonia, Australia. 2 300 000 lei
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale (Sistem radiografic digital (cu bucky vertical), caracteristici medii) conform necesităților IMSP Centul de Sănătate Edineț (repetat) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Sistem radiografic digital (cu bucky vertical), caracteristici medii Cod 210210 | Sistem radiografic digital (cu bucky vertical), caracteristici medii Cod 210210 | bucată | 1 |  | Nu se aplică TVA |  | Nu se aplică TVA | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________