CAIET de SARCINI nr.2

privind efectuarea mentenaței la stația de oxigen

| Nr. d/o | Denumirea utilajului din cadrul stație cu indicarea producătorului | Lucrările necesare de efectuat și piesele de schimb necesare de fi schimbate | Numărul de unități |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Generator de oxigen Model POC 8300-MED, Inmatec (Germania) | - Schimbare elemente filtrante: -IPE123SMA de 0,01 micro -IPE123CA de carbon activ -IPE78FF3 de 3 micro -P-SRFO 04/20 filtru steril. - Verificare: Tensiune de alimentare (V) Putere consumată (W) Rezistență de izolație (MΩ) Rezistența conductorului de protecție (Ω) Curent de scurgere la pământ (µA) Curent de scurgere prin carcasă (µA) Curent de scurgere la pacient (µA) **Recomandat ≤ 10 µA (Tip CF) **Recomandat ≤ 100 µA (Tip B, BF) Testatarea funcționării purjelor de condens Testatarea valvelor de siguranță și de sens Verificarea funcționării valvelor solenoid - Testatarea dispozitivelor de măsurare și afișare - Verificarea funcționării presostatelor - Verificarea funcționării panoului tactil - Verificare sistem de acționare împotriva întreruperii (Numai modul automat PSA), pornire și oprire); dacă este necesar și ajustare - Curățare și remediere defecțiuni - Panou tactil: număr de serie / versiune software Număr ore de funcționare - Interval de întreținere programat. | 1 |
| 2 | Sistemul de filtrare aer (NEA 226SMAx2 +NEA 242 SMA + NEA340RD). Turn carbune EVO37 + Indicator Ulei rezidual A-4000-120. Purja automata Ethadrian TRIM1. Ethafiltru (Italia) | Cartus cod. EAL2630SMA= 2 buc. Cartus cod. EAL2642SMA= 1 buc. Cartus cod. EAL2642RD1=1 buc. Schimbare carbune activ(cod. 74C)+ Indicatorul de ulei (2 ani sau 9000ore).cod.A-4000-121 Verificare /curatare purja automata | 1 |
| 3 | Compresor de aer Model ASD40/12 bar, Kaeser (Germania) | KIT C (la solicitare): - Plase filtrante 2 - Filtru de Ulei 1 - Filtru de aer 1 - Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 10L) - Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 5L) Alte Lucrari: - Gresarea rulmentilor - Verificarea cuplajului elastic - Verificarea scurgerilor de ulei - verificarea termostatului electronic ETC - curatarea compresorului si radiatorului - Demontarea/curatarea/Ungerea supapelor Admisie, Presiune si Sens. - Resetarea orelor de mentenanta - Verificarea si resetarea SIGMA Control - Verificarea si ajustarea tensiunei de intrare in | 1 |
| 4 | Uscator de Aer Model Secotecc, Kaeser (Germania) | Masina curatata: - Verificarea strângerea tuturor șuruburilor sistemului electric și dacă toate „Deconectarea-File” conexiunile de tip sunt în poziția lor corectă, inspectarea unitatea pentru fire rupte, crăpate sau goale. - Verificarea circuitul frigorific pentru semne de scurgere de ulei şi agent frigorific. - Măsurarea și înregistrați amperajul. Verificarea dacă citirile se încadrează în parametrii acceptabili ca enumerate în tabelul cu specificații. - Inspectarea furtunurile flexibile și înlocuirea dacă este necesar. - Verificarea funcționarii mașinii. Desfacerea și curățirea condensatorului | 1 |
| 5 | Rezervor de Aer 2000L (Model 212 Vertical) Purja automata Ethadrian TRIM1 Sicctech (Italia) | - Verificare Scurgeri - Schimbarea fitingurilor defecte - Verificare purja automata | 1 |
| 6 | Rezervor de Oxigen 1000L (Model 212 HP Vertical), Sicctech (Italia) | - Verificare Scurgeri | 1 |
| 7 | Panou electric | - Verificare Panou electric | 1 |

Președintele grupului de lucru

Vicedirector a IMSP Spitalul raional Edineț                                               Anatolie JITARU